- 胃肠道和泌尿外科活检设备上市前通知提交内容指南（仅文字）

- 更多分享选择

  - 链接

  - 建立快捷方式

本指南编写于1997年2月27日实施FDA的良好指导规范（GGP）之前。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果替代方法满足适用的法律、法规或其两者的要求，可以使用替代方法。本指南将在下一版本中更新，以纳入GGP的标准部分。

FDA条例将胃肠道和泌尿外科活检设备分成三大类来描述。这三类分别是:21 CFR 876.1075 (a) 胃肠道-泌尿外科活检工具、21 CFR 876.1500(a)内窥镜和附件及 21 CFR 876.4300 (a) 电外科内窥镜产品及附件。

876.1075 (a)胃肠道-泌尿外科活检工具包括的器械“用于通过切割或吸引，取出组织标本用于显微镜检查。此类通用型器械包括：活检穿刺器、胃肠道机械活检工具、吸引活检工具、胃肠道-泌尿外科活检针及针组，以及非电动活检钳。本节不适用于器械分类条例的其他部分分类条例涵盖的活检工具。”这些属于21 CFR 876.1075 (b)中规定的II类器械，其产品代码是；78 FFF - 护罩，活检钳；78 FCL - 非电动活检钳；78 KNW -活检工具；78 FCF - 胃肠道机械活检工具；78 FCK - 吸引活检工具；78 FCI - 活检穿刺器及78 FCG - 胃肠道-泌尿外科活检针组，活检针。

876.1500 (a)内窥镜和附件包括“可用于观察和操纵身体腔体、空腔脏器及体内管腔的......器械”。内窥镜附件细胞刷属于此类，21 CFR 876.1500 (b)将其归为II类器械，产品代码是78 FDX - 用于内窥镜的细胞刷。

876.4300电外科内窥镜产品和附件包括“用于通过内窥镜实施电外科手术的器械。此通用型器械包括 ... 电动活检钳, ...柔性圈套器 ... 自开合刚性圈套器, ...”。21 CFR 876.4300 (b)将其归为II类器械，产品代码是78 KGE - 电动活检钳、78 FDI – 柔性圈套器及78 FDJ-自开合刚性圈套器。

21 CFR 807.87中规定了医疗器械上市前通知（510(k)）必备内容的主要参考。本条例的目的是，提供充分的书面信息，确定上市流通器械的实质等同性。确认实质等同性的方面包括但不限于预期用途、设计、使用/递送的能量、材料、性能、安全性、有效性、贴标和其他适用特征。

提交完整的资料才能确定实质等同性，所以，FDA建议，每个活检设备的每个上市前通知应包括如下内容：

- 器械名称，包括器械商品名称或专有名称及分类名称（胃肠道-泌尿外科活检工具、用于细胞刷的内窥镜和附件、或用于电动活检钳的电外科器械和附件）,请参见21 CFR 807.87 (a)所述。

- 上市前通知提交的所有者或执行人的企业注册编号（如适用），请参见21 CFR 807.87 (b)所述。

- 基于《法案》513节的器械分类（II类）和相应的学科（78 胃肠道学/泌尿外科），请参见21 CFR 807.87 (c)所述。

- 注册人为满足《法案》第513节“特殊控制”规定的要求所采取的措施。请注意，根据《法案》第513节，活检设备目前不需要采取特殊控制措施。

- 1990年的《安全医疗器械法案》（SMDA）要求提交上市前通知资料的人员在上市前通知资料中（1）描述等同性决定所依据的安全性和有效性信息的摘要（510(k) 摘要）或（2）声明相关人员一经请求可获取安全性和有效性信息（510(k) 声明）。安全性和有效性信息指的是，上市前通知提交资料中的信息，包括与实质等同性评定相关的不良安全性和有效性信息。信息应包括新设备和对比设备的描述性信息或，性能或临床试验信息。

- 应提供充分描述活检设备的拟定标签、贴标和宣传及其预期用途、使用说明书，其中应包括具体的预期使用声明和所有警告、禁忌症或局限性，具体请参见21 CFR 807.87 (e)所述。设备标签应描述“注意声明”，请参见21 CFR 801.109 (b) (1)：“注意：联邦法律仅限医生销售或订购本设备。”

  - 设备包装标签应包括设备名称、美国联络点、企业名称、地址和电话。包装标签除了包括上述内容外，还应包括灭菌状态、失效日期、一次性/单次使用、包含的数量、尺寸（直径和长度）、使用/递送的能量等。

  - 活检设备的设备标签包括预期用途、设备描述和使用说明书。

- 预期用途声明应包括具体适应症。应定义解剖位点，例如靶器官及目标人群。

- 使用说明书应包括全面的说明信息，包括但不限于：使用前如何准备活检设备、如何操作活检设备、如何停止操作并取出标本、标本处理的所有特殊说明、描述单次使用/一次性使用或重复使用的部件、描述活检设备使用前应进行的功能测试程序。应规定维护和故障排除程序，描述如何进行保养、保养频率及故障排除程序失效时应联系的企业联络点。

- 设备标签中应包括禁忌症（例如，排除人群）、预防注意事项（例如，针推进/穿透深度）和警告事项。

  - 活检设备应随附广告或宣传文献。文献或标签不以任何形式代表FDA的批准。蓝皮书备忘录G91-1“器械贴标指南（3/8/91）”描述了贴标方面的指南，可拨打电话(800) 638-3041或(301) 443-6597从小企业辅助部门的器械和放射学卫生中心获取。

- 必须提供与在美国合法上市流通的对比器械的等同性摘要。这包括在《医疗器械修正案》颁布日期1976年5月28日前上市流通的器械及随后上市的所有新器械。等同性摘要应包括器械与对比器械的相似性和差异。活检设备应与合法上市的活检设备比较，包括但不限于如下：

预期用途，包括特定靶器官；

设计

针，套管和探针尺寸直径和

计量器；

针推进/穿透深度；

标本切口大小；

标本数量；

钳口尺寸；

刷子尺寸：直径和长度；

作用机制（自动、手动、弹簧操作、电动操作等）；

作用模式（单次穿刺和采集标本，单次穿刺和采集多个标本，刷子旋转、吸引、粉碎：左右进行或上下进行等）；

电气兼容性；

安全性特征；及

其他适用规范

电动活检钳和活检抢使用/接收的能量；

所有部件的材料，并确定与患者接触的材料；

性能；

解剖位点（即，靶器官）；

目标人群，并说明新人群的合理理由；

可视化技术；

置入方法；及

其他相关信息。

说明实质等同性器械是在《修正案》前的器械还是已经完成 510(k)过程的器械，请提供510(k) 文件控制编号（若已知）。提供的等同性摘要信息应清楚、全面，例如以表格形式提供。

- 根据21 CFR 807.87 (g)，如器械的变更或修改显著影响器械安全性或有效性，或器械上市用于新型或不同的使用适应症，则 510(k) 必须包括相应的支持性数据，证明制造商已经考虑了变更、修改或新用途对器械的安全性和有效性带来的后果和影响。

根据21 CFR 807.87 (f)，显著修改应具有修改的合理依据及支持性文件，包括证明这些差异不影响安全性和有效性的临床研究或其他有效的科学研究。

所有活检设备的描述应包括相比于对比器械可影响安全性、有效性或预期用途的显著变更或修改。提供台架试验数据、动物试验数据、临床试验数据、功能性试验数据、体外试验数据和/或其他试验数据来支持做出的声称。适用情况下，提供符合自愿性标准的证书。

- 每个活检设备的物理描述应以标记图、照片/图片、示意图等的形式提供，其中应包括活检设备的所有内部/外部、组装/未组装等部件。物理描述应包括活检设备的规格参数（长度、宽度、高度、直径、功率要求、其他适用信息）。描述还应明确一次性使用的所有部件（例如。针头、鞘管、套管等）。标记图、照片/图像、示意图等应标记活检设备所有部件的名称及功能。这对于自动活检抢和电动活检钳尤其重要，因为，部分作用机制的操作无需操作人员干预。

若活检设备以套装的形式销售，其中包括的附件应和活检设备一样进行识别和检查，并且需要提供上述相同类型的信息。这些附件可能包括套管、手柄/固定器、导引器、垫片、探针、注射器、套管针等。标签必须说明附件是否是单次使用、重复使用或一次性使用。

- 应提供活检设备制造使用的所有材料的鉴定，并且应清楚说明材料与修正案前的活检设备或实质等同性活检设备的差异。应清楚描述材料与修正案前上市的活检设备或实质等同性活检设备的是否相同、加工和灭菌方法是否相同。申请人应提供有关材料变更的生物相容性试验数据或说明无需这些数据的依据，例如，材料不与患者接触。活检设备被视为短期植入物，其接触的组织类型取决于适应症。应至少提供如下试验的生物相容性数据：刺激性、致敏性、细胞毒性、全身毒性和植入。《三方医疗器械生物相容性指南》（注：三方是指美国、英国和加拿大）描述了试验指南，可拨打电话(800) 638-2041或(301) 443-6597从小企业辅助部门的器械和放射学卫生中心获取。

应提供活检设备制造使用的所有颜料（油墨、染料、标记、不透射线材料等）的鉴定，并且应清楚说明染料变化与修正案前上市的活检设备或实质等同性活检设备的差异。应清楚描述颜料与修正案前上市的活检设备或实质等同性活检设备的是否相同、加工和灭菌方法是否相同。申请人应提供颜色变更的生物相容性试验数据，描述如何处理标记（蚀刻，条带，材料等）及颜料是否接触皮肤、粘膜等。

- 应提供下列数据，证明活检设备功能性能的的实质等同性。这些试验的实施应尽可能的与活检设备在医学程序中的使用接近。应对统计学上有效数量的的活检设备进行试验，确定每个尺寸的性能。应对产品系列的代表性活检设备进行抽样试验（例如，最大、最小、最长和最短）。应根据公认的行业标准进行试验，并且如实具体描述，或提供试验程序的描述和分析，指出试验程序合理的依据。若申请人认为，功能试验不适合拟上市活检设备，则应提供合理依据。

适用情况下，细胞刷（手动或电动）的功能数据应包括证明与其他胃肠道学-泌尿外科电气设备电气兼容性的试验；动物试验、台架试验或其他定义电机速度、细胞刷旋转和吸引压力、时间的合适规格参数和对患者的可能电气损害的试验；适用情况下，提供刷头与棒的连接方式、拆卸刷头所需的力及刷子/刷毛的附着力和强度。

自动活检设备、针和针套装的功能数据应包括证明针推进深度和穿透深度试验。准确的针推进深度对于确保在预期组织位点采样非常重要，因为这可保证采样位点及周围组织位点的创伤最小。若声称器械在一个位点采集多个标本，则必须提供台架试验数据证明活检设备的活检抢和活检针组合件可启动，获取声称量的标本，无需内部机制，并且后续采集的活检标本的质量和大小与器械适用的组织类型和/或肿瘤等同。若活检设备使用电，则必须证明电气安全性（绝缘）。

电动活检钳的功能数据应包括可证明与标签中推荐的胃肠道-泌尿外科的电外科设备的电气兼容性、电气安全性及器械可耐受产生的最大电流不导致设备损坏或患者和用户（操作者）损伤的试验。

- 应提供以无菌形式销售的活检设备的全面信息，必须包括灭菌方法、确认方法、包装材料及确保无菌性的包装的描述、无菌保证水平（SAL）及辐照剂量或设备的环氧乙烷、氯乙醇和乙二醇的最大残留量水平（如适用）。若设备标示无热原或非致热原性，请描述此决定的方法（鲎变形细胞溶解物试验（LAL）或家兔试验）。若整个活检设备并非以无菌形式销售,标签必须清楚标示无菌和非致热原性部件。器械评价办公室（ODE）蓝皮书备忘录K90-1 510(k)“无菌性评审指南（2/12/90）”描述了无菌性方面的指南，可拨打电话(800) 638-2041或(301) 443-6597从小企业辅助部门的器械和放射学卫生中心获取。

若活检设备标记非无菌出售或可重新处理，应提供相应的拆卸、清洁、消毒和/或灭菌说明。适用情况下，应提供活检设备需要高水平消毒的说明，并明确高水平消毒和/或灭菌所需的相容性溶液和/或程序。一次性使用的附件应标示为单次使用。

感染控制医师学会（APIC）和疾病控制中心已经确定了基于器械接触部位的消毒剂选择和使用的定义和指导原则，申请人的推荐意见必须基于标签中标示的靶器官。

- 若器械以套件形式销售，必须明确所有部件，并且提供以下证明：

- 兹证明，本公司套件内的如下部件（1）是《修正案》前合法上市的器械，（2）豁免上市前通知（与分类法规中描述的豁免标准及《法案》510(k)部分（例如，862.9）的豁免限制一致）或（3）通过套件预期用途的上市通知程序证明实质等同性（即，没有声称或引起部件的新用途）。

- 并进一步证明，这些部件不是“散装”购买，而是成品购买，即，部件包装、贴标等均与《修正案》前上市的部件一致，豁免或上市前通知标准和状态不变。

若无法对套件的每个部件做出上文引用的证明声明（第一段），必须逐条列出无《修正案》前上市部件、不被豁免或无上市前通知状态的部件。在这种情况下，我们将继续对该套件内的这些部件进行上市前通知评审。

若无法对套件的每个部件做出上文引用的证明声明（第二段），必须逐条列出这些部件，说明它们是否是《修正案》前上市部件、被豁免或已经通过上市前通知程序证明实质等同性，并描述如何进一步处理（例如，灭菌，包装/重新包装，贴标/重新贴标等）。

若器械套件内的成分受药品法规监管，则实质等同性决定不适用于器械的药物成分。对于套件内药物成分上市的适用机构要求，建议拨打电话(301) 295-8063联系药品评审和研究部门的药品贴标合规性中心。

https://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm081347.htm