脉搏血氧计–上市前通知申报材料[510(k)]

面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南

文件发布于：2013年3月4日

本文件代替无创脉搏血氧计 – 通用指南

文件，1992年9月7日

本文件草案于2007年7月19日发布

如果有任何关于本文件的问题，请联系Neel Patel，301-796-5580或neel.patel@fda.hhs.gov。

美国健康和人类服务部

美国食品药品管理局

器械和放射健康中心

器械评估办公室

综合医院麻醉科

感染控制和牙科器械

麻醉与呼吸设备分部

序言

公众意见

可以随时将书面意见和建议提交到Division of Dockets Management, Food and Drug Administration, 5630 Fishers Lane, rm. 1061, (HFA-305), Rockville, MD, 20852，供机构考虑。将电子版意见提交到http://www.regulations.gov。用联邦公报上出版的可提供通知中所列的案卷编号对所有意见进行标识。在文件下次修订或更新之前，意见不会被机构采纳。

附加副本

可以从互联网得到附加副本。还可以发送电子邮件请求到dsmica@fda.hhs.gov以接收指南的电子副本，或发送传真请求到301-827-8149以接收硬拷贝。请使用文件编号(1605)标识您所需的指南。

目录

1.	引言	1

2.	范围	1

3.	器械描述	2

4.	器械性能	4

4.1	脉搏血氧计的精度	4

4.2	报警	8

4.3	显示值、输出和指示器	8

4.4	饱和脉搏信息信号	9

5.	软件信息	9

6.	电气、机械和环境安全	9

7.	电磁兼容性	9

8.	生物相容性	9

9.	清洁、消毒和灭菌	10

9.1	重复使用说明和确认	10

9.2	灭菌文档	10

10.	标记	10

10.1	预期用途	11

10.2	使用说明	11

10.3	器械规范	11

10.4	包装标记	12

11.	再处理式一次性使用传感器的提交文件	12

11.1	元件标识和使用	13

11.2	性能测试	13

11.3	清洁方法和确认信息	13

11.4	消毒和/或灭菌确认信息	14

11.5	以非无菌状态提供的器械	14

11.6	以无菌状态提供的器械	14

附录 – 参考文献列表	15

脉搏血氧计 – 上市前通知申报材料[510(k)]

面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南

本指南代表美国食品药品管理局(FDA)关于此话题的当前想法。它不会对任何人产生或授予任何权利，也不会起到约束FDA或公众的作用。您可以使用满足适用法令和法规要求的替代方法。如果您想要讨论替代方法，请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您无法识别适当的FDA工作人员，请拨打本指南扉页上所列的适当号码。

# 1.	引言

FDA制定本指南文件的目的是帮助行业准备脉搏血氧计的上市前通知((510(k))。这些器械预期用于动脉血氧饱和度和脉搏率的无创测量。

包括本指南在内的FDA指南文件不确立法律上可强制执行的责任。相反，指南中描述了机构关于某话题的当前想法，只应被视为建议，除非引用了特定法规或法定要求。机构指南中所使用的“应该”一词意味着建议或推荐而非要求。

# 2.	范围

本文件的范围限于按照下列法规归类为II类器械的血氧计和耳血氧计：

21 CFR 870.2700 – 血氧计（产品代码：DQA（血氧计）和NLF（再处理式血氧计））。

血氧计是一种用于在已知波长下通过血液传输辐射并基于反射或散射辐射量测量血氧饱和度的器械。它可以单独使用或与光纤血氧计导管结合使用。

本指南并不涉及产品代码为MUD（组织饱和血氧计）、NMD（再处理式组织饱和血氧计）或MMA（胎儿脉搏血氧计）的血氧计。

21 CFR 870.2710 – 耳血氧计（产品代码：	DPZ耳血氧计））

耳血氧计是一种用于在已知波长下通过耳朵中的血液传输光的血管外器械。此器械显示的反射或散射光量被用于测量血氧饱和度。

这些分类法规将预期用于测量血氧饱和度的所有血氧计归为一组。21 CFR 870.2700和870.2710法规包含使用反射比、透射比和光纤技术的器械，在本指南中统称为脉搏血氧计。“透射比”和“反射比”这两个术语指的是传感器几何形状，与脉搏血氧测定法的原则和光是如何被血红蛋白吸收的无关。

本指南文件涉及基于通过各种应用部位（包括但不限于手指、耳朵、脚、手、前额、后背和鼻子）的透射、反射和散射光量测量动脉血氧饱和度(SpO2)和脉搏率的无创脉搏血氧计。这些器械限于处方使用。这些脉搏血氧计可以是连续或抽样检查器械和独立或多参数模块。这些器械通常标有血氧饱和度无创测量的一般适应症。如果制造商希望寻找脉搏血氧计的特定临床适应症，例如筛选或诊断某种疾病或状况，应提交临床安全性和有效性数据以支持特定适应症。合法上市器械的新预期用途的临床评估在开始临床研究之前可能需要21 CFR第812部分(http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Howto MarketYourDevice/InvestigationalDeviceExemptionIDE/default.htm)中的研究器械豁免(IDE) 。需要IDE时，FDA建议制造商利用预提交程序（参见2012年7月13日发布的“行业和FDA工作人员指南草案 – 医疗器械：预提交程序和与FDA工作人员的会议”，其最终版本代表FDA关于此话题的当前想法）以获得关于其研究计划的来自FDA的信息。

# 3.	器械描述

建议您用第2章所示的适用法规编号和产品代码对您的器械进行标识并包括下述信息。

预期用途

建议您阐明器械（及其附件）的预期用途：

- 用作独立器械或多参数模块；

- 抽样检查或连续监测；

- 一次性使用或多次使用；

- 院外运输；或

- 家用。

器械设计

建议您指出和描述：

- 器械实现其预期用途的科学原理即工作原理（例如功能性氧饱和或氧合血红蛋白分数）；

- 传感器配置/几何形状和推荐应用部位；

- 设计特征，例如功能、报警；预期用于连续监测的脉搏血氧计通常包含高低SpO2和脉搏率报警；

- 所有患者接口附件，例如患者导联线、延长电缆、传感器、绷带；

- 所提供的器械是否无菌；以及

- 器械是否为再处理式一次性使用器械。

建议您将器械的高级图纸、图表或照片包括在内，这有助于解释器械功能或强调可能影响安全性和有效性的新特征，例如传感器的变更。

建议您将您的器械与合法上市的同品种器械（包括510(k)编号，如有）进行比较并提供信息以表明您的器械与同品种器械的相似和不同之处。只要可能，最好进行并排比较，例如使用如下所示的表格格式。对于所发现的每个差异，请提供与同品种器械之间差异的进一步讨论以及此差异为什么不会显著影响安全性或有效性。

表1. 新器械与同品种器械的比较示例

| 描述 | 您的器械 | 同品种器械 |
| --- | --- | --- |
| 预期患者人群，例如新生儿、婴儿、儿童、成人 |  |  |
| 预期应用部位，例如手指、耳朵、脚、手、前额、后背、鼻子 |  |  |
| 性能规范（包括运动和低灌注条件下的使用，如适用，以及为用户提供的任何指数或信号） |  |  |

| 安全规范（例如电气、机械、环境） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 特征（例如报警、显示器和指示器、模式） |  |  |

# 4.	器械性能

建议按照ISO 80601-2-61:2011医用电气设备 - 第2-61部分：对脉搏血氧计设备基本安全和基本性能的特殊要求所述或等效方法对器械进行性能测试。这应包括但不限于第4.1-4.4节中确定的测试。

## 4.1	脉搏血氧计的精度

建议您进行ISO 80601-2-61:2011第201.12.1条所述的测试或采用等效方法。

血氧计作为一个由传感器、延长器或接口电缆和特定血氧监测仪或模块组成的系统而运行。建议您通过适当的测试、检验或分析对每个系统进行确认。

测试传感器的分组

对具有相似设计或等效性能的某些测试传感器进行分组可能是适当的。含有相同的材料和光电元件并具有等效传感器特性（例如使用位置）的传感器被视为具有相似设计。如果您选择基于相似设计对测试传感器进行分组，建议您表明每组中的所有传感器含有相同的材料和光电元件并描述分组的基本原理。通常，我们认为夹式和粘贴式传感器不应基于相似设计进行分组，因为它们的形式、安装和功能规范不同。如果您选择基于等效性能对测试传感器进行分组，建议您提供有效的科学证据和统计分析以证明测试结果是可混合的。

包含原始设备制造商的已批准技术

如果您的器械包含原始设备制造商(OEM)的合法上市、用于相同预期用途的血氧计，建议您提供下列信息来代替精度研究：

- 每种血氧计、传感器和电缆组合都被批准可以一起使用的提交物的510(k)编号；以及

- 证明OEM系统计算的SpO2和脉搏率数值在传递到您的主机设备的过程中没有受到破坏的测试。

建议您在试验台上使用功能测试器（关于功能测试器的定义和正确使用，参见ISO 80601-2-61:2011第201.3.209节）进行上述验证，以跨越饱和度和脉搏率数值范围以保证元件与主机模块之间的通信。

需要新510(k)的血氧计系统的修改

按照21 CFR 807.87(g)的规定，“经过可能显著影响器械安全性或有效性的重大变更或修改（从已批准的当前配置）”的脉搏血氧计系统需要新的510(k)。要决定何时为现有器械的变更提交新510(k)，建议您参考1997年1月10日发布的标题为“决定何时为现有器械的变更提交510(k) (K97-1)”的FDA指南。FDA通常将下列可能影响安全性或有效性的修改视为重大修改：

- 重大光电传感器修改（例如光路中的元件或绷带材料、对器械进行小型化的广泛的再设计）；或

- 重大SpO2算法修改。

建议您进行体内（即临床）研究以确定新系统和改进系统的SpO2精度（在实验室和任何标记的运行条件下（例如运动））。FDA始终考虑体内试验的替代方案，只要有足够的科学依据支持所提出的替代方案。例如，当所做的变更或修改不影响光链或信号处理通道时，则不需要进行附加临床研究。

如果需要进行临床研究以证明实质等同性，即在获得器械的510(k)批准之前进行，必须按照21 CFR第812部分中的研究器械豁免(IDE)的规定进行研究。通常，FDA认为本指南文件涉及的脉搏血氧计为非重大风险器械；因此，研究应符合21 CFR 812.2(b)的简化要求。请参见2006年1月发布的标题为“重大风险和非重大风险医疗器械研究”的FDA指南。除了21 CFR 812.2(b)的要求之外，此类试验的发起人必须遵守机构审查委员会的管理规定（21 CFR第56部分）和知情同意书（21 CFR第50部分）。

4.1.1	实验室条件下的SpO2精度体内试验

建议您遵循ISO 80601-2-61:2011健康志愿者侵入性实验室测试程序第201.12.1.101.2条和附录EE.2或等效方法，通过对从您的系统获得的每个数值与同时从动脉血样的CO血氧测定得出的数值进行比较，来确认您的脉搏血氧计系统的SpO2精度规范。建议您提交此测试的详细临床报告。您的报告应描述被测器械配置并包括下列内容：

•	所使用的试验设备，包括动脉插管和血液取样方法、SpO2数值记录方法以及不同吸入氧分数(FiO2)水平的医疗级氧氮混合气体的输送方法；

- 入选和排除标准；

- 对象数量；

- 每个对象的取样数量；

- 特定测试条件，包括实验室条件、对象运动、低脉搏波幅；

- 对于运动条件下的测试，运动类型和频率（如适用）；

- 在脉搏血氧计传感器部位确定参考动脉血氧饱和度(SaO2)的稳定性的标准和方法；

- 减饱和度剖面图，包括目标饱和平稳状态和范围；以及

- 用于确定均方根差(Arms)的公式。（关于推荐的公式，参见ISO 80601-2-61:2011第201.12.1.101.2.2条。）

建议您对不同年龄和性别的10个或以上健康对象进行ISO 80601-2-61:2011第201.12.1.101.2条和附录EE.2所述的研究。您的数据应包含200个或以上数据点（配对观察：脉搏血氧计，CO血氧计）。这些数据应按照附录EE.2.3.4(g)所述进行分布。

您的研究对象应为各种皮肤色素沉着患者，包括至少2个深色色素对象或研究对象群体的15%，取两者中的较大者。

建议您提供线表、Bland-Altman图、误差图（即单个测试对象和群体中所有对象的SaO2-(SpO2-SaO2)），以及将任何点排除在分析之外的依据。请包括人群平均偏差(µ0)、对象间方差(σµ)、对象内方差(σ2)以及95%一致性上限和95%一致性下限。请提供Bland和Altmanr所著的“由每个个体的多观察序列得出的测量方法之间的一致性”第3章中所述的信息。如果您注意到这些图表显示出明显的离群值，请提供下列信息：

- 讨论健康状态、对象特性、测试设置、测试程序和可能影响这些数据点的任何其他因素；以及

- 讨论这些离群值为什么不会引起关于器械精度的安全和性能问题。

我们推荐符合ISO 80601-2-61:2011第201.12.1.101.1条的Arms规范。我们认识到，除了其他方面之外，精度是患者特性、应用部位和传感器几何形状的函数。下表列出了70%-100% SpO2的正常条件下测量值(SpO2)与参考值(SaO2)之间的典型Arms。

表3.不同传感器类型的典型Arms规范

| 传感器类型 | Arms |
| --- | --- |
| 透射式、缠绕式和夹式 | < 3.0 % |
| 耳夹 | < 3.5 % |
| 反射式 | < 3.5 % |

4.1.2	新生儿SpO2精度体内试验

如果您的器械预期用于新生儿，建议您按第4.1.1节所述报告新生儿传感器用于成年对象时的性能。在这种情况下成年对象是可接受的，因为确定预期用于新生儿的传感器的精度存在不确定性。如果新生儿传感器是新产品或与同品种器械相比存在重大变更，建议您提供从新生儿收集的附加便利动脉样本的测试（参见ISO 80601-2-61:2011附录EE.4.1患者的侵入性测试），以验证安全的形式、安装和功能（临床性能）。

我们认识到，新生儿临床研究比成人的对照实验研究更能代表预期用途，新生儿氧饱和度值测量中存在更大的固有噪声，此人群中的便利样本可能集中在90% SaO2左右。尽管如此，我们建议您提供足够数量的新生儿对象和样本的数据。建议您证明所收集的样本量和SaO2数据范围是合理的。

4.1.3	提出运动性能要求的血氧计的SpO2精度测试

建议按照ISO 80601-2-61:2011第201.12.1.102条进行测试。一种推荐方法是使用第4.1.1节所述的方法并将对象运动包括在内。建议在测试报告中包括每种运动的特性描述，包括被选择用于测试的运动的幅度、类型和频率。

4.1.4	提出低灌注性能要求的血氧计在低灌注条件下的SpO2精度测试

建议按照ISO 80601-2-61:2011第201.12.1.103条进行测试。一种推荐方法是使用功能测试器在体外低灌注条件下验证SpO2精度，为系统将功能测试器设置到被定义为低灌注的信号幅度（例如0.3%调幅）。

4.1.5	脉搏率精度要求的测试

建议按照ISO 80601-2-61:2011第201.12.1.104条进行测试。一种推荐方法是在试验台上（使用功能测试器）在血氧计规定为“正常”的最低脉搏波幅下对您的系统进行测试。

4.1.6	标有运动性能要求的血氧计的脉搏率精度测试

建议按照ISO 80601-2-61:2011第201.12.1.102条进行测试。一种推荐方法是使用第4.1.5节所述的方法并将运动包括在内。建议包括每种运动的特性描述，包括被选择用于测试的幅度、类型和频率。

4.1.7	标有低灌注性能要求的血氧计的脉搏率精度测试

建议按照ISO 80601-2-61:2011第201.12.1.103条进行测试。一种推荐方法是第4.1.5节所述的使用功能测试器的方法，为系统将功能测试器设置到被定义为低灌注的信号幅度（例如0.3%调幅）。

## 4.2	报警

对于监测仪的声光指示器和报警器以及任何远程报警装置，建议您满足ISO 80601-2-61:2011第208条的要求或采用等效方法。

## 4.3	显示值、输出和指示器

建议您提供所有数据输出、测量值、器械上的指示器和监测仪上的示数（例如灌注指数、信号强度、脉搏波幅）的适当（例如临床、台架）测试。建议测试程序包括：

- 测试方法，

- 测试目的，

- 所使用的设备、测试规范，

- 已证明符合的标准，

- 通过/失败标准，以及

- 结果总结，包括结果显著性的解释分析。

还请注意ISO 80601-2-61:2011第201.12.4条防止危险输出中关于数据更新周期和信号不足的考虑。

## 4.4	饱和脉搏信息信号

如果您的器械包含一个用于指示脉搏信号的可变音高听觉信息信号，建议音高变化遵循ISO 80601-2-61:2011第201.103条或等效方法。

# 5.	软件信息

关于我们建议您提供的软件文档的讨论，请参考2005年5月11日发布的“医疗设备内含软件上市前提交文件内容指南”。关于软件开发实践，请参考2002年1月11日发布的指南“软件确认的一般原则”。FDA通常认为脉搏血氧计在软件审查中为“中等”关注程度。

如果器械包含现用软件，建议您提供指南“医疗器械中现用软件的使用”中推荐的附加信息。

# 6.	电气、机械和环境安全

建议您遵循ISO 80601-2-61:2011中引用的BF或CF类应用部分的安全测试。特别是建议您满足ISO 80601-2-61:2011第201.4-201.11和201.13-201.16条的要求。

# 7.	电磁兼容性

电磁兼容性(EMC)是器械在预期使用环境中正确运行而不引入过度电磁干扰的能力。建议您满足ISO 80601-2-61:2011第201.17和202条的要求。

# 8.	生物相容性

建议您提供您的器械中与患者接触材料的列表。应按照1995年5月1日发布的FDA指南“国际标准化组织(ISO)标准ISO-10993 ‘ 医疗器械的生物学评价 – 第1部分：评价与试验’的使用”中所述对与患者接触材料的生物相容性进行评价。由于存在累积使用的可能性，我们认为脉搏血氧计是长时间接触的器械。我们认为与患者接触的元件是与皮肤接触的表面接触元件。我们建议测试包括：

- 刺激或皮内反应；

- 致敏；以及

- 细胞毒性。

具有相同化学表示和相同生产过程的材料被视为相同的材料。如果相同类型和患者接触时间的同品种器械中使用了相同材料，您可以指出同品种器械来代替进行生物相容性测试。

# 9.	清洁、消毒和灭菌

建议您提供关于所有重复使用（单个患者和多个患者）的脉搏血氧计的清洁、消毒和灭菌的信息。

## 9.1	重复使用说明和确认

对于重复使用的脉搏血氧计系统和附件，建议您对清洁和消毒或灭菌（视情况而定）说明进行评估。

如果用户对器械进行清洁、高级消毒或灭菌后多次使用，建议您证明器械可以按照器械标记中提供的说明进行清洁、高级消毒或灭菌，然后能够继续发挥其预期性能。

为了证明所标记的清洁和消毒或灭菌方法能够达到预期效果，请参考1996年4月发布的FDA指南“对可重复使用的医疗器械进行标记以便在医疗保健设施中进行再处理”中的附加建议。

## 9.2	灭菌文档

如果所提供的脉搏血氧计系统或附件是无菌的，建议您将2002年8月30日发布的“更新的510(k)无菌检查指南K90-1”中所述的文档包括在内。

您还应提供一份关于包装系统和用于确认包装保持无菌状态的方法的描述，而不是确认数据本身（关于包装测试的详细信息，请参见ANSI/AAMI/ISO 11607-1-2:2006最终灭菌医疗器械的包装 – 第1部分和第2部分）。建议您标识出建议保质期并提供陈置样品的测试以证明预期保质期内仍保持无菌状态和器械功能。

# 10.	标记

上市前通知必须包括足够详细的标记，以满足21 CFR 807.87(e)的要求。采用下列建议来帮助您准备满足21 CFR 807.87(e)要求的标记。此外，建议您遵照ISO 80601-2-61:2011第201.7条中的标记建议。

## 10.1	预期用途

预期用途应指出：

- 患者人群；

- 抽样检查或连续监测；

- 应用部位；

- 使用条件，例如运动和低灌注，如适用；

- 器械预期用于一次性使用还是重复使用；以及

- 使用环境。

## 10.2	使用说明

作为处方器械，根据21 CFR 801.109，器械被免于具有足够的方向以供平躺使用。然而，建议您提供清晰简明的说明，详细描述您的器械的技术特征以及如何对患者使用此器械。说明中应鼓励人们设计出本地/机构培训计划，使用户熟悉器械的特征以及如何以安全有效的方式使用它。建议您遵照ISO 80601-2-61:2011第201.7条给出的包括在使用说明中的信息。这包括但不限于：

- 所有适用安全信息、警告、注意和注释；

- 关于您的脉搏血氧计系统的描述，包括工作原理（功能性氧饱和或氧合血红蛋白分数等）、传感器配置/几何形状、所有特征、报警和附件；

- 关于所提供的系统和附件是无菌还是非无菌的标识；

- 器械设置和操作信息；

- 关于应用部位皮肤完整性的检查频率的说明；

- 关于传感器重定位频率的说明；以及

- 器械服务和维护信息，包括可重复使用的脉搏血氧计和附件的清洁和消毒说明（另请参见第9.1节）。

## 10.3	器械规范

建议您遵照ISO 80601-2-61:2011第201.7.9.2.1.101、201.7.9.2.14.101和201.12.1.101.1条给出的在标记中报告器械规范。

标记应包含一系列规范，包括：

- 70%-100% SpO2范围内的SpO2精度规范；

- 70%-80%、80%-90%和90%-100%离散SpO2范围内的测量SpO2精度规范的表格；

- 所有取样数据点的图表；

- 整个脉搏率显示范围内的脉搏率精度规范；

- 运行和储存温度和湿度；

- 报警限值和范围；以及

- 默认设置。

对于图表，我们推荐Bland和Altman所著的 “由每个个体的多观察序列得出的测量方法之间的一致性”第3章中讨论的具有线性回归拟合和95%一致性上限和95%一致性下限的SaO2-误差(SpO2 – SaO2)图表。建议按单个测试对象标识出每个取样数据点。

标记应指出传感器与其一起进行临床确认和使用的脉搏血氧计的特定型号。

对于预期用于新生儿的新系统或现有系统的主要修改，建议您公布所收集的便利样本的SaO2范围和Arms（参见第4.1.2节）。规范应包括：

- 被测新生儿人群的患者人群特性；

- 对象数量；以及

- 数据样本数量。

## 10.4	包装标记

建议您按照ISO 80601-2-61:2011第201.7.2.101条在提交文件中提供包装标记。这包括但不限于所提供的系统：

- 是无菌还是非无菌的；以及

- 用于一次性使用还是重复使用。

# 11.	再处理式一次性使用传感器的提交文件

如果您的器械包含再处理式一次性使用传感器，除了本指南文件中先前所述的信息之外，建议您提供下列信息：

- 再处理式传感器的光电规范；

- 确保每个再处理式器械符合这些规范的方法；以及

- 用于限制再处理循环次数的跟踪方法。

建议您按照2006年9月25日发布的FDA指南“2002年医疗器械用户收费和现代化法，再处理式一次性使用医疗器械的上市前通知申报材料(510(k))中的确认数据”提供完整的再处理方法和确认数据。这应包括但不一定限于下列信息。

## 11.1	元件标识和使用

建议您提供传感器的所有元件的详细图表，并标识出器械或系统进行再处理时需要更换和保留的每个元件。特别是建议您表明再处理工厂是否会更换或保留用于封闭光学元件的层压板。

## 11.2	性能测试

建议您描述为确认再处理器械的性能而进行的性能测试，包括：

- 第4章所述的SpO2精度的临床确认；

- 第4章所述的脉搏率性能的台架测试；以及

- 按照IEC 60601-1:2005第5.3条进行的第4章所述的SpO2和脉搏率性能的台架测试。

建议基于最坏情况（即在传感器预计被再处理的最大次数之后）对再处理式传感器的性能测试进行评估。此外，建议您在每个再处理循环之后、进行上面推荐的测试之前模拟每个传感器的使用情况。

## 11.3	清洁方法和确认信息

建议您在器械标记中为医疗保健设施（如使用）提供使用点清洁说明。

建议您为器械清洁技术人员提供进料检验说明，包括：

- 详细验收/拒收标准，用于控制预计被再处理的器械的原材料来料；以及

- 型号分类。

建议您提供器械清洁技术人员使用的清洁说明，包括清洁方法的设定点和范围（即时间、温度）。

建议您提供清洁确认信息，包括：

- 对上述设定点和范围的最坏情况执行进行测试的方法；

- 预定清洁终点及其科学依据；以及

- 与预定终点相比得出的建议清洁过程的适当性。

## 11.4	消毒和/或灭菌确认信息

建议您提供与标记中所述的预期用途、适应症和性能特性一致的全面消毒和灭菌确认协议和数据。

## 11.5	以非无菌状态提供的器械

对于标有“非无菌”的器械，建议在标记中包括关于包装材料如何在运输和装卸过程中为器械提供充分保护的一般描述，包括包装确认协议和数据。

## 11.6	以无菌状态提供的器械

对于标有“无菌”的器械，建议您将2002年8月30日发布的指南“更新的510(k)无菌检查指南K90-1”中所述的文档包括在内。

# 附录 – 参考文献列表

对于指南的最新版本，请查看CDRH指南网页，地址是：

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/default.htm

行业和FDA工作人员指南草案 – 医疗器械：预提交程序和与FDA工作人员的会议

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm31 0375.htm

决定何时为现有器械的变更提交510(k) (K97-1)

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080235.htm

重大风险和非重大风险医疗器械研究

http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Guidances/UCM126418.pdf

医疗设备内含软件上市前提交文件内容指南

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGui dance/GuidanceDocuments/ucm089543.htm

软件确认的一般原则；行业和FDA工作人员指南终稿

http://www.fda.gov/Medical Devices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm085281.htm

医疗器械中现用软件的使用

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm073778.htm

国际标准化组织(ISO)标准ISO-10993“医疗器械的生物学评价 – 第1部分：评价与试验”的使用

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm08 0735.htm

对可重复使用的医疗器械进行标记以便在医疗保健设施中进行再处理

http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocum ents/UCM080268.htm

更新的510(k)无菌检查指南K90-1

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm07 2783.htm

2002年医疗器械用户收费和现代化法，再处理式一次性使用医疗器械的上市前通知申报材料(510(k))中的确认数据

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGui dance/GuidanceDocuments/ucm071434.htm

可在本文件末尾处的“参考文献列表”中找到其中引用的所有指南文件的网址。

参见Bland和Altman。由每个个体的多观察序列得出的测量方法之间的一致性。生物药剂统计学杂志(2007)，第17卷，第571-582页。

虽然510(k)批准不需要最终标记，在医疗器械被引入州际贸易之前，最终标记必须符合21 CFR 801的要求。