行业及美国食品药品管理局工作人员指南

获批上市前批准申请（PMA）的年度报告

文件发布日期：2014年2月10日

本文草案发布于2006年10月26日。

在审核上市前批准申请（PMA）的过程中，如对本指导性文件的解读存在疑问，请联系器械和辐射健康中心（CDRH）上市前批准方面的工作人员（电话：301-796-5640）。如对本指导性文件中关于生物制品评价和研究中心（CBER）所监管器械的申请存在疑问，请联系CBER的交流、外联和发展办公室（电话：800-835-4709或301-827-1800）。

|  | 美国卫生与公众服务部 美国食品药品管理局 器械和辐射健康中心 生物制品评价和研究中心 |
| --- | --- |

前言

公众意见

您可以在任何时间向美国食品药品管理局文档管理部提交书面意见与建议：美国马里兰州罗克维尔市费舍尔路5630号1061室（HFA-305），邮编20852。或者，您也可以提交电子意见至http://www.regulations.gov。在提交意见时，请注明《联邦公报》中发布的可用性通知中所列出的文档编号。在FDA发布于下一版修订或更新文件之前，公众意见将不会生效。

额外副本

如有需要，可通过网络获取额外的副本。另外，您还可以发送电子邮件发送至dsmica@fda.hhs.gov或发送传真至301-847-8149请求提供指南副本。在提出请求时，请注明指南的文件编号为1585。

除此之外，可发送书面请求至CBER的交流、外联和发展办公室以获取本指导性文件的副本：美国马里兰州罗克维尔市罗克维尔大道1401号200N室，邮编：20852-1448；或者可以拨打电话：1-800-835-4709或301-827-1800；或者可以发送电子邮件至ocod@fda.hhs.gov，或者可以访问网站http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/de fault.htm。

目录

1.	引言	1

2.	背景	2

3.	范围	3

4.	年度报告的内容	4

5.	FDA对年度报告的审核	7

6.	FDA的建议	8

7.	其他报告 - 批准后研究报告	8

行业及美国食品药品管理局工作人员指南

获批上市前批准申请（PMA）的年度报告

本指南代表美国食品药品管理局（FDA）对本专题的当前观点。它既不创建或赋予任何人权利，也不对FDA或公众具有任何约束力。如果其他方法满足适用法令和法规或两者的要求，也可以使用该方法。如果您希望就替代方法进行讨论，请联系负责实施本指南的FDA 工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上所列的电话号码。

- 1.	引言

根据《联邦食品、药品和化妆品法案》（法案）第515节提出上市前批准的器械应满足PMA批准令中所述的（21 CFR 814.82（a），21 CFR 814.84（b））的定期报告要求。本指南介绍根据21 CFR 814.84（b）的要求所提交年度报告中所需的信息、根据21 CFR 814.82（a）的批准令可能会要求的其他信息，以及FDA关于申请人应在年度报告中提供详细信息水平的建议。此外，本指南确定了FDA工作人员在审核年度报告时应逐步采用的步骤、帮助工作人员完成审核的可用资源，以及在审查年度报告后可能建议采取的行动。本指南旨在帮助确保年度报告内容完整、CDRH和CBER工作人员的行动一致。

FDA指导性文件，包括本指南，并不具备法规强制性，仅用于表述FDA对于某个问题的看法，而且除非引用具体法规或法令要求，否则应仅被视为建议。FDA指南中所用的“应当”一词指其建议或者推荐而不代表其要求。

- 2.	背景

A.	一般背景

FDA需要能够依赖各种各样的上市后管制手段来确保医疗器械出售后的持续安全性和有效性。FDA认为，从上市后环境中所收集的数据和信息对于我们为上市器械产品的安全性和有效性的持续自信是非常关键的。年度报告是FDA用于收集器械在批准后环境中信息的主要工具之一。

年度报告中包含各种各样的信息，包括关于PMA产品在之前一年期间的制造变更、设计变更和标签变更的信息。本指南建议，应采用一种对申请人和FDA最有用的方式在年度报告中呈现这些信息并进行分析。例如，本指南建议申请人详细说民器械变更的原因，比如这些变更是否会导致器械改进/增强、产品投诉或不良事件等。此类解释说明使FDA更加全面的了解关于器械上市后安全性概况。另外，本指南也建议申请人在报告中提供一份概述，其中注明一些在报告周期内所发生的所有变更，其中包括列出在报告周期内所提交的所有补充信息，如果获得批准的话，还应注明批准日期。通过这种方式所提交的信息将帮助确保将FDA的有限资源投入到评估有意义信息的工作中，而不是要求FDA筛选大量未经过各公司系统审核的数据。

年度报告中包含明确说明及有意义的信息，是FDA和行业确保上市后产品安全性并保护公众的重要工具之一。当申请人准备并向FDA提交本指南所述类型的年度报告时，行业和FDA将更好地识别并尽可能解决安全问题。

B.	监管背景

在PMA批准令中，FDA要求PMA申请人按照21 CFR 814.82（a）（7）和814.84（b）的要求提交批准后定期报告（例如，在原始PMA批准日期的一年后（除非另有规定）提交年度报告）。定期报告中需包含的信息可参见第814.84（b）节。

除非FDA另有规定，定期报告必须：

1.	确定21 CFR 814.39（a）中所述的变更及根据21 CFR 814.39（b）需向FDA报告的变更；以及

2.	包含之前未作为PMA的一部分提交的下列信息概述及参考书目：

i.	涉及申请人已知或应合理了解的器械或相关器械的任何临床研究或非临床实验室研究数据的未发布报告。

ii.	涉及申请人已知或应合理了解器械的科学文件中的报告。

在审核完概述和参考书目以后，如果FDA认为其需要未发布或已发布报告的副本，应通知申请人提交这些报告的副本。

PMA申请人主要负责确定器械设计、标签或制造过程的变更是否影响其安全性或有效性，因而需要一份PMA补充资料或30天通知。本指南并不制造规定PMA申请何时提交新的原始PMA或任何类型的PMA补充资料。关于该类指南，请参考于2008年12月11日发布的“行业及FDA工作人员指南——上市前批准（PMA）器械修改——PMA补充资料决策制定过程”，http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM089360.pdf。

另外，PMA申请人还应遵守其他报告要求。根据21 CFR 814.84（a），申请人必须遵守医疗器械报告（MDR）要求，21 CFR第803部分，以及其他法规中任何适用的要求，或者器械的批准令，如果FDA已经对PMA批准令，21 CFR 814.82（a）（2）中的器械实施继续评估（批准后研究）要求的话，还应包括批准后研究报告。

FDA认为，本指南中所述的信息类型和我们建议的审核、概述及分析类型应可便于供申请人使用，因为他们目前正收集这些细信息并进行这些分析以作为他们遵守质量系统法规（21 CFR第 820部分）要求的一部分。例如，设计管控已经要求我们建议的回顾和评估类型成为年度报告的一部分（21 CFR 820.30）。

- 3.	范围

在 PMA批准令中，我们通常规定PMA申请人在原始PMA获得批准日期一（1）年后以及此后的每一年提交一份报告。因此，该定期报告通常被称为“年度报告”。但是，可能在有些情况下FDA会要求申请人更加频繁地提交定期报告，并规定其中应包含与年度报告相同的所有内容。本指南说明了FDA对年度报告及其他定期报告的期望。本指南说明但并未详细说明批准后研究报告（见第7节）。

- 4.	年度报告的内容

一份完整的年度报告（包括可接受的电子副本）1 应包含以下所述的所有信息。

年度报告的附函

FDA建议申请人在PMA年度报告中所附一封附函。

该附函应包括：

PMA编号

器械名称（包括器械的系列名称、型号名称和编号）

公司名称

报告日期

报告周期（即，报告周期的开始和终止日期）

报告周期内的变更

•	关于报告年度中所提交的经批准或正在处理中的PMA补充资料或30天通知的变更，我们建议申请人注明FDA所指定的文件编号以及文件状态（例如，批准日期，或者正在处理中）

•	关于年度已被确定为根据21 CFR 814.39（b）不要求提交PMA补充资料或30天通知年度报告可变更中的每一项变更，2我们建议您在适当情况下注明下列信息：

1	FDA于2013年10月10日发布了一份最终指南，“医疗器械提交资料的电子副本计划”（可见于http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM313 794.pdf），以便于实施《美国食品药品管理局安全和创新法案》第1136节规定，其中添加了该法案第745A（b）节的要求，以及为所需的电子副本提供法定权限。

2	与器械文件或制造过程文件相关的某些变更，例如明的改写、从一种语言转变为另一种语言、印刷错误的改正，以及从工程师图纸中的符号到不同文件中移动部件的特征，如标准操作程序，通常都不需要在年度报告中进行汇报（21 CFR 814.39（b））。一般而言，这些变更不会影响器械的设计、性能、标签或加工过程，而只会影响特性的文件记录。在行业中，这些类型的变更统称为“归档文件”而且应在您的设计史档案中归档。

•	变更说明，包括与之前经批准版本的对比；

•	变更的原因说明，包括与变更原因/理由相关的事件识别（例如MDR编号、召回编号）；

•	为处理相同问题而做出相关变更的列表/分组文件；以及

•	得出变更未对器械的安全性和有效性造成影响这一结论的科学和/或监管依据，以使得FDA能够理解申请人是如何决定该变更不需要提交PMA补充或30天通知的。

FDA建议申请人单独提交制造变更、设计变更和标签变更表格，并建议申请人注明彼此相关的变更，因为审核人员便可以明确了解变更之间的关联。例如，某些变更可能是彼此相互关联的，因为它们都制造改善或纠正器械的同一方面问题。变更表的建议格式如下。

设计 [或制造或标签]变更表

| 变更序号或识别变更的独特方式 | 变更类型 （设计、标签、制造） | 设计说明 | 变更原因（包括与变更原因相关事件的识别） | 相关变更 | 变更不影响 S&E*的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 申请人不应在年度报告（或由FDA审核的报告）中报告检验和确认数据。

以下为器械变更原因说明的示例。FDA建议申请人详细说明实施变更的所有相关原因，其中包括但不限于我们已经列出的原因，因为上述原因列表是不完整的，其中并不包含器械变更的所有可能原因：

•	因器械改善或增强而实施的变更；

•	因不良事件、不良影响或申请人所报告或文献中注明的故障报告而实施的变更（如果事件导致MDR，FDA建议申请人提供适当的MDR编号）；

•	因对客户投诉、请求或建议而实施的变更；

•	因与任何召回或纠正措施相关的原因而实施的变更，可也见于21 CFR 820.100 （FDA建议申请人列出所有召回编号或者确定是否被认为是三级召回）；

•	因与FDA的安全警告、公众健康公告或者警告相关的原因而实施的变更；

•	因与任何公开披露信息或者申请人部分的通信（例如，致医生或患者的信函、技术公告或与从业者、患者或销售人员之间的其他书面通信）。FDA建议申请人在年度报告中随附一份通信副本。

科学研究及文献报告概述及参考书目

申请人应在涉及其已知或应合理了解且并未作为之前PMA申请（21 CFR 814.84（b）（2）（ii））的一部分提交的科学研究及文献报告中提供一份概述和参考书目。此概述必须包含任何涉及申请人已知或应合理了解的器械或相关器械的临床研究或非临床实验室研究中所收集数据的未发布报告（21 CFR 814.84（b）（2）（i））。

除此之外，此概述中还应包括关于报告中的结果和结论，文件是否会影响器械安全性和有效性的讨论，以及您关于评估潜在影响的方案。如果在审核完文献之后未发现关于安全性和有效性的问题，请在年度报告中明确说明这一点。

在审核完您的年度报告之后，如果FDA认为我们需要一份关于已公布或未公布报告的准确副本，FDA将通知申请人，而申请人必须按照21 CFR 814.84（b）（2）（ii）的要求提交一份部分以作为回应。但是，如果申请人预估FDA将需要任何报告的副本，申请人必须主动在年度报告中随附一份副本。

已发货或售出器械的信息

为帮助FDA评估之前所要求提交信息对公众健康的影响，FDA已在2009年8月1日之后发布的批准令中要求申请人为其提供关于在报告周期内已发货或售出器械编号相关的数据。3 关于植入的器械植，如果适用的话，应提供实际植入器械的编号。

- 5.	FDA对年度报告的审核

FDA对年度报告的审核使其可评估一些与批准器械的上市后安全性和有效性相关的重要问题。这些问题包括所报告修改项目的性质和适当性质，以及报告文件的适当性。在审核完年度报告以后，如果FDA需要额外的信息，或者如果我们认为申请人已经报告的器械修改项目需要一份PMA补充资料或者30天通知，FDA将以书面形式通知申请人。

一些FDA官员可能会合作审核申请人的年度报告。在CDRH，器械评价办公室（ODE）或体外诊断和放射健康（OIR）办公室，根据器械类型的不同，对科学信息——包括设计和标签变更的审核负主要责任。一般而言，执法办公室（OC）和ODE或OIR负责审核制造信息。如有必要，审查人和/或监督和生物统计办公室（OSB）也可以对制造商和用户设施器械经验（MAUDE）数据库4进行研究，以进一步评估在报告周期内所提交的MDR。CBER的对年度报告的处理与审核与CDRH相似，但是由于两个中心的组织结构不同，因此也存在一些差异。

FDA会在收到报告后的90天内对大多数年度报告进行审核。一般情况下，我们的审核备忘录的格式将如下所示。

已报告的变更及变更原因

FDA的审核备忘录中将概述年度报告中所概述的变更以及我们对变更事项的评估。而且，该审核备忘录中还将说明FDA多申请人关于变更原因解释的理解以及我们的评估原理。此外，该备忘录中还将明确指明FDA是否认为申请人所报告的这些适于在年度报告中报告，或是否应该在PMA补充资料或30天通知中进行说明。

3	根据21 CFR 814.82（a）（9）的规定，FDA可能会认为这些信息对于持续且合理地保证器械的安全性和有效性而言是很有必要的。

4	见http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfMAUDE/search.CFM.

器械变更和参考书目信息

FDA将评估您对器械变更事项的概述。在适当情况下，FDA还计划对MAUDE数据库进行研究并审核某些其他的FDA记录，以评估您器械上市后的安全情况。

FDA将评估关于器械变更的信息和变更的原因，以及申请人所提交的从已公布及未公布报告中收集的信息和文献以确定是否有任何信息表明器械的安全性和有效性已发生变化。FDA可以确定是否有必要采取任何行为（例如，变更标签）以确保器械的安全性和有效性。

- 6.	FDA的建议

通常情况下，FDA将在审核后提出下列几项建议之一：

发送年度报告审核确认函

如果FDA已审核过年度报告并没有进一步提出问题，我们将发布信函或者电子邮件通知申请人这一情况，并表明无需提供任何其他信息。

要求提供额外信息

如果申请人在年度报告中没有按要求提供所有信息，或FDA认为其所提供的信息不足使得完成审核，我们将发送信函或电子邮件要求提供额外的信息。如果FDA仅需要一份问题说明，我们将通过电话或电子邮件联系申请人，以FDA认为最有效的方式为准。

年度报告变更不当

如果FDA认为根据21 CFR 814.39的要求需为器械变更需提供一份PMA补充资料或30天通知，而且如有其中一项尚未提交，我们将以书面形式通知申请人。一般而言，FDA向申请人发出信函以告知其需要为变更项目提供PMA补充资料或30天通知，并要求在规定的时间范围内提交适当的提交资料。然而，如果获得任何额外监管行为授权的话，OC审核还是有必要的，这样的例子也有很多。

- 7.	其他报告 - 批准后研究报告

如21 CFR 814.82（a）（2）的规定，FDA可以要求持续评估（批准后研究）和关于器械在其预期用途方面安全性、有效性和可靠性的报告（批准后研究报告）。如果您的批准令注明您必须实施批准后研究，则该命令将描述研究的目的以及您该多久提交一次批准后研究报告。

虽然要求的提交时间相同，但请分别提交您的年度报告和批准后研究报告，并在您的年度报告中注明提交批准后研究报告的日期。这将促进FDA审核程序的进行，因为批准后研究报告和年度报告通常都是由单独的FDA部门审核。5

5	见2009年6月15日发布的指南“PMA通知附加的上市后研究处理程序” - http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070974.htm.