血液透析水净化组件和系统上市前通知内容指导

本文件旨在为编写监管提交材料提供指导。不以任何方式约束FDA或不属于受监管行业。

食品药品监督管理局医疗器械与放射健康中心生殖、腹部、耳鼻喉和放射医疗器械评估处胃肠科和肾脏科器械分部

文件发布日期：1997年5月30日

虽然本指导文件表示为最终文件，可随时提交意见和建议以供FDA考虑，可写信至：

Carolyn Y. Neuland, Ph.D.

胃肠科和肾脏科器械分部部长

FDA/CDRH/ODE/DRAERD

9200 Corporate Boulevard, HFZ-470

Rockville, MD 20850

如对本指导的使用和解释有任何疑问，请联系Miriam C. Provost博士，(301) 594-1220。

美国卫生和人类服务部

美国食品药品监督管理局

器械与放射卫生中心

血液透析水净化组件和系统上市前通知内容指导

1997年5月30日

本文件反映了目前用于血液透析的水净化组件和系统的审查指南。它基于1）目前的科学知识，2）临床经验，3）制造商以前提交给食品药品监督管理局（FDA）的提交件，以及4）1990年医疗器械安全法案和联邦规则汇编（CFR）中的FDA法规。随着科学和医学的进步以及国会立法实施中出现的变化，将根据需要对这些审查标准重新评估和修订。

本文件是CFR和其他FDA指导文件的附件，用于510（k）提交件的编写和审查。其不取代这些出版物，但可提供FDA认为器械获准上市前需要的补充澄清。提交件必须提供证据以证明该器械与在美国合法上市的实质等同比较的器械一样安全有效。

在FDA法规21 CFR 876.5665（a）中，用于血液透析的水净化系统被描述为“旨在与血液透析系统配用，从水中去除有机、无机物及微生物污染物，用于稀释透析液浓缩物以形成透析液的装置。这种通用类型的装置可包括软水器、沉淀过滤器、碳过滤器和水蒸馏系统。”该器械的分类为21 CFR 876.5820（b）中规定的II级，产品代码为78 FIP。

水净化是安全、有效血液透析的最重要的方面之一。不当或存在故障的水净化装置带来的潜在不良临床效果包括贫血、骨病、溶血、代谢性酸中毒、恶心、呕吐、神经恶化、致热反应和死亡。水净化系统设计为从供水中除去金属（例如铝、铜、锌、镁）、电解质（例如钙、钠、氟化物、氯、硫酸盐）、细菌和热原。由于美国供水水质的巨大差异，个别透析诊所的水净化需求可能会有所不同。水净化系统的供应商通常定制用于个体诊所的系统，将供水水质和所需容量考虑在内。

本指导文件适用于单独水净化组件的制造商和水净化系统的供应商和/或制造商。对于本文件而言，组件指水净化系统的构件，例如逆渗透装置、去离子槽、软水器等。术语“系统”指可协力产生净化水的水净化组件的完整装配。术语“辅助组件”指不直接影响水质的组件，例如泵、阀、管道、压力计等。以用于血液透析目的销售其产品的水净化系统制造商或供应商需要提交上市前通知（510（k））。水净化组件（包括辅助组件）的制造商无需提交510（k），需要标记和/或销售用于血液透析的产品的情况除外。在这种情况下，需要提交510（k），且510（k）中所需的细节层次将根据组件的复杂性而变化，如本文件第9节所述。用于急性透析或在家庭环境中使用的便携式水净化系统的制造商和/或供应商的要求可能与以下第9节和第10节中描述的要求略有不同。我们建议这些制造商和/或供应商联系FDA以讨论其特定应用。

21 CFR 807.87中阐述了医疗器械上市前通知（510（k））所需信息的主要参考资料。上市前通知提交件所需要的附加信息包含在“DRAERD上市前通知 [510（k）]筛选清单”中。副本可从医疗器械与放射健康中心的小型制造商服务组（DSMA）处获得，电话（800）638-2041或（301）443-6597，或登录httpA \www.fda.gov\cdrh\dsmamain.html。除一般要求外，FDA建议水净化组件或系统的每个上市前通知包括以下信息，以确保提交件足以确定与实质等同比较的器械实质等同。

1.	按21 CFR 807.87（a）中所述，列出装置名称，包括装置的商品或专有名称和分类名称（用于血液透析的水净化系统）。

2.	按21 CFR 807.87（b）中所述，列出提交上市前通知的所有者或运营商的企业注册号（如适用）。

3.	按21 CFR 807.87（c）中所述，列出装置所属通用类别（II类）和适当的专家组（78胃肠学/泌尿学）。

4.	根据21 CFR 807.87的要求，提供注册制造商采取行动以遵守本法案第514节对特殊管制要求的声明（注：水净化系统目前不需要特殊监管）。

5.	1990年医疗器械安全法案（SMDA）要求所有人员提交的上市前通知提交件应包括（1）上市前通知提交件中的安全性和有效性信息摘要，可作为等同认定的根据（510（k） 总结），或（2）可根据要求向利害关系人提供安全性和有效性信息的声明（510（k）声明）。安全性和有效性信息指上市前通知提交件中的信息，包括不良安全和有效性信息，与实质等同的评估相关。信息可以是关于新器械和实质等同比较的器械的描述性信息，或性能或临床测试信息。

6.	提供足以描述水净化组件或系统、其预期用途和使用说明（包括维护、操作、清洁和故障排除）的申报标签、标签和广告副本。标签应包括特定预期用途说明以及21 CFR 807.87（e）所述应清晰显示的任何警告、禁忌症或限制。标签能以草稿形式提供。标签应该遵守21 CFR 801.109（b）（1）中所述的警告声明：“注：当用作医疗器械时，美国联邦法律规定，非医师或无医嘱不得出售此装置。”装置标签是水净化组件或系统和/或其存储和运输的包装上的任何标识。有关医疗器械标签问题的其他指南，请参阅蓝皮书备忘录G91-1“医疗器械标签指导原则（3/18/91）。”通过上述电话号码可从DSMA获得副本（注：本文件第9节中描述了特定水净化组件的附加标签要求。）

7.	水净化组件或系统应与合法上市的实质等同比较的器械进行比较。合法上市的实质等同比较的器械被定义为在1976年5月28日（即：医疗器械修正案（修正案之前）颁布之日）前进行商业销售的装置，或根据该法案第510（k）条已批准在美国销售的产品。需声明实质等同装置属于修正案之前装置或通过510（k）流程批准销售的装置。如已知，应提供510（k）号。应就实质等同比较的器械和申报器械的预期用途、设计（硬件、软件、安全特征和其它应用特点）、水接触材料、性能规格和容量进行比较。FDA建议以清晰和易于理解的方式提供比较（例如：表格形式）。

8.	当发生变化或修改的装置或装置标签且该变化或修改可能显著影响装置安全性或有效性时，510（k）应包括所有附加的支持数据，用于显示制造商已考虑到变化或修改可能对21 CFR 807.87（g）中所述的装置安全性和有效性产生的后果和影响。

9.	水净化组件的描述性信息和测试要求

就水净化系统的每个部件而言，应列出以下具体要求。

A.	逆渗透（R.O.）

1.	提供逆渗透系统图，包括所有阀门、所有压力、温度、电导率/总溶解固体（TDS）和流量传感器位置。电导率/TDS仪表应该进行温度补偿以确保精度。

2.	确定所有水接触材料，将其分成接触供水和接触产水。就所有产水材料而言，应提供浸出测试的结果，通过适当的化学分析来鉴定和表征潜在的可浸出物。

3.	提供所用膜的完整描述，包括结构的物理设计和材料。推荐使用膜滤芯图表。提供渗透流速范围图作为推荐温度范围的函数。

4.	详细说明每种类型逆渗透膜的标称性能，包括总溶解固体（TDS）、一价和多价离子、细菌和内毒素脱除率；有机物粒度截止值；氯和pH值耐受性；以及温度和压力限制。提供数据证明逆渗透系统中使用的膜符合TDS、细菌和内毒素脱除的性能规范。

5.	就该装置控制系统提供完整描述。描述声光报警，包括推荐的位置和后续行动。为确保患者安全，FDA认为当高产水电导率报警激活时，应出现报警（声光）、系统关闭或转为引流。如果逆渗透不包括此功能，应提供理由说明发生此报警情况时，如何使用其他报警器或传感器来维护患者安全。

6.	描述用于控制逆渗透的所有软件。如果装置为软件控制，提供软件需求的描述、所有模块或子程序的列表以及各模块或子程序如何满足要求的描述。另还应提供关于已经执行的软件质量保证程序和验证/确认活动的描述。通过参考“计算机控制的医疗器械接受510（k）审查的审查员指南”可获得附加信息。通过上述电话号码可联系DSMA获得此评审指南副本。

7.	提供控制系统设定值的出厂默认值并向用户提供有关如何更改值的说明（如适用）。

8.	提供用户手册，包括有关安装、操作、监测、维护、故障排除、清洁和消毒装置以及任何相关警告或预防措施的详细说明。应包括装置监测、维护、清洁和消毒的建议时间表以及监测日志。清洁和消毒说明应至少包括适用清洁剂和消毒剂的特性、推荐的清洁和消毒频率以及测量残留物的程序。如果装置包括自动冲洗功能，应解释如何更改自动冲洗的频率或持续时间。

B.	去离子（D.I.）

1.	提供装置描述，包括系统通用图、提供的所有尺寸和容量（即供水和产水流速范围和特定溶质的减少）以及树脂特性（包括质量）。

2.	描述所有监测器和报警系统。去离子应包括一个温度补偿式声光报警，用于指示床何时耗尽。FDA建议将超滤器或亚微米过滤器安装在去离子箱的出口管线上，以确保去除已知对透析患者有害的细菌和内毒素。如果去离子不包括超滤器或亚微米过滤器，则应提供理由以说明发生细菌污染和床耗尽情况时，如何使用其他报警器或传感器来维护患者安全。如果去离子（而非逆渗透系统）旨在作为初步净化组件，则当产水电阻率报警激活时系统应关闭或转为引流。如果去离子不包括此功能，应提供理由以说明发生此报警情况时如何使用其他报警器或传感器来维护患者安全。

3.	提供数据证明所提供的装置符合性能规范，例如：交换能力。

4.	确定所有水接触材料，将其分成接触供水和接触产水。就所有产水接触材料而言，应提供浸出测试的结果，通过适当的化学分析来鉴定和表征潜在的可浸出物。

5.	提供用户手册，包括有关装置安装、操作、维护和故障排除的说明。手册应该提供基于处理水质量和容量的树脂床预期寿命。手册应确定替换箱或树脂的推荐质量。由于去离子床突然耗尽的潜在问题，说明书应有明确且充分的警告，以立即响应任何报警条件。标签还应包括一个警告，即去离子装置仅能与经碳过滤处理的水配用，以防止亚硝胺污染。

C.	软水器

1.	提供装置描述，包括容量（即供水和产水流速）、处理的供水硬度范围，以及所有水接触材料的特性。

2.	描述随装置提供的控制功能。FDA建议这些装置包括再生再生锁定功能，即当软水器再生再生时，阻止逆渗透。

3.	提供用户手册，包括有关装置安装、操作、维护和故障排除的说明，以及根据使用情况推荐的再生计划。标签还应包括替换盐和树脂的推荐品级。如果制造商打算将软水器直接销售给透析生产企业，标签应说明软水器仅能用于逆渗透或去离子前的水预处理。

D.	碳过滤罐

1.	提供装置描述，包括床体积、最大流速、空床接触时间（EBCT）和所有水接触材料的特性。FDA建议去除氯时EBCT为6分钟，去除氯胺时EBCT为10分钟。同时建议两个罐串联安装，第一罐负责初步净化，第二罐备用。

2.	提供用户手册，包括有关装置安装、操作、维护、故障排除和碳床重新注入的说明。提供装置反冲洗说明，包括建议的反冲洗频率。手册应包括一个警告（用于监测离开装置的水中的总氯或氯胺）并推荐监测频率。手册应推荐替换碳的等级。如果制造商计划将碳过滤罐直接销售给透析生产企业，标签应说明碳过滤罐仅能用于逆渗透或去离子前的水预处理。

E.	沉淀过滤器和筒式过滤器

1.	提供装置描述，包括所有提供装置的尺寸、过滤能力、流速和预期压降。确定所有水接触材料。

2.	提供用户手册，包括有关装置安装、操作、维护和故障排除的说明。标签应描述用于确定产品有效寿命的参数。如果制造商打算将这些过滤器直接销售给透析生产企业，标签应说明过滤器仅能用于逆渗透或去离子前的水预处理。

F.	超滤器

1.	提供装置的物理描述，包括流速、预期压降和结构材料。提供膜滤芯图表。描述可能随此组件安装所有监测器或报警器。

2.	提供细菌和热原的脱除率规格并提供数据以证明通常安装的膜可满足性能规范。

3.	如果透析液流经超滤器，则应提供数据以证明透析液成分或流体力学不受装置影响。

4.	列出所有水接触材料。就这些材料而言，应提供浸出测试的结果，通过适当的化学分析来鉴定和表征可浸出物。如果透析液流经超滤器，则需要使用透析液作为萃取溶剂进行浸出测试。

5.	如果透析液流经超滤器，应按蓝皮书备忘录G95-1“使用国际标准ISO-10993，医疗器械生物性评估第1部分：评估和测试”的推荐对装置材料进行生物相容性测试。通过上述电话号码可从DSMA获得指导副本。

6.	提供用户手册，包括有关装置安装、操作、维护和故障排除的说明。手册应列出必须与推荐频率一起执行的所有清洁、消毒或维护程序。另外应提供建议的清洁和消毒剂以及监测残留物的程序。手册应规定装置的预期有效寿命。如果制造商计划将超滤器直接销售给透析生产企业，标签应说明超滤器仅能用于经逆渗透或去离子处理后的水的后处理且不旨在提供初步净化。

G.	紫外线（UV）消毒装置

1.	提供装置描述，包括结构材料、建议的供水流速、UV强度和UV消毒的有效性。应该包括装置图。描述用于检测灯辐射能输出损失的所有监测器、报警器或控制系统。

2.	提供数据证明装置满足性能规范，例如：UV消毒的有效性。

3.	列出所有水接触材料。就这些材料而言，应提供浸出测试的结果，通过适当的化学分析来鉴定和表征可浸出物。

4.	提供用户手册，包括有关装置安装、操作、维护和故障排除的说明。手册应规定清洁/消毒、监测和维护程序（包括灯的更换）的频率。如果制造商打算将UV消毒装置直接销售给透析生产企业，标签应说明消毒装置仅能用于经逆渗透或去离子处理后的水的后处理且不旨在提供初步净化。

H.	储水罐

1.	提供装置描述，包括罐的尺寸和所有液位控制器和空气过滤器的描述。FDA认为，亚微米过滤器应安装在罐的进气管路上，以防止细菌污染。

2.	列出所有水接触材料。就这些材料而言，应提供浸出测试的结果，通过适当的化学分析来鉴定和表征可浸出物。

3.	提供用户手册，包括有关装置安装、操作、维护和故障排除的说明。手册应提供关于水净化系统中储罐正确放置的指导以及所有相关的预防措施或警告信息。

I.	辅助组件

辅助组件包括管道、阀门、配件、量具、传感器、仪表、监测器、检测器和泵。就每个组件而言，应提供以下信息：

1.	详细说明结构材料。如果辅助组件安装在产水线路中（逆渗透或去离子后），应提供浸出测试结果，通过适当的化学分析、鉴定和表征接触产水的所有材料中的可浸出物。

2.	证明所有传感器、仪表、监测器、量具和检测器的精度。

3.	如果传感器使用软件，应按“计算机控制的医疗器械接受510（k）审查的审查员指南”中的建议提供信息。通过上述电话号码可联系DSMA获得此评审指导副本。

4.	描述所有相关的报警或监测系统。

10.	水净化系统供应商和制造商的附加要求

就每个可能包括在水净化系统中的组件而言，应提供第9节中的信息。如果一个组件已经通过上市前通知程序进行销售，则可提供510（k）号来代替第9节中的信息。水净化系统的供应商还应提供以下信息。

A.	提供用于定制系统以满足用户需求的决策过程的描述。描述应确定供水中的特定溶质或污染物以及这些物质的范围，以得出特定净化步骤的建议。其可通过描述包括可能提供的所有组件的系统来完成，然后指定可省略某些组件的条件。描述还应包括水净化系统的常规示意图。

B.	描述每个组件故障的后果及所需的纠正措施。

C.	除第9节所述的每个组件的用户手册外，系统制造商还应提供系统安装、启动和维护方面的指导。应提交系统（包含所有组件）指导的通用样本。指导应至少包括每日启动程序；必须离线监测的溶质或污染物清单（如氯胺或细菌）以及建议的监测时间表；清洁和消毒程序和时间表；以及故障排除指南。

D.	提供从整个水净化系统的水接触材料中鉴定和表征可浸出物的浸出测试的结果。应通过适当的化学分析进行测试。完整系统中的水接触材料浸出测试应符合单个组件浸出测试的要求，如第9节所述。

E.	在系统的各组件上标注水净化系统制造商/供应商的名称和地址。

F.	证明各定制净化系统生产的水将满足或超过当前行业标准和政府法规。

11.	真实与准确性声明

您的提交件必须包含以下声明：

本人现以（提供职称）的名义（提供制造上名称）证明：据我所知，上市前通知所提交的所有数据和信息均真实、准确且未遗漏任何重要事实。

上述陈述应由公司代表（而非监管顾问）签名并注明日期。

12.	适应证声明

应使用单独表单提供水净化组件或系统的适应证。适应证应与装置标签中提供的适应证完全一致。