行业及FDA工作人员指南

血管内机械再通器械的临床前和临床研究

文件发布日期：2007年6月18日

关于本文件的问题，请联系Carlos Peña, Ph.D., M.S.（电话（301）827-3340或电子邮箱carlos.pena@cdrh.fda.gov ）或Neil Ogden（电话（240）276-3600或电子邮箱neil.ogden@cdrh.fda.gov）。

|  | 美国卫生和公共服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 普外科用器械科 常规、康复和神经科用器械部 器械评价办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

可以在任何时间将书面意见和建议提交给美国食品药品管理局文档管理组，供管理局审查。地址：马里兰州罗克维尔市Fishers大街5630号1061室（HFA-305），20852。或者，将电子意见提交至http://www.fda.gov/dockets/ecomments。在提交意见时，请参考指南文件的确切标题。在指南进行下一次修订或更新之前，本局将不会依据意见行事。

额外副本

可通过网络（http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1586.html）获取额外副本。同时还可以向dsmica@fda.hhs.gov 发出电子邮件请求，获得本指南的电子副本或发送传真请求至240-276-3151获得复印件。请使用文件号（1586）来确定您要求的指南。

目录

1.	引言	1

最少工作量法	2

2.	监管办法	2

3.	生物相容性	3

4.	临床前评价	3

A.	试验方案	3

B.	试验方法和条件	3

C.	评估的实际器械	3

D.	统计分析	3

5.	试验台试验	4

6.	动物试验	4

A.	可用性	4

B.	安全性	4

C.	有效性	5

7.	临床研究	5

A.	受试者选取	5

入选标准	5

排除标准	6

使用血管内机械再通器械开始治疗	6

血凝块负载的大小：位置、大小和病因学	7

对照组	7

B.	初步评估	7

血管造影术检查	7

成像评价	8

神经系统评估	8

C.	后续评估	9

血管造影术检查	9

成像评价	9

神经系统评估	9

D.	结果评判	9

安全性终点	9

有效性终点	10

8.	成效的评估	11

9.	临床信息的替代来源	11

行业及FDA工作人员指南

血管内机械再通器械的临床前和临床研究

本指南代表美国食品药品管理局（FDA）当前对本专题的当前观点。它不会创建或赋予任何人的任何权利，也不会对FDA或公众产生约束力。如果其他方法满足适用的法律和法规或两者的要求，也可以使用其他方法。如果您想讨论其他方法，请联系负责实施本指南的FDA 工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的相应号码。

- 1.	引言

本指南文件说明了FDA的相关建议，该建议涉及为支持治疗缺血性脑卒中用血管内机械再通器械的上市前提交文件而对该器械进行的临床前和临床研究。血管内机械再通器械旨在通过机械（即勒除器或吸力）、激光、超声波技术，或这些技术的组合来恢复或消除神经血管中的血凝块。

本指南文件并未说明上市前通知（510（k））提交文件、研究器械豁免（IDE）、或上市前批准（PMA）申请所需的所有要素。该指南文件是对涉及510（k）提交文件、IDE和PMA申请的其他FDA出版物的补充，但本指南文件不能取代这些文件。

上市前通知-510（k）信息

关于510（k）的一般信息，请参考21 CFR 807.87、《传统和简略的510（k）格式》指南，以及（器械和放射安全中心）CDRH器械建议（网址为：http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/314.html.）中的“上市前通知510（k）”。

研究器械豁免信息

关于IDE一般信息，请参考21 CFR 第812部分，或“IDE概述”，网址为： http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/ide/index.shtml.

上市前批准申请（PMA）信息

关于PMA申请的一般信息，请参考21 CFR 814或“申请方法”，网址为：http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/pma/app_methods.html.

FDA的指南文件，包括本指南，并不具备法规强制性，仅用于表述FDA对于某个问题的看法，而且除非引用具体法规或法令要求，否则应仅被视为建议。FDA指南中所用的“应该”一词指建议或者推荐而非要求。

- 最少工作量法

本指南文件中鉴别的问题反映了我们认为在您的器械获得上市批准/许可之前需要解决的问题。在编制本指南的过程中，我们仔细考虑了适于本机构决策的相关法定准则。我们还考虑了您尝试遵守指南要求和解决我们鉴别的问题可能产生的工作量。我们认为，我们已经考虑了解决本指南文件提供的问题的最少工作量法。然而，如果您认为存在解决问题的工作量更少的方法，则应遵守“解决最少工作量问题的建议方法”文件中概括的程序。该文件可于我们中心的网站获得，网址为：http://www.fda.gov/cdrh/modact/leastburdensome.html.

- 2.	监管办法

血管内机械再通器械的监管方法，即上市前通知提交文件（510（k））、重新分类或上市前批准申请（PMA），主要取决于适当参照器械的识别、器械所用技术，以及适用症。用于恢复缺血性脑卒中患者体内血凝块的机械性血管内机械再通器械被作为需要提供510（k）的二类器械监管，产品代码为NRY， 21 CFR 870.1250 。

通常，FDA将基于方法或技术，而不是机械性的血管内机械再通器械视为二类器械评审。如果我们不能根据您提交的描述特征与性能数据做出实质等同性决定，我们将首先考虑是否可以使用重新分类提供适当级别的法规监管。如果可以，我们将通过非实质等同性信函告知您此类情况，并由此开始新过程。

重新分类是否合适在一定程度上取决于您的器械的风险状况。如果我们不能确定器械与合法销售的比较用器械存实质等同性，且没有适当的重新分类，则会要求提交一份上市前批准申请。无论监管方法是什么，您都应该对器械的安全性和有效性进行全面评估。在本文件的其他部分说明了为确保对用于缺血性脑卒中的血管内机械再通器械进行全面评估，我们通常建议进行的临床前和临床研究。

- 3.	生物相容性

我们建议您根据指南“国际标准组织（ISO）标准ISO-10993的应用” ，“医疗机构的生物学评估，第1部分：评估与测试”中的说明，对器械材料进行生物相容性测试。我们建议您选择与你的器械的接触时间和水平相适应的测试。关于510（k）提交文件，如果具有相同类型和相同受试者接触时间的参照器械中使用了相同的材料，并采用相同材料处理，您可以使用参照器械的确定代替生物相容性测试。

- 4.	临床前评价

通过试验台试验和动物试验进行的临床前评价可帮助评估设计用于治疗缺血性脑卒中的血管内机械再通器械的可用性、安全性和有效性。在下文列出了我们关于试验台试验和动物试验的建议。然而，根据您的器械的设计、技术和性能，我们可能建议进行额外的临床前评价。

- A.	试验方案

我们建议在试验方案中明确说明测试目的和基本原理，以证明终点与合格/不合格标准具有重要意义和临床相关性。

- B.	试验方法和条件

我们建议您清楚说明试验方法和实际试验条件。如果可行，我们还建议您在模拟实际临床条件的环境中进行临床前测试。

- C.	评估的实际器械

我们建议您说明是否使用了通过代表性制造流程加工的血管内机械再通器械。否则，我们建议您提交一份基本原理，以说明您为什么相信您在测试中使用的器械能够提供最终完成器械的全面评估。

- D.	统计分析

我们建议您提供证明样本量合理的理由。我们建议您汇报的结果应该包括，如果合适：

•	样本数量

•	数值范围

•	平均值

•	标准差

•	95%置信区间

我们还建议您提供一份概率测度，以说明您对其他器械或对照组进行的任何比较的统计意义。

- 5.	试验台试验

我们建议您进行试验台试验，以评估您器械的：

•	可操作性；

•	灵活性；

•	耐久性；

•	扭矩强度。

我们建议您确定这些特性的器械故障终点，以确保可以在使用说明中传达适当的信息。

- 6.	动物试验

如果您需要进行任何动物试验，我们建议在试验中测试可用性（即可操作性和灵活性）、安全性和有效性，如下文所示。如果您对动物试验有任何疑问，可与普外科用器械科联系。

- A.	可用性

我们建议您在动物模型中评估血管内机械再通器械的可操作性和灵活性。我们建议您评估使用者在临床条件下，在可反应器械适用症的动物身体部位（即大脑神经血管）可靠部署和使用血管内机械再通器械的能力。我们还建议您通过动物试验评估使用者在能够安全恢复或消除血凝块之前需要尝试的最高次数。

- B.	安全性

脑血管缺乏临近组织的支持，且与外周血管相比，可造成更多的额外安全问题。如果该器械将与血管壁接触或相互作用（例如激光或吸引装置），我们建议您对该器械可能引起的潜在软组织损伤程度进行评估，最好在动物模型中具有类似尺寸的血管中进行。

我们建议您在器械部署、血凝块恢复或血凝块消除时评估血管壁的完整性，并监控靠近、邻近和远离血凝块区域的血管。关于可释放能量的器械，我们建议您在器械使用期间监控血管壁和邻近组织中的任何温度变化。

我们建议您对血管内机械再通器械造成出血和形成血栓的可能性进行评估。

为评估该器械造成出血的可能性，我们建议您在使用该器械后，对血凝块区域的血管和软组织进行组织学评价。

为评估该器械形成血栓的可能性，我们建议您在动物模型中的类似大小的血管内对血栓进行量化，包括数量、大小，以及接近、临近或远离血凝块区域的位置。

- C.	有效性

我们建议您证明该器械可以抓住或消除不同尺寸的血栓、凝结物和合成物（例如，纤维蛋白、血纤维蛋白溶酶原、血小板合成物）。我们还建议您说明您的器械在使用时，或在使用后是否会造成较小的血凝块。

我们建议您通过在动物模型中注入血凝块，并使用对照组对比的方法说明血运重建成效。

- 7.	临床研究

FDA认为本指南文件中说明的血管内机械再通器械是重大风险器械，如21 CFR 812.3(m)(4)中的定义所示。因此，应该根据研究器械豁免（IDE）条例，21 CFR 812部分的规定，对血管内机械再通器械进行临床研究。除了获得FDA批准的IDE的要求外，此类试验的申办方还必须遵守关于机构审核委员会（21 CFR 第56部分）和知情同意（21 CFR 第50部分）的条例。如果您对IDE方案的制定有任何疑问，或需要使用从美国境外收集的临床数据，可以普外科用器械科联系。

您的临床研究应该采用下文所列建议：

- A.	受试者选取

- 入选标准

我们建议在您的临床研究中招募具有可治疗栓塞证据的患者，例如与受试者神经学结果一致的，血管分布中的栓塞（心肌梗死溶栓【TIMI】血流0级）或最低灌注造影剂渗透（TIMI血流I级）的血管造影证据。我们建议您通过脑血管造影术评估栓塞程度。如果您计划使用不同的方法，您应该咨询普外科用器械科。

您的入选标准还应该纳入国立卫生研究院卒中量表（NIHSS）评分≥4的研究对象。我们建议您采用将根据NIHSS评分对足够数量的受试者进行分层的随机化方案，以确保治疗和对照组中的分数分布相似。我们认为随机化方案可改善结果对比。

您的方案应该说明您是否打算招募即将接受缺血性脑卒中批准药物治疗的患者、缺血性脑卒中批准药物治疗对其无效的患者，或不适合接受缺血性脑卒中批准药物治疗的患者。如果您打算结合尚未被批准用于该适用症或用药途径的药物疗法对您的器械进行研究，我们建议您咨询FDA复合产品办公室，以确定管辖权。可在复合产品办公室的网站上获得更多信息，网址为：http://www.fda.gov/oc/combination.

- 排除标准

我们建议您排除存在以下情况的研究对象：

•	在随机化或治疗期间快速发展的神经病学体征；

•	 NIHSS >30或昏迷，因为神经状况较差的受试者具有较高的死亡率，且不大可能在血运重建中获益，而且该人群出现出血状况的风险非常高；

•	怀孕；

•	已知对射线照相造影剂存在严重过敏症状；

•	目前正参加其他试验药物或器械的研究；

•	具有CT或磁共振成像（MRI）证据显示存在出血症状；

•	CT扫描显示低密度覆盖超过1/3的大脑中动脉（MCA）区域（或疑似卒中区域）；

•	具有占位效应或颅内肿瘤（不包括小脑膜瘤）的CT或MRI证据；

•	颈动脉夹层、妨碍接近血凝块的高度狭窄、或血管炎的血管造影证据；

•	除非连续肠胃外适用降压药，否则不能控制的不受控高血压（定义为收缩压>185或舒张压>110）；

•	在过去48小时内使用IV肝素，PTT > 2.0；

•	使用华法令阻凝剂，INR > 3.0；

•	血小板计数< 30,000。

- 使用血管内机械再通器械开始治疗

我们建议您在出现症状后8个小时内使用血管内机械再通器械开始治疗。如果您计划在出现症状8小时后对受试者开始治疗，我们建议您解释延迟的原因。我们建议您记录症状出现的时间。

使用血管内机械再通器械进行的治疗的开始和完成，相对于症状出现时间，应该落入由研究方案定义的时间窗内。（因此，我们建议您排除从睡眠中醒来时出现该症状的受试者。）我们建议您记录从症状出现到使用血管内机械再通器械开始和完成治疗所经过时间，并建议您排除在您的方案规定的时间窗之外接受治疗的受试者。如果您的试验设计在症状发作8小时后开始对受试者进行治疗，我们建议您在提交IDE之前，与普外科用器械科讨论您的试验设计。

- 血凝块负载的大小：位置、大小和病因学

为对治疗和对照人群进行有意义的对比，我们建议您招募仅在前循环或后循环系统出现卒中的受试者。我们知道招募前循环或后循环卒中的受试者很困难，因此，我们考虑进行包括两种类型的研究。如果您使用了这两种类型，我们建议您提供每种类型的子集分析。

我们建议您对受试者血凝块的来源、大小和密度进行评估。这些评估方法可能包括CT-血管造影片，或评估血凝块特性的其他技术。

影响栓塞源与动脉粥样化或狭窄栓塞可能性的被试变量非常重要，应记录这些被试变量以确定未来研究的受试者。因为，我们建议您记录下列被试变量：

•	存在易于引发栓塞性中风的心房颤动或其他心率失常；

•	心脏超声波心电图的结果；

•	颈动脉狭窄的实际存在情况和程度；

•	其他动脉粥样化（心脏）疾病的历史。

- 对照组

我们意识到招募卒中治疗研究用受试者的困难，以及根据目前的缺血性脑卒中护理标准提供对照受试者的需要。因为存在这些挑战，如果各种研究设计科学合理，且处理相关安全性和有效性问题，我们将考虑这些研究设计，包括与其他合法销售器械或疗法的随机比较，或比较治疗组与标准护理的同期对照。我们建议您在提交您的IDE之前，与普外科用器械可讨论您的研究设计和任何统计问题。

- B.	初步评估

初步评估应该包括下列评价。

- 血管造影术检查

我们建议您使用血管造影评分方案。到目前为止，出版的卒中研究使用的是血流TIMI分级量表。、、该TIMI量表有0-3三个等级，其中0等级是完全栓塞，而3等级是正常血流。我们建议您纳入一个侧支血流量评级。如需血运重建的更多信息，参考第12节-终点。

- 成像评价

我们建议在初步评估中使用CT扫描，以排除颅内出血或其他已排除的病理。还应使用CT扫描来评估低密度的体积。在使用急性脑卒中患者的MRI扫描而不是CT扫描的中心，可以使用MRI扫描来证明没有出血状况。

我们还建议您使用3或4-血管脑血管造影术对受试者进行评估。我们建议您记录血凝块的位置和血流（TIMI量表）。我们还建议您记录是否存在侧支循环，因为这是临床结果的重要指标。

我们认识到，弥散与灌注不匹配在MRI成像中的使用，或缺血半影区在CT灌注扫描中的使用可有助于选择更有可能受益于血运重建的受试者。如果您的研究旨在评估渗漏与弥漫不匹配，我们建议您在提交您的IDE之前联系普外科用器械科，以进行讨论。

- 神经系统评估

我们建议您在招募受试者之前和开始治疗之前，使用NIHSS分数对受试者进行评估。我们还建议您从受试者或护理者处获得受试者的历史Barthel指数和改良的Rankin量表（mRS）评分，以确定活动前的状况。

- C.	后续评估

后续评估中应该包括下列评价：

- 血管造影术检查

我们建议对所有受试者进行血管造影检查，以评估血流的术后立即恢复情况。我们建议由一名独立的放射科医生查看所有血管造影片和用于评估血流恢复情况的任何其他影像。在将后续血管造影术用于效用分析时，TIMI量表的独立评分非常重要。

- 成像评价

我们建议您在血管内机械再通术后24小时内，并在出院时进行CT扫描，以评估出血状况或其他事件。我们还建议您在第30和90天随访时间点获得后续MRI扫描结果、CT扫描结果，或其他成像评估。我们建议您记录所有无症状和有症状出血的发生和比率。我们还建议您在90天随访期内，如果出现神经功能恶化现象，则立即进行CT扫描。

- 神经系统评估

我们建议您在手术后立即，并在术后24小时、7-10天（或在出院时）、30天和90天时获得NIHSS和mRS评分。我们建议由不了解治疗组的经认证检查人员或神经学医生进行评估。我们还建议您在术后30天和90天获得NIHSS评分，mRS、Barthel指数和格拉斯哥结果评分分数，或在初步结果评估中使用的任何其他分数。在该研究中，我们建议您使用NIHSS评分记录出现神经功能恶化的受试者的严重程度。

- D.	结果评判

结果评判中应该包括下列评价：

- 安全性终点

我们建议您记录并汇报所有受试者，包括根据不良事件血管造影结果排除24小时，或直到替代卒中治疗开始（以两者中时间较早者为准）的受试者的所有不良事件，无论您是否认为与该器械相关。

记录的不良事件应该包括：

•	未能部署器械或消除血凝块；

•	穿孔、夹层或血管壁的其他损伤；

•	血管破裂；

•	出血，包括血管损坏造成的蛛网膜下出血；

•	已治疗卒中的出血性转化；

•	接近、邻近或远离血凝块区域的血栓形成；

•	任何原因造成的死亡；

•	之前未涉及区域的再次栓塞或卒中；

•	局部恢复；

•	末端栓塞形成；

•	神经功能恶化。

我们建议您对不良事件的严重性进行分类。严重不良事件（排除受试者中的治疗成功）应该包括有症状颅内出血、主动脉夹层、心肌梗塞和死亡。我们建议您报告无症状出血率和之前未涉及的前后循环中出现的新卒中。

我们建议您单独记录与神经系统恶化相关的不良事件，而且，我们认为≥4分的NIHSS变化应该被记录为神经功能恶化和不良事件。

我们还建议您记录在器械部署时发生的不良事件，以及您在确定这些事件时所用的信息。

- 有效性终点

您的器械的主要疗效终点的确定取决于器械的设计、技术和适用症。终点应该包括下列评估。

临床终点

您的临床有效性终点应该是通过任何适当的、有效的神经功能缺损量表、残疾测量或障碍量表，在30天和90天进行的结果评估。适当评估方法的例子包括mRS、NIHSS评分、Barthel指数和格拉斯哥结果评分量表。适当的临床终点和统计方法的选择取决于器械和研究设计。

成像终点

我们建议您通过在使用您的器械进行处理前和后的血流TIMI评分记录血运重建成效。血运重建成效应被定义在手术后，根据血管造影影片在血管中进行的TIMI血流II或III级的确定。我们还建议您评估研究中任何技术的重现性，以评估梗死体积，并纳入一个适当的对照组来验证该替代终点。 我们认为CT中显示的梗死面积作为替代终点尚未得到验证，但其更适合作为次要替代终点。

- 8.	成效的评估

研究成效的定义取决于您选择的主要疗效评估方法。关于使用通过mRS确定的临床结果的研究，我们建议您将成效定义为与未治疗的对照组相比，获得良性（0-2分）结果，或与其他有效器械或疗法的治疗相比，获得等效结果的受试者的数量显著增加。我们建议您通过与对照组进行比较（相等或优于），评估安全性成效。主要安全性和功效终点应该包括意向治疗对象、治疗对象和观察对象的分析。

- 9.	临床信息的替代来源

如果您认为出版的报告足够证明您的器械的安全性和有效性，您可以提交这些报告以供我们审核。

http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1567.html

如需de novo分类过程的更多信息，请参考“新513(f)(2)节-自动三类划分评估，行业和CDRH工作人员指南”，网址为： http://www.fda.gov/cdrh/modact/classiii.html.

详见《联邦食品、药品和化妆品法案》中的第513（a）节（21 U.S.C. 360c(a)）。另请参阅以下网站中的PMA申请说明： http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/pma/ ，以及“特定上市前申请审核的质量系统信息，行业和FDA工作人员指南”，可在以下网站查看： http://www.fda.gov/cdrh/comp/guidance/1140.pdf.

http://www.fda.gov/cdrh/g951.html

http://www.fda.gov/oc/ohrt/irbs/devices.html#risk.

机械栓子切除术在急性缺血性卒中方面的安全性和功效：MERCI试验的结果，Stroke 2005；36(7):1432-8。

G J del Zoppo, Higashida RT, Furlan AJ, Pessin MS, Rowley HA, Gent M; the PROACT Investigators. PROACT: A Phase II Randomized Trial of Recombinant Pro-Urokinase by Direct Arterial Delivery in Acute Middle Cerebral Artery Stroke. Stroke 1998; 29:4-11.

Intra-arterial Prourokinase for Ischemic stroke. The PROACT II Study: A Randomized Controlled Study. JAMA 1999;282(21):2003-2011.

Gobin YP, Starkman S, Duckwiler GR, Grobelny T, Kidwell CS, Jahan R, Pile-Spellman J, Segal A, Vinuela F, Saver JL. MERCI 1: a phase 1 study of Mechanical Embolus Removal in Cerebral Ischemia. Stroke 2004;35(12):2848-54.

Higashida RT, Furlan AJ, Roberts H, Tomsick T, Connors B, Barr J, Dillon W, Warach S, Broderick J, Tilley B, Sacks D; Technology Assessment Committee of the American Society of Interventional and Therapeutic Neuroradiology; Technology Assessment Committee of the Society of Interventional Radiology. Trial design and reporting standards for intra-arterial cerebral thrombolysis for ischemic stroke. Stroke. 2003 Aug;34(8):e109-37.

Higashida RT, Furlan AJ, Roberts H, Tomsick T, Connors B, Barr J, Dillon W, Warach S, Broderick J, Tilley B, Sacks D; Technology Assessment Committee of the American Society of Interventional and Therapeutic Neuroradiology; Technology Assessment Committee of the Society of Interventional Radiology. Trial design and reporting standards for intra-arterial cerebral thrombolysis for ischemic stroke. Stroke. 2003 Aug;34(8):e109-37.

Treatment of Basilar Artery Embolism with a Mechanical Extraction Device. Stroke 2002;33:2232-2235.

参见指南， 1997年FDA现代化法案中的最少工作量规定：概念与原理；FDA和行业的最终指南，网址为： http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1332.html.