行业、MQSA检查员及FDA工作人员指南

乳腺摄影质量标准法案最终规范：政策指南帮助系统#13的修改和增加

文件发布日期：2010年11月16日

本文件草案于2009年10月9日发布。

有关本文件的问题，通过301-796-5710或电子邮箱地址：charles.finder@fda.hhs.gov与Charles Finder取得联系。

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械与放射健康中心 乳腺摄影质量与放射计划组 通信、教育和放射教育办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

可以在任何时间将书面意见和建议提交给美国食品药品管理局文档管理组，供管理局审查。地址：马里兰州罗克维尔（HFA-305）Fishers大道5630号1061室，20852。或者，将电子意见提交给http://www.regulations.gov。在提交意见时，请参考第FDA-2009-D-0448号摘要。在指南进行下一次修订或者更新之前，本局将不会依据意见行事。

- 额外副本

可通过互联网网址http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/MammographyQualityStandardsActandProgram/default.htm获得额外副本。同时还可以向dsmica@fda.hhs.gov发出电子邮件请求，获得本指南的电子副本或发送传真请求至301-847-8149获得复印件。请使用文件号1695来确定您要求的指南。

行业、MQSA检查员以及FDA工作人员指南

乳腺摄影质量标准法案最终规范：政策指南帮助系统#13的修改和增加

本指南代表了美国食品药品管理局（FDA）当前对本主题的看法。它不会创建或赋予任何人的任何权利，也不会对FDA或公众产生约束力。如果其他方法满足适用的法律和法规的要求，您可以使用其他方法。如果您想讨论其他方法,请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的相应号码。

引言

本文件旨在为乳腺摄影医疗机构及其人员提供指南。本文件代表了美国食品药品管理局（FDA）当前对执行《乳腺摄影质量标准法案》（MQSA）的最终规范的思考（42 U.S.C. 263b）。本指南更新了政策指导帮助系统，并针对或包含以下内容：

- 认可机关和认证机构更新后的联系信息；

- 有关其他乳腺摄影审查（AMR）的一般指南；

- 以前经批准的其他标准；

- 医疗保险与医疗救助服务中心（CMS）补偿；

- 将乳腺摄影结果告知医师和患者的机制；

- 乳腺摄影形态及其对人员要求的影响；

- 人员6个月豁免期间的澄清；

- 有关空气比释动能测量仪器校准的信息；

- 适用于墨盒更换的医学物理师参与；

- 全数字化乳腺摄影（FFDM）与一次性缓冲垫的使用；

- 计算机控制压缩设备的质量控制测试；

- 激光打印机乳腺摄影设备评估；

- 监护仪与激光打印机质量控制测试；

- 新FFDM单元乳腺摄影设备评估；以及

- 现场外打印机与监护仪乳腺摄影设备评估。

包括本指南在内的FDA指南文件未确定法定可执行的责任。相反，这些指南说明了管理局当前对主题的思考，并且除引用具体的监管或法定要求外，只应被视为是建议。“应当”一词在管理局指南中的使用是指建议或推荐，而非要求。

就本文件而言，对政策指南帮助系统（PGHS）的增加采用红色下划线（示例）显示，而删除则采用蓝色删除线（示例）来显示。注意：当前在PGHS中，并且未修改的问题和答案不包括在本文件中。

除MQSA及其执行规范下规定的要求外，州可以自行授权施加更加严格的要求。工厂可能需要会同其所在州或当局一起对其要求进行检查。

背景

《乳腺摄影质量标准法案》（MQSA）于1992年10月27日签署成为法律（公法102-539），确定了乳腺摄影的国家质量标准。该法案在42 U.S.C. 263b中编撰成法典。MQSA要求，在1994年10月1日之后，为了依法提供乳腺摄影服务，除退伍军人事务部设施外的所有设施均必须经认可机构批准，并且由健康与人类服务部部长（以下简称“部长”）认证，或由国家认证机构批准（MQSA第354(b)节；42 USC 263b(b)）。1993年6月，部长向FDA委托了批准认可机构和州认证机构，以及对设施进行认证的授权（58 FR 32543）。1997年10月28日，FDA首先在联邦公报上发布了执行MQSA的最终法规（21 CFR第900部分）。MQSA自其颁布以来，通过1998年和2004年的《乳腺摄影质量标准再授权法案》（MQSRA）（公法105-248和108-365）进行了两次修订。

本指南的草案于2009年10月9日在联邦公报上发布供评论。有四位调查对象就指南草案提交了14份评论。此外，国家乳腺摄影质量保证咨询委员会还在其2010年1月25日的会议期间对指南草案进行了审查，并提供了其他评论。FDA审查并审议了所有的评论，并且作为回应，FDA通过以下方式对指南草案进行了修改：

- 提供最近的认可机关和认证机构联系信息

- 澄清说明原始或无损压缩数字图像文件可以接受作为记录传输

- 澄清外部实体进行的其他乳腺摄影审查（AMROE）被FDA接受的条件

- 删除涉及到图像贴标的问题和答案

- 修改有关证明使用的章节，将包括在个人初始培训中的具体乳腺摄影形态的证明包括在内

- 澄清有关非侵入性kVp表的使用指南

- 在进行AFC测试时，建议将缓冲垫包括在内。

1998年11月，FSA汇编了与MQSA有关的所有最新的最终FDA指南，并将其放入到北称为政策指南帮助系统（PGHS）的计算机化可搜索数据库中。PGHS可以参见网站：http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/MammographyQualityStandardsActandProgram/Guidance/PolicyGuida nceHelpSystem/default.htm。

FDA定期更新PGHS中的信息，本文件作为进一步的更新。希望获得将来更新自动通知的人员可以通过访问http://service.govdelivery.com/service/subscribe.html?code=USFDA_45并遵循其中的指示来订阅我们的电子邮件ListServ。

认可与认证/认可与认证概述修改如下：

引用：

900.11(a)综述。1994年10月1日之后，为了依照本小部分的规定依法经营所有的乳腺摄影机构，要求FDA发布证书。要从FDA获得证书，这些机构必须满足第900.12节中的质量标准，并且得到经批准的认可机关或FDA指定的其他实体的认可。

讨论：

《乳腺摄影质量标准法案》（MQSA）要求乳腺摄影机构在依法进行乳腺摄影检查时，必须经过认证。在机构认证之前，必须满足适用的MQSA要求，包括认可机构制定的要求，以便获得认可。要开始这一流程，机构必须首先联系其认可机构，并申请认可。

当前经批准的认可机关（ABs）为：

美国放射学院（ACR）

乳腺摄影认证计划

1891 Preston White Drive

Reston, Virginia 20191-4397

1-800-227-6440

阿肯色州

阿肯色州卫生署

卫生组

辐射控制科

乳腺摄影计划

4815 W. Markham, Slot 30

Little Rock, Arkansas 72205-3867

1-501-661-2301

爱荷华州

乳腺摄影认证计划

放射卫生局

爱荷华州公共卫生署

Lucas State Office Bldg., 5th Floor

321 East 12th Street

Des Moines, Iowa 50319

1-515-281-3478

德克萨斯州

德克萨斯州卫生部

乳腺认证计划

机源组

P.O BOX 149347

邮编 2835

Austin, TX 78714-9347

1-512-834-6688转2246

注意：在MQSA法规下，位于经FDA批准作为认证机构（AB）的轴的机构可以经州AB或美国放射学院（ACR）认证。参见21C.F.R.CFR900.4(a)(7)。州法律可能要求这些机构满足其他要求。州要求独立于MQSA。参见42 U.S.C. 363b(m)。您可以联系您所在州了解其要求。

这些法规要求AB对乳腺摄影机构的设备、人员（解释医师、放射技术人员以及医学物理师）和实践进行审查。AB将认证机构，看其是否设立了满足MQSA 21 C.F.R.CFR 900.4下制定的质量标准。

认证是一个独立于认可的过程。认证由认证机构（FDA或FDA批准的认证州认证机构（SCA））管理（21 CFR 900.21）。FDA通常将不会认证位于具有FDA批准SCA认证州的州的机构。认证州SCA仅认证其州境内的机构。目前经FDA批准的认证州SCA有：

伊利诺伊州

放射安全办公室

注册与认证组

核安全部

1035 Outer Park Drive

Springfield, IL 62704

217-785-9974

爱荷华州

乳腺摄影认可认证计划

放射卫生局

爱荷华州公共卫生署

Lucas State Office Bldg., 5th Floor

321 East 12th Street

Des Moines, Iowa 50319

515-281-3478

南卡罗来纳州

乳腺摄影认证计划

健康与环境控制部

放射卫生局

电子产品组

2600 Bull Street

Columbia, SC 29201

803-545-4400

德克萨斯州

德克萨斯州卫生部

乳腺认证计划

机源组

P.O BOX 149347

邮编 2835

Austin, TX 78714-9347

512-834-6688转2245

问题15：哪些FFDM装置可以被哪些认可机构认可？

美国放射学院已经被批准认可通用电气Senographe 2000D、通用电气Senographe DS、费希尔 SenoScan、Lorad/Hologic Selenia、Selenia S 和 Selenia Dimensions 2D、西门子 Mammomat Novation DR和Novation S、通用电气Senographe Essential和富士计算机X线摄影术FFDM装置。

阿肯色州已经被批准认可Lorad/Hologic Selenia、Selenia S 和 Selenia Dimensions 2D、通用电气Senographe 2000D、通用电气Senographe DS、通用电气Essential、西门子Mammomat Novation DR 和 Novation S以及富士计算机X线摄影术FFDM装置。

爱荷华州已经被批准认可通用电气Senographe 2000D、通用电气Senographe DS、通用电气Senographe Essential、Lorad/Hologic Selenia、Selenia S 和 Selenia Dimensions 2D、西门子Mammomat Novation DR 和 Novation S以及富士计算机X线摄影术FFDM装置。

德克萨斯州已经被批准认可通用电气Senographe 2000D、通用电气Senographe DS、通用电气Senographe Essential、费希尔SenoScan、Lorad/Hologic Selenia, Selenia S 和 Selenia Dimensions 2D、西门子 Mammomat Novation DR 和 Novation S以及富士计算机X线摄影术FFDM装置。

将以下问题和答案添加到认可和认证/向认可机构提出的申请中：

引用：

900.11(b)(1)(i) (ii)：申请

（1）	证书

(i)	为了获得证书资质，机构必须向FDA批准的认可机构提出申请，或向FDA指定的其他实体提出申请。机构必须向该机构或实体提交42 U.S.C. 263b(d)(1)中要求的信息。

(ii)	机构在收到认可机构的决定，或FDA指定的其他实体做出的同等决定后，如果确定机构满足认证或重新认证的要求，可以向机构发出证书，或更新现有的证书。

问题12：我们计划移动我们的乳腺摄影装置。我们需要将移动告知哪些人？

本问题的答案参见以下网页中的表格：

http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/MammographyQualityStandardsActandProgram/Guidance/ucm219621.htm

认可和认证/认可和认证概况中的问题4、认可和认证/正式的定义中的问题5，以及定义/证书中的问题5修改如下：

问题：如果某个机构关闭或决定将不再提供乳腺摄影服务，其应做些什么？

某机构永久性停止进行乳腺摄影检查之前，应采取以下行动：

- 告知其认可机构，说明其不再进行乳腺摄影检查；

- 告知其州放射控制计划；以及

- 安排将各患者的医疗记录（乳腺摄影照片元件和/或原始或无损压缩数字文件和报告）转移至患者将来获得医疗服务的乳腺摄影机构、患者的咨询医师或健康护理提供者。该转移应满足法定和监管要求，即该机构应将患者的永久性医疗记录保存不低于5年，或如果未在该机构进行其他乳腺摄影检查，保存不低于10年，或如果州或当地法律强制要求，保存更长的时间（42 U.S.C. 263b(f)(2)(G)(i )(I)；21 CFR 900.12(c)(4)）。该机构应合理尝试告知以前的患者，说明其如何获得其乳腺摄影检查记录。个机构应同州或地方机构一起检查确定是否它们的州或地方要求是否比MQSA的要求更加严格。注意：仍然观察患者，但永久性停止进行乳腺摄影检查的放射学实践和其他医疗机构可以选择保存患者的医疗记录，而不将其转移至其他机构，除非患者要求该转移。

如果各患者的医疗记录选项转移（步骤3）不可行，则医疗机构可以在适当的情况下将医疗记录保存在医院，或安排保存这些记录。医疗机构应确保在要求时，将胶片记录发布个相关实体的机制，并确保以前的患者了解该机制。需要注意的是，如果没有其他人愿意接受记录，则医疗机构应仍然负责保存这些记录。在MQSA下，医疗机构对于1994年10月1日之前进行的检查的保存的不负责；但是，州和地方法规可以做出其他要求。

一旦医疗机构终止营业，不应再展示MQSA证书。医疗机构应存档或销毁其MQSA证书。

由于某些医疗机构未遵循以上建议，因此FDA提前收到了患者的询问，投诉说他们的乳腺摄影机构关闭、未告知他们，并且他们无法找到在什么地方或如何获得其乳腺摄影检查记录。为此，FDA要求打算停止乳腺摄影检查的医疗机构将其如何打算履行有关医疗记录的义务告知其认证机构。这些信息可以发送至：

FDA/CDRH/OCER/DMQRP

收件人：关闭机构记录保存通知

1350 Piccard Drive, HFZ-240

Rockville, MD 20850

10903 New Hampshire Avenue

WO66-4621

Silver Spring, MD 20993

经州认证的医疗机构可以将上述信息发送至：

伊利诺伊州

放射安全办公室

注册与认证组

核安全部

1035 Outer Park Drive

Springfield, IL 62704

217-785-9974

爱荷华州

乳腺摄影认可认证计划

放射卫生局

爱荷华州公共卫生署

Lucas State Office Bldg., 5th Floor

321 East 12th Street

Des Moines, Iowa 50319

515-281-3478

南卡罗来纳州

乳腺摄影认证计划

健康与环境控制部

放射卫生局

电子产品组

2600 Bull Street

Columbia, SC 29201

803-545-4400

德克萨斯州

德克萨斯州卫生部

乳腺认证计划

机源组

P.O BOX 149347

邮编 2835

Austin, TX 78714-9347

512-834-6688转2245

以下问题和答案在认可和认证/全数字乳腺摄影认证扩展计划中进行了修改：

问题9：哪些FFDM装置可以被哪些认可机构认可？

美国放射学院已经被批准认可通用电气Senographe 2000D、通用电气Senographe DS、费希尔 SenoScan、Lorad/Hologic Selenia、Selenia S 和 Selenia Dimensions 2D、西门子 Mammomat Novation DR和Novation S、通用电气Senographe Essential和富士计算机X线摄影术FFDM装置。

阿肯色州已经被批准认可Lorad/Hologic Selenia、Selenia S 和 Selenia Dimensions 2D、通用电气Senographe 2000D、通用电气Senographe DS、通用电气Essential、西门子Mammomat Novation DR 和 Novation S以及富士计算机X线摄影术FFDM装置。

爱荷华州已经被批准认可通用电气Senographe 2000D、通用电气Senographe DS、通用电气Senographe Essential、Lorad/Hologic Selenia、Selenia S 和 Selenia Dimensions 2D、西门子Mammomat Novation DR 和 Novation S以及富士计算机X线摄影术FFDM装置。

德克萨斯州已经被批准认可通用电气Senographe 2000D、通用电气Senographe DS、通用电气Senographe Essential、费希尔SenoScan、Lorad/Hologic Selenia, Selenia S 和 Selenia Dimensions 2D、西门子 Mammomat Novation DR 和 Novation S以及富士计算机X线摄影术FFDM装置。

以下内容在其他乳腺摄影审查和患者通知/ARM一般指南中进行了修改：

其他乳腺摄影审查AMR通用指南

背景

美国食品药品管理局（FDA）制定本其他乳腺摄影审查记录（AMR）指南的目的在于在FDA认为医疗机构的乳腺摄影检查质量受到影响，并且可能对人体健康造成严重风险时，将可能的行动告知医疗机构。可能导致FDA怀疑质量受到影响的信息可能包括：

- 幻像声像测试显示1级发现检查结果为1级的MQSA检查

- 或解释医师检查结果为1级的MQSA检查

- 大量未遵守21CFR 900.12(e)下的设备质量保证要求

- 从医疗机构的认可机构或从医师、患者或技术人员投诉者处获得的有关医疗机构质量问题的证据或信息

- 记录证明符合21 CFR 900.12下的质量标准的证据。

- 无MQSA证书的乳腺摄像检查性能

1级发现检查结果表示与MQSA的偏离可能严重影响医疗机构提供的乳腺摄影检查服务的质量。FDA已经确定这些1级结果，以及以上所列的其他事例显示医疗机构存在严重的质量问题，并且要求进一步的评估。应对医疗机构进行的乳腺摄影检查的质量进行评估，应表明以便证明以上所述的任何设备问题产生1级幻像声像结果是否影响临床影像质量。当分数低于3根纤维、小于2个颗粒组和/或小于2个西来那个时，则幻像声像存在1级发现结果。关于解释意识的资质，乳房X线照片和乳腺摄影检查的评估可能显示不满足具体的人员标准是否影响乳腺摄影检查的解释结果。如果FDA确定问题升级至对人体健康造成严重风险的等级，FDA可以要求医疗机构将缺陷、潜在的危害结果、相关的补救措施，以及FDA要求的其他信息告知患者和其咨询医师。

除了这两个具体的检查结果之外，其它问题可能导致FDA需要机构的AMR。例如，证据或信息可以从机构的认可机构或患者或医生的投诉中获得，这些投诉可以说服FDA要求AMR。在机构怀疑存在严重质量问题的情况下，FDA可能要求机构对这些发现对该机构所产生的临床图像或咨询医师所提出解释的影响进行调查。如果FDA确定问题升级到对人类健康造成严重风险的等级，FDA可能要求机构通知患者/医师。

该授权如以下所述（21C.F.R. CFR 900.12(j)）：

其他乳腺摄影检查审查与患者通知

（1）	如果FDA认为医疗机构的乳腺摄影检查质量受到影响，并且可能对人体健康造成严重的风险，则医疗机构应提供临床影像和FDA规定的其他相关的信息，供认可机构或FDA指定的其他实体审查。该其他乳腺摄影检查审查将有助于机构确定医疗机构是否符合本节的要求，以及如果不符合，是否需要告知受影响的患者、其医师或公众，说明乳房X线照片的可靠性、清晰性和解释准确性是否受到影响。

（2）	如果FDA确定医疗机构——不管是否在第900.11节下获得认证——乳腺摄影检查质量与本节确定的质量标准不一致，对个人或公众健康造成了严重的风险，则FDA可以要求该机构将造成这些风险的缺陷、潜在的危害结果、相关的补救措施以及FDA可能要求的其他相关信息告知在该医疗机构获得乳房X线照片的患者，以及其咨询医师。这些通知应在FDA规定的事件范围内以及按照FDA规定的方式发出。

本规范和政策中确定了两种具体类型的AMR。它们为由机构实施的AMR（AMRAB）和分别为我们称之为（AMRAB）的医疗机构认可机关进行的AMR，以及我们称之为AMROE的其他实体进行的AMR。在AMRAB下，要求医疗机构的认可机关进行AMR。在AMRFAMROE下，FDA同医疗机构合作确定具有资质的审查咨询医师进行AMR。医师应得到FDA的批准。

受ARM约束的医疗机构还有可能受到FDA采取的其他监管和执行行动的影响，如及时修正违反的指定修正计划（DPC）或患者和医师通知等。有关FDA可能对医疗机构施加的其他行动，包括民事罚款或暂停或吊销认证等，参见42 U.S.C. 263b(h) 和 (i)。

根据AMRAB，机构的认证机构还被要求进行AMR。

该政策并不能阻止FDA对机构采取法律行动，AMR除外，可能需要使用MQSA制裁来强制机构符合FDA监管要求。作为一个示例，FDA可能会向机构发出一个指定修正计划（DPC），以解决机构的严重问题。DPC可能要求机构采取具体的纠正措施。42 U.S.C. 263b(h)(1)(A)。FDA可能要求医疗机构通知患者和/或他们的咨询医师有关机构的问题，如果AMR表明乳房摄影存在质量问题，将证明此类通知。

注意：	对AMRFAMRAB或AMRABAMROE进行影像审查的解释医师与医疗机构不应存在关系，或以其他方式存在利益冲突，或他们偏向于支持或反对医疗机构。在医疗机构认可机构（AB）进行AMRAB之前，AB可以要求就AMRAB获得费用补偿。在此情况下，AB应在AMRAB开始之前将估计的费用以及其他相关信息，如是否对付款进行审查等告知医疗机构。

如果医疗机构具有1级幻像生像结果或1级咨询医师结果，FDA可能要求机构进行AMR。由于AB已经制定了程序和配备了人员进行AMR，因此这种AMR通常为优选的方法。但是，如果FDA认为适当，其可以建议采用AMRFAMROE，或接受医疗机构对AMROE的建议。在AMROE中，FDA将具体说明机构应向FDA提供具体细节关于如何进行AMR（包括时间表）、如何选择患者检查以及审查提议咨询医师的资格（包括在临床影像质量方面接受专门培训的医师）。FDA将同医疗机构一起合作确定可接受的审查医师。如果无法安排FDA接受的AMROE，FDA不能批准机构的提议，则医疗机构必须进行AMRAB。

可能导致AMR的检查结果导致结果的评估以及患者和医师通知：

- 所有的幻像声像1级结果1级测试结果均通过由MQSA审计师或FDA MQSA检查员（或如果州有完整的幻像声像质量保证（QA）计划，由州）进行的二次审查来确定。如果未提供二次审查员，则由乳腺摄影质量和放射计划组（DMQRP）提供二次审查。

- 在确认1级结果，说明意识未经委员会认证，并且未在乳腺摄影检查方面接收初步培训以及/或从未获得从事医学的有效许可或从事医学的许可被吊销后，FDA将评估结果以根据违反的严重程度来确定AMR是否合适。

- 在确认1级检查结果后，警告或无标题函可能发送至FDA可以书面通知医疗机构说明其必须进行AMR。

- 警告或无标题AMR函告知医疗机构，说明其必须进行AMR、可能负责承担AMR的费用，并说明其他详情（包括如何进行AMRAMRF或AMRAB将是否需要）将附带FDA和/或AB发出的信函。AMR的类型（AMRAB或AMRFAMROE）和范围由FDA确定（通常是在同医疗机构的AB协商后确定）。

- 如果AMR的结果显示医疗机构的乳腺摄影影响的结果或解释的质量与质量标准不一致，对人体健康造成严重的风险，则FDA可以要求医疗机构通知患者和咨询医师患者和/或咨询医师。

- 如果AMR的结果未显示对人体健康造成重大风险，则FDA评估ARM的结果，以确定是否有必要进行其他的跟踪监测。

- FDA还根据需要评估是否有必要采取其他监管和执行行动。

经批准的其他标准/要求

所有批准的其他要求可以参见以下网页：

http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/MammographyQualityStandardsActandProgram/Regulations/ucm110880.htm

将以下问题和答案添加到器械/X射线照片引用中：

900.12(b)(11)：X射线照片。医疗机构应使用经胶片制造商指定视情况而定用于乳腺摄影的X射线胶片用于乳腺摄影。

问题2：我们在打印全数字图像时，是否要求使用具体类型的激光胶片？

虽然CFR 900.12(b)(11)中要求用于屏片乳腺摄影检查的X射线胶片可以视情况而定被指定用于乳腺摄影，但对于用于全数字乳腺摄影硬拷贝胶片的激光胶片没有类似的要求。但是，FDA建议各机构使用与使用的打印机相兼容的激光胶片，并且由激光胶片制造商指定，或FFDM制造商建议用于FFDM。在21 CFR 900.12(e)(6)下，用于硬拷贝的激光照片必须产生最终的解释质量通过FFDM制造商质量控制手册中所列的适用质量控制测试的胶片。

将以下问题和答案添加到CMS（以前的HFCA）/医疗和救助服务中心（CMS）报销中，因为其与MQSA认证相关

问题2：如果我们的医疗机构在乳腺摄影检查服务方面难以获得医疗报销，我们应联系谁？

本问题的答案参见以下网页：

http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/MammographyQualityStandardsActandProgram/Consumerlnformation/ucm113956.htm,

在医疗记录和报告/对患者的结果传达中修改以下问题和答案：

引用：

900.12(c)(2)(i),(ii)：向患者传达乳腺摄影检查结果。各医疗机构应在自乳腺摄影检查之日起30天内向各患者发送一份乳腺摄影检查报告的通俗易懂的书面汇总。如果评估为“疑似”或“强烈建议为恶性肿瘤”，则医疗机构应合理尝试确保尽快将结果传达给患者。

（i）	应在30天内将本节第(c)(1)段中所述的报告发送给未指定医疗提供者接收乳腺摄影检查报告的患者，此外还应书面通知结果。

（ii）	各医疗机构如接受无医疗提供者的患者，应保持一个系统，以便在临床上指示时，将该患者推荐给医疗提供者。

问题2：FDA将使用什么标准来确定医疗机构满足向其患者和医疗提供者提供通俗易懂的汇总和乳腺摄影检查报告的MQSA要求？

满足提供通俗易懂的汇总和乳腺摄影检查报告要求的一种方式就是医疗机构可以：提供就以下所有方面制定书面程序：

·	在自检查之日起30天内向患者提供（发送或给予）书面通俗易懂的汇总。

·	在自检查之日起30天内向医疗提供者（或患者，如果自己推荐）提供乳腺摄影检查报告。

·	c将阳性（意思或强烈建议为恶性肿瘤）检查尽快传达给患者和医疗体用这（FDA建议作为指南分别为自解释之日起5个营业日和3个营业日）。该传达可以采用口头或书面形式。如果采用口头形式，则其必须附上书面通俗易懂的汇总和乳腺摄影检查报告，在自检查之日起30天内提供。

以及

1.	向检查员证明：

·	医疗机构尽快将阳性检查结果通知患者和医疗提供者（FDA建议作为指南分别为自解释之日起5个营业日和3个营业日）。如果采用口头形式，则可以通过记录在乳腺摄影检查报告或其日志中进行。如果采用书面形式，参见以下两项。

·	医疗机构提供书面乳腺摄影检查报告。可以通过在自检查之日起30天内提供乳腺摄影检查报告的副本的形式（阳性乳腺摄影检查报告应在自解释之日起3个营业日之内提供）。

·	医疗机构提供通俗易懂的汇总。可以通过在自检查之日起30天内提供乳腺摄影检查报告的副本的形式（阳性乳腺摄影检查报告应在自解释之日起5个营业日之内提供）。如果医疗机构不保存患者通俗易懂汇总的副本，则可以乳腺摄影检查报告或日志中记录该传达，或在医疗机构的质量保证（QA）手册中说明已经在相关的时间范围内提供通俗易懂的汇总。

或者

2.	对于采用计算机化报告系统的医疗机构，向检查员提供一份清单或打印输出，记录已经在30天的范围内提供了所有通俗易懂的汇总和乳腺摄影检查报告，并且已经通过口头或书面报告的方式尽快（FDA建议分别为自解释之日起5个营业日和3个营业日）向患者和医疗提供者传达了所有的阳性结果。

在医疗记录和报告/对提供者的结果传达中修改以下问题和答案：

引用：

900.12(c) (3) (i),(ii)：将乳腺摄影检查报告传达给医疗提供者

当患者有咨询医疗提供者或患者指定医疗提供者时，医疗机构应：

- 尽快，但不迟于乳腺摄影检查之日起30天，向医疗提供者提供一份乳腺摄影检查的书面报告，包括本节第(c)(1)段中所列的项目；以及

- 如果评估为“疑似”或“强烈建议为恶性肿瘤”，合理尝试尽快医疗提供者沟通，或如果无医疗提供者，向医疗提供者的负责指定人员传达。

问题2：FDA将使用什么标准来确定医疗机构满足向其患者和医疗提供者提供通俗易懂的汇总和乳腺摄影检查报告的MQSA要求？

满足提供通俗易懂的汇总和乳腺摄影检查报告要求的一种方式就是医疗机构可以：提供就以下所有方面制定书面程序：

·	在自检查之日起30天内向患者提供（发送或给予）书面通俗易懂的汇总。

·	在自检查之日起30天内向医疗提供者（或患者，如果自己推荐）提供乳腺摄影检查报告。

·	c将阳性（意思或强烈建议为恶性肿瘤）检查尽快传达给患者和医疗体用这（FDA建议作为指南分别为自解释之日起5个营业日和3个营业日）。该传达可以采用口头或书面形式。如果采用口头形式，则其必须附上书面通俗易懂的汇总和乳腺摄影检查报告，在自检查之日起30天内提供。

以及

1.	向检查员证明：

·	医疗机构尽快将阳性检查结果通知患者和医疗提供者（FDA建议作为指南分别为自解释之日起5个营业日和3个营业日）。如果采用口头形式，则可以通过记录在乳腺摄影检查报告或其日志中进行。如果采用书面形式，参见以下两项。

·	医疗机构提供书面乳腺摄影检查报告。可以通过在自检查之日起30天内提供乳腺摄影检查报告的副本的形式（阳性乳腺摄影检查报告应在自解释之日起3个营业日之内提供）。

·	医疗机构提供通俗易懂的汇总。可以通过在自检查之日起30天内提供乳腺摄影检查报告的副本的形式（阳性乳腺摄影检查报告应在自解释之日起5个营业日之内提供）。如果医疗机构不保存患者通俗易懂汇总的副本，则可以乳腺摄影检查报告或日志中记录该传达，或在医疗机构的质量保证（QA）手册中说明已经在相关的时间范围内提供通俗易懂的汇总。

或者

2.	对于采用计算机化报告系统的医疗机构，向检查员提供一份清单或打印输出，记录已经在30天的范围内提供了所有通俗易懂的汇总和乳腺摄影检查报告，并且已经通过口头或书面报告的方式尽快（FDA建议分别为自解释之日起5个营业日和3个营业日）向患者和医疗提供者传达了所有的阳性结果。

将以下问题和答案添加到医疗记录和报告/向患者传达的结果以及医疗记录和报告/向医疗提供者传达的报告中

问题24和7：我们在向咨询医疗提供者和患者提供乳腺摄影检查报告时，是否需要注意其他任何问题？

FDA已经不定期确定了某些医疗机构用于向咨询医疗提供者和患者提供乳腺摄影检查报告的问题方法。虽然大多数的医疗机构都就向咨询医疗提供者和患者提供乳腺摄影检查报告和通俗易懂的汇总制定了相关的书面标准作业程序（SOP），但某些医疗机构未跟踪或监测报告和/或通俗易懂的摘要的发布。因此，某些咨询医疗提供者和患者未获得检查结果，或未及时获得检查结果。

MQSA允许各医疗机构制定或使用最适合于他们的程序和跟踪体系。各医疗机构应对其体系进行监测，以确保其遵循其政策和程序。FDA支持使用计算机跟踪和纸质或患者日志系统来帮助及时跟踪医疗报告和通俗易懂的汇总的发布。某些放射学计算机报告系统可以跟踪个别报告和生成汇总报告，指示何时已经发布了乳腺摄影检查报告或通俗易懂的汇总，或何时过期。各医疗机构通过定期检查这些汇总报告，可以确保及时发布所有的乳腺摄影检查结果。FDA鼓励各医疗机构（1）同其计算机支持供应商一起检查确定其软件是否可以生成这些类型的报告；以及（2）定期评估其系统，以确保这些系统持续记录在要求的时间范围内向所有患者和其咨询医疗提供者发布乳腺摄影检查通俗易懂的汇总。

采用传真或电子邮件发送医疗报告和/或通俗易懂的汇总的医疗机构应制定政策和程序确保如果任何传真或电子邮件被报告为“提交失败”，报告和通俗易懂的汇总及时重新发送。

问题25和8：如果乳房X线照片被解释为“疑似”或“强烈建议为恶性肿瘤”（乳房X线照片呈阳性），则必须尽快乳腺摄影检查报告和通俗易懂的汇总。以前发布的指南提及为3-5天。这是从乳房X线照片的发布之日还是乳房X线照片被解释为阳性之日开始计算？

3-5天的时间期间应自医疗机构解释乳房X线照片呈阳性之日起开始。在指南中，我们规定医疗机构应在3-5天内通知咨询医疗提供者和患者，并且规定如果时间更长，医疗机构应能够进行证明。某些医疗机构将这一指南错误地解释为参照自进行乳腺摄影检查之日起3-5天，而非自乳房X线照片被解释为阳性之日起3-5天。

由于法规未确定医疗机构何时必须解读乳房X线照片（仅规定必须在自进行乳房X线照片检查后30天内提供乳腺摄影检查报告和通俗易懂的汇总），因此医疗机构应使用乳腺摄影检查报告日期，而非乳房X线照片检查日期来确定其是否合理尝试尽快传达阳性的乳房X射线照片结果。

示例：某机构于2007年10月1日进行乳房X照片检查，该日期被解读和解释为在2007年10月12日。该乳房X照片的乳腺摄影检查评估为疑似（乳房X照片呈阳性）。该医疗机构于2007年10月14日通过邮件向患者发送了通俗易懂的汇总和乳腺摄影检查报告。该医疗机构满足尽快合理尝试传达阳性乳房X照片结果的要求，因为其已经在自评估该乳房X照片为阳性之日起两天内提供了乳腺摄影检查报告和患者通俗易懂的汇总。此外，其已经满足了在自检查之日起30天内提供乳腺摄影检查报告和患者通俗易懂汇总的要求。

将以下问题和答案添加到人员/概述/证明——人员要求的可接受使用中

适用的引用：

900.12(a)(1) (ii) (B)：所有的解释医师均应通过满足以下要求来保持其资质：在本节第(a)(1)(i)段的要求得到满足的日历季度结束三年后，在紧接医疗机构的年度MQSA检查之日或检查前日历季度的最后一天或这两个日期之间的任何日期前36个月期间，解释医师应已经辅导或完成了至少15个一类持续医疗教育单元。医疗机构将选择这两个日期来确定36个月的期间。该培训至少包括解释医师在其实践中使用的各乳腺摄影检查形态中的六个一类持续医疗教育学分。

900.12(a)(1)(ii)(C)：在解释医师可以独立开始解释新的乳腺摄影检查形态，即医师之前未接受培训的乳腺摄影检查形态产生的乳房X线照片之前，解释医师至少应在新的乳腺摄影检查形态方面接受8小时的培训。

900.12(a)(1)(iv)(B)：解释医师若未满足本节第(a)(1)(ii)(B)段的持续教育要求，则应在乳腺摄影检查方面获得足够的其他一类持续医学教育学分，使其在重新开始独立的解释之前的前36个月内总学分达到要求的15个学分。

900.12(a)(2)(iii)(A) 和 (C)：持续教育要求：

（A）	在本节第(a)(2)(i)段和(a)(2)(ii)段的要求得到满足的日历季度结束三年后，在紧接医疗机构的年度MQSA检查之日或检查前日历季度的最后一天或这两个日期之间的任何日期前36个月期间，放射技师应已经辅导或完成了至少15个一类持续医疗教育单元。医疗机构将选择这两个日期来确定36个月的期间。

（C）	本节第(a)(2)(iii)(A)段中要求的至少了六个持续教育单元应与技师使用的乳腺摄影检查形态相关。

900.12(a)(2)(iii)(D)：资格再确认。放射技师若未满足本节第(a)(2)(iii)(A)段的要求，则应在乳腺摄影检查方面获得足够的其他一类持续医学教育单位，使其在重新开始独立的解释之前的前3年期间内总学分达到要求的15个单位，其中至少6个应与技师在乳腺摄影检查方面使用的各形态相关。在持续教育要求得到满足之前，技师不得重新开始进行未受监督的乳腺摄影检查。

900.12(a)(3)(iii)(A)：继续教育。在本节第(a)(3)(i)段和(a)(3)(ii)段的要求得到满足的日历季度结束三年后，在紧接医疗机构的年度MQSA检查之日或检查前日历季度的最后一天或这两个日期之间的任何日期前36个月期间，医学物理师应已经辅导或完成了至少15个持续医疗教育单元。医疗机构将选择这两个日期来确定36个月的期间。这一继续教育应包括适合于医学物理师在其调查或监督质量保证计划期间评估的各乳腺摄影检查形态的培训小时数。通过辅导具体的过程而获得的单元仅针对36个月期间内要求的15个单元计数一次，即使是在36个月期间多次辅导课程。

900.12(a)(3)(iii)(C)：在医学物理师可以独立开始对新的乳腺摄影检查形态，即除物理师获得培训，在本节第(a)(3)(i)段或(a)(3)(ii)段下获得资质的形态外的乳腺摄影检查形态进行乳腺摄影调查之前，物理师必须在新的乳腺摄影形态调查单元方面接受至少8小时的培训。

900.12(a)(3)(iv)(A)：医学物理师若未保持本节第(a)(3)(iii)段要求的持续资质，在没有合格医学物理师的监督下，不得进行MQSA调查。医学物理师在独立调查其他医疗机构之前，必须重新按照以下方式确定其资质：（A）医学物理师若未满足本节第(a)(3) (iii)(A)段的持续教育要求，应获得足够数量的持续教育单位，使其在前3年内总的单位数达到要求的15个。

问题1：我的初始乳腺摄影检查培训文档未规定培训是采用屏片形式还是全数字形式。我是否要回到培训计划，以便获得其他的记录，或是否能够证明我接受培训的乳腺摄影检查形态？

虽然人员通常不能证明初始培训，但如果记录满足监管要求，但不足以确定乳腺摄影检查形态，则FDA可以接受证明。

引用：

900.12(a)(1)(ii)(A)：所有的解释医师均应通过满足以下要求来保持其资质：在本节第(a)(1)(i)段的要求得到满足的日历季度结束两年后，在紧接医疗机构的年度MQSA检查之日或检查前日历季度的最后一天或这两个日期之间的任何日期前24个月期间，解释医师应已经解释或多次解读了至少960次乳腺摄影检查。医疗机构将选择这其中的一个日期来确定该24个月的期间。

问题9：我有资格独立解释屏片乳房X线照片，但我还在直接监督下解释了一些FFDM乳房X线照片。我是否可以将这些FFDM乳房X照片计数到我的经验要求中？

是。

将以下问题和答案添加到人员/解释医师/解释医师初始经验中

引用：

900.12(a)(1)(i)(D)：解释医师应已经在紧接医师有资格作为解释医师之日前6个月期间解释或多次解读至少240次乳腺摄影射线检查。该解释或多次解读应在解释医师的直接监督下进行。

问题3：我是一位医师，希望初次获得解释医师的资质。我已经在屏片乳腺摄影检查方面完成了3个月的初始乳腺摄影检查培训，并且在过去6个月的住院医师培训期间在直接监督下解读了240张乳房X线照片，但所有的检查都是在全数字乳腺摄影（FFDM）装置上进行的。这是否满足监管要求？

是。虽然FDA建议人员采用与初始资质证明中所采用的相同的乳腺摄影模式来获得初始经验，但法规并未具体要求。因此，针对初始经验要求的解释无需与针对初始资质证明解读的检查一样采用相同的乳腺摄影检查形态。

问题4：我是问题3中的医师。我曾经完成了我的初始要求，是否可以独立解读屏片和FFDM检查？

不是。因为您的初始培训仅仅采用屏片形式，在MQSA下，您有资格仅独立解读屏片检查。为了解读FFDM检查，您需要获得并记录FFDM方面的8个小时的培训。900.12(a)(1)(ii)(C)

将以下问题和答案添加到人员/解释医师/解释医师新乳腺摄影形态培训中

引用：

900.12(a)(1)(ii)(C)：在解释医师可以独立开始解释新的乳腺摄影检查形态，即医师以前未接受培训的乳腺摄影检查形态产生的乳房X线照片之前，解释医师至少应在新的乳腺摄影检查形态方面接受8小时的培训。

问题11：我是一位医师，希望初次获得解释医师的资质。我已经在屏片乳腺摄影检查方面完成了3个月的初始乳腺摄影检查培训，并且在过去6个月的住院医师培训期间在直接监督下解读了240张乳房X线照片，但所有的检查都是在FFDM装置上进行的。这是否满足监管要求？

满足。虽然FDA建议人员采用与初始资质证明中所采用的相同的乳腺摄影模式来获得初始经验，但法规并未具体要求。因此，针对初始经验要求的解释无需与针对初始资质证明解读的检查一样采用相同的乳腺摄影检查形态。

问题12：我是问题11中的医师。我曾经完成了我的初始要求，是否可以独立解读屏片和FFDM检查？

不可以。因为您的初始培训仅仅采用屏片形式，在MQSA下，您有资格仅独立解读屏片检查。为了解读FFDM检查，您需要获得并记录FFDM方面的8个小时的培训。900.12(a)(1)(ii)(C)

将以下内容添加到人员/解释医师/重新确定解释医师持续经验要求讨论节末尾

引用：

900.12(a)(1)(iv)(A)(1)(2) 和 (3)：解释医师若不满足本节第(a)(1)(ii)(A)段的要求，则应：

（1）	在解释医师的直接监督下解释或多次解读至少240次乳腺摄影检查；或

（2）	在解释医师的直接监督下解释或多次解读足够数量的乳腺摄影检查，使得医师在前24个月内的总检查次数达到960次，以较少的为准。

（3）	本节第(a)(1)(iv)(A)(1)段或(a)(1)(iv)(A)(2)段下要求的解释应在紧接重新开始独立解释前6个月内完成。

如果解释医师（IP）未在“之前24个月”内满足解读960张乳房X线照片的持续经验要求，则法规要求其在重新进行资质证明之前不得独立解读乳房X线照片。IP可以通过在直接监督下在6个月的期间内解读240张乳房X线照片或解读总共达到960张所需的其余照片的方式来重新进行资质证明。FDA将“前24个月”看成是从医疗机构检查之日开始，或紧接检查之前的最近日历季度之日或两个日期之间的任何一个日期开始。

在对IP进行重新资质证明之日后6个月期间内对医疗机构进行检查时，如果IP未在之前的24个月内解读总共960张乳房X线照片，则FDA不会引用医疗机构。我们建议该期间为6个月的豁免期。但是，如果在6个月的豁免期到期后（甚至在一天后）的任何时间对某个医疗机构进行检查，并且IP尚未在之前的24个月内解读总共960张乳房X线照片，则FDA不会引用该医疗机构。总之，只要IP在医疗机构的下次检查之前解读了至少960张乳房X线照片，IP就符合MQSA规范。

示例1：一个IP已经解释了乳房X线超过两年，并且于2009年9月3日被新的医疗机构雇佣。该IP自2005年7月1日以来已经解读了150张乳房X线照片。到2007年9月25日，她在直接监督下解读了240张乳房X线照片。该机构于2008年1月15日接受检查。自2005年7月1日以来，在检查时，该IP已经解读了590张乳房X线照片，包括240张在监督下解读的照片。该医疗机构是否应被引用？

否，因为IP的持续经验要求被归于6个月的豁免期，该豁免期于2008年3月24日到期。

示例2：2008年4月15日对同一医疗机构进行检查，自2006年4月1日以来，该IP已经解读了790张乳房X线照片，包括240张在监督下解读的照片。该医疗机构是否应被引用？

是。因为在重新资质证明后，该6个月的豁免期已过，并且IP尚未解读要求的960张乳房X线照片。

示例3：2008年4月15日对同一医疗机构进行检查，自2006年4月1日以来，该IP已经解读了790张乳房X线照片，包括240张在监督下解读的照片，但是到2008年3月31日（6个月豁免期后一天），该IP仅解读了600张乳房X线照片。该医疗机构是否应被引用？

否，因为到检查之日，该IP已经解读了要求的960张乳房X线照片。

将以下问题和答案添加到人员/医学物理师/医学物理师持续经验中

引用：

900.12(a)(3)(iii)(B)：持续经验。在在本节第(a)(1)(i)段的要求得到满足的日历季度，或1999年4月28日（以时间在后者为准）结束两年后，在紧接医疗机构的年度MQSA检查之日或紧接检查前日历季度的最后一天或这两个日期之间的任何日期前24个月期间，医学物理师应已经调查至少两个乳腺摄影检查医疗机构，并且至少总共6个乳腺摄影检查装置。医疗机构应选择这些日期中的一个来确定24个月的期间。在10个月的期间内，不超过一次具体机构调查或60天的期间内，不超过一次具体装置的调查应计数在本要求中。

问题11：：我有资格独立进行屏片调查，但我还在直接监督下解释了一些FFDM调查。我是否可以将这些FFDM调查计数到我的持续经验要求中？

可以。

将以下问题和答案添加到人员/解释医师/解释医师初始经验中

引用：

900.12(a)(3)(i)(B) (3)：具有对至少1个乳腺摄影检查机构以及总共至少10台乳腺摄影检查装置进行调查的经验。在60天内的期间内，不超过一次的具体装置调查应计数在总的乳腺摄影装置调查要求中。在1999年4月28日之后，必须在满足本节第(a)(3)(i)段和(a)(3)(iii)段所有要求的医学物理师的直接监督下获得进行调查的经验。

问题8：我是一位医师，希望初次获得解释医师的资质。我已经在屏片乳腺摄影检查方面完成了20个面授课时的初始乳腺摄影检查培训，并且在直接监督下进行了一个医疗机构和10台装置的调查，但所有的调查都是在全数字乳腺摄影检查医疗机构进行的。这是否满足监管要求？

满足。虽然FDA建议人员采用与初始资质证明中所采用的相同的乳腺摄影模式来获得初始经验，但法规并未具体要求。因此，针对初始经验要求进行的调查无需与针对初始资质证明进行的调查一样采用相同的乳腺摄影检查形态。

问题9：我是问题8中的医师。我曾经完成了我的初始要求，是否可以独立进行屏片和FFDM调查？

不可以。因为您的初始培训仅仅采用屏片形式，在MQSA下，您有资格仅独立进行屏片调查。为了进行FFDM调查，您需要获得并记录FFDM方面的8个小时的培训。900.12(a)(3)(iii)(C)。

问题10：我是一位医师，希望初次获得解释医师的资质。我已经在屏片乳腺摄影检查方面完成了10个面授课时的初始乳腺摄影检查培训，并且在直接监督下进行了一个医疗机构和10台装置的调查。我希望将进行这些调查的时间计数在20个面授课时的要求中。所有的调查均在全数字乳腺摄影检查医疗机构进行。这是否可接受，我是否有资质独立进行屏片和FFDM调查？

医学物理师（MP）可以将实际进行调查所使用的时间计数在调查面授课时要求中。但是，作为指南，FDA建议，对于各机构调查，在要求的总的培训小时中，计数不超过4小时，对于各装置调查，，计数到要求的总培训小时中不超过2小时。一旦MP完成了机构和装置调查，MP就有资格独立进行屏片调查，但不一定进行FFDM调查。为了使得MP同时可以独立进行FFDM调查，培训计划还必须向MP提供其他文件，证明至少在FFDM方面有8个小时的经验/培训。900.12(a)(3)(iii)(C)

将以下问题和答案添加到人员/医学物理师/医学物理师新乳腺摄影检查形态培训中

引用：

900.12(a)(3)(iii)(C)：在医学物理师独立进行新的乳腺摄影检查形态，即除物理师为了证明在本节第(a)(3)(i)段或(a)(3)(ii)段下的资质而接受培训的形态外的乳腺摄影检查形态进行乳腺摄影调查检查之前，物理师必须在新的乳腺摄影检查形态的装置调查方面接受至少8小时的培训。

问题10：我是一位医师，希望初次获得医师的资质。我已经在屏片乳腺摄影检查方面完成了20个面授课时的初始乳腺摄影检查培训，并且在直接监督下进行了一个医疗机构和10台装置的调查，但所有的调查都是在全数字乳腺摄影检查医疗机构进行的。这是否满足监管要求？

满足。虽然FDA建议人员采用与初始资质证明中所采用的相同的乳腺摄影模式来获得初始经验，但法规并未具体要求。因此，针对初始经验要求进行的调查无需与针对初始资质证明进行的调查一样采用相同的乳腺摄影检查形态。

问题11：我是问题10中的医师。我曾经完成了我的初始要求，是否可以独立进行屏片和FFDM调查？

不可以。因为您的初始培训仅仅采用屏片形式，在MQSA下，您有资格仅独立进行屏片调查。为了进行FFDM调查，您需要获得并记录FFDM方面的8个小时的培训。900.12(a)(3)(iii)(C)。

问题12：我是一位医师，希望初次获得 解释医师的资质。我已经在屏片乳腺摄影检查方面完成了10个面授课时的初始乳腺摄影检查培训，并且在直接监督下进行了一个医疗机构和10台装置的调查。我希望将进行这些调查的时间计数在20个面授课时的要求中。所有的调查均在全数字乳腺摄影检查医疗机构进行。这是否可接受，我是否有资质独立进行屏片和FFDM调查？

医学物理师（MP）可以将实际进行调查所使用的时间计数在调查面授课时要求中。但是，作为指南，FDA建议，对于各机构调查，在要求的总的培训小时中，计数不超过4小时，对于各装置调查，计数到要求的总培训小时中不超过2小时。

一旦MP完成了机构和装置调查，MP就有资格独立进行屏片调查，但不一定进行FFDM调查。为了使得MP同时可以独立进行FFDM调查，培训计划还必须向MP提供其他文件，证明至少在FFDM方面有8个小时的经验/培训。900.12(a)(3)(iii)(C)

将以下问题和答案添加到人员/放射技师/放射技师持续经验中

引用：

900.12(a)(2)(iv)(A)：持续经验。在在本节第(a)(1)(i)段的要求得到满足的日历季度，或1999年4月28日（以时间在后者为准）结束两年后，在紧接医疗机构的年度检查之日或紧接检查前日历季度的最后一天或这两个日期之间的任何日期前24个月期间，放射技师应已经进行至少200次乳腺摄影检查。医疗机构应选择这些日期中的一个来确定24个月的期间。

问题11：我有资格独立进行屏片乳房X线照片检查，但我还在直接监督下进行了一些FFDM乳房X线照片检查。我是否可以将这些FFDM乳房X照片检查计数到我的经验要求中？

可以。

将以下问题和答案添加到人员/放射技师/放射技师乳腺摄影检查具体培训中

引用：

900.12(a)(2)(ii)(A) (B) 和 (C)：乳腺摄影检查要求。所有的乳腺摄影检查均应由满足以下乳腺摄影检查要求的放射技师进行：在1999年4月28日之前，具有资质成为1993年12月21日FDA临时法规本节第(a)(2)段下的放射技师，或在具有资质的指导人员的监督下已经完成了至少40个面授课时的针对乳腺摄影检查的记录培训。记录培训的小时数应包括，但不一定限于：

（A）	乳房解剖学与生理学、定位和压缩、质量保证/质量控制方法，以及带有乳房植入物患者的成像培训；

（B）	在本节第(a)(2)段下，在具有资质的人员的直接监督下进行至少25次检查；以及

（C）	在技师用于进行乳腺摄影检查的各乳腺摄影检查形态方面，至少进行8小时的培训。

问题14：我是一位技师，希望初次获得放射技师的资质。我已经在屏片乳腺摄影检查方面完成了40个小时的初始乳腺摄影检查培训，并且在直接监督下进行了25次乳房X线照片检查，但所有的检查都是在全数字乳腺摄影检查医疗机构进行的。这是否满足监管要求？

满足。虽然FDA建议人员采用与初始资质证明中所采用的相同的乳腺摄影模式来获得初始经验，但法规并未具体要求。因此，针对初始经验要求进行的检查无需与针对初始资质证明进行的检查一样采用相同的乳腺摄影检查形态。

问题15：我是问题14中的技师。我曾经完成了我的初始要求，是否可以进行解读屏片和FFDM检查？

不可以。因为您的初始培训仅仅采用屏片形式，在MQSA下，您有资格仅独立进行屏片检查。为了进行FFDM检查，您需要获得并记录FFDM方面的8个小时的培训。900.12(a)(2)(iii)(E)。

问题16：我是一位技师，希望初次获得放射的资质。我已经在屏片乳腺摄影检查方面完成了27.5小时的的初始乳腺摄影检查培训，并且在直接监督下进行了25次乳房X线照片检查。我希望将进行这些乳房X线照片检查的时间计数在40小时的要求中。所有的检查均在全数字乳腺摄影装置行进行。这是否可接受，我是否有资质独立进行屏片和FFDM检查？

在之前发布的指南中，我们规定培训计划或机构可以将进行监督的检查所花的实际时间包括在总的40个小时中。但是，作为指南，FDA建议要求的40小时中不超过12.5小时来自于检查的进行。一旦您完成了25次乳房X线照片检查，您就有资格独立进行屏片乳房X线照片检查，但不一定有资格进行FFDM乳房X线照片检查。为了让您也能够独立进行FFDM乳房X线照片检查，培训计划或乳腺摄影检查机构必须为您提供其他文件，证明在FFDM方面至少有8小时的经验/培训。900.12(a)(2)(iii)(E)。

将以下问题和答案添加到人员/放射技师/放射技师新乳腺摄影检查形态培训中

引用：

900.12(a)(2)(iii)(E)：在放射技师可以独立开始采用除技师在本节第(a)(2)(ii)(C)段下接受培训的一种形态外的乳腺摄影检查形态进行乳腺摄影检查之前，在新的形态方面，技师至少应有8个小时的继续教育单位。

问题12：我是一位技师，希望初次获得放射技师的资质。我已经在屏片乳腺摄影检查方面完成了40个小时的初始乳腺摄影检查培训，并且在直接监督下进行了25次乳房X线照片检查，但所有的检查都是在全数字乳腺摄影检查医疗机构进行的。这是否满足监管要求？

满足。虽然FDA建议人员采用与初始资质证明中所采用的相同的乳腺摄影模式来获得初始经验，但法规并未具体要求。因此，针对初始经验要求进行的检查无需与针对初始资质证明进行的检查一样采用相同的乳腺摄影检查形态。

问题13：我是问题12中的技师。我曾经完成了我的初始要求，是否可以进行解读屏片和FFDM检查？

不可以。因为您的初始培训仅仅采用屏片形式，在MQSA下，您有资格仅独立进行屏片检查。为了进行FFDM检查，您需要获得并记录FFDM方面的8个小时的培训。900.12(a)(2)(iii)(E)。

问题14：我是一位技师，希望初次获得放射的资质。我已经在屏片乳腺摄影检查方面完成了27.5小时的的初始乳腺摄影检查培训，并且在直接监督下进行了25次乳房X线照片检查。我希望将进行这些乳房X线照片检查的时间计数在40小时的要求中。所有的检查均在全数字乳腺摄影装置行进行。这是否可接受，我是否有资质独立进行屏片和FFDM检查？

在之前发布的指南中，我们规定培训计划或机构可以将进行监督的检查所花的实际时间包括在总的40个小时中。但是，作为指南，FDA建议要求的40小时中不超过12.5小时来自于检查的进行。一旦您完成了25次乳房X线照片检查，您就有资格独立进行屏片乳房X线照片检查，但不一定有资格进行FFDM乳房X线照片检查。为了让您也能够独立进行FFDM乳房X线照片检查，培训计划或乳腺摄影检查机构必须为您提供其他文件，证明在FFDM方面至少有8小时的经验/培训。900.12(a)(2)(iii)(E)。

将以下内容添加到人员/放射技师/重新确定放射技师持续经验要求讨论节的末尾

引用：

900.12(a)(2)(iv) (B)资格重新证明。放射技师若不满足本节第(a)(2)(iv)(A)段的持续经验要求，应在具有资质的放射技师的直接监督下进行至少25次乳腺摄影检查，然后重新开始进行无人监督的乳腺摄影检查。

如果放射技师（RT）未在“之前24个月”内满足进行200次乳房X线照片检查的持续经验要求，则RT在重新证明资质之前，不得独立进行乳房X线照片检查。RT可以通过在直接监督下进行25次乳房X线照片检查的方式来重新进行资质证明。FDA将“前24个月”看成是从医疗机构检查之日开始，或紧接检查之前的最近日历季度之日或两个日期之间的任何一个日期开始。

在对RT进行重新资质证明之日后6个月期间内对医疗机构进行检查时，如果IP未在之前的24个月内进行总共200次乳房X线照片检查，则FDA不会引用医疗机构。我们建议该期间为6个月的豁免期。但是，如果在6个月的豁免期到期后（甚至在一天后）的任何时间对某个医疗机构进行检查，并且RT尚未在之前的24个月内进行总共200次乳房X线照片检查，则FDA不会引用该医疗机构。总之，只要RT在医疗机构的下次检查之前进行总共200次乳房X线照片检查，IP就符合MQSA规范。

示例1：一个RT已经进行了乳房X线照片检查超过两年，并且于2009年9月3日被新的医疗机构雇佣。该RT自2005年9月1日以来已经进行了25次乳房X线照片检查。该机构于2008年1月15日接受检查。自2005年9月1日以来，在检查时，该RT已经进行了150次乳房X线照片检查，包括25次在监督下进行的检查。该医疗机构是否应被引用？

否，因为RT的持续经验要求被归于6个月的豁免期，该豁免期于2008年3月24日到期。

示例2：2008年4月15日对同一医疗机构进行检查，自2006年4月1日以来，该RT已经进行了175次乳房X线照片检查，包括25次在监督下进行的检查。该医疗机构是否应被引用？

是。因为在重新资质证明后，该6个月的豁免期已过，并且RT尚未进行要求的200次乳房X线照片检查。

示例3：2008年4月15日对同一医疗机构进行检查，自2006年4月1日以来，该RT已经进行了200次乳房X线照片检查，包括25次在监督下进行的检查，但是到2008年3月31日（6个月豁免期后一天），该IP仅进行了175乳房X线照片检查。该医疗机构是否应被引用？

否，因为到检查之日，该RT已经进行了要求的200次乳房X线照片检查。

将以下问题和答案添加到质量保证/器械/空气比释动能校准中

引用：

900.12(e)(12)：空气比释动能测量仪器的校准。医学物理师在其粘度调查中用于测量乳腺摄影检查装置的空气比释动能或空气比释动能比的仪器至少应每2年进行一次校准，并且在每次进行仪器维修时进行一次校准。仪器校准必须能够跟踪至国家标准，或在乳腺摄影检查能量范围内，校准准确度为±6%（95%置信水平）。

问题4：我的空气比释动能测量仪器是否必须校准至我在调查和MEE期间遇到的目标过滤组合？同时，该贾总混要求如何影响kVp和剂量测量？

虽然以上规范要求所有的空气比释动能测量仪器均应校准至可跟踪到国家标准技术研究所（NIST）的标准，但规范并未规定所采用的目标过滤组合。目前，所有的空气比释动能测量仪器通常均仅采用一个目标过滤组合，如钼/钼（Mo/Mo）等在乳腺摄影kVp的范围内进行校准，即使仪器不用于其他组合如钨/银（W/Ag）或钨/铑（W/Rh）等。此外，NIST目前无法在乳腺摄影kVp范围内提供W/Ag或W/Rh目标过滤组合内的校准标准。因此，虽然FDA继续要求对于乳腺摄影X射线范围内的至少一个目标过滤组合，将所有的空气比释动能测量装置校准至NIST可跟踪的标准，但FDA并不就W/Ag或W/Rh光束执行该校准要求。

众所周知基于电离室的空气比释动能测量装置的能量响应通常在20-40kVp的范围内是扁平的。但是，对于固态空气比释动能测量装置，能量响应通常不是扁平的，因此这些仪器的空气比释动能读数可能需要调整一个适当的修正系数。仪器已经在内部进行了修正，或您可能需要联系仪器制造商获得修正系数。

问题5：大多数的非侵入性kVp计均进行了Mo/Mo和Mo/Rh光束校准，因此当用于仅有W/Ag或W/Rh目标/过滤组合的FFDM装置时，kVp读数不准确。在对这些装置进行调查和MEE时，如何对这一误差进行补偿？

kVp值需要在校准kVp计的一个目标/过滤组合（如Mo/Mo、Mo/Rh等）下进行测量。但是，如果乳腺摄影检查装置仅有W/Ag或W/Rh目标/过滤组合，则测量结果必须进行适当的修正。FDA认为非侵入性kVp测量仪器不准确的问题为最终由kVp仪器制造商和医学物理师最佳解决的问题。在该问题解决之前，FDA对于以下所列的设备情况提出了以下建议：

kVp 测量值

情景1：如果您使用由制造商进行W/Ag和W/Rh光束校准的kWp计以及乳腺摄影检查校准离子室，则可以接受测量结果，并将其记录在医学物理调查或乳腺摄影调查设备评估（MEE）中。

情景2：如果您的kVp计未由制造商进行W/Ag和W/Rh校准，并且您使用乳腺摄影检查校准的离子室，则应在您的kVp测量中包括一个修正系数。该修正系数可以通过kVp计制造商获得，或通过与乳腺摄影检查装置的维修工程师合作获得（或将器械安装期间工程师的制造商批准测量值同非侵入性表结果相比较）。当采用这一kVp计/离子室组合，由同样具有W/Ag或W/Rh目标过滤组合的制造商对其他FFDM装置进行MEE或调查时，也可以使用这一修正系数，

情景3：如果您的kVp计未由制造商进行W/Ag和W/Rh光束校准，并且您使用单独的固态探头，则对于kVp测量值，应遵循情形2。

下表对以上所述的三种情景每一种情景下需要采取的行动进行了汇总。

| W/Ag和W/Rh光束的kVp测量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 情景 | kVp 计 | 空气比释动能仪器 | 行动 | 修正系数 |
| 1 | 由制造商进行W/Ag和W/Rh校准 | 离子室进行乳腺摄影检查校准 | 接受测量值 | N/A |
| 2 | 未由制造商进行W/Ag和W/Rh校准 | 离子室进行乳腺摄影检查校准 | 将修正系数用于kVp测量值 | 从kVp计制造商处获取，或通过在机器安装期间将工程师的制造商批准仪器同您的kVp计相比较来制定。 |
| 3 | 未由制造商进行W/Ag和W/Rh校准 | 固态探头 | 将修正系数用于kVp测量值 | 从kVp计制造商处获取，或通过在机器安装期间将工程师的制造商批准仪器同您的kVp计相比较来制定。 |

HVL 评估

情景1：如果您使用集成式固态仪器（自动测量kVp、HVL和计量的仪器），并且该仪器由制造时尚进行W/Ag和W/Rh认证，则您可以接受测量结果，并将其记录在医学物理师调查或MEE中。

情景2：如果您使用非由制造商进行W/Ag或W/Rh认证的固态仪器，则应通过标准方式采用暴露测量值来确定HVL。然后可以将该HVL值用于FFDM制造商的质量手册中提供的相关计量转化表，以便估计剂量。通过剂量学器械的制造商来确定暴露读数是否需要修正，因为在光束中添加了铝。如果要修正，则采用适用于各读数的修正系数。可能需要采用乳腺摄影检查校准的离子室通过相互比较来确定典型的修正系数；该系数可以在将来使用。如果估计的剂量在2.7毫戈瑞（270毫拉德）以上，则应采用乳腺摄影调查校准离子室来确定实际的HVL，然后使用实际的HVL值，采用质量控制手册中提供的相同转换表来估计剂量。

情景3：如果您的kVp计未由制造商进行W/Ag和W/Rh光束校准，并且您使用单独的固态探头，则对于HVL评估，应遵循情景2。

下表对以上所述的三种情形中的每一种情景下需要采取的行动进行了汇总。

|  | W/Ag和W/Rh光束的HVL评估 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 情景 | kVp 计 | 空气比释动能仪器 | 行动 | 修正系数 |
| 1 | 制造商认证的W/Ag和W/Rh集成式固态仪器（测量kVp、HVL和剂量） |  | 接受测量值 | N/A |
| 2 | 制造商未认证的W/Ag和W/Rh集成式固态仪器（测量kVp、HVL和剂量） |  | •将修正系数用于暴露 •按照标准方式计算HVL •将校准后的kVp用于剂量表（FFDM制造商的质量手册中）中的估计HVL，以便查看估计的剂量（更多信息，参见情景2） | 从kVp计制造商处获取，或通过在机器安装期间将工程师的制造商批准仪器同您的kVp计相比较来制定。 |
| 3 | 未由制造商进行W/Ag和W/Rh校准 | 单独的固态探头 | •将修正系数用于暴露 •按照标准方式计算HVL •将校准后的kVp用于剂量表（FFDM制造商的质量手册中）中的估计HVL，以便查看估计的剂量（更多信息，参见情景2） | 从kVp计制造商处获取，或通过在机器安装期间将工程师的制造商批准仪器同您的kVp计相比较来制定。 |

质量保证/器械/年度物理调查的修改、质量保证/器械/乳腺摄影检查器械评估以及质量保证/器械/测试结果的使用

表：医学物理师参与器械调整、变更或维修

对于下表未列出的任何调整、改动或修改，或如果医疗机构不确信全范围的该调整、变更或维修是否可以进行大修，则医疗机构应咨询其它们的医学物理师，以便确定其参与项目评估的适当程度。

| 项目 | 大修 | 医学物理师参与 |
| --- | --- | --- |

| 自动暴露控制 |  |  |
| --- | --- | --- |
| AEC 更换 | Y | MP亲自进行评估 |
| 厚度补偿内部*调整 | N | MP 监督 |
| AEC传感器更换 | Y | MP亲自进行评估 |
| AEC电路板更换 | Y | MP亲自进行评估 |
| 密度控制-内部*调整 | N | MP 监督 |
| 布凯滤线器（医疗机构全新）更换 |  |  |
| AEC 传感器也更换 | Y | MP亲自进行评估 |
| AEC 传感器不更换 | N | MP 监督 |
| FFDM 探测器也更换 | Y | MP亲自进行评估 |
| FFDM探测器不更换 | N | MP 监督 |
| 墨盒更换 |  |  |
| 相同的画面速度 | N | MP参与可选监督 |
| 更快的画面速度 | N | MP 监督 |
| 更慢的画面速度，其中对于标准乳房，剂量增加可能超过3.0mGy。 | Y | MP亲自进行评估 |
| 瞄准仪 |  |  |
| 更换 | Y | MP亲自进行评估 |
| 带叶轮的重新组装更换 | Y | MP亲自进行评估 |
| 调准 | N | MP 监督 |
| 压缩设备 |  |  |
| 压力调整 | N | MP参与可选 |
| 厚度准确性调整，但仅在影响AEC性能的情况下 | N | MP 监督 |
| 自动解压维修 | N | MP参与可选 |
| 压迫桨 |  |  |
| 桨（医疗机构全新）更换 | N | MP 监督 |
| 偏转度调整 | N | MP 监督 |
| 由于扩展超过允许的限值或图像可见而进行的 | N | MP 监督 |
| 暗室 |  |  |
| 轻微泄漏的修复 | N | MP参与可选 |

| 安全灯更换 | N | MP参与可选 |
| --- | --- | --- |
| 胶片类型/速度变化 | N | MP 监督 |
| 处理器 |  |  |
| 化学品类型变更 | N | MP参与可选 |
| 固定器/显影器更换 | N | MP参与可选 |
| 安装 | Y | MP亲自进行评估 |
| 重新组装 | Y | MP亲自进行评估 |
| 补充率调整 | N | MP参与可选 |
| 滚轮更换 | N | MP参与可选 |
| X射线单元 |  |  |
| kVp、MA或时间内部*调整 | N | MP 监督 |
| 高压发电机更换 | Y | MP亲自进行评估 |
| X射线管更换 | Y | MP亲自进行评估 |
| 过滤器更换 | Y | MP亲自进行评估 |
| 安装 | Y | MP亲自进行评估 |
| 重新组装 | Y | MP亲自进行评估 |
| 制造商的软件改动（参见经批准的其他标准） | Y | MP亲自进行评估 |
| FFDM探测器更换或维修 | Y | MP亲自进行评估 |
| FFDM显示器/打印机更换 | 检查FFDM制造商的质量控制手册 | 遵循FFDM制造商的质量控制手册 |

*	内部调整是指通常不由操作员进行的设备调整。

对以下问题和答案进行修改：质量保证/器械/剂量学-年度控制测试中的问题2，以及质量保证/器械/幻像声像中每周器械质量控制测试中的问题18

问题2和18：我们在对我们的某些患者进行乳房X线照片检查时使用FDA批准的一次性缓冲垫。我们是否在进行幻像声像和剂量质量控制测试时，是否必须将缓冲垫包括在内？

在进行每周和年度幻像声像和剂量测试时，必须尽可能模拟典型临床条件。21CFR 9000.12(e)(2)(i)、(e)(5)(vi)。因此，如果对于大部分超过半数的患者不使用缓冲垫，则在进行幻像声像和剂量质量控制测试时，不需要将缓冲垫包括在内。

但是，如果对于大部分超过半数的屏片患者使用缓冲垫，则在进行这些逐周幻像和年度幻像以及剂量质量测试时以便尽可能接近地模拟您的典型临床状况（21CFR900.12（e）（2）），必须将缓冲垫包括在内。如果您在布凯滤线器和压迫桨上定期使用缓冲垫，则在进行幻像声像和剂量质量控制测试时，必须使用2两层缓冲垫。虽然这并非监管要求，但FDA建议在进行AEC测试时也将缓冲垫包括在内。临床使用时，缓冲垫是一次性使用装置。因此，进行幻像和剂量测试时，使用缓冲垫进行QC测试是最适合的。因此，在进行其它QC测试时，机构不需要包括缓冲垫。

对于FFDM装置，我们建议您在临床条件进行质量控制测试，如幻像测试等。但是，当制造商的质量手册规定在质量控制测试期间要有缓冲垫时，我们只能要求医疗机构在测试期间将缓冲垫包括在内。装置制造商的质量手册规定了幻像声像和其他质量控制测试的测试条件，因为在21 CFR 900.12(e)(6)下，“……质量保证计划应与影响受体制造商建议的质量保证计划实质相同。”

将以下问题和答案添加到质量保证/器械/压缩器械性能-半年度质量控制测试中

引用：

900.12(e)(4)(iiii)(A)(B): 半年度质量控制测试。配备有屏片系统的各医疗机构应至少每半年进行一次以下质量控制测试：

（iii）	压缩设备性能

- 至少应规定11牛（25磅）的压缩力

- 从2002年10月28日开始生效，初始功率驱动的最大压缩力应在11牛（25磅）和200牛（45磅）之间。

问题3：在测试计算机控制压缩设备中的初始功率驱动性能时，多次轻拍初始功率驱动压缩设备的脚踏控制器械是否可接受？

某些乳腺摄影检查安装至（如西门子Mammomat等）上的初始功率驱动采用内置传感器设计，一旦系统的软件算法确定附加力不会导致厚度的进一步下降，就会终止施加在桨上的压力。

这一设计旨在最大程度地提高患者的舒适度，同时实现最优的压缩。当该器械压在硬表面（如浴室磅秤等）上面时，传感器就会识别施加到该点的力产生的压缩非常小，或未产生压缩，在达到最大力之前，会终止压力。当采用该器械进行压缩试验时，进行试验达到人（如放射技师或医学物理师等）可能必须压下脚踏板多次，以便准确测量最大力。

如果不这样，可能会导致进行试验的人为报告最大压缩力较低。这样可能会导致无法适当进行初始功率驱动压缩器械质量控制测试。

将以下问题和答案添加到质量保证/器械/其他形态质量控制测试中

引用：

900.12(e)(6)：质量控制测试-其他形态。对于带有除屏片外的影像接收器形态的系统，质量保证计划实质上应与影像接收器制造商建议的质量保证计划相同，最大允许计量不超过本节第(e)(5)(vi)段中屏片系统的最大允许重量除外。

问题5：作为医学物理师，我是否需要注意激光打印机乳腺摄影检查设备评估（MEE）？

某些医学物理师未将相关的激光打印机测试包括在其向医疗机构发布的调查/MEE报告中。以下情况下，对于要求的激光打印机的MEE测试似乎存在困惑：（1）在其首次用于临床之前；（2）重新组装后；或（3）激光打印机用于临床后大修以及定期质量控制测试之后。在某些情况下，医学物理师根本未测试激光打印机、进行不当的试验或进行适当的试验，但未将试验记录包括在医疗机构的调查/MEE报告中。因此，FDA澄清适用的MQSA要求。

21 CFR 900.12(e)(6)的规定要求按照FFDM系统制造商的质量手册中的规定进行所有的试验。某些质量控制手册规定了激光打印机的定期质量控制（日常、每周或年度）和MEE试验，而其他一些则未解决主题，并且向用户推荐了激光打印机制造商的质量控制手册。

总结当前FFDM制造商质量控制手册中的激光打印机测试程序的表格在以下网页中提供：

http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/MammographyQualityStandardsActandProgram/Guidance/ucm219622.htm

某些FFDM质量控制手册未具体满足首次安装、重新组装或在进行大修后的激光打印机的MEE试验要求。相反，这些手册指示操作员遵循适用的打印机质量控制手册。因此，医疗机构或医学物理师必须从激光打印机制造商处获得这一信息。在某些情况下，质量控制手册仅针对FFDM装置与激光打印机之间的界面，未满足激光打印机在临床上用于乳腺摄影检查之前，必须按照激光打印机制造商的指示操作这一要求。由于MEE要求对界面和基本要求都进行检查，因此，医学物理师必须参考FFDM制造商的质量控制手册和激光打印机质量控制或操作员手册，以确定要求进行哪些测试，从而确保激光打印机在用于临床之前功能正常。

某些医学物理师错误地假设简单地对激光打印的幻像声像进行计分就满足激光打印机MEE的所有要求。但是，在大多数情况下，简单地对幻像进行积分在适用的手册下不可接受。为了避免MQSA检查员不必要的跟踪或医疗机构引用，我们强烈要求所有的医学物理师都对FFDM制造商的质量控制手册进行审查，并且在必要时，对激光打印机质量控制手册或操作员手册进行审查，以便确定适当的测试。医学物理师必须将激光打印机的测试明确记录在其报告中。

问题6：我们没有打印机或监护仪的质量控制手册。我们对打印机和监护仪需要进行哪些质量控制测试？

在21 CFR 900.12(e)(6)下，使用除屏片以外的其他乳腺摄影检查形态的医疗机构必须遵循“与影像接收器制造商建议的质量保障计划实质相同”的质量控制计划。虽然所有的FFDM制造商均有质量控制手册，但在某些情况下，质量手册指示医疗机构根据部件的质量控制手册对监护仪和打印机进行试验。在这些情况下，各医疗机构应负责确保其获得并遵循监护仪和打印机的部件质量控制手册。

问题7：我们有来自不同制造商的FFDM装置，每一台装置都有其自己的质量控制手册。这些手册对我们的打印机和监护仪的质量控制测试提出了不同的建议。我们对打印机和监护仪应进行哪些质量控制测试？

对于使用来自不同制造商，每一台都有其自己的打印机和监护仪质量控制要求的FFDM的医疗机构，关于对这些部件应进行哪些质量控制测试可能存在不确定性。以下三个示例应有助于医疗机构作出决定。

a. 各FFDM制造商的质量控制手册要求进行质量控制测试，但按照不同的时间频率进行。在此情况下，医疗机构应按照更加严格的频率进行测试。

b.各FFDM制造商的质量控制手册要求进行不同但相当的测试。在此情况下，医疗机构职能按照更加严格的频率进行其中一个测试。医学物理师应提供医疗机构质量控制记录的书面声明，指出其认为这两个测试相当。

c. 各FFDM制造商的质量控制手册要求进行不同的测试（而非相当）。在此情况下，医疗机构应按照各FFDM制造商质量控制手册中要求的频率进行各测试。

问题8：FFDM装置位于主要医院的卫星机构，审查工作站（RWS）和硬拷贝打印机位于主要医院。FFDM制造商质量控制手册指示要求通过对RWS的影响或打印影响评分来最终决定幻像声像测试是否通过。如果RWS和打印机检查期间未在现场，检查员如何正确地对影像进行计分？

以下为对检查员的建议程序。检查员：

1.要求技师曝光幻像并产生影像。检查员在采集工作站（AWS）对幻像声像进行计分，并且在影像通过时，将信息输入到检查软件中，并结束检查。如果影像未通过，则检查员：

2.要求技师再次曝光幻像，产生另一个影像。检查员在AWS上对第二个幻像声像进行计分，如果影像通过，则按照以上步骤1结束检查。如果影像未通过，则检查员要求卫星机构将两张影像声像发送至医院。指示医院人员打印两张影像的硬拷贝，并将影像邮件发送至检查员。检查员对影像进行计分。该过程应在5天内完成。然后将完成后的检查下载至FDA，并向医疗机构发送一份汇总报告。

问题9：各制造商对于新乳腺摄影检查设备评估（MEE）要求进行哪些测试？

总结FFDM制造商对新装置乳腺摄影检查设备评估的测试要求的表格在以下网页提供：

http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/MammographyOualityStandardsActandProgram/FacilityCertificationandInspection/ucm114138.htm

问题10：是否有列表显示已经被FDA批准用于乳腺摄影检查的激光打印机？如果没有，如何确定FDA已经批准了指定的激光打印机用于乳腺摄影检查？

否。尽管FDA通过510(k)过程批准了用于FFDM的许多打印机，但除FDA510(k)数据库http://www.fda.gov/cdrh/510khome.html#database中提供的外，FDA未保存批准打印机的清单。可与通过产品代码、器械名称、申请人姓名、决定日期以及其他要素，包括简单的词语搜索来搜索该数据库。找出具体的打印机是否经批准用于FFDM的另一种方法就是检查器械的标签，或由打印机制造时尚提供书面记录，显示打印机已经被FDA批准用于FFDM。

问题11：我们是一家经过FFDM认证的医疗机构，但我们现在已经决定在其他已经认证的机构的现场外读取我们的乳腺摄影检查。这一过程要求使用我们机构目前的审查工作站和激光打印机（辅助部件）。我们知道我们在临床使用之前，必须对这些辅助部件进行乳腺摄影检查器械评估（MEE）。但是，由于辅助部件已经进行了MEE，并且目前正在其他机构使用，这些部件是否要进行新的MEE，或我们是否可以使用原先的MEE或以后的年度物理调查代替？

对于具体针对辅助部件的MEE测试而言，如SMPTE模式、监护仪照明度、以及审查工作站的房间照明度、激光打印机的SMPTE模式和部件质量手册中可能列出的其他部件具体测试，可以使用之前年度物理调查或MEE的结果，只要这些测试是在过去14个月内进行的。对于评估整个成像链性能并且帮助确保所有的系统部件都相互兼容的测试，如幻像声像和FFDM制造商或辅助部件质量控制手册中可能列出的其他试验，FDA将21 CFR 900.12(e)(10)解释为不得使用之前的测试。在将辅助部件用于患者检查之前，医学物理师必须对辅助部件进行这些MEE测试。

问题12：我们将FFDM装置添加到已经认证的数字机构中。我们知道我们在临床使用之前，必须对装置进行MEE。但是，由于我们的审查工作站和激光打印机（辅助部件）已经进行了MEE，并且目前正在用于我们的首台装置，它们是否必须进行新的MEE，或我们是否可以它们原先的MEE或以后的年度物理调查代替？

与问题11的答案相同。

问题13：我们正在申请成为一家新的FFDM认证机构。我们知道我们必须在临床使用之前对装置进行MEE。但是，我们将使用目前位于另一家认证的医疗机构的审查工作站和激光打印机（辅助部件）在现场外读取我们的检查。

这些辅助部件已经进行了MEE，作为另一家机构的一部分。这些辅助部件是否必须进行新的MEE，或我们是否可以使用其原先的MEE或随后的年度物理调查代替？

与问题11的答案相同。

问题14：我们的机构有五台FFDM装置（型号不同，或不来自同一制造商）、两台激光打印机（型号不同，或不来自同一制造商）和四台审查工作站（型号不同，或不来自同一制造商）。我们通过所有的辅助部件互换地运行临床影像。我们是否要采用打印机和审查工作站对所有可能的装置组合进行定期的质量控制测试（如每周幻像声像测试等）？

如果医疗机构的医学物理师向机构提供记录，说明FFDM装置和辅助部件匹配（参见下面），则该医疗机构可以采用任何审查工作站或激光打印机进行其定期的质量控制测试，只要各辅助部件按照其建议的频率进行测试。例如，如果质量控制手册规定每周对幻像声像进行测试，则各医疗机构可以采用其每一台X射线装置产生幻像声像，并在任何审查工作站或激光打印机上对其进行评估，每周使用至少一次。医学物理师可以认为FFDM装置和辅助部件相匹配的一个机制就是医学物理师通过所有可能的组合初始进行所有适用的质量控制测试，并获得这些测试的通过结果。（在本情景中，各辅助部件必须在适用的质量手册中规定的其预设的行动限制范围内操作。）21 CFR 900.12(e)(6)。这一方法将减少必须进行的质量控制测试的数量。注意：必须按照要求的定期频率采用各辅助部件评估各要求的质量控制测试的一个示例。

问题15：我们有转化成FFDM计算机X线摄影（CR）用途的屏片装置。我们知道我们在临床使用之前必须对CR系统进行乳腺摄影检查器械评估（MEE）。但是，由于该装置进行首次安装时进行了MEE，并且随后进行了测试，作为年度物理检查的一部分，其上是否需要进行新的MEE，或我们是否可以使用其原先的MEE或以后的年度物理调查代替？

对于装置具体，并且独立于计算机X线摄影（CR）系统的测试，FDA将21 CFR 900.12(e)(10)解释为恶意使用以前年度物理调查或MEE的测试结果，只要这些测试是在过去6个月内进行。对于评估整个成像链性能并且帮助确保所有的系统部件都相互兼容的测试，如幻像声像和FFDM制造商或辅助部件质量控制手册中可能列出的其他试验，FDA将21 CFR 900.12(e)(10)解释为不得使用之前的测试。

在将辅助部件用于患者检查之前，医学物理师必须对辅助部件进行这些MEE测试。