行业和FDA人员指南

角膜刀和替换角膜刀刀片上市前通告[510（k）]提交资料

文件发行日期：2006年9月18日

有关本文件的问题，请联系Everette T. Beers，电话301-594-2018分机号136，或电子邮箱everette.beers@fda.hhs.gov。

美国卫生与公众服务部

食品药品监督管理局

器械与放射健康中心

诊断学和外科器械科

眼科、耳鼻喉器械分部

器械评估办公室

序言

公众评论

贵公司可以随时将提供给机构的书面评论和建议提交至管理局，食品药品监督管理局，5630 Fishers Lane，Room 1061，（HFA-305），Rockville，MD，20852。也可以选择提交电子版评论至http://www.fda.gov/dockets/ecomments。当提交评论时，请参考本指导性文件的确切标题。可能直到文件下次修订或更新时，评论才会被机构受理。

其他副本

从网络上可获得其他副本：http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/specifc address.html。贵公司也可以给dsmica@fda.hhs.gov 发送电子邮件请求获得本指南的电子版副本或发送传真至240-276-3151请求获得纸质复印件。请使用文件编号（1604）指定贵公司所请求的指南。

目录

1.	前言	4

最小负担方法	4

2.	背景	5

3.	简化510（k）提交资料的内容和格式	5

4.	适用范围	8

5.	器械说明	8

6.	健康风险	10

7.	临床前评估	10

8.	软件验证	12

9.	电气安全性和电磁兼容性	12

10.	材料表征和生物相容性	13

11.	灭菌	14

12.	标签	14

附录 – 关于替换角膜刀刀片的信息	16

行业和FDA人员指南

角膜刀和替换角膜刀刀片上市前通告[510（k）]提交资料

本指南代表食品药品监督管理局（FDA）对此主题的最新见解。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果替代方法满足适用的法律、法规或其两者的要求，可以使用替代方法。如果贵公司希望讨论一种替代方法，请联系负责实施本指南的FDA员工。如果贵公司无法确定适当的FDA员工，请拨打本指南标题页上列出的适当的电话号码。

- 前言

FDA制定本指导性文件的目的是帮助行业准备角膜刀和替换角膜刀刀片的上市前通告提交资料。角膜刀用于削去角膜部位的组织，进行薄片状（部分厚度）移植。角膜刀最初用于角膜移植术中，现广泛用于激光屈光手术也称镭射视力矫正手术（LASIK）。

- 最小负担方法

本指导性文件中指出的问题代表那些我们认为在贵公司器械可以上市前应该解决的问题。在制定本指南时，我们仔细考虑了机构决策的相关法规标准。我们也考虑到贵公司尝试遵守指南和解决我们指出的问题时可能产生的负担。我们相信我们考虑最小负担方法来解决本指导性文件中提出的问题。然而，如果贵公司相信有更小负担方法可以解决问题，那么贵公司应该遵守《解决最小负担问题的建议方法》文件中概述的程序。在我们中心的网页可找到该文件：http://www.fda.gov/cdrh/modact/leastburdensome.html。

FDA的指导性文件，包括本指南，不构成具有法律强制力的责任。相反，指南表明了本审查机构对某一主题的最新见解，除非参考具体的法规或法律要求，否则只应视为建议。在本审查机构指南中使用术语“应”是指建议或推荐进行某一事项，并非强制要求。

- 背景

想要上市这类器械的制造商应该遵守《联邦食品、药品和化妆品法案》（下文称法案）的一般控制，包括21 CFR 807子部分E中描述的上市前通告要求，并在器械上市前从FDA获得实质等同性测定。（另见21 CFR 807.81 和 807.87）。本指导性文件确定了角膜刀和替换角膜刀刀片的分类法规和产品代码（参考第4节适用范围）。此外，本指导性文件的其他小节提供了帮助制造商在上市前通告中（510（k））解决与这些器械相关风险的附加信息。

本文件在上市前通告提交资料的具体内容要求方面补充了其他FDA文件。贵公司也应该参考21 CFR 807.87和《如何准备510（k）提交资料》，见FDA器械建议网址http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/314.html。

按照《新510（k）范例-证明上市前通告实质等同性的替代方法》，http://www.fda.gov/cdrh/ode/parad510.html，

制造商可以提交传统510（k）或可以选择提交简化510（k）或特殊510（k）。FDA认为简化510（k）是证明新器械实质等同性的最合理方法，特别是当FDA已经发行了讨论该器械的指导性文件时。考虑对制造商已获准许的器械进行某些改进的制造商可以通过提交特殊510（k）来减轻监管负担。

- 简化510（k）提交资料的内容和格式

简化510（k）提交资料必须包含21 CFR 807.87中指出的要求要素，包括用于描述器械、预期用途和使用说明的器械建议标签。在简化510（k）中，按照21 CFR 807.87（f）或（g）的定义，FDA可能认为总结报告的内容是适当的支持数据；因此，我们建议贵公司提供总结报告。报告应该描述在器械研发和测试过程中如何使用本指导性文件且应该简要描述使用的方法或测试。我们建议贵公司也提供测试数据总结或描述应用于解决本文件中指出的风险的验收标准，以及任何贵公司器械特定的其他风险。本节提供符合21 CFR 807.87中一些要求所需要的信息，以及我们建议贵公司包含在简化510（k）内的一些其他事项。

封面

封面应该突出提交资料是简化510（k）并引用本指导性文件的标题。

建议标签

建议标签应该足以描述器械、预期用途及使用说明。（应该包含在本指导性文件所涵盖器械类型标签中的具体信息请参考第14节标签）

总结报告

我们建议总结报告包含：

器械及其预期用途说明

我们建议贵公司描述性能规范和包含器械详细带标签的图纸（如适用）。（我们建议贵公司包含在本指导性文件所列器械类型的器械说明中的具体信息请参考第5节器械说明）。贵公司还应该提交“适应症”附件。1

器械设计说明

我们建议贵公司包含器械设计要求的简要说明。

风险分析方法说明

我们建议贵公司大体说明贵公司使用的评估风险状况的风险分析方法，以及具体器械的设计和该分析的结果。（FDA已经鉴定的通常与该器械使用相关的对健康的风险请参考第6节健康风险和第7节危害评估。）

器械特征的讨论

我们建议贵公司讨论解决本指导性文件中所确定风险的器械特征，以及贵公司的风险分析中鉴定出的任何其他风险。

性能方面说明

我们建议贵公司简要说明贵公司使用或预计使用为解决本指导性文件第5-13节指出的每个性能方面的测试方法。如果贵公司遵守拟定测试方法，可以参考该方法而不是对其描述。如果贵公司改进拟定测试方法，可以参考这个方法但是应该提供详细信息、解释改进的本质和理由。对于每个测试，贵公司可以（1） 用清晰简明的

1推荐的格式参考http://www.fda.gov/cdrh/ode/indicate.html .

形式简要提供测试数据，比如表格，或者（2）描述贵公司将对测试结果应用的验收标准。2（另见21 CFR 820.30子部分C-质量体系法规下的设计控制。）

依赖标准

如果贵公司器械设计或测试的任何部分依赖公认的标准，贵公司可以包含：

- 在器械上市前进行测试并符合规定的验收标准的声明，或

- 符合标准的声明。3

由于符合标准声明是基于测试结果，我们认为直至完成标准描述测试后贵公司才能正确提交符合标准的声明。更多信息，请参考法案的第514（c）（1）（B）部分和FDA指导性文件，实质等同性测定中标准的使用，http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1131.html.

如果贵公司不清楚应该如何解决FDA确定的风险或贵公司风险分析中鉴定的其他风险，我们可能要求提供关于器械性能特征方面的其他信息。我们也可能要求提供评估贵公司的验收标准充分性所需的其他信息。（按照21 CFR 807.87（l），我们可能要求提供达到实质等同性测定所必需的任何其他信息。）

作为提交简化510（k）的替代方法，贵公司可以提交传统510（k），即提供21 CFR 807.87要求所需和本指南中描述的所有信息和数据的510（k）。传统510（k）应该包含贵公司所有的方法、数据、验收标准和结论。考虑对制造商已经批准的器械做出某些改进的制造商应该考虑提交特殊510（k）。

- 如果FDA基于验收标准进行实质等同性测定，则在将器械引入洲际贸易前，应该测试对象器械并证明其满足这些验收标准。如果成品器械不符合验收标准，因而与批准的510（k）中描述的器械不同，FDA建议提交者应用评估合理销售器械改进的标准 （21 CFR 807.81（a）（3））以确定成品器械上市是否需要批准新的510（k）。

3参见公认标准的符合标准声明所要求的要素（所有上市前通告[510（K）]提交资料的筛选检查表），

http://www.fda.gov/cdrh/ode/reqrecstand.html

- 适用范围

本文件的适用范围限于以下描述的器械，21 CFR 886.4370、I类、产品代码HNO（角膜刀，交流电供电）、HMY（角膜刀，电池供电）和NKY（刀片、角膜刀、回收）。

§ 21 CFR 886.4370 角膜刀。

角膜刀是交流电供电或电池供电器械，用于削去角膜部位的组织，进行薄片状（部分厚度）移植。

根据886.4370分类的喷水角膜刀（产品代码MYD）不属于本指南的适用范围。根据21 CFR 878.4810分类的激光角膜刀器械、（普通外科、整形外科和皮肤医学使用的）激光手术器械也不属于本指南的适用范围。此外，回收一次性使用器械（比如回收的角膜刀刀片）清洁和灭菌过程验证有额外要求，本指南中未讨论。4

- 器械说明

我们建议贵公司使用第4节描述的法规和产品代码识别贵公司器械。我们建议贵公司提供对技术规格、操作原理和贵公司器械使用的任何角膜刀刀片的说明，如下所示。

- 技术规格

  - 我们建议贵公司列出执行器械预期用途所需的所有附件（和相关的规格），并配图纸或照片，包括但不限于：

    - 控制台、手机、马达、角膜刀头、角膜刀刀片、导管、固定圈、眼附件机制；

    - 任何用于改变角膜瓣深度或直径或角膜瓣蒂宽度的可互换组件（如深度板）；和

    - 任何可订购的作为选择性附加组件的项目。

  - 我们建议贵公司鉴定器械组件的材料成分并配图纸或照片。

4 见2002医疗器械用户费用和现代化法案，回收一次性使用医疗器械上市前通告提交资料（510（k））的数据验证，http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1216.html。

  - 我们建议贵公司提供器械的物理描述（例如大小、重量、尺寸）并配清晰的尺寸图。

- 操作原则

我们建议贵公司描述操作方法，包括但不限于以下描述的信息。

  - 刀片穿过角膜进行切割的方法：

    - 刀片的推进速率（毫米/秒）

    - 刀片振荡速率（每分钟转速）

    - 手动、电动（AC 或DC）或气动马达和规格

    - 轨道或齿轮等的使用。

    - 刀片任何其他运作的描述。

  - 对产生的切口的描述，包括：

    - 角膜瓣蒂或角膜瓣类型（鼻侧或上方）

    - 用于产生可变化角膜瓣蒂、直径或厚度的方法和组件，如果有

    - 标称的角膜瓣厚度

    - 标称的角膜瓣直径

    - 标称的角膜瓣蒂宽度。

  - 刀片停止用于创建角膜瓣蒂或角膜瓣的方法（例如，器械止动器或软件控制）。

  - 角膜刀接合角膜的方法（例如，真空固定环），固定过程中产生的真空和达到的最高眼内压（IOP）。

  - 任何阐明以上几点的图表和图片。

- 角膜刀刀片

我们建议贵公司包含角膜刀刀片和刀座的说明，包括但不限于：

- 刀片的工程制图包括刀片的尺寸和公差（包括宽度、长度、厚度和斜角）、刀座（如果适用）和刀片上的安装孔（如果适用）。

- 刀片（例如，类型和等级）和刀座材料的完整描述，包括任何适用的美国材料试验协会（ASTM）标准。

- 因制造过程停留在刀片上残留物（例如，油类）的特性。

- 刀片的硬度和锐度，并描述测量这两个因素所用的测试。

- 健康风险

在下表中，FDA已经指出了通常与本文件中讨论的角膜刀和角膜刀刀片的使用相关的健康风险。本指导性文件给出了减轻这些已鉴定风险的建议措施，如下表所示。我们建议贵公司实施风险分析以鉴定任何特定于贵公司器械的其他风险并包含分析结果。510（k）也应该描述使用的风险分析方法。如果贵公司选择使用替代方法解决本文件鉴定的某个特定风险或鉴定出了本文件中没有包含的风险，那么应该提供足够的细节支持解决该风险的使用方法。

| 鉴定的风险 | 建议的缓解措施 |
| --- | --- |
| 性能不足 | 第7节临床前评估 |
|  | 第8节软件评估 |
|  | 第12节标签 |
| 炎症和感染 （例如，角膜炎、角膜上皮 内生、接合处有杂物） | 第10节材料特性表达和生物相容性 |
|  | 第11节清洁和灭菌验证 |
|  | 第12节标签 |
| 电击 | 第9节电气安全性评估 |

- 临床前评估

我们建议贵公司提供贵公司的角膜刀验证测试的数据。该测试应该描述器械产生的角膜瓣的准确度、精密度和质量以及系统层面上器械的总体设计。

A.切口的验证

当对统计学合理数量的猪眼或尸眼使用角膜刀时（例如，每种直径和厚度30只眼），我们建议贵公司提供平均角膜瓣厚度、角膜瓣直径和角膜瓣蒂宽度。我们建议贵公司测试角膜瓣厚度、角膜瓣直径和角膜瓣蒂宽度的所有组合。我们也建议贵公司提供数据证明所有测定量的标称值、平均值、重复性限（即与使用相同器械和操作员的一系列眼睛切口相关的可变性）和再现性限（即与使用不同器械和操作员的几个系列眼睛相关的可变性）。该数据最好以表格形式提供。我们建议贵公司完全描述所有相关测试方法。我们也建议提供对贵公司的结果的一般性评论，特别要说明：

- 制造基质床的质量（平滑、锯齿形、粗糙或其他合适的描述）

- 制造角膜瓣的质量

- 标称值和测量值之间的任何显著差异，宽差异差或异常值，如果存在

- 测试过程或数据中注意到的任何异常现象

- 贵公司认为器械制造的角膜瓣、角膜瓣蒂和基质床是临床可接受的原因。

如果器械是角膜上皮刀，我们建议贵公司还进行测试以确定成功角膜瓣的百分比（即无残留的上皮细胞和完整的角膜瓣）、部分切割的百分比、撕裂角膜瓣百分比和带有细胞碎片需要额外刮削的眼睛百分比。（注意不推荐对角膜上皮刀进行角膜瓣厚度测试，但应该像以上所述验证角膜瓣直径和角膜瓣蒂宽度。）我们建议完全描述所有相关的测试方法并提供对结果的一般性评论。具体而言，我们建议贵公司的评论解释观察到不成功角膜瓣、部分切割、撕裂角膜瓣和细胞碎片的比率是临床可接受的原因。

贵公司可以包含任何可用的临床数据以支持以上为角膜刀和角膜上皮刀推荐的验证信息。

B.器械设计验证

我们建议贵公司进行系统级的验证测试，以确保器械的所有硬件和软件系统正常运行。我们建议贵公司验证真实故障条件下的所有警报和警告（例如，真空不足或组装不正确的警报或警告）。更多关于软件验证的细节，请参考下面的第8节。

- 软件验证

使用电脑软件自动化的I类器械的制造商必须遵守质量体系法规21 CFR 820.30（a）（2）（i）中的设计控制（21 CFR 820.30，子部分 C）的要求。根据这些要求，贵公司必须进行设计验证，包括适当的软件验证和风险分析，并根据21 CFR 820.30（g）中所述将设计验证结果记录在贵公司的设计历史文件中。

请参考医疗器械所包含软件的上市前提交资料的内容指南http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/337.html，以便了解应该提供的软件文件。请参考软件验证一般原则，http://www.fda.gov/cdrh/comp/guidance/938.html，以便了解FDA认为适用于医疗器械软件验证的一般原则。

我们鼓励贵公司使用任何公认的软件标准并提供FDA指南实质等同性测定中标准的使用中描述的符合标准声明或声明。http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1131.html。请访问以下网址搜索含有软件的医疗器械的公认标准http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm。

- 电气安全性和电磁兼容性

我们建议贵公司遵守以下两个标准或使用等效方法解决贵公司器械的电气安全性和电磁兼容性问题：

- 国际电工委员会（IEC）标准IEC 60601-1，医疗电气设备第1部分：安全性一般要求

- IEC 60601-1，第1-2部分：安全性一般要求-辅助标准：电磁兼容性-要求和测试

电磁兼容性（EMC）包含放射（干扰其他电子器械）和抗扰性（其他电子器械放射造成的器械性能干扰）。我们建议贵公司根据以下描述评估贵公司器械的EMC。

放射

EMC测试应该证明器械不会对其他电子器械的性能产生不利影响（放射）。测试应该包含射频（RF）电磁、低频磁和传导放射测试。

抗扰性

EMC测试还应该证明器械在存在其他电气和电子器械或其他电磁骚扰（EMD）源的预期使用环境中时，仍会按预期运行（抗扰性）。在暴露于各种形式的电磁干扰期间或之后，器械应该以可接受的方式运行（少数EMC标准要求在规格内运行）。测试应该包含：

- 静电放电（ESD）

- 放射 RF 电磁场

- 电快速瞬变脉冲群

- 电涌

- 传导RF电磁能

- 电源输入线的电压骤降、短时中断和电压变化

- 低频电磁场

- 准静态电场

我们建议贵公司根据IEC 60601-1-2医疗电气设备-第1部分：安全性一般要求、电磁兼容性-要求和测试（第2版，2001）测试贵公司器械，以证明贵公司器械的EMC特性。

- 材料表征和生物相容性

FDA建议贵公司按照FDA指南国际标准ISO-10993的使用，医疗器械的生物评估第1部分：评估和测试（生物相容性指南）进行生物相容性测试。5我们认为角膜刀刀片是与缺口表面或缺乏抵抗力的表面有限接触的器械。我们推荐贵公司选择适合于器械接触持续时间和接触等级的生物相容性测试。贵公司为生物相容性测试准备的样品应该反映使用的实际情况（例如，如果材料使用时被加热，则测试前应将其加热至足够的温度）。如果对比器械使用完全相同的材料和完全相同的材料加工且接触类型和持续时间相同，贵公司可以说明对比器械来替代提供生物相容性测试。

5 http://www.fda.gov/cdrh/g951.html

- 灭菌

对于一次性使用无菌器械，我们建议贵公司提供指南更新的510（k）无菌审评指南K90-1中描述的灭菌信息。6器械应该无菌且无菌保证水平（SAL）为1x10-6，应使用根据质量体系法规（QSR）21 CFR第 820部分验证的灭菌周期进行灭菌。此外，我们建议贵公司提供保持器械无菌的包装说明。

如果器械可重复使用，我们建议贵公司说明用于验证器械清洁、消毒和灭菌的方法。（另见第12节标签）此外，我们建议贵公司说明再次灭菌和重复使用次数的任何限制，而不会对器械的安全性、有效性或性能产生不良影响。

- 标签

上市前通告必须包含标签，且标签应该提供详细信息以符合21CFR 807.87（e）的要求。以下建议旨在帮助贵公司准备符合21 CFR 第801部分要求的标签。7

使用说明书

作为处方器械，根据21 CFR 801.109，器械免于提供给普通用户的详细说明书。然而，根据21 CFR 807.87（e），我们建议提供清晰简明的说明书，描述特定器械的技术特性和器械如何用于患者。说明书应该鼓励当地/机构培训项目，旨在使用户熟悉器械特性以及安全有效地使用器械的方法。

用户手册应该包含清洁和灭菌程序的说明，如果适用。

贵公司的标签应该包含适应症，例如：

角膜刀用于在薄片（部分厚度）移植前切削角膜，或在LASIK手术前或需要角膜瓣的其他手术前在角膜上制造角膜瓣。

- http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/361.html.

- 尽管510（k）的批准未要求最终标签，但在将器械引入洲际贸易前，最终标签必须符合21 CFR第801部分的要求。此外，处方医疗器械的最终标签必须符合21 CFR 第801.109部分。本指南中的标签建议符合第801部分的要求。

我们也建议贵公司在用户手册中包含角膜瓣厚度、角膜瓣直径和角膜瓣蒂宽度的标称值、平均值、重复性限和再现性限。贵公司还应该包含确定这些值所用的研究设计的基本细节（例如猪眼或人眼、样本量）。

- 附录 – 关于替换角膜刀刀片的信息

- 对于贵公司预期使用的每个角膜刀，我们建议贵公司提供：

    - 角膜刀原始设备制造商（OEM）的名称

    - 角膜刀的型号

    - 每个角膜刀510（k） 的编号 （如果已知）。

- 我们建议贵公司包含每个刀片和每个角膜刀OEM刀片的并排对比。我们还建议讨论以下每个刀片和OEM刀片的参数。对于每个对比和对比中的参数，我们建议评论刀片之间的相似之处并解释观察到的任何差异对刀片性能的影响。我们还建议清晰并单独提供每次对比；最好以表格形式。

  - 尺寸

我们建议贵公司提供器械的图表（图纸或制造商设计图），阐明测量的尺寸。我们建议还可以提供图表说明（最好以表格形式），显示器械的尺寸和公差（刀片、刀座、角膜刀头，如果适用）

我们建议提供刀片（长、宽、厚度和斜角）、刀座（如果适用）、刀片上的安装孔（如果适用）、角膜刀头（如果适用）以及任何器械和OEM刀片可比较的其他规格的所有测量值（每个的平均值、标准偏差和测量精度）。我们还建议贵公司测量统计学合理数量的贵公司刀片和OEM刀片，例如30个刀片。

  - 材料

我们建议鉴定和比较（根据ASTM 标准、规格、类型、级别、分析证明书等）贵公司刀片最终产品和OEM刀片的材料：刀片、刀座（如果适用）和刀片上的涂层（如果适用）。我们也建议鉴定因抛光或打磨造成的刀片上的任何剩余物质。

  - 硬度

我们建议比较贵公司刀片和OEM刀片的硬度并确定用于测量硬度的测试。

  - 锐度

我们还建议比较贵公司刀片和OEM刀片的锐度并确定用于测量锐度的测试。测试可以结合显微照片和验证测试，或仅为独立的锐度测试。

- 临床前评估：见第7节临床前评估。我们还建议提供证明贵公司刀片和OEM等同性的验证测试文件。对于每个对比和对比中的每个参数，我们建议评论刀片的相似点并解释观察到的任何差异对刀片性能的影响。

- 灭菌：见第11节 灭菌。

- 标签：见第12节标签。标签应该包含适应症，以标识贵公司刀片适用于器械的OEM制造商和型号。

- FDA建议替换角膜刀刀片的制造商在包装标签中包含与OEM角膜刀相容的所有角膜瓣厚度、角膜瓣直径和角膜瓣蒂宽度组合的准确度、重复性和再现性信息。