- 设备标签指南#G91-1（蓝皮书备忘录）（仅文本）

- 分享

- 转发

- 链接

- 建立快捷方式

- 更多分享选择

  - 链接

  - 建立快捷方式

- 邮件

- 打印

本指南编写于1997年2月27日实施FDA的良好指导规范（GGP）之前。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果替代方法满足适用的法律、法规或其两者的要求，可以使用替代方法。本指南将在下一版本中更新，以纳入GGP的标准部分。

- 通用方案备忘录#G91-1

日期：1991年3月8日

提交人：器械评估中心主任（HFZ-400）

主题：器械标识指南

致：器械评价办公室评审员

目的

该备忘录的主要目的是，制订器械评价办公室评审员评审设备上市提交资料尤其是上市前批准申请（PhA）的指南。本指南用于确保设备标识信息的充分性和一致性。本指南还用于行业准备设备标识工作。

背景

21 CFR第801部分描述了医疗器械的通用标识要求。21 CFR 809.10公布了体外诊断产品的详细和具体标识要求。但这两部分均未提供一些重要术语的定义和说明，例如警告、注意事项、禁忌症和不良反应。缺乏术语定义导致上市前申请的申请人和器械评价办公室评审员之间产生误解和分歧。由于标识内容是器械和放射学卫生中心确定设备对预期用户是否安全有效的关键因素，这些争议可能导致上市前申请审批时间不必要的延迟。

指南的范围和应用

随附“设备标识指南”中基于《法案》和适用法规的定义和要求的部分相应地引用了《法案》和适用法规。有关“适应症”、“禁忌症”、“警告”、“注意事项”和“不良反应”的指南解释了处方药标识要求的适用条款（21 CFR第201部分）。药品和设备的标识内容及术语一致有助于减少医疗从业人员和患者之间的误会。本指南主要用于确保上市前审批设备的标识信息的充分性和一致性，同时也有助于上市前通知评审。根据1986年6月30日颁布的“蓝皮书”510（k）备忘录#86-3，上市前通知通常必须包括描述设备预期用途的拟定标识。

因此，设备实质性等同的510（k）决策函并不意味着拟定标识获得批准。然而，在体外诊断设备中，对于满足21 CFR第801部分第H子部分特殊标识要求的设备及标识中包括特定使用说明、禁忌症、警告等对于等同性结果至关重要的设备，器械评审办公室上市前通知标识评审包括评价拟定标识的全部或部分是否符合适用要求：21 CFR第801部分和809部分。

本指南由器械评价办公室的主任助理Charles H. Kyper编写，采纳了CDRH符合性和监管办公室、卫生事务办公室及培训和援助办公室的意见。

应理解，所附指南不属于法规范围，可能发生变化，应根据具体情况考虑。根据前文的讨论，本指南的必要性和实用性是显而易见的。鼓励器械评价办公室评审员在评审标识时参考本指南，并且在与设备行业代表通信和会面时的适当情况下介绍本指南。评审员还应注意的是，本指南并不构成设备标识评审期间具体考虑因素的限制。

生效日期：本备忘录立即生效。

\s\

附件

附件- 页码 1

设备标识指南

目录

| - 定义 标签 标识 预期用途 使用说明 - 安全性和有效性考虑 - 适应症 - 禁忌症 | - 警告 - 注意事项 - 特殊患者人群 - 不良反应 - 处方设备 - 受限设备 - 患者信息标识 - 免责声明 - 标识错误 - 禁止行为 |
| --- | --- |

I. 定义

标签：“标签”是任何物品的容器直接显示的书面、印刷或图形内容。[201（k）节]

标识：包括所有标签及（1）在任何物品及其容器或包装材料上的，或（2）伴随物品的的其他书面、印刷或图形内容。

[201（m）节]

预期用途：术语“预期用途”表示，设备标识法律负责人的客观意图。意图由设备描述决定或由设备分销环境表现。例如，此客观意图由标识声称、宣传资料或标识法律负责代表的口头或书面说明来表现。还有一种表现方法是，根据标识法律负责人或其代表的知识，提供或使用设备，用于未曾标识或宣传的用途。(21 CFR 801.4)

使用说明：术语“使用说明”提供可合理确保专业人士或非专业人士（例如，患者或未获得执照的健康护理人员）安全地将设备用于预期用途的说明。使用说明同时还包括适应症和相应的禁忌症、警告、注意事项及不良反应信息。处方和非处方设备的适用使用说明要求请参见21 CFR第801部分，对于体外诊断产品，请参见21 CFR第809.10部分。

II.安全性和有效性考虑（21 CFR 860.7）

确定设备预期用途的安全性和有效性时，设备标识应包括相应的的信息，考虑并涵盖如下因素：

设备代表性使用人群或预期使用的人群

- 设备使用条件包括：使用规定的、设备标识或宣传中推荐或建议的条件，及其他预期使用条件；设备使用给健康带来的可能受益与设备使用的可能损伤或疾病做权衡；设备可靠性；及其他相关因素。

III.适应症

适应症的一般说明

“适应症”的一般说明应描述，充分有效的证据证明标识的设备可为大部分目标人群提供临床有意义的结果，同时设备使用不带来不合理的疾病或损伤风险。根据情况，标识应描述设备（商品名称）“适用于”或“预期用于”

- 已识别疾病或病症、或疾病或病症的重要表现的治疗、缓解、预防或诊断；和／或，

- 疾病或病症相关症状的缓解或缓和；和／或，

- 协助或辅助治疗或诊断模式。

其他信息

当适用于或预期用于疾病或病症人群的选定亚组时，标识应

- 描述设备有用的可用证据并说明局限性；

- 确定患者选择或监控所需的的特定试验；

- 在可行的情况下，提供预期改善的近似类型、程度及持续时间的信息；及

- 在适用情况下，包括设备使用的推荐间隔、治疗的常规持续时间或其他改进。

若根据安全考虑，需要在特定情况下使用设备（例如，对其他设备、手术程序或药物无反应的情况），则应说明此信息。

如设备在长期使用前应满足特定条件（例如，在短期试验中，展示对设备的响应），则标识应描述这些条件或，如长期使用适应症不同于短期使用适应症，标识应描述每种使用类型的适应症。

如人们普遍认为设备可能对某些用途有效或设备常用于某一病症，但该用途或病症相关的证据优势证明设备无效，则FDA可能要求在标识中指出设备针对该用途或病症的有效性仍缺乏证据。

IV.禁忌症

本节描述了不得使用设备的情况，因为这些情况下的设备使用风险明显超出可能的受益。设备禁忌使用的示例有时包括：

对永久性植入器械的成分存在超敏反应；

由于年龄、性别、伴随治疗、疾病状态或其他病症，导致严重损害风险；或在不可接受的有害不良反应时继续使用。

应列出不属于理论可能性的已知危害，例如，若没有证明对某一设备成分存在超敏反应，则不应列为禁忌症。“禁忌症”章节应紧跟“适应症”之后。若无已知禁忌症，标识的本节应描述“无已知并发症”。

V. 警告

描述严重不良反应和潜在的安全危害、设备使用的局限性及应采取的步骤。

当存在设备使用相关严重危害的合理证据时，应给出相应的警告。无需证明因果关系。

当设备常用于某一疾病或病症但有效性缺乏有效的科学证据且该使用与严重风险或危害相关，则应给出相应的警告。

VI.注意事项

包括医护从业人员和／或患者安全、有效使用设备的谨慎信息，例如：

- 描述或强调设备使用期间防护服的必要性。

- 说明有助于跟踪患者反应或识别不良反应的所有实验室结果或其他评价以及，适用情况下，规定设备使用前、使用期间、使用后，此类试验或评价的频率。

标识的“注意事项”章节应包括标识其他章节未提到的注意事项说明。其他注意事项指南可参见下文“特殊患者人群”。

VII.特殊患者人群

各种原因限制了设备的使用，包括缺乏长期安全性和有效性数据、缺乏特定患者人群（例如，妊娠女性）的安全性和有效性数据、体内仍发生生长过程，及解剖学或生理学因素限制了设备的有效性。若未根据有效的科学证据，确定特定患者人群使用设备的安全性和有效型，“适应症”章节应特别描述设备使用的适用人群，并且“注意事项”章节应包括如下说明：

“特殊患者人群（例如，妊娠女性、低于.....岁儿童等）的安全性和有效性尚未确定。”

若该设备用于特定患者人群时与相关特定危害有关，则该危害应在“注意事项”章节描述，或，根据情况，在标识的“警告”或“禁忌症”章节中描述，并且标识的“注意事项”应引用该危害，例如，“关于....的信息，请参见‘警告’章节”。

VIII.不良反应

不良反应是不良影响，通常与设备使用合理相关，可能作为设备影响的一部分发生或者，发生时不可预测。

本章节包括与设备使用合理相关的所有不良反应，包括标识的“禁忌症”、“警告”、“注意事项”章节中提到的不良反应。适用情况下，应在不良反应列表后面提供说明，将读者引导至标识的其他章节，以了解这些不良反应的更多信息及应采取的措施。

根据不良反应基于其严重度和频率确定的临床重要性，按降序列出不良反应。当设备用户（医护人员和／或患者）不了解频率数据时和／或决定设备和其他替代程序或方案使用的必要性时，根据充分报告的临床研究，提供频率数据。

IX.处方设备

根据21 CFR 801.109中的定义，处方设备是一种需要在法律许可的医护人员的监督指导下使用的设备，否则，可能产生有害影响，或使用方法、使用的必要附带措施不安全，因此，无需准备“充分的使用说明”(21 CFR 801.5)。

除手术工具以外的处方设备的正确标识应包括如下：

- 声明，“注意：联邦法律仅限 销售或订购本设备”，空格应填入“医生”、“牙医”或填入国家法律许可的其他医护人员的描述性指定，所述人员实践使用或订购使用设备；以及

- 设备应用或使用的方法。

若描述性设备的标识不包括如下内容，则标识错误：

- 使用信息，包括适应症、效果、入路、方法、频率和使用持续时间，以及所有相关危害、禁忌症、副作用、及法律许可的医护人员将设备安全用于设备宣传或代表的预期用途的注意事项，例外情况包括

- 分销包装省略使用说明、危害、警告和其他信息的唯一前提是，法律许可的医护人员熟悉这些信息，且有关分销包装省略信息合理理由的书面建议书征得FDA委员的同意。

- 提醒设备名称但不包括适应症或其他使用信息的提醒标签无需这些信息；及

- 标识的发布日期或最新修订版，显示设备使用说明的标签和纸箱除外。

X. 受限设备

根据联邦食品、药品和化妆品法案（法案）的515 (d) (1)（B) (ii）节，作为审批的一部分，上市前批准申请（PMA）的审批单可能需要根据法案520（e）限制设备的销售、分销和使用。根据法案520（e）节，FDA可能要求，仅限于根据法律许可医护人员做出的设备管理或使用的书面或口头授权或根据FDA规定的其他条件进行销售、分销和使用设备。此种要求应基于FDA做出的决定：由于设备的可能危害作用或其使用必要的附带措施，无法以其他方式保证设备的安全性和有效性。若设备仅限于具备设备使用的专业培训或经验的人员或特定医疗机构的人员使用时，则FDA必须确定，此种限制是设备安全有效性使用所必要的。设备使用人员的排除不能单纯依据由于未接受培训及缺乏经验而无法获得美国医学专业委员会认可的认证委员会颁发的资质认证或未获得此类委员会的认证。

如根据上市前申请审批单或法案520（e）部分的规定，设备的销售、分销和使用受限，则标签必须包括相应的FDA限制声明（例如，设备销售、分销和使用的限制，或设备使用仅限于具备设备使用专业培训或经验的人员使用或仅供特定医疗机构的人员使用）。标签应带有声明，“注意，联邦法律规定仅限销售或订购本设备”，空格应填入“医生”、“牙医”或填入国家法律许可的其他医护人员的描述性指定，所述人员实践使用或订购使用设备；以及，适用情况下，给出所需培训或经验的描述性短语（例如，具备 的培训或经验，空格处应根据情况填入“设备使用”或规定的治疗或诊断程序）和／或可使用设备的机构。

根据法案的502（r）节的规定，制造商、包装商或经销商就受限设备发布的宣传和其他描述性印刷材料必须包括以下内容：

- 设备既定名称的真实描述（通用或常用名称，除非FDA规定了官方名称或官方大全中有公认的官方名称）印在显著位置，并且字体大小应至少为设备商品名称或商标名称的一半。

- 设备预期用途、相关警告、注意事项、副作用和禁忌症的简要说明。

除特殊情况外，FDA不得要求提前审批任何宣传资料的内容，除非FDA确定印刷资料为法案中201（m）节规定的标识。

XI. 患者信息标识

患者信息标识应包括指导患者及给患者使用家用设备的家庭人员或其他人员（例如，监管婴儿呼吸暂停监控器和喷雾器的护理提供人员）的标识。确定处方设备的患者信息标识是否充分时，应考虑如下因素：

- 有选择的情况下，患者是否了解设备使用的替代方法？

设备使用是否与重大风险或不适相关？

是否需要患者严格遵循特定的治疗方案？

对于设备及其相关程序，公众或专业人士之间是否存在巨大争议？

患者信息标识应包括适应症和相关禁忌症、警告、注意事项及不良反应，应采用非专业人士熟知和理解的术语。应尽量减少技术术语的使用，并且在必要情况下给出定义。适用情况下，应包括确保患者安全、有效使用设备的说明。可能情况下，患者信息标识不得超过7年级的阅读理解水平。

如下来源有助于提供患者信息标识中的必要信息及术语：

- U.S.P.配药信息，第II卷，患者建议：非专业语言的药物信息

- 美国医学会药品评价

XII.免责声明

应避免在标签中描述设备指定用途或预期用途的安全性和有效性的免责声明。标识和宣传资料应包括客观、准确的设备临床经验，让医护人员和患者意识到在并不是在所有情况下使用设备均可得到安全、有效的结局。

设备缺陷、失效或故障引起或导致的医疗费用或任何直接或间接损害的免责声明不能限制FDA执行法案第518节规定的通知及其他补救（修复、更换或退款）条款。FDA确定如下内容时，可执行第518节的条款：

- 该设备对公众健康造成不合理的严重危害风险；

- 有合理理由证明，设备并未根据最新技术进行合理设计和制造；或

- 有合理理由证明，不合理风险并非由设备制造商、进口商、分销商或零售商以外的人员在。。使用设备期间不尽责导致。

XIII.标识错误

FDA颁布的医疗器械相关法律和实施条例中的相关规定如下。很重要的是，设备行业在研究标识及CDRH在评审标识时，应考虑这些条款。

联邦食品、药品和化妆品法案（法案）的502节规定，如下情况，视为标识错误：

- 其标签在任何情况下均属错误或具误导性。

- 标签不包括制造商、包装商或分销商的名称和营业地址，及以重量、度量或数值计数的内容物数量的声明。

- 标签或标识上的所有必要词语、说明或其他信息未清晰地置于显著突出位置，在此种情况下，普通个体在习惯购买和使用条件下无法阅读和理解。

- 标识没有包括充分的使用说明，而禁止在可能造成健康危害的病理学条件下使用或禁止儿童使用或禁止不安全剂量、方法、持续时间等充分的警告和表格是用户保护所必要的。

- 对于受限设备，其宣传在所有特定情况下均是错误的或具有误导性。

- 对于受限设备，制造商、包装商或分销商发布的宣传资料和其他描述性印刷资料（标签除外）不包括设备预期使用、相关警告、注意事项、副作用和禁忌症的简要说明。

由于标识或宣传具有误导性，确定设备标识是否错误时，法案第201（n）节规定还应考虑如下：

- 声明、词语、设计、设备或其中的任意组合得到或建议的描述；或

- 鉴于在标识或宣传资料中规定的使用条件下或在惯例或常见使用条件下依据标识或宣传资料使用设备导致的后果的相关描述或材料，标识和宣传资料无法披露事实信息的程度。

医疗器械的适用法规规定，设备标识的如下任何描述构成设备标识错误：

21 CFR 801.6 -另一设备或药品的错误或误导性描述

21 CFR 807.39 -由于注册，任何造成官方批准印象的描述，（例如，包括FDA企业注册编号）

21 CFR 807.97 -由于符合上市前通知条例，任何造成官方批准印象的描述（例如，包括上市前通知参考编号）

XIV.禁止行为

法案第301（1）节规定，禁止在设备的任何标识或宣传资料中使用任何有关设备的审批申请根据法案第515节生效（上市前通知）或设备符合第515节要求的描述或建议。

https://www.fda.gov/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm081368.htm