试验用器械豁免（IDE）临床试验期间的现场病例报告

机构审查委员会、行业、临床研究者和美国食品药品监督管理局员工指南

本文件发布日期：2019年7月11日

本文件草案发布日期：2014年4月17日

如对本文件有任何疑问，请联系临床证据和分析办公室DCEA1：临床科学和质量司，网址为CDRHClinicalEvidence@fda.hhs.gov。

|  | 美国食品药品监督管理局 |  | 美国卫生与公众服务部 美国食品药品监督管理局 医疗器械和放射健康中心 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 医疗器械和放射健康中心 |  |  |

前言

公众意见

电子版意见和建议可随时提交至http://www.regulations.gov，供FDA审议。可将书面意见提交至：美国食品药品监督管理局备案文件管理部（5630 Fishers Lane，Room 1061，（HFA-305），Rockville，MD 20852）。所有意见均应注明备案文件编号FDA-2014-D-0331。下次修订或更新本文件前，FDA可能不会对意见采取行动。

更多副本

更多副本可通过互联网获取。贵司也可以通过电子邮件发送请求至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov获取本指南的副本。请在申请中提供文件编号1736和完整的指南标题。

目录

I.	引言	1

II.	背景	3

III.	受试人群保护措施	3

A.	风险分析	3

B. 	知情同意	4

C.	关于儿童的额外考虑因素	6

IV.	拟进行现场病例报告时，IDE申请中需包含的信息	6

V.	数据收集和报告	9

VI.	结论	10

试验用器械豁免（IDE）临床试验期间的现场病例报告

机构审查委员会、行业、临床研究者和美国食品药品监督管理局员工指南

本指南代表美国食品药品监督管理局（FDA）对该主题的当前看法。本文件不赋予任何人任何权利，对FDA或公众不具有约束力。如果替代方法满足适用的情形和法规 的要求，则贵司可使用替代方法。如需讨论替代方法，请联系标题页所列负责本指南的FDA工作人员或办公室。

I.	引言

根据试验用器械豁免（IDE）申请进行临床研究1 的过程中，需对现场病例报告的适当性进行评估，本文件的目的是为机构审查委员会（IRB）、行业、临床研究者和美国食品药品监督管理局（FDA）员工提供评估时需考虑的因素。2本文件提供了有关现场病例报告重要信息的指导，在临床研究期间请求包含现场病例报告时，应作为初始IDE申请的一部分或IDE申请的补充提供这些信息。在本文件中，包含现场病例报告的申请和补充申请通常称为“请求”。

现场病例报告是手术或经皮手术的实况播放或预先录制的视频播放，通常由主刀医生（或除术者外的讨论者）负责讲述，可能设或不设专家小组和/或观众互动。这些报告通常在科学会议上播出，从而提高对临床研究的认识，并招募未来的研究者和研究受试者。本指南并未涵盖的视频记录或广播包括在使用过程中自动捕获视频的器械或程序（如腹腔镜和胸腔镜器械）、远程医疗以及作为机构标准政策一部分定期捕获和广播的记录。研究者应遵守机构关于共享此类视频记录能力的政策，此类共享应符合适用法律法规的规定。3

_______________________

1	在本指南中，术语“临床研究”、“研究”、“讨论”和“调查”作为同义词使用。

2	虽然本指南主要针对需要向FDA提交IDE申请的器械研究（如重大风险器械）而编写，但该信息也可用于非重大风险（NSR）器械研究。

我们的设想是根据IDE进行的研究很少会包括现场病例报告。然而，通过提高医疗保健专业人员和符合条件的受试者对本研究的认识，现场病例报告可能会使新的治疗方法更快投入使用。由于现场病例报告通常用于招募研究者和受试者，因此通常不适合为即将完成的临床研究请求现场病例报告，但是可能存在例外情况。

并非所有临床研究都适合进行现场病例报告。例如，某些可能对受试者产生不利影响的高风险手术，或某些涉及儿童的研究，可能不适合现场病例报告。审核IDE申请的过程中，FDA拟评估所请求的现场病例报告是否会增加受试者的参与风险，从而说明进行现场病例报告是否是不合理的。现场病例报告可能不适合风险概况未知或信息有限的新型器械。另一方面，可接受的现场病例报告可包括高风险手术，根据该手术，相关人员已充分理解风险，已采取风险缓解措施（例如，该病例由在现场具有高水平专业知识的手术操作团队执行，手术操作团队在执行该程序和执行现场病例报告方面具有丰富经验），根据适当临床和解剖特征选择受试者（例如，不具有复杂解剖结构的受试者或在发生并发症时并不会处于最高伤害风险的受试者），并根据21 CFR 50开展知情同意程序。

涉及重大风险器械的研究，4包括涉及现场病例报告的研究，需要获得FDA和IRB的事先批准（21 CFR 812.20（a）（2）和21 CFR 812.62）。涉及非重大风险器械的研究，包括涉及现场病例报告的研究，必须获得IRB批准，但非重大风险器械研究通常无需向FDA提交IDE申请（21 CFR 812.2（b）（1）（ii））。

_______________________

3	由FDA或其他联邦机构管理的、本文未提及的其他联邦法规或条例并未在本指南中说明，但可适用于临床研究，包括现场病例报告。

4	重大风险器械的定义指满足以下条件的临床试验用器械：（1）拟用作植入物，并对受试者的健康、安全或福利存在潜在的严重风险；（2）声称或说明是用作支持或维持人的生命，并对受试者的健康、安全或福利构成潜在的严重危险。（3）用于诊断、治疗、减轻或治疗疾病，或以其他方式防止人类健康受损，实质具有重要用途，并对受试者的健康、安全或福利存在潜在的严重风险；或（4）对受试者的健康、安全或福利存在潜在的严重风险（21 CFR 812.3（m））。

FDA指南文件，包括本指南，并未规定具有法律强制力的责任。相反，指南描述了FDA对该主题的当前看法，除非引用了具体监管或法定要求，否则应仅视为建议。FDA指南中使用的“应该（should）”一词指建议或推荐进行某一事项，并非强制要求。

II.	背景

本指南的部分目的是提高申办者作为研究计划的一部分在初始IDE申请或IDE申请的补充申请中提交的现场病例报告的信息质量，并确保对纳入现场病例报告的请求进行审核时的一致性。本指南说明了我们建议申办者采取的措施，以确保为现场病例报告提供充分的受试者保护、随访、报告和数据分析。由于存在独特的安全性考虑因素，且就结果而言，参与现场病例报告的受试者与未参与现场病例报告的受试者之间可能存在差异，因此为IRB、行业、临床研究者和FDA审核人员制定了本指南，以支持最佳实践。

III.	受试人群保护措施

审核涉及现场病例报告的研究时，FDA和IRB会考虑受试人群保护措施的充分性。根据21 CFR 812进行的涉及现场病例报告的研究（可能包括涉及重大风险和非重大风险器械的研究）必须在开始前获得IRB审核和批准（21 CFR 812.62部分）。21 CFR 56概述了负责审核FDA监管的临床研究的IRB组成、操作和职责的一般标准。21 CFR 56.111概述了IRB批准研究的标准，包括涉及临床试验用器械的现场病例报告的研究。对涉及现场病例报告的研究进行评估时，可能会向IRB提出特别重要问题的批准标准如下所示：

1. 	根据21 CFR 56.111（a）（1）条，将对受试人群的风险降至最低；

2. 	将根据21 CFR 50部分（21 CFR 56.111（a）（4））并在该部分要求的范围内寻求知情同意；

3. 	在适当情况下，制定了充分的规定保护受试者隐私，并保持数据的机密性（21 CFR 56.111（a）（7））；和

4. 	如部分或全部受试者为儿童，研究应符合21 CFR 第50部分D子部分要求（21 CFR 56.111（c））。

A.	风险分析

提交给FDA的IDE申请必须包括一份研究计划，并根据21 CFR 812.20（b）（2）和21 CFR 812.25（c）进行风险分析。研究计划修订为包括现场病例报告，并作为初始IDE申请的补充申请提交时，可能需要进行改进风险分析。应采取合理措施，以识别并详细讨论以现场病例报告形式进行手术的所有可能风险和益处。风险分析应说明并分析受试者通过参与现场病例报告将面临的所有额外风险，讨论将这些风险降至最低的方式，并提供符合21 CFR 812.25（c）的现场病例报告理由。

现场病例报告可能在各个方面增加受试者的风险。5 初始或修改后的研究计划中应解决的潜在额外风险可能包括但不限于以下风险：

•	由于手术室或手术室无菌环境中的非医务人员和播报设备数量增加，感染风险增加；

•	医疗手术延长，导致失血、麻醉时间、辐射暴露和感染风险增加；

•	在具备高度技术性和/或高风险的手术过程中，手术操作者和其他医务人员分心可能会对手术结果产生不利影响；

•	由于手术过程接受公开审核，或主持现场病例会议的专家小组给出的建议相互矛盾，造成手术操作者的压力增加，这可能会对手术结果产生不利影响；

•	由于并未直接参与医疗护理的人员在场，且公众观看受试者的医疗手术，在手术室或手术室中，受试者的隐私受到侵犯；且

•	关于受试者、受试者标识、受试者声音或披露受试者身份对话的视频播放予以忽视。

同意参加现场病例报告的受试者应具有与该受试者参加临床研究但未参加现场病例报告时相同的预期收益。

在实时记录和/或播放的现场病例报告中，除手术外科医生外，讨论者/讲述者应参与解释手术，并回答问题。本建议旨在降低延长手术时间或导致进行手术的外科医生分心的风险。如果申办者选择不设置讨论者/讲述者，在初始IDE申请或IDE申请补充申请中向FDA提交现场病例报告请求时，应对此进行说明；该信息也应包含在提交给IRB审核的文件中。此外，FDA希望了解申办者除手术外科医生外不设其他讨论者/讲述者的理由，以及为帮助降低不使用单独讨论者/讲述者的潜在风险而采用的任何手术。FDA建议记录该手术，以尽可能减少临床研究期间进行的现场病例报告的数量。

B. 	知情同意

受试者可能需要在报名参与研究后参加现场病例报告。必须明确告知受试者，其可选择参与现场病例报告（参见21 CFR 50.25（a）（8））。FDA建议，知情同意书应包含一项声明，说明除受试者参与现场病例报告所获得的临床研究益处（如有）外，并无其他直接益处。还应向受试者明确说明，研究者不会因同意参与现场病例报告而予以偏袒，以此作为对受试者的认可或奖励。知情同意文件和流程必须符合21 CFR 50.20的要求，并最大限度地减少被要求参与现场病例报告的受试者受到胁迫或不当影响的可能性。受试者应可在不同意参与现场病例报告的情况下参与并继续参与研究。

_______________________

5	Sade RM, for the American Association for Thoracic Surgery Ethics Committee and The Society of Thoracic Surgeons Standards and Ethics Committee. Broadcast of Surgical Procedures as a Teaching Instrument in Cardiothoracic Surgery, J Thorac Cardiovasc Surg 2008; 136:273-7.

必须根据21 CFR 50获得受试者参与现场病例报告的合法有效的知情同意。现场病例报告的知情同意书可能是一份单独文件，在这种情况下，应明确概述现场病例程序与研究方案之间的任何差异。该单独文件必须包括对任何合理可预见风险的说明，包括与现场病例报告特别相关的任何风险，以及21 CFR 50.25（a）规定的任何保密/隐私风险。根据21 CFR 50.27和21 CFR 50.25，必须由研究者（或研究者指定的人员）将这些风险和器械的研究性质告知（通常以书面形式）参与现场病例报告的受试者。在适用情况下，现场病例报告的知情同意书应说明以下内容：

1.	在进行该手术期间，该手术是否予以记录，从而供将来观看和/或向观众播放；

2. 	除临床研究的益处（如有）外，受试者参与现场病例报告并不会获得其他直接益处；

3. 	与未参与的受试者相比，参与现场病例报告是否会影响临床结果仍未可知；

4. 	与未以病例报告形式进行的手术过程相比，以病例报告形式进行的手术过程带来的任何额外或增加风险，例如麻醉和/或手术时间增加带来的风险（参见前述“风险分析”讨论内容）；

5.	任何与受试者保密相关的额外或增加风险，这些风险可能因参与现场病例报告而发生，例如与现场病例报告播放相关的隐私问题，以及随后分发和/或使用程序的视频或其他类型的存储媒体；和

6. 	是否因为受试者参与了现场病例报告而需要进行额外随访和评估，以及与未作为现场病例报告进行的手术相比，此类随访和评估有何不同。

对于重大风险研究而言，知情同意书必须包含在初始IDE申请或IDE申请的补充申请中（21 CFR 812.20（b）（11））。开始此类研究或开始现场病例报告之前，知情同意书必须获得FDA和IRB批准（21 CFR 812.42）。对于非重大风险研究而言，知情同意书必须获得IRB批准（21 CFR 56.109（a）；21 CFR 812.2（b）（1）（ii））。

C.	关于儿童的额外考虑因素

FDA认为，只有在极少数情况下，才能对儿童进行现场病例报告。6IRB应审核涉及儿童的现场病例报告，尤其应关注手术过程中对儿童安全的额外风险。除了第III.A节中所述的风险外，这些现场病例报告提出了独特的考虑事项。例如，儿童平均比成人小，这可能使所涉及的手术在技术上更具挑战性。因此，手术过程的安全进行可能需要高度集中注意力，考虑到现场病例报告过程中可能存在相关干扰因素，这可能更难实现。

除根据21 CFR 50和56分配给IRB的其他职责之外，各IRB必须根据21 CFR 第50部分D子部分规定对涉及儿童作为受试者的临床研究进行审核，并仅批准符合21 CFR 50.51、50.52或50.53所述标准以及21 CFR 第50部分D子部分所有其他适用章节条件（21 CFR 50.50和21 CFR 56.111（c））的临床研究。现场病例报告的额外风险对儿童造成的风险应不超过最低限度。此外，IRB必须确定，如果IRB认为儿童有能力表示同意，并且按照21 CFR 50.55的规定获得了父母或监护人的许可，则视为已做出了充分的规定要求征求儿童的同意。

IV.	拟进行现场病例报告时，IDE申请中需包含的信息

FDA认为，研究期间进行的现场病例报告可能会影响报名参加临床试验的受试者的权利、安全或福利。因此，对于根据经批准的IDE进行的重大风险器械研究，进行现场病例报告（21 CFR 812.42）之前，研究申办者必须根据21 CFR 812.35（a）获得FDA对研究计划变更的批准，并根据21 CFR 812.62获得IRB的批准。对于非重大风险器械的研究，在将研究更改为包括现场病例报告之前，申办者必须根据21 CFR 812.2（b）（1）（ii）获得IRB批准。

在最初的IDE申请中，通常不会将现场病例报告作为整体研究设计的组成部分进行前瞻性识别和描述。已根据21 CFR 812.35（a）向FDA提交了现场病例报告请求，作为已批准的IDE申请的各种补充，例如方案偏离的前瞻性请求、研究计划的变更或研究扩展请求。我们建议将在研究中添加现场病例报告的IDE补充说明确定为对现场病例报告的请求。

_______________________

6根据本指南，FDA采用了21 CFR 50.3（o）中定义的术语“儿童”。

申办者应考虑是否拟在开发早期进行现场病例报告，并在可能的情况下将相关信息纳入原IDE的研究计划部分（参见21 CFR 812.25）。将现场病例纳入研究可能会影响总体研究设计，包括研究的科学合理性和数据分析方式。例如，对于参与视频播放的人选，可能会对受试者进行预选，这可能会导致违反治疗分配方案、揭盲研究者和受试者以及引入选择偏倚。即使本研究设计为单臂研究，由于可能会有额外的麻醉时间或其他额外风险，因此，现场病例报告可能代表获批研究发生变化。受试者的治疗方案可能发生变化，或其隐私可能受到损害。数据分析、风险分析和报告也可能发生改变。因此，如果在提交初始IDE申请时，按照预计，研究的任何部分都会纳入现场病例报告的范围，则应在初始IDE申请中讨论现场病例报告的计划。

提交初始IDE申请或作为IDE申请的补充申请时，如请求批准现场病例报告，应包括以下信息：

•	研究期间预期的现场病例报告总数；

•	现场病例报告的理由；如果要求进行一次以上的现场病例报告，应说明为什么需要进行一次以上的报告；

•	将播放的现场病例报告的事件（如已知）名称、日期和地点以及将进行该程序的临床试验机构；

•	执行该手术的术者/研究者的姓名和资格，或上述信息存储位置的参考信息（前提是之前已在IDE的不同部分中提交或汇总）；

•	每个临床试验机构使用的现场病例报告知情同意书副本；

•	讨论用于尽量减少风险的方法；和

•	讨论病例的存活性质将如何影响研究的科学合理性，以及现场病例数据将如何在统计分析中处理或以其他方式用于支持器械批准或许可。

如果在进行初始IDE时无法预计这一点，则应至少在计划报告前30天，根据21 CFR 812.35（a）提交现场病例报告请求，作为对初始IDE的补充。这是因为初始IDE申请和补充申请有30天的审核期。补充申请可能引用初始IDE中已经包含并批准的任何信息。

如果在最初IDE申请时预计会进行现场病例报告，但当时无法知晓现场病例报告的具体内容，则FDA拟将其审核重点放在风险分析、知情同意以及现场病例报告对研究设计和数据分析的影响方面。

FDA还对以下确定的临床研究执行存在顾虑。因此，FDA建议，在设计或修订研究计划以纳入现场病例报告时，应特别关注以下附加因素：

•	现场病例报告通常包括先前的受试者选择，并可能导致研究者和受试者揭盲。应解决研究者和选择偏倚的可能性，以及如何将这种偏倚降至最低；

•	申办者应讨论如何在计划的终点分析中解决参与现场病例报告的受试者问题。例如，申办者应明确说明是否将这些受试者从总体有效性分析中排除，并作为单独队列进行报告。申办者应在考虑是否应将受试者排除在主要结果分析之外后调整样本量；

•	由于现场病例报告可能意味着受试者正在接受研究性治疗，如果有随机分配时间表，可能会违反治疗分配的IDE方案。申办者应说明现场病例报告对方案随机分配时间表的任何影响，以及这些变化（如有）如何影响研究分析；

•	除在随机试验的情况下可能改变治疗分配之外，现场病例报告不应导致研究方案发生任何重大变化。申办者应详细说明并证明方案的任何预期变化，包括受试者随访和评估；

•	应根据已批准的研究计划收集参与现场病例报告的受试者数据，并向FDA报告。无论数据是用于统计分析还是用于支持上市材料提交，FDA都会审核现场病例报告有关数据的安全性和有效性。现场病例报告应单独报告，并与其余进行中的研究队列、最终研究报告以及任何上市提交材料进行比较；

•	如果现场病例报告期间发生了非预期器械不良影响（UADE），需要对此予以研究并向FDA和所有审核IRB（21 CFR 812.150）报告，则应在UADE报告中注明该事件在现场病例报告期间发生，并讨论现场病例报告的性质可能如何影响不良事件；和

•	一项风险分析，包括对现场病例报告给受试者带来的潜在增加风险的说明（21 CFR 812.25（c））。

如需进行现场病例报告，研究者必须根据21 CFR 812.43（c）规定与申办者签署协议，且目前正在按照获批IDE参与研究。申办者不得利用现场病例报告来宣传或对研究器械进行上市测试，或声明对于其研究目的而言，该临床试验用器械是安全或有效的（21 CFR 812.7（a）和（d））。

如上所述，现场病例报告通常旨在招募研究者和受试者，以增加完成研究的可能性，对于播放或录制的手术或经皮手术而言，并非必需的一部分。FDA认为，在扩大准入的情况下，鉴于与现场病例报告相关的潜在增加风险，临床试验用器械（即未经FDA批准或许可的器械）不适合使用。7在许多情况下，扩大准入后使用临床试验用器械进行治疗的患者不符合纳入根据IDE进行临床研究的招募标准，或因其他原因而无法纳入临床研究（例如，临床研究已结束或已达到纳入容量）。与根据IDE参与临床研究的受试者相比，临床试验用器械可能对这些患者带来不同或额外风险。

V.	数据收集和报告

如研究者进行的研究需要向FDA提交IDE申请，记录保存要求包括保存所有相关观察结果的记录，包括有关器械不良影响（无论是预期的或非预期影响）的记录（21 CFR 812.140（a）（3）（ii））。与一般研究队列的数据收集量相比，现场病例报告的数据收集量不应减少。

如果现场病例报告期间出现了器械非预期不良影响，研究者必须尽快向申办者和审核IRB报告，但在任何情况下不得晚于研究者首次获知影响后的10个工作日（21 CFR 812.150（a）（1））。申办者必须立即评估器械非预期不良影响（21 CFR 812.46（b）（1）），并于申办者首次收到影响通知（21 CFR 812.150（b）（1））后的10个工作日内向FDA和所有审核IRB及参与研究者报告评估结果。

如上所述，现场病例报告不应导致研究方案发生任何重大变化。一般而言，所有按照方案进行的随访预约均应适用于现场病例报告。应在IDE的进度报告中提供关于现场病例报告的信息，至少每年一次，或按照批准要求。21 CFR 812.150（b）（5）要求的进度报告应包括以下关于现场病例报告的信息：

•	总结信息：

•	手术的诊断适应症；

•	现场病例手术与研究方案之间所有差异的说明；

•	参与现场病例报告的研究者姓名及其在病例中的角色（例如，外科医生、讲述者等）。）;

•	临床试验机构；

•	批准现场病例报告的IRB和IRB主席；

•	现场病例报告的活动名称、现场病例报告的日期和播放日期（如果与现场病例报告的日期不同）；和

•	现场病例报告的活动地点。

_______________________

7有关临床试验用器械扩大准入的更多信息，请参见https://www.fda.gov/medical- devices/device-advice-investigational-device-exemption-ide/expanded-access-medical-devices。

•	受试者特定信息

•	特定研究的受试者标识码；

•	受试者人口统计资料；

•	如何选择受试者（例如，最少的风险因素，预后）；

•	手术结果和结论，包括任何不良反应的完整说明；和

•	在现场病例报告条件下使用的与器械安全性相关的任何其他相关信息（如批号、序列号等）。

对于任何预期进行的现场病例报告，均应提供此信息，即使报告因任何原因而中止。此外，如果特定的现场病例报告已批准但并未实施，则应在年度报告中将其提交给FDA，包括未实施的原因（例如，会议日期缺少合适的受试者、业务原因）。由于支持批准现场病例报告的信息可能各不相同，因此可能需要获得事先批准才能进行各次现场病例报告，即使之前已经批准了一次现场病例报告。鼓励申办者在提交IDE申请或IDE申请补充文件之前，与FDA审核部门进行事先磋商，讨论其现场病例报告计划。

此外，如上所述，应收集参与现场病例报告的受试者的概要信息，并在申办者年度进展报告的单独章节、提交给IRB和FDA审核的最终研究报告以及任何未来的上市提交材料中进行报告。除非可与研究队列的其他结果进行具有统计学意义的有效比较，应单独分析临床结果，并进行描述性总结。

VI.	结论

本指南就FDA认为将有助于审核包含现场病例报告请求的IDE申请的信息类型提供了建议。通过主动预测现场病例报告并前瞻性地确定围绕此类现场病例报告的研究参数，FDA认为，这将改善对人类研究受试者的保护，将申办者和FDA的负担降至最低，并确保与使用临床试验用器械的现场病例报告相关的研究有效性。

附件A：包括现场病例报告的请求建议内容

以下是在申请重大风险器械临床研究的现场病例报告时，在适用的情况下，初始IDE申请或IDE申请的补充申请中应包含的推荐项目列表。

基本信息。申办者应提供以下信息：

•	要求进行现场病例报告的详细理由，包括对受试者招募和研究者招募状态的解释；

•	现场病例报告的事件名称、日期和地点（如已知）以及进行该手术的临床试验机构；

•	讨论该手术的现场病例性质将如何影响研究的科学合理性，或是否有必要对方案和计划的统计分析进行任何修订；

•	针对所要求的现场病例报告数量的合理性证明；

•	如何选择潜在受试者的标准；

•	现场病例报告的受试者选择对暴露的研究者和受试者的潜在影响；

•	治疗分配和对随机分配时间表的影响；

•	关于选择偏差的可能性以及如何将其降至最低的信息；

•	研究样本量的合理性证明。由于现场病例报告受试者可能被排除在主要研究分析之外，可能需要调整所要求的受试者人数，以考虑现场病例报告的情况。

•	经修订的风险分析，包括对现场病例报告带来的额外风险的讨论；和

•	一份声明，表明已根据21 CFR 812.43（c）与申办者签署协议且目前正在参与本研究的研究者正在先前批准的临床试验机构进行现场病例报告。

知情同意书

申办者应提供符合21 CFR 50的知情同意书。在适用情况下，现场病例报告的知情同意书应说明以下内容：

•	在进行该手术期间，该程序是否予以记录，从而供将来观看和/或向观众播放；

•	除临床研究的益处（如有）外，受试者参与现场病例报告并不会获得其他直接益处；

•	 与未参与的受试者相比，参与现场病例报告是否会影响临床结果仍未可知；

•	与未以病例报告形式进行的手术过程相比，以病例报告形式进行的手术过程带来的任何额外或增加风险，例如麻醉和/或手术时间增加带来的风险（参见前述“风险分析”讨论内容）；

•	任何与受试者保密相关的额外或增加风险，这些风险可能因参与现场病例报告而发生，例如与现场病例报告播放相关的隐私问题，以及随后分发和/或使用程序的视频或其他类型的存储媒体；和

•	是否因为受试者参与了现场病例报告而需要进行额外随访和评估，以及与未作为现场病例报告进行的手术相比，此类随访和评估有何不同。

如果现场病例报告涉及儿童，则在请求中应包括对保护儿童权利、安全和福利的以下附加保障措施的保证：

•	参与现场病例报告的额外风险对所招募儿童的风险不超过最低限度；

•	将按照21 CFR 50.55的规定获得父母或监护人的许可；和

•	将按照21 CFR 50.55的规定，为征求儿童的同意做好充分的准备。

报告和分析计划

申办者应提供以下信息：

•	参与现场病例报告的受试者的拟议数据收集和报告的详细说明。申办者应说明数据收集和报告是否符合IDE方案，如果不符合，则提供方案任何预期变化的详细说明（和理由）。受试者随访和评估应予以特别讨论，且应按照IDE方案规定，除非患者的病情需要额外的随访和评估；且

•	现场病例报告的分析计划，其中包括所有相关观察结果，包括器械不良影响（无论是预期还是意外影响），并规定如何对现场病例报告数据进行分层并将其纳入安全性和/或有效性分析。

关于IRB审核的信息

研究申办者应提供以下信息：

•	一份声明，说明在临床研究中增加现场病例报告前需获得IRB批准；和

•	一份声明，说明将根据预先规定的统计分析计划纳入在现场病例报告中接受治疗的受试者临床结果，并连同其他研究受试者的临床结果进行分析，在纳入提交给FDA的报告中时，根据IRB的要求单独进行分析和报告。