附件4

附件4 MEDDEV 2.10-2 Rev 1

2001年4月

质量体系认证机构的特殊认证规则

"无菌医疗器械"范围

Spezielle Akkreditierungsregein fur Zertifizierungsstellen fur Qualitatssicherungssysteme - Geltungsbereich „Sterile Medizinprodukte"

的非官方译文

Zentralstelle der Lander fur Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten（ZLG）

目录

| 1 | 范围 |
| --- | --- |
| 2 | 认证要求 |
| 2.1 | 认证人员 |
| 2.1.1 | 认证机构高级主管和代表 |
| 2.1.2 | 稽查小组 |
| 2.1.3 | "验证人" |
| 2.2 | 独立性 |
| 3 | 程序标准 |
| 3.1 | 文件检查 |
| 3.2 | 制造和灭菌工艺的稽查 |
| 3.2.1 | 制造工艺 |
| 3.2.2 | 灭菌工艺 |
| 4 | 评价与决策 |

附件（未附加）

- 微生物-卫生检查，作为制造工艺监督的一部分（HS 52/97）

- 用环氧乙烷灭菌的验证报告的内容（按照DIN EN 550）（HS 25/97）

- DGKH的"医疗器械湿热灭菌工艺的确认和常规控制建议"

- 公告机构经验循环交换的第2、6、7、9和11号决议——按照医疗器械法案（EK-Med）

- "无菌医疗器械"范围

必须按照93/42/EEC指令附件二、五和六的规定执行质量体系的审批，考虑到器械的类别（医疗器械法案（MPG）§13或者93/42/EEC第9条）。有源植入性医疗器械应以类似的方式进行处理，考虑90/385/EEC指令的要求。

制造商对拥有CE标志的医疗器械进行灭菌以便上市销售的相关质量体系的批准已经按照93/42/EEC第12（3）条或MPG§ 10（3）的规定予以发布。

合规性审查程序

| 附件 条款 | III | VII | 结合 | IV | V | VI | 或 | II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I 灭菌 | - | ● |  | （○） | ● | （○） |  | - |
| IIa | - | ● |  | ○ | ● | ○ |  | ● |
| IIb | ● | - |  | ○ | ● | ○ |  | ● |
| III | ● | - |  | ○ | ● | - |  | ● |
| Art. 12 （3） 所有类别 | - | - |  | ○ | ● | ○ |  | - |

● 强制的	○ 适用	- 不适用

（O）理论上适用，但与实践无关

- 认证要求

除认证规则II-A-3外，下文引用的特殊认证条例适用于审批无菌医疗器械质量体系的认证机构。

  - 认证人员

只有在人员满足以下要求的情况下认证机构才有资格执行本范围的认证：

    - 认证机构高级主管和代表

- 在大学或高职院校成功完成了医学、自然科学或工程学的学习，或者具备特殊案例的等效知识

- 最低三年的全职专业经验，至少在测试/校准实验室、检查或认证机构工作两年（按照EN 45 000的要求），或者在可比的机构中从事与适用的认证范围有关领域的工作

- 测试、监督和/或认证领域的质量管理程序的知识——基于实践经验和成功参与相关课程

    - 稽查小组

通常，稽查小组应至少包含两人，这些人应共同具有以下资格：

质量稽查员

符合ISO 10 011第2部分的资格标准，相关EC指令、医疗器械法案和相关法定条例的可证明的知识。

具有技术经验的专家

- 在大学或高职院校成功完成了医学、自然科学或工程学的学习，或者具备特殊案例的等效知识和技能。

- 最低三年的全职专业经验，从事与待评估生产工艺直接相关领域的工作至少两年，或者具有一般工艺过程的充分经验

灭菌专家

- 在大学或高职院校成功完成了医学、自然科学或工程学的学习，或者具备特殊案例的等效知识

- 以下领域的知识：

- 卫生

- 微生物学，和/或

- 灭菌工艺过程

- 最低三年的专业经验，从事与待评估的灭菌工艺直接相关领域的工作至少两年

- 以及

- 拥有洁净室技术、生物负载测定、清洁、消毒和灭菌工艺验证、以及无菌包装等方面的特殊经验，和/或接受过相关培训

- 成功参与环氧乙烷灭菌和/或辐照灭菌和/或湿热灭菌（按照EN 550、EN 552、EN 554）以及标记无菌的医疗器械要求（按照EN 556）等内容的至少一项课程的证据

- 参加至少两次灭菌确认活动的证据——基于请求授权的协调标准。

截至1998年7月1日，由认证本范围的一家测试实验室列席相关验证活动。

2.1.3 "验证人"

委托评价的人必须已经获得足够的资格以便以最高的能力评价测试结果。必须遵守规定的独立性。

2.2	独立性和公正性

如果合规性审查活动中并未包含认证机构雇佣的所有人员，则必须遵守按照医疗器械法案（EK-Med）（4）做出的指定机构经验循环交换第9号决议。

- 认证程序

认证机构必须拥有书面程序，以便按照下列要求执行质量体系的评估、认证和监督：

| 提案 |  |  | 评估 | 认证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 稽查生产工艺 |  |  |
|  | 文件的校验 |  |  |  | 评价和决定 |
|  |  |  | 稽查灭菌/辐照工艺 |  |  |

  - 文件的校验

文件评价过程中，应特别考虑以下各点：

- 灭菌工艺对医疗器械的适合性

- 应用EN 550、EN 552或EN 554，或者与此类标准不同的其他适当验证程序

- 执行灭菌验证和常规控制的机构的能力

通过文件校验确定稽查的关键点。特别地，必须决定是否对代表制造商对医疗器械进行灭菌/辐照的分包商进行稽查。

注

如果相关医疗器械的灭菌/辐照被委托给一位分包商，并且公告机构收到了有关调试的下列替代要求的证据，则对此类分包商的稽查可以忽略：

- 灭菌的确认和常规控制由经过认证的测试实验室执行。

- 该实验室已经发布了请求的总结调试报告和（在适当的情况下）性能确认报告。

- 灭菌/辐照装置的质量体系（按照93/42/EEC指令建立）获得了使用相同设备灭菌的医疗器械公告机构的批准。

如果需要，可以请求总结调试报告。

- 灭菌/辐照装置拥有一套认证的质量体系——在公告机构或公告机构专家的监督下按照EN ISO 9001/2和EN 46001/2的规定认证。此外，该公告机构还证明灭菌设备的调试满足EN 550、EN 552或EN 554的要求。

如果需要，可以请求总结调试报告。

物理和（在必要时）微生物性能确认不受此影响。

如果未能遵守或者仅部分遵守了这些条件，需要执行灭菌/辐照装置的稽查。本规定还适用于位于欧洲以外国家的灭菌/辐照装置。

应证明并全面记录相关偏差。

  - 制造和灭菌工艺的稽查

    - 制造工艺

必须在适当监控的条件下依据经适当验证的程序执行无菌医疗器械的制造和灭菌。

生产期间，必须按照EN 46001/2中有关个人卫生、制造期间的周围区域监控以及成品的清洁度等方面的规定制定相关要求。必须记录检查结果。

稽查小组应核实制造工艺是否符合93/42/EEC指令附件二或五或者90/385/EEC指令的要求，同时应考虑EN 46001/2、EN 724或EN ISO 9001/2的要求。

在此类检查中，还必须考虑：

- 熟练地执行微生物-卫生检查（例如生物负荷控制，室内空气、水分、表面、无菌工作台的检查，以及清洁程序的验证）。

为此，应遵守附件1中的建议。

- 为应用的灭菌程序选择适当的无菌包装技术，无论其是否能够保证维持产品使用前的无菌性。

- 标签（如果相关的话）符合指令和（如果适用的话）EN 980的基本要求。

- 应验证无菌包装的适合性——考虑制造商指定的储存和运输条件。

- 如果未给出有效期限，必须假定产品的保质期是无限的。相应地，应提供无菌包装不会遭受任何老化过程（可能危害包装的完整性）的证据。

    - 灭菌工艺

在特殊过程中，应记录所有控制参数。验证程序应由合格的人员使用规定的技术方法执行和评价。验证报告必须通过适当的检查证明满足EN 550、EN 552或EN 554的要求，或者应用了可比的验证程序以核实产品是否遵守EN 556的规格要求。

稽查小组必须核实灭菌装置以及现场保存的灭菌文件符合验证报告规定的细节要求。

附件2中给出了验证报告中用于评价是否正式遵守EN 550要求所需的最少数据。

湿热灭菌验证报告的最低要求可在DGKH的"医疗器械湿热灭菌工艺的确认和常规控制建议"（附件3）中找到。附件2和3为建议。

注

应在稽查前对验证报告进行专家检查，然后从中提出有关现场检查的任何要点。如果验证报告的核实仅发生在稽查期间，则稽查计划中必须考虑为此预留适当的时间。

- 评价与决策

应由不参与稽查的专业人员按照（根据认证程序提交的）文件的要求做出有关认证的决定（见2.1.3）。

提交的文件（例如检查表、专家评估和稽查报告）必须含有足够的信息以便负责认证的人员和主管部门能够在稽查时追踪相关情况。

做出决定后，有必要制定监督措施。这包括监督稽查和特殊检查，例如无菌试验、微生物和物理试验（见按照医疗器械法案（EK-Med）的规定做出的公告机构经验循环交换第11号决议；附件4）。

对于质量体系的审批，应遵守公告机构经验循环交换第2、6和7号决议（按照医疗器械法案（EK-Med）做出）；（附件4）的要求。

MedDev 1/94：医疗器械制造商的质量体系审计指南

除从事与待评估的灭菌工艺直接相关领域的工作至少两年外，还应确认以下内容：与参加至少三次灭菌过程稽查有关的适当培训计划/继续教育，验证活动应基于各自的协调标准并在具有适当资格的专家的监督下进行。

ZLG主要灭菌工作组的辐照灭菌工作组并不认为在辐照灭菌情况下有必要执行有关验证报告的要求。