软件需求说明书-03

注：软件需求说明书，包含基本性能和风险控制的执行

第一章 引言

1.1 编写目的

本项目需求分析是为了明确客户的基本需求，更好地完成对客户需求的了解，为开发公司***而编写。本文件主要从系统层面需求确定出软件需求， 为软件设计提供依据。

1.2 文档范围

本文档要面向公司系统分析员、程序员、测试员、实施员。

文档的编写，反映了需求分析工作能否掌握所开发的系统需求，以及对这些 需求的解决方案，为彩超的成功开发奠定基础。

本文件是整个开发的依据，它对以后阶段的工作起指导作用，本文也是项目完 成后系统验收的依据，同时本文件还是《软件架构》和《测试计划》 的编写依据。

1.3 项目背景

科学的进步，人民生活水平的提高为超声医疗设备提出了更高的要求，越来越人性 化、智能化、性价比高的成了下一代彩超的研发趋势，因此***项目的研发即应运而生。

第二章	任务概述

2.1 目的

根据公司的要求开发出性价比高，界面友好的超声软件，使整个项目产品能大量应 用于社区医疗站、计生站、私人诊所、医院。

2.2 开发环境

表 2-1  产品软硬件开发环境列表

| 需求名称 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 硬件平台 | 采用 Intel GM45 芯片组，WADE8067 主板的主控部分，2G 内存 |
| 操作系统 | 基于 Linux 的 Gentoo 操作系统 |
| 开发平台 | GTK |
| 开发语言 | C++ |
| 版本管理工具 | CVS |
| 开发模式 | 直接在目标机上开发 |

2.3 标准和法规

	遵循质量管理体系：ISO13485：2003

	行业标准：IEC 62.34：2006，IDT

	安全级别：B 级

	风险管理：符合 YY/T 0316 风险管理过程

2.4 系统需求更新

本文档会在开发的同时根据用户需求变更进行适时调整和更，所有变更会记录下来 作为软件需求分析活动的结果。

第三章	软件功能需求分析

3.1 系统应用范围

3.2 成像模式

3.3 图像控制

3.4 文件存储管理

3.5 测量及报告

3.6 DICOM 网络通讯

3.7 功能配置选项

3.8 安全需求

相同的软件版本，不同的机器根据各户的要求进行不同的软件配置，实现不同的软件功 能，专门由公司相关部门和人员进行配置操作，系统提供密码机制进行管理。所有的配置和 修改须进行相应的授权和审批，并进行记录归档。

3.9 系统输入和输出

系统输入：主要来自键盘按键，轨迹球，TGC 滑竿 系统输出：系统根据当前状态并输入的指令进行响应后在屏幕上输出。

3.10 编制用户使用文档

第四章	风险控制

从需求分析阶段将能够预期的风险降到最低。具体见“风险评价和风险控制记录表”

计算精度：测量长度毫米显示，计算到小数点后 1 位。

当用户需求发生变更时，要求对风险进行再评估。

第五章	软件需求验证

为了提高软件质量，确保软件开发成功，降低软件开发成本，必须严格验证本需求文档 的正确性。具体从以下几个方面验证。

	一致性验证 所有需求必须是一致的，任何一条需求不能和其他需求互相矛盾。

	完整清晰性验证 由公司内部医生和市场部人员验证需求的完整性，文档是否包含了用户需要的每一个功

能或性能，术语清晰，无二义性。

	现实性验证 系统分析员根据现有技术水平出发判断本需求是否是可实现的，必要的时候应该采用仿

真或性能模拟技术，辅助分析本需求中各项功能的现实性。

	有效性验证 由公司内部医生和市场部人员验证需求的有效性，是否能针对用户的要求。

	唯一性标识 需求项都要具有惟一性并且被惟一标识，需求项定义描述中都要明确地注明了该项需求

源于上一阶段中哪个文档。

	可追溯性 每一项功能要清晰记录其需求出处，都能够追溯到要求它的用户需求或相关文件。主要

验证每个需求项是否都具有惟一性并且被惟一标识，需求项定义描述中是否都明确地注明了 该项需求源于上一阶段中哪个文档，以及是否可以从上一阶段的文档中找到需求定义中的相 应内容。

	可调节性 需求的变更不会对其他系统带来大规模的影响，主要验证需求项是否被组织成可以允许修改的结构。

第六章	软件系统测试

尽可能彻底查处程序中的错误，提高软件系统的可靠性。本系统的测试有：功能模块测 试，容量性能测试，操作性测试和用户手册测试等。

6.1 功能模块测试

测试各个功能模块是否按照需求分析当中定义的功能一致，有无计算错误等。

6.2 容量性能测试

测试系统的存储功能是否跟需求中的文件存储管理一致。

6.3 操作性测试

主要测试操作是否正确，有无误差，分为两部分：返回测试和进入测试。

6.3.1. 返回测试

由主界面逐级进入最终界面，按 EXIT 键逐级返回，检查返回时候屏幕窗口是否正确。 比如：

	进入“系统设置” 	进入“一般设置” 	进入“版本查看”

	按 EXIT 键返回，检查当前聚焦是否为“一般设置”

	按 EXIT 键返回，检查当前聚焦是否为“系统设置”

6.3.2. 进入测试 由主界面逐级进入最终界面，看显示结果是否正确。 比如：

	进入“系统设置”

	进入“一般设置”

	进入“版本查看”

第七章	软件发布和升级

7.1 软件发布

软件发行之前要求公司进行全面的的测试，必要时交与客户端进行试用，确保软件验证 已经完成。若系统存在已知的剩余异常，须形成文档进行管理。项目组和公司需要对已知的 剩余异常进行评估和分析，确保不会对系统造成不可接收的风险。

软件验证完成后须将软件产品版本形成文档，确保所有的活动和任务连同所有的相关文 件的编制都是完整的。对于发行的软件要有规程和运行环境的说明，要求对以下部分存档：

	软件产品，二进制文件和源码

	与软件产品相关的各个开发阶段的文档。 文档的保存期限不得少于产品的使用寿命。

7.2 软件升级

最终的软件产品，即可运行的二进制文件可在用户端进行升级，相同产品的软件可以进 行复制，每一次的发行软件由唯一的识别码识别，用户升级前须看升级指导协助完成升级。 当产品发现缺陷时需要对缺陷进行评估，修正，测试，当达到一定的量后，需要对用户端软 件进行升级。软件升级靠 U 盘方式，终端用户从公司的 ftp 网站上下载的适合机器的最新 稳定软件版本，进行升级。

所有的版本进行记录归档，而所有的软件产品由公司相关部门进行存档、备份，以防丢失。

第八章	软件配置过程

8.1 配置标识

所有配置项及版本有唯一标识。文档内容须包括以下几项：  标题，开发商，唯一标识， 公司应将配置项及其版本存档。

这里只统一文档的命名，源代码部分遵循公司的“编码规范”，以下是项目文档命名规 范：<项目名>V<发布版本号><文件种类>_<子系统名称>[<模块名称>]

公司需要将所有的文档按照配置项和版本形成文档。

8.2 变更控制

变更控制范围：新增需求、用户问题、缺陷报告及其他变更请求的处理。公司只对批准 经过的更改请求进行配置项更改。变更处理流程如图所示，对于新增需求、缺陷报告和用户 问题，处理流程基本相同。

8.3 配置状态报告

配置状态报告将不定期提供，只有产品经理、项目经理或软件配置控制组提出需求才提

供。下面详细列出状态报告中所应包括的信息。可以按照实际情况，由产品经理、项目经理 或软件配置控制组决定此次状态报告所需信息。

第九章 软件问题解决过程

软件产品中的任何问题都要有一份问题报告，问题报告按类型、范围、危害度分类，其 格式如下：

| 软件异常报告表 软件版本 |  | 类型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障可否重复 |  | 故障出现概率 |  |
| 工作探头 |  | 诊断模式 |  |
| 机型（范围） |  | 危害度 |  |
| 问题描述（问题出现的具体操作步骤，若有必要，请附图） |  |  |  |

表单系列号：	呈报人：

当测试人员或是用户有报告递交时，针对递交的问题，研发部会组织专门的会议对提出

的问题进行分析识别，找出问题的趋势，评价问题的安全性，把评价结果形成文档。若问题 可以更正则拟定具体修改计划，即使问题不可以更正也要给出理由给相关人等进行存档。 当报告提出的问题可以修正时，要按照更改控制流程进行更改，所有报告和更改方案需

要在项目组内进行存档，同时更新风险管理文件。 问题解决后，关闭问题报告，对更改后的软件进行单项测试通过后，再进行系统测试和

回归测试并形成测试文档。所有测试通过后进行相关产品的更新。 软件异常解决测试记录表

表单系列号：	测试人：	测试时间：

| 软件版本 |  |
| --- | --- |
| 测试工具 |  |
| 测试结果 |  |
| 测试异常描述 |  |