行业和FDA工作人员指导原则

适于家庭夜间长时血液透析器械的试验用器械豁免（IDE）

文件发布日期：2008年4月15日

关于文件的问题，联系Gema Gonzalez，电话240-276-4151，电子邮箱gema.gonzalez@fda.hhs.gov

|  | 美国卫生和人类服务部 美国食品药品监督管理局 器械与放射卫生中心 胃肠科和肾脏科器械分部 生殖、腹部、耳鼻喉和放射器械部 器械评估办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

可以在任何时候将书面意见和建议提交给美国食品药品监督管理局文档管理组，供监管机构考虑。地址为5630 Fishers Lane，Room 1061,（HFA-305）, Rockville，MD，29852。当提交意见时，请参见本指导文件的具体标题。在文件进行下一次修订或更新前，FDA不得按任何意见行事。

附加的副本

其他副本可以通过Internet获取，网址为：http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1650.html。你们也可以发e-mail给dsmica@fda.hhs.gov索取指导原则的电子副本，或者给240-276-3151发传真索取纸质版。请使用文档号（1650）来标示你们索取的指导原则。

目录

1.	引言	1

最简便的方法	1

2.	范围	2

3.	器械描述	3

物理和/或电子描述	3

系统特性和功能	5

软件	6

4.	既往试验报告	7

台架测试	7

生物相容性试验	8

无菌性	8

消毒	8

有效期测试	8

人为因素建议	9

既往临床数据	9

参考书目	9

5.	研究计划	9

研究设计	10

受试者选择	10

终点	10

统计学计划	10

受试者监查和护理伙伴监查	11

透析液化学成分和水质的监测	11

培训	11

标识	12

治疗背景	12

器械描述	12

器械操作	12

报警和故障排除	13

清洁、消毒和预防性维护	13

行业和FDA工作人员指导原则

适于家庭夜间长时血液透析器械的试验用器械豁免（IDE）

本指导代表了美国食品和药品管理局（FDA）当前对本主题的想法。其不为任何人或向任何人授予任何权利，不约束FDA或公众。如果其他方法满足适用的法律和法规的要求，您可以使用其他方法。如果您想讨论其他方法,请联系负责实施本指导的FDA工作人员。如果您找不到合适的FDA工作人员，电话联系列在本指南标题页的适用号码。

- 1.	引言

FDA编制本指导文件旨在帮助家庭夜间长时血液透析（NHHD）系统行业编写试验用器械豁免（IDE）申请文件。这些透析器预期用于管理家庭透析治疗，同时患者预期处于睡眠状态。

FDA的 指南文件（包括本指南在内）均不具有法律强制性，只体现了评审中心对本专题的当前观点，除非已经在特殊药政法规或者法令中有特定说明。FDA指导中“should（应该）”一词表示建议或推荐做法，但并非必需项。

- 最简便的方法

本指导文件所识别的问题是我方认为在器械上市前需要解决的问题。在编制本指导时，我们认真考虑了FDA决策的相关法定标准。我们还考虑到在您尽力遵守该指导并解决已识别问题时可能需承担的责任。我们认为我方已考虑了最简便的方法来解决本指导文件所提出的问题。然而，如果贵方认为仍存在更为简便的方法来解决这些问题，则您应遵循“解决最简便问题的方法建议”文件所述的步骤。可在我中心网页获取（网址： http://www.fda.gov/cdrh/modact/leastburdensome.html）。

- 2.	范围

本指导文件仅适用于NHHD血液透析机临床试验的IDE申请。常规血液透析用透析系统制造商应参见血液透析机上市前通知内容指导。1就本指导而言，FDA对常规血液透析和NHHD系统的定义，如下所示。

常规血液透析

常规血液透析是一种在临床环境下进行的一种慢性透析且通常包括：每周进行三次治疗，每次治疗约4小时。该治疗由经培训的医疗专业人员执行。

家庭夜间长时血液透析（NHHD）

NHHD是一种在家庭中进行的慢性治疗，患者处于睡眠状态且通常在夜间实施，每周最多7次，每次治疗约为6-10小时，取决于个人透析处方。该治疗由患者或经培训的伙伴执行，而非经培训的医疗专业人员执行

本文件范围仅限于NHHD所用器械类型（如下所列）的IDE申请：

•	§ 876.5600血液透析用可再生的透析液传送系统

•	§ 876.5820血液透析系統及其附件

•	§ 876.5860高渗透型血液透析系统

这些器械的专业代码分别为ODM、ODN和ODO。该指导并未涉及血液透析仪、血液滤过器或血液浓缩器的研究问题。

FDA认为，本指导文件所述NHHD系统是存在重大风险的器械（根据21 CFR 812.3(m)的规定）；因此，任何临床试验均须符合21 CFR 第812部分 试验用器械豁免（IDE）规定。除FDA获准IDE要求外，此类试验申办者须遵守机构审查委员会管理规定（21 CFR 第56部分）和知情同意（21 CFR 第50部分）。FDA建议您在提交510（k）或IDE前应联系我们，以讨论每个系统独特的临床数据要求。有关IDE的一般信息，请参见CDRH医疗器械建议中试验用器械豁免政策和流程。2

除上述信息外，我们建议NHHD系统的IDE中应包含以下几节所述的信息。

1	http://www.fda.gov/cdrh/ode/hemod.pdf

2	http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/ide/index.shtml

- 3.	器械描述

我们建议您在器械描述中纳入说明NHHD系统安全特性和基本组件的详细信息。信息应包括物理和电子组件、系统特性和功能以及软件，如下文所述。

- 物理和/或电子描述

您须提供NHHD系统描述。3我们还建议您以方框图的形式提供信息，以识别不同子系统、系统组件、用户界面和网络间的互连。

您须提供NHHD系统重要的各个组件描述。4如适用，您应提供规格。NHHD系统的重要组件通常包括以下：

•	泵；

•	阀门；

•	超滤控制器机构；

•	空气检测器系统；

•	漏血检测器；

•	患者断开连接或放血防护设备和检测器；

•	热交换器；

•	外部远程监测设备接入口；

•	抗凝剂泵或供应；及

•	其它安全特性。

有些NHHD系统可能还包括以下几个重要组件：

•	水处理系统；

•	集成式远程患者检测器；

•	专用管组。

我们建议您提供识别液路（例如：血液、透析液、排出液）图表（如可能，提供彩色）并指示各液路与各个NHHD系统组件发生交互的方式。

我们建议您识别各个系统组件和与患者接触或间接与患者体液相接触的相应材料，包括对患者所施加的透析液分布管路、检测器和传感器。就本指导而言，您应将透析液路中的系统组件视为接触患者体液的组件。

3	参见21 CFR 812.25(d).

4	参见21 CFR 812.25(d).

我们建议您提供系统患者/用户界面描述（亦称“器械用户界面”、“用户界面”、“人机界面”或“可用性”）。

我们建议您描述患者或用户与系统的交换方式，并着重描述预防潜在危险错误的内在设计、检测错误和从危害处境恢复的内在设计。用户界面包括所有旨在执行器械安全和有效使用相关任务所需的组件和配件，通常包括控件、显示屏、接头、报警、器械逻辑（软件）、标签和培训材料。

我们建议您提供与NHHD系统配用透析液的描述（例如：所用浓缩液类型，是否需要在线制备或预混合）。如果在透析治疗期间在线制备透析溶液，我们建议您提供以下信息：

•	所用浓缩液和水的混合比例；

•	与透析液混合的最低水质要求（例如：遵守美国协会的医疗器械（AAMI）标准）、血液透析用水处理设备或现行的等同FDA获准标准；

•	可用浓缩液类型（例如：酸和碳酸氢盐、醋酸盐）；及

•	将自来水输入NHHD系统的方法（即：我们建议您描述连接方法、液路并识别限流阀的用途）。

如果未在线制备透析溶液，我们建议您提供可用溶液类型的描述，使用前的制备和储存方法和将其输送到液路系统的方法。

如果需要在NHHD系统内使用净化自来水来制备透析液，我们建议您提供水处理系统描述。您应说明水处理系统的各个组件并说明在家庭中的布置和优化方法。

我们建议您对器械标签所提到的各种预期临床配置进行描述（例如：单针、双针）并说明每种系统用配置的特性。

我们建议您识别NHHD系统所需包括的配件（例如：患者数据卡、网络接口、无创血压（NIBP）监测器、水处理系统、专用管组、心电图（ECG））。如果系统包括FDA所发布器械专用指导文件中的器械组件（例如：NIBP监测器5、水处理系统6），应参考这些文件获得更多建议。

我们建议您指明临床研究中与NHHD系统配用的任何外部配件（例如：湿度检测器、体外血流和/或红细胞压积检测器）是否为合法上市配件。对于非合法上市的配件，我们建议您提供配件的详细信息。

如果系统不包括专用管组，我们建议您识别与您器械兼容的合法上市管组并将此信息纳入器械标签和临床研究用的试验计划中。如适用，我们建议您进行第4节“IDE所述管组的既往试验报告”所述的功能测试。

- 系统特性和功能

我们建议您提供NHHD系统可控参数的性能规范列表，包括允许值范围和默认值范围。我们建议您为每个系统提供以下参数信息：

•	每个泵所能传送的流量；

•	跨膜压；

•	超滤速率；

•	透析液温度；

•	透析液电导率；

•	动脉压和静脉压；

•	治疗时长；

•	如适用，可净化的水容量；

•	如适用，净化水的生产率；

•	如适用，水电导率和纯度；及

•	能处理的透析液容量。

应提供NHHD系统所包含报警列表。由于研究受试者和护理伙伴可能在治疗期间睡着。在报警情况下，报警能够叫醒患者。就每个报警而言，我们建议您识别设计（例如：声报警、光报警、触觉报警和振动报警）。此外，我们还建议您识别：

•	触发报警的危害处境；

•	受试者或经培训的护理伙伴应如何回应并解除触发报警的状况；及

•	机器回应报警状况的方法（例如：系统关闭）

5http://www.fda.gov/cdrh/ode/noninvas.html

6	http://www.fda.gov/cdrh/ode/hemodial.pdf

由于报警是患者/用户界面的组成部分，因此，我们建议您从人为因素或可用性角度描述报警。此外，我们建议您描述在设计或确认报警系统时是否遵守了报警相关标准（例如：IEC 60601-1-8、医用电气设备第1-8部分：安全性一般要求——并列标准：医疗电气设备和医疗电气系统中警报系统的一般要求、试验和指导，第1版）。

如果您的器械组件或界面带有外部远程监测系统，我们建议您描述系统的集成远程监测系统的作用。

受其固有设计和操作特性的影响，我们建议NHHD系统应包括几个主要设计特性和相关报警和故障安全响应。我们建议您能考虑以下特性：

•	消毒、清洁和再加工能力和循环；

•	透析液电导率监测器（如果您的器械含有透析液混合系统）

•	水电导率监测器（如果您的器械含有水处理系统）；

•	pH传感器；

•	超滤控制器；

•	空气检测器系统；

•	漏血检测器；

•	患者断开连接防护设备和检测器；

•	温度监测器；

•	抗凝剂管理系统；

•	外部远程患者监测设备用的接入口；

•	集成式远程患者监测器（如果您的系统组件配有）；及

•	在电源故障情况下的故障安全设计特性。

我们建议您描述NHHD治疗中所用的所有处方分析特性（例如：透析液、超滤、钠）。我们建议您识别可供用户使用的配置文件、描述选择特定配置文件的过程并描述机器使用期间NHHD系统对特定配置文件的反应。此外，如果配置文件需要不同操作条件/参数，我们建议您阐明其中一个配置文件是否优于另一配置文件。

- 软件

我们建议您提交医疗器械软件上市前审查需提交内容指导所述的软件控制器械的信息。7我们建议您提交的信息类型由软件失效有关风险的“关注等级”确定。器械的关注等级可能是轻度、中度或严重。我们将NHHD系统的风险等级认定为严重。如果器械含现货软件，请参见医疗器械8用常备软件指导。有关软件确认的更多信息，见软件确认9一般指导原则。

7 http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/337.html

- 4.	既往试验报告

NHHD系统的IDE须包括临床研究前所做临床前测试的结果。10您的测试信息应包括下述信息。

- 台架测试

我们建议您进行能够证明系统和组件性能符合设计和预期要求的功能测试。该功能测试应包括标准运行条件和最差条件下的所有系统特性的确认（例如：治疗特性、用户界面、消毒程序、断开连接防护设备和报警、系统传感器、控制器、监测器、报警和水处理以及集成远程监测功能（如适用）。

我们建议您进行系统级危害分析，包括用户错误相关危害。您应将该分析与功能测试相关联，以确认器械未以非预期和/或不安全方式运行或提供符合风险管理标准ISO14972的声明。

我们建议您进行电气安全测试并提交结果，或提供符合IEC 60601-1，医疗设备——第1部分：通用安全要求的声明。

我们建议您进行电气兼容性（EMC）测试或描述是否遵守EMC标准（例如：IEC 60601-1-2，医疗电气设备——第1-2部分：安全性一般要求；电磁兼容性——要求和测试）和您遵守本标准的程度。由于NHHD系统预期在家庭环境中使用，因此，我们建议您做相应测试，以解决家庭环境下的潜在危害，包括在所有受试频率下以10 V/m强度所进行的辐射抗扰性测试。

我们建议您进行能够证明您的器械能够向远程监测站传送实时报警的能力（例如：通过互联网会直接通话或使用集成式远程监测系统（如果您的系统组件配有）或通过与外部监测器相连接）。

如果您的器械含有专用管组，我们建议您进行管组和一次性组件测试。有关透析系统管组信息，请参见血液透析血液管组——上市前通知（510(k)）提交件指导。

8	http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/585.pdf

9	http://www.fda.gov/cdrh/comp/guidance/938.pdf

10	See 21 CFR 812.20(b)(2).

- 生物相容性试验

我们建议您对所有直接和间接与患者体液相接触的NHHD系统组件执行生物相容性测试，如标准ISO-10993（经FDA修改使用此标准），医疗器械生物评估第1部分：评估和测试所述11。此外，我们建议您根据器械与患者的接触时间和程度选择适当的生物相容性测试。如果将完全相同的材料和材料处理方法用于可比较产品（患者接触类型和持续时间相同），则您可识别实质等同比较器械，而无需进行生物相容性测试。

或者，我们建议您进行浸出测试，通过适当的化学分析来识别和表征与患者体液相接触材料中的潜在可浸出物，例如：透析液。此外，我们建议您对这些可浸出物的潜在毒性进行风险评估。风险评估应以参考文献为依据。

无菌、消毒和有效期测试

- 无菌性

FDA建议您提供标题为 “已更新510（k）灭菌评审指导K90-1”指导文件所述的灭菌信息。12该器械应通过灭菌循环达到1 x 10-6的灭菌保证水平（SAL）且应依据质量体系规范（21 CFR 第820部分）进行确认。

- 消毒

我们建议您描述完整消毒循环、再加工循环和NHHD系统的适当消毒方法。该描述应包括操作员为完成机器消毒所须遵循的步骤和确定消毒剂残留量的方法。如果您确定合法上市器械或合法上市透析系统中未确定或使用消毒方法或方案或消毒剂，则您应提供方法确认。如果您对支持您申报的消毒方法或方案所需的数据或信息有任何疑问，我们建议在提交IDE前与胃肠科和肾脏科器械分部取得联系。

- 有效期测试

我们建议您对NHHD系统中贴有有效期的所有组件进行识别。此外，我们建议您通过适当的测试数据证实这些有效期。有关血液透析仪有效期测试的相关建议，请参见常规和高渗透性血液透析仪上市前通知内容指导13。

11 http://www.fda.gov/cdrh/g951.html

12	http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/361.pdf

- 人为因素建议

我们建议您提供患者/用户界面确认并将人为因素纳入考虑范围，例如：潜在用户错误和人机接口影响因素。

由于在潜在危险使用场景中可能无法评估临床器械性能，因此我们还建议您进行非临床、现实“可用性”（人为因素）研究来确认该器械。可用性测试应证明前瞻性用户在现实条件下能安全运行该器械并将对AAMI/ANSI HE74:2001“医疗器械人为因素设计过程或等效方法”所述的依赖性降至最小。

- 既往临床数据

您须提交在美国内外（OUS）临床试验机构所执行的所有既往临床器械测试。14如果临床测试符合文献文章的描述，则建议您提供文章。国外临床试验机构不需要IDE获准。然而，如果您打算在国外中心研究NHHD系统，我们建议您在美国相关研究的IDE申请文件中指明此点并将其纳入统计分析计划。可将从国外获取的临床数据提交到上市申请文件，以作为主要数据集的组成部分。对于使用OUS数据的更多上市申请信息，我们建议您使用与国外临床试验机构IDE研究相同的临床方案，以尽量减小差异。

- 参考书目

您须提供所有与评估器械安全性或有效性相关出版物的参考文献（无论反对或支持）。15您还应包括所有已出版或未出版不良事件信息的副本。

- 5.	研究计划

须提供试验计划的完整描述。16 我们建议您设计IDE研究以获取能够证明NHHD系统在实际应用条件下的安全性的临床数据。经适当培训后，您的研究应对不良事件的发生率、器械提供规定治疗的能力以及受试者或护理伙伴的能力进行评估，以在家庭夜间长时血液透析环境下进行规定治疗。一般而言，我们建议您在家用一段时间后，比较受试者在诊所内停留时间后的评估结果。请注意：该研究无需将研究夜间长时用血液透析治疗的长期有效性作为终点。

13	http://www.fda.gov/cdrh/ode/highpermhemo.pdf

14	参见21 CFR 812.27.

15	参见21 CFR 812.27(b)(1).

16	参见21 CFR 812.25.

我们建议您考虑NHHD系统临床研究相关的信息（如下）。

- 研究设计

我们建议您所设计的研究分别包括诊所内停留时间和家用时间。合适的研究时长和样本量将取决于研究终点、预期用途、性能特点以及您计划列入标签的要求。

- 受试者选择

为避免可能与开始的血液透析存在偏差，我们建议您从已建立血液透析通路的一组患者选择受试者。我们还建议您包括已建立的血液透析用血管通路的受试者并排除从永久性透析导管到动静脉瘘过渡的受试者。

我们还建议您考虑受试者或护理伙伴的体能，以进行血液透析治疗。

试验计划应包括检查受试者家用环境的步骤，以确保环境中具有适用的电气连接、水源和任何其他设备使用所需的任何其他特性。应排除家庭环境不适合的受试者。

- 终点

我们建议您的研究提供诊所内使用和家庭用的比较，包括：

•	不良事件;

•	提供规定治疗的能力，（例如：提供规定的参数、在规定的时间内达到预期kt/V）；及

•	器械按计划提供每种治疗的可靠性。

- 统计学计划

我们建议您提供一份完整的统计计划描述，描述样本量、建议的随机计划（如适用）、建议的中期分析和早期停止计划（如适用）、数据混用性和建议的分析方法。有关评估临床试验数据的更多统计方法指导，请参见非诊断性医疗器械临床试验用统计指南。17

17 http://www.fda.gov/cdrh/ode/odeot476.html

- 受试者监查和护理伙伴监查

您的IDE申请文件应包括治疗监查计划的描述并指明用于受试者监查的NHHD系统特性。为解决夜间长时血液透析环境下的相关安全隐患，我们建议所有研究应包括护理伙伴的使用，无论该器械是否与实时远程监控配用。我们建议您设计适当的研究，以便在透析治疗期间护理伙伴在场。我们还建议您不要将远程监测作为受试者监测的唯一方法。

- 透析液化学成分和水质的监测

对于不能使用预混合透析液的NHHD系统，试验计划应包括净化后，监测进入系统的水的微生物质量。我们建议您对水质进行定期采样和测试（即：监测培养物，旨在确保水质在可接受微生物限值内，如方案所述）。我们还建议试验计划应包括NHHD系统所制备透析液的监测说明（即：使用说明应包括检查透析液电导率，包括检查频率）。

- 培训

我们建议所选的参与临床研究的受试者应就如何实施整个透析治疗和血管通路步骤进行培训。作为您临床研究的组成部分，您应评估培训是否成功。在开始家庭研究期间，我们建议您使用培训团队观察受试者或护理伙伴在诊所内执行这些步骤的能力。培训团队的观察内容应包括观察受试者或护理伙伴排除器械故障和其他操作相关问题的能力。

FDA认为成功培训所需的成功时间取决于每个受试者的具体因素（例如：对血液透析的熟悉程度、遵循指示说明的能力、合规性、动机）。我们建议您使用实际测试或书面问题评估受试者对所接受培训的理解和记忆。

我们建议您概述培训期间护理伙伴的责任并向受试者和护理伙伴提供有关紧急程序中的使用说明，例如：发生重大不良事件时所需的程序。

我们建议您提供血管通路护理培训（例如：动静脉瘘管、移植、永久性透析导管）。此外，我们建议您就避免进样针卡住的程序、无菌技术的使用和防止紧急相关透析所需措施对受试者提供指导（例如：断开连接、气体栓塞）。

此外，我们建议您包括器械常规维护、用品管理、所需环境特性（例如：电源插座和水源的可用性、透析液化学成分和水源采样）相关的培训。

您的IDE申请文件应包括：培训手册副本、问卷调查、检查表和您计划用于研究的其它的培训材料。

- 标识

IDE申请文件须遵循21 CFR 812.5所述的标签要求。您的IDE申请文件须包括NHHD系统用器械标签草案（例如：操作员手册、患者标签和直接贴在系统或其配件的标签）。18

我们建议您的标签包括NHHD系统安全使用信息，包括器械描述、系统使用说明和有关发生问题时所需采取措施的建议。

一般而言，我们建议操作员手册包括下述要素。

- 治疗背景

我们建议您提供系统实施治疗和模态的概述、目标人群和一般工作原理。此外，我们建议您包括适应症、禁忌症、警告和预防措施。

- 器械描述

我们建议您提供器械和各个组件的总体描述。您应描述：

•	系统所包括的安全相关组件（例如：超滤控制器、动脉和静脉压力传感器、断开连接防护设备和传感器）；及

•	需与系统配用的配件（例如：体外管组、置换液）。

我们还建议您识别：

•	医师规定的透析液并指明其是否符合AAMI RD62:2001标准或现行的等同FDA公认标准（涉及化学纯度和微生物质量）；

•	运行参数（例如：流量、监测压力）和这些参数的准确度（如适用）；及

•	机器型号和当前软件版本

- 器械操作

我们建议您描述安全执行各个可用治疗模式所需的预处理、围手术期处理和后处理步骤。如果该系统可在不同配置下使用（例如：单针与双针），则我们建议标签应包括明确区分两种配置的使用说明。

18 参见21 CFR 812.20(b)(10).

- 报警和故障排除

我们建议您明确识别系统报警、其设计和格式、报警状况的可疑原因和受试者或护理伙伴应对报警的方式。

- 清洁、消毒和预防性维护

我们建议您提供受试者或护理伙伴对透析机进行清洁、消毒和维护的详细说明。消毒说明应符合第4节“既往试验报告”所述信息。

此外，操作员手册应包括以下用户相关说明：

•	受试者或其护理伙伴正确使用、监测和确认NHDD系统所用透析液电导率和温度的说明；及

•	受试者或其护理伙伴正确监测和调整透析治疗的说明，以确保液体适当平衡。

操作员手册还应包括以下用户相关注意事项：

•	因使用NHHD而可能易受电磁干扰且可能受电气危害的相关预防措施；

•	使用高渗透性透析仪的预防措施（仅当NHHD系统配有超滤控制器时）；及

•	受试者或护理伙伴不得在治疗期间越过或绕过空气栓塞/泡沫检测器的预防措施。

由于NHHD系统专为家中使用而设计且治疗由受试者或其伙伴管理，我们建议您提供受试者参与临床研究的患者标签。有关编写患者标签的建议，请参见医疗器械患者标签指导。19患者标签应包括与操作员手册所述相同的要素，但应使用通俗语言书写，即：以一种清晰、简洁的方式引导可能未受任何医疗培训的受试者或护理伙伴，因此，我们建议您提供详细使用说明，包括：

•	打开器械并执行设置；

•	安装管组；

•	充填；

•	设置患者连接和断开连接；

•	执行和监测治疗；

•	器械清洁并消毒；及

19 http://www.fda.gov/cdrh/ohip/guidance/1128.pdf

•	关闭器械。

此外，我们建议您为受试者或护理伙伴提供预处理设备安装参考表或任务检查表。

我们建议您提供受试者或护理伙伴在家中可能程控或更改的参数操作设置和范围列表及这些参数功能的说明。

我们还建议您的患者标签包括：执行NHHD治疗所需的多种环境特性和用品列表，例如：适应NHHD系统的环境特性和准备（例如：电气插座、电压、接地故障断路器、水源、排水、电话线连接（如适用）、浓缩透析液或预混合透析液的容量和类型、耗材信息）