重新审理分类过程
（III类器械自动命名评估）

行业及食品药品监督管理局工作人员指南草案

指南草案

本指导性文件公布的目的仅用于征询意见、建议用途。

文件发布日期：2014年8月14日

关于本草案文件的任何评论及建议，请于联邦公报刊载草案文件发布通知的90天内提交。评论请提交至食品药品监督管理局案卷管理科（HFA-305）（5630 Fishers Lane，rm. 1061，Rockville，MD 20852）。电子评论可提交至http://www.regulations.gov。所有评论应注明案卷编号，该编号在联邦公报上公布的可用性通知中列出。

与本文件相关的问题，联系Melissa Burns，电话301-796-5616，邮箱melissa.burns@fda.hhs.gov或CBER交流、推广和开发办公室（电话1-800-835-4709或301-827-7800）。

终版文件将替换1998年2月19日发布的“新章节513（f）（2） –III类器械自动命名的评估，行业和CDRH工作人员指南”。

美国卫生和人类服务署

食品药品监督管理局

器械和放射卫生中心

器械评估办公室

体外诊断和放射卫生办公室

生物制剂评估和研究中心

前言

其它副本

其他副本可从互联网获得。您还可以向dsmica@fda.hhs.gov 发送电子邮件请求以接收本指南的电子副本，或向301-847-8149发送传真请求以接收副本。请使用文件编号1760来注明您所要求获得的指南。

或联系：

交流、推广和开发办公室，HFM-40

生物制剂评估和研究中心

食品药品监督管理局

10903 New Hampshire Ave.，Building 71，Room 3128，Silver Spring，MD 20993-0002

网址：

http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/default.htm

电话：800-835-4709或240-402-7800

电子邮箱：ocod@fda.hhs.gov

重新审理分类过程（III类器械自动命名评估）

行业及食品药品监督管理局工作人员指南草案

本指南草案代表食品药品监督管理局目前关于该主题的思考。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不会对FDA或公众产生约束。如果替代方法满足适用的法律法规的要求，则可以使用该方法。如果您想讨论另一种方法，请联系FDA负责实施本指南的人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的适当号码。

- 介绍

本文件旨在根据联邦食品、药品及化妆品法案（FD&C法案）513(f)(2)部分为申请提交和审查流程提供指南（简称“重新审理”），也称为重新审理分类过程。本指南为医疗器械的I类和II类分类（通过一般管理或一般和特殊管理能够合理保证安全性和有效性，但尚不存在合法上市的等同器械）提供了途径。

FDA指导性文件，包括本指南在内，不构成具有法律强制力的责任。相反，指南表明了本审查机构目前关于某一主题的思考，除非引用具体的法规或法律要求，否则只应视为建议。在本审查机构指南中使用词语“应当”是指建议或推荐进行某一事项，并非强制要求。

在本指导性文件中，“我们”和“我们的”指针对重新审理分类目的的审理和决策方面所涉及的器械和放射卫生中心（CDRH）或生物制剂评估和研究中心（CBER）中的FDA工作人员。“您”和“您的”指重新审理和/或相关材料的提交者。

- 背景

器械可能归类为III类，并通过不同的监管工具进行上市前批准。根据FD&C法案第513（a）（1）（C）章节中的标准，FDA可能颁布一项法规分类或订单再分类，根据器械构成的风险以及一般和特殊管理无法为器械的安全性和有效性提供合理保证的情况，将器械类型分为III类。将该类器械的全部特殊器械归类为III类，并且，这种器械不适用于重新审理分类过程。

此外，FDA尚未根据FD&C法案章节513（a）（1）进行分类的新型器械将根据FD&C法案章节513（f）（1）中的程序“自动”或“依照法令”归类为III类（不管它们构成的风险水平或一般和特殊管理保证安全性和有效性的能力）。原因是通过定义，新型器械将不在1976年医疗器械修正案颁布之前上市的或已被归类为I类或II类的器械类型范围。因此，将不存在等同器械。

第二种情况是立法机关在1997年食品药品监督管理局现代化法案（FDAMA）中制定FD&C法案章节513（f）（2）时的目标。由本条款创建的、在FDAMA中称为III类器械自动命名评估的过程将在本指南性文件中被称为“重新审理程序”。议会纳入本章节以限制FDA和行业来源的不必要支出（当按照FD&C法案章节515进行上市前批准（PMA）时）。章节513（f）（2）允许制造商按照章节513（f）（1）的操作向FDA申请为“自动”归类为III类的器械申请重新审理。随着FDAMA的实施，为申报重新审理，上市前通知（510（k））必须首先证明器械与合法销售的等同器械之间无实质等同性。

按FDASIA章节607对章节513（f）（2）进行修订，其创建了无需首先按照510（k）对器械进行审理的其它重新审理途径，并在提交重新申报申请前发现了NSE。按照新的重新审理途径，如果认为器械应归类为I类或II类，并判定不存在合法销售的等同器械，可在不执行510（k）和NSE的情况下提交重新审理申请（下述简称为“直接重新审理”）。

FDA发布该指南草案为与FDA之间就重新审理程序方面的交流提供更新的建议，包括当通过重新审理程序来寻求上市时，需要提供的信息。终版指南将替换1998年2月19日发布的“新章节513（f）（2）-III类器械自动命名评估，行业和CDRH工作人员指南”。

- 重新审理程序

根据章节513（f）（2），您可提交重新审理申请，以向FDA申请按FD&C法案章节513（a）（1）标准来判定器械的类型。重新审理必须包括器械的描述和任何建议归类的详细信息和原因（参见FD&C法案章节513（f）（2）（A）（v））。FDA在收到申请的120天内，必须以书面指令的形式为申请重新审理的器械进行归类（参见FD&C法案章节513（f）（2）（A）（iii））。

如果申请人证明符合FD&C法案章节513（a）（1）（A）或（B）的标准，我们将同意进行重新审理，在这种情况下，将特殊器械和器械类型归类为I类或II类。随后，器械可能立即上市并作为等同器械。我们将在联邦公报中发布通告，以告知归类和合理保证安全性和有效性的必要控制措施。如果拒绝重新审理，器械仍为III类，并可能不会上市。

  - 何时可能采用重新审理程序

FDA将为不符合已按照FD&C法案章节513（a）（1）标准归类的器械类型的器械进行重新审理。这包括不符合任何归类标准的器械（其申请者或判定不存在等同器械或已收到关于510（k）提交额定NSE决定）。对于已进行510（k）审理的器械，如果已按下述原因将器械视为NSE，FDA将考虑进行重新审理：（1）缺少可识别的等同器械，（2）新的预期用途，或（3）引发不同安全性和有效性问题的不同技术特征。仅因缺少性能数据而视为NSE的器械通常不适用于重新审理程序。另一方面，如果器械符合现有III类归类法规或至少一项PMAs的类型，应按章节513（e）或（f）（3）对归类为I类或II类的合理分类机制重新分类。

此外，提交重新审理申请的器械应符合下述标准：

- 器械应具有低到中等风险，并且根据对器械的了解，器械应符合按FD&C法案章节513（a）（1）归类为I类或II类的法定标准，即一般控制或一般和特殊控制将合理保证器械的安全性和有效性；并且

- 您应充分了解并能够解释器械的全部已知风险和收益，以及如何有效缓解全部已知风险和如何通过使用一般控制或一般和特殊控制来保证器械有效性。

  - 提交重新审理信息以供FDA审理

该指南描述了两种就适用于重新审理方面与FDA进行交流的机制：

- 预提交。FDA无需通过预提交来审理重新审理申请，但是预提交有助于提交者在早期获得FDA的反馈。预提交将允许FDA提供关于器械是否适用于重新审理程序和/或在后续重新审理所需文件方面为您提供建议。预提交的主要收益是您有机会获得我们关于必须用于合理保证安全性和有效性的潜在法规控制和证据反馈（包括支持重新审理的必要性能和/或临床数据）方面的初步观点。利用该反馈，您在收集用于支持重新审理的安全性和有效性数据时更可能优化资源而无需进行其它试验。这也便于审理后续重新审理程序。

- 重新审理。可在有无前述510（k）的情况下提交重新审理申请。在不进行预提交的情况下能够成功进行重新审理将在很大程度上取决于您如何更好的寻找潜在等同器械、识别风险和特殊控制（如果适用）、并定义和采集能够充分保证安全性和有效性的数据。

在附件1中对重新审理程序进行了概述。

在准备用于提交的重新审理信息时，我们建议您审查发布的通告信息，包括决策汇总文件，关于最新活动的CDRH重新审理信息，可访问我们的网站：http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofMedicalProductsandTobacco/CDRH /CDRHTransparency/ucm232269.htm。

    - 预提交

可在器械开发早期进行预提交；但是，我们认为在您确定拟定预期用途和足够获得有意义结论的器械设计的关键方面后进行预提交最有帮助。与未来期望的重新审理相关的预提交应包含充分信息，以使我们能够为用于采集性能数据的试验方法和方案提供指南。强烈建议在提交重新审理之前进行预提交（特别是尚未根据510（k）进行审理的器械）。将根据正常预提交过程来处理重新审理预提交。关于预提交的信息，请参见行业及FDA工作人员指南，申请医疗器械提交反馈：预提交项目和与食品药品监督管理局工作人员召开的会议（预提交指南）（http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM311176.pdf）。注意，如指南“提交问题会议”部分中所述，也可在重新审理程序中申请预提交。

除全部预提交（器械说明、拟定的预期用途/适应症、既往提交等）的建议内容外，我们建议在重新审理前进行的预提交也包括：

- 拟定分类（I或II）和510（k）要求的拟定适用性（豁免或非豁免）。描述您认为一般或一般和特殊控制能够充分保证安全性和有效性的原因。如果您打算申请II类并认为应从510（k）中豁免未来相同类型的器械，提供无需进行上市前通知的理由。

- 查询FDA公共数据库和其它来源，包括用于确立不存在合法销售的同类器械的术语。提供法规、PMA和/或与目标器械或潜在类似器械相关的产品代码列表。您也可提供目标器械为何不适合和/或不同于任何已确定的法规、PMA和/或产品代码的原理。

- 与重新审理方案相关的审理议题有关的明确问题。当我们必须思考这些特殊问题时，预提交也应包括下述内容：

- 与器械相关的每项风险的识别和针对每项风险的原因（追溯风险分析、临床试验等）。简要描述任何正在进行和/或计划进行的、用于采集建立器械风险情况所需数据的方案和研究。

- 与器械安全性和有效性相关的信息。引用与器械安全性和有效性相关的数据/研究。简要描述任何正在进行和/或计划进行的、用于采集建立器械风险情况所需数据的方案和研究。

- 性能和临床试验方案，包括如何处理预期风险和证明一般控制或一般和特殊控制足够合理保证安全性和有效性的目标新性能水平。如果现有的初步数据能够辅助方案设计和确立最终性能特征，则鼓励提交该信息。

- 根据提交时可用信息拟定的、针对每项风险的缓解/控制措施。强调哪些缓解措施是一般控制，以及哪些是特殊控制。为申报材料中的每项建议缓解措施提供详细信息（例如，明确需要进行的试验、贴标等）。

在重新审理程序中向FDA提出问题的示例包括：

- 根据器械描述、其预期用途/适应症、和/或技术特征以及合法销售器械的检索信息，FDA是否因可能不存在等同器械或合理的III类法规或因现有PMA而更适合进行再分类而认为器械可能不适用于重新审理？

- 除在预提交中确认的风险外，根据器械的预期用途/适应症，是否存在其它风险？

- 如果适用，除在预提交中确认的控制外，是否存在其它被视为能够合理保证器械安全性和有效性的控制？

- 是否存在能够采集数据且从中得出器械安全性和/或有效性结论的性能研究方案？

- 确认的关注水平是否是器械软件的合理关注水平？

- 其他哪些生物相容性和/或无菌试验是合理的？

- 如果需要临床数据，拟定的试验设计和所选对照组是否合理？

在进行预提交后，我们可能要求您阐明或提供更多信息。您也可申请与我们召开会议。关于预提交和与FDA工作人员召开会议的更多信息，请参见预提交指南。

    - 重新审理申请

重新审理应包括与您所了解器械的安全性和有效性相关的全部信息和证据，包括您认为将合理保证安全性和有效性的一般控制或一般和特殊控制。重新审理应建立器械的风险情况、器械使用收益并提供证明一般控制或一般和特殊控制支持I类或II类分类的数据。附件2包含了重新审理的推荐内容。

针对重新审理，申办方必须提交至少一项有效的电子副本。参见FD&C法案章节745A（b）和FDA电子副本指南，医疗器械提交的电子版项目，http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM313794.pdf。为提交有效电子版的重新审理申请（和后续提交数据（如果适用））将被搁置，并在收到有效的电子副本之前，不会启动审查程序。

  - 重新审理的提交地址

针对受CDRH管理的器械，应向下述地址提交重新审理申请：

美国食品药品监督管理局

器械和放射卫生中心

文档邮寄中心-WO66-G609

10903 New Hampshire Ave

Silver Spring，Maryland 20993-0002

针对受CBER管理的器械，应向下述地址提交重新审理申请：

美国食品药品监督管理局

生物制剂评价和研究中心

文件管理中心-WO71-G112

10903 New Hampshire Ave.Silver Spring，Maryland 20993-0002

- FDA针对重新审理的审查程序

  - 重新审理遵循510（k）

在510（k）审理结束时，因缺少等同器械、新的预期用途或不同类型的技术问题，我们确定该器械是NSE，我们将思考按照重新审理程序对器械进行审理是否合适。将根据针对510（k）的标准审理规范以及当前性能目标来进行510（k）审理。如果器械存在低到中度风险，且我们认为一般控制或一般和特殊控制能够合理保证安全性和有效性，可在NSE信中指出根据FD&C法案章节513（f）（2），该产品可能适用于重新审理程序。在NES信中采用这种表达不表明510（k）申报文件中目前存在的信息足够支持重新审理的成功申请，而是仅表明根据器械的风险情况，进行重新审理可能是合理的归类途径。

  - 重新审理

一旦收到重新审理申请，无论是否正在进行510（k）程序，我们将确认相同器械的其它提交申请是否正被审理（例如，预提交、510（k）或PMA）。我们将不会同时审理同一器械的两份提交申请。如果发现同一器械存在其它提交申请，我们将不会开始审理重新审理申请，并将通知您撤销另一份申请，便于开始审理程序。如果在90天内未撤销其它申请，将考虑撤销针对该器械的重新审理程序。

我们也将检查重新审理内容是否包含513（f）（2）要求的信息。根据FD&C方案章节513（f）（2）（A）（ii）提供的信息，为提交直接重新审理申请，提交者必须决定不存在能够决定实质等同性的合法上市器械。根据章节513（f）（2）（A）（i），在510（k）之后进行的重新审理必须针对一种尚未归类的器械类型；因此，如果您在收到NSE之后申请重新审理，应确认自NSE时起，尚无合法上市的同类器械。参见附件2便于讨论您应在归类总结中提交的信息内容。因缺少信息而无法决定是否存在实质等同器械时，可能搁置重新审理申请。如FD&C法案章节513（f）（2）（v）所述，如果您建议按II类器械管理器械，也必须提交关于适用的特殊控制的初步建议草案。如果建议归类为II类，并且尚未提供关于适用的特殊控制的建议草案，我们将搁置重新审理申请。如果您的重新审理申请被搁置，审理程序将停止，在收到关于潜在等同器械或针对特殊控制的建议草案相关的信息之前，我们将通知您申请被搁置。

随后，我们将对合法上市的器械类型进行归类审理。将分析目前是否存在同类的合法上市器械，包括近期是否通过重新审理程序建立了等同器械。如果可能存在等同器械或您的器械被归类为III类，或如果存在直接重新审理，并且该器械不构成低-中度风险，我们会拒绝重新审理申请并告知您我们做出决策的依据。如果器械符合III类归类，并且，同类产品存在不止一个获批的PMA，并且认为一般和/或特殊控制可能足够合理保证安全性和有效性，我们会试图与您讨论重新归类程序（按FD&C法案章节513（e）或513（f）（3）），这是将该类器械重新归类为I类或II类的合理途径。如果不存在合法销售的同类器械，将继续进行审理。

成功完成提交和归类审理后，FDA将开始对重新审理申请进行实质审查。如果重新审理资料缺失判断一般控制或一般控制和特殊控制是否能够充分保证安全性和有效性的信息和/或数据时，我们可能发布额外信息征询（AI）信或要求通过交互审理来提供信息。发布AI信会停止审查程序，并且一旦您提供完整回复信息，将重启程序并将继续审理。如果您在AI申请期的180天内无法提供完整回复信息，我们将考虑撤销重新审理申请。如果因无法提交充分信息而撤销重新审理申请，需要提交新的重新审理申请来重启对器械的审理。

如果一般控制或一般和特殊控制不足以合理保证安全性和有效性，或在重新审理资料中提供的信息和/或数据不足以决定一般控制或一般和特殊控制是否能合理保证安全性和有效性时，我们将拒绝重新审理，并且，您可能无法合法销售相应器械。您可提交按FD&C法案章节515提交上市前批准（PMA）申请或尝试通过收集其它信息来解决问题并提交另一个重新审理批准。

如果您的数据和信息证明一般控制或一般和特殊控制足够合理保证安全性和有效性，我们将同意进行重新审理。如果同意重新审理，我们将向您发布同意重新审理申请和指明将器械归类为I类或II类以及器械是否豁免于上市前通知要求的书面指令。关于II类器械，我们也将识别特殊控制。一旦您收到同意重新审理的书面指令，在进行一般控制和任何确定的特殊控制的情况下，您可以立即开始销售器械。随后，我们将在联邦公报中发布指令，提供决策公告，其将汇总美国联邦法规第21章中的器械识别、归类和适用要求（器械归类是第862-892部分）。

如果同意进行重新审理，我们会向提交者发布同意重新审理的书面指令，并在CDRH网站（参见http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofMedicalProductsandTobacco/CDRH/CDRHTransparency/ucm232269.htm）或CBER网站（参见http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/BloodBloodProducts/ApprovedProducts/default.htm）上公布了我们审理重新审理的摘要情况。将对公布到FDA网站上的信息进行编辑，以保护商业机密信息、行业机密或个人隐私信息（依据21CFR第20部分）。

附件1

重新审理程序

预提交（可选） 重新审理提交 重新审理搁置，通知提交者出现待解决的问题 不存在针对相同产品的主动提交，提供信息来判定是否可能存在等同器械，并且提供拟定的特殊控制措施（如果打算作为II类产品）？ 否 是 是 是 否 否 否 FDA在≤120天内同意/拒绝 拒绝重新审理，PMA或要求的PDP 或 按照513(e)或513(f)(3)来讨论重新归类 是，III类管理或批准PMA FDA归类审核 是否存在等同器械、针对同类器械的III类管理或获批的PMA？ 是，与等同器械类似 拒绝重新审理、申报510（k）（除非豁免510（k））； FDA进行实质审核 重新审理搁置，要求AI，收到AI 需要提供其他信息来完成实质审核？ 符合I类或II类要求？ 同意重新审理；可能合法销售期限 拒绝重新审理；要求PMA/PDP或新的重新审理申请

附件2

重新审理的推荐内容

重新审理的附信应明确注明“重新审理申请”

如果之前提交的资料包含下述任何部分中的重要数据，您可提供交叉引用的信息。任何交叉引用应包括合理的卷号/章节/页码。

管理信息：

申请人姓名、联系人姓名、地址、电话、传真、电子邮箱。

监管历史：

向FDA描述任何关于器械的预提交，包括任何510（k）和相关的NSE决策、预提交和/或任何之前撤销或拒绝的重新审理。

关于之前任何我们已进行反馈的提交情况，请明确如何为确定的问题作出反馈。

器械信息和摘要：

提供器械名称、器械说明、适应症声明（包括处方和/或非处方），以及全部主要功能描述、技术特征、组件和配件。纳入使用说明的摘要信息。确定目标人群，包括人口统计学信息、疾病、和/或应治疗的症状等。

变更摘要（如果适用）：

详细描述自既往预提交或510（k）起（如果适用），为器械或拟定适应症作出的任何变更。本摘要应包括对器械作出的变更和为试验方案和/或标签进行的变更。

分类摘要：

针对直接重新申报，描述针对合法销售的同类器械进行的检索情况。提供法规、获批PMA和/或可能与目标器械相关或可能相似的产品代码列表。您也应就目标器械不同于和/或不适用于任何确定的法规、PMA、和/或产品代码提供原理。

如果之前因缺少等同器械、新预期用途或不同的安全性和有效性问题而发现相同器械（相同技术和相同适应症）无实质等同性，应仅在该部分中提交相关510（k）编号和自NSE发布起进行检索的摘要。

分类建议：

建议的分类【I或II】和510（k）要求的推荐适用性【豁免或不豁免】。描述您认为一般控制或一般和特殊控制足够合理保证安全性和有效性的原因。如果打算申请II类并认为510（k）应豁免该类器械，提供无需进行上市前通知的理由。

拟定的特殊控制（仅适用于II类器械）：

提供拟定的特殊控制与交叉引用证明器械符合这些特殊控制的提交资料中的其它信息。

支持方案和/或数据：

提供能够合理保证特殊器械安全性和有效性并证明一般控制或一般和特殊控制足够合理保证安全性和有效性的全部性能和临床试验。本摘要应包括试验目的、研究方法说明和结果描述。对于受试者试验，摘要也应描述研究人群、选择和排除方案、持续时间、数据采集方法学、观察到的不良反应和统计学分析。摘要应包括包含详细的最终方案和支持数据的附录链接等。

收益摘要：

提供支持器械有效性的信息。引用现有数据/研究来支持有效性。本部分可包括已公布的参考文献（如果适用）。

已知和潜在健康风险摘要：

列出每项风险并识别每项风险的原因（追溯风险分析、临床试验等）。对完成的研究以及这些研究如何支持安全性的情况进行概述。

风险和缓解信息：

提供显示每项风险拟定缓解方案的表格。识别哪些缓解方案是一般控制措施，哪些是特殊控制措施。提供特殊章节和页码，在提交资料中可利用这些信息来查找每项建议缓解措施的详细信息（例如，所需的明确试验等）。

| 确定的风险 | 建议的缓解措施 | 重新审理中包含的支持性数据 |
| --- | --- | --- |
| 举例：不良组织反应 | 规定的生物相容性试验要求（特殊控制） | 按照公认标准进行试验（第XX部分，第XXX页） |
| 举例：因XXX（机械故障、软件失灵、使用错误等）引起的器械故障 | 规定的性能试验（特殊控制）、器械的特殊标签要求（特殊控制）、医疗器械报告（MDR）（一般控制） | 试验方案和结果（第XX部分，第XXX页） 器械标签草稿（第XX部分，第XXX页） |
| 举例：无法合理解释试验结果 | 器械的特殊标签要求（特殊控制） | 器械标签草稿（第XX部分，第XXX页） |

收益-风险思考：

通过讨论来证明在进行一般控制或一般和特殊控制时，因器械使用所获得的潜在健康收益超过因这些使用所引起的任何潜在损伤或疾病。

器械标签：

清楚指出预期用途和适应症、局限性、禁忌症等的拟定器械标签。

在2012年食品药品监督管理局安全和创新法案（FDASIA）生效前，FDA在立法过程中，按FD&C法案章节513（e）重新对器械进行了归类；FDASIA将其变更为一项指令程序。

由于该程序要求机构根据FD&C法案章节513（a）（1）重新评估新器械，因此，已将本程序命名为“重新审理”。

原因是，按510（k）决策过程，在发现器械具有相同的预期用途和技术特征且所引起的安全性和有效性问题与等同器械无差异时（表明已对器械类型进行归类，并且，存在能够合理作为等同器械以供实质等同性审核的器械），FDA通常仅考虑性能数据的充分性。

更多关于风险-优势决策的信息，请参见行业及食品药品监督管理局工作人员指南-在医疗器械上市前批准和重新审理分类进行风险-收益决策时的考虑因素
（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm267829.htm）。

关于软件的更多信息，请参见医疗器械软件上市前提交内容指南
（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm089543.htm）

根据21 CFR 860.3（c）（2），特殊控制包括“颁布性能标准、上市后监控、患者登记、指导性文件的制定和宣传（包括根据法案章节510（k）在上市前通知申报中提交临床数据的指南）、建议和其它由委员认为能够提供必要保证的合理措施”。典型的特殊控制包括特殊性能试验要求，其可能包括性能和/或临床试验和标签要求。

我们不会对频繁的同类器械的重新审理申请进行审核。但是，在同意申请该重新审理时，同类其它器械正进行重新审理审核，FDA会告知仍进行审核的重新审理提交者，已确立等同器械，并拒绝该重新审理申请。您可利用重新审理中的全部信息（但是，将仍要求您在后续510（k）申报中证明实质等同行）。

特殊情况下，我们可能从FDA医疗器械顾问委员会归类工作组寻求向重新审理的投入。在这种情况下，我们将可能需要延长整体审核时间以便具有充分时间来制定计划并与顾问委员会召开会议。

上市前通知豁免指未来的同类器械（或对最初重新审理器械进行改良后，未形成新器械）仅遵循豁免条件，无需按510（k）进行审核。其它关于上市前通知豁免的信息，参见上市前通知豁免II类器械的程序，行业和CDRH工作人员指南（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080198.htm）

关于所考虑的收益-风险决定信息和因素，请参见行业及食品药品监督管理局工作人员指南-在医疗器械上市前批准和重新审理归类作出收益-风险判定时的考虑因素
（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm267829.htm）。

在FD&C法案章节201（m）中（21 U.S.C. 321（m））将标签定义为“全部标签和其它关于（1）任何物品或其任何容器或包裹物的任何书面、印刷或图表材料或（2）附件”。标签应包括包装说明书、使用说明书（针对患者和/或医师（如果适用））、维修手册等。