医疗器械产品技术要求编号：粤食药监械械（准）字20  第        号

一次性使用产包

1. 产品型号/规格及其划分说明

通用型

具体配置见附录A。

2. 性能指标

2.1  规格、数量及基本尺寸

2.2  外观与结构

2.2  配件性能

2.2.1  医用缝合针线

2.2.1.1  医用缝合针

应符合YY 0043-2005的规定。

2.2.1.2  非吸收性外科缝线

应符合YY 0167-2005的规定。

2.2.2  镊子

2.2.2.1  镊子夹持物品时，不应有松脱现象。

2.2.2.2  在镊子中部施加5N的捏合力反复捏合20次，其不应有断裂和永久变形现象。

2.2.3  棉球、消毒棉球

2.2.3.1  棉球中医用脱脂棉

应符合YY 0330的规定。

2.2.3.2  消毒棉球中碘伏

应符合GB 27954-2011《 黏膜消毒剂通用要求》中4.2的规定。

2.2.4  外科纱布敷料

应符合YY 0594的规定。

2.2.5  非织造布单、洞巾、治疗巾

应符合YY/T 0506.2-2009中表2 产品非关键区域标准性能的要求。

2.2.6  橡胶检查手套

应符合GB 10213的规定。

2.2.7  托盘

应能将除包布以外的所有器械盛在一起。

2.3  环氧乙烷残留量

缝合包若采用环氧乙烷灭菌，出厂时环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。

2.4  无菌

应一经确认的灭菌过程使缝合包无菌。

……

3. 检验方法

3.1  规格、数量及基本尺寸试验

3.2  外观与结构试验

以目力观察、嗅觉及手感检查进行，结果应符合2.2的规定。

3.3 配件性能试验

3.3.1  医用缝合针线试验

3.3.1.1  医用缝合针试验

按YY 0043-2005中的规定进行试验，结果应符合2.3.1.1的规定。

3.3.1.2  非吸收性外科缝线试验

按YY 0167-2005中5.1～5.6的规定进行试验，结果应符合2.2.1.2的规定。

3.3.2  镊子试验

3.3.2.1  用镊子分别夹持棉球、纱布块各5次，结果应符合4.4.2.1的规定。

3.3.2.2  将镊子的一片固定，然后在另一片中点处施加5N的捏合力至二片头端接触，持续5s，反复试验20次，结果应符合4.4.2.2的规定。

3.3.3  棉球、消毒棉球

3.3.3.1  棉球中医用脱脂棉

按YY 0330的规定进行试验，结果应符合2.3.3.1的规定。

3.3.3.2  消毒棉球中碘伏

按GB 27954规定检测，结果应符合2.3.3.2的规定。

3.3.4  外科纱布敷料

按YY 0594的规定进行试验，结果应符合2.3.4的规定。

3.3.5洞巾、非织造布单、治疗巾试验

按YY/T 0506.3的规定进行，结果应符合2.3.5的规定。

3.3.6 橡胶检查手套

按GB 10213的规定进行试验，结果应符合2.3.6的规定。

3.3.7  托盘试验

将除包布以外的所有器械盛在托盘上观察, 结果应符合2.3.7的规定。

3.4  环氧乙烷残留量试验

按GB/T 14233.1-2008中9章的规定进行，结果应符合2.4的要求。

3.5  无菌试验

无菌试验按GB/T 14233.2-2005中第3章规定进行，灭菌过程确认按GB 18279的规定进行，结果应符合2.5的要求。

4. 术语

无

附录A

产品配置

1. 产品组成、采用材料、基本尺寸、数量

| 配件名称 | 规格尺寸 长×宽-层数 | 数量 | 是否外购件 | 外购件注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：配件数量可调整 |  |  |  |  |

2.基本要求

2.1  缝合包的非织造布单、治疗巾、洞巾所采用的非织造布料符合FZ/T 64004的规定。

2.2  缝合包的消毒棉球、石蜡棉球所采用的医用脱脂棉符合YY 0330的规定。

2.3  缝合包所采用的石蜡符合《中华人民共和国药典》（2010年版二部）的规定。

2.4  缝合包所采用的聚乙烯薄膜符合GB/T 4456的规定。