行业指南

# 非自动血压计

# （血压袖带）指南

# 版本1

# 文件发布日期：1998年11月19日

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械与放射健康中心 循环支持和假肢器械科 心血管和呼吸器械部 器械评价办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

可以在任何时候将意见和建议提交器械与放射健康中心Sandy F. Stewart, Ph.D.，供管理局审查，地址：马里兰州罗克维尔市企业大道9200号HFZ-132，20850。在文件进行下一次修订或者更新之前，本局将不会依据意见行事。有关本指南文件的使用或解释相关问题，请联系Sandy F. C. Stewart, Ph.D.，电话：301-827-5610或电子邮件：sxs@cdrh.fda.gov。

额外副本

CDRH的网页：http://www.fda.gov/cdrh/ode/blprcuff.pdf，或者拨打电话1-800-899-0381或301-827-0111进入CDRH资源索取自动回传系统，请在听到提示后输入文件架编号2239。

目录

1.	范围	4

2.	管理要求	4

3.	推荐资讯和测试	5

a.	器械描述	5

b.	体外性能测试	6

i.	比较测试	6

ii.	SP9标准测试	6

iii.	国外标准	7

c.	额外的测试	7

d.	测试报告的建议格式	7

i.	测试协议	7

ii.	测试数据和结果	7

iii.	分析	8

4.	体外安全测试	8

a.	生物相容性	8

b.	灭菌	8

c.	货架期	8

非自动血压计 （血压袖带）指南1

### 范围

本指南旨在对以下规定的一些器械的上市前通知(510(k))应用程序的编制或审查中给予帮助：

| CFR章节： | 21 CFR §870.1120，血压袖带 |
| --- | --- |
| 类别： | II |
| 小组： | 循环系统器械小组（74） |
| 产品代码： | DXQ |

本指南适用于非自动血压计（SP9标准）ANSI / AAMI SP9-1994标准所涵盖的血压袖带。包括在SP9标准中的是使用（1）闭塞袖带，（2）无液血压计或汞重力血压计来测量压力，以及（3）听诊器或其他手动系统来检测柯氏音的非自动血压计。

本指南不适用于使用示波法或任何其他方法的任何自动无创血压监测仪，也不适用于直接或有创血压监护系统。这些器械不属于该范畴。

本指南对21 CFR § 807.87的要求进行了补充。本指南中未确定的其他信息可以在510(k)申请中做出要求。本指南附属于其他所有适用的法令、法规和政策。

### 管理要求

  - “预期使用声明”，对器械执行的所有临床功能的详尽描述，例如测量收缩压和舒张压等；

  - 符合器械评价办公室的政策的“使用适应症声明”。使用适应症应包括预期的患者群体和禁忌症（当器械是或不是为临床使用时）；

  - 21 CFR § 807.92中说明的“安全性和有效性总结”或21 CFR § 807.93中说明的“510(K)声明”；

  - 符合21 CFR§807.87(j)的“真实性和准确性声明”；

1本文件旨在提供指南。本文件代表了管理局对上述内容的思考。本文件不为任何人或就任何人创建或授予任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果其他方法满足适用法令、法规或二者共同的要求，则可以使用该方法。

e.	上市前通知已获批准的器械的鉴定，包括：

    - 上市前通知已获批准的器械的名称；

    - 上市前通知已获批准的器械的制造商；

    - 上市前通知已获批准的器械的510(K)号；

f.	如果应用程序是用于对现有器械进行修改的，则需提供：

i.	原有器械的规格；

ii.	两个版本的器械之间的异同的完整描述；

iii.	上述项目的两个版本的器械的比较表；

g.	标签

i.	必须符合标签规定和政策。通过小型制造商服务组（DSMA）免费电话号码（800）638-2041或如下网址可以获得适当的标签指导：

http://www.fda.gov/cdrh/dsmamain.html

ii.	如果使用SP9标准，则应包括标准的标签声明（第4.1节），或提供任何修改的理由。

### 推荐资讯和测试

#### 器械描述

说明应包括定义器械设计、能力和功能的充分信息，以及510(k)提交文件的范围。最低信息包括：

    - 总体设计；

    - 器械与所有配件的 照片；

    - 510(k)所涵盖的所有组件和配件的鉴定；

    - 所有患者或操作者接触材料的材料描述；

    - 包括范围和/或精度的产品规格，包括测量限值、操作限制以及器械的任何其他功能或物理限制；

    - 包装，包括设计、材料和密封方法的说明。对于包装完整性，可以使用任何适当的标准。如果使用SP9标准，制造商应符合标准的要求（第4.1节）或给出任何修改的理由；

    - 如果510(K)应用程序是用于对现有器械进行修改的，则需提供：

      - 原有器械的规格；

      - 器械两个版本之间的异同的完整描述；

      - 上述项目的两个版本间的比较表；

- b.	体外性能测试

可以通过展示（1）与上市前通知已获批准的合法上市器械进行充分的比较测试；（2）符合SP9标准；或（3）符合满足或超过SP9标准的要求的任何国外或国内标准，来验证实质等同性。

- i.	比较测试

强烈建议通过符合SP9标准来验证实质等同性。但是，如果制造商选择提供比较测试，则提供的数据应符合测试报告的建议格式（以下列出），并说明下列内容：

（1）制造商应确定其器械的所有安全和有效性问题。这些问题可以独立地或与SP9标准并行确定，即SP9标准中确定的测试问题通常（但不总是）与器械的安全性和有效性相关。然而，对于每个器械而言，SP9标准可能是不足够的；

（2）应提供足够的比较测试，以涵盖与器械有关的所有安全和有效性问题。通常情况下，如果能够评估器械的故障模式、功能限制或标签声明，则需要进行测试；

（3）所有测试应在最坏情况和正常运行条件下对器械进行评估。最坏的情况应该是合理的，并且基于器械的临床或实际使用给定的；

（4）比较测试应科学可靠，具有统计学上有效的样本量。由于这通常会导致大样本量，大多数制造商依赖于SP9标准所要求的较小的样本量；

（5）不能使用SP9和其他标准的通合格/不合格准则。相反地，新器械应具有比上市前通知已获批准的器械更好或相等的性能。

- ii.	SP9标准测试

为了出示符合SP9标准，制造商应列出标准的各项相关要求，并说明该器械是如何符合这些要求的。2对于体外测试，应提供并明确鉴定测试协议、测试数据及结果和分析。测试报告的每个元素的相应详细信息将在“测试报告的建议格式”中进行说明。对于具有独特功能或预期用途的器械，可能需要进行除了SP9标准相关部分以外的额外测试。

__________________________

2 如果SP9成为“公认标准”，则无需提交测试报告。反之则应提交“符合性声明”（参见《统一标准的认可和使用指南》）。请参考器械仪器与放射健康中心（CDRH）的公认标准最新清单网页。

如果制造商选择了SP9标准，则应证明其符合整个标准。符合标准的部分通常不足以允许标准的使用或对这种效果进行标签声明。因此，如果仅符合标准的一部分，制造商应参考本指南的比较测试章节。

- iii.	国外标准

如果制造商选择符合SP9以外的标准，制造商须列出SP9标准的各项要求，将国外标准与SP9要求进行比较，并明确鉴定国外标准不符合SP9标准的要求（如果在所有）的地方。任何差异的解释应基于有效的科学或统计分析，并在必要时通过测试证实。

#### c.	额外的测试

除了上述测试之外，制造商应评估至少三台器械之间的器械内可变性。

#### d.	测试报告的建议格式

一般来说，任何体外测试报告都应包括以下内容：

- i.	测试协议

测试协议应包括：

（1）测试目的

（2）测试装置的明确说明（附带原理图）以及任何器械改动

（3）使用器械的鉴定和精度；

（4）对所用数据收集方法的分步说明；

（5）所用公式的推导；

（6）测试参数（如测试温度、测试时间、器械模式的选择等）的证明和通过/未通过标准。测试参数和通过/未通过标准应为保守估计，并且根据预期用途或适用标准基于器械的极端临床使用。根据测试，可以适当地根据器械的正常用途来确定参数。但是，如果存在极端情况，则应进行探讨。

- ii.	测试数据和结果

测试数据和结果应包括：

（1）用适当的单位清楚标记的数据；

（2）易与方案中说明的方法相关联的数据；

（3）如果存在图表，则须提供列出图表上显示的每个数据点的表格；

（4）如果存在计算值，则提供显示如何根据方案中给出的公式计算值的章节；

- iii.	分析

分析应包括：

（1）符合通过/未通过标准的测试数据评估，以及测试协议中定义的目的；

（2）测试数据的不足和准确性确定；

（3）对任何需要额外的测试进行评估；

（4）在特定测试范围内的明确结论。

- 体外安全测试

#### 生物相容性

制造商应确定所有患者和操作者接触材料，并符合国际标准ISO-10993《医疗器械的生物学评估  第1部分：评估和测试》。对于广泛应用于相同或类似应用程序的材料，证明该材料应用在其他医疗器械或产品中的支持性信息，在生物相容性的建立中是可以接受的。然而，任何引用都应该是来自相同的供应商和材料，并且由于随后的处理或制造（例如灭菌、成型和熔化等）而导致对材料的任何改变。

#### 灭菌

血压袖带通常没有无菌组分；然而，如果确定了无菌组分，请参阅510(K)无菌检查指南#K90-1（1990年2月）或最近的灭菌封存政策或指南。

#### 货架期

通常情况下，货架期不适用于血压袖带。但是，如果该器械含有任何无菌或可降解的组分，则可能需要货架期数据。