行业和美国食品药品监督管理局工作人员

指南

预期用于治疗尿失禁的医疗器械临床研究

文件发布日期：2011年3月8日

本文件的草案于2008年9月19日发布。

关于本文件的任何问题，请联系John Baxley，电话：（301）796-6549，邮箱：John.Baxley@fda.hhs.gov。

|  | 美国卫生和人类服务部 美国食品药品监督管理局 医疗器械和放射卫生中心 医疗器械评价办公室 生殖、胃肾和泌尿道医疗器械部门 泌尿科和碎石术医疗器械分支 |
| --- | --- |

前言

公众评论

您可出于管理部门考虑在任意时间提交书面评论和建议至美国食品药品监督管理局文档管理部（5630 Fishers Lane, rm. 1061,（HFA-305）, Rockville, MD, 20852.）。将电子版评论提交至http://www.regulations.gov。以《联邦公报》中出版物可用性公告所列文档编号识别所有评论。提交的评论只有管理部门下次对本文件修订或更新时才有可能被采纳。

附加副本

附加副本的获取网址http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070852.htm。您还可以发邮件至dsmica@fda.hhs.gov请求获取该指南的电子版本或发传真至301-847-8149请求获取纸质版。请您使用文件编号（1636） 识别请求获取的指南。

目录

1.	引言	1

2.	范围	3

3.	临床适应症	6

4.	初步研究建议	7

5.	关键研究建议	8

A.	研究目的	8

B.	最小化偏倚	8

C.	随机和对照	8

D.	设盲	11

E.	研究终点	11

1.	主要终点	11

2.	主要有效性终点	12

3.	主要安全性终点	16

4.	次要终点	17

F.	研究持续时间	18

G.	统计假设	19

H.	样本量	20

I.	患者入选标准	20

1.	入选标准	21

2.	排除标准	22

J.	治疗前评价	24

1.	病史	24

2.	体格检查	25

3.	神经学检查	25

4.	排尿日记	25

5.	衬垫重量检测	26

6.	尿动力学检测	26

7.	膀胱镜检查	27

8.	实验室检测	27

9.	调查问卷	28

K.	研究者选择和培训	28

L.	治疗信息	28

M.	治疗后评价	29

N.	统计分析建议	30

1.	主要终点分析	30

2.	次要终点分析	31

3.	缺失数据	32

O.	风险分析	33

P.	研究监查	33

Q.	病例报告表	34

附录1	36

行业和美国食品药品监督管理局工作人员

指南

预期用于治疗尿失禁的医疗器械临床研究

本指南陈述了美国食品药品监督管理局（FDA）关于本主题的当前看法。其不会给任何人创造或赋予他们任何权利，而且对FDA或公众无约束力。如果符合相应法规的要求，您也可以使用替代方法。如果您想讨论替代方法，请联系负责实施该指南的FDA员工。如果您无法识别相应的FDA员工，请拨打本指南标题页所列相应号码。

- 1.	引言

本指南文件描述了FDA对预期用于治疗尿失禁的医疗器械临床研究的建议。尿失禁的定义为不自主排尿，其是一种常见的健康问题，多见于女性。根据所用尿失禁的定义，美国成人人群的发病率介于5- 50%之间。此外，尿失禁发病率还随着年龄的增长而增加，意味着在未来数十年该疾病对美国人群的影响可能随着年龄的增长而增加。尿失禁可导致自评健康和生活质量差、社会孤立及抑郁症状，故其是一种重大疾病，对公众健康有相当大的影响。

考察尿失禁医疗器械时的最终目标是设计一项研究，以使用客观、无偏倚的转归测量该器械的安全性和有效性。但是，该疾病和患者人群具有独特的挑战性，故实施客观临床研究来考察尿失禁医疗器械的安全性和有效性困难重重。设计一项评估尿失禁医疗器械的安全性和有效性的临床研究所面临的主要挑战包括器械有效性评估通常所用的典型转归指标的固有变异性和主观性、部分转归指标造成安慰剂效应显著以及一般患者人群的多样性。这些挑战详见下文。

尿失禁患者的社会心理维度依赖于其对自身身体状况的认知，故生活质量是其求医的主要动力。虽然生活质量是一个重要的转归指标，但其具有主观性，难以进行可靠的测量，并且可能与年龄和症状相关。

尿失禁具有很强的行为要素，故受试者参加临床研究和该疾病可使其更加了解其排泄习惯和潜在的风险因素。该现象可使尿失禁研究容易受安慰剂显著效应的影响,。

患者日常生活活动（例如移动性、娱乐、运动）和日常习惯（例如饮食、液体摄取）难以控制，还可直接影响尿失禁的频率和排量。故在求医的尿失禁患者中，活动类型和级别的变异性是一个重要问题。

潜在患者人群具有高度异质性，如果治疗组和对照组之间协变量不十分均衡可能会引入偏倚。

鉴于上述原因，我们认为合理的临床研究设计对考察尿失禁医疗器械的安全性和有效性至关重要。一般而言，我们认为随机、对照试验是收集证明尿失禁器械安全性和有效性数据的最简洁方法。支持该观点的原因是随机对照试验可均衡分配研究组间患者协变量，允许评估安慰剂效应，并且可为评估安全性和有效性主观或变量转归指标提供最可靠的方法。在考虑替代研究设计时，在多数研究中使用患者作为其自身对照或使用历史对照可能阻碍证明安全性和有效性的能力。该建议下的统计学问题包括上文所列的一般考虑（例如均数回归）和针对疾病的考虑。上述和其它研究设计建议的讨论详见第5节关键研究建议。FDA的指南，包括本指南，均不具备法律效力。实际上指南反映出管理部门对相关主题的当前看法，应仅视为建议，除非有明确的法规或法令要求。指南中所使用的“应该”一词的含义是建议或推荐，并非要求。

- 2.	范围

本指南文件阐述了设计预期用于治疗尿失禁的医疗器械临床研究时应考虑的一般临床研究设计理念。本文件并未阐述临床前试验问题，其应在逐个病例的基础上考虑该器械的具体临床适应症和技术。

超出豁免局限性的增加新适应症或技术的II和I类医疗器械的上市前通告（510（k））有时可能包括支持医疗器械性能质量标准的临床数据。根据联邦食品、药品和化妆品法案，对于新的I和II类尿失禁医疗器械，管理部门将依赖于严格设计的试验和/或动物试验，而非要求临床研究，除非需要临床信息来支持实质等同性的测定（见该法案（21 U.S.C. 360（i）（1）的513（i）（1）节）。然而，一般而言，大多数I和II类尿失禁器械可能不需要进行临床研究，对于具有以下情况之一的I和II类尿失禁医疗器械，FDA可能推荐您收集临床数据：

- 适应症不同于合法上市的相同类型器械的适应症；

- 设计不同于先前上市前通告中明确说明的设计；或者

- 新技术，即技术不同于合法上市的相同类型器械所用技术。

若拟定替代方案由充分的科学依据所支持，FDA可能考虑临床试验的替代方案。

III类器械的上市前批准申请（PMA）要求以临床数据的形式提交有效的科学证据，以证明器械在其使用条件下的安全性和有效性可得到合理保证（21 CFR 860.7）。

本文件涵盖了正在进行临床研究以支持上市申报或申请的所有类型的尿失禁医疗器械。这些医疗器械技术可能包括但并不局限于下文表格中所列医疗器械类型。

下表列出了III类（上市前批准）尿失禁医疗器械。

| 分类（21 CFR） | 分类 | 产品代码 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 胃肠病学-泌尿系器械 |  |  |  |
| 876.5270 植入式电子控尿装置 | III | EZT | 膀胱起搏器 |
|  | III | EZW | 尿失禁治疗用植入式电子刺激器 |
| 876.5280 植入式机械/液压控尿装置 | III | EZY | 机械式/液压式尿失禁治疗器械 |
| † | III | LNM | 膨胀注射剂，供胃-泌尿学使用 |
| † | III | OCK | 女性尿失禁控制用经尿道闭塞插入器 |

†要求在上市前提交上市前批准申请（见联邦食品、药品和化妆品法案（21 U.S.C. 360c（a）） 第513（a）节）。

下表列出了I类和II类尿失禁医疗器械。

| 分类（21 CFR） | 分类 | 产品代码 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 胃肠病学-泌尿系器械 |  |  |  |
| 876.5160 男性尿道夹 | I 510（k） 豁免 | FHA | 阴茎夹 |
|  | I | MNG | 女性尿失禁控制用外尿道封堵器 |
| 876.5310 非植入式外围电子自制装置 | II | NAM | 非植入式末梢神经刺激器，用于骨盆底功能障碍 |
| 876.5320 非植入式电子自制装置 | II | KPI | 尿失禁用非植入式电子刺激器 |
| 876.5920 尿失禁防护衣 | I 510（k） 豁免 | EYQ | 尿失禁用防护衣 |
| 一般和整形外科设备 |  |  |  |
| 878.3300 医用外科补片 | II | FTM | 医用外科补片 |
|  | II | FTL | 医用外科补片（聚合物） |
| 878.4400 电外科学切割和凝固装置及附件 | II | MUK | 女性压力性尿失禁用经阴道或腹腔镜术、骨盆组织电外科学射频系统 |
|  | II | NVJ | 女性压力性尿失禁用经尿道射频敷贴器 |
| 产科和妇产科器械 |  |  |  |
| 884.1425 会阴收缩力计 | II | HIR | 会阴收缩力计 |
| 884.1720 妇产科医学腹腔镜及附件 | II | OCQ | 腹腔镜膀胱颈悬吊仪器，用于压力性尿失禁 |
| 884.3575 阴道子宫托 | II | HHW | 阴道子宫托 |

如果需要开展临床研究来支持PMA批准或510（k）认可，则必须根据21 CFR第812部分试验用器械的豁免（IDE）法规开展研究。本指南文件中阐述的大多数器械均属于21 CFR 812.3（m）中定义的重大风险器械。除了FDA批准的IDE要求以外，此类试验的申办方还必须遵照机构审查委员会（21 CFR第56部分）和知情同意（21 CFR第50部分）的法规要求。

- 3.	临床适应症

尿失禁可被分为几个类别，具体取决于触发排尿的生理学机制。这些类别及其定义如下。

压力性尿失禁系身体活动期间腹内压增加导致的尿失禁，例如咳嗽、打喷嚏或举重。每当施加于膀胱的腹内压超过膀胱颈关闭压力就会发生压力性尿失禁。压力性尿失禁可进一步分为两个亚类：过度活动和固有括约肌功能障碍，具体定义如下。

过度活动是由腹压区下膀胱颈异常下降所致的压力性尿失禁。当腹内压增高时，膀胱压力也增加，但是压力区并不包括膀胱颈。

固有括约肌功能障碍（ISD） 是由尿道括约肌太弱所致的压力性尿失禁。

注意：	过度活动和ISD并行不悖。当这两个亚类压力性尿失禁同时存在时，通常依据主要的排尿机制进行患者诊断。如下面I.患者入选标准章节下所述，您的研究应正确定义并记录研究入组标准，以证实共存类别或亚类尿失禁受试者为适当的研究治疗候选人，并且不会影响研究结论。

急迫性尿失禁是继发于突然有强烈尿意（迫切）的尿失禁。该类型的尿失禁通常由逼尿肌不自主性收缩或神经功能缺损引起。

混合性尿失禁是同时存在压力性尿失禁和急迫性尿失禁的一种情况。

充溢性尿失禁是尿量超过膀胱正常容量所致漏尿引起的尿失禁。该类型的尿失禁继发于逼尿肌收缩功能受损或流出道梗阻引起的膀胱排空能力较差。

功能性尿失禁是当某人身体或精神残疾阻止其排尿前到达厕所时发生的尿失禁。残疾是指存在行走和痴呆方面的问题，通常导致功能性尿失禁。

持续性尿失禁是由尿道瘘或输尿管异位使尿液绕过尿道括约肌导致漏尿引起的尿失禁。

有多种潜在机制可引起或促进尿失禁，而且经医疗器械治疗后患者的转归通过取决于潜在的生理学排尿机制。因此，我们建议您根据您器械相应及您研究中靶向治疗的具体尿失禁类别明确该器械的适应症。

- 4.	初步研究建议

我们建议您将您尿失禁医疗器械研究分成多个阶段进行，以将对研究受试者的风险降至最低，并获得器械使用临床经验，以便启动大规模临床研究。这些阶段开始时一般先进行初始研究，通常称为“初步”或“可行性”研究，随后进行关键研究。

在初步研究阶段，您可以获得关于短期安全性、治疗技术、研究实施及最佳患者人群的宝贵信息。此外，初步研究的探索新分析所得信息可用于改善关键研究假设、确定最适当的终点并估计其疗效和方差并考察可能的使用适应症。初步研究所得信息还可用于对可能引入偏倚的因素（例如协变量）进行有限的评价。

初步研究通常涉及到有限数量的受试者和研究中心以及所有不良事件的密切监测。初步研究的规模和持续时间可根据研究器械的类型进行调整。例如，新型或高风险器械的初步研究通常以较少的样本量开始，并对受试者进行较长时间的随访。我们建议初步研究方案应前瞻性地规定采集数据的最小数据集（即纳入的受试者人数和对这些受试者的最短随访时间），以支持启动关键研究。对于针对IDE申请实施的研究而言，我们建议您在请求关键研究批准之前或请求时提交一份详细的预定初步研究数据集报告。初步研究数据集的分析将有助于确定是否适合启动关键研究。

如果未设严格对照组，或存在需要探索的随机相关逻辑问题，我们建议您在初步研究中将受试者随机分配至各研究组。该信息可帮助您充分把握并进行随后的关键研究。

我们不建议将初步和关键研究数据合并，因为初步和关键研究方案通常存在差异。如果您想要合并初步和关键研究结果，我们建议您提供依据表明合并初步和关键研究数据在统计学上和临床上有效。

- 5.	关键研究建议

关键临床研究的目的是收集安全性和有效性的主要证据，以支持上市申报或申请。适当的关键研究设计可将误差和偏倚降至最低，且可促进研究器械的客观评估。我们建议您在多个临床中心实施尿失禁医疗器械的关键研究，以评估多个研究者和患者研究结果的一致性，及增加研究人群代表一般患者人群的可能性。

您的研究设计应阐明以述因素。

- A.	研究目的

研究目的形成了研究设计的基本框架，可助于识别对照、主要终点、研究随访持续时间及主要统计分析。统计假设可直接由研究主要目的推断而来。鉴于此，您应在设计关键临床试验之前规定明确的研究目的。您试验设计的所有要素均应与您的研究目的一致。

- B.	最小化偏倚

所有临床研究设计均应考虑的一个要素是如何最小化已知或疑似偏倚来源，以便明确客观地评估研究结论。偏倚可导致任何特点的研究者、研究人群或研究实施以系统性方式干扰准确测量变量的能力。附录1列出了潜在偏倚的一般来源及常用的减轻方法。本指南文件的C. 随机和对照、D. 设盲、I. 患者选择标准和N.统计分析建议章节中对这些偏倚来源逐一进行了讨论。

如果偏倚来源未被充分最小化，则研究结论的有效性可能会存疑。对于所有研究设计而言，我们建议您的方案包括研究设计如何最小化偏倚的描述章节。

- C.	随机和对照

尿失禁医疗器械的临床研究具有许多独特的挑战之处，如受试者认知对结局的影响（安慰剂效应）、可用有效性终点的固有变异性和主观性及患者人群的多样性。对于大多数尿失禁医疗器械而言，我们认为这些挑战均可通过采用随机、对照试验设计得以非常有效的克服。随机、对照试验设计的优点是其可有助于均衡研究组间的混淆因素并最小化偏倚的可能性。

实施随机、对照试验的潜在优势不仅可扩展至器械有效性评价，而且还可扩展至安全性评价。不良事件发生率可能受受试者特征、器械设计、不断演变的程序化方法和操作者经验等因素的影响，故通常很难使用历史对照数据进行评价。

将受试者随机分配至各研究组是最小化选择偏倚和控制混淆因素的标准方法。选择偏倚可造成具有1个或多个重要预后因素的受试者在研究组间分布不均衡。随机化程序可将受试者随机分配至干预或对照组，故各受试者均具有前瞻性规定的被选择进入各组的机会。随机化还可防止部分研究者对试验进行有意识或下意识的行为，如选择尿失禁最严重的患者接受研究者认为更加积极治疗的疗法。我们建议您在研究方案中前瞻性地定义随机方法。该随机方法应均衡分配各中心的受试者（例如区组随机化），排除研究者和其它研究人员预测或影响受试者的分配，并防止自然模式的患者行为影响研究分配。

当设计一项随机、对照研究时，我们建议您选择适当的对照疗法。有各种各样的科学和伦理问题可能影响对照的选择。一般而言，当前用于目标患者人群的标准治疗代表最具有临床意义的对照。然而，其它一些因素也可能影响该决策。我们建议您在选择对照的情况下逐一阐述以下因素：

- 标准治疗；

- 研究器械使用的预期适应症；

- 目标患者人群；

- 风险对比获益（即进行具有临床意义的比较，理想的情况是对照治疗的风险/获益比与研究器械的风险/获益比相当）；

- 有效对受试者和评价者设盲的能力；

- 器械设计。

患者对照治疗方法包括：

- 采用可接受的手术；

- 使用合法销售的医疗器械治疗；

- 使用批准的药物治疗；

- 行为疗法；及

- 虚假治疗。

通常理想的对照疗法是选择一种设计与研究器械相似的合法销售的尿失禁医疗器械进行治疗，因为研究设计、受试者入组及数据分析可能比较明确。例如，通过随机研究比较研究注射填充剂与合法销售的注射填充剂的安全性和有效性可能不失为一种简单适当的方法。

虚假对照研究属于对照组的一种研究设计和选择，其可区分患者结局是由试验治疗还是由患者或观察者期望等其它因素引起的。该类型研究设计可能最适用于具有患者报告症状减少等主观终点的研究。虚假手术治疗/治疗相比药物试验中的安慰剂对照组通常涉及更多风险，故使用的情况有限。应仅当方法学上有必要时，即未设盲设计在方法学上不可接受（例如终点的判断带有主观性）及当方法学上要求采用“无治疗”对照时，方可考虑该类型研究设计。此外，提前终止治疗不应导致严重危害，例如死亡或不可逆的疾病。FDA认为申办方可能难以开发一项研究者、机构审查委员会和患者都认为符合伦理的包含虚假对照组的临床研究设计；鉴于此，凡是涉及虚假对照组的研究均应予以认真考虑和计划。此外，如果一项涉及儿童的临床研究正在考虑虚假手术/治疗，则应遵照21 CFR第50部分亚部分D的要求。

在同时进行的多项对照研究中，您可以采用多种策略来促进患者招募和入组，如除了1:1以外采用多个随机比例及交叉研究设计，这可能允许虚假或医学管理对照组患者接受研究器械治疗，且经过预定时间后，增加潜在受试者，以提高研究治疗的可用性。

通常情况下，我们建议采用随机、对照试验设计以克服本指南文件中所述挑战。然而，如果您采用替代研究设计，我们建议您提供其科学合理的依据，并解决相关的安全性和有效性问题。虽然我们承认尿失禁研究并无独特的“最佳设计”，但我们仍认为本文件中所讨论的要素为严格设计研究的核心特征。如上所述，我们会考虑替代研究设计，但是我们建议您对支持您使用替代设计的科学性争论予以明确解释（例如，如何最小化偏倚？研究如何处理安慰剂效应？如何将对照治疗与当前患者特征和标准临床治疗进行对比？）。

对于所有研究设计而言，我们建议您收集关于所有研究受试者的基线和人口统计学详细信息，以便评估研究组间是否存在预后因素分配不均衡的情况。

- D.	设盲

临床试验的偏倚来源包括研究者偏倚、评价者偏倚和安慰剂或虚假效应（定义见附录1）。为避免研究存在这些偏倚来源，我们建议您采用盲法研究设计。单盲设计是指将分配的干预措施对受试者保持未知。双盲研究是对受试者和研究者均设盲。在单盲和双盲设计均不可行的情况下，通常可以采用三盲设计，即对第三方评价者也设盲，用于某些结局指标的评价（例如，衬垫重量检测、排尿日记信息评价、生活质量、膀胱镜检查、不良事件）。

设盲方法通常是对干预措施进行编码并由非患者治疗团队成员控制代码。由于在分析中很难对破忙引入的偏倚进行评估，故我们建议您在完成分析前不要破盲。

如果研究受试者和研究者（或其他评价者）对受试者治疗分配保存盲态（即，研究器械vs对照疗法），您的方案应收集信息以评估设盲的有效性（例如，询问受试者是否知道他们所在的研究组）。您的方案还应描述设盲方法，并规定什么时候可以破盲。

- E.	研究终点

您的临床研究方案应明确规定并支持研究的主要和次要终点。为确保收集有意义的结果，这些终点应与研究具体疾病和目标患者人群具有临床相关性。下文列出了选择尿失禁医疗器械临床研究最佳终点时需考虑的附加因素。

- 1.	主要终点

主要安全性和有效性终点应是那些最能体现器械安全性和有效性的临床指标，并可用于判定研究的总成果。在尿失禁医疗器械研究中，统计假设规定的主要终点通常是有效性终点，反过来其可直接影响适应症。

- 2.	主要有效性终点

主要有效性终点的选择是尿失禁医疗器械临床研究设计的主要挑战之一。主要有效性终点应具有临床意义，并且理想情况是应全面体现疗效。然而，鉴于尿失禁的性质，难以找到一个既客观又可重复（即，复测变异性较低）而且还对患者有意义及与其求医原因相关的有效性指标。鉴于此，定义“最佳”主要有效性终点具有挑战性。

下表列出了尿失禁疗法的常用有效性终点及其潜在的优缺点。

| 终点 | 潜在优点 | 潜在缺点 |
| --- | --- | --- |
| 1-小时衬垫重量检测 （受试者在研究者办公室进行一系列标准活动或运动期间1小时内出现的漏尿量） | • 主观 • 标准 • 可评估漏尿的严重程度 | • 除了干燥以外的其它结局可能对患者无意义 • 与患者日常活动不相关 • 敏感性为差至中等 • 具有变异性 • 除了压力性尿失禁以外对其它类别尿失禁无意义 |
| 24-小时衬垫重量检测 （受试者在家活动24小时内出现的漏尿量；使用前后称量试验期间所用所用衬垫的重量） | • 主观 • 与患者日常活动相关 • 高敏感性 • 可评估漏尿的严重程度 | • 除了干燥以外的其它结局可能对患者无意义 • 不标准 • 具有变异性 • 要求患者依从 |
| 尿失禁发病次数/日 （使用排尿日记） | • 主观 • 对患者会有意义 • 与患者日常活动相关 | • 可能与漏尿严重程度不直接相关 • 不标准 • 具有变异性 • 要求患者依从 |
| 所用衬垫数/日 （使用排尿日记） | • 主观 • 对患者会有意义 • 与患者日常活动相关 | • 可能与漏尿严重程度不直接相关 • 不标准 • 具有变异性 • 要求患者依从 |
| 生活质量 （使用经验证的问卷调查评估） | • 对患者会有意义 • 标准 • 考虑到患者日常活动 | • 显著的安慰剂效应 • 主观 • 具有变异性 • 与漏尿严重程度不相关 |
| 尿动力学指标 （测量漏点压、膀胱结局等指标） | • 主观 • 标准 • 变异性小 | • 对患者无意义 • 与患者日常活动不相关 • 侵入性；患者可能不愿意遵从 • 特定于尿失禁的具体类别（按照上文第3节） |

根据上述潜在的优缺点，我们建议尿失禁医疗器械研究使用下列其中一个或两个指标作为主要有效性终点。此建议是我们根据对多个不同终点的相关优点和缺点进行详细比较得出的，这与世界卫生组织申办的共识努力达成一致。

在随访期间访视时通过衬垫重量的变化评估漏尿的减少（相比基线）

我们建议研究者使用标准化技术实施衬垫重量检测（即，1小时衬垫重量检测、24小时衬垫重量检测或二者均进行）。

所有尿失禁治疗成功的最有意义指标均为干燥，其是患者最终寻求的结局。因此，您应在研究方案中前瞻性地给出干燥的定义，即试验期间衬垫增重小于X克（由于存在测量不确定性、受试者汗液或其它来源等因素，变量X表示增重不超过该值时可忽略不计）。对于1小时衬垫重量检测而言，我们建议将干燥定义为衬垫增重小于1克。对于24小时衬垫重量检测而言，我们建议将干燥定义为衬垫增重小于1.3克。

虽然治疗的最终目标是干燥，但我们认识到许多患者只要漏尿减少就非常满意。根据我们审查多项尿失禁研究的经验，我们建议以衬垫重量的变化定义改善水平具有临床意义，即衬垫重量较基线减少大于50%。

在随访期间访视时评估每日尿失禁发作次数的减少（相比基线）

我们建议研究者使用标准化排尿日记记录以下参数来评估该终点：每日液体摄取的序时记录、活动引起的尿失禁发作和紧急感知水平、每次尿失禁发作的严重程度（即，估计漏尿体积）、衬垫使用情况及正常排尿情况及测量体积。为降低患者自身的变异性，我们建议收集连续7天的排尿日记信息并报告每日尿失禁发作平均次数。

我们建议您在研究方案中以尿失禁发作次数定义干燥，即每日0次发作。此外，我们建议您在研究方案中规定“改善水平具有临床意义”为每日尿失禁发作次数较基线减少50%。

关于干燥和改善的定义，我们建议您评价这些主要终点指标、衬垫重量和尿失禁发作次数。然而，选择何种主要有效性终点使用成功标准取决于您。我们建议将所评价的未选作主要终点的成功标准定义为次要终点。

为了联合1小时衬垫重量检测（即高度标准化）和24小时衬垫重量检测（即，与患者日常活性相关、高度敏感性）的优势，我们建议您将这两项衬垫重量检测合并在一个复合主要有效性终点中。在尿失禁医疗器械研究中，使用明确成熟决策原则可将两个或更多有效性终点合并至一个、统一复合终点，并且可克服使用单一指标作为主要终点的缺点。将衬垫重量检测指标合并为复合终点的示例所列如下：

- 1小时衬垫重量减少和24小时衬垫重量减少；或

- 1小时衬垫重量干燥和24小时衬垫重量减少。

同样地，复合终点还能结合衬垫检测和其它有效性指标的优点，故我们建议考虑此类方法。此类复合终点的示例所列如下。

- 24小时衬垫重量减少和尿失禁发作次数减少；或

- 1小时衬垫重量减少和尿失禁发作次数减少及生活质量的提高。

如果您只选择这些结局指标（1小时衬垫重量减少、24小时衬垫重量减少或尿失禁发作次数减少）的一个作为主要有效性终点，我们建议您在研究方案中纳入其它结局指标作为次要终点。或者，如果您在主要的器械有效性初步评估中选择一个复合终点，我们建议您在研究方案中纳入复合终点的单个组分作为次要终点。

- 3.	主要安全性终点

一般而言，我们建议您以不良事件的发生率和严重程度为基础选择主要安全性终点。但如果您的器械可引起或拟减轻一个特定的安全性问题，则以该问题相关的特定不良事件为基础选择主要安全性终点可能比较合适，同时仍记录所有不良事件。

为收集可靠的安全性信息，我们建议您在研究方案中规定研究者记录所有不良事件，无论您认为其是否与器械相关或预期不良事件。您应常规记录的事件包括但不局限于：

- 泌尿生殖系统事件（即，与泌尿道或生殖器周围区域相关的事件）；

- 感染；

- 疼痛和不适；

- 异物反应；

- 二次或非计划的手术干预；

- 所有瞬时性术后事件；及

- 死亡。

应根据不良事件与该器械或手术的相关性对其进行分类。分类应基于预定的标准，并由研究者或独立的第三方临床事件委员会（CEC）完成。由于难以确定泌尿生殖系统事件的根源，我们建议您保守地将事件分类为器械或手术相关，除非有明确证据证明存在其它因果关系，此外，我们建议研究者记录各不良事件的发生事件和消退时间及解救方法。

我们建议安全性分析包括研究中观察到的不良事件的类型和频率的描述评估，适当时与对照疗法比较。

- 4.	次要终点

FDA认为这些次要终点指标本身并不足以全面体现治疗获益的特征。然而，这些指标可提供疗效的附加特征。特别地，次要终点可：

- 从疗效的总体方向和优点方面提供主要终点的背景和理解；

- 是复合主要终点的单个组分，若使用的话；

- 包括研究未能最终评估的变量；

- 帮助对治疗作用机制的理解；

- 与香港的亚假设相关（不用于治疗主要目的）；或

- 用于进行探索新分析。

假设研究的主要安全性和有效性终点均得以成功满足，我们建议您分析次要终点，以提供器械安全性和有效性相关支持性证据，并支持标签中器械性能的描述。为最小化偏倚，您在研究方案中应前瞻性地确定所有次要终点，指明如何对数据进行分析及应用何用成功标准。

尽管对于尿失禁医疗器械临床研究而言有许多可能的次要终点可以考虑使用，但我们建议您的研究方案中包括下文讨论的终点。

#### 生活质量

尿失禁可严重影响生活质量，通过驱使患者求医。因此，我们建议您在研究方案中规定研究者使用一种经验的尿失禁特定指标评估研究受试者生活质量。例如，尿失禁生活质量（I-QOL）调查问卷经证明是一种有效、可靠且具有反应度的工具,。为分析生活质量的改善情况，我们建议您研究方案中应规定具有临床意义的差异。例如，对于压力性尿失禁女性患者而言，已确定I-QOL变化值至少达到2.5-才可被认为差异具有临床意义。

性功能

鉴于尿失禁医疗器械靠近生殖器，我们建议您使用一种经验证的性别专用性功能指标评估该器械对性功能的影响。

漏点压力

如果该器械拟用于治疗固有括约肌缺陷（ISD）继发性压力性尿失禁或该器械可能对尿道外括约肌周围解剖有不利影响，我们建议您在研究方案中指定该尿动力学参数为次要终点。

排尿后残留（PVR） 尿量

如果该器械可能影响膀胱排空，我们建议您的研究方案中纳入PVR作为次要终点。

患者满意度

我们建议您在研究方案中纳入标准化患者满意度调查作为次要终点，以评定受试者对治疗各方面的满意度（例如，改善水平、不适、使用方便性、社会状况方面的信息、活动状况方面的信心、总体满意度）。

在N. 统计分析建议中对关于次要终点统计分析的建议进行了讨论。

- F.	研究持续时间

您研究的目的应为通过使用主要和次要有效性终点测量评估尿失禁器械的疗效的持续时间是否具有临床意义。此外，较长的随访持续时间可能减少安慰剂效应。对于拟作为治愈性治疗或用于长期管理的尿失禁医疗器械而言，我们建议您在治疗结束后对受试者实施上市前随访1年，以记录疗效的稳定性。然而，长期随访可能比较适当，具体依赖于多个仪器特定因素。此类因素包括但不局限于：独特的器械材料性质、治疗或重复使用要求及达到全面疗效的时间延迟。在使用器械治疗的研究中，我们建议随访持续时间指的是最终治疗结束后的时间。

除了上文讨论的上市前随访考虑之外，对于III类（上市前批准）器械或某些II类（510（k））器械而言，宜开展长期上市前研究评估疗效的稳定性及上市前研究期间出现的任何特定长期安全性和有效性方面的问题。对于计划和获能开展上市前研究的器械而言，我们建议您在上市获批或认定后继续随访受试者（一年一次）。在FDA针对III类器械的PMA批准或根据II或III类器械法规要求对其进行上市后监管（也称为第522研究章节）要求进行批准后研究的情况下，将最初关键研究中的随访时间延长就可将上市前研究转变为上市后研究，这避免了遇到附加随访研究受试者的新知情同意和招募新受试者方面的问题。

- G.	统计假设

该统计假设主要依据主要研究目的，可为研究设计建立框架。统计假设还用于计算样本量，帮助确定用于分析主要研究终点的统计学方法。鉴于此，您在设计关键临床试验时应根据主要研究目的制定明确的统计假设。您临床研究设计的其它所有要素均应与统计假设保持一致。

对于非劣效性研究而言，我们建议试验该假设结合非劣效性Δ水平（体现“临床上不重要”的最大允许差异，即“无临床意义”）进行主要终点分析。通常通过证明研究器械安全性的显著获益支持数值较大的非劣效性Δ水平。对于优效性研究而言，我们建议假设规定具有临床意义的改善水平（即，优效性Δ），主要终点分析应证明研究器械优于对照疗法。如果研究器械在安全性方面可提供具有临床意义的改善，则在有效性终点评价中将优效性Δ值规定为0更合适。

- H.	样本量

我们建议您的研究方案应包括适用于检测统计假设的估算样本量的计算。我们建议使用与拟定统计学假设一致的统计方法进行样本量的计算。您应陈述并支持与样本量计算有关的所有统计假设。其它建议参见非诊断学医疗器械临床研究指南和医疗器械临床研究中使用贝叶斯统计的指南。.

由于任何临床研究中均可能发生患者脱落和其它形式缺失数据的情况，我们建议按随访率的预期损失上调计算出的样本量。此外，上调样本量可能因关于治疗和安慰剂效应及其方差的错误假设而降低统计把握度不适当的可能性。

- I.	患者入选标准

我们建议您在研究方案中明确规定并支持研究拟纳入的患者人群。重要的考虑包括但不局限于：

- 尿失禁类别（例如，过度活动引起的压力性尿失禁、ISD引起的压力性尿失禁、急迫性尿失禁）；

- 既往尿失禁病史（例如，尿失禁病程和严重程度、既往因尿失禁接受的治疗或手术）；

- 一般病史（例如，合并症、混淆条件）；

- 性别（即，仅女性、仅男性、男女均有）；及

- 年龄范围。

一项重要的考虑在于是否从广义或狭义上定义合格患者人群。对于这个问题无通用方法，因为各方法均具有优缺点，故您应仔细权衡。研究设计纳入广义患者人群可能增加入组率，可在广泛的受试者范围内考察器械使用情况。然而，广义定义的患者人群可能导致具有多种混淆因素的患者入组研究，者可引入显著的变异性且对数据分析有不利影响。

例如，虽然有许多器械旨在用于男性或女性解剖，但仅部分膀胱附近植入器械（例如，注射填充剂、人工尿道括约肌、电子刺激器）可用于治疗男性和女性尿失禁。如果某一器械旨在用于或仅在一种性别中研究，其适应症适用人群将受到局限。然而，如果某一器械可用于治疗男性和女性尿失禁且可在两种性别人群中进行研究，则仅进行一项研究可能难以分析和判定，因为可能存在性别等相关混淆因素，例如尿失禁的不同机制和严重程度及解剖结构周围的差异。在尿失禁医疗器械的研究中，我们认为在同一研究中纳入两种性别受试者（代替一项研究中仅纳入男性或女性单一性别）可能降低器械的总体安全性和有效性且隐藏实际获益于该器械的特殊亚组，进而影响研究结局的判定。广泛定义的患者人群的事后亚组分析通常比前瞻性定义的狭义患者人群的分析更易发生偏倚。

或者，狭义定义患者人群可能导致同质化人群，更易于分析。同质化人群还可导致小样本量，因为这可能会降低治疗反应的变异性。总之，采用更严格入组标准招募的患者人群可最小化安慰剂效应。然而，研究狭义定义患者人群可能减慢入组率且限制器械使用适应症。

因此，我们建议您的研究设计应分析患者人群选择的潜在影响。下述建议拟帮助您充分描述目标患者人群，并确保研究受试者准确体现您的描述。

- 1.	入选标准

诊断

研究者应根据该器械的尿失禁具体类别（或某一类别）适应症诊断受试者。研究方案中规定的诊断标准应于当前标准治疗一致。

严重程度

我们建议您的研究方案应规定一种可体现目标患者人群的主观测量尿失禁严重程度（例如，1小时衬垫重量检测测得的最小基线衬垫重量、3次24小时衬垫重量检测、根据7天排尿日记确定每天尿失禁发作的平均最低次数）。当在基线时可获得尿失禁严重程度的多次评估结果时（例如，多次24小时衬垫重量检测），我们建议您的研究方案应规定在每次评估时受试者需符合预定的研究入选严重程度等级。

年龄

研究方案应规定合格入组的年龄范围。我们建议您确定年龄范围时考虑以下因素：与所研究尿失禁特定类别性格的典型年龄范围，如果器械研究适合于儿科患者，及确保研究完成的最短预期寿命。

既往治疗

我们建议您的研究方案规定受试者在入组研究之前的具有临床意义的时间内曾采用较多传统疗法治疗失败或难治。一般而言，既往失败疗法的类型和持续时间取决于参加研究的风险和获益。换而言之，较多积极研究器械的研究因规定延长传统疗法的试验时间（例如，入组之前6-12个月的失败治疗）而非研究，以降低器械风险。该实践可通过将可从较多传统治疗疗法中获益的受试者排除在外而帮助控制研究相关总体风险。

受试者依从性和适合性

除了根据21 CFR第50部分的要求给出知情同意之外，受试者还应理解所有研究程序、限制条件及随访持续时间、预期寿命长于研究器械、能够容忍程序（例如，适当时进行良好的手术候选方案）且同意方案中规定的基线和随访评价。

- 2.	排除标准

混淆条件

您的研究应排除具有可能混淆研究结果的任何病史、疾病或手术史的受试者。混淆条件包括但不局限于以下情况：

- 尿失禁类别不同于所研究的尿失禁类别；

- 严重（即，超过国际尿失禁协会定义的II期）的盆腔器官脱垂,（例如，膀胱突出、直肠前突）；

- 神经系统疾病（例如，多发性硬化症、帕金森疾病）；

- 膀胱容量异常（即，大于300 cc）；

- 排尿后残留异常（即，大于50 cc）；

- 尿道狭窄和膀胱颈挛缩；

- 痉挛性膀胱；

- 尿道感染（UTI）；

- 膀胱输尿管反流；

- 膀胱结石；

- 膀胱肿瘤；及

- 病态肥胖。

具体其它风险的条件

根据特定的研究尿失器械，某些基础疾病可能给受试者带来不合理的风险，应排除在外。这些疾病包括但不局限于：并发感染（例如，UTI、膀胱炎、尿道炎）、凝血功能异常、肾功能异常及不可控的糖尿病。

合并用药

正在使用可影响排尿的药物的受试者应排除在外，否则提供充分的支持依据（例如，医学必须、剂量稳定）。此类药物包括处方药、非处方药或膳食补充剂（包括草药补充剂和药茶）。如果研究期间合并用药在临床上合理，则方案应规定研究期间剂量保持不变，除非医学上有必要。

妊娠

妊娠期妇女、有妊娠能力的女性及哺乳期妇女的入组面临两个不同的挑战：第一，因为妊娠和分娩可引起尿失禁，影响用于评价该条件的指标，入组妊娠和新妊娠妇女可能影响研究判定；第二，本指南中涵盖的许多器械，诸如植入物，可能给妊娠女性、其胎儿或其哺乳期婴儿带来风险。我们建议您对研究中纳入此类女性的优点予以详细的逐一考虑。当识别出对妊娠期或哺乳期妇女或胎儿或哺乳期婴儿有风险时，我们建议在筛查时将妊娠期或哺乳期妇女从研究入组中排除。如果对女性或胎儿有风险，我们建议具有哺乳能力的研究参与者考虑采取避孕措施限制可能的器械风险。如果对哺乳期婴儿有风险，我们建议在研究入组时警告女性该器械具有风险并告知其不要哺乳。

既往治疗

根据特定的研究尿失器械，某些既往尿失禁治疗可能混淆研究结果，故应排除在外。例如，受试者既往接受一种与研究器械类型相似的器械治疗（例如，注射填充剂）发生不良事件的风险较高或可能获益较少。

对照疗法相关的禁忌和警告

根据对照疗法的标示或已知禁忌和警告（例如，对对照注射填充剂过敏），不合适的受试者应排除在外。

- J.	治疗前评价

我们建议您在研究方案中描述您计划在治疗前评价时实施的所有基线检测、测量及检查。为确保研究者和研究中心的一致性，您应在研究方案中规定所有检测和测量的明确定义的公认的指标。治疗前评价应记录研究方案中包含的所有入选标准和排除标准，例如（1）确诊研究尿失禁的类别和（2）排除可能增加受试者风险或混淆数据分析的任何重大合并症和条件。

如果受试者病史记录中已有临床上有效的治疗前数据，则可使用这些数据记录基线状态，避免需要重复检测或测量。为确保一致性，我们建议您在研究方案中应明确规定原有治疗前数据的使用条件。

我们建议您在研究方案中应规定在治疗前评价时收集以下信息。

- 1.	病史

我们建议您在研究方案中指导研究者针对受试者的尿失禁周密的病史记录。病史记录目的旨在评价受试者是否符合研究入选标准并排除混淆因素。为允许将来对研究结果的各个影响因素进行分析，研究者应将详细的病史信息记录在病例报告表中。我们建议病史内容包括但不局限于：

- 既往治疗非尿失禁疾病而行手术的日期和类型；

- 关于既往尿失禁治疗或正在进行的治疗的信息（例如，手术、药物、器械治疗、骨盆底运动疗法、生物反馈、电刺激疗法），例如治疗类型、治疗日期、治疗持续时间、结局及出现的副作用；

- 过去膀胱或肾脏感染的日期；

- 既往6个月内所用所有药物（非处方和处方药）和膳食/草药补充剂的详细记录，并指出当前正在使用的药物及其剂量；

- 当前正在用以管理尿失禁的方法描述；

- 阴道分娩信息（如适用）；

- 更年期状态（如适用）；

- 过敏史‘’

- 当前或过去恶性肿瘤史；及

- 可能受治疗影响（例如，因器械使用动物源性材料而致自身免疫性疾病） 或可能影响或混淆治疗结局的其它条件的记录。

基于上述病史发现患尿失禁的潜在研究受试者应进行下列评价，以确诊正在研究的尿失禁具体类别，并排除作为尿失禁主要致病因素的盆腔器官脱垂或神经系统类疾病。

- 2.	体格检查

我们建议您在研究方案中指导研究者执行体格检查，包括详细的泌尿道病史，以评估尿路症状和肠功能症状、性功能及盆腔器官脱垂（女性）。

- 3.	神经学检查

我们建议研究者对所有患者执行简单的神经学检查，包括肛门括约肌张力评估、自主性肛门收缩评价及完整的会阴感觉的评价。如果发现可能混淆研究结果的异常，研究者应排除受试者参与研究。

- 4.	排尿日记

为记录尿失禁的频率和严重程度及漏尿发生情况，我们建议受试者填写排尿日记。排尿日记应记录日常液体摄取的序时记录、活动引起的尿失禁发作及感知的紧急水平、每次尿失禁发作的严重程度（即，估计的漏尿体积）、衬垫使用以及正常的排尿及测量体积。为最大化收集信息的质量，我们建议研究者为受试者提供关于填写排尿日记的充分说明，并培训他们如何收集该信息。

由于患者自身存在尿失禁相关的高度变异性，使用排尿日记难以获得稳定的基线指标信息，只能在有限的时间内进行评估。因此，我们建议在治疗前评价期间使用7天排尿日记。

- 5.	衬垫重量检测

我们建议您的研究包括衬垫重量检测，以记录基线时漏尿量和严重程度。两种使用衬垫重量测量漏尿的常用方法如下：

- 1小时临床刺激垫重量检测；及

- 24小时家用衬垫重量检测。

受试者通常在医生办公室通过规定的运动执行1小时刺激垫重量检测，而受试者在家里通过正常日常活动执行24小时衬垫重量检测（收集24小时期间所用的所有衬垫并称重）。尽管1小时刺激垫重量检测本身比24小时衬垫重量检测更标准，但其并不能包括可影响患者生活质量的日常生活活动。然而，1小时刺激垫重量检测主要针对压力性尿失禁，可用于帮助鉴别诊断，但是24小时衬垫重量检测一般适用于所有类别的尿失禁。因此，我们建议执行两种类型的衬垫重量检测。为确保受试者自身或其间的一致性，我们建议您在研究方案中尽量统一两种衬垫重量检测。女性受试者在月经期间不应进行衬垫重量检测。

由于患者自身存在尿失禁相关的高度变异性，仅使用24小时衬垫重量奸恶难以获得稳定的基线指标信息。因此，我们建议在治疗前评价期间执行3次24小时衬垫重量检测。

- 6.	尿动力学检测

我们建议您在治疗前评价时执行以下基线尿动力学检测，以确诊所研究的特定尿失禁类别并排除膀胱功能异常受试者。

尿流率

尿流率应包括高于预定最低量（例如125 cc）的排尿体积测量,、总排尿时间、最大尿流率、平均尿流率及排尿后残留尿体积（PVR）。超声波法或导管插入法均可用于测量PVR，但您在治疗前和治疗后应使用同一种方法。

漏点压

漏点压（LPP）是指小型压敏尿道导管周围漏尿的最小膀胱内压力。将导管插入膀胱内，注入200-250 cc水测定LPP，其应用作受试者诊断检查的一部分，以鉴定有无压力性尿失禁,。对于主要由ISD引起的压力性尿失禁患者，LPP通常较低（小于50-60 cm水）。因此，对于针对由ISD引起的压力性尿失禁研究而言，我们建议您方案的入选标准规定研究入组的最大LPP。

膀胱测压

液体膀胱测压（使用生理盐水）应包括膀胱容量测量、胀满感（依从性）及急迫性（不自主漏尿发生时的漏尿体积）。该检测除了对记录正常膀胱功能有用以外，您还应纳入膀胱测压作为受试者诊断检查的一部分，以鉴定有无急迫性尿失禁

- 7.	膀胱镜检查

您的研究方案应指导研究者在治疗前评价时执行膀胱镜检查，以记录无膀胱颈梗阻、有无尿道狭窄及其它膀胱病理学异常。

- 8.	实验室检测

您的研究方案应指导研究者执行以下实验室检测，以筛查受试者是否可入组研究。

通过尿培养进行尿液分析

研究者应通过尿培养进行尿液分析，以排除活跃性UTI患者。

血压化学

我们建议您的研究方案中规定收集常规血液化学信息，包括全血细胞计数（CBC）血尿素氮（BUN）。

妊娠试验

为筛查受试者是否怀孕，研究者应对具有生育能力的女性行妊娠试验。

- 9.	调查问卷

您的研究方案中应指导研究者对研究受试者执行以下调查问卷。

生活质量

受试者应完成一份经验证的针对尿失禁的生活质量评估。该调查问卷的目的是评估受试者对治疗对其生活各方面影响的认知。

性功能

受试者应在治疗前完成一份经验证的针对不同性别的性功能调查问卷，以能够评估仪器使用是否影响性功能。

患者满意度

受试者应完成一份标准化调查，以记录其对可能受尿失禁影响的生活各方面的满意度。我们建议您将这些基线结果与治疗后满意度调查结果比较。

- K.	研究者选择和培训

我们建议您选择能够招募充分数量的合格研究器械目标人群代表性受试者的研究中心和研究者。在方案偏离中占据大比例的研究中心可导致结果的合并和统计分析变得复杂，最终可能使研究结论无效。

与现有器械相比，许多尿失禁研究器械在设计或临床应用方面都比较新颖，或者涉及不同的技术。为帮助确保研究器械使用的安全性、适当性和一致性，并为提高合并各研究中心数据的能力，我们建议您的研究方案应描述关于器械使用的研究者教育培训计划。该培训应包括说教教导，涵盖器械各功能和操作原则，还可能涉及由经验丰富的医生监督。此外，培训时强调临床研究的重要或独特方面可能有用，例如筛选、获得知情同意、随机程序、设盲、随访计划、数据收集丰富及不良事件报告。

- L.	治疗信息

为提高各研究者和各研究中心间的一致性，我们建议您的研究方案应描述研究和对照治疗信息。该信息应包括但不局限于以下内容：

- 术前患者教育和准备；

- 麻醉要求；

- 器械使用说明（例如，定型、给药途径、技术、布置、植入量、设定或治疗参数）；

- 建议的仪器或成像设备；

- 手术技术；及

- 手术后护理。

此外，如果研究或对照疗法涉及多次或分期治疗，或者如果方案要求在研究期间选择治疗，您的研究方案应描述治疗各方面的详细信息。如果需要复治，我们建议您的研究方案规定复治标准、两次治疗间的最小和最大时间间隔以及进行复治的具体治疗说明。

- M.	治疗后评价

您的研究方案应明确描述随访计划，并确定您计划在每次治疗后评价时实施的所有检测、测量和检查。随访计划应包括为评估任何术后治愈期的早期检查和器械初始使用，另外还需在随访期间定期访视，以收集结局信息，评估主要和次要终点。为确保研究期间和各研究中心的一致性，我们建议您的研究方案应指导研究者使用治疗前评价期间所用相同方法执行治疗后检测。

我们建议治疗后评价包括但不局限于以下检测和评估：

- 体格检查；

- 排尿日记；

- 衬垫重量检测；及

- 调查问卷。

此外，我们建议您的研究方案因规定在治疗后评价期间执行以下检测和评估。

#### 尿动力学检测

对于可能影响膀胱排空的器械而言，我们建议每次治疗后检查时评估PVR。对于压力性尿失禁适应症而言，我们建议在第6和12个月治疗后检查时评估LPP。对于急迫性尿失禁适应症而言，我们建议在第12个月治疗后检查时执行膀胱测压。

膀胱镜检查

对于膀胱内或尿道内器械而言，我们建议在第12个月治疗后检查时执行膀胱镜检查；对其它器械设计而言，我们建议在治疗后适当时间计划执行膀胱镜检查，以评估器械对膀胱和尿道的潜在影响。

实验室检测

为评估UTI，我们建议在每次随访访视时通过尿培养（若指明）进行尿液分析。此外，我们建议在第12个月治疗后检查时收集血液化学信息，包括CBC和BUN。

- N.	统计分析建议

您的研究方案应包括综合性统计分析计划，前瞻性地描述如何对研究结果进行分析。研究中使用的所有统计分析应适用于分析目的，并予以全面记录。我们建议您的统计分析计划包括下述信息。然而，根据您器械的设计或适应症，或者收集数据的性质，FDA可能建议采用其它或不同的分析技术。

- 1.	主要终点分析

研究的主要统计分析通过是用于评估研究总体成功或失败的统计分析。因此，我们建议在研究方案中描述并记录该分析的详细信息。如F.研究持续时间向下所述，我们建议使用12个月随访数据对研究成功进行主要分析。为减少偏倚，我们建议使用意向治疗（ITT）人群执行该主要分析。该ITT人群包括随机入组研究的所有受试者，不考虑受试者是否接受随机分配的治疗。

除了ITT分析分析以外，我们建议您在研究方案中规定执行其它主要终点分析，以评估研究结果的耐用性。我们建议您执行这些附加分析评估结果是否与主要ITT分析结论一致，并为您的研究结论提供支持性信息。应尽一切努力评估基本假设对各项敏感性分析的合理性。我们建议这些附加分析包括以下其它分析：

- 符合方案人群的分析（例如，接受治疗并遵照方案的受试者）；

- 针对输入的缺失数据，使用多种不同的预定方法进行敏感性分析；

- 纵向或重复测量分析，以评估“治疗后时间”对结果的影响；及

- 每次随访时评估“干燥”、“显著改善”、“无显著改善”和“恶化”受试者的例数（相对于基线）。

为考察受试者相关和治疗相关因素对主要安全性和有效性终点的潜在影响，并为发现任何重要的预后因素，我们建议方案应描述综合性协变量分析。为最小化分析相关偏倚，我们建议方案应前瞻性地定义所有重要的协变量。重要的协变量包括但不局限于：

- 研究中心；

- 性别；

- 年龄；

- 体重或体重指数；

- 种族；

- 吸烟状况；

- 酒精使用状况；

- 占有；

- 尿失禁持续时间；

- 所有基线尿失禁指标，包括尿失禁专用生活质量评分；

- 阴道分娩（如适用）；

- 绝经后状况（如适用）；

- 既往子宫切除术（如适用）；

- 既往尿失禁手术；

- 复治；

- 药物使用；及

- 器械相关协变量（例如，器械设置）。

- 2.	次要终点分析

我们建议您在研究方案中应前瞻性地规定在主要终点分析已成功满意的情况下执行次要终点分析的统计计划。如果次要终点分析只是纯粹的作为探索新分析或并不拟支持使用适应症或器械性能，我们建议您只需对这些分析进行简单的描述。另一方面，如果所有次要终点分析均拟于支持标签中的使用适应症或器械性能（例如，使用p值或置信区间比较治疗组和对照组），我们建议您在研究方案中预先规定这一目的，并详细描述您计划遵照的统计方法。

用以支持标签中使用适应症或器械性能的主要统计挑战在于对次要终点数据进行多次评估，且不增加高于可接受水平（通常为5%）的1类错误类。目前可用于维持1类错误率不高于规定水平的有效多样性调整策略有许多，下面列出了其中3种：

- Bonferroni程序；

- 分层关闭测试程序；及

- Holm’s递减程序。

由于上述各种多样性调整策略均涉及平衡不同潜在优缺点，我们建议您在研究方案中前瞻性地陈述您拟使用的策略。我们建议您在研究方案中前瞻性地陈述使用适应症或器械性能相关各次要终点的统计假设。

- 3.	缺失数据

缺失数据可能是潜在偏倚的主要来源。尽管目前有多种输入缺失数据的统计方法，但过多的缺失数据可能导致结果的不确定性达到不可接受水平，并使研究结论无效。因此，我们建议尽一切努力最小化缺失数据的发生率。鉴于此，我们建议您在研究方案中将下列要素合并。

尽可能最小化失访和脱落

我们建议您描述监督和最小化研究期间缺失数据和患者脱落发生率的具体措施，例如监测活动、关于排尿数据收集的说明和培训、依从研究受试者的特殊奖励、提醒受试者计划访视的方法以及与失访受试者取得联系的具体措施（例如，电话、明信片、联系近亲属）。

尽可能记录缺失数据的原因

我们建议您确定记录步骤：

- 各缺失访视的原因（例如，并发症、达到研究中心的交通不便）；

- 各脱落的原因（例如，寻求替代疗法、并发症或器械不耐受、对器械不满意、搬家）；

- 任何死亡的原因（例如，验尸报告、死亡证明）。

为完成并详述所有研究受试者的，我们建议您在研究期间收集完整信息。因为缺失随访可对有关器械长期安全性和有效性的结论造成不利影响，您应尝试最小化研究过程中总体随访缺失率。

本方案应说明您如何计划处理统计分析中的缺失数据。常用的方法是ITT分析。其它方法包括接受治疗或符合方案分析。ITT方法可保持患者在基线特征（观察到和未观察到）方面的可比性，通常被视为新疗法评价用的首选方法。如上述讨论（见1.主要终点分析），应实施敏感性分析，将在关于缺失数据机制的各种假设下获得的结果进行比较。

- O.	风险分析

方案应包含临床上合理的风险分析，用以支持拟定研究。在要求批准的IDE申请的临床研究中，风险分析必须包括21 CFR 812.25（c）中规定的要素，所列如下：

- 所有增加受试者暴露于研究风险的描述和分析；

- 最小化风险的方法；

- 研究依据；及

- 患者人群的描述，包括例数、年龄、性别和身体状况。

我们建议您方案的风险分析章节包括器械本身的风险（例如，可植入刺激器引起的非计划电休克，或电外科学加热装置使用期间发生组织损伤）及治疗程序引起的风险（例如，植入物布置引起的手术风险、注射填充剂使用引起的膀胱镜检查风险或麻醉风险）。此外，我们建议您在知情同意书中使用易于理解的术语将这些风险告知潜在受试者。

- P.	研究监查

我们认为适当的研究监查对确保研究受试者安全性、研究者遵守研究计划及所得临床数据的质量和完整性至关重要。因此，我们建议研究计划应包含一个全面的研究者同意在研究期间遵守的书面监查计划。在要求批准的IDE申请的临床研究中，按照21 CFR 812.25（e）的要求，IDE申请必须包含书面监查程序。此外，关于推荐的监查涉及FDA管制产品的临床研究的方法，请参见监管机构的题为“临床研究监查指南”的指导原则。

书面监查程序可帮助确保每个参与监查程序的人员履行其职责。除了21 CFR第812部分和21 CFR第50部分要求的要素及临床研究监查指南的建议以外，我们建议您将以下要素纳入您的监查程序中，包括但不局限于：

- 经培训和有资质监查员的识别；

- 预研究和定期访视的描述，包括这些访视的时间安排和所执行的具体监查活动；

- 代表性受试者记录完整性和准确性的审查标准；及

- 充分记录现场监查访视的要素，包括发现、结论和所采取的纠正任何不足之处的措施。

我们建议监督试验的研究监查员在研究期间识别出签证缺陷，若有必要可修改方案。研究监查员还应有用于不可预见问题的应急计划和快速植入计划的手段。您和监查员应仔细设计研究应急计划，且目标为保持研究设计的完整性。我们还建议您的监查员按照方案中的规定保证研究受试者入组并分配干预治疗，在适当时收集随访数据，完整准确地记录数据。

- Q.	病例报告表

为确保临床研究过程中收集的所有信息均得以记录，我们建议您的研究应包含病例报告表，用于研究者单独完成各主题信息。为便于所有主题、治疗和研究数据的记录，我们建议您设计这个表的格式，指导研究者记录方案中所述信息。病例报告表应包括但不局限于：

- 治疗前评定表；

- 治疗信息表；

- 治疗后评定表；

- 合并用药表；

- 方案偏离表；

- 不良事件表；及

- 患者终止研究信息表。

FDA对各表内容的建议讨论如下。

治疗前评定表应包括治疗前评价的所有相关信息，例如病史、体格检查、基线筛查指标及入选和排除标准的记录。

治疗信息表应报告关于研究器械和对照疗法治疗程序的所有相关信息，例如日期、术前准备、麻醉使用、器械使用说明（例如，定型、给药途径、技术、布置、植入量、设定或治疗参数）、仪器和成像设备使用、手术技术、手术后护理、方案偏离和并发症。如果研究期间允许复治，则当时应记录类似信息。

治疗后评定表应包括每次随访访视时收集的所有数据。一般而言，每次随访访视时均应完成一份单独的治疗后评价表。

合并用药表应列出受试者在基线时和研究期间使用的所有药物和膳食补充剂以及具体的使用日期和剂量。

方案偏离表应鉴别并描述各方案偏离，注明偏离发生日期和类型以及偏离的临床合理性说明。

不良事件表应识别并描述各不良事件，包括发生日期、类型和描述、器械相关性、严重程度、干预或解决方法及消退日期。

患者终止研究信息表应包括患者终止研究的日期和原因。研究终止的典型原因包括完成研究随访、受试者撤回知情同意、退出以接受替代治疗、研究者要求退出研究、死亡和失访。

- 附录1

| 偏倚来源 | 常用的减轻方法 |
| --- | --- |
| 选择偏倚 当一个比较组中具有1个或多个重要预后因素的患者多于另一个比较组时可发送偏倚。 | • 随机化 • 客观诊断和结局指标 • 均质化研究人群 • 预先规定方案、终点和统计计划 |
| 研究者偏倚 当某一研究者有意识或潜意识地支持一个研究组而非其它研究组时可发生偏倚。 | • 设盲 • 预先规定方案、终点和统计计划 |
| 评价者偏倚 是一类研究者偏倚，即检测结局变量的人员有意或无意记录支持1种干预而非另一种干预的测量结果。特别是具有主观终点（例如，生活质量）的研究更容易发生该类型偏倚。 | • 设盲 • 客观诊断和结局指标 |
| 安慰剂或虚假治疗效应 当暴露于非阳性疗法的某一患者认为自己正在接受干预并且随后表现出或报告有所改善时可发生该类型偏倚。 | • 随机化 • 设盲 • 客观诊断和结局指标 |
| 缺失数据 当受试者对不同于其他受试者的结局不予以报告时可能引入偏倚。 | • 记录和提高依从性 • 计划实施敏感性分析 |

MS Litwin, CS Saigal, editors. Urologic Diseases in America. US Department of Health and Human Services, Public Health Service, National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Washington, DC: US Government Printing Office 2007; NIH Publication No. 07-5512, pg. 161, http://kidney.niddk.nih.gov/statistics/uda/Urologic_Diseases_in_America.pdf.

JA Fantl, DK Newman, J Colling, et al. Urinary incontinence in adults: acute and chronic management. Clinical Practice Guideline Number 2 (1996 Update). Rockville, MD: Agency for Health Care Policy and Research, 1996, AHCPR Publication No. 97-0682.

JL Melville, K Delaney, K Newton, W Katon. Incontinence Severity and Major Depression in Incontinent Women. Obstet Gynecol, 2005, 106(3):585-592.

S. Hunskaar, A. Vinsnes. The quality of life in women with incontinence as measured by Sickness Impact Profile. J Am Geriatr Soc, 1991, 39(4):378-382.

I. Yalcin, R.C. Bump,. The effect of previous treatment experience and incontinence severity on the placebo response of stress urinary incontinence, Am J Obstet Gynecol, 2004, 191:194-197.

J.H. Schagen van Leeuwen, R. Castro, M. Busse, B.L. Bemelmans. The placebo effect in the pharmacologic treatment of patients with lower urinary tract symptoms, Eur Urol, 2006, 50(3):440-452.

见重大风险和非重大风险医疗器械研究， http://www.fda.gov/downloads/ScienceResearch/SpecialTopics/RunningClinicalTrials/GuidancesInformationSheetsandNotices/UCM118082.pdf .

对于无重大风险的器械，临床研究的申办方仍须遵照机构审查委员会（21 CFR第56部分）和知情同意（21 CFR第50部分）的法规要求。

G.D. Webster, M.L.Guralnick,. in Campbell’s Urology, edited by PC Walsh, AB Retik, V.E. Darracott Jr., et al., Philadelphia: Saunders, 2002, 8th edition, vol. 2, pp. 901.

R. Temple, S.S. Ellenberg. Placebo-controlled trials and active-control trials in the evaluation of new treatments. Part 1: Ethical and scientific issues. Ann Intern Med, 2000, 133(6):455-461.

P. Abrams, J.G. Blaivas, S.L. Stanton, J.T. Anderson. The standardization of terminology of lower urinary tract function. Scand J Urol Nephrol Suppl, 1988, 114:5-19.

A. Tubaro, W. Artibani, C. Bartram, et al., “Imaging and other investigations,” in Incontinence: Basics and Evaluation, edited by P. Abrams, L. Cardozo, S. Khoury, and A. Wein A., vol. 1, Paris: Health Publication Ltd., 2005, pp. 775.

L. Jørgensen, G. Lose, P. Thunedborg. Diagnosis of mild stress incontinence in females: 24-hour home pad weight testing versus the 1-hour ward test. Neurourol Urodyn, 1987, 6:165-166.

A. Tubaro, W. Artibani, C. Bartram, et al., “Imaging and other investigations,” in Incontinence: Basics and Evaluation, edited by P. Abrams, L. Cardozo, S. Khoury, and A. Wein., vol. 1, Paris: Health Publication Ltd., 2005, pp. 777.

K.S. Kinchen, K. Brugio, A.C. Diokno, N.H. Fultz, et al., Factors associated with women’s decisions to seek treatment for urinary incontinence. J Women’s Health (Larchmt), 2003, 12(7):687–698.

J.H. Schagen van Leeuwen, R. Castro, M, Busse, B.L. Bemelmans. The placebo effect in the pharmacologic treatment of patients with lower urinary tract symptoms, Eur Urol, 2006, 50(3):440-452.

C. Payne, P. Van Kerrebroeck, J. Blaivas, et al., “Research Methodology in Urinary Incontinence” in Incontinence, edited by Abrams P, Cardozo L, Khoury S, and Wein A, Paris: Health Publication Ltd., 2002, pp.1058–1061.

A. Tubaro, W. Artibani, C. Bartram, et al., “Imaging and other investigations,” in Incontinence: Basics and Evaluation, edited by P. Abrams, L. Cardozo, S. Khoury, and A. Wein A., vol. 1, Paris: Health Publication Ltd., 2005, pp. 779.

A. Tubaro, W. Artibani, C. Bartram, et al., “Imaging and other investigations,” in Incontinence: Basics and Evaluation, edited by P. Abrams, L. Cardozo, S. Khoury, and A. Wein A, vol. 1, Paris: Health Publication Ltd., 2005, pp. 779.

R.B. D’Agostino, Sr., Controlling alpha in a clinical trial: the case for secondary endpoints. Statist Med, 2000, 19(6):763-766.

K.S. Kinchen, K. Brugio, A.C. Diokno, N.H. Fultz, et al., Factors associated with women’s decisions to seek treatment for urinary incontinence. J Women’s Health (Larchmt), 2003, 12(7):687-698.

有许多尿失禁专用生活质量指标。这些指标在人群及其开发和验证的环境及其在其他患者组的潜在适用性方面存在差异。第三次国际尿失禁会议讨论了其中大多数指标，并关于尿失禁专用生活质量调查问卷达成国际共识。[J. Donovon, R. Bosch, M. Gotoh, S. Jackson, et al., “Symptom and quality of life assessment” in Incontinence: Basics and Evaluation, edited by P. Abrams, L. Cardozo, S. Khoury, and A. Wein, vol. 1, Paris: Health Publication Ltd., 2005.]

T.H. Wagner, D.L. Patrick, T.G. Bavendum, M.L. Martin, et al., Quality of life of persons with urinary incontinence: development of a new measure. Urology, 1996, 47(1):67-72.

D.L. Patrick, M.L. Martin, D.M. Bushnell, I. Yalcin, et al., Quality of life of women with urinary incontinence: further development of the incontinence quality of life instrument (I-QOL). Urology, 1997, 53(1):71-76.

I. Yalcin, D.L. Patrick , K. Summers, K. Kinchen, et al. Minimal clinically important differences in incontinence quality-of-life scores in stress urinary incontinence, Urology, 2006, 67(6):1304-1308.

J.H. Schagen van Leeuwen, R. Castro, M. Busse, B.L. Bemelmans. The placebo effect in the pharmacologic treatment of patients with lower urinary tract symptoms, Eur Urol, 2006, 50(3):440-452.

参见法案（21 U.S.C.360l（a）（1）；21 CFR 814.82（a）（2）第522（a）（1）

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm 106757.htm

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm 071072.htm

J.H. Schagen van Leeuwen, R. Castro, M. Busse, B.L. Bemelmans. The placebo effect in the pharmacologic treatment of patients with lower urinary tract symptoms, Eur Urol, 2006, 50(3):440-452.

B.L. Shull, G. Hurt, J. Laycock, et al., “Physical Examination,” in Incontinence, Edited by P. Abrams, L. Cardozo, S. Khoury, and A. Wew , Paris: Health Publication Ltd., 2002, pg. 377

S. Hunskaar, K. Burgio, A. Clark, et al., “Epidemiology of urinary and faecal incontinence and pelvic organ prolapse,” in Incontinence: Basics and Evaluation, edited by P. Abrams , L. Cardozo, S. Khoury, and A. Wein, vol. 1, Paris: Health Publication Ltd., 2005, pp. 290-297.

R.M. Ellerkmann, G.W. Cundiff, C.F. Melick, et al., Correlation of symptoms with location and severity of pelvic organ prolapse,” Am J Obst Gynecol, 2001, 185(6):1332-1338.

P. Abrams, Bladder outlet obstruction index, bladder contractility index and bladder voiding efficiency: three simple indices to define bladder voiding function, BJU Int, 1999, 84:14-15.

J.G. Blaivas and A. Groutz, Campbell’s Urology, edited by P.C. Walsh, A.B. Retik, E. Darracott Vaughan Jr., et al., Philadelphia: Saunders, 2002, 8th edition, vol. 2, pp. 1039.

R. A. Appell, Injectables for urethral incompetence, World J Urol, 1990, 8(4):208-211.

E.J. McGuire, C.C. Fitzpatrick, J. Wan, et al., Clinical assessment of urethral sphincter function, J Urol, 1993, 150(5 Pt 1):1452-1454.

R.H. Woolhard, K. Carty, P. Wirtz, R. Longabaugh, et al., Research fundamentals: follow-up of subjects in clinical trials: addressing subject attrition, Acad Emerg Med, 2004, 11(8):859-866.

J.H. Ellenberg, Intent-to-treat analysis versus as-treated analysis, Drug Inf J, 1996, 30:535-544.

根据21 CFR 812.3（m）的规定，在美国开始实施重大风险器械的临床研究前需要提供批准的IDE。

http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm126400.htm