骨锚钉的上市前通知（510(k)）申请

行业指南与食品药品管理局工作人员指导草案

指导草案

本指导草案发布的目的仅是为了征集意见。

文件发布日期：2017年1月3日

本指导是1996年4月20日“骨锚钉器械测试指导文件”内容更新后的补发。

您应该在《联邦公报》发出通知宣布本指导草案可用之日起60日内递交关于本草案文件的意见和建议。电子意见可递交至http://www.regulations.gov 。书面意见可递交至食品药品管理局文档管理部（HFA-305），地址为 5630 Fishers Lane, rm. 1061, Rockville, MD 20852。用《联邦公报》中发布公告中列出的案卷编号来标识所有意见。

关于本文件的任何问题，请联系矫正器械部，电话（301）796-5650。

| FDA | 美国食品药品管理局 | 美国卫生与人类服务部 食品药品管理局 器械与放射学卫生中心 |
| --- | --- | --- |
|  | 器械与放射学卫生中心 |  |

前言

额外副本

其他副本可访问本网站获取。您还可以发送邮件至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov来索取本指南的副本。请使用文件编号1400005来标识您索取的指导文件。

目录

I.	引言	1

II.	范围	2

III.	510(k) 申请建议	2

A.	设备描述	2

1.	一般带线骨锚钉	2

2.	镍钛诺带线骨锚钉	3

3.	聚合物可吸收带线骨锚钉	4

B.	实质等同器械比较	5

C.	生物相容性	5

D.	无菌性	7

E.	再处理（包括非灭菌包装一次性器械）	7

F.	产热原性	8

G.	使用寿命与包装	8

H.	磁共振（MR）兼容性	9

I.	非临床性能测试	9

1.	缝线特征描述	10

2.	插入测试	10

3.	拔出测试	11

4.	组件互连测试	11

5.	疲劳测试	11

6.	腐蚀（镍钛诺）	12

7.	退化试验	13

J.	临床性能测试	14

K.	标签	14

L.	改良	15

骨锚钉的上市前通知（510(k)）申请

行业指南与食品药品管理局工作人员指导草案

本指导草案结稿时，将代表食品药品管理局（FDA或管理局）对本主题的当前思考。它不会赋予任何人任何权利，也不会约束FDA或公众。如果其他可选择的另一方法符合可适用法令、法规的要求，也可以使用。若想要讨论另一替代方法，请联系扉页上列出的负责本指导文件的FDA工作人员或办公室。.

- I.	引言

本草案指导文件提供了骨锚钉（带线骨锚钉）器械510(k)申请的建议。这些器械适用于软组织与骨骼的连接。本指导的签发仅限于意见征求。

本指导草案是先前1996年4月20日“骨锚钉器械测试指导文件”指导草案的补发文件。FDA正在更新本指导文件，以澄清和提供当前对骨锚钉510(k)申请建议内容的想法，其中包括性能测试建议和器械说明。特别地，本指导反映出了对包括镍钛诺和可吸收聚合物骨锚钉等在内的骨锚钉器械相关台架测试方法的最新想法。.

对于本文件中引用的FDA认可标准的现行版本，请访问FDA认可共识标准数据库网站查阅：http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm。

包括本指导草案在内的FDA指导文件并没有建立法律上可强制执行的责任。相反，这种指导文件描述了管理局对本主题的当前想法，应该只能被视为建议，除非引用的是特定法规或法定要求。管理局指导中应该一词的使用意味着一些事情提议或建议，不是要求。

- II.	范围

本指导文件旨在论述用于软组织与骨连接时附肢骨骼内骨锚钉（带线骨锚钉）固定器械的上市前通知（510（k））审查相关的描述特征、标签、生物相容性和台架测试。这一连接可能是通过把缝线一端与软组织相连，另一端与插进骨骼内的器械相连实现的。本文件没有论述用于连接骨-骨的锚钉或界面螺钉组件，也没有论述与人工韧带或肌腱一起使用的锚钉。

按照21 CFR 888.3030 和21 CFR 888.3040对这些器械进行归类，下表列出了它们的产品代码：

| 产品代码 | 法规编号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| MAI | 21 CFR 888.3030 | 固定件，固定，不可降解，软组织 |
| MBI | 21 CFR 888.3040 | 固定件，固定，不可降解，软组织 |

请注意，带线骨锚钉器械历史上可能被批准了其他产品代码（如，HWC）；然而，这些产品代码更适合于其他矫形器械（如，固定螺钉）。为了确保该产品代码清楚地反映出预定器械类型（即，骨锚钉），我们建议以后的申请文件应该在产品代码MAI或MBI下递交批准，如上所示。

- III.	510(k) 申请建议

- A.	设备描述

我们建议您通过适用的条款号和上述第II部分中指示的产品代码标识您的器械，并且包含以下信息。

- 1.	一般带线骨锚钉

- 应该提供骨锚钉的尺寸（如，长度、内/外直径）和材料（包括可适用的材料标准，如果有的话）。我们建议，您应该提供所有器械组件的全尺寸工程图，以便捕获这一信息。

- 如果有多个骨锚钉组件（如，内组件和外套管），您应该提供如何组装这些组件的说明。

- 如果锚钉结构中包含了缝线（如，用插入物上的锚钉预装入的缝线），您应该提供所有材料（包括涂层和添加物）的特性和比例，以及使用当前公认的美国药典（USP）中标识的尺码系统的风险尺码。如果该缝线先前已经获得了管理局的批准，则您应该标识出申请号（如，510（k）号）。关于与缝线组件一起纳入的更多适当信息，请参考FDA指导文件“II类特殊控制指导文件：手术缝合线” (http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm072701.pdf )。

- 应该提供缝线/锚钉连接机制（如，把缝线系到锚钉远端的孔眼上）的说明。

- 一些锚钉结构旨在与缝线一起使用，这将由最终用户决定。如果锚钉系统不包含缝线，则预期它将与特定尺码的一般缝线一起使用，您应该确保在申请文件和标签草案中详细说明建议的缝线尺码（如，USP 2码）和类型（可吸收型与不可吸收型）。

- 如果打算把此锚钉用作器械特定器具系统的一部分，则应该提供所有相关器具（如，带线骨锚钉驱动器）的说明。

- 您应该提供插入锚钉前的骨准备方法（如，自攻，或导向钻孔的直径和深度）。

- 应该提供该固定系统的所有兼容组件。

上述建议的描述特征旨在涵盖所有的带线骨锚钉组件。如果适用，除了上述讨论的一般信息外，还应该提供下述其他的镍钛诺和可吸收性锚钉信息。

- 2.	镍钛诺带线骨锚钉

- 应该提供与所有可适用材料标准（如，ASTM F2063：医疗器械和外科植入物用变形镍钛形状记忆合金标准规范）的一致性说明。

- 如果没有可适用于您的材料的标准，您应该提供该材料的化学成分。您还应该说明该带线骨锚钉将通过怎样的作用方式（如，热形状记忆或超弹性）转变到特定的尺码和形状。

- 应该提供多个生产批次中抽样的最终成品器械的转变温度（即，As和Af）。我们建议使用ASTM F2004：镍钛合金热分析转变温度标准试验方法 和ASTM F2082：通过完全和自由回复测定镍钛形状记忆合金转变温度标准试验方法中描述的方法或等效方法。您应该提供您的带线骨锚钉可接受的Af温度范围的详细说明。

- 您应该提供对您的镍钛诺带线骨锚钉所执行的最终加工说明（包括所有的电解抛光和/或钝化步骤），包括表面处理工艺（如，形状设置、抛光和/或钝化步骤）说明。

- 3.	聚合物可吸收带线骨锚钉

- 应该提供结构材料和其遵循的所有可适用的共识标准。如果已获批准类似骨锚钉中使用了相同的材料，则您应该说明此实质等同器械的510(k)号。

- 应该提供关于您的器械的制造分析特性（如，分子量、残留单体含量和结晶度）的说明。

- 应该提供降解机制（如，水解）。

- 应该提供降解时间范围。

如果结构或加工的材料与已获批准实质等同器械的使用材料不相同，且您正在依靠风险评估来代替新试验来论述生物相容性等材料问题，则您还应该提供以下信息：

- 进厂原材料的规格。

- 用来制造最终器械使用的工艺（包括灭菌）说明。

截止至本指导草案发布之日，只有已获批准的可吸收带线骨锚钉组件是由水解可降解的聚合物（如，PLLA）构成。对于由其他材料类型构成的带线骨锚钉或具有另一降解机制的带线骨锚钉，都很可能需要其他类型的信息。

- B.	实质等同器械比较

510(k) 中必须含有该拟定器械与已合法上市实质等同器械的比较1（包括510(k)号，如果适用的话），并提供表明您的器械与已获批准实质等同器械在使用适应证和技术特征（如，材料、几何结构）方面的相同和不同之处。然而，如果有可能，希望进行并列比较，例如，使用如下所示的一个表格。这个表格并不是用来详细列出所有的比较参数；您应该确保提供了上述“器械说明”部分中概述的所有相关的器械描述特征。

| 说明 | 受试器械 | 已获批准实质等同器械（Kxxxxxx） |
| --- | --- | --- |
| 使用适应证 |  |  |
| 骨锚钉几何结构 |  |  |
| 骨锚钉尺寸（内/外径） |  |  |
| 骨锚钉材料 |  |  |
| 缝线直径范围 |  |  |
| 骨锚钉上缝线的固定方法 |  |  |
| 其他相关特征 |  |  |

- C.	生物相容性

重要性：骨锚钉含有患者接触材料，当用于其预期目的（即，接触类型和接触时间）时，它们可能会诱发有害的生物反应。

建议：您应该确定您的器械（包括锚钉和相关缝线）所使用的所有患者接触材料的生物相容性。如果您的器械在组成和加工上与具有成功使用历史的骨锚钉相同，则您可以参考先前的测试经验或文献，如果适当的话。为了论述该器械材料，我们建议您提供公认共识标准或器械主文件（MAF）授权委托书（LOA）的参考。

如果您无法凭借类似位置/接触时间和预期用途鉴别与您的器械使用了相同材料的已合法上市实质等同器械，我们建议您应该实施提供一项生物相容性风险评估。该评估应该解释已标识生物相容性风险之间的关系，可用来减轻已知风险的信息以及所有存在的知识空白。然后，您应该提供所有生物相容性测试或实施用来减轻残留风险的其他评价。

1 21 CFR  807.87(f)

我们建议您应该遵循FDA指导“国际标准ISO10993-1使用‘医疗器械生物学评价-第1部分：风险管理过程中的评价与试验’” (http://www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm348890.pdf )，该指导文件中标识出了应该考虑的生物相容性评估类型和关于如何执行相关试验的建议。

按照ISO 10993-1和FDA指导的附录A，骨锚钉被认为是长久接触组织/骨的植入器械。因此，您的生物相容性评价中应该论述一下下面的终点：

- 细胞毒性

- 灭菌

- 刺激性或皮内反应性

- 急性全身毒性

- 材料介导的产热原性

- 亚慢性毒性（亚急性毒性）

- 遗传毒性（我们建议应该对致突变性和致断裂作用进行评估。）

- 植入

- 慢性毒性

- 致癌性

对于短时接触组织/骨的器械特定、患者接触器械装置（如，插入器轴），您的生物相容性评价中应该论述一下下面的终点：

- 细胞毒性

- 灭菌

- 刺激性或皮内反应性

- 急性全身毒性

- 材料介导的产热原性

下面是针对骨锚钉建议的其他注意事项：

- 如何缝线组件含有涂层，则除了对散装缝线材料进行生物相容性评价外，还应该对该涂层进行生物相容性评价。

- 如果您的生物相容性评估依靠使用的是原材料，则您应该确保将论述后续加工、清洗和灭菌步骤，以此论述最终灭菌器械的生物相容性。

- 配方、加工、灭菌或器械表面特性（如，纳米结构）等能够影响最终产品生物相容性的不同之处可能会需要进行更多的生物相容性测试。

- 对于可降解锚钉的新配方（如，可降解材料、新添加剂等的新组合），除了上述测试，我们建议您应该论述该锚钉超出其使用寿命（即，被修复软组织愈合所需要的时间）之外的生物相容性，并讨论降解过程中的初始、中间和最终降解产物。

- D.	无菌性

重要性：骨锚钉属于植入器械，应该对其充分灭菌，以最大程度减少感染和相关并发症。

建议：对于标示为无菌的骨锚钉，我们建议您应该根据指导文件“无菌标示器械上市前通知（510(k)）申请中无菌性信息的递交与审查”提供成品器械的相关信息(http://www.fda.gov/ucm/groups/fdagov-public/@fdagov-meddev-gen/documents/document/ucm109897.pdf )。

- E.	再处理（包括非灭菌包装一次性器械）

重要性：很多骨锚钉器具的患者接触组件都能重复使用，故再次使用之前应该对其进行充分清洗、消毒和灭菌，预防器械退化。

建议：根据FDA标签条例（21 CFR 801），一种器械必须配备适当的使用说明，要包括器械使用准备的说明。向用户提供如何再处理可重复使用器械或非灭菌包装一次性器械的指示说明非常重要，它能确保该器械的初次使用和后续使用得到了适当准备。关于您的拟定器械标签中再处理说明建立和验证方面的建议，请参考指导文件“卫生保健环境中的医疗器械再处理：验证方法与标签” (http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM253010.pdf )。

- F.	产热原性

重要性：产热原性检测可用来帮助保护患者免于发生因革兰阴性细菌内毒素和/或医疗器械内析出化学物质（如，材料介导致热原）引起的发热反应风险。

建议：为了消除因细菌内毒素存在而引起的风险，骨锚钉应该符合热原限制规格，遵守指导文件“无菌标示器械上市前通知（510(k)）申请中无菌性信息的递交与审查”中提供的建议(http://www.fda.gov/ucm/groups/fdagov-public/@fdagov-meddev-gen/documents/document/ucm109897.pdf )。为了消除材料介导致热原引起的风险，您应该遵守指导文件“国际标准ISO 10993-1使用‘医疗器械生物学评价-第1部分：风险管理过程中的评价与试验’”中提供的建议(http://www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm348890.pdf )。

对于打算标示为“无热原”的器械，我们建议都要对其进行细菌内毒素和兔材料介导致热原检测。

- G.	使用寿命与包装

重要性：执行使用寿命试验是为了通过维持器械无菌性的包装完整性评价和/或器械性能或功能的任何变化评价来支持该产品的拟定有效期。

建议：就维持器械无菌性的包装完整性而言，您应该提供包装说明，其中包含将如何维持该器械无菌性的说明，同时还要提供关于所用包装完整性测试方法的说明。FDA建议，包装完整性测试方法应该包括模拟分布和相关的包装完整性，以及包括模拟（和/或实时）老化和相关的密封强度测试，以验证包装完整性和使用寿命声明。我们建议，您应该遵循FDA认可的共识标准系列AAMI/ANSI/ISO 11607：最终灭菌医疗器械的包装中说明的方法。由于很多可吸收材料对湿度和温度很敏感，故我们建议您的包装说明和测试应该能够解决任何可吸收器械的这些重要事项。

就评价老化对器械性能或功能影响作用而言，使用寿命研究应该评价该器械的关键物理和机械性能，以确保它能在整个拟定寿命期内适当一致的履行其功能。评价器械功能时，我们建议您应该对下述第III.I 部分非临床性能测试中描述的每一项台架测试，并针对可能因老化而受到潜在影响的设计组件或特征重复执行所有的评价试验。

我们建议，您应该提供您的使用寿命试验所采用的方案和您根据试验结果得出的结论。如果您使用易受加速老化影响的器械进行使用寿命试验，我们建议您详细说明令该器械老化的方式。对于含有聚合材料的器械或组件，您应该计划进行实时老化样品试验，以确认该加速老化反映出了实时老化。这一试验可与510(k)审查和批准同时进行，其结果可记录于文件的设计历史文档中（即，不需要向FDA提交该试验的报告）。

- H.	磁共振（MR）兼容性

重要性：对植入骨锚钉的患者进行磁共振成像可能会引发以下潜在危害：

- 植入物移动，导致组织损伤或错位。

- 植入物发热和后续组织损伤，和

- 形成可能致使MR图像无法解释或解释错误的图像伪影。

建议：我们建议您应该论述一下FDA指导文件“MR（磁共振）环境中被动植入物的安全性和兼容性建立”中所述的MRI环境中影响您的器械（包括锚钉和相关缝线）安全性和兼容性的问题(http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm107708.pdf )。

- I.	非临床性能测试

FDA 建议，您应该提供以下信息，对您最终的最坏条件的无菌器械（包括锚钉和相关缝线）进行材料和性能特征评价。如果缝线组件为无菌包装，且必须与带线锚钉一起进行工业再灭菌，则您应该提供一个说明为什么再灭菌不会影响该缝线组件性能的有力理由。此外，为了便于对植入方法和器械特定器具使用进行评价，您应该根据标签中标识的手术技术执行锚钉组件植入的台架测试。

虽然测试没有绝对最少可接受的样本量，但历史上五个单位的样本量曾被接受为最少样本量的台架测试。测试中的其他问题（如，结果间的巨大差异性）或器械设计可能会指示建议使用超出这一最少样品数的样本量。

有人建议，所有测试都应该包括从等同使用适应证上对受试骨锚钉系统与已获批上市实质等同器械进行比较；然而，对带线锚钉进行的最坏临床负荷比较可能足以评价该器械的性能，并建立等同性。如果提供了临床负荷比较，则我们建议您对所使用的负荷提供一个有力的临床基本依据（包括相关的文献引用）。

对于每一项测试，您应该确保提供一份完整的测试报告，其中包括所有的相关信息（如，测试设置描述、测试样本说明、测试样本最坏条件理由、预先设定的验收标准、充分详细的测试方案，以便于对所用方法、含原始数据在内的测试结果、测试结论进行评价）。

- 1.	缝线特征描述

重要性：缝线强度不足可能会导致植入或临床使用期间锚钉的过早失效。

期望：我们期望您能包含FDA指导文件“II类特殊控制指导文件：手术缝合线”中描述的与该缝线物理和性能特征相关的所有适当信息(http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm072701.pdf )。如果已获批准实质等同器械的上市前通知申请中已批准了该器械，则可以引用此申请来代替缝线特征描述。

- 2.	插入测试

重要性：插入至密质骨内能够导致骨锚钉失效。提供最坏条件插入评价，以保证该锚钉和相关插入器具拥有足够的插入强度。

建议：应该根据使用适应证中的解剖学部位，对最坏条件骨或骨替代物进行插入测试。如果使用骨替代物，我们建议遵守ASTM F1839：作为测试矫形器械和器具标准材料使用的硬质聚氨酯泡沫塑料标准规范。最坏条件插入应该评价正确部署锚钉且无器械损坏的能力。虽然通常是在高密质骨进行这一测试，但如果担心不能在低密质骨内成功部署该锚钉，则也应该对这一情况进行评价。测试应该根据手术技术中描述的步骤完成（如，导向孔准备）。

实例：对于适用于髋部骨锚钉，我们建议您应该提供模拟髋部硬密质骨的插入测试。虽然 申请人有责任提供可接受测试设置的基本依据，但管理局建议用密质骨替代物（如，按照ASTM F1839标准，每立方英尺（PCF）泡沫50英镑）进行测试。如果使用另一测试设置来评价锚钉插入和髋部适应证，则您应该提供一个插入结构可接受性的理由。

- 3.	拔出测试

重要性：遭受拉伸负荷的骨锚钉可能会发生难以从骨内或锚钉或缝线断裂处拔出的可能性。

建议：应该根据使用适应证中的解剖学部位，对最坏条件骨或骨替代物进行拔出测试。注意，骨锚钉的失效点可能是缝线本身、缝线/锚钉界面，或锚钉/骨界面。这些不同失效模式的发生率可能受到测试基质密度的影响。虽然无单一可接受的测试值，但我们建议进行中间密度范围的测试（如，按照ASTM F1839的20 PCF）；然而，这一密度可能不太适合所有的设计和适应证。我们建议，您应该提供一个关于您根据骨锚钉使用适应证和技术特征（如，可能的失效模式）选择骨或骨替代物的有力理由。对于特定的带线锚钉设计，可能适合环境空气内的测试；然而，一些器械（如，镍钛诺器械）可能会受到测试条件（如，测试温度、测试的盐水浸渍）的影响，故建议该测试设置适当考虑这些因素。

- 4.	组件互连测试

重要性：骨锚钉可由多个组件装配而成，这些组件可能会以不同于插入或拔出的方式失效。

建议：如果骨锚钉由多个组件（如，两个用螺丝拧在一起的组件）装配而成，则应该对组件之间的互连强度进行评价，并与最坏预期负荷或已合法上市的实质等同器械进行比较。

- 5.	疲劳测试

重要性：遭受循环负荷的骨锚钉可能会因缝线磨损或锚钉组件疲劳失效而失效。

建议：如果预期锚钉会经历循环负荷（即，愈合时间超过了术后解剖学部位固定化的时间），则建议您应该执行疲劳测试，以解决骨锚钉固定失败的担忧。我们建议，您应该提供一个有力的临床理由（如，临床文献）以支持特定适应证不需要进行疲劳测试的决定。另外，如果该锚钉设计属于新型设计，可能存在循环失效的新最坏条件（如，缝线连接点处存在新的应力梯级），则不管预期愈合时间长短，都建议进行疲劳测试。

我们建议，您应该利用临床上证明合理的负荷和循环次数进行循环测试。我们进一步建议，您应该在循环负荷之后进行拔出测试，以证明拔出强度仍然得以保留。

- 6.	腐蚀（镍钛诺）

重要性：镍钛诺或其他金属的骨锚钉材料可能会发生表面腐蚀，之后可能会因人体内发生的电化学相互作用而释放出离子。

建议：应该提供一份关于您的带线锚钉的击穿点蚀评价。建议根据ASTM F2129：执行循环电位极化测量以测定小型植入器械腐蚀敏感性的标准试验方法来进行此项评价。本项评价中，我们建议您应该论述以下问题：

- 测试器械应该代表最终选择的灭菌器械，这样才能评估因制造而存在的电位差异性（如，来自多个批次的测试样品）。

- 应该使用最坏条件植入物组件，以评估耐腐蚀性。还应该考虑可能影响表面抛光（如，高曲率区域的充分抛光）的几何结构或尺码等因素。

- 点蚀电位测试的测试报告应该遵循ASTM F2129 标准。例如，测试报告应该含有腐蚀/剩余电位、击穿电位以及极化曲线。实际上，我们建议您应该在一幅图上标绘出所有的极化曲线。您应该确保讨论了与ASTM F2129标准（如，不符合ASTM G5：动电位阳极化测量的标准参考试验方法中所列标准的测试设置）的所有偏差。

- 应该按照您的验收标准，对结果进行评估。此点蚀测试的验收标准应该通过与具有良好临床应用历史（即，无镍释放引起的腐蚀相关骨折或不良事件的历史）已合法上市的实质等同器械比较来确定。还有一种选择是，虽然缺少把体外腐蚀检测与体内腐蚀结果直接关联起来的数据，但Corbett (2004)2已建立的保守指南也可以用来建立验收标准。

- 如果发生了击穿，则您应该纳入测试前后对器械进行的目视检查的结果，以评估点蚀的证据。还应该包含充分放大的图像，以支持这些观察结果，标识出腐蚀坑的位置。

根据该器械的设计，可能建议进行点蚀评价以及表面抛光信息、进一步腐蚀检测（如，金属离子释放）和/或表面特征的分析。

- 7.	退化试验

重要性：由可降解聚合物构成的锚钉随着时间发生降解，会逐渐丧失它们的结构和机械性能，如果降解发生地太快，则可能会导致机械性能不足。

建议：我们建议，按照下述标准中概述的方法，对锚钉组件进行退化评价：

ASTM F1635：外科植入物用水解可降解聚合树脂和制造模件体外退化试验的标准试验方法

和

ASTM F2502：内固定植入物用可吸收夹板和螺钉的标准规范与试验方法 。.

我们建议，试验期间您将适当合理的负荷施加于锚钉上。此外，建议应该敢找上述拔出测试中所述的设置，对适当最坏条件的骨替代物进行退化试验。

另外，我们建议应该利用最坏条件的植入物组件配置来论述机械性能的退化。很多因素可能会影响降解速率，包括表面积-体积比，关键设计特征的位置等，并且最坏组件可能无法通过直觉获知（即，不太可能是最小的组件尺码）。应该提供施加负荷和选择最坏组件的合理依据。

2 Corbett, R.A. “Laboratory Corrosion Testing of Medical Implants” In: Shrivastava S, editor. Proc. Materials and Processes for Medical Devices Conf., Materials Park, OH: ASM International; 2004. p. 166-171.

对骨锚钉的测试，至少达到预期愈合时间的两倍。测试期间，应该就最大拔出力与具有等同使用适应证和技术特征的已合法上市实质等同器械进行比较。我们建议，您应该对零时间（0）的性能与之后多个时间点（如，3、6、12、26周）的性能进行比较。我们还进一步建议，您关于机械性能随时间演变的测试报告中应该包含每个时间点捕获的力-位移曲线和所观察到的失效模式的说明。

除了机械特征描述，我们建议您应该描述一下试验期间的材料降解（如，质量损失、分子量变化（平均分子数和重量））特点，以更加全面地描述降解过程。您应该提供关于使用方法和任何可适用共识标准参考的详细说明。

- J.	临床性能测试

对于大多数骨锚钉来说，通常不需要临床证据；然而，如果是以下几种情况，则可能需要进行这类测试：

- 不同于相同类型已合法上市器械的使用适应证，但也不构成新的预期用途，

- 与相同类型已合法上市器械采用的技术不同（如，材料），却也没有产生安全性或有效性方面的不同问题，

- 存在工程学和/或动物试验引起了需要通过临床证据进一步评价的问题的情况，和/或

- 机械性能（如，拔出强度）低于已获批准实质等同器械的器械。

当提议的临床试验替代选择方法获得充分的科学依据支持时，FDA 将会考虑此替代方法。如果需要一项临床研究来证明实质等同，即获得该器械510(k)批准之前执行，则必须根据试验用器械豁免（IDE）法规21 CFR 812来实施此项研究。一般而言，FDA认为按照本指导文件论述的骨锚钉都属于重大风险器械，受制于21 CFR 812的所有要求。请参见标题为“重大风险和非重大风险医疗器械研究”的FDA指导(http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Guidances/UCM126418.pdf)。除了21 CFR 812的要求，这类试验的委托方必须遵守管制机构审查委员会（21 CFR 56）和知情同意书（21 CFR 50）的法规条例。

- K.	标签

上市前通知必须包括充分详细的标签说明，才能符合CFR 807.87(e)的要求。必须提供充分描述骨锚钉、其预期用途和使用说明的拟定标签、贴标和宣传材料，同时提供21 CFR 807.87(e)明确要求的特定预期用途声明和所有警告、禁忌证或限制性信息。您应该参考以下建议，以帮助制定符合21 CFR 807.87(e)的要求的标签。

作为一种处方器械，按照21 CFR 801.109的要求，骨锚钉可以免除详细使用说明信息。然而，标签中必须保包含供执业医师使用该器械的详细说明信息，其中包括适应证、作用、途径、方法、频率和管理持续时间，以及所有相关的危险、禁忌证、作用和预防措施。（21 CFR 801.109(d)）。

该标签应该包含以下信息：

使用适应证

这些器械旨在把不同解剖学位置的软组织（如，韧带和肌腱）与骨再连接起来。不同设计的锚钉适合于不同的解剖学部位；因此，我们建议，应该充分详细地说明使用适应证，以指明锚钉组件的解剖学位置。

使用说明

使用说明应该使接受过矫形外科培训的使用者了解该器械的结构，知道如何以安全有效的方式使用它，其中包括所有拟定适应证下各锚钉组件的装配和插入。

- L.	改良

根据21 CFR 807.81(a)(3)的规定，“可能显著影响该器械安全性或有效性”或代表“该器械预期用途重大变化或改变”的器械改良需要新的 510(k)批准。FDA已经确定，下面列出的任何改良之一通常都需要新的510(k)批准。请注意，该列表并不是非常详细，但提供了通常需要新510(k)批准的实例。

能够显著影响该器械安全性或有效性且通常需要新510(k)批准的器械变化或改良包括：

- 增加了比先前批准锚钉更小或更大直径的锚钉或增加了更小尺码的缝线– FDA 认为这些改变都属于设计上的重大变化。FDA已经确定这些变化能够显著影响该器械的安全性和有效性，对于一些失效模式可能会引起新的最坏情况发生。

- 插入技术改良（如，由预钻孔改为自冲孔）–认为这一变化属于锚钉或使用器具设计上的重大变化。FDA已经确定这一变化能够显著影响该器械的安全性和有效性，改变了足够固定的风险。

- 骨锚钉材料配方的改良或更换了一种新材料，如由不可吸收缝线改为可吸收缝线– FDA 认为这些变化属于材料、化学成分或材料加工方面的重大改变。FDA已经确定这些变化能够显著影响该器械的安全性和有效性，会增加或引进新的生物相容性问题或致该器械失效的风险变化。

FDA认为，以下改良将通常不需要新的510(k)批准：

- 增加了与已批准锚钉相同设计和材料的带线锚钉，但中等长度（如，10mm和20mm长度的系统内增加了15mm长度的锚钉），或者是带线锚钉插入柄的长度增加，因为这种情况通常不会引进新的风险或重大改良风险，也不会引进新的最坏失效模式。