鼓膜穿刺管

510（k）认证申报指南

上市前通告

本文件旨在为制定监管申报材料提供指导。它不以任何方式约束FDA或受监管的行业。

耳、鼻和咽器械分部

生殖科、腹部、耳鼻喉科和放射科器械

器械评估办公室

文件发布于1998年1月14日

尽管本指南性文件是最终文件，但可以随时写信给Harry R. Sauberman, P.E.（食品和药品管理局耳鼻喉科器械分部主管）,提交意见和建议，以供医疗机构参考，地址9200 Corporate Boulevard, Rockville, Maryland 20850。有关本指南使用或解释的问题，请联系Eric Mann，电话240-276-4242，邮箱eric.mann@fda.hhs.gov。

美国健康和人类服务部

美国食品药品管理局

器械和放射健康中心

前言

本文档概述了鼓膜穿刺管（在耳鼻喉科手术中使用）提交510（k）上市前通知的信息。鼓膜穿刺管的描述详见21 CFR 874.3880（a）FDA法规。提交医疗器械上市前通知（510（k））所需的信息主要参考21 CFR 807.87。该法规主要用于确定合法上市器械实质等同性验证所必须的文件化信息。主要根据（但不限于）预期用途、设计、材料、性能、安全性、有效性、标签和其他适用特性来确定实质等同性。

本文件是对21 CFR 807.87和其他510（k）申报资料准备和审查FDA指南文件的补充。它不可替代这些出版物，但可在FDA批准器械上市之前提供必要的补充说明。它描述了评估鼓膜穿刺管510（k）上市前通知所需的信息。附录I包含了用于检查510（k）申报资料文档完整性的表格清单。随着医疗器械的设计和制造进步，国会立法的执行也发生了变化，这些审查标准将根据需要重新评估和修订。

对于与已上市产品存在显著差异的器械，可能需要针对这些差异向FDA提供附加信息。对于与已上市器械具有不同的设计、材料或预期用途并且其差异可能会显著影响器械安全性和有效性的器械，510（k）申报材料中应包含合适的支持信息。这些信息应包括可证明这些差异不影响安全性或有效性的临床数据或其他有效的科学研究，如21 CFR 807.87（f）所述。

使用适应症和材料不同的器械的一个例子是抗菌鼓膜穿刺管。附录II描述了抗菌鼓膜穿刺管在提交上市前通知510（k）时需要提供的补充信息。

可以从器械和放射健康中心（CDRH）小厂商协助分部（DSMA）获得本文档中所列ODE蓝皮书备忘录指南的副本，电话（800）638-2041或（301）443-6597。

I.器械标识

A.器械名称

提供器械的商品名、专有名称和分类名称。

B.实质等同比较器械名称

确定与新器械进行比较的合法上市器械。尽可能具体，即专有名称，通用名，制造商，型号，510（k）参考编号，修订前状态等，包括与实质等同器械产品资料（描述、规格和标签等）的列表比较。

2.	管理信息

提供有关申请人的以下信息：

企业注册号

联系人和职务

电话和传真

包含日期和签名的上市前通知。包括目录，标签和附录的清单。按顺序编号页面。

3.	分类：II类（特殊控制）

提供器械的CFR分类规则编号及其分类：

| 器械 | 分类 | 21CFR Ref | 预编码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼓膜穿刺管 | II | §874.3880 | 77ETD |

4.	§514 特殊控制

法案§514尚未针对这些器械制定特殊控制说明。本指南后面的章节会说明自愿遵守的行业标准。

V.	确定实质等同性所需的信息

以下描述了确定器械与合法上市器械实质等同性所需的信息。根据器械的独特设计和功能，可能需要其他信息。准备510（k）时，请使用附录I中的清单。如果您的器械具有抗菌性能，请参考附录II。

A.	预期用途

清楚地说明拟申报器械的临床适应症和预期用途。必须与器械设计和拟申报的标签保持一致。临床适应症和预期用途应体现在实验室和临床研究设计中，并且必须获得支持性结果。传统鼓膜穿刺管可接受的通用预期使用声明如下所示：

用于植入中耳进行通气或引流的器械。

对应上述预期用途的使用说明如下所示：

将鼓膜穿刺管放置切口（鼓膜切开术形成的切口，通常在鼓膜的前上象限）中。该器械的主要目的是辅助中耳通气，使空气进入中耳从而促进渗液通过咽鼓管进入咽部。次要目的是为中耳渗液流出提供替代路径。进行鼓膜切开术并插入鼓膜穿刺管的主要好处是避免中耳积液。其他好处是恢复听力，保持中耳通气以防止或逆转鼓膜不张。清除中耳积液可使声音穿过中耳并正常传导至内耳。

抗菌性鼓膜穿刺管的可接受的预期用途声明举例如下：

用于植入中耳进行通气以减少中耳炎患者术后中耳感染复发的器械。

B.	器械简介

1.	原理图和图表

以标注图、照片、原理图等形式说明拟上市鼓膜穿刺管的物理特点。物理说明应包括鼓膜穿刺管的尺寸规格（即内腔直径，内法兰直径，法兰间距等）。标注图、照片、原理图中应说明器械所有部分的名称和功能。

2.	材料

提供用于制造鼓膜穿刺管的所有材料和着色剂（油墨，染料，标记，不透射线材料等）的准确标识。提供这些材料和着色剂的生物相容性测试结果，或所用材料配方和着色剂与指定的已合法上市器械（预期用途相似）所用材料配方和着色剂相同且加工和灭菌方式相同的证明。

有关生物相容性的更多信息，请参阅蓝皮书备忘录G95-1“使用国际标准ISO-10993医疗器械生物学评估第1部分：评估和测试”，可从小厂商协助分部获取。鼓膜穿刺管属于永久性（大于30天）植入器械，会接触组织/骨。

C.灭菌信息

提供无菌销售鼓膜穿刺管的完整信息，包括灭菌方法，灭菌周期验证方法，以保证无菌状态的包装材料和包装说明，无菌保证水平（SAL），辐照剂量或器械上环氧乙烷、氯乙醇和乙二醇的最大残留量，以适用者为准。ODE蓝皮书备忘录K90-1“510（k）无菌审查指南（2/12/90）”中提供了关于无菌问题的指南。如果器械被标记为无致热原或非致热源，请提供进行该测定的方法（LAL或家兔试验）。如果器械为非无菌销售并贴有非无菌标签，请提供灭菌说明。

D.标签

提供包含鼓膜穿刺管简介、预期用途和使用说明的拟贴标签。标签应包括特定的使用说明，以及清晰显示的任何警告、禁忌或限制（如21 CFR 807.87（e）中所述）。预期用途声明应包括特定的使用适应症、临床疾病、特定的目标人群等。器械包装标签中必须包含21 CFR 801.109（b）（1）中所述的警告声明：“警告：美国联邦法律规定，该仪器经由医生销售。”

ODE蓝皮书备忘录G91-1“器械标签指南（3/8/91）”中描述了关于标签问题的指南。

以下是合法上市鼓膜穿刺管的警告和适应症的典型清单。您可以根据您的器械修改此列表中与材料、设计或结构相关的特性。

1.	适应症

•慢性或复发性持续渗出性中耳炎（OME）

•复发性急性中耳炎

•急性中耳炎及其并发症

•咽鼓管功能障碍导致的以下一种或多种症状：明显的和有症状的听力下降、耳痛、眩晕和耳鸣

•双侧慢性中耳积液引起的听力丧失

2.	警告：

术后并发症-通常难以确定插入鼓膜穿刺管后发生的并发症是导管导致的还是内在疾病的结果。鼓膜穿刺管可能会导致一些很少见的术后并发症，包括

*继发性感染伴有经管耳漏

*永久性穿孔

*中耳腔插入导管的移位

*鼓膜硬化

*局限性或弥漫性耳膜萎缩

5.	等同性概述

为了进行等同性判定，上市前通知中呈现的拟上市器械的适应症、所有器械特性和性能数据硬与已合法上市销售器械对应的信息进行比较。这包括1976年5月28日（医疗器械修正案制定日）之前上市销售的器械，以及之后通过510（k）的任何新的II类器械。比较内容包括新器械与比较器械之间的相似性和差异性。新的鼓膜穿刺管应针对以下内容与合法上市器械进行比较：使用适应症，设计类型（包括内腔直径，内法兰直径和法兰间距），患者接触材料，性能，如适用，还应包括涂层类型，涂层含量/浓度，管涂层工艺，目标人群，以及包含任何新目标人群的理由。

6.	预期用途和技术特性的改变

对于技术特性或者预期用途与实质等同比较器械不同且差异可能会显著影响器械的安全性或有效性的器械，510（k）应该包括以下内容：

- 合适的支持数据，证明制造商考虑了新技术或不同用途可能对器械安全性和有效性产生的后果和影响，如21 CFR 807.87（g）所述。

- 支持性文件，包括可证明这些差异不影响安全性或有效性的临床数据或其他有效的科学研究，如21 CFR 807.87（f）所述。

鼓膜穿刺管除了中耳引流和通气外还有其他主张的企业，应提交台架测试和临床数据以证明新主张的安全性和有效性（例如“可以在洗澡或游泳时阻止水进入中耳”，“抑菌”，“抑制细菌附着”）。

鼓膜穿刺管的描述中应包括可能影响安全性、有效性或预期用途的、与比较器械不同的任何重大变更或修改。提供支持上市主张的任何实验室、动物、临床、功能、体外和/或任何其他测试数据，并证明与比较器械不同的变化不会影响器械的安全性和有效性。

7.	其他信息

A.	510（k）摘要或声明

1990年的“安全医疗器械法案”（SMDA）要求所有提交上市前通知的企业提交（1）基于实质等同性测定安全性和有效性信息的摘要（510（k）摘要），或（2）利益相关者根据要求提供安全性和有效性信息的声明（510（k）声明）。安全性和有效性信息是指上市前通知中的信息，包括与实质等同性评估相关的不良的安全性和有效性信息。信息可以是新器械和实质等同比较器械的描述性信息，或者性能或临床试验信息。如果提交510（k）声明，声明必须使用21 CFR§807.93“510（k）声明的内容和格式”中提供的准确措辞。

B.  真实性和准确性声明

提供一份声明，声明据提交人所知，上市前通知中提交的所有数据和信息都是真实且准确的，并且没有省略21 CFR 807.87（j）中所述的重要事实。

附录1

鼓膜穿刺管510（k）清单

510(K) 编号________________

器械名称__________________

|  |  |  | 现在 |  |  |  | 需要的 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |
| 1. | 管理信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. | 分类名称 - 鼓膜穿刺管 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. | 发起人/制造商的名称和地址 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. | 预编码/分类 - ETD 77，II类（§874.3880） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d. | 企业注册号，或要求的声明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 510（k）提交原因（新器械或 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 修改现有器械） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 器械的预期用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 器械简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. | 所用材料的简介 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. | 如果使用涂料或着色剂，则需要列出精确的配方和涂料的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. | 器械的尺寸，包括内径、法兰间直径和法兰间宽度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d. | 任何特殊设计或特征的描述 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e. | 器械的图表、图纸和/或照片 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f. | 拟上市的尺寸/型号范围列表 |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. | 拟用的标签/标识，使用说明书，宣传 （参考“器械标识指南”，蓝皮书备忘录G91-1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a. | 包含特定适应症的预期用途，即临床疾病，特定的目标人群等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. | 警告，禁忌或限制（21 CFR§807.87（e） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. | 处方器械声明（21 CFR 801.109） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d. | 标有“仅为一次性/一次性使用” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e. | 标有“无菌”和有效期限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f. | 涂层类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g. | 如果使用抗菌剂作为涂层，则需要提供抗菌剂的特性和活性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h. | 广告或宣传资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 生物相容性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对于制造鼓膜穿刺管的所有材料，提供以下内容中的任意一个： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 表明另一个已合法上市器械（提供器械名称，制造商和510（k）编号，如果有）使用这些材料相同配方的证据； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b. | 成品器械的以下生物相容性测试结果（这是植入骨/组织超过30天的器械所需的最低测试要求）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (1) | 植入反应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) | 细胞毒性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) | 基因毒性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) | 致敏性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 灭菌信息（如果器械被标记或以其他方式显示为无菌） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. | 灭菌方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. | 用于验证灭菌周期的方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. | 灭菌周期达到的无菌保证水平（SAL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d. | 器械上环氧乙烷、氯乙醇和乙二醇的残留水平（用于环氧乙烷灭菌） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e. | 使用的辐照水平（单位：兆拉德）（用于辐照灭菌） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f. | 描述用于确保器械无菌的包装材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g. | 确定该器械是无致热原的方法（如果主张无致热原） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 8. | 与合法上市鼓膜穿刺管的比较 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a. | 实质等同比较器械的名称/制造商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. | 实质等同比较器械的510（k）编码(如果有)（或比较器械为修订前器械的声明） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. | 实质等同比较器械的标签 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d. | 实质等同比较器械的预期用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e. | 实质等同比较器械的图表/照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f. | 比较510（k）器械和实质等同器械（表格格式）之间的相似性/差异性，包括设计、物理描述、患者接触材料、性能、（如适用）涂层类型和涂层含量/浓度、管涂层工艺和目标人群。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 变更的器械（用于变更或修改可能会显著影响安全性或有效性的器械，或主张新的或不同适应症的器械）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. | 支持文件修改的理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. | 影响安全性、有效性或预期用途的重大变更和修改的描述。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. | 支持上市主张的数据（实验室，临床，功能，体外等） |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 10. | 真实性和准确性声明 （签字，并根据21 CFR 807.87（j） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | 510（k）摘要或510（k）声明（根据21 CFR 807.92和807.93） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 使用适应症说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更多联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 耳、鼻和咽器械分部 生殖科、腹部、耳鼻喉科和放射科器械 器械评估办公室 器械和放射健康中心 (301) 594-2080 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录2

510（k）支持信息

抗菌鼓膜穿刺管

器械简介

提供抗菌剂的精确配方和可接受的耐受性。提供器械上抗菌剂最终洗脱浓度的计算方式，以及随使用时间改变的预期浓度变化和预期有效性变化。抗菌剂要求说明，并描述生产过程如何达到这些要求（例如，涂层，粘合，材料浸渍，聚合物/抗菌混合物等的均匀性）。抗菌剂的最终器械规格应基于灭菌且包装的器械。

性能数据

对比实质等同器械中使用的抗菌剂，存在的任何改变或修改都需要提供性能数据以证明安全性和有效性的要求，包括抗菌剂或配方、浓度或结合过程变更。提供实验室、动物、临床、功能、体外和/或任何其他测试数据以证明器械与比较器械的实质等同性。

用作涂层或添加到器械材料中的抗菌成分的功能和性能数据，应能证明抗菌剂可安全、有效地降低医院相关性感染的发生率。数据集中应包含化学、药理学、微生物学、工程学、临床前和临床信息，包括以下具体内容：

1.	对于不同于比较抗菌剂的抗菌剂，应提供随机对照性临床研究的结果，

a.证明术后耳漏发生率在临床和统计学上显著降低，与合法上市的传统鼓膜穿刺管相比，至少安全性相当；和/或与抗菌鼓膜穿刺管相比，具有在临床和统计学上相似的安全性和有效性；

b.量化术后耳漏发生率的下降量，直到撤除或手术取出穿刺馆；

c.获得支持任何其他主张的数据，包括再加工。

临床信息还应包括中耳炎的病史和服用的所有药物。

2.	提供描述所有临床重要细菌抗菌谱和活性程度的体外试验数据（注意：细菌应为临床分离菌株，即来自实际患者培养物的标本）。这些细菌包括肺炎链球菌，流感嗜血杆菌，粘膜炎莫拉氏菌，金黄色葡萄球菌，表皮葡萄球菌，肺炎双球菌和铜绿假单胞菌。

测试样品应包含器械成品。如果测试其他细菌，则应说明理由并提供支持性文献。

3.	提供洗脱曲线信息，以模拟和评估暴露于体液时抗菌剂的释放。

4.	提供评估所选抗菌剂的浓度是否为可达临床预期抑菌效果的最佳浓度。

5.	提供有效期/失效日期的测试数据，以证明储存、不利运输条件和再加工的影响（这些影响应体现在标签中）。

6.	详细分析潜在的不良反应，如感染风险。

7.	提供抗菌剂药理学和代谢特征方面的信息。

8.	提供毒性试验的结果，以评估暴露于抗菌剂时的局部和全身影响。

标签

当器械中含有抗菌剂时，标签中应注明抗菌剂为活性剂（即，预防性使用，非防腐剂）。建议标签包含描述抗菌剂特点和活性的内容。例如，包含以下信息：

1.抗菌剂的化学名称和配方及其在器械中的含量/浓度；

2.抗菌剂的药理学和毒理学信息，包括代谢和排出信息；

3.如适用，说明所选抗菌剂可能存在的超敏反应或过敏反应（例如，说明存在此抗菌剂过敏史是使用此鼓膜穿刺管的禁忌症）。

4.抗菌谱及其抗菌谱对术后耳漏相关性细菌的作用方式；

5.器械所含抗菌剂的作用机理（例如，通过与器械表面接触抑制细菌生长，或通过与体液接触而洗脱抗菌剂以提供局部抗菌作用）；

6.抗菌剂声明依据的临床结果的摘要。

器械材料和生物相容性

如果器械上使用的抗菌剂属于经批准的新药申请（NDA）或非处方（OTC）专论，请提供这些文件的参考文献。这可能会限制抗菌剂所需的信息量。确定经批准药物制品和器械中使用抗菌剂之间的任何差异（例如预期用途，剂量，给药途径，制剂，浓度），并讨论这些差异对抗菌鼓膜穿刺管安全性和有效性的影响。重大差异可能需要提供额外的数据。如果抗菌剂不属于与NDA或OTC专论，或者没有足够的、针对抗菌剂这种特定用途的科学和临床文献资料，则可能需要与NDA所需信息相当的信息。可从药物评估和研究中心（CDER）抗感染药物制品分部获取NDA或OTC药物指南，电话（301）443-4310。