1997年 FDA 现代化法案

器械工业实施最高优先权规定指导原则

1998年2月6日

根据 FDA 的药事指导质量管理规范（62 FR 8961），该一级指导文件在没有事先征询公众意见的情况下发布，因为这一过程会影响新法定要求的立即实施。有关本文件的意见和建议可于90日内提交至第 98D-0003 号案卷。

美国卫生和人类服务部

食品药品监督管理局

器械和放射卫生中心

马里兰州罗克维尔，邮编20850

本指导性文件总结了FDA实施1997年FDA现代化法案（公法第105-115条）最高优先权条款的策略。

FDA将这些规定确定为实施的最高优先级，因为：（1）其于该法案的一般生效日，1998年2月19日当天或之前生效；（2）预计会影响大量产品/应用；或（3）对器械界有很大益处。除非在法规中规定了另一种实施方法，否则FDA通常计划发布个别指导文件，以实施新法律的这些规定。

最高优先权规定

- 临床研究数据需求的早期合作【第201和205节】

- PMA协作评审程序【第209条】

- 审查范围：PMA的标签声明【第205（c）条】

- PMA生产变更补充【第205条】

- 上市前通知豁免【第206条】

- 自动III级指定评估【第207节】

- 器械标准【第204节】

- 审查范围：510（K）的标签声明【第205(b)条】

- 510（K）的九十天审查【第209条】

- 器械跟踪【第211节】

- 上市后监管【第212条】

- 争议解决【第404条】

对于这12条规定中的每一条，本指导性文件将首先以“通俗易懂的英语”对法规进行总结，然后对FDA的实施策略进行描述。这些法定的摘要在1997年12月3日公开用作“1997年FDA现代化法案：选择医疗器械规定说明”。该文件可在FDA网站http://www.fda.gov/cdrh/modact/modern.html上获得。

根据FDA的药事指导质量管理规范（62 FR 8961；1997年2月27日），该一级指导文件在没有事先征询公众意见的情况下发布，因为该过程会影响新法定要求的立即实施。有关本文件的意见和建议可于1998年5月7日前提交至第98D-0003号案卷。除另有规定外，本指南中引用的其他指导性文件也将作为在发布后生效的一级指导原则发布，在实施阶段有机会向机构提交意见。

适用于 PMA 和 IDE 的优先权规定

- 临床研究数据需求的早期合作【第201(a)和205(a)节】

第201节：

打算对任何 III 类装置或任何类别的任何植入式装置进行临床研究的申办人，将有机会就其研究计划，包括临床方案，与FDA进行讨论以在其申请研究性器械豁免之前（IDE）就研究性计划与FDA达成一致。

在FDA审查之前，要求申办人向FDA提交书面请求。该请求应包括器械的详细说明、建议的使用条件和拟议的研究计划（包括临床方案），以及（如有）器械的预期性能。FDA在收到书面请求后，有30天的时间与申办人见面。

对申办人和 FDA 之间达成的所有协议，都要进行正式记录。本协议具有约束力，不得更改，但以下情况除外：（1）经申办人书面同意；或（2）如果FDA以书面形式通知了申办人，未包含在初始协议中的实质性科学问题。在后一种情况下，除非给予申办人机会讨论该科学问题，否则FDA决定的书面通知不能提供给申办人。

指南

第201节提及的会议建立在FDA鼓励申办人与FDA进行“IDE前”会议现行惯例的基础上。

第201节编制了该惯例，并增加了FDA与申办人就包括临床方案在内的研究计划达成“协议”的目标。所有此类协议均具有“约束力”，不得更改，除非：（1）经申办人书面同意；或（2）如果FDA已经通知了申办人，已鉴定确定器械安全性或有效性所必需的重大科学问题。FDA认为，该法律规定将同时帮助申办人和机构，而临床方案的早期协议可能是减少IDE审查时间和促进随后PMA审查的最重要因素。

第205节：

计划提交上市前批准申请（PMA）的申办人可以向FDA提交一份会议的书面请求，确定支持其器械有效性所必需的信息类型（有效科学证据）。

该请求必须包括器械的详细说明、建议的使用条件、研究计划以及（如有）器械预期性能的信息。FDA必须与请求者见面，并在会议结束后30天内，传达该机构对证明有效性所需的数据类型的决定。在做出这一决定时，FDA必须确保，所规定的信息对于合理保证器械有效性是必要的，并且FDA已经考虑了造成最少负担的评估方法。除非该机构确定该决定可能违背公共健康，否则FDA的决定将具有约束力，且不得改变。

指南

虽然新的法律没有具体规定何时召开第205节所述的会议，但是考虑到会议旨在确定批准所需要的有效科学证据的类型，则该会议在申办人计划临床研究时举办是最有用的，即在产品开发的最初阶段，提交IDE之前。事实上，业界评论者已经将此描述为“IDE前前”会议，其重点在于器械研究的“总体规划”上，不同于第201节规定的“IDE前”会议，该会议重点强调特定临床方案。重要的是要注意，根据第205条召开的会议不会导致签订“协议”，而是导致FDA证明有效性所需的临床试验类型的“决定”。	这个“决定”将是“有约束力的”；该机构既不要求也不接受另外一种有效性证据，除非该决定可能违背公共健康。

尽管FDA认为，第201和205节讨论的会议目的通常可在一次会议上完成，但FDA理解，一些申办人将要求和受益于两次会议。FDA还准备继续与不希望根据201和205条的规定要求召开会议的潜在申请人进行非正式会面。

在临床研究的数据要求方面的合作的成功会议将需要FDA和产品申办人的实质性承诺。产品申办人的责任是在会议请求中提供关于器械说明、研究计划、建议的使用条件和预期的产品性能等问题的完整、详细和坦率的信息。该机构的责任将是彻底评估信息，在与申办人的协商中考虑评估器械有效性的“最小负担”方法，然后承诺制定有约束力的临床研究要求。为帮助产品申办人提交早期合作会议的要求，FDA将针对会议要求中应包含的信息类型发布指南。该指南预计将于1998年2月19日公布，还将告知申办人在这些早期合作会议上FDA可以为他们提供的内容。

生效日期：1998年2月19日

- PMA协作评审程序【第209(b)条】

FDA必须根据申请人的书面请求，在收到提交的PMA申请后100天内与该方会面，讨论申请的审查状态。在申请人的同意下，可以建立不同的时间安排。

在此次会议之前，FDA必须将所发现的所有缺陷以及需要用来纠正这些缺陷的信息，以书面形式通知申请人。如果FDA发现其他缺陷或完成机构审查所需的任何其他信息，FDA也必须及时通知申请人。

指南

这一条款建立在第201和205节中提出的早期合作/增加互动主题的基础上。尽管FDA过去的做法中有时是在向申请人书面传达缺陷之前，完成对整个PMA的全面审查，但这一规定的明确意图是为了与申请人更早、更频繁地互动，以交流申请缺陷。因此，对于生效日期1998年2月19日之后提交的PMA申请，FDA将在审查过程的大约第90天启动标准操作流程与申请人进行沟通；并在约第100天或在FDA和申办人同意的其他时间与申请人见面。根据需要，在审核状态会议之后，FDA 将就新发现的缺陷和/或对其他信息的要求，继续与申请人进行沟通。到1998年2月19日，FDA将对用于实施这一规定的程序发布指南。

尽管FDA将会重视有未决申请（即于1998年2月19日之前提交的PMA申请）的制造商关于召开审核状态会议的请求，，但是这些会议的时间将取决于个别申请的审查状态。

生效日期：1998年2月19日

- 审查范围：PMA的标签声明【第205（c）条】

只要建议标签既不虚假，也不会误导，FDA必须完全依赖 PMA申请中作为建议标签提交的使用条件。在确定这种标签是否虚假或有误导性时，FDA应当公平地评估所有与建议标签相关的重要事实。

指南

这一规定与FDA为了确定使用条件，在目前审查该拟用的产品标签中的PMA的方式一致。此外，这一规定也与现行的法定标准相一致，即如果根据对所有重大事实的公平评估，建议的标签是虚假的或误导性的，则FDA有权拒绝PMA。(见515(d)(2)(D)。)因此，由于第205节中的审查范围的规定，预计FDA目前审查PMA 的做法/流程不会发生变化。

生效日期：1998年2月19日

- PMA生产变更补充【第205(c)条】

所有影响安全性或有效性的变更都需要PMA补充，除非这种变更涉及生产程序或生产方法的变更。影响安全性或有效性的生产变更仅需要书面通知FDA，其中应详细描述变化，并总结支持变更的信息。书面通知还必须声明，这些更改是根据“质量规制体系”（GMPs）进行的。可以在通知报告提交30天后，发布发生生产变更的器械，除非机构通知提交者其通知不充分。

如果认为通知不充分，FDA可以要求进一步的信息或要求补充。FDA应在收到后的135天内审查补充。如果原通知符合PMA补充的适当内容要求，则将最初的30天通知审查期从135天补充审查期中扣除。

该通知程序仅适用于与生产变更有关的补充。

指南

FDA将对所有生产变更的30天通知进行审查。到1998年2月19日，为了协助制造商提交完整的通知，FDA将发布关于30天通知的内容要求的指南——具体来说，即需要何种支持数据附于30天的通知来证明变更保持了该装置的安全性和有效性。认识到潜在的生产变化类型的巨大广度，该指导也将确定可能会继续需要PMA补充的生产过程的变化或生产方法的变化的类型。

生效日期：1998年2月19日

适用于510(k)的优先权规定

- 上市前通知：豁免【第206节】

I类器械不需要510（k）提交，除非I类器械：

（1）旨在用于在防止人类健康受损方面非常重要的用途，或

（2）存在潜在的不合理的疾病或损害风险。

指定的II类器械不需要510（k）提交。FDA计划在颁布后60天内，在联邦公报上公布一项得到510（k）豁免的II类器械清单。

在II类豁免器械的清单公布后，可以通过FDA主动或者通过利害关系人的申请来豁免其他II类器械。FDA将在联邦公报上公布旨在豁免这些器械类型的通知，并提供30天的意见征询期。在通知发布后的120天内，FDA将发布关于豁免受试者器械的最终决议。如果FDA未能在180天内回复请求，则请求将视为已批准。

指南

1998年2月2日，FDA公布了目前受上市前通知（510（k））要求约束的所有I类器械的清单。该列表指定了：（a）符合新法律关于持续510（k）提交要求的保留标准的器械；或（b）从1998年2月19日起豁免510（k）的器械。该清单代表该机构对新法律第206节规定的I类器械的保留/豁免标准的现行解释——即，如果器械的预期用途对防止人体健康受损十分重要，或存在潜在的不合理的疾病或伤害风险，则该器械将仍需继续符合510（k）要求（保留）。对这些清单的意见可以在公布后90天内提交。这一期限过后，FDA预期发布一份提案对法规要求的I类器械的上市前通知要求的变化进行整理。

到1998年1月21日，FDA发布通知，豁免了法案的第510（k）节对特定二类装置的要求。自在联邦公报上公布之日起，这些II类器械豁免于遵守510（k）的要求。关于豁免II类器械的意见可在公布后90天内提交。利害关系人可以请求FDA免除对额外的II类器械的上市前的通知要求。根据第206节的规定，FDA将在180天内对任何此类申请采取最终行动。如果FDA未能在180天内回复此类申请，则应认为申请批准。到1998年2月19日，FDA将对这些申请书的提交和审查发布指南。

生效日期（II类 豁免）：联邦登记公告的公布日期。

生效日期（I类 保留/豁免）：1998年2月19日

- 自动III类指定评估【第207节】

欲将器械归于第三类的510（k）申请人如果收到非实质性等同（NSE）决定，可以要求将产品分类为I类或II类。

申请必须以书面形式发出，并在收到NSE确定后的30天内寄出。此外，申请还应包括器械描述、推荐分类原因（分为I类或II类）以及支持建议的信息。在向FDA提交书面申请之日起60天内，机构必须以书面指令对器械进行分类。

如果FDA将器械分类为I类或II类，那么申请人已经获得销售该器械的许可。该器械可以用作其他510（k）的预测器械。

但是，如果FDA确定该器械仍将属于III类，则在申请人获得批准的PMA或经批准的IDE之前该器械不能上市销售。

在通知申请人后30天内，FDA将在联邦公报公布最终分类。

指南

FDA预计这种“重新”分类程序适用于通过法规第510（k）节自动分类为III类的低风险器械，因为不存在上市前通知已获批准的器械。这一程序不适用于按照规定分类为III类的器械——即修正前III类器械或适合进行上市前批准申请或重新分类的III类器械。到1998年2月19日，FDA将发布指南，描述应该与支持建议的分类请求一同提交的信息。该指南还将确定FDA如何处理此类提交内容的标准操作程序。

鼓励有对根据510（k）程序认为不具有实质性等同性的修正后III类器械进行未决重新分类请求的制造商致电审查部门，讨论根据新法律的这一节是否将其请愿书转换为提交材料。

生效日期：1998年2月19日

- 器械标准【第204节】

本部分增加了一个用于在产品审查中识别国家和国际标准的系统。FDA可以通过在联邦公报上公布，认可由国家或国际认可的标准研发机构制定的全部或部分适当标准。

可以引用《符合性声明》中的公认标准，该声明可用于满足上市前提交要求【PMA或510（k）】或根据适用该标准的该法案的其他要求。FDA可以要求支持性数据。如果提供的信息没有证明器械符合标准，或者如果标准不适用，则FDA可以拒绝声明。

如果机构确定该标准不再适合满足要求，FDA可以通过在联邦公报上公布一项标准来撤销对这一标准的认可。

如果《符合性声明》中的信息是伪造的，或者未能或拒绝提供FDA要求的数据或信息，FDA可对公司采取行动。

指南

FDA 已经表明其意图认可国际电工委员会（IEC）60601系列标准，以解决电气医疗器械常见的安全性方面的许多问题。根据新法第204条，FDA预计于1998年2月19日之前公布其第一份认可标准清单。在此日期之后，FDA将根据将要建立的程序更新认可的标准清单——即增加新的标准、删除过时的标准或确定修订的标准。对于每个认可的标准，FDA将确定标准所涵盖的器械类型，其中可以通过申请人对标准的符合性声明来满足审查要求。到1998年2月19日，FDA还将对构成可接受的符合性声明的内容以及FDA可能要求声明中的数据或信息的情况的类型发布指南。

由于这一规定与FDA在中心的再造计划下提出的新510（k）范例之间的整体关系，FDA也将在1998年2月19日之前对新的510（k）范例提出最终指南。新的510（k）范例基于制造商对适用的认可标准的符合性声明，提供了，某种程度上来说非常精简的510（k）提交内容。

生效日期：1998年2月19日

- 审查范围：510（K）的标签声明【第205(b)条】

本部分要求根据510（k）中提交的建议标签确定器械的预期用途。然而，在进行SE测定时，器械评估办公室主任（ODE）可以确定器械很可能会用于未在标签中标识的可能造成损害的预期用途的。在这种情况下，主任应在做出决定后的10日内以书面形式将FDA的顾虑书面通知510（k）申请人，并要求在标签上注明使用该器械的限制。

会发现该器械为SE；但是其标签必须符合FDA规定的限制。不能将做出这样的标签确定的责任授权给ODE主任以下的人员。

指南

到1998年2月19日，FDA将为审查510（k）提交材料的审查人员制定内部程序，规定如何使主任和器械评估办公室充分意识到他们认为器械将很可能用于拟议标签中未指出的预期用途，而此类使用可能造成伤害。到1998年2月19日，FDA还将开发一些程序，能够在发现这些情况时及时通知申请人，以及能够让FDA和申请人就此问题进行磋商。

生效日期：1998年2月19日

- 确定审查时限【第209条】

法律现在明确指示FDA审查上市前通知，并在收到报告后不迟于90天内做出决定。

指南

这一规定整理了FDA在90天内完成510（k）的审查的目标。FDA将继续采取措施简化510（k）的审核流程，并减少处理这些提交文件所需的时间。

生效日期：1998年2月19日

追踪，上市后监管，争议解决

- 器械追踪【第211节】

已将追踪要求进行更改，以允许FDA命令追踪某些器械，而非删除任何跟踪器械的自动要求，除非有这样的命令。FDA 现在可能会要求某些类型的II类或III类器械的制造商启动一个程序，以追踪他们的医疗器械到患者的级别。在21 CFR 821中发布的例示清单将被FDA下令追踪的产品列表所取代。

追踪命令下的器械类型可能包括所有II类或III类器械：

*	其失败很有可能造成严重的不良健康后果的器械，或

*	预期在在人体内植入一年以上的器械，或者

*	旨在用于器械用户功能之外的生命维持或生命支持器械。

该法案增加了患者接受追踪装置的重要的新的权利。接受追踪器械的患者将能够拒绝发布或拒绝允许发布其姓名、地址、社会保险号码或其他识别信息用于追踪。

指南

FDA于1998年1月15日组织了一场大范围讨论，对医疗器械跟踪授权的变更征求意见。具体地说，FDA征求对附加标准的意见，这些标准可能有助于FDA确定是否应对符合该法案第519（e）节规定的自由追踪基本法定要求的器械进行跟踪。

到1998年2月19日，FDA计划公布一份经修订的追踪器械清单。在公布该清单之前，制造商应继续对当前1990年法律中规定的强制跟踪器械进行追踪。

生效日期：1998年2月19日

- 上市后监管【第212条】

将不再自动要求制造商需对特定器械进行上市后监管研究。更确切地说，FDA可能会命令对某些II类和III类器械进行此类研究。FDA现在可以命令对任何II类和III类器械进行上市后监管：

*	其失败很有可能造成严重的不良健康后果的器械，或

*	打算在人体内植入一年以上的器械，或者

*	旨在成为用于器械用户功能之的生命维持或生命支持器械。

制造商必须在收到FDA的进行上市后监管研究的指示后30天内，提交必要的监视计划，以获批准。FDA可以命令开展长达36个月的研究。对于任何更长的时间期限，均须由制造商和 FDA共同商定。如果不能就更长的时间期限达成一致，则应遵循争端解决程序。

在收到制造商的拟议计划后，FDA有60天的时间来确定指定监督人员是否具有足够的资格和经验，以及该建议计划是否可以收集有用数据，发现无法预知的不良事件，或提供保护公共卫生安全必需的其他信息。

指南

FDA于1998年1月15日组织的大范围讨论还征求了其他附加标准的意见，这些意见可能有助于FDA确定是否需要根据法案第522条关于市场后监督的命令规定，对符合该机构基本法定要求的器械进行上市后监管。

到1998年2月19日，FDA将确定当前服从于上市后监管命令，且根据该法案第522条的规定仍将继续受到上市后监管的器械。截至1998年2月19日，FDA还将确定，哪些器械以前根据该法案第522条的规定服从上市后监管命令，但将不再需要受到这种监督。在此之前，以前的上市后监管要求仍然有效。

由于FDA需要通过上市后监管收集有关不可预见的不良事件或其他必要信息以保护公众健康的数据，因此制造商应清楚该器械清单会随时间的推移而发生变化；将来会有其他器械受到上市后监管。FDA将延续其当前的做法，通过发送信函，使根据该法案第522条负责进行上市后监管的制造商收到命令。

生效日期：1998年2月19日

- 争议解决【第404条】

这要求FDA根据规章建立流程，使申办人、申请人或制造商可以在FD&C法案或条例中没有对该种审查进行规定时通过该流程请求对重大的科学争议进行审查。这一流程将包括由一个适当的科学小组或咨询委员会进行审查。

指南

为了帮助业界了解当前存在的上诉决定或解决投诉的广泛途径，FDA正在编制一份题为“医疗器械上诉和投诉：争端解决手册”的文件。1998年2月19日前，本手册将通过FDA的网站发行电子版，或者由小制造商家协助部发行纸质版。

此外，在1998年11月21日之前，CDHR预期特许一个小组，来审查目前尚无审查程序的科学争议，以及当FDA与制造商在研究期间存在分歧时，审查超过36个月的上市后监管研究的机构命令。

此外，根据515（g）（2）（B），小组还将负责审查对PMA批准/拒绝提出质疑的请求。虽然小组的目标是尽可能及时地解决争端，但制造商需要认识到，召集这样一个小组以及发布小组会议通知是需要时间的。

因此，制造商可能会希望寻求替代审查机制解决争端。

生效日期：1998年11月21日

执行“可交付成果”摘要

截至1998年1月20日（颁布后的60天）

*	追踪及上市后监管公开会议（1998年1月15日）

*	I类豁免/保留名单（联邦公报通知）

*	II类豁免名单（联邦公报通知）

至1998年2月19日（新法生效日期）

*	认可标准一览表

*	追踪通知

*	上市后监管通知

*	最高优先规定执行指导

--	早期协作会议

--	PMA审查互动过程

--	30天生产变更通告的内容要求

--	II类豁免请求的提交及审查程序

--	“重新”分类请求的内容要求

--	符合标准的声明程序

--	审查范围/510（k）标签声明标准操作程序

--	现行上诉机制手册

*	新510（k）范例指南