尿微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）

稳定性研究资料

全效期稳定性研究试验结果：

空白吸光度

| 批号 | 空白吸光度 | 0个月 | 4个月 | 8个月 | 12个月 | 13个月 | 14个月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20140116 | 试剂空白吸光度值A空白≤0.200 | 0.015 | 0.015 | 0.012 | 0.020 | 0.019 | 0.025 |
| 20140118 |  | 0.012 | 0.015 | 0.014 | 0.018 | 0.020 | 0.023 |
| 20140120 |  | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 |

分析灵敏度

| 批号 | 分析灵敏度 | 0个月 | 4个月 | 8个月 | 12个月 | 13个月 | 14个月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20140116 | 浓度为60.0mg/L时，吸光度差值≥0.010 | 0.018 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.014 | 0.014 |
| 20140118 |  | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.012 |
| 20140120 |  | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.015 | 0.018 | 0.015 |

线性范围

产品批号：20140116

| 线性范围 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 相关系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0个月 | 23.8 | 46.2 | 98.5 | 184.3 | 388.4 | 0.9995 |
| 4个月 | 23.0 | 46.3 | 98.5 | 184.3 | 392.0 | 0.9994 |
| 8个月 | 23.2 | 47.5 | 100.2 | 182.3 | 387.3 | 0.9993 |
| 12个月 | 21.4 | 45.5 | 101.9 | 181.0 | 381.9 | 0.9992 |
| 13个月 | 21.7 | 43.0 | 98.8 | 174.9 | 373.7 | 0.9990 |
| 14个月 | 21.5 | 46.5 | 100.7 | 199.1 | 360.5 | 0.9982 |

| 线性偏差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0个月 | 2.1 | -0.7 | 3.41% | -4.01% | 0.78% |
| 4个月 | 2.1 | -0.1 | 3.44% | -4.52% | 0.88% |
| 8个月 | 0.9 | 0.2 | 5.01% | -4.85% | 0.88% |
| 12个月 | -0.6 | -1.2 | 8.12% | -4.40% | 0.64% |
| 13个月 | 1.0 | -1.9 | 8.03% | -5.17% | 0.84% |
| 14个月 | -6.0 | -4.6 | 4.66% | 6.77% | -1.77% |
| 在（0.1-400.0）mg/L线性范围内，r≥0.990。在(50.0-400.0）mg/L范围内的相对偏差不超过15%；测定结果为（0.1-50.0]mg/L时的绝对偏差不超过7.5 mg/L。 |  |  |  |  |  |

产品批号：20140118

| 线性范围 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 相关系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0个月 | 22.9 | 49.4 | 98.1 | 184.3 | 393.1 | 0.9994 |
| 4个月 | 22.8 | 46.2 | 98.5 | 184.3 | 388.5 | 0.9995 |
| 8个月 | 22.9 | 47.4 | 95.7 | 181.6 | 391.3 | 0.9992 |
| 12个月 | 22.3 | 43.9 | 99.3 | 179.0 | 378.1 | 0.9993 |
| 13个月 | 22.1 | 43.6 | 98.8 | 176.6 | 380.1 | 0.9990 |
| 14个月 | 20.8 | 44.1 | 95.2 | 197.2 | 368.5 | 0.9991 |

| 线性偏差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0个月 | 1.2 | 2.3 | 2.18% | -4.88% | 0.99% |
| 4个月 | 1.5 | -0.3 | 3.71% | -3.95% | 0.74% |
| 8个月 | 2.7 | 1.8 | 1.43% | -5.36% | 1.14% |
| 12个月 | 1.0 | -2.0 | 6.88% | -4.32% | 0.70% |
| 13个月 | 1.7 | -1.4 | 6.96% | -5.59% | 0.98% |
| 14个月 | -2.7 | -3.6 | 1.03% | 5.34% | -1.24% |
| 在（0.1-400.0）mg/L线性范围内，r≥0.990。在(50.0-400.0）mg/L范围内的相对偏差不超过15%；测定结果为（0.1-50.0]mg/L时的绝对偏差不超过7.5 mg/L。 |  |  |  |  |  |

产品批号：20140120

| 线性范围 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 相关系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0个月 | 24.4 | 45.0 | 99.3 | 186.9 | 396.3 | 0.9994 |
| 4个月 | 23.5 | 46.5 | 99.4 | 181.5 | 388.9 | 0.9992 |
| 8个月 | 23.7 | 48.4 | 99.4 | 181.2 | 385.8 | 0.9993 |
| 12个月 | 23.6 | 50.0 | 98.5 | 181.2 | 387.6 | 0.9992 |
| 13个月 | 24.0 | 49.5 | 102.4 | 178.1 | 378.9 | 0.9989 |
| 14个月 | 21.7 | 43.2 | 98.7 | 195.5 | 369.6 | 0.9992 |

| 线性偏差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0个月 | 3.5 | -1.7 | 3.26% | -4.21% | 0.85% |
| 4个月 | 2.0 | -0.2 | 4.66% | -5.30% | 1.01% |
| 8个月 | 1.0 | 0.9 | 4.31% | -5.09% | 0.96% |
| 12个月 | 1.0 | 2.4 | 3.05% | -5.41% | 1.07% |
| 13个月 | -0.5 | 0.7 | 7.26% | -5.66% | 0.95% |
| 14个月 | -2.5 | -5.1 | 4.13% | 4.14% | -1.09% |
| 在（0.1-400.0）mg/L线性范围内，r≥0.990。在(50.0-400.0）mg/L范围内的相对偏差不超过15%；测定结果为（0.1-50.0]mg/L时的绝对偏差不超过7.5 mg/L。 |  |  |  |  |  |

重复性

产品批号：20140116

|  | 0个月 |  | 4个月 |  | 8个月 |  | 12个月 |  | 13个月 |  | 14个月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水平1 | 水平2 | 水平1 | 水平2 | 水平1 | 水平2 | 水平1 | 水平2 | 水平1 | 水平2 | 水平1 | 水平2 |
| 1 | 85.9 | 167.6 | 86.1 | 163.0 | 90.1 | 169.2 | 90.5 | 160.2 | 89.2 | 167.9 | 87.5 | 153.7 |
| 2 | 86.0 | 169.9 | 86.6 | 170.5 | 89.5 | 170.3 | 90.1 | 169.0 | 90.2 | 168.9 | 86.5 | 159.6 |
| 3 | 86.8 | 166.4 | 86.3 | 162.1 | 89.4 | 164.0 | 87.5 | 173.9 | 87.4 | 165.3 | 90.2 | 172.5 |
| 4 | 86.5 | 166.1 | 85.9 | 166.8 | 88.6 | 175.1 | 89.4 | 174.9 | 86.2 | 165.5 | 91.6 | 171.3 |
| 5 | 87.2 | 178.1 | 88.4 | 162.2 | 89.2 | 166.3 | 88.3 | 160.4 | 89.1 | 158.6 | 86.9 | 154.4 |
| 6 | 85.8 | 175.7 | 87.5 | 165.3 | 90.6 | 171.7 | 88.2 | 172.9 | 90.6 | 160.7 | 88.4 | 158.9 |
| 7 | 88.3 | 174.1 | 85.6 | 171.6 | 86.5 | 166.6 | 90.6 | 160.3 | 91.5 | 172.1 | 93.4 | 161.6 |
| 8 | 86.7 | 168.0 | 87.6 | 167.6 | 87.5 | 176.9 | 90.9 | 163.3 | 90.3 | 168.8 | 89.6 | 161.4 |
| 9 | 86.5 | 168.1 | 87.6 | 171.1 | 89.7 | 164.0 | 87.4 | 165.9 | 86.4 | 153.9 | 87.4 | 172.7 |
| 10 | 86.7 | 166.5 | 86.9 | 161.3 | 87.4 | 162.2 | 86.5 | 175.0 | 92.6 | 159.5 | 91.8 | 156.5 |
| X | 86.6 | 170.1 | 86.9 | 166.2 | 88.9 | 168.6 | 88.9 | 167.6 | 89.4 | 164.1 | 89.3 | 162.3 |
| S | 0.731 | 4.329 | 0.903 | 3.970 | 1.321 | 4.905 | 1.561 | 6.316 | 2.131 | 5.716 | 2.369 | 7.328 |
| CV | 0.84% | 2.55% | 1.04% | 2.39% | 1.49% | 2.91% | 1.76% | 3.77% | 2.39% | 3.48% | 2.65% | 4.52% |
| 变异系数（CV）应≤5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

产品批号：20140118

|  | 0个月 |  | 4个月 |  | 8个月 |  | 12个月 |  | 13个月 |  | 14个月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水平1 | 水平2 | 水平1 | 水平2 | 水平1 | 水平2 | 水平1 | 水平2 | 水平1 | 水平2 | 水平1 | 水平2 |
| 1 | 86.2 | 172.5 | 87.2 | 165.6 | 85.6 | 161.5 | 90.2 | 162.3 | 91.5 | 172.6 | 88.7 | 171.9 |
| 2 | 85.4 | 175.1 | 86.5 | 160.6 | 89.1 | 166.0 | 90.6 | 166.3 | 90.3 | 154.8 | 87.9 | 159.7 |
| 3 | 87.2 | 163.7 | 87.4 | 160.1 | 87.4 | 173.8 | 87.4 | 175.7 | 92.6 | 168.5 | 89.1 | 158.6 |
| 4 | 88.7 | 165.3 | 86.5 | 169.6 | 86.5 | 163.2 | 86.1 | 164.3 | 87.6 | 154.9 | 90.6 | 166.8 |
| 5 | 87.4 | 163.2 | 86.5 | 175.4 | 86.9 | 170.2 | 89.5 | 174.3 | 89.5 | 155.7 | 92.8 | 171.6 |
| 6 | 86.9 | 178.8 | 85.4 | 166.2 | 87.2 | 161.8 | 89.7 | 161.8 | 86.9 | 160.8 | 87.6 | 157.1 |
| 7 | 87.5 | 165.9 | 87.2 | 178.4 | 86.2 | 162.5 | 90.9 | 177.8 | 89.2 | 167.9 | 93.4 | 162.9 |
| 8 | 88.6 | 164.3 | 84.3 | 168.3 | 87.5 | 177.9 | 91.2 | 175.5 | 90.3 | 166.7 | 86.1 | 159.9 |
| 9 | 87.2 | 170.8 | 86.5 | 174.3 | 88.6 | 174.5 | 86.7 | 159.1 | 87.4 | 158.7 | 91.2 | 157.3 |
| 10 | 87.1 | 172.9 | 87.1 | 163.6 | 88.4 | 177.2 | 91.4 | 176.6 | 86.8 | 158.6 | 96.1 | 158.5 |
| X | 87.2 | 169.3 | 86.5 | 168.2 | 87.3 | 168.9 | 89.4 | 169.4 | 89.2 | 161.9 | 90.4 | 162.4 |
| S | 0.982 | 5.482 | 0.954 | 6.239 | 1.110 | 6.616 | 1.939 | 7.251 | 2.006 | 6.475 | 3.074 | 5.694 |
| CV | 1.13% | 3.24% | 1.10% | 3.71% | 1.27% | 3.92% | 2.17% | 4.28% | 2.25% | 4.00% | 3.40% | 3.51% |
| 变异系数（CV）应≤5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

产品批号：20140120

|  | 0个月 |  | 4个月 |  | 8个月 |  | 12个月 |  | 13个月 |  | 14个月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水平1 | 水平2 | 水平1 | 水平2 | 水平1 | 水平2 | 水平1 | 水平2 | 水平1 | 水平2 | 水平1 | 水平2 |
| 1 | 87.2 | 166.4 | 89.5 | 165.4 | 89.9 | 166.5 | 86.5 | 173.2 | 92.5 | 162.6 | 92.3 | 165.2 |
| 2 | 89.6 | 179.4 | 87.6 | 170.5 | 87.5 | 172.9 | 86.1 | 174.0 | 87.5 | 155.6 | 94.5 | 169.6 |
| 3 | 88.4 | 174.2 | 86.9 | 164.8 | 86.9 | 164.7 | 87.4 | 160.8 | 86.9 | 163.8 | 90.2 | 172.4 |
| 4 | 86.5 | 160.6 | 89.1 | 168.4 | 90.2 | 168.7 | 89.1 | 168.9 | 91.2 | 168.5 | 87.3 | 168.2 |
| 5 | 88.3 | 161.7 | 88.9 | 175.7 | 87.4 | 167.4 | 90.2 | 167.0 | 89.4 | 164.6 | 86.9 | 171.0 |
| 6 | 87.9 | 167.9 | 89.5 | 176.5 | 90.2 | 172.2 | 85.4 | 176.1 | 88.3 | 161.1 | 90.1 | 153.5 |
| 7 | 88.9 | 170.2 | 88.7 | 172.5 | 86.2 | 169.3 | 84.9 | 159.6 | 86.8 | 165.1 | 88.4 | 156.6 |
| 8 | 89.6 | 166.3 | 87.4 | 160.3 | 87.9 | 175.0 | 89.1 | 168.3 | 89.4 | 153.1 | 89.7 | 166.1 |
| 9 | 87.1 | 166.9 | 86.9 | 171.5 | 89.3 | 165.8 | 84.9 | 159.3 | 90.8 | 164.5 | 91.9 | 161.7 |
| 10 | 88.1 | 171.5 | 87.4 | 175.9 | 90.1 | 164.2 | 87.1 | 170.1 | 90.4 | 166.9 | 89.2 | 169.9 |
| X | 88.2 | 168.5 | 88.2 | 170.2 | 88.6 | 168.7 | 87.1 | 167.7 | 89.3 | 162.6 | 90.1 | 165.4 |
| S | 1.035 | 5.618 | 1.051 | 5.405 | 1.539 | 3.668 | 1.874 | 6.077 | 1.931 | 4.832 | 2.342 | 6.319 |
| CV | 1.17% | 3.33% | 1.19% | 3.18% | 1.74% | 2.17% | 2.15% | 3.62% | 2.16% | 2.97% | 2.60% | 3.82% |
| 变异系数（CV）应≤5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

准确度

| 批号 | 项目 | 质控品靶值 | 0个月 | 4个月 | 8个月 | 12个月 | 13个月 | 14个月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20140116 | 校准品 | 85 （68-102）mg/L | 86.5 | 87.3 | 89.5 | 88.6 | 88.6 | 89.0 |
|  | 相对偏差 |  | 1.76% | 2.71% | 5.29% | 4.24% | 4.24% | 4.71% |
|  | 是否在控 |  | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 |
| 20140118 | 校准品 |  | 87.7 | 86.1 | 86.9 | 88.4 | 88.0 | 90.3 |
|  | 相对偏差 |  | 3.18% | 1.29% | 2.24% | 4.00% | 3.53% | 6.24% |
|  | 是否在控 |  | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 |
| 20140120 | 校准品 |  | 87.6 | 89.2 | 89.3 | 88.2 | 89.6 | 88.1 |
|  | 相对偏差 |  | 3.06% | 4.94% | 5.06% | 3.76% | 5.41% | 3.65% |
|  | 是否在控 |  | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 |

| 批号 | 项目 | 质控品靶值 | 0个月 | 4个月 | 8个月 | 12个月 | 13个月 | 14个月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20140116 | 校准品 | 170 （138-204）mg/L | 173.3 | 164.8 | 171.0 | 169.4 | 161.6 | 161.5 |
|  | 相对偏差 |  | 1.94% | -3.06% | 0.59% | -0.35% | -4.94% | -5.00% |
|  | 是否在控 |  | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 |
| 20140118 | 校准品 |  | 169.1 | 170.4 | 165.1 | 166.8 | 157.1 | 165.2 |
|  | 相对偏差 |  | -0.53% | 0.24% | -2.88% | -1.88% | -7.59% | -2.82% |
|  | 是否在控 |  | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 |
| 20140120 | 校准品 |  | 163.4 | 173.5 | 169.4 | 170.7 | 164.7 | 164.2 |
|  | 相对偏差 |  | -3.88% | 2.06% | -0.35% | 0.41% | -3.12% | -3.41% |
|  | 是否在控 |  | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 |

开瓶稳定性结果

空白吸光度

| 批号 | 空白吸光度 | 0天 | 5天 | 10天 | 15天 | 16天 | 17天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20140116 | 试剂空白吸光度值A空白≤0.200 | 0.013 | 0.014 | 0.019 | 0.014 | 0.022 | 0.021 |
| 20140118 |  | 0.012 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.022 |
| 20140120 |  | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.021 | 0.021 |

分析灵敏度

| 批号 | 分析灵敏度 | 0天 | 5天 | 10天 | 15天 | 16天 | 17天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20140116 | 浓度为60.0mg/L时，吸光度差值≥0.010 | 0.017 | 0.019 | 0.015 | 0.017 | 0.014 | 0.019 |
| 20140118 |  | 0.018 | 0.020 | 0.017 | 0.015 | 0.017 | 0.014 |
| 20140120 |  | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.015 |

线性范围

产品批号：20140116

| 线性范围 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 相关系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0天 | 22.2 | 46.0 | 98.5 | 182.8 | 388.0 | 0.9994 |
| 5天 | 22.3 | 47.7 | 99.4 | 182.2 | 394.3 | 0.9991 |
| 10天 | 21.3 | 42.7 | 100.9 | 182.0 | 373.3 | 0.9994 |
| 15天 | 21.4 | 44.1 | 102.4 | 200.4 | 369.2 | 0.9985 |
| 16天 | 21.0 | 43.2 | 100.4 | 200.3 | 363.5 | 0.9980 |
| 17天 | 22.5 | 45.6 | 99.5 | 198.4 | 365.3 | 0.9988 |

| 线性偏差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0天 | 1.4 | -0.1 | 4.29% | -4.44% | 0.82% |
| 5天 | 1.5 | 1.4 | 4.21% | -5.85% | 1.13% |
| 10天 | -0.8 | -3.6 | 8.54% | -2.25% | 0.16% |
| 15天 | -4.7 | -6.1 | 5.96% | 5.77% | -1.56% |
| 16天 | -4.9 | -6.5 | 5.11% | 7.06% | -1.82% |
| 17天 | -4.0 | -4.7 | 3.51% | 5.71% | -1.45% |
| 在（0.1-400.0）mg/L线性范围内，r≥0.990。在(50.0-400.0）mg/L范围内的相对偏差不超过15%；测定结果为（0.1-50.0]mg/L时的绝对偏差不超过7.5 mg/L。 |  |  |  |  |  |

产品批号：20140118

| 线性范围 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 相关系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0天 | 23.4 | 49.3 | 98.0 | 186.0 | 394.9 | 0.9994 |
| 5天 | 22.4 | 47.1 | 98.3 | 184.8 | 392.1 | 0.9995 |
| 10天 | 22.9 | 45.2 | 93.3 | 183.0 | 394.7 | 0.9993 |
| 15天 | 22.8 | 46.2 | 98.4 | 180.4 | 387.5 | 0.9992 |
| 16天 | 21.3 | 43.7 | 98.8 | 195.7 | 369.7 | 0.9992 |
| 17天 | 22.0 | 44.5 | 99.5 | 196.8 | 369.1 | 0.9991 |

| 线性偏差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0天 | 1.6 | 2.0 | 1.59% | -4.51% | 0.94% |
| 5天 | 1.5 | 0.7 | 3.13% | -4.34% | 0.84% |
| 10天 | 4.4 | 1.0 | -0.40% | -4.95% | 1.14% |
| 15天 | 1.9 | 0.2 | 4.47% | -5.38% | 1.03% |
| 16天 | -2.9 | -4.7 | 4.15% | 4.16% | -1.11% |
| 17天 | -3.2 | -4.8 | 4.06% | 4.53% | -1.19% |
| 在（0.1-400.0）mg/L线性范围内，r≥0.990。在(50.0-400.0）mg/L范围内的相对偏差不超过15%；测定结果为（0.1-50.0]mg/L时的绝对偏差不超过7.5 mg/L。 |  |  |  |  |  |

产品批号：20140120

| 线性范围 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 相关系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0天 | 23.7 | 46.2 | 99.0 | 185.9 | 400.7 | 0.9992 |
| 5天 | 22.9 | 45.2 | 98.0 | 182.9 | 392.1 | 0.9993 |
| 10天 | 23.9 | 43.5 | 98.2 | 184.3 | 393.0 | 0.9993 |
| 15天 | 23.8 | 43.8 | 99.4 | 183.0 | 389.5 | 0.9993 |
| 16天 | 24.1 | 43.3 | 101.0 | 194.8 | 369.4 | 0.9992 |
| 17天 | 21.4 | 43.7 | 98.6 | 197.6 | 366.0 | 0.9988 |

| 线性偏差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0天 | 3.5 | -0.1 | 2.81% | -5.32% | 1.10% |
| 5天 | 2.8 | -0.4 | 3.57% | -4.96% | 0.98% |
| 10天 | 3.8 | -2.1 | 3.62% | -4.48% | 0.90% |
| 15天 | 3.0 | -2.3 | 5.06% | -4.61% | 0.86% |
| 16天 | -1.6 | -6.4 | 5.28% | 3.47% | -0.97% |
| 17天 | -3.6 | -5.2 | 3.81% | 5.59% | -1.42% |
| 在（0.1-400.0）mg/L线性范围内，r≥0.990。在(50.0-400.0）mg/L范围内的相对偏差不超过15%；测定结果为（0.1-50.0]mg/L时的绝对偏差不超过7.5 mg/L。 |  |  |  |  |  |

重复性

产品批号：20140116

|  | 0天 |  | 5天 |  | 10天 |  | 15天 |  | 16天 |  | 17天 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水平1 | 水平2 | 水平1 | 水平2 | 水平1 | 水平2 | 水平1 | 水平2 | 水平1 | 水平2 | 水平1 | 水平2 |
| 1 | 88.1 | 178.7 | 85.2 | 169.3 | 92.8 | 172.6 | 89.9 | 170.0 | 91.3 | 161.0 | 91.6 | 162.7 |
| 2 | 89.4 | 160.5 | 88.2 | 170.2 | 94.4 | 162.2 | 91.9 | 168.8 | 93.4 | 157.4 | 89.2 | 157.7 |
| 3 | 86.0 | 171.7 | 86.8 | 162.2 | 93.9 | 169.5 | 91.2 | 160.3 | 91.4 | 153.4 | 93.7 | 156.8 |
| 4 | 87.5 | 169.4 | 87.3 | 178.2 | 89.5 | 162.9 | 93.3 | 171.7 | 89.4 | 171.1 | 92.6 | 162.4 |
| 5 | 85.9 | 177.8 | 86.0 | 167.4 | 90.2 | 163.1 | 92.5 | 167.1 | 90.4 | 170.8 | 88.5 | 167.9 |
| 6 | 88.4 | 173.8 | 85.3 | 167.2 | 89.4 | 162.7 | 93.7 | 169.2 | 94.0 | 162.7 | 92.9 | 163.4 |
| 7 | 89.6 | 175.4 | 86.4 | 162.6 | 92.9 | 164.3 | 93.8 | 171.1 | 93.6 | 156.7 | 95.2 | 165.1 |
| 8 | 88.7 | 165.8 | 84.7 | 180.3 | 92.2 | 163.3 | 90.5 | 158.4 | 92.2 | 164.3 | 88.4 | 155.4 |
| 9 | 87.3 | 176.2 | 88.3 | 172.4 | 94.0 | 158.1 | 94.1 | 172.1 | 91.7 | 161.6 | 94.5 | 171.1 |
| 10 | 86.7 | 168.6 | 87.7 | 178.9 | 90.0 | 176.1 | 91.6 | 176.0 | 90.2 | 165.6 | 87.8 | 167.2 |
| X | 87.8 | 171.8 | 86.6 | 170.9 | 91.9 | 165.5 | 92.3 | 168.5 | 91.8 | 162.5 | 91.4 | 163.0 |
| S | 1.310 | 5.770 | 1.284 | 6.510 | 1.974 | 5.488 | 1.465 | 5.372 | 1.545 | 4.860 | 2.754 | 5.131 |
| CV | 1.49% | 3.36% | 1.48% | 3.81% | 2.15% | 3.32% | 1.59% | 3.19% | 1.68% | 2.99% | 3.01% | 3.15% |
| 变异系数（CV）应≤5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

产品批号：20140118

|  | 0天 |  | 5天 |  | 10天 |  | 15天 |  | 16天 |  | 17天 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水平1 | 水平2 | 水平1 | 水平2 | 水平1 | 水平2 | 水平1 | 水平2 | 水平1 | 水平2 | 水平1 | 水平2 |
| 1 | 89.2 | 166.6 | 91.8 | 167.4 | 90.3 | 171.9 | 92.6 | 176.2 | 95.1 | 157.1 | 92.6 | 166.2 |
| 2 | 90.2 | 168.7 | 92.6 | 165.9 | 87.4 | 166.5 | 90.5 | 175.4 | 92.5 | 156.3 | 91.5 | 154.7 |
| 3 | 91.5 | 165.8 | 91.9 | 167.1 | 89.7 | 166.0 | 90.4 | 160.2 | 94.8 | 155.6 | 86.9 | 161.5 |
| 4 | 90.8 | 180.0 | 92.1 | 164.3 | 85.5 | 177.7 | 87.0 | 171.9 | 93.4 | 153.9 | 94.4 | 161.1 |
| 5 | 89.4 | 175.6 | 90.5 | 176.5 | 85.8 | 158.4 | 94.5 | 174.4 | 90.8 | 153.2 | 89.0 | 170.7 |
| 6 | 88.9 | 161.9 | 91.7 | 174.6 | 89.6 | 169.4 | 90.2 | 173.5 | 93.8 | 159.7 | 93.3 | 165.7 |
| 7 | 89.4 | 170.6 | 89.0 | 166.2 | 89.8 | 177.7 | 92.2 | 169.3 | 96.0 | 172.4 | 86.8 | 154.5 |
| 8 | 87.6 | 178.9 | 91.8 | 166.3 | 90.0 | 175.5 | 90.5 | 172.0 | 93.1 | 158.6 | 93.0 | 161.9 |
| 9 | 90.4 | 169.8 | 88.2 | 173.1 | 86.6 | 177.9 | 87.2 | 164.0 | 93.1 | 170.9 | 95.8 | 170.2 |
| 10 | 92.5 | 178.7 | 88.8 | 176.4 | 90.2 | 175.7 | 92.8 | 176.2 | 91.0 | 158.6 | 92.3 | 160.7 |
| X | 90.0 | 171.7 | 90.8 | 169.8 | 88.5 | 171.7 | 90.8 | 171.3 | 93.4 | 159.6 | 91.6 | 162.7 |
| S | 1.401 | 6.286 | 1.599 | 4.785 | 1.939 | 6.520 | 2.380 | 5.381 | 1.675 | 3.147 | 3.050 | 5.383 |
| CV | 1.56% | 3.66% | 1.76% | 2.82% | 2.19% | 3.80% | 2.62% | 3.14% | 1.79% | 1.97% | 3.33% | 3.31% |
| 变异系数（CV）应≤5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

产品批号：20140120

|  | 0天 |  | 5天 |  | 10天 |  | 15天 |  | 16天 |  | 17天 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水平1 | 水平2 | 水平1 | 水平2 | 水平1 | 水平2 | 水平1 | 水平2 | 水平1 | 水平2 | 水平1 | 水平2 |
| 1 | 91.2 | 176.3 | 94.7 | 179.1 | 90.3 | 174.4 | 90.7 | 160.4 | 93.1 | 169.1 | 93.1 | 154.2 |
| 2 | 89.8 | 161.6 | 92.4 | 180.3 | 91.2 | 165.7 | 92.3 | 165.1 | 88.8 | 158.4 | 92.2 | 163.1 |
| 3 | 90.2 | 171.7 | 93.6 | 162.4 | 89.4 | 170.9 | 91.9 | 171.4 | 90.8 | 171.9 | 94.9 | 168.5 |
| 4 | 90.4 | 175.9 | 95.2 | 163.2 | 92.5 | 168.7 | 93.6 | 168.9 | 89.0 | 162.6 | 90.0 | 156.2 |
| 5 | 89.8 | 177.1 | 94.0 | 172.3 | 89.7 | 165.2 | 90.3 | 158.5 | 93.8 | 165.1 | 87.5 | 156.6 |
| 6 | 91.1 | 177.6 | 93.0 | 164.7 | 88.8 | 174.7 | 87.8 | 166.5 | 91.8 | 169.0 | 89.1 | 155.4 |
| 7 | 91.4 | 179.7 | 91.4 | 160.8 | 93.3 | 159.6 | 92.4 | 169.3 | 90.9 | 168.6 | 90.3 | 160.5 |
| 8 | 90.3 | 177.2 | 91.3 | 173.4 | 91.6 | 168.6 | 88.9 | 172.1 | 89.6 | 169.2 | 92.0 | 163.8 |
| 9 | 90.8 | 178.6 | 93.6 | 161.6 | 90.0 | 169.0 | 89.4 | 176.5 | 90.1 | 167.8 | 92.4 | 165.5 |
| 10 | 89.7 | 160.6 | 95.4 | 175.2 | 92.5 | 171.5 | 87.6 | 174.3 | 91.0 | 156.3 | 96.1 | 169.2 |
| X | 90.5 | 173.6 | 93.5 | 169.3 | 90.9 | 168.8 | 90.5 | 168.3 | 90.9 | 165.8 | 91.8 | 161.3 |
| S | 0.624 | 6.933 | 1.449 | 7.566 | 1.517 | 4.536 | 2.054 | 4.532 | 1.648 | 4.526 | 2.616 | 5.531 |
| CV | 0.69% | 3.99% | 1.55% | 4.47% | 1.67% | 2.69% | 2.27% | 2.69% | 1.81% | 2.73% | 2.85% | 3.43% |
| 变异系数（CV）应≤5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

准确度

| 批号 | 项目 | 质控品靶值 | 0天 | 5天 | 10天 | 15天 | 16天 | 17天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20140116 | 校准品 | 85 （68-102）mg/L | 87.3 | 86.2 | 89.7 | 93.2 | 91.2 | 91.3 |
|  | 相对偏差 |  | 2.71% | 1.41% | 5.53% | 9.65% | 7.29% | 7.41% |
|  | 是否在控 |  | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 |
| 20140118 | 校准品 |  | 89.7 | 91.4 | 87.0 | 90.6 | 92.7 | 92.2 |
|  | 相对偏差 |  | 5.53% | 7.53% | 2.35% | 6.59% | 9.06% | 8.47% |
|  | 是否在控 |  | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 |
| 20140120 | 校准品 |  | 90.4 | 94.1 | 90.3 | 90.6 | 91.5 | 88.9 |
|  | 相对偏差 |  | 6.35% | 10.71% | 6.24% | 6.59% | 7.65% | 4.59% |
|  | 是否在控 |  | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 |

| 批号 | 项目 | 质控品靶值 | 0天 | 5天 | 10天 | 15天 | 16天 | 17天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20140116 | 校准品 | 170 （138-204）mg/L | 173.7 | 170.9 | 162.9 | 169.3 | 168.2 | 164.6 |
|  | 相对偏差 |  | 2.18% | 0.53% | -4.18% | -0.41% | -1.06% | -3.18% |
|  | 是否在控 |  | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 |
| 20140118 | 校准品 |  | 172.5 | 171.8 | 168.5 | 173.2 | 155.6 | 165.8 |
|  | 相对偏差 |  | 1.47% | 1.06% | -0.88% | 1.88% | -8.47% | -2.47% |
|  | 是否在控 |  | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 |
| 20140120 | 校准品 |  | 176.9 | 166.7 | 169.5 | 164.6 | 165.6 | 156.1 |
|  | 相对偏差 |  | 4.06% | -1.94% | -0.29% | -3.18% | -2.59% | -8.18% |
|  | 是否在控 |  | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 | 在控 |