行业及FDA工作人员指南

II 类特殊控制指导性
文件：美容用低强度
激光系统

文件发布日期： 2011年4月14日

文件相关问题，请联系Richard Felten，电话：301-796-6392，邮箱：richard.felten@fda.hhs.gov。

美国卫生和人类服务署

食品药品监督管理局

器械和放射卫生中心

普通外科器械科

外科、骨科和修复器械部

器械评估办公室

前言

公共评论

为便于本机构收集评论和建议，书面评论和建议可以随时提交至食品药品监督管理局，人力资源和管理服务办公室，管理系统和政策司，案卷管理科（5630 Fishers Lane，ROOM 1061（HFA-305），Rockville，MD，20852）。此外，电子评论可提交至http：//www.regulations.gov。所有评论应注明案卷编号，该编号在联邦公报上公布的可用性通知中列出。再次进行文件修订或更新之前，本机构可能不会针对评论采取行动。

其他副本

其他副本可从互联网获得。您还可以向dsmica@fda.hhs.gov发送电子邮件请求以接收本指南的电子副本，或向301-847-8149发送传真请求以接收副本。请使用文件编号1735来注明您所要求获得的指南。

目录

- 介绍 	1

- 背景 	1

- 范围 	2

- 器械说明 	2

器械组件 	2

器械图像或图纸 	2

与比较器械的对比 	3

- 健康风险 	3

- 台架试验 	3

- 软件验证	4

- 临床试验	4

- 生物相容性	5

- 电磁相容性（EMC）	5

- 电气和力学安全性能试验	5

- 标签 	5

器械用户手册 	6

使用说明	6

使用适应症	6

禁忌症 	6

存储条件 	6

警告	6

预防措施	……7

# 行业和FDA工作人员指南

II 类特殊控制指导性文件：美容用低强度
激光系统

### 介绍

该指导性文件作为一个特殊控制指南，用来支持将低强度激光系统分类为II类（特殊控制）。该器械旨在将低强度激光能量用于人体以获得外观上的暂时性改变。本指导性文件与宣布美容用低强度激光系统分类的联邦公报通告一起发布。

在最终规则生效后，属于该通用类型器械范围内的器械制造商需要解决特殊控制指南中所涉及的问题。但是，制造商仅需要证明其器械满足指南中的建议或以某种其他方式提供有关安全性和有效性的等效保证。除上述要求外，低强度激光系统还必须满足21 CFR 1040下发光产品的性能标准。

### 背景

FDA认为，与一般控制相结合时，特殊控制将足以为美容用低强度激光系统的安全性和有效性提供合理的保证。因此，意欲上市该通用类型器械的制造商必须（1）遵守联邦食品、药品和化妆品法案（FD＆C法案）的一般控制，包括21 CFR 807子部分E中所述的上市前通知要求，（2）解决与美容用低强度激光系统相关的具体健康风险，包括本指南中确定的健康风险，以及（3）在器械上市之前从FDA获得实质等同性确定函。

________________________

这些器械必须符合21 CFR 1040.10激光产品和21 CFR 1040.11，特殊用途激光产品的规定。

该特殊控制指导性文件确定了美容用低强度激光系统的分类规则和产品代码（请参见第3章“范围”）。该指导性文件中其他部分列出了FDA已经确定的健康风险，并说明了在用于解决与这些低强度激光系统相关的风险时，可使用510（k ）进行及时审查，但前提是制造商须遵守这些措施并与一般控制结合。本文件补充了其他FDA关于上市前通知申报的具体要求内容的文件。您还应参考21 CFR 807.87（指南—传统和简化510（k）2的格式）以及部分CDRH的器械通知—上市前通知申报510（k）3。

### 范围

本文件的范围限于以下II类器械（产品代码OLI），详情如下。

21 CFR 878.5400，美容用低强度激光系统

标识。美容用低强度激光系统是一种使用低强度激光能量来破坏脂肪层内的脂肪细胞以释放脂肪和脂质用于无创性美容用途的器械。

分类。II类（特殊控制）。特殊控制为：FDA指导性文件，其标题为：“行业和食品药品监督管理局工作人员指南；II类特殊控制指导性文件美容用低强度激光系统”。有关该指导性文件的可用性，请参见21 CFR 878.1（e）。

### 器械说明

建议使用第3节“范围”所述的规定和产品代码来标识器械并纳入以下内容：

器械组件

建议标识510（k）范围内的所有组件、系统软件和附件。

器械的图像或图纸

建议提供器械的图像或图纸。我们还建议您提供一份功能框图（包括所有附件）。

________________________

2

http：//www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm084365.htm

3

http：//www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYourDevice/PremarketS ubmissions/PremarketNotification510k/default.htm

#### 与比较器械的对比

建议将器械和其比较器械在使用适应症及技术特性方面的相似点进行说明。

### 健康风险

在下表中，FDA已经确定了通常与本文件中所提到的关于使用美容用低强度激光系统相关的健康风险。本指导性文件中提供了建议措施以缓解这些已确定的风险，如下表所示。在提交上市前通知之前，您还应进行风险分析以确定器械特有的其他风险。我们建议您在上市前通知中说明进行风险分析的方法包括其结果。如果您选择使用替代法来解决本指导性文件中确定的特定风险，或者您已确定出本指南中其他未确定的风险，则您应提供足够的详细信息以支持用于解决该风险的方法。

| 已确定风险 | 建议缓解措施 |
| --- | --- |
| 眼部损伤 | 第6节 台架试验 第7节 软件验证 第8节 临床试验 第12节 标签 |
| 电击 | 第11节 电气与力学安全性能试验（IEC 60601-1） 第12节 标签 |
| 非预期性细胞损伤 | 第6节 台架试验 第7节 软件验证 第8节 临床试验 第9节 生物相容性 第10节 电磁相容性（IEC 60601-1-2） 第12节 标签 |
| 使用错误 | 第12节 标签 |

### 台架试验

建议进行临床前试验来证明美容用低强度激光系统符合所有设计规格和性能要求。对于激光功率和性能，应进行激光功率测量，并且应该证明激光输出功率，特别是到达目标部位的激光输出功率可以被预测。试验应准确地表征输出光束剖面，确定激光能量已被递送并集中于预期目标部位中。试验应该证明用于定位相关区域以及监测治疗进展或结果（如果适用）方法的准确性。

应该执行试验以评估系统故障的概率、可以缓解系统故障的方法以及可使用户直观了解系统故障的方法。应对整个系统进行测试，以确保性能充分符合设计质量标准，并评估故障模式和概率。台架试验也可用于评估使用条件可能影响系统性能的可能性。

### 软件验证

建议您提交有关软件控制器械的信息，如“医疗器械中包含的软件上市前申报内容指南”所述。4我们建议您提交的信息类型由“关注级别”决定，这与软件故障相关的风险有关。器械的关注级别可分为次要关注、中等关注的或主要关注。FDA认为，用于操作美容用低强度激光系统的软件属于软件指南中所述的“中等关注”范围内，因为故障或潜在设计缺陷可能直接对患者或操作者造成轻微伤害。

此外，我们建议在开发控制软件时遵循IEC 60601-1-4：医用电气设备 - 第1-4部分； “安全性一般要求；辅助标准：可编程电气医疗器械“或等效方法。

### 临床试验

FDA可能会建议您就以下任何方面收集美容用低强度激光系统的临床数据：

  - 与合法上市的同类系统不同的使用适应症；

  - 与之前根据上市前通知批准的不同的设计； 或者

  - 新技术，即与在合法上市的美容用低强度激光系统中使用不同的技术。

如果拟定替代方案有适当的科学依据支持，FDA将考虑临床试验的替代方案。还要注意，对于任何上市前通知，任何可引起新类型的安全性或有效性问题的新型预期用途或技术差异可能成为证明您的器械不具实质等同性（NSE）的理由。

如果需要进行临床研究，我们建议您评估特定美容用低强度激光系统的安全性和有效性，证明当用于拟定使用适应症并按照拟定使用条件（包括适当的适应症和有关标签中标注的不安全使用的警告）时其在大多数目标人群中实现预期美容效果。建议您可以使用任何临床研究以确认通过台架试验确立的器械安全性。

如果需要进行临床研究以证明实质等同性，即在获得器械的510（k）文件之前须进行临床研究，则研究必须根据器械临床研究豁免（IDE）规则，21CFR第812.6部分进行。此外，此类试验的发起人必须遵守关于机构审查委员会（21 CFR第56部分）和知情同意（21 CFR第50部分）的规定。

________________________

4

http：//www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm089543.htm

### 生物相容性

我们建议您评估器械的生物相容性，如国际标准化机构（ISO）标准ISO 10993-1，医疗器械的生物学评估第1部分：用于与完整外部身体表面间歇性外部接触的评估和试验所述。如果比较器械是同种类型并和患者接触时间相同的情况下，使用相同的材料及材料处理方式，则您可以标识比较器械以替代执行生物相容性
试验。

### 电磁相容性（EMC）

我们建议您通过按照以下FDA认可的标准或等效方法执行EMC试验，以证明器械的EMC。

  - IEC 60601-1-2（第二版，2001年）医用电气设备 - 第1部分：安全性一般要求； 
电磁相容性 - 要求和试验

### 电气与力学安全性能试验

我们建议您按照以下FDA认可的标准或等效方法执行电气和力学安全测试，以证明器械的电气和力学
安全性。

  - IEC 60601-1，医用电气设备 - 第1部分：安全性一般要求

### 标签

上市前通知必须包含足够详细的标签，以满足21 CFR 807.87（e）的要求。以下建议旨在帮助您准备符合21 CFR第801部分要求的标签。7

器械用户手册

我们建议您给器械配备一份用户手册。用户手册应针对以下方面进行说明：

  - 器械和所有附件

  - 器械如何与其他组件或附件互连

  - 所有特性、功能、输出模态和质量标准

  - 所有用户可访问的控件

  - 器械上的指示器、标记和/或标签，其提供有关每个控件、显示输出插孔等的功能或含义的信息。

  - 器械和附件图示

  - 临床试验概述

#### 使用说明

作为一种处方器械，根据21C.FR801.109的规定，该器械可免于提供详尽的外行人员使用说明。然而，标签必须包括足够的信息以便于医生使用该器械，包括适应症、有效性、途径、方法、施用的频率和持续时间以及任何相关的危险、禁忌症、副作用和预防措施。（21 CFR 801.109（d））。

#### 使用适应症

使用适应症应给出特定使用适应症，即使得该器械取得上市许可，并且应声明该器械为一种美容用低强度激光系统。

我们建议将使用适应症纳入用户手册。

禁忌症

建议您告知患有开放性伤口或病变、有源植入式植入物（例如起搏器或除颤器）或金属植入物的用户不得特定在区域使用该器械。

存储条件

我们建议将存储条件纳入用户手册。

警告

建议您说明严重的不良反应和潜在的安全危害、因其而产生的使用限制以及在出现前述问题的情况下应该采取的步骤。

如果有合理证据表明与使用该器械相关的严重危险，警告部分还需对其有适当提示。但无需证明因果关系。

我们认为，器械常用于某一疾病或病症（其中，缺乏有效科学证据证明治疗该疾病或病症时的有效性）且此类使用与严重风险或危险相关时，需适当提供警告。

预防措施

标签上的预防措施部分应包含医生和/或患者需要采取的任何特别护理说明，以保证安全有效地使用该器械，例如：

我们建议本节应说明或强调，在使用过程中任何对于保护性护目镜的需求。

我们建议本节应确定任何一项实验室试验或其他一些评估，这些试验或评估可能有助于跟踪患者在识别不良反应方面做出的回应，如果适用，则可以在使用器械之前、期间和之后规定进行此类试验或评估的频率。

  - 我们建议本节确定任何预防措施，以帮助防止电击，例如任何特定器械放置需求、合适的电气布线需要、提醒定期检查器械布线和附件是否损坏以及避免在可能会发生电击的环境中使用器械。