血液透析机上市前通知的行业指导和CDRH审查员指南

文件发布日期：1998年8月7日

|  | 美国卫生和人类服务部 美国食品药品监督管理局 器械与放射卫生中心 胃肠科和肾脏科器械分部 生殖、腹部、耳鼻喉和放射器械部 器械评估办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

有关本文件草案的意见和建议可能需要随时提请FDA器械评价办公室胃肠科和肾脏科器械分部（地址：9200 Corporate Boulevard, HFZ-470, Rockville, MD 20850）负责人哲学博士Carolyn Y. Neuland进行考虑。文件进行下一次修订或更新前，FDA不得按任何意见行事。如对本指导的使用和解释有任何疑问，请致电Elias Mallis，电话：(301) 594-1220或发送电子邮件到eym@cdrh.fda.gov。

附加的副本

万维网/CDRH主页：http://www.fda.gov/cdrh,或按需拨打1-800-899-0381 或301-827-0111了解CDRH事实。收到提示时，详细说明索取号2202。

目录

I.	背景	4

ii.	指导范围	6

iii.	申报器械	6

iv.	等效器械	6

v.	申请人信息	6

vi.	预期用途/适应症	7

vii.	器械描述	7

A.	物理和/或电子描述	7

B.	系统特性/功能	9

C.	材料/生物相容性	10

D.	软件	10

viii.	器械性能	11

ix.	临床数据	11

x.	血液透析过滤	12

A.	器械描述	12

B.	台架测试	13

C.	标签	13

D.	临床数据	14

xi.	比较表	15

xii.	器械标签	15

xiii.	对当前合法上市器械的修改	17

xiv.	管理信息	17

血液透析机的行业指导和上市前通知的cdrh评审员

- I.	背景

本指导文件介绍了FDA当前对血液透析器上市前通知的意见。其不为任何人或向任何人授予任何权利，不约束FDA或公众。如果此类方法满足适用法令、法规或两者的要求，可将其作为备有方法。

本指导的依据为：（1）现有的科学知识、（2）临床经验、（3）制造商之前向食品药品监督管理局（FDA）提交的提交件以及（4）1990年的医疗器械安全法、1997年的现代化法案和《联邦规章典集》（CFR）中的FDA法规中的规定。随着科学和医学的进步和国会立法实施的变化，将按需对这些评审标准进行重新评估和修订。欢迎对本文件草案提出意见和建议且应提交给器械评价办公室胃肠科和肾脏科器械分部（地址：9200 Corporate Boulevard, HFZ-470, Rockville, MD, 20850）负责人哲学博士Carolyn Y. Neuland。自本文件发行日期起90天内应提交这些意见，以作为下一个版本的考虑内容。

本文件是CFR和其它FDA指导文件的附件，旨在编写和评审510(k)提交件。其并不能取代之前出版标准，但对FDA获准器械上市前所需的内容做了进一步说明。该提交件须提供能证明该器械安全性、有效性以及与美国当前合法上市的实质等同比较器械的实质等同性的证据。

血液透析机的描述和分类，如FDA法规的两个章节所述。依据21 CFR §876.5820，传统血液透析机的定义是：由监测和控制温度、电导率、流量、透析液压力的一种系统组成并能通过透析仪的透析液腔循环透析液的机构。”该系统“包括血液透析（液体或粉末状）的浓缩透析液和指示异常透析状况的报警。”

依据21 CFR §876.5860，高渗透性血液透析机的定义是含有用于监测和/或控制系统温度、透析液电导率、液体（例如：血液、透析液和排出液）流量、压力、液体平衡、透析液配比、泵、空气泡沫（气泡检测器）、报警、计算机界面和患者治疗参数（例如：血压、红细胞压积、尿素和氧饱和度等）的超滤控制器和机构的一种机器。其包括已并入该机器的各个组件，例如：肝素泵、监测器等（注：该定义以本节所规定的重新分类为基础且可能会有变动。）。

以上分类所述的系统通常是包含血液透析仪、体外及相关管线路、水处理系统和患者接入设备的血液透析系统的组成部分。

就本文件而言，血液透析机适用于上文所列两种分类。此外，当您为负责血液浓缩、血液过滤和其它相关体外治疗器械编写提交件时，可参见本指导。本指导文件另有章节专门论述了在线血液透析滤过器械的用法。

另外，就本文件而言，“血液透析机”、“透析系统”和“血液透析系统”可互换且通常指申报器械（新型）或实质等同比较（当前合法上市）器械。

血液透析仪的建议，可参见这些单独的指导文件：“血液透析仪重复使用标签指南，”和“传统和高渗透性血液透析仪上市前通知内容指导。”通过电话（1(800) 638-2041）或互联网（http://www.fda.gov/cdrh/dsma/dsmamain.html），均能从小型制造商援助部门（DSMA）的器械和辐射健康中心获得以上指导。

需列入医疗器械510(k)的主要信息参考，如21 CFR §807.87所述。本节旨在告知提交人确定申报器械与商业销售器械是否具有实质等同性所需的信息。需从预期用途、设计、所用/所输送的能量、材料、性能、安全性、有效性、标签和其他适用特性确定是否与当前合法上市器械具有实质等同性。

FDA建议每个血液透析机的510(k)均应包括本指导文件信息，旨在确保该提交件足以确定与血液透析机（申报器械）的实质等同性。

510(k)提交件所需元素相关的更多指导，可通过参考“DRAERD上市前通知【510(k)】筛选检查表。”获取。副本可从DSMA获取。

- ii.	指导范围

该指导文件预期帮助编写以下任一类器械的510(k)申请文件：

| 器械组 | 分类 | CFR部分 | 专家组/产品代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规器械 | II | §876.5820 | 78 FKP |
| 高渗透性器械 | III* | §876.5860 | 78 KDI |

*以变更后为准。有待依据§876.5860号标准重新分类

510(k)应包括适当的CFR分类监管号、等级、专家组和申报器械的产品代码。该综合指导说明了新型血液透析机提交件通常所需的信息类型。但如果提交件依据当前合法上市的血液透析系统修改，您还应遵守该指导文件。

- iii.	申报器械

510(k)应包括该器械的商品名称/专利名称，还包括专用型号、特殊类型的通用名称和常用名称。

- iv.	等效器械

510(k)应包括当前合法上市器械的识别，并应与所申报器械做比较。应尽量包括专利名称和常用名称、制造商、型号、510(k)参考号、预修订状态（即：于1976年5月28日前在美国上市）等信息。510(k)应包括实质等同比较器械的分页部分和产品资料。

- v.	申请人信息

510(k)应包括申请人以下信息：

•	机构注册号；

•	制造场地地址；及

•	联系人的名称、职称、电话号码、传真号码和地址。

- vi.	预期用途/适应症

510(k)应明确描述申报器械的预期用途/适应症。该描述至少应确定以下信息：

•	透析系统的运行模态（例如：低通量透析、高通量透析、超滤、血液滤过）；及

•	可能的机器使用环境（例如：慢性透析设施、（急性）、重症监护病房等）

- vii.	器械描述

510(k)应包括器械的详细描述以说明透析系统的安全性和高效性包括描述以下：（a）物理组件和/或电子组件，（b）系统特性/功能，（c）材料和生物相容性和（d）软件。各方面的更多详情，如下所示。

- A.	物理和/或电子描述

1.	提供整个器械系统描述。我们建议以方框图的形式提供信息，以识别各个子系统之间、系统组件、用户界面和网络的互连。

2.	提供透析系统各个组件的功能描述（如适用，包括规格），通常包括以下：

a.	泵（例如：泵类型）

b.	阀门

c.	超滤机构和控制器机构

d.	所有空气检测器系统

e.	漏血检测器

f.	热交换器

g.	其他安全特性

3.	提供识别液路（例如：血液、透析液、排出液）的图表（如可能，提供彩色）并指示各液路与各个透析系统组件发生交互的方式。

4.	提供与透析系统配用透析液的描述（例如：在线制备并预混合的浓缩液）。

a.	如果在透析治疗期间，在线制备透析溶液，应提供以下信息：

(1)	所用浓缩液和水的混合比例；

(2)	与透析液混合的最低水质要求（例如：AAMI质量）；及

(3)	可使用的各类型浓缩液的识别（例如：酸性和碳酸氢盐、醋酸盐）。

b.	如果未制备透析溶液，应提供可用溶液类型，使用前的制备和储存方法以及将其输送到液路液路系统的方法。

5.	提供可用输送系统所有可能配置的描述（例如：单针、双针）并说明每种配置所用的系统特性。

6.	识别输送系统可用的配件（例如：患者数据卡、网络接口、无创血压（NIBP）监测器或ECG）。如果该系统包含带有FDA所发布的专门指导文件的器械组件（例如：NIBP监测器），则您应遵循该文件所述的建议。

7.	任何与透析系统配用的配件均应为当前合法上市或属于透析系统510(k)的组成部分（辅助装置应载有足够信息，以允许确定实质等同性）。

8.	识别与您器械兼容的管组。此特性特别适用带有复杂、多泵设计的透析系统和系统的独特配置。该信息还应列入器械标签，以便将安全运行该系统所需管组的状况告知透析系统用户。如适用，应与器械兼容的（或其中一个）管组执行第VIII (1)节所述的功能测试。

- B.	系统特性/功能

1.	提供透析系统各种特性的性能规格列表，给出允许值和默认值的范围。这些信息至少应提供有参数：

a.	每个泵能输送的流量；

b.	跨膜压差；

c.	超滤率；

d.	透析液温度；

e.	透析液电导率；及

f.	动脉压和静脉压。

上述各个数值均应与实质等同比较器械做比较。如果申报器械的范围超过实质等同比较器械的范围，应解释此差异不会影响申报器械安全性或有效性的理由。

2.	提供透析系统所包含报警列表。就每个报警而言，应提供报警描述（例如：是否发出声报警或光报警等）并描述：

a.	触发报警的危害处境；

b.	器械用户须回应和解除报警的方式；及

c.	器械回应报警状况的方式（例如：系统关闭）。

注：该信息至少应包括透析系统操作手册的故障排除部分。

3.	受其固有设计和操作特性的影响，透析机应包括几个主要设计特性和相关报警和故障安全回应。因此，我们希望您能纳入和确认以下信息：

| a. | 消毒、清洁和再加工方法（见下文第5条）； |
| --- | --- |
| b. | 透析液电导率监测器； |
| c. | pH值传感器； |
| d. | 超滤控制器； |
| e. | 空气检测器系统 |
| f. | 漏血检测器； |
| g. | 温度监控器； |
| h. | 在电源故障情况下的故障安全设计特性。 |

4.	描述在透析治疗期间，可能使用的所有处方分析特性（例如：透析液、超滤、钠）。其应包括可选配置文件的识别、操作员选择特殊配置文件的方法以及在机器使用期间透析系统对特定配置文件的反应。如适用，在其需要不同操作条件/参数的情况下，阐明其中一个配置文件是否优于另一配置文件。

5.	描述透析系统所需的完整系统消毒和/或再加工方法。其中，应包括消毒方案、操作员完成机器消毒所须遵循的步骤，包括确定消毒液剩余的方法。如果您确定当前上市器械中未明确或使用消毒方法或方案，则需要方法确认。鼓励您在提交带有新型消毒方法或方案的510(k)前联系FDA。

- C.	材料/生物相容性

提供与患者或患者液体接触的机器组件（和相应材料）。就本指导文件而言，透析液液路中的机器组件被视为患者液体接触组件。

就这些材料而言，识别将相同材料用于相似预期用途的当前合法上市器械，或按照当前FDA指导中兼容性建议提供适当的生物相容性测试。

此外，您可使用适当的患者液体接触材料化学分析进行浸出试验以识别和表征潜在的可浸出物。此外，您应对参考文献中获得可浸出物的潜在毒性进行风险评估。

- D.	软件

软件控制的医疗器械的要求和现用软件的使用，如器械评价办公室所发布的指导文件所述。欲获得最新版指导文件，请联系DSMA。

总之，应将您器械软件的文件划分为以下几节：

1.	描述软件架构流程图的结构图；

2.	软件开发过程的汇总，包括对软件做的变更；

3.	追溯到危害分析的软件需求规格；

4.	验证和确认测试计划，包括合格/不合格标准和追溯到需求的追溯性；

5.	系统等级测试结果；及

6.	当前软件版本号和最新版本日期。

- viii.	器械性能

510(k)应包括充足的信息，以描述透析系统的性能特点。其至少应包括以下信息：

A.	表明器械性能符合设计和预期的功能测试；

B.	确认器械未按照意外和/或不安全方式运行时的系统等级危害分析；

C.	电气安全测试（取代提供测试结果，提供符合IEC 60601-1声明已足够）；

D.	电磁兼容性（EMC）测试（取代提供测试结果，提供符合IEC 60601-2已足够。但如果透析系统预期在家庭环境中使用，则我们希望您做相应测试，以解决家庭环境下潜在危害）。

- ix.	临床数据

由于技术变化可能会对透析的安全性和有效性产生显著影响，因此，可能需要临床数据来支持上市申请。有关您的申请文件是否需要临床数据指导，请联系FDA。

- x.	血液透析过滤

就本指导文件而言，在线血液透析滤过系统是一款接收非无菌溶剂、加工并作为输送给患者无菌替代充填或洗浄溶液。此外，根据如下要求，“置换液”和“在线充填或洗净液体”短语可互换使用。

就上述器械而言，您可执行在线血液透析滤过或者在线生产充填和洗净液体。您应提供本节所列出的信息（本指导文件其他部分所述的其它信息除外）。

- A.	器械描述

1.	识别被视为置换液液路部分的组件（从进入系统的点到液体输送给患者的点）液路。进入该系统前，阐明该液体是否为预先处理（例如：反渗透系统）。确定该组件是否为一次性使用或多次使用。如果为多次使用，则应确定组件使用次数或换用前组件可处理的最大液体量。

2.	描述在线生产充填或洗净液体所用的专门灭菌过程并确定解决此过程潜在故障的设计特性。

3.	就过滤灭菌系统而言：

a.	应建立冗余设计，以确保治疗期间组件失效时的安全性。

b.	该系统应包括：压力计或一些其他方法以确定何时发生过滤器泄漏或何时过滤器阻塞和需要进行更换。

c.	如果消毒过程不同于第VII(B)(5)节所述过程，则应提供再加工过滤器的建议消毒过程的描述并识别操作员所须遵循的步骤，以完成消毒过程。如果您确定消毒过程未获准上市或未在当前合法上市的器械使用，则需对该方法进行确认。

- B.	台架测试

1.	提供测试数据，以证明该置换液符合USP无菌注射用水<1231>标准。通过用大量适当的水载生物（例如：过滤灭菌系统用的缺陷短波单孢菌和脓肿分枝杆菌）和内毒素挑战该系统进行测试，以证明经质询后该系统能持续生产注射用USP无菌水。

2.	应进行测试以应对形成生物膜的可能。数据应证明：当根据标签说明运行和维护器械时，置换液液路不会形成生物膜。

3.	就过滤灭菌系统而言：

a.	如果过滤器预期供多次使用，则应提供相应数据，以证明建议的消毒过程不会对过滤器性能产生不良影响。

b.	上述台架测试应在过滤器的有效使用寿命期间执行。就该器械标签而言，该测试应包括其安全因素。

- C.	标签

1.	标签应包括，有关如何进行系统微生物测试和监测的用户说明和有关如何制定质量控制（QC）方案的指导。该QC方案应推荐测试的最低频率、合格/不合格标准、问题解决程序等。

2.	该标签应指定消毒过程（例如：消毒剂、接触时间、冲洗步骤、残留量测量）并应推荐系统消毒的最低频率。

3.	该标签应声明，须使用唯一的AAMI质量级水质和AAMI质量级透析液（根据ANSI/AAMI RD5-1992，第3.2.1.1部分和3.2.1.2部分的规定）。该标签应提供与在线血液滤过器械配用水净化系统的最低要求。例如：FDA认为，水净化系统应包括一个配有系统关闭或转移引流特性的反渗透（RO）装置（如果发出水质量报警）。此外，该系统既不得包括RO旁路，也不得包括脱离子器（DI）系统（除非DI还配有系统关闭或转移引流特性）。有关FDA对水净化系统建议的更多信息，如“血液透析用水净化组件和系统上市前通知审查需提交的内容指导”所示。本指导副本可从FDA网站或联系DSMA获取。

4.	该标签应包括必须执行预防性维护的警告且应描述如果不执行维护的后果（例如：污染会导致热源反应、感染和其它不良事件）。

5.	就过滤灭菌系统而言：

a.	该标签告知用户应在何时更换过滤器为用户提出建议（根据使用情况/时间定期更换并在过滤器无法满足最低性能规格（根据压力泄漏测试确定）的情况下更换）。注：常规更换建议应通过上述台架测试进行确认并应考虑安全系数。

b.	过滤器标签应：（1）安装到系统后，用户能书写日期的地方，和（2）确定应更换的日期（例如：首次使用的1个月内更换或由于推荐测试方法表明其性能不良）。该更换时间表应反映过滤器在考虑安全因素后的安全使用寿命，如上所述。

- D.	临床数据

在实际使用条件下，需要通过临床数据证明液体在线生产的安全性。我们认为，多中心临床研究应采集这些能反映美国当前血液透析实践的数据。FDA认为此做法是重要的风险研究，因此，美国临床研究需依据试验用器械豁免（IDE）执行。FDA建议您在提交510（k）或IDE前应联系我们，以讨论每个系统独特的临床数据要求。

一般而言，研究应跟踪不良事件（AE）（例如：流体失衡、感染、热源反应等）并与美国接受标准透析患者的新系统的AE速率做比较。还需对系统进行微生物监测，以证明在实际使用条件下系统能够继续生产USP无菌注射用水。

- xi.	比较表

510(k)应包括申报器械与实质等同比较器械的比较。可在表中做出比较，在预期用途、设计特性、性能规格和其它重要安全和/或有效性信息方面列出申报器械与实质等同比较器械间的相似性和差异性。

- xii.	器械标签

510(k)应包括透析机用的器械标签，通常包括操作手册、促销广告和直接粘贴在机器上的标签。

该标签应包括21 CFR §807.87(e)规定的专门预期用途陈述和警告、禁忌症或清晰显示的限制。可以草案形式提供。该器械标签须具有21 CFR §801.109(b)(1)：“注意：联邦法律规定仅凭医嘱销售本品。”。所概述的警告陈述：“蓝皮书备忘录G91-1所规定的标签问题指导”，“器械标签指南（3/8/91）。” 本指南的副本可拨打上述号码从DSMA获取。

操作手册应提供有关透析机安全使用的详细信息。一般而言，手册应包括以下几个章节：

A.	治疗背景——本节应提供可能通过系统执行治疗的概况、目标人群和手术的一般原则。确定适应症、禁忌症、警告、警示和注意事项。

B.	器械描述：本节应整体描述器械和各个组件。描述本系统包括的安全相关组件（例如：超滤控制器、动脉和静脉压力传感器等）。描述需与该系统配用的配件（体外管路、置换液等）。该手册应建议：透析液应由医师指定并符合AAMI标准RD-5。确定操作参数，例如：流量、监控压力和此类参数的准确性（如适用）。确定该机器的型号和当前软件版本。

C.	器械操作——本节应描述安全执行每个治疗模式所需的预处理、性能和后处理步骤（如果需执行以上任一操作）。如果该器械可能在不同的配置下（例如：单针与双针）使用，该说明书应做足够清晰的描述以区分两者。

D.	报警和故障排除——本节应清晰确定本系统所包括的报警、显示的格式（例如：光报警、声报警）、报警状况的可能原因和用户回应报警的方式。

E.	清洁、灭菌和预防性维护——本节提供了用户适当清洗、灭菌和维护透析机的详细使用说明。消毒信息应与本指导第VII(B)(5)节所要求的信息一致。

尽管本操作手册的某些方面规定可能专用于特殊血液透析机的设计，但我们认为几个用户相关的重要方面均应纳入所有手册，其包括以下几方面：

•	有关EMI易感性和与使用血液透析机相关的电气危害警示；

•	适当使用、监测和验证血液透析机所用透析液电导率和温度的用户使用说明；

•	旨在适当监测和调整患者透析治疗的使用说明，以确保适当的液体平衡以及将高渗透性透析仪与UF控制器透析机配用；

•	在治疗期间，用户不得搁置或绕过空气栓塞/泡沫检测器的警示。

- xiii.	对当前合法上市器械的修改

对当前合法上市透析机的修改，有关所申报变更是否需要510（k），请参见标题为“决定何时需就现有器械的变更提交510(k)”的CDRH指导。一般而言，影响透析系统安全和有效使用的修改（例如：报警特性、性能规格的变更）需要510（k）提交件。此外，如果修改的目的是纠正一个或多个机器组件相关的问题或故障，则应提交510(k)。

如果您提交510（k）以修改合法上市的透析系统，则应阐明该器械的监管状态（如果已知，应确定510（k）编号）并清晰描述新型器械和合法上市透析治疗机的差异。

- xiv.	管理信息

按照FDA法规要求，完成510（k）的管理记录需要几份文件。

A.	真实、准确的陈述

510(k)应包含以下陈述：

本人现以（提供职称）的名义（提供制造上名称）证明：据我所知，上市前通知所提交的所有数据和信息均真实、准确且未遗漏任何重要事实。

上述陈述应由公司代表（而非监管顾问）签名并注明日期。

B.	适应症声明

510(k)应在单独一页中包括血液透析机的使用适应症。注： (1)您应在声明中确定器械专用名（如适用，包括型号）和（2）适应症应与器械标签上的适应症声明完全一致。

C.	510(k) 总结/510(k)声明

510(k)应含有一份510(k)总结或510(k)声明。有关这些文件的内容和格式，请参见21 CFR §807.92和§807.93。510(k)总结不得包括任何商业机密信息或患者标识符。

D.	上市前通知（III级认证）和总结*

如果您的器械属于III类器械，则应提供21 CFR §807.94(p)(q)所要求的上市前III类认证和总结。

* 注：如果依据§ 876.5860 号标准有待由从III类重新变为II类，则可能不再需要此步骤。