510（k）第三方审评计划行业和美国食品药品监督管理局工作人员以及第三方审评机构指南

文件发布日期：2020年3月12日

文件草案发布日期：2018年9月14日

除非显示当前有效的OMB控制编号，否则FDA不得进行或发起信息收集，且个人无需对收集的信息作出回应。此信息收集的OMB控制编号为0910-0375（失效日期：2022年11月30日）。

参见指南第XI节中的其他PRA声明。

本指南取代2001年2月2日发布的《根据1997年FDA现代化法案实施第三方计划；工作人员、行业和第三方最终指南》和2004年9月28日发布的《第三方和FDA工作人员指南；上市前通知的第三方审评》。

|  | 美国卫生与公众服务部 美国食品药品监督管理局 医疗器械和放射健康中心 |
| --- | --- |

前言

公众意见

电子版意见和建议可随时提交至https://www.regulations.gov，供FDA审议。可将书面意见提交至：美国食品药品监督管理局备案文件管理部（5630 Fishers Lane, Room 1061,（HFA-305）, Rockville, MD 20852）。所有意见均应注明备案文件编号FDA-2016-D-2565。下次修订或更新本文件前，FDA可能不会对意见采取行动。

更多副本

更多副本可通过互联网获取。您也可以通过电子邮件发送请求至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov获取本指南的副本。请在申请中提供文件编号1500013和完整的指南标题。

目录

I.	前言	4

II.	背景	5

A.	3P510k审评计划的依据	5

B.	3P510k审评计划概述	6

III.	范围	7

IV.	定义	8

V.	3P510k审评计划中用于确定器械类型合格性的因素	10

VI.	3P510k审评机构对510（k）申请的审评	13

A.	确定器械是否符合3P510k审评条件	13

B.	指定产品专员和技术专家对510（k）申请进行实质性审评	14

C.	获得相关FDA指南和信息	14

D.	与FDA的早期互动（根据需要）	16

E.	确保申请的行政完整性	17

F.	对510（k）申请进行实质性审评	18

G.	确定510（k）申请中的缺陷	18

H.	记录 510（k）审评	19

I.	组织并提交510（k）申请，包括相关的3P510k审评文件	20

J.	根据FDA的要求提交更多信息	22

K.	510（k）申请争议解决	23

VII.	第三方审评机构认可和再认可的要求和建议	24

A.	操作注意事项	25

B.	公正性管理	25

C.	参与审评活动的人员	27

D.	外部技术专家的使用	28

E.	保密信息	29

F.	关于510（k）申请人的投诉	29

G.	第三方审评机构记录保存	30

VIII.	作为3P510k审评机构的初次认可和再认可申请的内容和格式	31

A.	初次认可	31

(1)	管理信息	32

(2)	利益冲突的预防	33

(3)	人员资质	33

(4)	认证声明	34

B.	再认可	35

C.	认可或再认可拒绝	35

IX.	暂停或认可撤销	36

X.	利用国际医疗器械监管机构论坛（IMDRF）文件	37

XI.	1995年《文书削减法》	38

510（k）第三方审评计划行业和美国食品药品监督管理局工作人员以及第三方审评机构指南

本指南代表美国食品药品监督管理局（FDA）对该主题的当前看法。本文件不赋予任何人任何权利，对FDA或公众不具有约束力。如果替代方法满足适用的情形和法规的要求，则贵司可使用替代方法。如需讨论替代方法，请联系标题页所列负责本指南的FDA工作人员或办公室。

# I.	前言

根据《联邦食品、药品和化妆品（FD&C）法案》第523条，授权510（k）第三方（3P510k）审评计划（正式名称为“认证人员（AP）计划”）。 在该授权下，FDA认可第三方审评上市前通知（510（k））申请并建议对某些器械进行初始分类。FDA实施第523条确定了一个流程，用于认可有资质的第三方对符合医疗器械和放射健康中心（CDRH）3P510k审评计划规定的某些低至中度风险器械的510（k）申请进行初始审评。 本指南文件还反映了《2017年FDA再授权法案》（FDARA）对第523条的修订，该法案指导FDA就用于确定I类或II类器械类型或此类器械类型子集是否有资格接受认证人员审评的因素发布指南。

关于本文件引用的FDA公认现行版标准，请参见FDA公认共识标准数据库。 有关在监管申请中使用共识标准的更多信息，请参阅FDA指南文件“在医疗器械上市前申请中适当使用自愿共识标准”。

本指南旨在：

- 描述FDA用于确定3P510k审评机构审评的器械类型是否具有合格性的因素

- 概述FDA对3P510k审评机构的认可、再认可、暂停和撤销认可的流程

- 通过FDARA授权的医疗器械用户费用修正案（MDUFA）IV的承诺，确保3P510k审评机构的工作质量一致，以消除FDA进行常规、实质性重新审评的需要。

FDA指南文件，包括本指南，并未规定具有法律强制力的责任。相反，指南描述了FDA对该主题的当前看法，除非引用了具体监管或法定要求，否则应仅视为建议。FDA指南中使用的“应该（should）”一词指建议或推荐进行某一事项，并非强制要求。

# II.	背景

## A.	3P510k审评计划的依据

1996年8月1日，FDA启动了选定医疗器械的自愿第三方510（k）审评试行计划。根据该试行计划，当时不属于510（k）豁免的所有I类器械和30个II类器械均符合3P510k审评的条件。

1997年11月21日，《美国食品药品监督管理局现代化法案》（FDAMA）签署成为法律。FDAMA第210条通过制定《FD&C法案》第523条对试行计划进行了编纂和扩展。

2012年7月9日，《美国食品药品监督管理局安全与创新法案》（FDASIA）签署成为法律，并要求FDA制定并发布标准，以认证、再认证和拒绝再认证对符合条件的器械进行510（k）审评的3P510k审评机构。

2017年8月18日，FDARA签署成为法律，并要求FDA发布关于FDA将用于确定I类或II类器械或此类器械子集是否有资格接受3P510k审评机构审评的因素的指南，包括器械类型的风险以及器械类型是永久性植入型、生命维持型还是生命支持型，以及是否有详细的公共卫生理由允许此类器械类型的认证人员进行审评。本指南还涉及多项MDUFA IV承诺，包括早期互动咨询政策，并阐明了3P510k审评机构的重新认可和暂停或撤销认可的标准。

## B.	3P510k审评计划概述

3P510k审评计划旨在通过使FDA能够将其内部科学审评资源集中在高风险和复杂器械上，同时对3P510k审评机构审评低至中等风险和不太复杂器械保持高度信心，以支持CDRH保护和促进公众健康的使命，并为符合条件的器械制造商提供自愿的替代审评流程，该流程便于更快地做出510（k）决定。参见《FD&C法案》第523（a）（3）条。下图1提供了3P510k审评计划的示意图。

图1 - 3P510k审评计划概述

510（k）申请人将申请发送至3P510k审评机构

申请审评完成

3P510k审评机构
审评申请

3P510k
审评机构
向FDA提交
建议和文件

FDA审评建议并做出最终决定

FDA将最终决定告知3P510k审评机构

3P510k审评机构将最终决定告知510（k）申请人

根据3P510k审评计划，3P510k审评机构审评510（k）申请，然后将其审评结果、510（k）申请和建议（例如，实质等同（SE）或非实质等同（NSE））转发给FDA。FDA审评3P510k审评机构的备忘录和建议，并对申请做出最终决定。《FD&C法案》第523（a）（2）条要求FDA在收到3P510k审评机构的建议后30个日历日内对初始分类做出决定。510（k）申请人直接向3P510k审评机构支付费用；对于3P510k审评机构审评的510（k），无需向FDA支付用户费用。 3P510k审评计划的一般原则是3P510k审评机构是与510（k）申请人以及FDA进行沟通的渠道。这能确保3P510k审评机构充分了解情况，并且沟通不会削弱其作用。

根据《FD&C法案》第523（b）条，3P510k审评机构必须获得FDA的认可，才有资格参与3P510k审评计划。FDA认可3P510k审评机构对符合3P510k审评计划的特定器械类型的510（k）进行审评。

510（k）申请人参与3P510k审评计划完全出于自愿。不希望使用3P510k审评机构的制造商可直接通过传统计划、特殊计划或简略计划（如适用）向FDA提交510（k）以供审评。, ,

如本指南所述，3P510k审评计划具有旨在确保3P510k审评机构对510（k）进行高质量审评并将对公众健康的风险降至最低的功能。在评价3P510k审评机构的认可或再认可时，FDA将考虑由3P510k审评机构提供的本指南第VIII节所述的申请。此外，如第VIII.B节所述，FDA可能会考虑过去3P510k审评机构的上市前审评绩效。

# III.	范围

本指南概述了FDA目前对3P510k审评计划关键方面的思考，包括：

- FDA对3P510k审评机构审评510（k）申请的预期，包括早期互动咨询政策（参见第VI节）

- 用于确定3P510k审评计划中器械类型合格性的因素（参见第V节）

- 根据3P510k审评计划认可和再认可3P510k审评机构的要求和建议（参见第VII节）

- 3P510k审评机构申请初始认可和再认可的内容和格式（参见第VIII节）

- 暂停或撤销认可的流程（参见第IX节）

- 根据医疗器械良好审评规范（GRRP）和医疗器械单一审核计划（MDSAP），适当利用国际医疗器械监管机构论坛（IMDRF）对监管审评人员的要求（参见第X节）

当前经认证的3P510k审评机构应在本指南发布之日起6个月内，按照本指南第VIII节所述的方式提交其申请资料进行认可。

# IV.	定义

下文提供的定义解释了FDA在本指南中使用的术语。除本文件和3P510k审评计划外，这些术语预期不用于任何情况。

器械类型：《美国联邦法规》中规定的器械类型或类别，以及此类器械类型的子集，如产品代码中规定的器械类型或类别。

510（k）申请人：向3P510k审评机构提交510（k）申请以证明该器械与合法上市器械（无需提交上市前批准（PMA）申请）具有实质等同性（SE）的实体或个人。

最终审评员：3P510k审评机构在整个审评过程中负责监督510（k）申请审评的人员。最终审评员是符合IMDRF监管审评员标准（定义参见下文）的监管审评员，负责确保在向FDA递交文件之前，对产品专员（单独定义）就器械提出的最终建议进行适当评价、组织和记录。该人员在3P510k审评机构内拥有充分的权力和能力，能够独立评价3P510k审评文件的质量和可接受性。最终审评员是独立于产品专员的人员。

IMDRF：国际医疗器械监管机构论坛

IMDRF MDSAP文件：国际医疗器械监管机构论坛（IMDRF）制定的IMDRF MDSAP WG/N3最终版：2016年（第2版）“监管机构认可的医疗器械审核机构要求” 旨在实施医疗器械单一审核计划（MDSAP）的概念。本文件提供了FDA认为3P510k审评机构应遵循的审核计划标准（如适用），以及此类标准适当且符合《FD&C法案》和其他适用法律法规的程度。

IMDRF医疗器械单一审核计划：IMDRF制定的国际性计划，规定了审评机构对医疗器械制造商及其他相关职能部门实施监管审核的认可要求。

IMDRF监管审评员：符合并履行国际医疗器械监管机构论坛（IMDRF）编制的IMDRF/GRRP WG/N40最终版：2017年–《监管审评员的能力、培训和行为要求》中描述的能力、承诺、培训和行为的个人。由IMDRF编制的医疗器械良好审评规范（GRRP）文件描述了“对医疗器械进行监管审评以获得上市许可的个人”的标准，以及这些个人是否为政府监管机构或符合性评估机构（CAB）工作 ，FDA认为，3P510k审评机构应在适用的情况下遵循此类标准，并在很大程度上符合《FD&C法案》和其他适用的法律法规。

产品专员：3P510k审评机构中符合IMDRF监管审评员标准（定义见上文）且有资格审评和评价特定器械类型中医疗器械的人员，基于其科学背景和能力，该人员还具备特定技术或临床专业化（如生物相容性和环氧乙烷（EtO）灭菌）资质。该人员是主要审评员，负责领导3P510k审评机构的审评小组完成给定的510（k）申请。产品专员将其建议和所有相关文件提交给最终审评员。

认可：根据《FD&C法案》第523条规定认证3P510k审评机构以审评根据《FD&C法案》第510（k）条规定提交的某些合格器械的上市前通知，并根据《FD&C法案》第513（f）（1）条规定就此类器械的初始分类向FDA提出建议的过程。

再认可：根据《FD&C法案》第523条规定将3P510k审评机构的认证再延续三年的过程。

认可标准：适用的《FD&C法案》要求，包括第523（b）（3）条中规定的资质要求；本指南文件中描述的FDA建议，包括IMDRF MDSAP WG N3（包括国际标准化组织（ISO）/国际电工委员会（IEC）17021:2011“符合性评估–提供管理体系审核和认证机构的要求”，如适用）和IMDRF GRRP WG N40中的标准；以及《联邦公报》中公布的认证或拒绝认证的标准。

认可拒绝：拒绝潜在3P510k审评机构提交的认证申请的过程。

再认可拒绝：拒绝认可的3P510k审评机构提交的重新认证申请的过程。

认可撤销：根据《FD&C法案》第523（b）（2）条撤销或暂停3P510k审评机构认证的过程。

安全性信号：表示医疗器械与不良事件或一组不良事件之间存在新的潜在因果关系或已知相关性的新方面的信号。

技术专家：提供特定知识或专业知识的个人。该人员可能是3P510k审评机构的雇员，也可能是本指南第VI.B和VII.D节中描述的外部人员。

第三方（3P510k）审评机构：经《FD&C法案》第523条授权，FDA认可的对某些合格器械的510（k）申请进行审评的机构。

# V.	3P510k审评计划中用于确定器械类型合格性的因素

FDA在确定3P510k审评计划的器械类型合格性时将考虑以下因素：

- 器械类型或此类器械类型子集的风险。 FDA通常根据与器械类型相关的风险以及一般控制措施是否足以合理保证器械的安全性和有效性，或者是否有足够的信息确定特殊控制措施来缓解此类风险并提供此类保证来对医疗器械进行分类。器械分为三类：I类、II类或III类。 依据法规，III类器械不符合3P510k审评的条件。

- 器械类型或此类器械类型的子集是否预期永久植入人体，以维持人体生命或支持人体生命。任何希望获得此类器械类型审评认可的3P510k审评机构必须提供详细的公众健康理由，解释为什么此类器械应符合3P510k审评条件，以及这将如何对公众健康产生积极影响。

- 对器械类型的充分理解程度。例如，具有新技术特征的器械，包括最初通过重新分类流程进行分类的需要复杂特殊控制的器械，可能不符合3P510k审评的条件。

- 3P510k审评机构获得充分知情建议所需信息的程度。如果与评价某一器械类型实质相关的信息无法在FDA外共享（例如，其为专有信息），则该器械类型可能不符合3P510k审评条件。

- 器械类型审评不需要多方面、跨学科专业知识的程度。以下是由于需要此类专业知识而可能不符合3P510k审评条件的情况示例：

- 审评某些类型的临床数据或复杂的非临床数据（例如，计算建模）；

- 需要在不同的FDA组织组成部分之间进行咨询，或就跨模式的主题进行咨询（例如，多阅片医师临床研究）；

- 组合产品或器械类型，其中任何一种需要来自FDA另一个中心的审评；

- 如果器械类型引起新的交叉标签考虑，例如药物超说明书使用的可能性（例如，注射器针头或注射器）。“交叉标签”产品通常指根据其拟定标签单独包装的任何药物、器械或生物制品，仅与另一种单独指定的药物、器械或生物制品一起使用，其中两者均需要满足预期用途、适应症或效果。

但是，如果器械类型包含简单的临床数据，例如样本临床图像或使用库存样本进行的检测，则可能有资格进行3P510k审评。大多数体外诊断（IVD）器械符合3P510k审评的条件，因为它们通常依靠简单的临床研究来证明SE，前提是此类器械也符合本条列出的其他因素。

- 上市后数据的可用性表明，器械类型是安全信号的主题。例如，如果某一器械类型是某一安全性通讯、高风险召回（I类） 或上市后数据（表明存在安全性信号）的主体，则该器械类型可能不符合3P510k审评条件。

例如，截至本指南发布之日，十二指肠镜具有与其再处理相关的安全信号。 由于这一安全信号，FDA可能会将十二指肠镜及附件从3P510k审评计划的合格性范围中移除。

FDA在确定3P510k审评的器械类型合格性时将考虑上述各因素。此外，如果某一器械类型被视为符合3P510k审评条件，但针对某一特定申请所提出的器械类型的拟议修改会引发与上述因素相关的不同问题，则该申请可能被视为不符合3P510k审评条件。

已更新产品代码分类数据库和符合3P510k审评条件的FDA器械列表，以反映这些合格性因素，从而确定3P510k的器械类型合格性。如果符合条件的器械类型被确定为不符合3P510k审评条件，或者不符合条件的器械被确定为符合3P510k审评条件，则FDA将改变其在数据库和FDA公开列表中的状态。FDA将根据上述因素定期审评新器械类型，以确定其是否适用于3P510k审评，并相应更新数据库和列表。

# VI.	3P510k审评机构对510（k）申请的审评

FDA认为，3P510k审评机构应对合格器械进行FDA等同审评。3P510k审评机构负责审评和分析510（k）申请中的科学和技术数据，以便向FDA提出器械相关建议。3P510k审评机构应按照下述方式并根据其自身的质量控制规范对510（k）进行审评。图2确定了3P510k审评机构对510（k）申请进行审评的关键步骤。

图2：3P510k审评机构的510（k）审评步骤

3P510k审评机构接收510（k）申请人提交的申请

第VI.A.节

否

3P510k审评

机构拒绝接受文件进行审评

确定器械合格性

是

器械是否合格？

第VI.B节

指定产品专员，必要时指定技术专家

第VI.C.节

获得指南和相关信息

第VI.F.节

第VI.G.节

第VI.H.节

第VI.I.节

组织申请，包括3P510k文件

最终审评员向FDA提交建议和申请

是否需要其他信息？

否

记录审评
结果

实施并记录实质性审评

从510（k）申请人处接收更多信息

从510（k）申请人处请求提供更多信息

获得早期互动咨询
（根据需要）

第VI.E.节

第VI.D.节

确保申请完成

是

## A.	确定器械是否符合3P510k审评条件

在审评510（k）申请之前，3P510k审评机构应根据对产品代码分类数据库或FDA第三方审评公共网站的审评结果确定是否具备审评该器械类型的专业知识以及该器械类型是否有资格进行3P510k审评。  如果3P510k审评机构缺乏专业知识或器械不符合3P510k审评条件，则3P510k审评机构不应接受510（k）申请人提供的510（k）进行审评。如果3P510k审评机构在已接受510（k）申请后确定该器械不符合3P510k审评条件，则3P510k审评机构应立即通知510（k）申请人并中止审评。

如果3P510k审评机构就不合格器械向FDA提交了510（k）申请，或3P510k审评机构未能对器械进行审评（见第VIII.A节），则FDA应暂停申请并将FDA的资格评估结果告知3P510k审评机构。除非3P510k组织有意解决资格问题，否则应及时咨询510（k）申请人，如果510（k）申请人同意，则应立即向FDA发送510（k）撤销请求。如果3P510k审评机构未解决合格性问题或在180天内撤销申请，则FDA将删除该文件。在3P510k审评机构自愿撤销文件或在180天后被FDA自动删除之前，510（k）申请人不得直接向FDA提交同一器械的510（k）。如果3P510k审评机构不清楚器械的合格状态，则应通过收件箱：3P510K@fda.hhs.gov联系3P510k，寻求澄清。

## B.	指定产品专员和技术专家对510（k）申请进行实质性审评

3P510k审评机构人员应具备适当的教育、培训、技能、技术知识、资质和经验，以便对其机构认可的器械类型进行510（k）审评。有关FDA就人员资质建议的其他讨论，请参见本指南的第VII.C节。

每份510（k）申请均应指定一名产品专员，该产品专员应具备受审器械类型的适当专业知识。必要时，产品专员可向审评小组中补充合格的技术专家，确保具备充分的审评能力。产品专员应记录选择使用的任何技术专家的能力和选择的理由。应特别注意任何外部技术专家的专业知识和公正性。有关使用外部技术专家的更多信息，请参见本指南第VII.D节。

## C.	获得相关FDA指南和信息

3P510k审评机构应审评并熟悉与其审评相关的公开信息。例如：

- 3P510k审评机构在进行审评时应审评FDA的指南数据库，以获得任何相关的最终指南文件，包括器械特定和水平指南（例如，生物相容性、软件、无菌性）。

此外，3P510k审评机构应了解适用于受审器械类型的特定II类器械的监管要求的任何特殊控制。关于器械类型是否适用特殊控制的信息，3P510k审评机构应根据《美国联邦法规》（CFR）第21篇对器械的拟议分类法规进行审评， 以确定特定器械类型的强制性特殊控制。

- 3P510k审评机构应审评FDA的上市后数据库，包括实质等同器械和/或器械类型的召回、上市撤销和安全性报告46、医疗器械报告和MedSun报告，以识别在申报器械审评中应考虑和解决的与同品种器械临床使用相关的任何问题。如果3P510k审评机构发现了潜在的安全性信号，则应联系FDA，以获得关于当前审评实践的信息（参见下文第VI.D节）。

- 3P510k审评机构应审评FDA 510（k）数据库中公开的上市前审评信息，以获取申请人正在比较其器械或其他同品种器械的合法上市器械（“同品种器械”）的信息， 包括适应症声明、510（k）摘要、, 决策摘要（如有）和FDA决定函。在某些情况下，器械的产品代码也可用于识别器械的一般类别，并帮助识别同品种器械。产品代码可在FDA的产品代码数据库中找到。

- 如果申请者希望使用标准，3P510k审评机构应审评FDA指南文件“在医疗器械上市前申请中适当使用自愿共识标准”。

3P510k审评机构应要求510（k）申请人充分告知其之前与FDA就受审器械进行的任何沟通，包括但不限于通过Q-申请计划获得的FDA反馈、不成功的上市申请和其他互动。如适用，3P510k审评机构应通过指南文件“医疗器械申请的反馈和会议请求：Q-申请计划熟悉FDA Q-申请计划，包括预申请过程。3P510k审评机构应要求510（k）申请人的授权书授予FDA许可，以便与3P510k审评机构讨论以前的申请（通过申请编号进行识别）（参见第VI.I节）。如适用，3P510k审评机构应与510（k）申请人协调，以获取并审评器械的预申请内容、之前互动产生的任何书面反馈或会议记录，以及在向FDA提交当前申请之前，针对510（k）申请人之前的申请提交的额外数据、研究和/或研究方案。

3P510k审评机构还应要求510（k）申请人一次只提交特定器械的一份510（k）。

## D.	与FDA的早期互动（根据需要）

3P510k审评机构应根据需要在510（k）申请审评之前以及在审评期间与相关的FDA工作人员进行互动。早期互动——在实质性审评之前，3P510k审评机构和FDA之间的互动——可能是510（k）审评过程的重要组成部分（关于潜在主题，参见第VI.C节）。通过协助确定器械合格性，并确定相关问题和当代审评标准，此类互动有助于确保及时一致的510（k）审评。

3P510k审评机构在初次认可申请中承诺，在其审评之前未经审评的器械类型之前，应尽早与FDA进行互动（参见第VIII.A节）。这确保了3P510k审评机构在该器械类型的相关指南、标准和其他考虑事项方面了解最新的FDA想法。FDA还鼓励针对所有3P510k申请尽早进行互动，尤其是单个产品专员对任何器械类型的首次审评，以及最近未审评的任何器械类型子集（即，按产品代码划分的器械类型）。通常，FDA认为最近的审评是在过去6个月内进行的。

关于如何获得早期互动的程序，可登录FDA第三方公共网站上获取。FDA计划在2个工作日内对3P510k审评机构的要求做出回复。如果未能达到该截止日期，FDA将与3P510k审评机构合作，以便为回复确定合理的时限。

## E.	确保申请的行政完整性

为确保申请的行政完整性，3P510k审评机构应根据21 CFR 807.87至807.100中的510（k）法规对510（k）申请进行验收审评，以评估510（k）申请是否包括进行实质性审评所需的所有信息，并根据《FD&C法案》第513（i）条的规定提出建议（例如，SE或NSE），以便提交给FDA。FDA建议3P510k审评机构使用510（k）申请的拒绝验收（RTA）检查表来确定申请是否属于行政完整性申请。有关RTA检查表的更多信息，请参见FDA指南文件“510（k）拒绝验收政策”。

3P510k审评机构不得担任510（k）申请人的顾问。在提交给3P510k审评机构之前，510（k）申请人应负责熟悉510（k）的内容和格式要求。如果申请人不熟悉510（k）监管途径，3P510k审评机构应对其进行指导，如提供FDA指南文件“510（k）计划：评价上市前通告中的实质等同性[510(k)]”、 “简略510（k）计划”、  “特殊510（k）计划” 或通信和教育办公室的行业与消费者教育处。

如果3P510k审评机构确定申请具有行政完整性，该审评机构应开始对510（k）申请进行实质性审评。如果3P510k审评机构在510（k）申请中发现任何缺陷，则应联系510（k）申请人，请求获取缺失信息。

## F.	对510（k）申请进行实质性审评

实质性审评的重点是《FD&C法案》第513（i）条规定的SE评价。21 CFR 807.100（b）规定了FDA用于确定器械是否与合法上市器械具有实质等同性的标准。关于根据510（k）计划做出SE决定的信息，请参见FDA指南文件“510（k）计划：评价上市前通知中的实质等同性[510(k)]”  关于简略和特殊510（k）的信息，请参见FDA指南文件“简略510（k）计划” 和“特殊510（k）计划”。

3P510k审评机构应在其机构内确定至少一名最终审评员，该审评员不参与之前对申请的审评，并负责在申请提交给FDA之前对产品专员的工作进行最终监督评估。该人员应具有足够的权限和能力来独立评估产品专员对510（k）申请进行的审评的质量和可接受性。

如果3P510k审评机构在实质性审评期间发现任何缺陷，则应联系510（k）申请人，请求解决缺陷。下文第VI.G节提供了如何识别510（k）申请缺陷的进一步说明。在完成实质性审评后，产品专员、技术专家（如适用）和最终审评员应就最终建议（例如：同品种器械的SE或NSE）达成一致，然后再将建议提交给FDA。

## G.	确定510（k）申请中的缺陷

如果3P510k审评机构在审评期间发现缺陷，则应联系510（k）申请人。3P510k审评机构可采用任何通信形式（即，电话、传真、电子邮件或信函）解决该问题，但前提是对其进行保密并记录互动情况。但是，3P510k审评机构应避免仅通过电话交流实质性数据和信息，以避免在没有书面请求和回复的情况下导致可能出现的错误。

作为提供FDA等同审评的一部分，在请求510（k）申请人提供额外信息时，3P510k审评机构应按照FDA指南文件“按照最小负担原则编制并回应缺陷”构建额外信息请求。 本指南文件举例说明了构建良好的缺陷和对FDA请求的回应。

3P510k审评机构应在发送给FDA的3P510k审评机构的审评备忘录中记录缺陷、510（k）申请人对缺陷的回应以及关于回应充分性的讨论。审评备忘录还应向FDA提供与解决510（k）申请人和3P510k审评机构之间的缺陷相关的所有书面通信的副本（例如，电子邮件、信函、电话会议总结）。如果510（k）申请人针对缺陷对申请进行了任何修改（例如，修改后的510（k）摘要），则3P510k审评机构应记录该修改，并要求510（k）申请人在3P510k审评机构提交给FDA之前提供最新版本的510（k）申请。例如，如果产品专员要求更新器械描述，则应在提交给FDA的510（k）申请中提供最新版本。但是，应在审评备忘录中找到原始器械描述和要求更新器械描述的缺陷。这将确保FDA拥有存档的正确版本的510（k）申请。适当的文件记录将确保3P510k审评机构未发挥或似乎不具有顾问的作用。

## H.	记录 510（k）审评

3P510k审评机构提出最终建议后，应编制审评文件，说明提出最终建议的理由和步骤。21 CFR 10.70（“管理文档中重要决定的文件”）提供了3P510k审评机构应使用的框架。审评文件的内容将根据510（k）申请的类型和器械而有所不同。出于文件记录目的，可在FDA第三方公共网站上获取推荐的审评备忘录示例。

如果申请中引用了标准，FDA建议3P510k审评机构在其审评备忘录中讨论如何在510（k）申请中使用这些标准。申请人和3P510k审评机构应查阅FDA指南文件“在医疗器械上市前申请中适当使用自愿共识标准” ，以便使用FDA认可的共识标准和使用其他标准。

除了指出是否包括510（k）申请所需的必要信息外， 审评备忘录还应传达3P510k审评机构如何就器械提出建议。全面和实质性的审评备忘录应讨论申请各部分的充分性。一般而言，FDA认为，仅声明510（k）申请的一部分或对缺陷的回应具有充分性，而不解释3P510k审评机构如何做出这一决定，是远远不够的。

为了促进FDA的审评过程，3P510k审评机构应尽可能在其审评备忘录中引用510（k）申请的章节和页码。3P510k审评机构还应在审评备忘录中明确记录任何缺陷、对缺陷的回应以及3P510k审评机构对回应的审评，如第VI.G节所示。

审评备忘录是FDA能够理解3P510k审评机构如何以及为什么建议将器械视为SE（或NSE）的唯一方式。完整清晰的文件记录将减少FDA对申请本身进行复审的需要，并提高FDA最终审评的效率。

## I.	组织并提交510（k）申请，包括相关的3P510k审评文件

在完成对510（k）申请的审评后，最终审评员应向FDA的文件控制中心提交两份单独的电子副本文件，即510（k）申请人生成的510（k）申请和3P510k审评机构生成的3P510k审评文件。

由于生成3P510k申请涉及不同的两方，即3P510k审评机构和510（k）申请人，每方均应遵守eCopy要求，并且必须提供各自的eCopy和公司附信以及eCopy声明和签名（参见《FD&C法案》第745A（b）条）。510（k）申请人应注意提交最新版本的510（k）申请。该版本应包括针对3P510k审评机构的缺陷而更新的任何文件。关于如何通过eCopy程序提交的更多信息，请参考FDA指南文件“医疗器械申请的eCopy程序” 。

为便于FDA进行审评，我们建议3P510k审评机构的510（k）文件应包括以下内容：

- 由最终审评员签署的附信，明确说明：

- 申请的目的

- 3P510k审评机构名称和地址以及联系人

- 最终审评员的姓名、电子邮件地址和电话号码

- 510（k）申请人的名称和地址

- 器械名称（商品名、通用名或常用名、FDA分类法规名称、分类法规编号和产品代码，如适用）

- 3P510k审评机构关于器械的建议（SE或NSE）

- 3P510k审评机构首次收到申请人提交的510（k）的日期

- 一份由510（k）申请人签署的授权3P510k审评机构代表其向FDA提交510（k），并授权3P510k审评机构代表其与FDA讨论510（k）内容的信函。本函还应授权FDA与3P510k审评机构讨论同一510（k）申请人提交的其他相关申请，并应包含这些申请编号的列表。

- 一份证明所报告的信息准确反映了所审评的数据，并且未遗漏任何重要事实的签署证明。该证明还应声明，3P510k审评机构依旧符合FDA审评的人员资质和利益冲突预防标准；3P510k审评机构的审评基于其随审评一起提交的510（k）；3P510k审评机构理解，18 U.S.C. 1001和21 U.S.C. 331（q）禁止向政府提交虚假信息。

- 列出510（k）申请和相关3P510k审评文件所在章节的目录，以及相应页码的表格。

- 在向FDA提交510（k）申请之前与FDA工作人员进行的任何早期互动咨询的摘要（如适用）（参见本指南第VI.D节）。

- 510（k）申请人的完整510（k）申请应符合FDA在21 CFR第807部分E子部分中对内容和格式的要求。510（k）申请应由510（k）申请人编制，而不是3P510k审评机构。该信息应与3P510k审评机构的文件分开，且应为最新版本。更多信息请参见第VI.G节。适当的文件记录将确保3P510k审评机构未发挥或似乎不具有顾问的作用。

- 根据客观标准，使用本指南第VI.E节中讨论的RTA检查表对510（k）申请进行验收审评，以评估申请是否具有行政完整性，并包括3P510k审评机构代表FDA进行实质性审评所需的所有信息。

- 包括本指南第VI.G和VI.H节所述的3P510k审评机构对510（k）申请进行审评的完整文件记录的审评备忘录，由进行审评的所有人员（通常是产品专员、技术专家（如适用）和最终审评员）签署，并给出决定建议。

只有在收到FDA认为需要进行审评的所有文件后，FDA才会开始对3P510k审评机构的建议进行审评。

## J.	根据FDA的要求提交更多信息

在3P510k审评机构提交其510（k）建议（包括相关的3P510k审评文件）后，FDA将开始审评3P510k审评文件，并在必要时审评510（k）申请。如果FDA确定需要额外信息来确定SE，则将通过电话或电子邮件联系3P510k审评机构。此类请求将描述FDA对510（k）申请的问题，并确定解决这些问题所需的信息。

如果FDA将510（k）申请“搁置”（即，在FDA收到额外信息之前正式暂停对申请的审评），则会发送电子邮件告知3P510k审评机构“搁置”状态，并要求提供额外信息。如需了解更多与请求相关的信息，请参阅FDA指南文件“FDA和行业对上市前通知（510（k））申请采取的措施：对FDA审评计时和目标的影响。”

收到FDA要求提供更多信息的请求后，3P510k审评机构应：

- 及时通知510（k）申请人FDA要求提供与510（k）申请相关的额外信息，并要求510（k）申请人以书面形式向3P510k审评机构提供答复。

3P510k审评机构应参与就额外信息请求与FDA进行的任何讨论，例如，510（k）申请人寻求澄清或与FDA召开提交相关问题会议；

- 彻底审评510（k）申请人提供的任何其他信息，以确保充分回应FDA的问题；

- 通过对回应是否以及如何充分解决FDA的缺陷进行明确和全面的评估，记录他们对缺陷回应的审评情况-这应包括相应地更新审评文件；

- 准备附信，引用FDA之前分配的510（k）编号，并确定新申请的目的（即回应缺陷）；

- 将封面页、其附加或修订后的审评文件以及从510（k）申请人处收到的任何额外信息发送至FDA的文件控制中心。

3P510k审评机构必须提供两份单独的eCopy文件（510（k）申请人生成的新申请eCopy文件和3P510k审评机构生成的eCopy文件）。每份电子副本均应清楚标记为属于3P510k审评机构或510（k）申请人（视情况而定）。有关eCopy程序的信息，请参见本指南第VI.I条。

FDA将在收到510（k）申请人对额外信息请求的回应、3P510k审评机构的审评文件以及3P510k审评机构确定对额外信息请求回应的充分性后开始审评。

## K.	510（k）申请争议解决

FDA制定了指南文件，概述了医疗器械可用的申诉程序（参见FDA指南文件“医疗器械和放射健康中心申诉程序”和“ 医疗器械和放射健康中心申诉程序：关于517A的问题和回答” ）。当FDA与510（k）申请人之间出现争议时，3P510k申请也可使用审评和重新考虑FDA关于其他510（k）申请的决定或行动的流程。

争议通常是误解或错误沟通的结果，FDA鼓励3P510k审评机构在审评期间根据需要向FDA或510（k）申请人寻求澄清。如果510（k）申请人不同意FDA的决定或行动，则3P510k审评机构应保持公正并谨慎行事，以避免因代表510（k）申请人行事的倡导者而导致出现利益冲突。

如果510（k）申请人想要针对3P510k审评机构提出投诉，则应将通信发送至3P510K@fda.hhs.gov。

# VII.	第三方审评机构认可和再认可的要求和建议

在本指南的本章节中，FDA描述了认可3P510k审评机构对FDASIA制定的合格510（k）进行上市前审评时所考虑的标准。

根据《FD&C法案》第523（b）（3）条，3P510k审评机构应至少满足以下资格要求。该人员：

- 不得为联邦政府雇员

- 应为独立机构，不属于或不受器械制造商、供应商或供应商的控制，与此类制造商、供应商或供应商无组织、材料或财务关联关系。

- 应是被允许开展其寻求认可的活动的合法法人

- 不得从事器械的设计、制造、推广或销售

- 操作应符合认可的专业和道德商业惯例

- 须同意在其认证申请中，在认证时及在其根据第523条进行任何审评的任何时间，至少包括一项承诺：

- 证明报告的信息准确反映了审评的数据

- 工作仅限于能力和能力可用的工作

- 将收到的信息、记录、报告和建议视为专有信息

- 及时答复并试图解决对其活动的投诉，使其得到认可。

- 在审评510（k）申请和对器械进行初始分类时，防止使用与器械存在财务利益冲突的人员的任何官员或员工，且每年向公众披露3P510k审评机构和3P510k审评机构的官员和员工遵守财务利益冲突相关要求的程度

除了《FD&C法案》中规定的这些最低要求外，3P510k审评机构还应符合联邦公报中宣布的其他资格。  这些资格鉴定包括制定政策，以识别、预防并确保向FDA报告510（k）申请人向多个3P510k审评机构提交实质相同的申请，以便找到最有可能推荐510（k）实质等同性（SE）判定的政策。这种做法将破坏3P510k审评方案的独立性和完整性。  联邦公报中列出的或之前已通过指南确定的其他资质讨论如下。

## A.	操作注意事项

所有申请和与FDA的沟通以及与提交给FDA的510（k）审评相关的所有文件均应采用英文编写。对于国外3P510k审评机构，应指定一名美国代表，以便FDA在进行审评时能够与3P510k审评机构进行有效沟通（参见第VIII.A(1)节）。

## B.	公正性管理

FDA希望3P510k审评机构保持公正性，不存在任何可能造成利益冲突或出现利益冲突的商业、财务和其他压力。因此，FDA将考虑潜在的3P510k审评机构是否已经制定、记录并执行了政策和程序，以防止任何个人或组织利益冲突或出现利益冲突，包括与其外部技术专家有关的利益冲突。预期用于解决该问题的政策和程序应符合IMDRF MDSAP WG/N3最终版：2016年（第2版）-“监管机构认可的医疗器械审核机构要求”  和IMDRF GRRP WG/N40最终版：2017年-“监管审评员的能力、培训和执行要求”。关于IMDRF GRRP和MDSAP的更多信息，请参见本指南第X节。

FDA建议3P510k审评机构还应解决以下问题，以防止潜在的利益冲突：

- 如果涉及510（k）审评，3P510k审评机构不应参与510（k）的准备。更多信息，请参见指南第VI.E节。

- 如果在过去12个月内该个人受雇于该510（k）申请人或帮助准备该510（k）申请的公司，则3P510k审评机构不应要求该个人（无论是雇员还是承包商）审评510（k）申请。工作人员不得对其开发、帮助开发或准备提交的医疗器械进行审评。

- 3P510k审评机构不应承诺或宣传FDA许可的任何保证。

关于FDA适用于其审评员的利益冲突标准的信息可参见标题为“行政部门雇员的道德行为准则”的文件。  鼓励3P510k审评机构参考这些标准，以保护其运营免受利益冲突。

3P510k审评机构的利益冲突政策应充分实施，并应在接受任何510（k）进行审评之前，证明该机构的最高负责人已签署此类政策并予以实施。使用外部技术专家时，参见关于利益冲突保障的第VII.D节。

## C.	参与审评活动的人员

如适用，FDA希望3P510k审评机构及其工作人员能够证明其在以下方面具备相关知识和经验：

- 联邦食品、药品和化妆品法案（21 U.S.C. 301 et seq.）

- 《公共卫生服务法》（42 U.S.C. 201 et seq.）

- 实施这些法令的《美国联邦法规》条例，特别是《美国联邦法规》第21篇第800部分至第1299部分。

此外，3P510k审评机构应：

- 建立、记录并执行政策和程序，以确保510（k）由有资质的人员进行审评。

- 保存参与510（k）技术审评的所有人员的相关教育、培训、技能和经验记录。

- 向其工作人员提供关于510（k）审评职责的明确书面说明。

- 聘用符合3P510k审评机构接受审评的与510（k）相关的所有科学学科的人员。

- 确定至少一个负责对510（k）审评进行监督，并有足够权限和能力评估这些审评的质量和可接受性的人员。

在解决本节上文列举的问题时，3P510k审评机构应符合IMDRF MDSAP WG/N3最终版：2016年（第2版）–“监管机构认可的医疗器械审核机构要求” ，包括但不限于维护质量管理体系，和IMDRF GRRP WG/N40最终版：2017年：“监管审评员的能力、培训和行为要求”。 关于IMDRF GRRP和MDSAP，参见本指南第X节。

此外，预计3P510k审评机构将参考FDA认可的国家和/或国际标准以及FDA指南文件。3P510k审评机构应能够与FDA的电子数据系统和网站进行连接，以便在对同品种器械进行上市前审评时，3P510k审评机构可以通过该等网站检索相关指南文件、公认标准、同品种器械摘要以及与不良事件和召回相关的公开信息。

3P510k审评机构必须在其申请中证明指定人员将参加FDA的认可和再认可培训（参见本指南的VIII.A部分和1998年5月22日发布的联邦公报通知（63 FR 28388））。3P510k审评机构应在根据项目进行任何510（k）审评之前完成培训。FDA将不接受来自3P510k审评机构的510（k）审评和建议，因为这些组织未能至少有一名指定人员参加FDA培训会议进行认可。

3P510k审评机构应在请求获得FDA认可之前准备好进行技术上合格的510（k）审评。FDA建议在3P510k审评机构参与510（k）申请审评的人员应符合本指南规定的相关资质要求（例如，专业知识和经验）。当3P510k审评机构要求扩大其可以审评510（k）申请的器械类型范围时，应通过现有政策和程序确保其工作人员具备新器械类型相关科学学科的资质。

## D.	外部技术专家的使用

以下是FDA在3P510k审评机构使用外部技术专家时的建议：

- 3P510k审评机构应确保外部技术专家符合与在3P510k审评机构内工作的人员相同的标准，例如无利益冲突；

- 3P510k审评机构应确保不鼓励外部技术专家将其合同的部分分包给分包商，如果他们这样做，则外部技术专家应确保分包商符合适用于外部技术专家的所有要求；

- 3P510k审评机构应保留外部技术专家资质的记录，此外还应定期监测外包工作的既定能力、利益冲突和完成程度的证据

为确保3P510k审评机构在其工作人员中具备足够的能力，3P510k审评机构认可的每种器械类型应至少有一名合格的产品专员进行审评。这是为了确保3P510k审评机构不会过度依赖外部专业知识，并使3P510k审评机构能够适当监督外部技术专家的资质。

为解决上述问题，3P510k审评机构应符合IMDRF MDSAP WG/N3最终版：2016（第2版）：“监管机构认可的医疗器械审核机构要求”  和IMDRF GRRP WG/N40最终版：2017年：“监管审评员的能力、培训和行为要求”。 更多IMDRF GRRP和MDSAP，请参见本指南第X节。

## E.	保密信息

要求3P510k审评机构将收到的信息、记录、报告和建议视为专有信息（见《FD&C法案》第523（b）（3）（F）（iii）条），不得披露机密商业信息或任何商业秘密（参见《FD&C法案》第301（y）（2）条）。此外，根据21 CFR 807.95，当器械制造商向FDA提交510（k）时，如果满足特定条件，FDA将不会公开披露该申请。因此，3P510k审评机构不应公开披露目前未上市器械的510（k）申请，并且未公开器械的上市意图。

FDA将确定3P510k审评机构提交给FDA的信息是否可以根据商业秘密法、信息自由法、《美国联邦法规》第21篇第20部分和21 CFR 807.95关于510（k）中信息机密性的规定发布。一般而言，与直接向FDA提交的510（k）一样，3P510k审评机构提交的510（k）和相关审评文件将在FDA发布器械的SE决策后可供FDA披露，除非该信息根据《美国联邦法规》第21篇第20部分或21 CFR 807.95豁免公开披露。如有必要，将根据§ 20.61向生产商提供510（k）的副本，以便进行预披露通知。

此外，除非根据《美国联邦法规》第21篇第20部分获得豁免，否则3P510k审评机构为获得FDA认可或再确认而提交的信息将可供披露。

## F.	关于510（k）申请人的投诉

3P510k审评机构应通过电子邮件将其收到的有关510（k）申请人的任何投诉（如揭发）的信息发送至3P510K@fda.hhs.gov，可能表明存在与医疗器械的安全性或有效性有关的问题或存在公共卫生风险。

## G.	第三方审评机构记录保存

根据《FD&C法案》第704（f）条，3P510k审评机构必须保存记录，以支持其初始和持续资格获得FDA认可。这些记录必须包括以下内容：

- 3P510k审评机构及其人员的培训和资质证明文件；

- 3P510k审评机构用于处理保密信息的程序；

- 3P510k审评机构的薪酬安排；

- 3P510k审评机构用于识别和避免利益冲突的程序。

除这些记录保存要求外，FDA建议3P510k审评机构在提交510（k）供FDA审评后保留以下记录至少3年：

- 所有510（k）审评和相关通信的副本；

- 参与各510（k）技术审评的所有人员的身份和资质信息；以及

- 其他相关记录。

为解决上述问题，3P510k审评机构应符合IMDRF MDSAP WG/N3最终版：2016年（第2版）：“监管机构认可的医疗器械审核机构要求” ，包括但不限于与其质量管理体系一致的记录，以及IMDRF GRRP WG/N40最终版：2017年：“监管审评员的能力、培训和行为

要求。” 关于IMDRF文件的更多信息，请参见本指南第X节。

根据《FD&C法案》第704（f）（1）条，3P510k审评机构必须按照FDA官员或员工的要求提供该部分规定的记录。3P510k审评机构应允许FDA官员或员工在任何合理时间访问、复制和/或验证这些记录。在收到FDA的书面申请后的15天内，3P510k审评机构必须在FDA指定的地点提供申请记录的副本（参见《FD&C法案》第704（f）（2）条）。如果FDA对3P510k审评项目的监查（如对3P510k审评机构和510（k）申请人之间的赔偿安排进行审评）表明，510（k）申请人正在与3P510k审评机构建立业务关系，进而对3P510k审评机构的独立性或客观性产生质疑，则FDA将考虑限制申请人对3P510k审评机构的选择。可能损害3P510k审评机构独立性或客观性的业务关系包括，例如，制造商与3P510k审评机构之间的合同（该合同在3P510k审评机构的收入中占有相当大的比例）。

第523（b）（3）（F）（iv）条要求3P510k审评机构同意其将及时回应并尝试解决关于其获得认可的活动的投诉。FDA建议3P510k审评机构建立记录保存系统，以跟踪这些投诉的提交情况以及如何解决或试图解决这些投诉。

# VIII.	作为3P510k审评机构的初次认可和再认可申请的内容和格式

本指南的这一部分提供了FDA关于在向FDA申请3P510k审评机构认可时应包括哪些内容的建议。

如果3P510k审评机构希望暂停、撤销、取消或缩小其项目范围，则应及时通知FDA。FDA将酌情调整认可或再认可。

## A.	初次认可

希望根据《FD&C法案》第523条被认定为3P510k审评机构的组织应将其申请发送至FDA，地址如下。为了便于审评申请，FDA强烈鼓励提交电子副本。

CDRH第三方上市前审评项目

美国食品药品监督管理局

文件控制中心（DCC）-WO66-G609

10903 New Hampshire Avenue,

Silver Spring, Maryland 20993 USA.

3P510K@fda.hhs.gov

收到申请后，FDA将通过发送电子邮件至申请人的指定联系人确认已收到申请。FDA将对此类材料进行审评，并在收到申请之日起60个日历日内进行回应，做出认可或否定认可的决定，或索取额外信息的请求。如果申请人未能及时回应FDA要求提供额外信息的请求，则FDA可能会认为申请不完整并拒绝认可。

为便于审评，应在申请中提交以下信息，供FDA考虑：

### 管理信息

- 申请认可的3P510k审评机构的名称和邮寄地址；

- 联系人的电话号码、电子邮件地址和传真号码。联系人应是对申请内容有疑问的联系人，以及向其发送决定书和一般性信件的联系人。外国组织还应指明位于美国境内的授权代表的姓名、地址、电话号码、电子邮箱地址和传真号码，该授权代表将作为3P510k审评机构与FDA的联系人（另请参见本指南第VII.A节）；

- 3P510k审评机构最高负责人的姓名和职务；

- 3P510k审评机构的简要描述，包括：机构类型（例如，非营利性机构、商业业务、其他类型的机构）；机构规模（员工数量）；运营年数；工作性质（例如，检测或认证实验室）；以及有关所有权（即，所有者名称和所有权范围）、运营、机构控制的信息，以及FDA足以评估其与器械生产商和分销商等实体的独立程度的其他相关信息；

- 任何国家、州、地方或其他认可的清单；以及

- 申请人申请通过产品代码或分类法规名称和法规来审评的器械类型列表。对于符合3P510k审评条件的器械，请参阅FDA第三方公共网站。

### 利益冲突的预防

3P510k审评机构制定的书面政策和程序副本，旨在确保参与510（k）评价的3P510k审评机构及其员工、外部技术专家、承包商和个体合同员工不存在利益冲突，并防止任何个人或组织利益冲突或可能影响审评过程的利益冲突。

### 人员资质

将参与编写3P510k审评机构的510（k）建议的人员名单，包括产品专家、技术专家、外部技术专家和最终审评员。申请人应证明这些人员在技术上有能力进行510（k）审评，并应在其申请中记录以下内容：

- 为确保510（k）由有资质的人员审评而制定的书面政策和程序；

- 关于510（k）审评相关人员职责的书面说明；

- 针对3P510k审评机构申请审评的器械，建立书面人员标准，以确保指定人员符合510（k）规定的所有科学学科；

- 证明510（k）审评员（即产品专家和技术专家）和其他相关非监督人员符合合格人员认可标准的文件（例如，履历或CV）。这包括教育、培训、技能、能力和经验的文件，包括审评3P510k审评机构正在申请审评的器械所需的专业教育和经验；

- 证明510（k）审评员（即最终审评员）的主管具有充分权限且符合合格监管人员认可标准的文件（如CV）。这包括教育、培训、技能、能力和经验的文件，包括审评3P510k审评机构正在申请审评的II类器械所需的专业教育和经验；以及

- 管理结构的描述，或者，如果外部技术专家用于510（k）审评，则为外部技术专家的管理结构。申请中应说明监管人员在管理结构中的职位，并解释该结构如何对510（k）审评员和参与审评过程的其他人员进行监管。

### 认证声明

根据法令要求，为了支持FDA取消对3P510k申请进行常规复审的计划， 申请人必须在其申请中提供一份声明，该声明应由该机构的最高负责人签署，证明3P510k审评机构在认证时以及在其进行任何3P510k审评时：

- 将报告准确反映审评数据的信息；

- 将工作和审评限制在具备权限和能力的范围内，包括根据其制定的关于合格人员审评510（k）的政策和程序进行510（k）审评；

- 将他们可能收到的任何信息、记录、报告和建议视为专有和机密信息；

- 将及时回应并试图解决关于其所认可的活动的投诉；

- 将根据其制定的有关预防财务利益冲突的政策和程序，防止利益冲突，并每年向公众披露此人及其高管和雇员在多大程度上遵守了与财务利益冲突相关的要求；

FDA还鼓励申请人在其申请中证实：

- 证明符合FDA认可的《FD&C法案》第523条的要求；

- 将以与本指南第VII.G节一致的方式保存记录；

- 将符合指南文件“医疗器械申请的eCopy程序”中描述的上市前申请的电子副本要求，如本指南第VI.I节所述；

- 承诺其最高负责人或指定人员将在3P510k审评机构进行任何审评之前完成FDA培训，并同意其最高负责人或指定人员将在提供和适用时参加此类培训；

- 在审评本指南第VI.D节中鼓励的任何器械类型子集（按照各自的产品代码）之前，将联系FDA进行早期互动；以及

- 510（k）申请人证明在与FDA的任何相关既往沟通均已披露的情况下，将承诺仅接受审评。

## B.	再认可

根据《FD&C法案》第523（b）（2）（D）条，FDA对3P510k审评机构的认可将在根据《FD&C法案》第523条授予认可之日起3年内失效。自最后一次认可或再认可之日起超过3年后，若要继续进行3P510k审评，3P510k审评机构必须获得再认可。

再认可请求的处理方式与初始确认请求相同。因此，再认可申请应遵循本指南第VIII.A节中描述的格式。对于再认可，FDA还可以考虑3P510k审评机构过去的上市前审评绩效以及FDA关注的关于3P510k审评机构认可状态的任何信息，包括来自审核的信息。

FDA建议3P510k审评机构在其认可状态到期前至少60个日历日内申请再认可，以防止认可失效。如果3P510k审评机构做出选择，则可以提前请求再认可。

## C.	认可或再认可拒绝

如果3P510k审评机构希望请求重新考虑认可拒绝或再认可拒绝，则可向FDA提出书面请求。如需了解与申诉程序有关的信息，请参阅FDA指南文件“医疗器械和放射健康中心申诉程序”。 书面申诉应提交至CDRH监察员：

美国食品药品监督管理局

医疗器械与放射健康中心

CDRH监察员

WO32 Room 4282

10903 New Hampshire Avenue

Silver Spring, Maryland 20993 USA

# IX.	暂停或认可撤销

《FD&C法案》第523（b）（2）（b）条规定，如果3P510k审评机构基本不符合《FD&C法案》第523条的要求，对公众健康构成威胁，或者未能按照《FD&C法案》第523条的规定行事，则在发出通知并召开非正式听证会后，授权FDA暂停或撤销对任何3P510k审评机构的认可。

根据《FD&C法案》第301（y）（1）条，3P510k审评机构禁止下列行为：

- 提交虚假或者具有重大误导性的报告或者建议；

- 未经向3P510k审评机构提交机密信息或商业秘密的人员明确书面同意，泄露机密信息或商业秘密；

- （收到任何形式的贿赂或采取与根据《FD&C法案》委托给3P510k审评机构的职责相关的任何腐败行为。

作为审核的一部分，FDA将定期（至少每三年一次） 或“因故”对每个3P510k审评机构进行评估，以确保3P510k审评机构继续符合认可标准（参见《FD&C法案》第523（b）（2）（C）条）。一般而言，如果资源允许，评估将涉及检查3P510k审评机构的设施和/或记录，以确保3P510k审评机构按照3P510k审评机构申请和《FD&C法案》中规定的程序、资质和认证运营。

此外，FDA将定期评价根据3P510k审评计划提交给FDA的510（k）的已完成上市前审评，并在审核后向3P510k审评机构的产品专员和最终审评员提供反馈。

3P510k审评机构应继续证明保持认可的技术能力。如果对3P510k审评机构的监查发现其不符合第523条的规定、对公众健康构成威胁或未能按照《FD&C法案》第523条的规定行事，则FDA可在发出通知并提供非正式听证会机会后采取措施暂停或撤销对3P510k审评机构的认可。参见《FD&C法案》第523（b）（2）（b）条。

# X.	利用国际医疗器械监管机构论坛（IMDRF）文件

2011年2月，IMDRF召开会议，讨论医疗器械监管协调的未来方向。IMDRF是由来自世界各地的医疗器械监管机构自愿组成的团体，包括FDA的代表，他们合作建立了医疗器械全球协调工作组强有力的基础工作。IMDRF旨在加快国际医疗器械监管融合。

IMDRF医疗器械单一审核计划（MDSAP）和医疗器械良好审评规范（GRRP）工作组制定了文件，通过提供审评员能力、培训和行为的标准，以及机构对执行监管审评和其他相关职能的实体的认可和监督，为3P510k计划提供了基本的构建模块。详细信息参见2013年至2019年的终稿文件集合，可登录IMDRF网站获取。

3P510k审评机构和IMDRF MDSAP WG/N3最终版：2016年（第2版）：“监管机构认可的医疗器械审核机构要求” 和IMDRF IMDRF GRRP WG/N40最终版：2017年：“监管审评员的能力、培训和行为要求”的FDA法定和监管标准有很多共同要素。  这两份文件侧重于审评机构和个人的根据各自的医疗器械法律、法规和监管管辖区内要求的程序执行监管审评和其他相关职能的要求。

由于这些相似性，FDA认为，符合GRRP和MDSAP文件的潜在3P510k审评机构（如适用）可能符合大多数FDA 3P510k审评机构要求，并符合本指南文件中概述的FDA建议。此类机构不一定需要为FDA生成新文件，但可以利用其向FDA提交的申请中的现有文件并持续保存记录。

# XI.	1995年《文书削减法》

本指南包含应由管理和预算办公室（OMB）根据1995年《文书削减法》（44 U.S.C. 3501-3520）进行审评的信息收集规定。

完成该信息收集所需的时间估计为24小时，以提交认证请求；24小时，以提交再认可请求；40小时，以向FDA提交由3P510k审评机构进行的510（k）审评；15分钟，以向FDA提交投诉。此外，完成与记录保存相关的信息收集所需的时间估计为10小时，用于保存510（k）审评记录、1小时用于保存与获得FDA认可作为3PRO的资格相关的记录，以及2小时用于维护与投诉相关的记录保存系统。

将有关该负担估计的意见或减轻该负担的建议发送至：

美国食品药品监督管理局

美国卫生与公众服务部

首席信息官办公室文书削减法（PRA）工作人员

PRAStaff@fda.hhs.gov

除非显示当前有效的OMB控制编号，否则FDA不得进行或发起信息收集，并且个人无需回应。该信息收集的OMB控制编号为0910-0375。

《FD&C法案》第523条使用了术语“认证人员”（accredited persons）、“认证”（accredit、accredited、accreditation）、“再认证”（reaccredit、reaccredited、reaccreditation）。本指南不使用这些法定术语，而是将“认可”和“再认可”等术语定义为同义术语。本指南中使用这些替代术语是为了协调FDA和《FD&C法案》中使用的术语与国际医疗器械监管机构论坛（IMDRF）医疗器械单一审评项目（MDSAP）文件中的术语，本指南第IV节中对这些术语进行了定义。

目前，生物制品评价和研究中心不对受本指南约束的各类器械进行监管。

公法 115-52。

参见《FD&C法案》第523（a）（3）（B）条。

访问https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm。

参见https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/appropriate-use-voluntary- consensus-standards-premarket-submissions-medical-devices。

公法 115-52

参见 删除第三方510（k）审评的常规FDA复审。访问https://www.fda.gov/media/116168/download。

公法105-115

公法112-144

公法115-52

通过MDUFA IV承诺函，FDA承诺改进3P审评计划，以消除FDA对3P510k审评的常规复审：参见163 CONG.REC.S4729-S4736（每日版本，2017年8月2日）（美国食品药品监督管理局用户费用再授权），也可访问https://www.fda.gov/media/102699/download。

图1使用IEC/IEC 19510：信息技术—对象管理组业务流程模型和符号（2013）。

FDA采用日历日来衡量用户费用支持的上市前医疗器械申请审评的准时性。更多信息请参见《2018财年至2022财年MDUFA绩效目标和程序》，可登录网站获取：https://www.fda.gov/media/102699/download。

参见《FD&C法案》第738（a）（2）（B）条。

关于根据3P审评计划认可的3P审评机构的当前列表，可登录FDA网站获取：

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfThirdParty/Accredit.cfm。

关于根据3P审评计划符合3P审评条件的当前合格器械列表，可登录FDA获取：

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfThirdParty/current.cfm

描述510（k）计划的指南文件可登录FDA网站获取：

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/510k-program-evaluating-substantial- equivalence-premarket-notifications-510k。

简略510（k）计划的指南文件可登录FDA网站获取：

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/abbreviated-510k-program。

特殊510（k）计划的指南文件可登录FDA网站获取：

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/special-510k-program。

参见《FD&C法案》第523（b）（2）条和第523（b）（3）条。

IMDRF MDSAP工作组N3最终版：2016（第2版）：“监管机构认可的医疗器械审核机构要求”可参见http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-160324-requirements-auditing-orar.pdf。

参见https://www.fda.gov/MedicalDevices/InternationalPrograms/MDSAPPilot/。

IMDRF/GRRP WG/N40最终版：2017年-《监管审评员的能力、培训和行为要求》，可参见http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-170316-competence-conduct-reviewers.pdf。

“符合性评估机构（CAB）：负责确定技术法规或标准的相关要求是否得到满足（GHTF/SG1/N78:2012）的监管机构以外的机构”，IMDRF/GRRP WG/N40最终版：2017年，第3.6条。

之前引用的IMDRF MDSAP工作组N3最终版：2016年（第2版）“监管机构认可的医疗器械审核机构要求”，可参见

http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-160324-requirements-auditing-orar.pdf。

之前引用的IMDRF/GRRP WG/N40最终版：2017年《监管审评员的能力、培训和行为要求》，可参见http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-170316-competence-conduct-reviewers.pdf。

63 FR 28388（1998年5月22日）可访问https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-1998-05-22/pdf/98-13799.pdf。

参见《医疗器械安全行动计划：保护患者，促进公众健康》，可登录网站获取：

https://www.fda.gov/media/112497/download。

参见《FD&C法案》第523（a）（3）（B）（i）（i）条。

关于医疗器械分类的更多信息，可登录FDA网站获取：

https://www.fda.gov/about-fda/cdrh-transparency/overview-medical-device-classification-and-reclassification。

参见《FD&C法案》第523（a）（3）（a）（i）条。

参见《FD&C法案》第523（a）（3）（B）（i）（II）条。

描述重新分类流程的指南文件可登陆FDA网站获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/de-novo-classification-process- evaluation-automatic-class-iii-designation。

关于组合产品的更多信息，可登陆FDA网站获取：https://www.fda.gov/combination- products/about-combination-products/frequently-asked-questions-about-combination-products。

有关交叉标签和诊断器械的更多信息，请参见指南“体外伴随诊断器械”，可登录网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/vitro-companion- diagnostic-devices。

有关召回分类的信息，可登录FDA网站获取：https://www.fda.gov/medical- devices/postmarket-requirements-devices/recalls-corrections-and-removals-devices。

与十二指肠镜相关的安全性信号信息可登录FDA网站获取：

https://www.fda.gov/medical-devices/reprocessing-reusable-medical-devices/infections-associated-reprocessed- duodenoscope。

产品代码分类数据库可登录FDA网站获取：

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPCD/classification.cfm。

关于根据3P审评计划符合3P审评条件的当前合格器械列表，可登录FDA网站获取：

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfThirdParty/current.cfm。

图2使用IEC/IEC 19510：信息技术 - 对象管理组业务流程模型和符号（2013）。

产品代码分类数据库可登录FDA网站获取：

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPCD/classification.cfm。

关于根据第三方审评项目进行3P审评的合格器械清单，可登录FDA网站获取：

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfThirdParty/current.cfm。

指南数据库搜索引擎允许用户按标题、单词或来源检索指南清单，可登录FDA网站获取：

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents

美国联邦法规第21篇数据库可参见https://www.ecfr.gov/cgi-bin/ECFR?page=browse

MAUDE数据库允许用户检索医疗器械报告，可登录FDA网站获取：

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfMAUDE/TextSearch.cfm。

MedSun数据库允许用户从医疗产品安全网中检索不良事件报告，可登录FDA网站上获取：

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/Medsun/searchReportText.cfm。

510（k）数据库搜索引擎允许用户通过510（k）编号、申请者名称、器械名称、产品代码等检索所有之前批准的510（k）申请，可登录FDA网站获取：

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPMN/pmn.cfm。

510（k）摘要应根据21 CFR 807.92编写，可登录以下网址获取：https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text- idx?SID=7272ad96195b5a401402c8b22c785d10&mc=true&node=se21.8.807_192&rgn=div8。

描述510（k）摘要的指南文件可登录FDA网站获取：

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/510k-program-evaluating-substantial-equivalence-premarket-notifications-510k。

产品代码数据库可登录FDA网站获取：

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPCD/classification.cfm.

描述使用标准来确定实质等同性的指南文件可登陆FDA网站获取：

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/appropriate-use-voluntary-consensus-standards-premarket-submissions-medical-devices。

描述Q-申请计划的指南文件可登录FDA网站获取：

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/requests-feedback-and-meetings-medical-device-submissions-q-submission-program。

拒绝验收政策的指南文件可登录FDA网站获取：

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/refuse-accept-policy-510ks。

510（k）计划的指南文件可登录FDA网站获取：https://www.fda.gov/regulatory- information/search-fda-guidance-documents/510k-program-evaluating-substantial-equivalence-premarket- notifications-510k。

简略510（k）计划的指南文件可登录FDA网站获取：

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/abbreviated-510k-program。

特殊510（k）计划的指南文件可登录FDA网站获取：

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/special-510k-program。

行业与消费者教育处的联系信息可登录FDA网站获取：

https://www.fda.gov/medical-devices/device-advice-comprehensive-regulatory-assistance/contact-us-division- industry-and-consumer-education-dice。

用于确定器械实质等同性的指南文件可登陆FDA网站获取：

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/510k-program-evaluating- substantial-equivalence-premarket-notifications-510k。

简略510（k）计划的指南文件可登陆FDA网站获取：

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/abbreviated-510k-program。

特殊510（k）计划的指南文件可登陆FDA网站获取：

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/special-510k-program。

关于制定和回应缺陷的指南文件可登陆FDA网站获取：

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/developing-and-responding-deficiencies-accordance-least-burdensome-provisions。

审评示例可登录FDA的第三方网站获取：

https://www.fda.gov/medical-devices/premarket-submissions/510k-third-party-review-program。

共识标准使用指南可登录FDA网站获取：https://www.fda.gov/regulatory- information/search-fda-guidance-documents/appropriate-use-voluntary-consensus-standards-premarket- submissions-medical-devices。

参见21 CFR 807 E子部分。

通过MDUFA IV承诺函，FDA承诺改进3P审评计划，以消除FDA对3P审评的常规复审：参见163 CONG.REC.S4729-S4736（每日版本2017年8月2日）（美国食品药品监督管理局用户费用再授权），也可登录网站获取：

https://www.fda.gov/media/102699/download。另请参见“取消第三方510（k）审评的常规FDA复审”，可登录以下网站获取：https://www.fda.gov/media/116168/download。

CDRH文件控制中心的地址可登录FDA网站获取：

https://www.fda.gov/medical-devices/how-study-and-market-your-device/ecopy-program-medical-device- submissions。

关于eCopies的指南文件可登录FDA网站获取：https://www.fda.gov/regulatory- information/search-fda-guidance-documents/ecopy-program-medical-device-submissions。

通过MDUFA IV承诺函，FDA承诺改进3P审评计划，以取消FDA对3P审评的常规复审：参见163 CONG.REC.S4729-S4736（每日版本2017年8月2日）（美国食品药品监督管理局用户费用再授权），也可登录网站获取：https://www.fda.gov/media/102699/download。

FDA审评计时指南文件可登录FDA网站获取：https://www.fda.gov/regulatory- information/search-fda-guidance-documents/fda-and-industry-actions-premarket-notification-510k-submissions- effect-fda-review-clock-and-goals。

提交相关问题会议的讨论见Q-提交项目的指南文件，可登陆FDA网站获取：

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/requests-feedback- and-meetings-medical-device-submissions-q-submission-program。

CDRH文件控制中心的地址可参见FDA网站上描述eCopy程序的页面，网址为https://www.fda.gov/medical-devices/how-study-and-market-your-device/ecopy-program- medical-device-submissions。

描述eCopy程序的指南文件可在FDA网站获取：

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/ecopy-program-medical-device- submissions。

描述CDRH申诉流程的指南文件可登陆FDA网站获取：

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/center-devices-and-radiological-health- cdrh-appeals-processes。

关于CDRH申诉程序的指南文件，尤其是关于517A的指南文件，可在FDA网站获取：

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/center-devices-and-radiological- health-cdrh-appeals-processes-questions-and-answers-about-517a。

63 FR 28388（1998年5月22日）可登录网站获取：

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-1998-05-22/pdf/98-13799.pdf。

如63 FR 28390（1998年5月22日）所述，可登录网站获取：

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-1998-05-22/pdf/98- 13799.pdf。

前文引用的IMDRF MDSAP工作组N3最终版：2016年（第2版）：“监管机构认可的医疗器械审核机构要求”，可参见

http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-160324-requirements-auditing-orar.pdf。

前文引用的IMDRF GRRP WG/N40最终版：2017年：“监管审评员的能力、培训和行为要求”，可参见http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-170316-competence-conduct-reviewers.pdf。

行政部门雇员的道德行为准则参见：

https://www.oge.gov/Web/oge.nsf/0/076ABBBFC3B026A785257F14006929A2/$FILE/SOC%20as%20of%2081% 20FR%2081641%20FINAL.pdf。

关于人员资质标准的更多信息，请参见联邦公报63 FR 28388（1998年5月22日）发布的通知，可登录网站获取https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-1998-05-22/pdf/98-13799.pdf。

IMDRF MDSAP工作组N3最终版：2016年（第2版）：之前引用的“监管机构认可的医疗器械审核机构要求”可参见

http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-160324-requirements-auditing-orar.pdf。

前文引用的IMDRF GRRP WG/N40最终版：2017年：“监管审评员的能力、培训和行为要求”的更多信息可参见

http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-170316-competence-conduct-reviewers.pdf。

IMDRF MDSAP工作组N3最终版：2016年（第2版）：“监管机构认可的医疗器械审核机构要求”可参见http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-160324-requirements-auditing-orar.pdf。

前文引用的IMDRF GRRP WG/N40最终版：2017年：“监管审评员的能力、培训和行为要求”的更多信息可参见

http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-170316-competence-conduct-reviewers.pdf。

前文引用的IMDRF MDSAP工作组N3最终版：2016年（第2版）：“监管机构认可的医疗器械审核机构要求”可参见

http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-160324-requirements-auditing-orar.pdf。

前文引用的IMDRF GRRP WG/N40最终版：2017年：“监管审评员的能力、培训和行为要求”的更多信息可参见

http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-170316-competence-conduct-reviewers.pdf。

关于eCopy程序的信息，请参见FDA网站上题为“医疗器械申请的eCopy程序”的FDA指南，网址为https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/ecopy-program-medical-device-submissions。

FDA采用日历日来衡量用户费用支持的上市前医疗器械申报审评的按时性能。更多信息可参见“2018财年至2022财年MDUFA绩效目标和程序”，可登录FDA网站获取：

https://www.fda.gov/media/102699/download 。

I有关第三方合格器械类型的信息，可登录FDA网站获取：

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfThirdParty/current.cfm。

参见“取消FDA对第三方510（k）审评的常规复审”，可登录FDA网站获取：

https://www.fda.gov/media/116168/download。

参见《FD&C法案》第745A（b）条。

参见《FD&C法案》第523（b）（2）（C）条。

有关CDRH申诉程序的信息，可登录FDA网站获取：https://www.fda.gov/regulatory- information/search-fda-guidance-documents/center-devices-and-radiological-health-cdrh-appeals-processes 和https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/center-devices-and-radiological-health- cdrh-appeals-processes-questions-and-answers-about-517。

参见《FD&C法案》第523（b）（2）（D）（i）条。

截至本指南文件发布日期，IMDRF已发布了8份MDSAP相关文件和3份GRRP相关文件。所有IMDRF文件可登录IMDRF网站获取：http://imdrf.org/documents/documents.asp。本指南参考了IMDRF GRRP WG N40最终版：2017年，“监管审评员的能力、培训和行为要求”和IMDRF MDSAP WG N3最终版：2016年，“监管机构认可的医疗器械审核机构要求”。

前文引用的IMDRF MDSAP工作组N3最终版：2016年（第2版）：“监管机构认可的医疗器械审核机构要求”的更多信息可登录网站获取：

http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-160324-requirements-auditing-orar.pdf。

前文引用的IMDRF/GRRP WG/N40最终版：2017年：“监管审评员的能力、培训和行为要求”的更多信息可登录网站获取：

http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-170316-competence-conduct-reviewers.pdf。