本指南编写于1997年2月27日实施FDA的良好指导规范（GGP）之前。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果替代方法满足适用的法律、法规或其两者的要求，可以使用替代方法。本指南将在下一版本中更新，以纳入GGP的标准部分。

卫生保健机构中

使用的

自动内窥镜冲洗器具、消毒器具的

上市前通告510(k)

申报指南

感染控制器械分部

通用和恢复性器械部门

1993年8月

前言

本指南由食品药品监督管理局（FDA），器械与放射健康中心（CDRH），器械评估办公室（ODE）和通用和恢复性器械部门（DGRD）感染控制器械分部制定。

FDA监管引入洲际贸易的医疗器械。预期上市内窥镜冲洗器具、消毒器具的人员必须在将其引入洲际贸易向FDA提交上市前通告[510（k）]提交资料，并得到认证。管理510（k）提交资料一般内容和格式的法规在美国联邦法规21章，第807部分下进行编码。讨论这些和其他与新医疗器械有关法规要求的指导性文件可从CDRH小型制造商辅助部门（DSMA）获取。本指导性文件的目的是为510（k）申请者提供关于应在内窥镜冲洗器具/消毒器具510（k）提交资料中向FDA提交信息和数据的具体附加说明。本指南中，术语冲洗器具/消毒器具将用于指代内窥镜冲洗器具、冲洗器具/消毒器具以及消毒器具。

使用安全有效的系统对用于机体正常无菌区域的内窥镜进行消毒对于预防医院感染很重要。综合、科学健全的标准对于评估内窥镜冲洗器具、冲洗器具/消毒器具和消毒器具而言至关重要，可有助于确保这些器械在按照其标签使用时对于其预期目的可安全有效。FDA认可向申请者和其他利益相关方提供以下信息的重要性：内窥镜冲洗器具、冲洗器具/消毒器具和消毒器具的机构510（k）提交资料标准，以辅助整合必要数据、维护审查一致性并提供更有效的监管流程。

文件表达了截至封面页所注明日期的FDA建议。包括内窥镜设计和测试方法相关的正在进行的研究和讨论。尽管如此，FDA发现此时必须编写其510（k）提交资料标准，以“加快安全和有效冲洗器具/消毒器具的可用性”。FDA预期本文件将刺激和/或加快科学界和监管行业的测试方法和特定确认程序的开发。文件并非静态，而是将定期修订，以确保其现有技术在这一领域的发展。欢迎提供关于本文件的评论，请寄送至第17页所注明的地址。

冲洗器具/消毒器具使用的相关附件公告

FDA监管作为医疗器械的内窥镜冲洗器具/消毒器具所使用的附件。这些附件包括用于回收医疗器械的洗涤剂、酶清洁剂和液体化学杀菌剂。液体化学杀菌剂必须在510（k）工艺下进行认证。FDA正在考虑如何监管洗涤剂和酶清洁剂。内窥镜冲洗器具/消毒器具与合法上市的附件相结合，作为一个系统对内窥镜进行安全有效的清洁和消毒。

由于安全有效的清洁和消毒取决于系统中所有要素的联合性能，除非冲洗器具/消毒器具标签中标识了合法上市的兼容性附件，且系统性能得到确认，FDA无法找到其他实质性等同的内窥镜冲洗器具/消毒器具。指南提供关于验证工艺的详细信息。

联合使用产品的制造商应合作开发出证明产品按照系统所声明进行工作的数据。这可尽量减少获取系统中所用器械的上市认证所花费的成本和时间。

冲洗器具/消毒器具生产商如何处理其510（k）通知中的附件？这取决于（1）附件的上市状态和标签，（2）附件上市者和（3）冲洗器具/消毒器具的标签。

通常，如果附件已为合法上市器械，必须向FDA提交关于系统性能的补充数据，且仪器必须贴标表示与该附件一同使用。如果附件不是合法上市的医疗器械，则必须提交综合数据以确立实质性等同。例如，如果冲洗器具/消毒器具表明杀菌剂X与其冲洗器具/消毒器具一同使用进行高水平消毒，且杀菌剂X为合法上市器械，则必须提交确认杀菌剂X与冲洗器具/消毒器具一同使用的数据。如果杀菌剂X未合法上市，数据必须符合FDA液体化学杀菌剂指南的相关要求，包括冲洗器具/消毒器具的性能。

直至有灭菌/高水平消毒声明的液体化学杀菌剂得到FDA上市认证时，我们才可考虑实施临时措施以辅助进行内窥镜冲洗器具/消毒器具的认证。FDA建议考虑向FDA进行内窥镜冲洗器具/消毒器具510（k）提交的人员应联系感染控制器械分部的主管，电话（301）594-1307获取关于我方程序状态的最新信息。

目录

1.简介

页码

A.	范围	3

B.	目的	3

C.	定义	3 - 4

D.	关于数据展示的原则	4 - 7

E.	文件可用性	7

II.	510（k）中信息的内容和组织

A.	附信	7 - 8

B.	目录	8

C.	标签和贴标	8 - 10

1.	拟定标签和贴标

2.	贴标要求

3.	用户手册

4.	维修手册

D.	标准、实践、技术报告	11

E.	内窥镜冲洗器具/消毒器具的一般描述	11 - 12

1.	概述

2.	预期用途

3.	设计、结构、组件和附件

4.	工艺监测器

5.	工艺参数/开发

F.	与合法上市器械的描述性比较	12 - 13

页码

G.	性能数据	13 - 16

1.	工艺参数测试

2.	模拟使用测试

3.	体内使用测试

H.	软件文件编制	16

I.	残留物的毒理学评估	16

1.	简介

2.	危害评估

J.	510（k）声明总结	16 - 17

K.	评论	17

L.	审查者检查表	18 -19

M.	对照表	20

卫生保健机构中使用的自动内窥镜冲洗器具、消毒器具的上市前通告[510（k）]指南

I.	简介

A.	范围

本文件确立了对于内窥镜冲洗器具、用于卫生保健机构的冲洗器具/消毒器具的510（k）审查要求，如医院、诊所、卫生保健专业办公室。本通用类别内的器械类型为电动机械控制和可能由微处理器控制的冲洗器具/消毒器具。其用于处理通常用于机体无菌区域的内窥镜，这些内窥镜不可通过终端灭菌工艺进行处理，或已识别的专业执业标准在不能够灭菌时允许对其进行高水平消毒。一些机器可能不包括冲洗步骤。

排除

本文件不包括手动内窥镜清洁附件，如刷子、水桶等。

B.	目的

本指南用于：

- 辅助人们（制造商、分销商和运输商）组织内窥镜冲洗器具/消毒器具的上市前通告；

- 在符合要求和信息显示方面获得一致性；以及

- 指导FDA审查工作人员进行和记录上市前通告的审查。

C.	定义

- 生物负载：暴露于杀菌过程前医疗器械上自然存在的微生物污染。

- 无机和有机负载：暴露于杀菌过程前，医疗器械上自然存在或人工放置的无机（如，金属盐）或有机（如蛋白）污染。自然存在的有机负载也称为生物负载。

- 工艺和产品资格：验证程序的要素，包括所选工程和按照预定义方案进行的微生物展示，用以显示再现性和产品可接受性。

- 预清洁：在去污或消毒过程前清除医疗器械上的异物，如，有机或无机污染。

- 工艺残留物：完成清洁/消毒过程后残留在医疗器械上的清洁/消毒过程杀菌剂或副产物。

- 消毒：杀死指定范围病原微生物但并非所有微生物类型（如，细菌芽孢）的过程。

- 消毒剂：清除指定范围病原微生物但并未所有微生物类型（如，细菌芽孢）的化学试剂。

- 高水平消毒剂：按照标签使用时可杀死所有微生物病原体的杀菌剂，有大量细菌芽孢时除外。

- 单位：接种指定数量测试微生物的指定机制或载体。单位可为指定体积、重量或表面积。例如，单位可指定为一个完整器械或器械的一个组件（如果器械必须在消毒前拆卸）或器械的一部分。

- 确认：为指定工艺始终符合其预定规范和质量属性提供高度保障的记录程序。

- 预期用途：旨在由合法代表器械标签的人员使用。目的由其表现确定，或可通过器械分布的周边环境显示。客观目的可通过标签声明、广告传播或此类代表的口头或书面说明等显示。其可通过提供或使用器械显示，使用此类人员或其代表的知识，出于非贴标或非广告目的（21 CFR 80 1.4）。

D.	关于数据展示的原则

- 编辑注意事项：应仔细编辑510（k），并在提交至FDA前进行科学审查。应进行校对

以确保纳入了所有页面/章节，且说明正确、连续、清楚复制且易读。

- 缩略语：应尽可能使用重要同行评审期刊可接受的标准缩略语。所有其他缩略语均应在每章开始时在其使用处进行标识，或以表格和图的脚注形式标识。

- 数据可用性：本文件概述了数据审查的典型情况。其不可能预测到可能需要FDA审查的所有情况。因此，必须认识到，如果要求建立等效性，可能要求这些提交申请提交额外数据，以另一格式展示数据，或提供对已提交信息的更详细解释。

申请者应以受控和组织良好的格式在文档中保留用于510（k）提交的数据。这将可使申请者在需要时迅速为FDA提供额外信息或分析。向FDA提交后，申请者发现数据错误应立即提供至FDA引起注意。

- 图表：构建良好的表格为报告和评价数据的基础。所有表格均应明确标识和列出标题，使用符号链接至足以表明数据性质的脚注或可访问的参考页。

应使用图形增补但不替换数据表。应为出版质量。

- 已发表文献：研究报告中参考的已发表方法或数据应附至研究报告。其他参考的已发表报告或数据的打印版应附至其所参考的相应章节。所有参考报告和数据均应包括其如何与当前提交资料相关的解释。参考文献引用应完整（如，标题、作者、期刊、卷、年份）。

- 方案和数据分析：

测试报告必须包括方案目的、材料的精确描述、实验方法、对照、观察结果、统计方法和分析、结论和评论。请勿提交原始数据。其他具体方案指示已纳入下述章节。

- 已提交数据的参考：

申请者可参考此前已提交至FDA的任信息以支持510（k）。如果申请者不能提交参考数据，则申请者必须提交参考信息或由原始提交者向FDA提交一份授权书。通常，如果数据不广泛，则510（k）中再次提交数据可有助于文件审查。

- 其他注意事项

- 510（k）应包括对下文第II部分的所有要素的回复，或包括为什么尚未提交数据或信息的解释，或替代数据为什么合理。严重不完整的原始510（k）随附粗略审查可以字体加粗状态以通知方式提供至申请者。

- 根据第807.87（h）节，510（k）必须包括关于作出FDA所要求器械与合法上市器械实质性等同的结果所必须的其他信息。

审查期间，FDA可能识别到提交资料中可操作FDA无法确定器械是否等同的缺陷。关于缺陷存在情况和细节的通知可通过电话或书面方式或二者进行，这取决于缺陷的数量和复杂性。将使用电话联系阐明微小缺陷。

申请者可选择进行以下一种：对缺陷作出回复，在法案第515章下提交一份上市前批准申请，正式撤回提交资料；或如果FDA在30天内未收到对缺陷的回复，对提交资料进行管理性删除。

对缺陷的函件或电话的回复必须为书面形式，且应包括对缺陷的再次声明（或缺陷函件副本）和完整回复。对严重不完整缺陷的回复可能考虑不进行再次评估，FDA可能在申请者得到通知后再次暂停文件处理。

修改后信息可能引起其他重大问题，因此，申请者必须充分考虑这些缺陷并提供一份综合回复。

- 将提交作为上市前通告提交资料一部分的非临床实验室研究必须按照FDA GLP条例（21 CFR第58部分）进行。遵守这些条例的合规性支持所提交数据的质量和完整性。与GLP条例的差异及差异原因应在提交资料中注明。

E.	文件可用性

可从小型制造商辅助部门获取以下相关FDA文件[（800）638-2041或（301）443-6597]：

- 液体化学杀菌剂上市前通告[510（k）]提交资料的内容和格式指南

- 计算机控制医疗器械进行510（k）审查的审查者指南

II.	510（k）中信息的内容和组织

- 附信

提交资料应包含附信，提供21 CFR 807.87中所述的以下信息（上市前通告提交资料中要求的信息）：

- 新器械的商品或专有名称。

- 器械的常见或常用名称 - 内窥镜冲洗器具、消毒器具。

3.	器械的分类名称 - 内窥镜、附件、内窥镜清洁。

- 企业注册号，如适用，或提交上市前通告的申办者、所有者或操作者。

- 根据该法案第513章将器械归纳所属类别，以及适当分组，如已知。[78-FEB-II]

- 解释提交资料目的的声明（如，新器械、既往已有等效器械的重大改进（新预期用途、材料或生产工艺等））。请参见21 CFR 807.87（g）获取其他要求。变更可能需要新器械所需的部分或所有信息。

- 表明器械与其他商业分销中相似类型的合法上市产品之间相似和/或差异的简要声明。必须包括支持该声明的数据（参见下文获取关于性能数据比较的更多信息）。重要的是，申办者应提供关于所声明为等效的合法上市器械的详细描述性信息。此类信息应在独立章节中提供，且包括等效器械的标签和对510（k）通知的参考或表明其1976前状态的信息。

- 关于提交资料可联系的美国个人或个人姓名、地址和电话号码。

- 目录

510（k）应纳入注解章节标题和页码的目录。每章节应分离，如果章节含若干部分，应以章节目录页开始。

- 标签和贴标

- 拟定标签和贴标：提交资料必须包含足以对器械进行描述的拟定标签、贴标和广告、其预期用途和其使用指南。标签包括直接贴附于器械及其包装的信息。	标签还包括用户手册、维修手册和随器械附带的任何其他信息。

- 贴标要求：标签必须符合21 CFR第801部分的要求，其与预期用途确定有关。ODE将关注以下内容：

子部分A，第801.4和801.5节，与预期用途和充分的使用指南相关。

子部分B，第801.109和801.116节，与处方器械和常见已知指示相关。

其他部分将延期以由CDRH/合规性办公室、宣传和广告政策人员进行审查。

- 用户手册：如适用，用户手册应至少包含以下信息：

- 冲洗器具/消毒器具的预期用途，如对内窥镜进行清洁和高

水平消毒；所有与冲洗器具/消毒器具兼容的内窥镜商标和型号列表；如果将通用描述，例如可下潜、灵活或硬性内窥镜、乙状结肠镜、结肠镜等用于描述与内窥镜冲洗器具/消毒器具兼容的内窥镜，制造商将要求提供为何通用描述即已充分的理论依据；

- 使用局限性，即，特定类型内窥镜或其附件需要特殊操作或不能通过冲洗器具/消毒器进行具充分消毒的特性。

- 制造商名称和地址；

- 类型和型号设计；

- 安装说明；

- 所有型号的信息操作或使用说明；说明应标识不同的默认或可选模式何时适用；

- 内窥镜冲洗器具/消毒器具手册中的清洗和消毒说明必须符合内窥镜制造商提供的清洗和消毒说明。

- 洗涤剂和消毒剂如何制备、加入机器、再次使用，如适用；以及关于如何将消毒剂加入周期中的描述；

- 如果洗涤剂和消毒剂可重复使用，关于监测每次有效性的详细说明；说明必须声明，贴标为与特定品牌化学杀菌剂一同使用的测试条必须定期使用，即，每天使用以监测杀菌剂的有效浓度；

- 如果消毒剂可重复使用，则确定每个机器周期的消毒剂稀释系数；

- 用于监测消毒剂重复使用寿命的周期计数器描述；以及消毒剂变化警告等，即何时、如何重设周期计数器；

- 与冲洗器具/消毒器具兼容的所有洗涤剂、酶清洁剂和消毒剂列表；手册应包括警告：用户必须遵循关于制备和使用条件的洗涤剂、酶清洁剂和杀菌剂的标签；

- 预处理和后处理建议，包括预清洁建议和最终酒精漂洗或空气干燥，如适用。（如果手册中不包含内窥镜的预清洁建议，则制造商必须提供为何不必进行预清洁的支持数据的理由。）标签中也应注明，无菌水最终漂洗为理想情况（如可行），但当有医疗需要时，使用已测定有低污染质量的水漂洗后进行70%酒精漂洗也可接受。

- 错误或故障显示、其原因和响应；

- 指示仪表的解释和使用，如适用；

- 对机器自身进行消毒的说明，除非提供了显示无需此过程的可信数据，以及应进行自身消毒周期的频率；

- 任何适用的警告、危害和注意事项；

- 关于冲洗器具/消毒器具使用的其他相关信息，如进水质量、水压、空气压力、用于冲洗的无菌水使用、酒精漂洗等，以及用户可能存在问题的其他信息来源；以及

- 如果器械并非冲洗器具，注意事项表明在放置进入仪器中之前需进行彻底预冲洗和漂洗内窥镜。

- 维修手册：提交器械的维修手册，包括：

- 必须完成所有任务的详细描述以使用正确操作条件维护冲洗器具/消毒器具，如，常规维护和检查说明、校准、所有液体途径以及其他传递通道的定期微生物学采样；等。

- 这些任务的计划，以及；

- 谁负责任务（用户或授权的维修人员）。

- 标准、实践、技术报告

器械符合的适当或相关行业或法规标准以及已识别实践标准均应参考并包括标准出版物的年份。申请者可证明器械符合所述标准。随后申请者有义务符合标准并维护显示器械符合标准的测试文档。UL 544标准可适用于自动内窥镜冲洗器具/消毒器具。以下组织机构的指南也可能适用于自动内窥镜冲洗器具/消毒器具：AAMI、ISO、AORN、SGNA、ASGE、APIC。本列表不包括所有情况。

- 内窥镜冲洗器具/消毒器具的描述

- 概述

- 提供一份内窥镜冲洗器具/消毒器具的完整概述。本描述可包括详细图纸、照片和手册。描述应包括将内窥镜连接至内窥镜冲洗器具/消毒器具的方法。应指明所有组件的内部尺寸和位置。

- 提供内窥镜冲洗器具/消毒器具每次周期的已贴标、概括彩色示意图，包括水、空气和消毒剂线路以及所有洗涤剂、消毒剂和储水器。

- 提供通过兼容内窥镜的冲洗器具/消毒器具中液体通路的已贴标、概括彩色示意图。

- 描述所有附件，如内窥镜冲洗器具/消毒器具兼容内窥镜的适配器连接。

- 预期用途：提供器械预期用途的明确描述（参见预期用途定义）。

- 设计、结构、组件和附件

- 描述用于构建器械所有主要组件的材料。提供其选择的理论依据。

- 指明器械安装要求，如电气、水管设施、向外通气等。

- 描述内窥镜冲洗器具/消毒器具的输入要求，如通过冲洗器具/消毒器具线路和内窥镜通道的水质量、水压，通过冲洗器具/消毒器具线路和内窥镜通中的电气要求、液体或空气流动所需压力，电气要求等。提供每种输入要求的理论依据。

- 描述所有手册或自动控制。仪器仪表、记录仪、通风口输入、出口、过滤器和安全特性。提供每种对照的理论依据。

- 描述洗涤剂和液体化学杀菌剂的递送系统，即，泵、管路、喷头、连接器等。提供递送系统设计的理论依据。

- 描述与冲洗器具/消毒器具一同上市的所有附件，例如内窥镜连接适配器。提供附件的理论依据。

4.	工艺监测器

a.	提供用于监测工艺的组件完整描述。包括关于仪器规范和审查的信息（准确性、精确性、范围、特异性、灵敏度）。

b.	证明所有监测器均反映实际处理条件。

5.	工艺参数/开发

- 描述所有工艺参数。参数可包括时间、温度、水硬度、预处理条件、后处理条件等。标识出影响处理有效性的因素并描述如何进行控制。

- 提供每个工艺参数的规范和基础。工艺参数必须基于健全的科学研究，如第G和I章所述，显示处理的每一阶段均达到其所述目的。

- 描述与每种工艺参数相关的所有故障情况，包括在哪种情况下检测到故障，以及冲洗器具/消毒器具将如何相应。提供每种对照的理论依据。

- 与合法上市器械的描述性比较

标识声明为实质性等同的合法上市器械。可列出一种以上器械，但所选器械的预期用途和技术应尽量接近新器械。提供下述信息以显示新器械与合法上市器械的相似性和差异。在对比表中可提供本信息（参见附件1）。本信息可与C部分和E部分提供的信息一致。申请者可能希望组合部分或所有C部分和E部分。说明差异可能会如何影响安全性和有效性。

1.	提供声明为实质性等同的合法上市器械的标签（标签、使用说明、宣传材料）。为帮助比较，还应纳入合法上市器械的清晰照片或其他显示方式，除非标签有充分信息。

2.	比较和对比新器械与参照器械的预期用途。

3.	比较与器械液体通路向接触的所有材料，例如，内窥镜、冲洗室、管路等。应尽可能标识出新器械、参照器械（如可能）的精确材料。

4.	比较操作原理。

5.	比较设计、结构、组件、附件、工艺监测器、工艺参数等。

- 性能数据

通常，内窥镜冲洗器具/消毒器具与洗涤剂、酶清洁剂和液体化学杀菌剂一同使用，以消除内窥镜污染。内窥镜冲洗器具/消毒器具的电气机械方面可在工程规范和测试的基础上进行评估。然而，由于器械必须与其他产品作为一个系统联合使用，以达到其预期用途，FDA认为产生的测试数据必须可显示器械产生消毒后内窥镜的能力。

- 工艺参数测试：提供表明及其可达到和维持指定物理工艺参数的测试数据汇总。这些数据应来自使用代表类型内窥镜进行的重复运行（至少3次运行/类型），这些代表类型为标签中标识为与冲洗器具兼容的类型，即，胃镜、结肠镜、乙状结肠镜等。

- 模拟使用测试：申请者必须提供微生物和化学测试数据，以表明当按照使用说明进行使用时，机器可对标签中标识的所有内窥镜在有必要进行高水平消毒的接触条件下提供高水平消毒剂。模拟使用测试必须评估冲洗器具/消毒器具、消毒剂和内窥镜的最差情况条件。例如，冲洗器具、消毒器具的最差情况条件可延长其在最小性能标准时并恰好在计划维护前（如滤器更换）的使用。消毒剂的最差情况条件可为有机负载杀菌剂，在其保质期和针对一种耐药微生物（如，一种分枝杆菌测试菌株）的重复使用寿命结束时进行测试。应使用旧内窥镜与新内窥镜对比，对内窥镜的最差情况条件进行测试。模拟使用测试必须包括以下内容：

- 在处理前灌输和操作内窥镜方法的方案，以及用于确认回收方法的方案（ISO标准草案“医疗保健产品灭菌 - 确认和常规控制 - 包含可接受确认方法示例的微生物学方法”）；

- 标签声明所示的代表类型内窥镜重复运行（至少3次运行/类型），包括儿童内窥镜，如适用；

- 随时间进行的每个操作步骤有效性的单独评估（冲洗、消毒、漂洗等），基于消毒剂标签所述的重复使用最大天数，或重复使用天数小于消毒剂标签所述天数时，机器标签所指出的天数。例如，微生物学和化学测试将在第0天的首个周期时、测试阶段间期时以及测试阶段最后一天的最后周期时进行，通过杀菌剂标签或机器标签测定。集中于初始和最长工艺天数（如，第0天和第14天）时的减少测试必须合理，如表明变量和性能的线性度。

- 表明冲洗步骤有效性的冲洗参数评估，包括冲洗前后内窥镜的光纤检查，以显示冲洗周期可清除所有可见有机土壤；

- 与冲洗阶段分离的冲洗器具/消毒器具消毒阶段有效性测定；这将需要在消毒阶段开始时灌注内窥镜；参见FDA液体化学杀菌剂指南达到高水平消毒要求；

- 漂洗阶段评估，显示冲洗器具/消毒器具可将任何消毒剂残留物减少至安全水平

且漂洗周期可将任何洗涤剂残留物减少至不干扰消毒剂有效性的水平（参见残留物毒理学评估的讨论）；

- 任何其他参数的评估，即，酒精漂洗、空气干燥、自身消毒工艺等，以表明其可达到预期用途，以及；

- 联合工艺的评估，包括冲洗器具/消毒器具的自我消毒阶段有效性，如适用，以表明冲洗器具/消毒器具达到其预期用途；测试方案应反映冲洗器具/消毒器具在内窥镜背景下使用的使用条件，如，在推荐的自我消毒时间间隔中进行多个周期，或在推荐的自我消毒时间间隔中设置机器后；在微生物学上评估自我消毒周期前后所有可能污染源区的状况。

- 体内使用测试：由于关于艾滋病、肝炎和结核病等疾病传播的公共卫生关注不断增加，且由于缺少模拟与实际使用的联系，FDA要求不仅应进行模拟使用测试，还应进行体内使用测试。

体内使用（临床）测试数据必须包括冲洗器具/消毒器具对实际患者使用中所得不同内窥镜的清洁和高水平消毒进行的评估。测试报告必须包括：

- 表明采样、预处理（预清洁）、操作、后处理（漂洗类型）等的完整方案；

- 表明冲洗器具/消毒器具标签中所示主要类型内窥镜的评价；

- 每种主要类型内窥镜的统计学推导样本量；

- 每种主要类型内窥镜的对照和处理后内窥镜。

- 内窥镜特定数据的采集，包括但不限于内窥镜类型和内窥镜状况；

- 微生物学信息，如对照和处理后内窥镜在使用前、使用后即刻和即将置入机器前的生物负载，

以及提取方法。

- 严格的统计评估，包括对数据中任何遗漏的解释（残余生长）；以及

- 对等效及其的比较性数据，如果进行了声明。

H.	软件文件编制

描述任何软件（或固件）的验证。参见FDA软件审查者指南（可从FDA小型制造商辅助部门获取）获取510（k）软件文件编制的建议。除非FDA另有指示，均认为自动窥镜冲洗器具时软件指南中所述“轻微”风险类别中。

I.	残留物

- 简介

510（k）提交资料必须包括在内窥镜冲洗器具、消毒器具处理后，对内窥镜上任何剩余残留物（如洗涤剂、杀菌剂）水平进行的评估，以及一份对这些残留物的毒理学评估。这可通过审查由化学品制造商申办的动物毒性研究或已发表文献中的特定残留化学品的可用毒性数据得以满足。需要进行本评估以确定内窥镜上剩余残留物对患者和用户的潜在健康风险。

- 危害评估

为确保内窥镜使用的安全条件，申请者必须展示可表明内窥镜上无剩余污染物或处理周期可将残留物减少至无毒水平的数据。申请者还必须展示可表明内窥镜使用寿命期间无残留物累积，不会对患者或用户产生健康风险。

J.	关于安全性和有效性信息的总结或此类信息的可用性声明

根据“1990年安全医疗器械法”，510（k）应包含（1）关于作为等效性基础的安全性和有效性的任何信息的充分汇总，或（2）关于安全性和有效性的信息将根据要求提供给任何人的声明。

汇总应在独立章节，且按照修订后法案明确指明关于安全性和有效性的汇总。

实施确立汇总和声明要求的法规即将发布，并将取代本章节。通知要求将在联邦公报上公布。

K.	评论

关于上市前申请提交的一般问题，请寄送至小型制造商辅助部门，电话（800）638-2041。

关于本指南的问题或评论应寄送至以下地址：

FDA

通用和恢复性器械部门，（HFZ-410）

感染控制器械分部

1390 Piccard Drive

Rockville, MD 20850-4308

L.	检查表

| 510（k）#： |  |  |  | 申办者： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： |  |  |  | 审查者： |  |
| # |  | 是/否 |  | 要素 |  |
| 1. |  |  |  | 附信 |  |
|  |  |  |  | 专有名称 |  |
|  |  |  |  | 常见或常用名称 |  |
|  |  |  |  | 分类名称 |  |
|  |  |  |  | 企业注册号 |  |
|  |  |  |  | 预编码 |  |
|  |  |  |  | 提交目的 |  |
|  |  |  |  | 器械与其他产品类似和/或与其他产品不同 |  |
|  |  |  |  | 参考的既往文件 |  |
|  |  |  |  | 联系人 |  |
| 2. |  |  |  | 贴标 |  |
|  |  |  |  | 拟定标签和贴标 |  |
|  |  |  |  | 贴标要求 |  |
|  |  |  |  | 用户手册 |  |
|  |  |  |  | 维修手册 |  |
| 3. |  |  |  | 标准、实践、技术报告 |  |
| 4. |  |  |  | 内窥镜冲洗器具/消毒器具的描述 |  |
|  |  |  |  | 内窥镜冲洗器具/消毒器具的概述 |  |

|  |  |  | 预期用途 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计、结构、组件、附件工艺监测器 |
|  |  |  | 工艺参数/开发 |
| 5. |  |  | 与参照器械的描述性比较 |
| 6. |  |  | 性能数据 |
|  |  |  | 生理测试 |
|  |  |  | 模拟使用测试 |
|  |  |  | 体内使用测试 |
| 7. |  |  | 软件文件编制 |
| 8. |  |  | 残留物的毒理学评估 |
|  |  |  | 残留评估 |
|  |  |  | 危害评估 |
| 9. |  |  | 510（k）总结或声明 |

附件1

对照表

| 特征 | 新器械 | 比较器械 |
| --- | --- | --- |
| 标签 |  |  |
| 预期用途 |  |  |
| 与液体通路相接触的材料识别 |  |  |
| 运行原则 |  |  |
| 设计、结构、组件 |  |  |
| 工艺监测器：记录器、仪表、打印输出等。 |  |  |
| 工艺参数：时间、温度、入水质量、压力等。 |  |  |
| 软件/固件对照 |  |  |
| 周期比较 |  |  |
| 标签中说明的附件： 杀菌剂 洗涤剂 酶清洁剂 其他 |  |  |

本表格展示了应进行比较的类型，不一定是信息量。其不包括所有情况。