行业指南及FDA评审员/工作人员指导

骨科植入物金属等离子体喷雾涂层测试以支持重新考虑上市后监测要求的行业指南

文件发布日期： 2000年2月2日

本文件替代1999年2月22日发布的“骨科植入物金属等离子体喷雾涂层测试以支持重新考虑上市后监测要求的行业指南草案”

|  | 美国卫生与人类服务部 食品药品管理局 器械和放射健康中心 上市后监测研究处 上市后监测部 监测和生物计量学办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

读者可随时提交评论和建议，供FDA参考；请提交至监测和生物计量学办公室上市后监测研究部HFZ-543，地址是1350 Piccard Drive, Rockville MD 20850。FDA可能需等到下次修订或者更新本指南时才会对评论做出回应。与本指南的使用或者解释有关的问题，请通过(301) 594-0643或者dsm@cdrh.fda.gov联系Daniel S. McGunagle。

额外副本

需要时可访问万维网/CDRH 主页http:// www.fda.gov/cdrh/postsurv/plasmaspry.pdf 或使用CDRH自动回传系统1-800-899-0381 或301-827-0111，当提示输入货架号时请输入946。

骨科植入物金属等离子体喷雾涂层测试以支持重新考虑上市后监测要求的行业指南1

本指南替代的是之前一份题为“骨科植入物金属等离子体喷雾涂层测试以支持重新考虑上市后监测要求的行业指南草案”的文件。之前版本于1999年2月22日发布向公众征求意见。制作本文件的过程中，我们考虑了针对之前发布的本文件草案提交的评论。

I.	背景

1992年2月21日，美国食品药品管理局（FDA）将预期用于生物学（即：无水泥）固定的金属多孔涂层髋关节假体由III类（需要上市前审批）重新归类为II类（见21 CFR 888.3358）。重新归类的多孔涂层髋关节假体通过金属多孔涂层实现无水泥固定。采用煅烧或者扩散焊接工艺将金属多孔涂层与假体的固体金属连接起来。1994年2月15日，器械与放射卫生中心（CDRH）骨科和康复器械分部（ORDB）决定，对于通过等离子体喷雾生产方法实现多孔涂层的、适用于生物学固定的髋关节假体，可以认为其与重新分类的多孔涂层髋关节假体存在实质等同性。作为后一种决议的组成部分，CDRH利用食品药品和化妆品法案（法案）章节522(a)(1)(C)赋予的现有权力，要求等离子体喷雾多孔涂层髋关节假体的生产商对其器械进行上市后监测。要求的上市后监测包括对接受该生产商的等离子体喷雾涂层髋关节假体无水泥植入的患者人群进行前瞻性的长期随访。患者随访的目的是确定每家生产商的等离子体喷雾多孔涂层髋关节假体的长期翻修率。

当初要求进行上市后监测时，CDRH相信，术语“等离体子喷雾”代表的是一种生产技术，这种技术可生成一种独特形式的、具有一系列独特的材料性质的涂层。后来，CDRH开始认识到，等离子体喷雾生产方法可以归属于一个更大的类别，即“热喷雾”金属涂层生产方法。目前CDRH认识到，热喷雾涂层法（包括等离子体喷雾法）可以生成各种不同的金属涂层，这些涂层具有不同的材料特性。

1本文件的目的是提供指南。它代表了FDA目前在上述问题上的看法。不会创造或赋予任何人任何权利，也不会约束FDA或公众。如果有某种替代方法可以满足适用的法令、法规或者两者兼顾的要求，也可以采用这种替代方法。

CDRH认为，对于热喷雾涂层髋关节假体而言，如果其涂层的机械性质等于或者优于煅烧或者扩散焊接多孔涂层，那么上市后监测并不是必需的。CDRH愿意根据具体情况重新考虑是否要求对等离子体喷雾涂层髋关节假体进行上市后监测。曾收到要求进行上市后监测命令的、等离体子喷雾涂层髋关节假体的生产商可以提交申请，要求当局重新考虑监测命令。重新考虑请求应该包括本指南中指明的所有信息，应该针对《要求的上市后监测》文件编号，应该发送至：

器械和放射健康中心

上市后监督文件邮寄中心

Room 330Q (HFZ-544)

1350 Piccard Drive

Rockville, MD 20850

重新考虑请求可以用之前已提交给CDRH的数据或信息来支持。之前已提交的数据或信息可重新提交或者纳入参考文献中。如果这些数据或信息纳入了参考文献中，那么申请者应该指明文件编号、提交日期、节、章或者附件编号以及信息所在的页码。CDRH相信，重新考虑请求如果包含所有必需数据和信息，那么审查将更加容易、更加迅速。

关于今后新产品的510(k)，CDRH要求金属热喷雾涂层关节假体的生产商在其中阐述本文件描述的测试方法得出的数据。CDRH打算采用这些数据来判断新的热喷雾涂层的材料特性是否等于或者优于本指南所述的那些涂层。要求提供的这些信息可以用来判断新的金属热喷雾涂层髋关节假体是否应该进行上市后监测。如果某种新的关节假体需要进行上市后监测，那么要求应该与金属等离子体喷雾涂层髋关节假体的要求相似。

注释：本指南代表了FDA目前在关于将促使FDA重新考虑等离子体喷雾髋关节假体的上市后要求的测试结果这一主题上的看法。本文件并未赋予任何人任何权利，也不可用来约束FDA或者公众。如果有替代方法可以满足适用的法令、法规或者两者兼顾的要求，那么可以采用替代方法。

本文所述建议和推荐意见并不是强制性的要求，而是反映了CDRH认为可以接受的数据和方法。在本文中，请注意：

本文件建议了一些重要的评估标准、测试程序和终点。在某些情况下，替代方法或者其他信息可能是有用的。

如果通过本文未提及的方式可以实现本文件的目的，那么可以采用这些方式。

下述推荐的测试方法中，有些方法可能需要改进，并且/或者可能需要更多的方法来阐明某种具体产品的各项特性。

随着科学知识的变化和科学技术的改善，CDRH将更新本文件。然而，本文件的基本目的很可能维持不变。

II.	要求提供的信息

材料的冶金分析

应该以量化的方式来描述成品的基面以及改进表面的组成、微量元素分析和材料微结构（例如：粒度、不同相的量等）。应该提供关于成品材料微结构的显微照片。

如果组成器械的各种材料只有非常有限的，或者没有成功用于骨科植入物的记载，那么成品器械整个表面以及交界部件的腐蚀情况应该等于或者小于具有同样功能的已合法上市器械的测定结果。可以采用测定腐蚀电位（Ecorr）和腐蚀速率（Icorr）的电化学法，尽管它们的灵敏度不够。举例来讲，颗粒大小、锐度和应力方面的差异有可能造成腐蚀速率的差异，从这一角度来讲，离子释放测定可能更加灵敏。离子释放测定可以获得直接的、关于最重要参数（即溶液中的离子量）的定量数据。为了解决不同材料之间的耦合问题，应该采用光学显微镜和扫描电镜检查涂层和基面之间的界面处是否出现了腐蚀迹象。

改进表面的微结构

应该提供不同的改进表面总层数以及改进表面每个物理和/化学性质各异的各层的下述参数：

-	表面厚度（平均值和范围），依据美国测试和材料协会（ASTM）F1854；

-	产品的图样或者照片，需反映出改进表面的位置以及改进表面厚度的所有差异；

-	颗粒或者孔之间材料的形状和大小（平均值、标准偏差和范围）；

-	表面涂层颗粒之间以及涂层颗粒和基面之间焊接点的直径或面积（平均值和标准偏差）；以及

-	恰当的放大倍数下、改进表面内部恰当位置的显微照片，确保本文件列出的微结构的所有几何学特征均可以被识别（每个图片均应包括原始的放大倍数或者放大倍数图例）。

应该按照ASTM F1854提供改进表面内部空间（即：空隙）的下列参数：

-	表面的空隙大小（平均值和标准偏差）；

-	物理学性质各异的各层的最小空隙截断长度或者互联最小空隙大小（平均值、标准偏差和范围）；以及

-	空隙的平均百分体积。

机械性质 – 改进表面

CDRH建议，对于每项测试而言，在各个负荷水平下测试足够数量（统计学意义上）的样品。一般而言，需要5份等离子体喷雾涂层样品，除非可以证明更少数量的样品具有足够的检验把握度，可获得充分的I类和II类错误结果。

下述测试应该采用成品器械或者按照与成品器械相同的方式加工的、表面处理过的样品。

- 应该按照ASTM F1160测试表面涂层的剪切疲劳强度，至少测试107个循环；否则，应该解释为什么采用了相应的测试方法，例如Pilliar, 1975；或者Manley, 1987。

- 应该采用ASTM F-1044所述的其中一种方法测试表面/基面交界面的静态剪切强度。热喷雾涂层的剪切强度应该超过20 Mpa（ASTM F 1044, Levine, 1985）。

- 应该采用ASTM F-1147所述的其中一种方法测试表面/基面交界面的静态抗拉强度。涂层的抗拉强度应该超过22 Mpa（Levine, 1985; Ducheyne, 1986）。可以采用最低抗拉强度为24.1 Mpa的聚合胶粘剂对改进表面施加拉伸力（ASTM C 633：火焰喷雾涂层的粘附或粘结强度）。应该报告胶粘剂的性质。

- 应该按照ASTM 1978-99所述测试涂层的耐磨性。应该采用H-22轮子对Taber研磨器施加负荷，总负荷量为250 g-f，每份样品应该测试100个循环。报告2、5、10和100个循环后样品的失重和累积失重。应该以平均值和标准偏差的形式报告失重数据。磨损100个循环之后，热喷雾涂层的总失重应该低于65 mg（以重量计）。

III.	生产

应该非常详细地描述成品和测试样品的生产过程，从而可以解释测试样品和当前已上市器械在特性方面的所有重大差异。

IV.	报告

为了促进审查、加快重新考虑，应该按照第VI节改进表面数据表的建议，提供一份关于所有信息的非常简短的总结（包括数值和单位）。恰当的情况下，应该插入本文件未明确提及的其他信息和重要信息。一套改进表面数据表中总结的所有数据应该仅针对一种改进表面设计。对于在任一性质（包括本文列出的那些）方面存在重大差异的每种改进表面，应该提交一套独立的改进表面数据表。向FDA提交的申报资料中应该包括详细的、总结了原始数据的测试报告。详细报告应该包括，但不限于，以下信息：

- 进行测试的机构的名称和地址。

- 参与研究的研究负责人、研究者和监督者的姓名。

- 开始测试日期、完成测试日期以及完成最终报告的日期。

- 测试的目的、方法、材料、相对于参考方案和标准的偏离、结果和结论。这些章节应该包括：

a.	描述采用的测试系统、给出关于测试设置的图解或者照片；

b.	描述被测样品，包括测试样品与待上市器械在组成、材料结构和加工方法方面的差异，如果有的话；

c.	测试假设，包括假设的生理学负荷值和环境条件；

d.	对于每种类型的测试样品，至少需测试5份相同的样品；否则的话，从统计学的角度证明选择的样品数量是足够的；

e.	负荷方面和幅度；

f.	完整的实验数据，完整程度需达到可以得出独立结论的水平；以及

g.	样品的测试后失效分析，指明裂纹、塑性变形和所有其他的失效指征，包括失效起始位置。

5.	与报告有关的所有参考文献列表。

注释：如需纠正最终报告或者添加内容，应该由研究负责人以修正案的形式进行。修正案应该明确指出被修正的报告以及纠正或者添加内容的原因。

V.	参考书目

ASTM C 501: 'Test Method for Relative Resistance to Wear of Unglazed Ceramic Tile by the Taber Abraser,' Annual book of ASTM standards, Vol. 15.02.

ASTM C 633: 'Adhesion or Cohesive Strength of Flame-Sprayed Coatings,' Annual Book of ASTM Standards

ASTM D 4060: 'Test Method for Abrasion Resistance of Organic Coatings by the Taber Abraser,' Annual book of ASTM standards

ASTM F1854: 'Test Method for Stereological Evaluation of Porous Coatings on Medical Implants'

ASTM Standard: F 1978-99: ‘Standard Test Method for Measuring Abrasion Resistance of Metallic Thermal Spray Coatings By Using the Taber Abraser’

ASTM Draft Standard F04.03.XX: 'Porous-Surface Femoral Prosthesis for Cementless Implantation'

ASTM F 1044: 'Shear Testing of Porous Metal Coatings,' Annual Book of ASTM Standards, Vol. 13.01.

ASTM F 1147: 'Test Method for Tension Testing of Calcium Phospate and Metallic Coatings,' Annual Book of ASTM Standards, Vol. 13.01.

ASTM F 1160: 'Shear and Bending Fatigue Testing of Calcium Phosphate and Porous Metal Coated Medical Coatings,' Annual Book of ASTM Standards, Vol. 13.01.

ASTM F 748: 'Selecting Generic Biological Test Methods for Materials and Devices,' Annual Book of ASTM Standards, Vol. 13.01.

ASTM F 981: 'Assessment of Compatibility of Biomaterials for Surgical Implants with Respect to Effect of Materials on Muscle and Bone,' Annual Book of ASTM Standards, Vol. 13.01.

Ducheyne, P. and M. Martens: 'Orderly Oriented Wire Meshes as Porous Coatings on Orthopaedic Implants II: The Pore Size, Interfacial Bonding and Microstructure After Pressure Sintering of Titanium OOWM,' Clin. Matls. 1:91-98, 1988.

Greenwald, A.S.; et al.: 'A New Method of Fatigue Testing for Proximally Supported Femoral Stems,' 16th Annual Meeting for the Society for Biomaterials, pp. 221, May 20-23, 1990.

Levine, D.L., G.T. Delli Santi, and R. Crowninshield: 'Bond Strength of Porous Coatings,' p. 90, 31st Annual ORS, 1985.

Manley, M., et al: 'Effects of Repetitive Loading on the Integrity of Porous Coatings,' Clin. Orthop. 217:293-302, 1987.

Messersmith, P.B.; Cooke, F.W.: 'Stress Enhancement and Fatigue Susceptibility of Porous Coated Ti-6Al-4V Implants: An Elastic Analysis,' JBMR 24:591-601, 1990.

Pilliar, R.M., H.U. Cameron, and Macnab, I: 'Porous Surface Layered Prosthetic Devices,' Biomed. Eng. 10:126-131, 1975.

Webster’s II New Riverside University Dictionary, Ed. Soukhanov, A. H., The Riverside Publishing Co., 1984.

Wolfarth, D.; et al: 'Parametric Analysis of Interfacial Stress Concentrations in Porous Coated Implants,' J. Appl. Biomatl. 1:3-12, 1990.

VI.	改进表面数据表

可以采用下述格式来描述数据。

-	采用下述任一种改进表面制成的植入物的名称。

-	下述改进表面的名称（如果有的话）。

-	进行表面处理流程的生产商。

材料的冶金分析

|  | 测试方法 | 改进表面 | 未改进表面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组成 |  |  |  |
| 微量元素 |  |  |  |
| 颗粒大小 |  |  |  |
| 腐蚀 |  |  |  |

改进表面的微结构

-	涂层数量。

-	涂层厚度（平均值和范围）。

-	提供图样或者照片，需反映出改进表面的位置以及改进表面厚度的预期差异。

-	描述颗粒或者孔间材料的大致形状。

-	颗粒或者孔间材料的直径/宽度（平均值、标准偏差和范围）

-	涂层颗粒之间以及涂层颗粒和基面之间的焊接点的直径或面积（平均值、标准偏差）。

-	提供显微照片。

-	表面的孔直径（平均值和标准偏差）。

-	最小空隙截断长度或者最小孔直径（平均值、标准偏差和范围）。

-	空隙的平均百分体积。

机械性质 – 改进表面

|  | 测试方法 | 平均值 – 标准偏差 |
| --- | --- | --- |
| 剪切疲劳强度 |  |  |
| 静态剪切强度 |  |  |
| 静态抗拉强度 |  |  |
| 塑性变形 |  |  |

| 磨损结果 | @ 2个循环 | @ 5个循环 | @ 10个循环 | @ 100个循环 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 失重 ± 标准偏差 |  |  |  |  |
| 累积失重 ± 标准偏差 |  |  |  |  |

生产

简要描述成品和所有测试样品的生产流程。列出测试样品和已上市器械在组成、材料结构和加工方法方面的所有差异。

报告

提供详细的测试报告，包括方法、材料、结果、原始数据和结论。

参考文献

应该指明本表中总结的每项测试结果的数据来源（例如：已发表的文献或者未发表的内部测试报告）。可以在相应的测试结果旁边引用参考文献，或者在独立的参考文献章节列出测试的名称。