关于提交头影测量装置辐射安全简略报告的指南

1996年3月

（地址更正：2008年8月）

美国卫生与公众服务部

美国食品药品管理局

ROCKVILLE, MD 20850

前言

本指南由器械和辐射健康中心（CDRH）合规性办公室编制，旨在协助电子产品制造商提供充分的辐射安全测试报告以及遵守性能标准。报告要求详见《美国联邦法规》（CFR）第21篇第1002部分的规定。

所提交的电子产品辐射安全报告必须遵守适用指南（21 CFR 1002.7）的要求，或者其中应阐明其未遵守要求的原因。CDRH可以拒收不完整报告以及退回报告并要求补充整改。当收到的报告达到归档要求时，CDRH会将报告录入其计算机系统并为其分配一个登录号。报告的提交人将收到一封确认函，其中注明了其报告中的登录号。如果以后需对报告的模型系补充其他信息或提交年度报告，可通过此登录号进入系统以便参考。

我们不会批准这些报告或产品报告中的产品

根据药品生产质量管理规范的要求，在实施试验程序的基础上验证产品是否满足适用标准（21 CFR 1010 - 1050）是产品制造商的责任所在。在州际贸易中，制造商需在产品发货前提交报告（21 CFR 1002）并遵守所有适用的进口要求（21 CFR 1005）。如果存在缺陷，我们可能不会批准该公司的质量控制和测试程序，或者会测定该产品中是否含辐射缺陷或是否遵守标准的要求。如需进行测定的话，我们会向制造商发出通知。然后，制造商在改正缺陷以前会被要求停止将其产品引入美国贸易并需对已经引进的产品实施纠正整改程序（21 CFR 1003 - 1004）。

如有需要，可访问CDRH的网站http://www.fda.gov/cdrh/comp/eprc.html查阅、下载和复制我们的报告指南。这些指南文件并无版权，可供大家在有需要时复制使用。

请将您的报告邮寄至以下地址（现不接受电子报告）。除非指南中另有规定，否则需提交以英文书写的报告正本（请不要使用副本）。同时，请复印一份完整报告报告以作记录。

如果您想要对报告指南或电子文档或日后提交的电子文件发表意见，您可以直接将书面意见邮寄至相同的地址。如果您需要电子产品或医疗器械的其他法规，请联系小型制造商、国际与消费者协助分部，电话：1-800-638-2041或301-443-6597，传真：301-443-8818。

此致

Lillian J. Gill

主管

合规性办公室

邮寄地址：

医疗器械和放射卫生中心

注意：电子产品报告

电子产品文件管理（HFZ-309）

通讯、教育和放射程序办公室

9200 Corporate Blvd.

Rockville, MD 20850

引言

本指南为制造商提供了关于准备同X射线诊断设备配合使用的头影测量装置简略报告或简略补充报告的纲要。这些可证组成部分应符合性能标准、21 CFR 1020.30及1020.31的要求。

本指南的重点在于鉴别食品药品管理局所需用于认证头影测量装置的相关信息。所提交的信息将被视为符合1968年《控制辐射、确保健康安全法》（公法90-602）的要求。

本报告指南应被用作其他先前产品展示（初始）报告和补充报告数据制定指南的补充。本指南仅适用于制造商和头影测量装置认证，不可被用作其他可认证组成部分。

注：根据本简略报告指南提交的所有报告应以英文书写。

第100部分 - 识别

101.0	报告识别

确认报告是根据第1002.1节中表1的要求提交的，并说明以下内容：

101.1 报告类型（简略报告、产品（初始）报告或CDRH登录号______的补充）。

101.2 确定产品标签中应出现的认证制造商的名称和地址。

101.3 提交人的姓名、地址和电话号码并确定相应的负责官员。

101.4 如果以上第101.2中所列的地址不是所记录的认证测试的实施地点，则需提供该位置的名称与地址。注明您产品标签上的制造地点是如何确定的。

102.0	产品识别

102.1 提供报告中所认证的头影测量装置部件的识别标签上可能出现的型号名称。

102.2如果报告中所述型号名称的器械是以除您自有名称以外的名称进行销售的，提供产品在其名下销售的各公司的名称和地址，以及其所销售产品的型号名称。

102.3 关于第102.1条和/或第102.2条中所列出的每一种型号名称，提供所有标签的准确副本并完整填写部件发货时可能需要的以下各项信息：

（a）	认证声明；

（b）	生产商的名称和地址；

（c）	生产日期和地点；

（d）	型号名称和样品的序列号；以及

（e）	注明标签位置的图纸。

102.4 随附下列信息作为附件：

（a）	装配工使用手册 - 附件A

（b）	用户手册 – 附件B

第200 部分 - 头影测量装置的部件描述

第100部分第102.1节中所列出的每一种头影测量装置应满足本部分的要求，这些装置的整体设计特征是都包含一种光束限制装置（BLD）。

200.1 关于每一种头影测量装置，注明设计SID以及影像接收器的大小。

200.2 描述限制和/或定位X射线场的方法。

200.3 如果要使用光场来确定X射线场的周长，则必须满足21 CFR 1020.31（d）（2）的要求。

第300部分 - 被测头影测量装置的质量控制

本部分需要用到文件和测试数据，以确保包含光束限制装置（BLD）且在一个SID和影像接收器大小条件下发挥功能的头影测量装置满足以下要求：（1）将X射线场限制在影像接收器平面至不超过这些影像接收器尺寸的范围之内；（2）排列X射线场以使其在一个影像接收器平面之内，从而使X射线场不超出任何影像接收器的任何边缘。当原型测试与生产测试相同时，可参考生产测试。

300.1 临界参数——由于测试程序和仪器存在固有误差，任何测试的拒绝界限必须有充分的限制以确保符合标准的要求。

300.2 原型测试

a. 描述用于确保X射线适当排列并以影像接收器为中心的测试方法。

b. 根据制造商和型号确定所有的测试仪器。

c. 描述测试仪器的定期校准程序。

d. 提供原型测试数据和拒绝界限。

e. 如果要使用光场确定X射线场的周长，详细描述用于确保符合光照度、边缘对比率和视觉场的对齐等光场要求。

300.3 生产测试

a. 描述用于确保X射线适当排列并以影像接收器为中心的测试方法。

b. 根据制造商和型号确定所有的测试仪器。

c. 描述测试仪器的定期校准程序。

d. 提供原型测试数据和拒绝界限。

e. 如果要使用光场确定X射线场的周长，详细描述用于确保符合光照度、边缘对比率和视觉场的对齐等光场要求。