| 文 件 名 | 质量事故与不良事件报告控制程序 |  |  | 编号：CX-MS-013-01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颁发部门 | 质量管理部 | 分发部门 | 行政人事部、质量管理部、中试生产部、研发部、物控部、市场部 |  |  |
| 制定人： 年 月 日 |  | 审核人： 年 月 日 |  |  | 受控/非受控： |
| 批准人： 年 月 日 |  | 生效日期： 年 月 日 |  |  | 共3页 第1页 |

目  的：建立质量事故与不良事件报告控制程序，对本公司产品生产过程中的质量事故采取有效措施，减少损失和减少事故的再度发生；对产品交付后发现问题及时采取措施，防止此类问题的再次发生。

责任人：质量管理部、研发部、中试生产部、管理者代表、总经理、相关部门。

范  围：本公司所有医疗器械产品。

内  容：

- 质量事故报告程序

质量事故：生产中的中间产品、成品不符合法定或企业的内控标准；原辅料、产品或包装材料因保管不善而变质。

  - 质量事故的分类

质量事故分一般事故和重大事故两类。

    - 一般质量事故的范围：

      - 产品在有效期内由于质量问题在一年内累计退货、换货数量达本批号产品的50%以下者；

      - 产品流通前发生混淆、异物混入或其它质量问题；

      - 产品生产中，因质量问题，造成成品整批返工者。

      - 一般质量事故应由质量管理部按月上报总经理。

    - 重大质量事故的范围

      - 产品生产中，因质量问题，造成成品整批报废者；

      - 产品在有效期内，由于质量问题造成整批退货者；

      - 已出公司的产品发现混淆、严重异物混入或其它质量问题；

      - 因质量问题造成出口产品退货、索赔，影响恶劣。

  - 质量事故的处理

    - 质量事故的管理和处理由质量管理部负责，发生质量事故质量管理部应及时报告总经理，对质量事故   的处理要有记录。

    - 质量事故第一发现者应立即向主管负责人和质量管理部报告。

    - 发生事故的单位或部门负责人先口头向质量管理部报告，并尽快填写质量事故报告。

    - 发生重大质量事故，质量管理部应在3日内上报总经理，应在5天内口头报告上级主管部门，于15天内写出《产品不良事件报告表》报上级主管部门（内容：事故发生原因、性质、经过、处理情况及结果、损失额和数量、改进措施等）。

    - 事故发现者或发生事故部门必须立即采取补救措施，防止事故蔓延及扩大。若不能或不知道采取何种补救方法，应立即向主管部门请示，按下达的指令处理。

    - 发生重大质量事故时，公司领导及主管部门负责人应亲临现场处理。

    - 对质量事故应做好调查、取证工作。

      - 调查内容：品名、规格、批号、事故发生时间、第一发现者姓名、事故类型、性质、采取的补救措施、事故原因、损失价值、现场检查情况等。

| 文件名：质量事故与不良事件报告控制程序 | 编号： CX-A0-013 | 共 3 页 第 2 页 |
| --- | --- | --- |

    - 质量管理部会同有关部门对事故的性质、类型进行技术鉴定，做出结论。

      - 原始调查资料由质量管理部归档，如现场记录、声像带、技术鉴定、化验记录、和报告书、旁证资料等。

    - 对质量事故的发生原因应分析透彻。补救和防范措施应落实，事故责任人员（部门）应受到   教育。由质量管理部负责追踪检查，认真记录。典型事例应在质量分析会上介绍。

  - 公司质量分析会

    - 公司质量分析会由管理者代表授权质量管理部组织，每月召开一次（正常生产情况下）。

    - 参加部门和人员：总经理，质量管理部、研发部、市场部和中试生产部等。

    - 质量管理部负责人在分析会上汇报全公司产品质量和质量指标考核升降情况，与参加会议的人员 一起对汇报的情况进行讨论分析，研究制订改进和提高产品质量的措施，具体落实到部门和个人。

    - 会议由质量管理部QA记录，应整理形成纪要并由总经理确认，由质量管理部监督执行，并将执行情  况在下一次公司质量分析会上汇报。

  - 质量专题分析

凡属下列情况的品种应列入质量专题分析，由有关部门等组织人员开展活动，进行质量攻关。

    - 市场需要，但因质量问题而影响投产或增产的品种；

    - 原因不明的成批返工退货品种；

    - 因产品质量问题而发生医疗纠纷或用户意见较多的品种；

    - 经留样观察稳定性差及保存期不满6个月的品种；

    - 与国内外先进质量水平有明显差距或出口产品未能达到国外标准的品种；

    - 质量指标经常出现波动的品种；

    - 质量检验方法有待改进的品种；

  - 质量分析会决议的监督执行

    - 在质量分析会上，讨论决定的整改措施等会议决议，各部门要求严格按照决议执行。

    - 对决定执行的整改措施，由质量管理部QA逐项检查落实执行情况，及时报告总经理。

执行后的效果由质量管理部会同有关部门及时观察和总结。

- 不良事件报告程序

  - 医疗器械的不良反应事件报告

    - 公司发现可疑医疗器械不良事件时及时填写《产品不良事件报告表》；

    - 每季度（下一个季度的第一个月）向所在省、自治区、直辖市药品不良反应监测中心报告；

    - 严重伤害事件应于发现后10个工作日内报告，死亡事件应于24小时内报告；死亡病例还应同时报送国家药品不良反应监测中心；

    - 在报告与医疗器械有关的死亡或严重伤害事件后20个工作日内，应向所在省、自治区、直辖市药品不良反应监测中心提交企业对该产品的补充报告；

    - 公司填写年度《产品不良事件企业汇总报告表》，报告给所在省、自治区、直辖市药品不良反应监测中心；

- 忠告性通知

  - 医疗器械销售后，发生不良事件、质量事故采取的补救措施和/或补充信息；或者相关权威主     管机关发布的法律法规规定应采取的措施和/或补充信息时，应予以发布忠告性通知。

  - 忠告性通知应包括如下（一个或多个）内容：

- 产品使用时应注意的补充事宜；

| 文件名：质量事故与不良事件报告控制程序 | 编号： CX-A0-013 | 共 3 页 第 |
| --- | --- | --- |

| 文件名：质量事故与不良事件报告控制程序 | 编号：CX-A0-013 | 共 3 页 第 3 页 |
| --- | --- | --- |

- 产品的改动；

- 产品召回；

- 产品的销毁等。

  - 当需要进行忠告性通知时，由总经理批准后选择适宜的方式如电话/传真通知，或者在媒体上     发布公告，通过其他机构发布等。

  - 对于重要参数的更改，应向相关权威主管机关进行通报，通报包括：

- 出现问题的产品名称、规格和型号、编号、批次和相关标识；

- 发布忠告性通知的理由；

- 可能产生的危害；

- 随后采取的措施；

- 需要重新报批的其他要求的内容。

相关文件

《不合格品控制程序》

《纠正和预防措施控制程序》

《退货管理规程》

《产品召回操作规程》

记录

产品不良事件报告表

产品不良事件企业汇总报告表