FDA关于试验用器械豁免临床研究的决定

申办方、临床研究者、机构审查委员会及食品药品监督管理局工作人员指南

文件发布日期：2014年8月19日

本文件草案发布于2013年6月14日。

对于器械和辐射健康中心有关本文档的问题，请联系器材管制室、主任办公室、器械临床研究豁免（IDE）工作人员，电话：301-796-5640。

对于生物制品评价和研究中心有关本文件的问题，请联系通信、拓展和发展办公室，联系电话：1-800-335-4709或240-402-7800。

美国卫生和人类服务部

食品药品监督管理局

器械和放射卫生中心

生物制品评价和研究中心

前言

公众评论

您可以随时提交书面意见和建议至美国FDA卷宗管理处HFA-305，地址：马里兰州罗克维尔市菲舍斯巷5630号1061室，邮编：20852。电子版评论提交至邮箱http://www.regulations.gov。所有评论应注明案卷编号，该编号在联邦公报上公布的可用性通知中列出。在下一次修订或更新文件之前，机构可能无法对评论做出反应。。

其他副本

其他副本可从网络获得。您还可以发送电子邮件请求至 CDRH-Guidance@fda.hhs.gov，获得本指南副本。请使用文件编号：1783注明您正在请求的指南。

更多副本可向生物学评价及研究中心（CBER）发送书面请求获得。地址：马里兰州银泉市新罕布什尔州大道10903号71号楼3128室、邮编为20993-0002，通信、拓展和发展办公室（OCOD）。或电话联系1-800-835-4709或240-402-7800，或发送邮件至ocod@fda.hhs.gov，或登录以下网址：http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/default.htm.

目录

1.	引言和范围	4

2.	IDE决策	5

3.	IDE 批准	6

4.	有条件批准的IDE	7

5.	分阶段批准或有条件的分阶段批准	8

6.	IDE未被批准	10

7.	FDA通信中传达的信息	12

8.	知情同意文件	14

9.	对IDE的补充材料、报告和修改	14

10.	示例	16

10.1.	示例1	16

10.2.	示例2	17

10.3	示例3（根据示例2作的修订）	19

11.	结论	19

FDA关于试验用器械豁免临床调查的决定

申办方、临床研究者、机构审查委员会以及食品药品监督管理局工作人员指南

本指南体现了食品药品监督管理局（FDA）对于这一主题的当前看法。不为任何人创造或赋予任何权利，对FDA或公众不具有约束力。如果替代方法符合适用法规和规章的要求，则可以使用另一种方法。如果您想讨论另一种方法，请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您无法识别确定的FDA工作人员，请拨打本指南书名页上列出的相应号码。

# 引言和范围

FDA试图鼓励医疗器械的研究和创新，以解决重要的临床需求并改善患者护理。在很多情况下，器械开发和评估包括临床研究。本指导性文件旨在促进发起临床研究，根据FDA的研究性器械豁免（IDE）条例、美国联邦法规（CFR）第21篇第812部分的规定，评估医疗器械。

FDA对IDE申请书的批准，允许启动受试者登记重大风险装置的临床研究。本指南旨在对FDA根据IDE审查可能做出的决定的管制政策做出说明，并对这些决定的原因做出一般解释。

为了以保护研究对象的方式及时启动受试者登记临床研究，FDA已经制定了一些方法，以允许在某些情况下对器械开展临床研究，即使仍存在关于IDE申请书的未解决问题。本指南介绍了以下机制，包括有条件的批准、分阶段批准以及通过研究设计考虑事项和未来考虑事项对IDE相关的未决问题的沟通。

《食品药品监督管理局安全与创新法案》（FDASIA）（“公法”第112-144条）的通过，对FDA关于IDE的决策做出了修订。《食品药品监督管理局安全与创新法案》第601节修正了《联邦食品、药品和化妆品法案》（FD&C Act）第520（g）节，规定了FDA无法批准IDE的某些情况。《联邦食品、药品和化妆品法案》第520（g）（4）（C）条规定，根据第520（g）（1）条，FDA不得不批准IDE，因为：

（i）研究可能不支持实质等同性或重新分类确定或器械的批准；

（ii）研究可能不符合包括数据要求在内的器械批准或许可要求；或者

（iii）可能需要进行额外的或不同的研究来支持器械的许可或批准。

然而，该机构认识到，一些IDE申办方希望确保关键的研究设计可以支持上市申请，前提是其能成功实施、符合其规定的端点，并且不会引起不可预见的安全问题。通过预提交程序等机制，FDA希望与那些有兴趣解决重要局限性问题的申办方进行交互式的合作，这些局限性可能会削弱其支持未来上市申请的能力。

FDA的指导性文件，包括本指南，不具有强制性法律责任。相反，指南描述了机构对某一主题的当前见解，应仅将其视为建议，除非引用了具体的法规或法定要求。机构指南中“应该”一词的使用，意味着建议或推荐，但不做硬性要求。

# IDE决策

FDA 的规定为IDE的应用提供了三种FDA举措：

- 批准

- 有条件的批准

- 不予批准

FDA 必须在收到IDE申请之日起30天内，通知申办方或申办研究者其决定，或者必须通知申办方可能不会开始调查，否则将视为该IDE申请获得批准。如果IDE申请获得批准或有条件获得批准，则申办方可以在收到机构审查委员会批准后，该批准可能先于FDA批准，根据FDA决定函中规定的受试者数量和研究地点，开始受试者登记。

如果根据提议的研究计划，FDA没有必须解决以支持受试者群体研究的未决事宜，IDE将被无条件批准。或者，如果FDA发现了必须及时处理的问题，但不妨碍在临床研究中启动受试者招募，则IDE将获得有条件的批准。在有条件批准的情况下，如果申办者在FDA 决定函发出后45天内提交解决FDA决定函中确定问题的信息，则可准予批准，且研究登记可立即开始。本文件稍后将会讨论有条件批准书中可能确定的问题类型的例子。在某些情况下，有必要在启动受试者招募之前解决未决问题。在这些情况下，IDE将不予批准，这意味着申办方不得启动临床研究招募，直到申办方回应FDA信函中确定的问题，并收到批准或有条件的批准函。

# IDE 批准

如果FDA批准IDE申请，则申办方可在收到IRB批准后开始受试者招募，并遵守FDA决定函中所述限制，包括美国受试者和研究地点的最大数量。如果符合以下条件，则IDE申请可获得批准：FDA确定申办方已提供了足够的数据来支持启动人类临床研究；没有保护受试者的考虑妨碍启动调查；且无必须需要满足的其他条件。

在某些情况下，FDA可能会决定，仍然存在未决问题，这些问题可以通过在部分研究对象招募时收集的数据来解决（即分阶段批准，参见第5节）。FDA也可以通知申办方其认为将改进研究、并且能使研究支持未来上市申请（即：研究设计考虑）的对研究设计的建议修改，以及其他FDA认为准备上市申请或未来临床研究应考虑的问题（即：未来的考虑）。本文第7节中对反馈类型进行了讨论。

# 有条件批准的IDE

如果FDA有条件地批准IDE申请，申办方可以在收到IRB批准后根据FDA决定函中所述限制，包括美国受试者和研究地点的最大数量开始受试者招募，并在45天内提交解决在FDA函件中确定为批准条件问题的信息。IDE申请获得有条件的批准，如果FDA已经确定：申办方提供了足够的数据，以支持在人类临床研究中启动受试者登记；没有受试者保护问题妨碍启动受试者招募；但必须满足其他条件来解决某些未决问题。之前被称为“条件性批准”，现在用“有条件的批准”这个词来表达未决问题不会引起妨碍FDA批准启动受试者招募的考虑。因此，除了与知情同意书有关的某些问题外，在研究中开始受试者登记之前，不需要解决这些问题。如果FDA通过知情同意书确认问题，则FDA的信函将明确说明：在开始招募之前必须解决这些问题，以确保根据美国联邦法规第21章第50部分——人类受试者的保护获得知情同意。可能导致有条件批准的未决问题包括：

  - 涉及不需要在受试者招募开始前解决的非临床测试问题的其他信息或数据的请求；

  - 与研究对象护理有关的后期后续程序和评估，由于其发生在研究之后，可能可以在受试者在达到研究中这一点之前得到解决，作为对FDA信函的回复；

  - 必须在开始受试者招募之前予以纠正，但FDA可以在实施后进行审查的与知情同意书有关的小问题；

  - 在开始受试者招募前不需要解决的其他少量澄清、细微修正或小修改（与研究设计无关）。

申办方必须在45天内向IDE提交一份修正案，以回复FDA有条件批准中提出的问题，，除非申办方请求且FDA批准延期。对于FDA信函中确定的每个问题，都要求提供FDA所要求的具体信息或修改作为可接受的回应。在某些情况下，申办方可以选择提供回应FDA要求的科学有效的替代信息，或提供科学有效的基本原理以说明为何不需要信息或修改。FDA将在收到修正案之日起30天内，将其决定通知申办方。在此期间，申办方可以继续进行研究。如果FDA确定这些问题已经得到了充分的解决，将会准予批准。然而，如果仍然存在任何问题，FDA可能会再次颁发有条件的批准，并将这些尚未解决的问题通过信函发送给申办方。在这种情况下，申办方可以继续招收研究中的受试者，但前提是要在45天内对FDA信函中确定的剩余问题做出回复。如果申办方对FDA问题的回复引起了对受试者安全的担忧，或者申办方没有回复，FDA可能会采取适当的监管行动来保护研究受试者，包括对研究施加临床限制。如果研究被搁置，则不可以招收其他受试者，并且之前招募的研究受试者应当接受适当的监测和治疗，以确保其安全。

# 分阶段批准或有条件的分阶段批准

本指南对称为“分阶段批准”或“有条件的分阶段批准” （分为批准和有条件批准决定的子集）的过程进行了定义，FDA可以通过该过程为预期研究组的一部分授权IDE批准或有条件批准，使某些尚未解决的问题的回答能够与该组的招募同时进行。分阶段批准使得在保持对受试者的适当保护的同时，临床研究能够及时开始。在某些情况下，申办方提议在 IDE 申请中分阶段招收。在另外一些情况下，申办方要求批准完整的受试者小组，但是在下面描述的某些情况下，FDA可能决定对有限数量的受试者给予分阶段批准，作为不批准IDE的替代方案。

如上所述，在分阶段的临床研究中，FDA将对部分计划的受试者组给予批准或有条件批准，同时解决特定的未解决问题。如果还有其他需在45天之内解决的问题（其中可能包括需要澄清的问题或需要收集以支持未来的研究扩展的数据信息），FDA 可能会颁发有条件批准。或者，如果FDA和申办方认同将会提供的其他数据，且没有其他未解决的问题需要解决（即，在有条件批准的情况下），分阶段的临床研究可以得到批准，但第一阶段招收的受试者数量将被限制。

如果基于IDE提交材料得出的效益风险特征足够有利于证明一部分研究受试者的登记招收，那么分阶段临床研究允许在研究中启动受试者招收，同时通过限制研究性器械只接触更少的受试者，来额外减轻风险可能是适当的。在以下情况下，这种做法可能是适当的：

    - 通过在招收完整受试者组之前，审查临床研究早期招收的受试者的初始数据，来获得安全性的额外临床确认。

    - 需要进行额外的非临床检测，以更全面地描述器械性能，以便在允许测试全部受试者队列之前充分评估器械的潜在风险，并与临床研究的早期招收同时进行。

一旦将包含必要附加信息的IDE补充材料提交给FDA并认为该批可接受，将允许申办方扩招。在某些情况下，根据提交的信息，当收集其他数据以回答FDA的未解决的问题时，可能会准许部分扩大招收（即额外招收阶段，而不是扩大到全部招收）。在这种情况下，与第一阶段一样，如果第二次IDE补充（包括必要的附加信息）被提交给FDA进行审查并且认为是可以接受的，则将允许申办方扩大招收。

应完美设计招收阶段的规模和额外信息的报告时间，以便在数据审查时，研究招收无需停止。例如，如果FDA希望看到300个受试者的研究中的前30个受试者的7天安全性数据，则最好为第一阶段批准50个受试者。通过这种方式，在FDA审查前30个受试者的数据时，可以继续进行招收，在合适的情况下，还可以扩大招收。

分阶段批准最常见于在延长的时间内招募很多受试者的关键研究，17但也可能同样适用于其他临床研究。针对分阶段关键研究的一些额外考虑因素包括：

    - FDA要求的数据不应不恰当地向任何相关的利益相关者（包括申办方、研究者或研究管理人员）展示关键的研究数据，或者损害研究的统计完整性。如果所要求的数据必须要这样做，那么可行性研究可能会更恰当地回答这些问题。

    - 在申请上市时，需要受试者的完整计划队列数据。

    - 只有在所要求的附加信息不会改变临床研究或可能破坏数据判读的器械设计的关键要素（例如端点）的情况下，才能考虑分阶段的关键性研究。如果预计信息会导致这种改变，那么单独的可行性研究或早期可行性研究可能会更合适。在某些情况下，前瞻性定义适应性设计技术，而不是分阶段研究，可能允许进行关键性研究，以适应预先计划的研究变化（基于研究早期收集的数据，而不需要额外的可行性数据）。

    - 在批准所提议的关键性IDE之前，FDA可能会确定需要新的可行性数据，以便在一大组受试者可能面临研究的风险之前，对一小组受试者进行有关器械安全性的研究结果和/或潜在受益的全面检查。在这种情况下，批准可行性研究，而不是分阶段关键性研究，可能是合适的。可行性研究的数据可以用来通知设计和支持IDE批准未来关键研究。

# IDE未被批准

如果IDE申请未被批准，申办方在向IDE提交修正案，以回应FDA的信函中确定的缺陷，并随后收到FDA给予批准或有条件批准的新信函之前不能开始临床研究的招募。根据21 CFR 812.30（b）和 FD＆C 法案520（g）节的规定，FDA可能因以下任何原因而不批准IDE：

    - 未能遵守 21 CFR 第812部分或 FD＆C 法案第520（g）节的任何要求、任何其他适用的法规或法令，或IRB或FDA施加的任何批准条件。（21 CFR 812.30（b）（1））。

    - 申请或报告中含有重要事实的不真实陈述，或者忽略21 CFR 第812部分要求的重要信息。(21 CFR 812.30(b)(2)).

    - 申办方未能在FDA规定的时间内回复对附加信息的要求。(21 CFR 812.30(b)(3)).

    - 有理由相信受试者的预期受益和将获得的知识的重要性不会超过对受试者的风险（21 CFR 812.30（b）（4））。这一评估可能基于以下考虑：

- 受试者的安全。研究计划包含的内容会使受试者面临不可接受的可能风险，或未能充分保护研究受试者免受可能的风险（包括适当的监测和对研究的审查）。

    - 知情同意不充分。(21 CFR 812.30(b)(4))。同意书要求改变，以充分告知受试者关于该研究的内容，FDA必须在启动受试者招募之前对研究进行审查。如果要求的变化较小，且在开始受试者招收之前不需要FDA审查，可将其视为批准的条件，如第4节所述。

    - 所提出的调查系统不健全。(21 CFR 812.30(b)(4))。研究没有提出合理的科学问题，或研究也包括收集与该科学问题有关的数据或信息。

    - 有理由相信所使用的器械是不起作用的。(21 CFR 812.30(b)(4))。这一评估可能基于以下考虑：

- 获益可能性不充分。现有的数据表明，该器械对于在拟进行的研究中的使用被评估为是不起作用的，或者没有信息表明所使用的器械可能导致患者获益或能够产生的知识足以证明风险是合理的。例如，对于治疗器械而言，提交的内容未能为对于拟进行的器械的作用机制如何对利益结果产生影响做出科学合理的解释。或对于诊断器械而言，没有提供数据显示该器械对利益条件是有益的。用于支持器械的建议用途的科学说服力的信息或数据量将取决于与器械/程序相关联的风险水平以及可用于预期患者群体的替代选择。对于带有较低风险的器械，对器械如何导致患者获益进行科学解释可能就足够了。然而，对于对受试者造成更大风险的装置，特别是当市场上已存在可用的替代治疗方法、诊断装置或外科手术时，通常有必要提供支持患者受益可能性的初始证据。如果研究打算评估对患者来说无现存替代品的重大危险装置，和/或无法以合理的非临床模式评估受益可能性时，FDA可能允许有限的招收，作为可行性研究或分阶段关键研究。

    - 其他不适于开始或继续研究的情况。原因可能有器械的使用方式不正确，或缺乏：（i）先前调查或调查计的报告；（ii）用于器械的制造、加工、包装、储存以及在适当情况下的安装的方法、设施和控制；或（iii）对研究的监督和审查。(21 CFR 812.30(b)(5))。这一评估可能基于以下考虑：

- 器械安全。所提供的数据和信息不足以充分表征器械的安全特性，因此根据迄今为止提供的数据，认为进行人类临床研究是不合理的。特定的安全问题可能涉及需要额外的基本器械评估（例如，生物相容性、机械耐久性、药物或生物成分表征、电气安全性、软件确认或动物模型中的生物反应）或关于用于器械的制造、加工、包装、储存以及适当情况下安装的方法、设施和控制用于器械的制造、加工、包装、存储以及适当情况下安装的方法、设施和控制相关的其他信息。

# FDA通信中传达的信息

根据FD＆C法案第520（g）条，FDA不会因为一个关键研究的研究计划可能不支持上市销售的批准或许可而对IDE不予批准。但是，如果FDA认为需要对研究进行修改才能达到这个目标，FDA将向申办方传达这样的考虑，以使其更加清楚和可预见。此外，FDA将向申办方传达FDA所提出的考虑对未来提交的与所提议的研究相关的内容而言很重要。这些考虑将通过以下方式进行传达：

    - 研究设计评估。对于关键研究，FDA的决定函中将指出FDA认为：（1）如果其能在不引起不可预见的安全问题基础上成功执行且达到所述端点，研究设计是否足够且可以可以支持未来的上市批准或许可；或（2）是否需要进行额外的修改才能进行研究。类似地，对于旨在支持未来关键研究的可行性研究，FDA的决定函将指出FDA是否认为研究设计足以支持研究目标。

如果FDA认为关键研究设计是足够的并且可以支持未来的上市申请，那么FDA只有在申办方对器械或研究设计做出了实质性的改变，或批准IDE以后出现了与安全性或有效性的决定相关的重要问题时才考虑对研究设计的评估进行修改。在这种情况下，FDA将承认其评估中的变化，记录变更的理由，并与申办方讨论确定的问题如何与安全性和有效性相关。适当的管理方案将支持FDA的决定。

    - 研究设计注意事项。如果FDA确定本机构认为应该解决以使得研究能够支持申办方的既定目标（例如未来的上市申请或未来的研究）的关注点与受试者安全无关，，则FDA应将这些“研究设计注意事项”传达给申办方。在FDA提供建议的方法来解决研究设计的注意事项时，FDA将坚持最小负担原则，这意味着它只会建议它认为对能够成功解决有关批准/许可未来上市申请或研究的未决问题有必要的修改。鼓励但不要求申办方解决研究设计问题。选择提出更改以解决指出的研究设计考虑事项的申办方必须在实施前获得FDA的批准（参见第9节）。如果FDA建议对临床研究性的计划进行重大修改，则FDA可能会建议申办方在根据IDE提交修改之前提交一份预提交文件来讨论研究设计。

可能的研究设计考虑（如果与受试者保护无关）的例子包括与以下相关的建议：

- 主要终点和重要的次要终点以及研究成功的标准

- 随机化和控制计划

- 盲法（掩蔽）

- 后续时间和评估

- 统计计划，包括：

- 关键端点分析的统计方法

- 样本量和取样本领

- 缺失数据处理

- 类型-1错误控制

- 期中分析和停止规则

- 可持续性

- 病例报告表

- 入选标准

- 核心实验室和独立审判委员会

    - 未来的考虑。未来的考虑是FDA认为申办方在准备上市申请或未来临床研究时应该考虑的问题或建议，但是这些问题或建议不必在使目前的研究能够支持其既定目标时解决。未来的考虑旨在向申办方提供有用的、不具有约束力的建议，这些建议是IDE没有特别强调的可能与未来申请重要要素的。传达给申办方的未来考虑并不是要列出申办方在准备将来提交材料时应考虑的所有其他问题。典型的未来考虑的例子包括对以下内容的讨论：

- IDE 临床调查在支持某些索赔或适应症方面的已知局限性。例如，FDA可能会提醒申办方，由于具体的排除标准，所有基于临床调查批准/认可的供使用的适应证将限于该特定人群，而不是更广泛的人群。

- 特定的非临床测试，虽然不需要支持IDE的批准，但需要支持上市申请。例如，FDA可能已经接受了较短期的器械耐久性测试来支持IDE批准，但仍会提醒申办方需要长期测试来支持上市申请。

# 知情同意文件

在所有事项中，通知潜在研究对象与参与该临床研究相关的可能风险、益处和替代选择的过程，是正确研究行为的必要元素。作为IDE审查的一部分，FDA将对知情同意文件作为IDE的一部分进行严格审查。为了支持IDE的批准，知情同意文件必须符合21 CFR Part 50的要求。处理与知情同意有关的小问题的更改可以作为第4节中讨论的批准条件处理。解决重大问题的改变通常需要在实施之前由FDA进行审查，并可能成为不予批准的理由（见第6节）。有关知情同意的其他信息可以在FDA网站上查到：知情同意指南—信息表：机构审查委员会和临床调查员指南(http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm126431.htm).

# 对IDE的补充材料、报告和修改

一般而言，报告旨在为FDA对临床调查的日常监测提供通知或更新，而补充材料旨在寻求FDA对新的或不同内容的批准。

补充材料向IDE提交补充材料有几个原因，其中包括：

    - 要求批准对临床调查（例如，调查方案或知情同意）的更改，包括为回应FDA先前指出的研究设计考虑而提出的更改；

    - 要求批准对研究性器械（例如，器械设计或制造）的更改；

    - 通知FDA不需要事先批准的对研究或器械所做的更改（即，五天内通知）；

    - 请求批准一项新研究（如，关键研究），该研究与早期研究（如可行性研究）同属一个IDE，研究相同的器械，用于相同的适应症；

    - 请求批准增加受试者和/或研究位置的数量以扩大研究。这可能是基于申办方提供的分阶段批准中所要求的数据；

    - 请求批准以不同于批准的研究方案中描述的方式终止招收和/或后续行动；

    - 通知FDA研究暂停，以及之后的请求批准恢复暂停的研究；

    - 请求批准同情性用药，现场案例演示或其他方案偏差；和

    - 请求延长回复FDA信函或满足报告要求的时间。

FDA对补充材料的决定过程与原始IDE提交的过程类似，具有相同的决定选项（即批准、有条件批准和不批准）和审查和响应时间期限。与原始IDE申请类似，IDE补充材料将收到对全部补充材料的一个决定（即批准、有条件批准或不批准）。如果一份补充材料有条件通过审查或未被批准，那么申办方对FDA信函中确定的缺陷的回应将被指定为该补充材料的修正案。

FDA对申请变更补充材料的审查和对原始IDE提交的审查之间的显著差异在于，FDA 不批准补充材料所申请的对已批准的研究的变更，并不意味着IDE研究本身不被批准。例如，如果经批准的IDE的补充材料请求批准对临床调查的更改，而该补充材料未被拒绝，则申办方可能无法执行所请求的更改。然而，先前批准的临床研究仍然得到批准，并可以继续进行。

报告

向IDE提交报告有几个原因，其中包括：

    - 为经获得临床研究部位豁免批准的研究提供要求的一年两次的研究者/部位/IRB报告信息；

    - 向FDA提供年度报告，并根据FDA要求提供更频繁的临时报告；

    - 通知FDA未能获得知情同意；

    - 通知 FDA紧急使用；

    - 向FDA报告同情性用药或直播案例的批准结果；

    - 根据21 CFR 812.150（b）（1）的要求，向FDA报告意外的不良器械影响；

    - 通知FDA受试者招收完成；

    - 通知FDA一项研究完成（包括所有患者随访）；

    - 向FDA提供最终的IDE报告；

    - 酌情通知FDA有关正在进行的临床调查的其他信息。

对于IDE报告，如果有问题或要求提供更多信息，FDA将在30天内回复申办方；否则，FDA可能会在没有向申办方发出正式答复函的情况下结束提交。在这种情况下，FDA 一般会通过邮件通知申办方提交已经结束。如果报告有缺陷，申办方对FDA通报中指出的缺陷的回应被指定为该报告的修正案。

修订

任何对补正通知的回复都是对发出该补正通知原因的提交信息的的修订。可提交修订至三类上级文件类型中的一类：原始的IDE，IDE补充和IDE 报告。重要的是，所有的缺陷得到解决前可接受提交多个修订。

# 示例

以下是说明如何使用不同的IDE决策机制的典型示例。

## 10.1.	示例1

申办方提交了一个原始的IDE申请，以开展30位受试者参与的利用永久性植入器械治疗严重的慢性疾病的可行性研究。这项研究旨在为今后的关键研究提供数据支持。

FDA 的审查得出如下结论：

    - 在提出的严格监测方案下，所提供的数据足以为可行性临床评估提供支持。

    - 由于对该装置长期存在的后果仍有疑问，在批准更多受试者暴露于该器械内进行关键研究之前，需要提供包括组织学的长期动物数据。

    - 申办方提出的后续评估不包括特定的评估，该评估虽然不是受试者安全问题，但是对评估器械的性能很重要。

    - 知情同意书未传达与本研究相关的潜在风险。

FDA认定，如果对知情同意书进行修改，则没有任何问题阻止申办方启动可行性研究。因此，FDA通过向申办方发出有条件批准信函。该信函中规定，申办方可以使用经修改的包含上述潜在风险的知情同意书，启动受试者招收，但条件是，申办方应在自FDA的信函发出之日起的45天内,提交修改后的同意书，以供FDA进行审查。

此外，FDA的信函中指出，FDA认为，为了能使可行性研究为今后的关键研究提供支持，需要对研究设计进行修改。FDA的信函附件中包括一项研究设计考虑，建议申办方对后续评估进行修改，将上述评价包含在内。附件中还包括一项未来考虑，关于启动未来的关键研究之前可能需要较长期的动物研究以收集额外的安全数据，除非申办方能够提供额外的数据，或者可以给出科学有效的理由，解释为什么不需要这样的研究。

申办方在45天内提交了一份修改后的IDE决策，回复FDA的有条件批准信函。除了解决知情同意问题之外，提交时还提供了一份修改过的临床方案，以解决FDA的信函中提到的研究设计考虑。FDA无条件地批准IDE决策。FDA的批准信中指出，FDA 认为研究设计足以为研究目标提供支持。

## 10.2.	示例2

申办方提交了一个原始的IDE 申请，请求批准在10个部位对300位受试者开展关键性研究，评估永久性植入器械治疗严重慢性疾病的安全性和有效性。

经FDA指出，以下问题须在启动研究受试者招募之前予以解决：

    - 评估可能失效模式的非临床耐久性试验不足。

    - 招收标准中没有排除研究中需要对比增强成像的具有严重肾功能不全的和对该装置存在禁忌的受试者。这一子组中产生严重不良事件的风险非常之高，不应招募在该研究中。

FDA还指出了其认为应该解决以为上市申请提供支持的以下研究设计问题：

    - 申办方提出采用历史对照的方法，但FDA认为需要并行采用随机对照组的方法，因为现有的历史对照数据并不代表当前的护理标准。

    - 申办方提出采用为期3个月的后续评估时间，FDA则认为，鉴于对该器械的基本长期安全性和有效性问题的考虑，应采用为期6个月的后续评估时间。

    - 关于与安全端点相关的参数的定义尚有不足之处。

    - 该议定书需要包括关于统计分析计划的其他细节。

鉴于对前两个问题的考虑，FDA不批准该项研究。FDA的信函附件中传达了对上述研究设计的四方面考虑，申办方无需解决这些问题。

回复FDA的信函时，申办方提交了一份修改后的IDE决策，其中包括额外的耐久性测试数据和修改后的临床方案。对方案的修改部分包括对招募标准的更改，排除了特定亚群体的问题。修改后的临床方案针对每项不足之处均特别做出了回应。此外，还针对FDA的研究设计考虑做了修改。特别地，申办方提出了更长的后续评估期限，但仍然认为，采用历史对照的方法是合适的。

FDA对该修正方案的审查中，未发现任何阻止申办方启动该项研究的问题。FDA认定，所提供的耐久性测试数据，强有力地证明了长期器械的性能之佳,且为在一小群受试者中进行的器械研究提供充分支持。然而，这些数据并不足以充分解决FDA的问题，在对所有受试者组开展研究风险之前，应进行长期非临床耐久性测试。此外，虽然修订的研究设计部分解决了FDA的问题，但根据已知信息，FDA仍然认为，需要并行采用随机对照组的方法，使该研究能够为未来的上市申请提供支持。

FDA发出了一封阶段性批准信，允许申办方开始对最多50位受试者的五个部位的研究招募。FDA在信函中通知申办方进行研究招收时，同时应开展长期耐久性测试。该项测试结果需有利于研究的展开。FDA 在信函中还表明，FDA认为目前的研究设计不太可能为市场应用提供支持。在 FDA的信函附件中包含了研究设计的考虑，解释了为什么FDA认为仅采用历史对照的方法是不够的，还需并行采用随机对照组的方法。

申办方提交了一份预提交材料，探讨了一项针对采用并行对照组方法的新提议。FDA和申办方共同努力，对申办方的提议进行细微修改，以解决FDA关注的问题。

申办方提交了一份IDE的补充材料，以对预提交方案中所讨论的研究设计进行修改。FDA批准了IDE的补充材料。FDA在批准信中通知申办方，FDA认为提交方案中提供的研究设计是充分的，且假如该研究设计可以成功实施，且可以在不引起不可预见的安全问题的情况下满足规定的端点要求，则可以对未来上市申请提供支持。在开展耐久性测试时，登记受试者的数量仍限定为50位。

两个月后，该项研究的登记受试者为37例，申办方提交了一份含有耐久性测试结果的IDE补充材料，并请求批准招募至300例受试者。FDA认为这些结果可以接受，批准了申办方招收全部受试者组。

## 1.3	示例3（根据示例2作的修订）

申办方提交了一个原始的IDE申请，请求批准在10个部位对300位受试者开展关键性研究，评估永久性植入器械治疗严重慢性疾病的安全性和有效性。FDA指出了示例2中描述的相同问题。与示例2不同，申办方选择不解决FDA的信函附件中研究设计考虑的问题。FDA在（对初始阶段和之后的整个招收阶段的）批准信中通知申办方，FDA认为目前的研究设计不太可能为上市申请提供支持。提供的研究设计考虑中解释了FDA认为需要修改的部分以使该项研究能够为上市批准提供支持。然而，申办方选择按照目前的设计进行研究。

# 结论

FDA承认，允许对医疗器械进行及时有效的临床研究的同时，确保采取适当的受试者保护措施，对公众健康是有益的。如本文件所述，在决定是否批准IDE申请时，FDA会考虑许多因素。在适当的情况下，FDA寻求灵活解决悬而未决的问题（例如，批准条件、阶段性批准和未来考虑等方面）的方法，以便能够在没有不必要延迟的情况下开展临床调查，同时能够确保人类受试者受到充分保护。

21 CFR 812.3(m)：重大风险装置是指一种研究性装置：

（1）用作植入物，对受试者的健康、安全或福祉构成潜在严重危险；

（2）声称的用途是支持或维持人类生命，可能对受试者的健康、安全或福祉构成潜在严重危险；

（3）在诊断、治疗、减轻或治疗疾病方面的用途至关重要，或者以其他方式预防人体健康受损，且对受试者的健康、安全或福祉构成潜在严重危险；或

（4）以其他方式对受试者的健康、安全或福祉构成潜在严重危险；

本指南不提供与临床研究设计相关的具体信息，也不讨论应在IDE申请中应提供的具体内容。有关这些主题的更多信息，请参阅FDA的规定（21 CFR Part 812）以及FDA的“IDE政策和程序指南”

(http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080202.htm).

欲了解更多信息，请参阅FDA“医疗器械申请书反馈意见请求”指导原则：FDA预提交程序和食品药品监督管理局工作人员会议——行业和食品药品监督管理局工作人员指南。”

http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM311176.pdf

21 CFR 812.30.

正如在第5节中所讨论的，被批准或有条件被批准的IDE申请登记，在某些情况下，可能被限制在预期登记总数的一部分（即“分阶段批准”），同时某些未解决的问题与临床研究登记同时解决。

传统上，FDA 将有条件批准的 IDE 视为“有条件的批准”。FDA认为，术语“有条件的批准”更合适，因为该术语表明，IDE 已经获得批准，并且可以在不需FDA进一步审查的情况下开始。

21 CFR 812.3(n):申办人是指发起但并不实际进行研究的人，即：研究设备在另一人的直接指导下进行管理、分发或使用。利用一名或多名自己的员工进行其发起的研究的个人，而非个体，是申办人，不是申办研究者，而此处的员工是研究人员。

21 CFR 812.3(o):申办研究者是指单独或与其他人一起发起并实际进行研究的个体，即：研究设备是在其直接指导下管理、分配或使用的。该术语不包括个体以外的任何人。申办研究者在这部分的义务包括研究人员的义务和申办人的义务。本文档的其余部分使用“申办人”一词，既指申办人也指申办研究者。

本文件和FDA信函中的“批准”一词是指无条件批准。

本文档的其余部分引用45天作为规定的时间范围。申办人也可以要求延长这个时间范围，包括为什么需要延期的理由，且不会影响研究的完整性或受试者保护。

FDA的规定中不对进行IRB审查的具体时间进行规定，只要在研究开始之前即可。21 CFR 812.42.由于FDA审查通常会对方案进行修改，因此在提交方案供IRB 审查之前，申办人可决定等待直至获得FDA 批准或者有条件批准。

在有条件批准函中指出的知情同意问题，必须在招募受试者之前得到纠正，但可以在研究招募开始后由FDA审查。

自2013年8月19日起，所有对有条件批准或不批准信函的中指出的缺陷做出回应的提交均被指定为“IDE修订”。在该日期之前，对有条件批准信函的回复被指定为“IDE补充”。

一般来说，FDA不会就该机构认为需要超过45天才能解决的问题发布有条件批准。如果FDA指出了这些问题，但确定这些问题不应该阻碍开始在研究中受试者招收，那么FDA可能会发布一个分阶段批准，如第5节所述。

FDASIA第606条对FD＆C 法第520（g）节进行了修改，即除了由法规确定的其他原因之外，当所涉及的设备含有对临床研究的受试者的安全的不合理风险时，增加了对研究施加“临床限制”的权力。

本节的其余部分将使用术语“分阶段批准”来指分阶段批准和有条件的分阶段批准。

1

可行性研究是发展性研究（不打算提供支持上市申请的主要临床证据）。早期可行性研究在题为“早期可行性医疗器械临床研究的试验用器械豁免（IDE），包括人类首次（FIH）研究”的指导文件中进行了讨论（可在 http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices 获取 / DeviceRegulationandGuidance / GuidanceDocuments / UCM279103.pdf）。

不对未被批准的IDE提交回应的时间期限进行规定。

如本指南中所用的，“风险”主要是指可能性较大的风险，而不是任何可能的风险。

根据“FD＆C法”第517A 条（“517A决议”），不批准或批准IDE决定是“重大决定”。根据517A，可以对与IDE可批准性无关的因素，如研究设计评估、研究设计考虑事项和未来考虑进行要求，但不视为重要决定。有关517A决定和非517A决定的更多信息，请参阅FDA指南草案“设备和放射学健康申诉程序中心：关于517A的问题和解答，”可查看 http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm352248.htm; 最终确定时，这一指南将代表机构带这一主题的当前见解。

任何保护研究对象所需的研究设计变更都将作为可能导致IDE不批准的缺陷（如第6节所述）进行传达，并且不会作为研究设计考虑进行传达。

题为“临床调查过程中的变更或修改”的指导性文件（可查看http://www.fda.gov/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm082145.htm）讨论了需要FDA批准的变更类型以及符合通知条件的变更类型。有关在早期可行性研究中使用5天内通知的更多指导，请参阅标题为“早期可行性医疗设备临床研究，包括首次在人类（FIH）研究中的研究性设备豁免（IDE）”的指导性文件（可查看http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM279103. pdf）。

题为“IDE政策和程序指南”的指南（可查看 http://www.fda.gov/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm080202.htm）讨论了“同情性用药和紧急使用”。

如果提交的补充材料是为了解决研究中的安全问题，FDA可能会决定将研究置于临床限制状态。

由于在本示例提交中未有针对不足之处而提出任何修改，因此将其视为补充性提交而非修订性提交。