## 人道主义器械豁免（HDE）：

## 问题与回答

HDE持有人、机构审核委员会、临床研究者及美国食品药品管理局工作人员

指南草案

本指南文件仅为征求意见而发布。

文件发布日期： 2014年3月18日

您应当于本指南草案在联邦公报上的通告发布之日起90天内提交有关本文件草案的意见和建议。电子意见提交给http://www.regulations.gov。书面意见提交给美国食品药品管理局卷宗管理部（HFA-305），5630 Fishers Lane rm. 1061, Rockville，MD 20852。所有意见都应该以联邦公报中所公布的可用通告中列出的案卷编号进行标识。

如对本文有任何问题，请联系医疗器械和辐射健康中心（CDRH）的HDE项目工作人员，电话：301-796-5640；或者您也可以联系生物制品评估和研究中心（CBER）的交流、外联和发展办公室，电话：1-800-835-4709或301-827-1800。

最终确定以后，本文将取代于2010年7月8日发布的“HDE持有人、机构审核委员会 （IRB）、临床研究者和美国食品药品管理局工作人员指南：人道主义器械豁免（HDE）管理规定：问题与回答”

|  | 美国食品药品管理局 医疗器械和放射卫生中心 生物制品评估和研究中心 罕见病产品开发办公室 |
| --- | --- |

前言

#### 额外副本

#### CDRH

您可以通过互联网获取额外的副本，也可以通过向CDRH-Guidance@fda.hhs.gov发送电子邮件请求取得本指南的副本。请使用文件号(1668)标识您所请求的指南。

#### CBER

如有需要，请联系交流、外联和发展办公室（HFM-40）请求提供本指南的副本：美国马里兰州罗克维尔市罗克维尔大道1401号200N室，邮编：20852-1448；或者拨打电话：1-800-835-4709或301-827-1800；或者发送电子邮件至ocod@fda.hhs.gov；或者通过网络查阅下载：http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatory Information/defaul t.htm。

#### OOPD

此外，还可以联系美国食品药品管理局特殊医疗计划办公室的罕见病产品开发办公室（OOPD）获取本指南的副本：美国马里兰州银泉市新罕布什尔大道10903号，邮编：20993；或者拨打电话：301-796- 8660；或者通过网络查阅下载：http://www.fda.gov/ForIndustry/DevelopingProductsf或RareDiseasesConditions/default.htm。

除此之外，您还可以发送电子邮件至或phan@fda.hhs.gov请求提供本指南副本。

目录

引言	1

定义	2

HUD认证和HDE申请	3

联系信息	6

FDA对HDE申请的审核	6

营利资格	9

HDE和儿科患者	13

在FDA批准 HDE以后	14

机构审核委员会 （IRB）的作用	17

HUD在紧急情况下的使用	24

图1：IRB的HUD审核决策树	26

## 人道主义器械豁免（HDE）：

## 问题与回答

HDE持有人、机构审核委员会、临床研究者及美国食品药品管理局工作人员指南草案

本指南草案在最终定稿时将代表美国食品药品管理局（FDA）对此主题的当前见解。它不为任何人构建任何权利，也不对FDA或公众有约束力。如果满足适用的法规和条例要求，您可以使用其他替代方法。如果您希望就替代方法进行讨论，请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上所列的电话号码。

- 引言

本指南草案回答了关于依据《联邦食品、药品和化妆品法案》（FD&C法案）第520节第（m）条获得批准的人道主义用途器械（HUD）和人道主义器械豁免（HDE）的常见问题。于2012年7月9日签署后生效的《美国食品药品管理局现代化法案》（FDASIA）第613节（《公法》第112-144号）对FD&C法案第520节第（m）条进行了修订。

HUD指的是一种用于诊断或治疗患者疾病或病情的医疗器械，而在美国每年有少于4000人受到这些疾病或病情的影响或者出现相应的表征。HDE申请是HUD器械寻求上市批准的第二步。欲了解更多关于上市批准程序第一步——准备并提交至美国食品和药品监督管理局（FDA或当局）罕见病产品开发部（OOPD）的信息，请参阅FDA于2014年1月24日发布的指南，“人道主义用途器械（HUD）认证” （“HUD 认证指南”）。

在本指南中，“您”或“我”指的是HDE持有人、机构审核委员会（IRB），或者临床研究者，具体取决于问题的提问方式，“我们”指的是FDA。

### FDA的指南文件（包括本指南）不具备法律上可执行的要求。相反，指南描述了机构目前对某一主题的看法，应视为建议，除非引用了具体的法规或法定要求。在机构指南中使用“应该”一词意味着建议或推荐某些东西，但不是必需的。

### 定义

#### 什么是人道主义用途器械（HUD）？

根据21 CFR 814.3（n）的定义，HUD是一种“用于诊断或治疗患者疾病或病情的医疗器械，而在美国每年有少于4000人受到这些疾病或病情的影响或者出现相应的表征。”

#### 什么是人道主义器械豁免（HDE）？

根据21 CFR 814.3（m）的定义，HDE是一种按照21 CFR第814部分“在[FD&C法案]第520节第（m）（2）条的授权根据[FD&C法案]第514节和第515节的要求寻求人道主义器械豁免”提交至FDA提交的“上市前批准申请”。除其他准则外，HDE批准以FDA的决定为基础：HUD将不会使患者暴露于因器械的使用而造成疾病或伤害的不合理或重大风险之中，而且器械的使用所带来的可能的健康利益超过其所造成的疾病或伤害风险，同时还考虑到了当前可用器械或替代治疗形式可能的风险和效益（FD&C法案第520节第（m）（2）（C）条；21 CFR 814.104（b）（3））。此外，为获得HDE批准，FDA必须确定器械不可用于患有未获得HDE批准的疾病或病情的患者，而且除了经HDE或试验性器械豁免（IDE）的另一种器械外，无类似器械可用于治疗或诊断此类疾病或病情（FD&C法案第520节第（m）（2）（B）条；21 CFR 814.104（b）（2））。

FDA的HDE批准授权申请人可依据特定的利润和使用限制出售其HUD。除特定情况外，根据HDE经批准的HUD不可以营利为目的而出售，而且仅可在获得IRB的批准其可在医疗设施中使用后才可使用，但是某些紧急情况除外。关于利益的问题的更多信息请见于问题17，关于紧急使用问题的更多信息请见于问题60和61。

#### 什么人是HDE持有人？

在本指南中，HDE持有人为其HDE获得FDA批准的个人或实体。

#### “使用 ”HUD是什么意思？

本文中的“使用”一词，当未经限定时，指根据HDE的批准，按照其批准标签和适用症使用HUD对患者进行治疗或诊断。

### HUD认证和HDE申请

#### HDE申请人如何知道他们的器械是否有资格获得HDE批准？

在向FDA提交HDE申请之前，HDE申请人必须先准备一份HUD认证请求并提交至OOPD以获得HUD认证（参见21 CFR 814.102（a））。在审核HUD认证请求的过程中，FDA将决定器械是否适用于在美国每年可使少于4000人受到影响或出现相应表征的罕见疾病或病情。如果器械适用于诊断目的的，FDA将决定证明在美国每年少于4000人受到影响或出现相应表征的文件是否是经过该器械而得出诊断结论的（参见21 CFR 814.102（a）（5））。欲了解更多关于HUD认证请求的准备与提交的信息，请参阅HUD认证指南。在收到HUD认证后，HDU申请人可以向适当的指定中心（CDRH或CBER）提交HDE申请。

请注意，如果您的器械是组合产品的一部分，而且您对HDE途径感兴趣，仅获得HDE可能并不足以使产品上市。欲了解更多关于组合产品的上市通道和监管要求的问题，请联系组合产品办公室，电话：301-796-8930；电子邮箱：combination@fda.gov。

#### HDE申请中需包含什么信息？

在HDE申请中，申请人必须提供下列信息：

  - FDA所签发HUD认证函的副本或参考（21 CFR 814.104（b）（1））；

  - 关于HUD为什么在HDE未获得批准的情况下不可使用的解释说明，以及一份关于类似器械（HDE批准的另一种HUD或经批准的IDE中的器械除外）可用治疗或诊断疾病或病情的声明。另外，申请中还应包含关于当前可用器械或在美国替代性治疗方式的风险和效益的讨论（21 CFR 814.104（b）（2））；

  - 关于因器械的使用所带来的可能的健康效益超过其损伤或疾病风险的解释说明，其中应考虑到当前可用器械或替代治疗方式可能的风险或效益。而且，解释说明中应包括潜在疾病过程或病情的解释、说明或原理，以及器械对于疾病过程或条件的已知或假设的反应机制（21 CFR 814.104（b）（3））；

  - 器械的收费情况，如果器械金额超过250美元，应提供一份由独立注册会计师根据美国注册会计师协会的声明或其认证标准出具的报告。或者除上述报告外，申办方也可以通过组织的负责人提供一份认证，以证明器械收费不超过器械的研究、开发、制造和分销成本。如果器械费用少于250美元或更少，则不要求提供由独立注册会计师出具的报告或由组织负责人所出具的认证（参见FD&C法案第520节第（m）（6）（D）条；21 CFR 814.104（b）（5）。即使HDE申请人要求FDA审议HUD是否满足特定的合格标准以获得上市资格（参见下文“营利资格”一节中关于如何请求以营利为目的而上市出售的探讨），申请人必须还要在HDE申请中提交成本计算的相关记录。如果经HDE批准的HUD在一年中的发货量或销售量超过年度分配数量（ADN）（参见问题19和23），则后续年份中器械的销售应符合一般的禁止营利要求；以及

  - 21 CFR 814.104中规定的其他要求。

2007年《美国食品药品管理局现代化法案》（FDAAA）第302节，《公法》第110-85号（2007年），2007年《儿科医疗器械安全与改进法案》，添加了FD&C法案第515节A部分，除其他要求外，该部分还要求提交所有原始HDE申请中的额外信息（如果这些信息可用的话）。具体地说，FD&C法案第515节A部分要求每一份新HDE申请在现成可用信息的基础上，包含遭受器械计划用于治疗、诊断或治愈的疾病或病情的任何儿科亚群的说明，以及受影响的儿科患者的数量（参见FD&C法案第515节A部分第（a）（2）条）。

希望为他们的HDE申请提交“模块化HDE”的申请人可以使用FDA于2003年11月3日发布的指南，“行业及FDA工作人员指南：上市前批准申请的模块化审核” （可见于 http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationADNGuidance/Guidanc eDocuments/UCM089767.pdf）中所概述的程序。在该指南中，“模块化HDE”是各章节的汇编，或者是不同时间分“模块化”提交并组成一个整体的HDE申请。HDE 申请人应在HDE模块化申请中随附FDA所签发HUD认证书的副本或参考。而且，其中的模块应符合HDE申请中所需信息的要求（参见21 CFR 814.104）。如问题15中所讨论的那样，HDE申请无相关用户费。如果申请人先要提交模块化HDE，请联系HDE工作人员，电话：301-796-5640。

#### FDA认为什么是“类似器械”？

“类似器械”不需要与所提交HDE申请中的器械相同。在决定是否存在类似器械时，FDA会考虑：

  - 器械的适用症和技术特性；

  - 器械旨在治疗或诊断的患者人群；以及

  - 器械是否满足已识别患者人群的需求。

#### 如果有另一种类似器械可用于治疗或诊断所述疾病或病情，申请人可以提交HDE申请吗？

正如所指出的那样，HDE批准资格部分取决于FDA认为无类似器械可用于治疗或诊断疾病或病情的决定，特定情况除外（参见FD&C法案第520节第（m）（2）（B）条）。我们将仅在下列情况下对HDE申请进行审议：

  - 无类似器械可用于治疗或诊断疾病或病情；或者

  - 类似器械仅在另一份经批准的HDE申请下可用和/或在批准的IDE下进行研究（21 CFR 814.104（b）（2））。

FDA可能会拒绝将HDE申请存档，如果FDA认为有类似器械可用（另一份经批准的HDE申请或者经批准的IDE下的器械除外）于治疗或诊断HUD批准中涉及的疾病或病情（参见21 CFR 814.112（a）（2））。而且，如果我们认为有可用的类似器械，我们不会批准HUD的HDE申请（参见FD&C法案第520节第（m）（2）（B）条）。

- 联系信息

#### 申请人向谁提交HDE申请？

按照21 CFR 814.104的要求提交所要求数量的HDE申请的副本至：

如果是CDRH负责监管的产品

美国食品药品管理局

医疗器械和放射卫生中心

文档控制中心– WO66-G609

10903 New Hampshire Avenue

Silver Spring, MD 20993-0002

如果是CBER负责监管的产品

美国食品药品管理局

医疗器械和放射卫生中心

文档控制中心(HFM-99)

1401 Rockville Pike, Suite 200N

Rockville, MD 20852-1448

### FDA对HDE申请的审核

#### 如果FDA批准了我的HDE申请，这是否表示我的HUD已获得 “FDA批准”？

是的。器械获得HDE批准就等于获得了上市批准，但这是以下列证据为基础的：器械将不会使患者暴露于不合理或重大疾病或伤害风险之中，而且因器械的使用所带来的可能的健康风险效益超过其使用所带来的伤害或疾病风险，其中考虑到了当前可用器械或替代治疗形式的可能的风险和效益（参见FD&C法案第520节第（m）（2）（C）条；21 CFR 814.104（b）（3））。如果HUD满足HDE的批准标准，就可以免于按照FD&C法案第514节和第515节的规定提供一个合理的有效性保障。FDA对HDE的批准授予了申请人按照所批准的标签及适用症出售其HUD的权利，但是此授权会受到FD&C法案第520节第（m）条所提出的某些利益或使用限制的影响。

#### FDA审核原始HDE申请需要多长的时间？

在适当文件控制中心收到公认可归档的HDE申请后，FDA有75天的时间向HDE申请人发出批准令、批准函、未获批准函或拒绝批准令，见FD&C法案第520节第（m）（2）条；21 CFR 814.114）。HDE的归档意味着FDA已经认为该申请足以满足实质审核的要求（参见21 CFR 814.112）。在FDA收到HDE后的30天内，FDA将通知HDE申请人其申请是否已归档（参见21 CFR 814.112）。

#### HDE修订或补充材料的审核时间表？

HDE修订材料（参见21 CFR 814.106）和补充材料（参见21 CFR 814.108）的审核时间表为75天，和HDE原始申请的审核时间一样，除需提交30天通知作为补充外，该审核时间与HDE原始申请的审核时间相同（21 CFR 814.108，814.39（f）））。

#### HDE修订材料、补充材料和报告需遵守与上市前批准申请的相同规程的要求吗？

通常情况下，HDE的修订材料、补充材料和报告应遵守PMA相同规程的要求。特殊HDE要求请参见21 CFR 814.106、814.108、814.110和814.126。欲了解更多关于HDE补充材料的信息，请参见问题33。

#### HDE和PMA批准之间有什么差异？

获得HDE批准的HUD就等于获得了上市批准，除其他准则外，这一点要基于下列基础：FDA认为HUD将不会使患者暴露于不合理或重大疾病或伤害风险之中，而且因器械的使用所带来的可能的健康下效益超过其使用所带来的伤害或疾病风险，其中考虑到了当前可用器械或替代治疗形式的可能的风险和效益（参见FD&C法案第520节第（m）（2）（C）条；21 CFR 814.104（b）（3））。

其HDE获得批准的器械可免于遵守提供合理的有效性保障的要求。HUD旨在用于治疗或诊断在美国每年有少于4000人受到影响或表现出相关表征的疾病或病情。HDE持有人可以因其HUD而获利，但是要遵守ADN的限制要求，所以只有器械满足FD&C法案第520节第（m）（6）（A）（i）条的禁止营利要求和第520节第（m）（6）条的限制要求才能以营利为目的而出售（参见“营利资格”一节下关于这些营利许可的进一步讨论）。此外，HUD在设施中投用之前通常还应获得IRB申请（参见FD&C法案第520节第（m）（4）条；21 CFR 814.124）。

上市前批准程序是FDA评估三类医疗器械安全性和有效性的科学监管审核程序。三类医疗器械（1）用于支持或维持人类生命或其使用对于防止人类健康受损有重要意义，或呈现出潜在不合理疾病或伤害风险；以及（2）已存在的信息不足以确定一般和特殊管理规定，但足以提供器械安全性和有效性的合理的保证（参见FD&C法案第513节第（a）（1）（C）条）。通常情况下，三类器械在上市之前必须根据FD&C法案 第515节的规定获得PMA批准。一旦获得批准，这些器械就可以上市并在它们的批准标签限制内进行销售，并且不受价格限制。

#### HDE申请是否需要缴纳用户费？

不需要。根据2002年《医疗器械用户费和现代化法案》的规定，如2012年《医疗器械用户费修正案》的重新授权及修订，HDE申请可免除用户费。

#### 质量系统（QS）法规（21 CFR第820部分）是否适用于HUD？

是的。HUD需要遵守《美国联邦法规》第21篇第820部分的QS法规。关于制造过程的额外信息，请参阅FDA于2003年2月3日发布的指南，“特定上市前申请审核的质量系统信息”（可见于 http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationADNGuidance/Guidanc eDocuments/ucm070899.pdf）。如果您认为您无法遵守或不应该遵守QS法规的要求，您可以请求豁免任何器械QS法规要求或获准与其存在偏差。如21 CFR 820.1（e）所述，豁免或获准存在偏差的请愿必须按照21 CFR 10.30中规定的程序提交。

- 营利资格

#### 什么类型的 HUD有营利资格？

除在特定情况下，在HDE下获得批准的HUD的出售价格不得超过器械研究与开发、制造或分销的成本（即，营利）。根据FD&C法案第520节第（m）（6）（A）（i）条，如FDASIA的修订规定，如果器械满足下列准则（在本指南为“营利准则”），HUD仅可在收到HDE批准后以营利而出售：

- 器械旨在治疗或诊断出现在儿科患者或儿科亚群中的疾病或病情，而且器械的标签中注明可用于出现上述疾病或病情的儿科患者或儿科亚群；或者

- 器械旨在治疗或诊断未出现在儿科患者中或者根据出现在儿科患者中的数量来看器械的开发是不可能的、非常不切实际的或不安全的。

如果HDE批准的器械不满足资格标准中的任何一条，在该器械不可以营利为目的而出售。

其器械满足任何资格标准且希望以营利为目的而出售它们的HUD的HDE申请人应该准备充足的支持性文件并以HDE申请的方式提交至FDA，以向FDA证明其HUD满足资格标准的要求。在FDASIA颁布之前其HDE已获得批准且希望通过出售其HUD而获利的HDE持有人准备充足的支持性文件并以HDE补充材料的形式提交至FDA，以向FDA证明其HUD满足资格标准。欲了解更多关于其HDE在FDASIA颁布前已获得批准的HDE持有人提交营利请求的信息，请参阅问题20。此外，请参见“HDE和儿科患者”一节下关于儿科的进一步讨论。

#### 如何理解器械旨在治疗或诊断“不出现在儿科患者中”或者“根据出现在儿科患者中的数量来看器械的开发是不可能的、非常不切实际的或不安全的”？

根据FD&C法案第520节第m）（6）（A）（i）（II）条的规定，如果器械旨在治疗或诊断下列疾病或病情，HUD在收到HDE批准后可获得出售营利的资格：

  - “不出现在儿科患者中”

或者

  - “出现在儿科患者的数量对于器械的开发而言是不可能的、非常不切不切实际的或者不安全的”

不出现在儿科患者中——不出现在儿科患者中的疾病示例为阿尔茨海默症。

不可能或非常不切实际——当决定HUD在儿科患者中的发展是“不可能”或“非常不切实际”时，FDA会对申请人提交的信息进行审议，其中包括公开可用的信息，比如已出版的文献，这表明申办方将无法在儿科人群中对器械进行必要的临床研究。比如说，如果一种器械旨在治疗一种每年在儿科中发病率较低的疾病或病情，或者如果儿科人群在地域上十分分散，从而导致没有充足数量的患者参与到临床研究之中，FDA可以确定特殊器械在儿科患者群体中的发展是“不可能的”或“非常不切实际”的。但是鉴于现代通讯工具的速度和效率的快速发展，只有在特殊情况下，地域分散才能作为放弃研究的一个正当理由，而且通常必须同时伴随着群体数量较少的原因。FDA不会将经济因素（比如进行临床研究的成本）作为认为器械的开发时“不可能的”或“非常不切实际的”基础。

不安全——如果申请人向FDA提供的信息（包括公开可用的信息，比如已出版的文献）表明器械可能会使儿科患者暴露于不合理或重大疾病或伤害风险，FDA可以确定HUD在儿科患者中的发展是“不安全的”。如果FDA认为HUD因儿科患者中的发展可能是“不安全的”而可获得出售营利的资格，那么其标签（例如，警告或禁忌症）中应反映出器械的安全问题。

#### 什么是年度分配数量（ADN）以及这是如何确定的？

根据FD&C法案第520节第（m）（6）条，如果FDA认为HUD满足资格标准，只要该器械在任何一个日历年中的分配数量不超过其ADN，收到HDE批准后该HUD在就可以营利目的出售。

ADN 是由FDA决定的：

  - FDA什么时间批准原始HDE申请；或者

  - 如果HDE持有人希望在依据营利资格标准而通过HDE补充材料获得HUD批准，而且FDA认为HUD满足资格标准，FDA什么时间批准在2012年7月9日颁布FDASIA之前获得批准的HDE的补充材料（参见FD&C法案第520节第（m）（6）（A）（ii）条和FDASIA第613节第（b）条）。

根据FD&C法案第520节第（m）（6）（A）（ii）条，ADN的定义为“为治疗、诊断或治愈在美国导致4000人受影响的疾病而合理需要的”器械的数量。在确定ADN时，FDA会用每年为治疗、诊断或治愈一位患者（“第一个乘数”）而合理需要的数量，乘以4000（“第二个乘数”），然后得出结果。根据法律规定，无论目标群体的预估量是否小于4000人，第二个乘数恒定为4000。因此，ADN将等于或大于4000，具体取决于第一个乘数的值。举个例子，器械预期用途目标群体的预估量为3000，但是如果每年需要2台器械用于治疗、诊断或治愈患者，那么ADN将会是8000（即2乘以4000，因为无论实际预估人数是多少，ADN的第二个乘数恒定为4000）。

申请人在HDE申请中应提供每年治疗一位患者所必需的器械的数量，并且应提供充足的支持文件来支持这一数量，以为FDA提供一个计算ADN的基础。

#### 如果HDE在FDASIA颁布之前已获得批准，HDE持有人是否会被禁止为营利目的而出售器械？

不一定。其HUD在FDASIA于2012年7月9日颁布之前就已获得批准的HDE持有人必须提交一份HDE补充材料（21 CFR 814.108），以请求豁免HUD的营利禁止。如果FDA认为HUD满足资格标准，FDA将在批准HDE补充材料时确定HUD的ADN。欲了解更多关于ADN的信息，请参阅FDASIA第613节第（b）条和问题19。申请人在HDE申请中应提供每年治疗一位患者所必需的器械的数量，并且应提供充足的支持文件来支持这一数量，以为FDA提供一个计算ADN的基础。

#### 在HDE获得批准且指定ADN以后，HDE持有人可以请求修改ADN吗？

可以。HDE持有人可以提交一份HDE补充材料（21 CFR 814.108）请求FDA根据额外信息修改ADN（参见FD&C法案第520节第（m）（6）（C）条）。

#### FDA为其指定ADN的HDE持有人有特殊报告要求吗？

如果器械在一年中的分销数量超出指定的ADN，那么HDE持有人必须立即通知FDA（参见FD&C法案第520节第（m）（6）（A）（iii）条）。FDA对这一法规要求的解释为：HDE持有人必须立即向FDA提交一份HDE报告，以通知一年中HUD的发货量或销售量（无论如何使用）是否超过ADN。法定的通知要求通常与21 CFR 814.126（b）（1）（iii）中的报告要求一致，而且问题32中也有相关讨论：这两种要求都涉及器械的发货量和销售量，而不考虑预期用量是多少（即使超出器械的批准适用症范围）。唯一的不同在于，法律规定要求当器械在一年中的发货量或销售量超出ADN时立即报告，而当前的法规（参见问题32）则要求按照HDE批准令中规定的时间定期报告。

在极少数情况下，即当器械既获得了某些适用症的HDE批准又获得了其他适用症的PMA批准时，按照PMA批准进行的货物销售或发货可能并符合ADN的报告要求。ADN仅与通过HDE审核程序上市的器械相关。因此，制造商仅需要在追踪到HDE发货或销售量超过ADN时通知FDA。

#### 当一年中发出或售出的器械数量超出 ADN时会怎么样？

当一年中发出或售出的HUD的数量（无论HUD的使用方式如何，器械的使用通过IDE、510（k）或PMA获得FDA的批准除外）超出ADN时，HDE持有人应负责立即以HDE报告的方式通知FDA（21 CFR 814.126）。一旦发出通知，或者一旦FDA通过检查发现HDE的实际数量超过ADN，则当年剩余HUD的销售会被禁止营利（除非FDA通过HDE补充材料批准了ADN修改请求），而且器械的费用必须不得超过其研发、制造和分销的成本（参见FD&C法案第520节第（m）（6）（D）条；21 CFR 814.104（b）（5））。

#### 如果一种器械有多种尺寸（因患者解剖位置的不同存在差异），一年中分销器械的数量可以超过所用器械的数量。那么决定是否超过ADN的参考数量是哪一个数量？所用器械的数量，还是分销器械的数量？

如上所示，ADN是器械在一年中分销的数量，FDA为这些器械提供营利禁令豁免。FDA认为，HDE持有人可以向本局发出不同尺寸的器械以确保器械适于患者使用。如果HDE持有人发出不同类型的器械，如果其他尺寸的器械已退回至HDE持有人，则并非所有的器械都要计入总数中与ADN进行对比。如果发货产品中包含多个尺寸的器械，HDE持有人应在其定期报告中记录退回至HDE持有人的器械数量。欲了解更多关于定期报告的更多信息，请参阅问题32。

- HDE和儿科患者

#### 儿科患者的定义是什么？

按照FD&C法案第520节第（m）（6）（E）条的定义，FD&C法案第520节第（m）条中所述的儿科患者为在接受诊断或治疗时年龄等于或小于21岁的患者（即，最大21岁，不包括22岁）。儿科亚群指的是下列人群：新生儿、婴儿、儿童或者青少年。关于儿科患者的定义以及儿科用医疗器械的其他信息，请参阅FDA于2004年5月14日发布的指南，“儿科医疗器械的上市前评估”（可见于 http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationADNGuidance/Guidanc eDocuments/UCM089742.pdf）。

#### 单独的HDE申请是否需要注明儿科和成人均可使用？

不需要。旨在治疗儿科人群和成年人群的器械可以提交单独的HDE申请，但是应注明适用于儿科患者或儿科亚群以及成人的适用症。在许多情况下，计划用于儿科人群或儿科亚群的器械的安全性和可能的效益在用于成年人群时会出现差异。因此，我们建议计划用于儿科人群和成年人群的器械HDE申请中随附支持材料以表明其即可用于儿科人群又可用于成年人群。

#### 标注为儿科用的器械可以出售获利吗？

可以。如问题17所述，按照FD&C法案第520节第（m）（6）（A）（i）（I）条的规定，如果一种HUD“旨在用于治疗或诊断出现在儿科患者或儿科亚群中的疾病或病情，而且其标签中注明可用于出现此类疾病或病情的儿科患者或儿科亚群”，那么这种HUD就可以营利为目的而出售。这一规定授权HDE持有人了为营利而出售适用且标注儿科使用的HUD，但是要符合ADN的数量要求。其中，这可能包括其HDE经批准的HUD，这些HUD已注明仅供儿科使用或者儿科及成人患者均可使用。当一种器械既适用于儿科人群又适用于成年人群时，该法规为申请人提供了一个动因：在其向FDA提交的HDE申请材料中随附关于器械不会使儿科患者暴露于不合理或重大疾病或伤害风险，以及器械的使用所带来的可能的效益超过因器械的使用所带来的伤害或疾病风险的信息。这些分析应解决风险—效益问题，其中应考虑到当前可用器械或替代治疗形式可能的风险或效益。只有当提交材料满足这一批准标准时，FDA才会批准产品CIA儿科患者中使用，这时候HDE持有人才有资格在遵守ADN要求的情况下出售器械并获利。

#### 什么是儿科咨询委员会？

FDA的儿科咨询委员会（PAC）每年会对FD&C法案第520节第（m）（6）（A）（i）（I）条中所述的所有HDE批准器械进行审核。按照FD&C法案第520节第（m）（6）条的规定，经HDE获得批准的HUD旨在用于治疗或诊断出现在儿科患者或儿科亚群中的疾病或病情，而且器械标签中已经标注（参见FD&C法案第520节第（m）（8）条）。PAC依据FD&C法案第520节第（m）（2）条的规定对这些器械进行审核的目的是，确保HDE适用于其批准材料中所述的儿科患者。此外，PAC还会定期审核这些器械的不良事件。

### 在FDA批准 HDE以后

#### 在HUD可用于医疗之前是否需要IRB批准？

需要。HUD的HDE在获得FDA的批准之后就可以上市销售。但是，在HUD可在医疗机构中使用之前还需获得IRB批准，紧急情况除外（参见下文“HUD在紧急情况下的使用”一节中关于紧急情况的进一步讨论）。HDE持有人需要确保HDE获得批准的HUD仅在经IRB并按照涉及IRB的FDA的法规（21 CFR第56部分）行事的机构的管理之下，包括器械的继续审核（参见FD&C法案第520节第（m）（4）条；21 CFR 814.124）。IRB的成员或顾问必须具备适当的经验和专业知识以对医疗机构中HUD的使用情况进行全面而充分的审核（21 CFR 56.107（a））。除此之外，当地的IRB可以通过书面形式将审核工作委托为另一个已同意监督HUD使用情况的类似指定IRB。该委托信必须寄送至HDE持有人，因为HDE持有人要负责确保HUD仅在负责审核的IRB指定且按照《美国联邦法规》第21篇第56部分的要求行事的医疗机构中使用（21 CFR 814.124（a））。

#### HDE持有人是否需要向FDA提交批准使用HUD的IRB名称和地址？

不需要。HDE持有人不需要向FDA提交审核IRB的名称和地址。但是，根据21 CFR 814.126（b）（2）的规定，HDE持有人必须提供下列记录：

  - 订购HUD的设施的名称和地址；

  - 与审核IRB之间的通信；以及

  - 审核IRB 或FDA所需的任何其他信息。

这些记录必须与HDE批准令中的信息保持一致（参见21 CFR 814.126（b）（2））。

#### HUD的不良事件报告要求？

医疗器械制造商和使用该器械的医疗机构需要向FDA和“在案IRB”（即批准HUD使用的IRB）提交医疗器械报告（参见FD&C法案第519节第（a）条和第（b）条 ；21 CFR 803.30，803.50和814.126（a））。在这些要求中，无论HUD是否可以导致或促成死亡或严重伤害，或者是否已经发生故障以及如果故障再次发生可能或导致或促成死亡或严重伤害，制造商必须向FDA和在案IRB提交报告（21 CFR 803.50 ADN 814.126（a））。无论什么时间HUD可能会导致或促成死亡，使用器械的医疗机构必须向FDA、在案IRB和制造商提交报告，而且无论什么时间HUD可能会导致或促成严重伤害，必须向制造商（或者如果制造商未知的话，也可以向FDA和在案IRB提交报告）提交报告（21 CFR 803.30 ADN 814.126（a））。严重伤害指以下类型的损伤或疾病：（1）威胁生命的；（2）导致身体机能受到永久性损伤或导致身体结构受到永久性伤害；或者（3）有必要实施医疗或手术干预以防止身体机能受到永久性损伤或防止身体结构受到永久性伤害（21 CFR 803.3）。报告的特殊要求见于《美国联邦法规》第21篇第803部分，医疗器械报告（MDR）法规。儿科不良事件将由FDA的PAC负责定期审核。欲了解更多关于PAC的信息，请参阅问题28。

#### HDE持有人在其关于HUD认证的定期报告中需要为FDA提供什么信息？

您必须定期为我们提供最新信息，以证明HUD认证在最新可用的权威信息的基础上仍然有效（21 CFR 814.126（b））。为证明HUD认证依然有效，您必须在定期报告中提交更新的年度重新评估（AIR）以及更新编号，以表明器械所针对疾病或病情每年在目标人群中的发病人数仍低于4000人。请注意，AIR适用于HUD的指定人群，在很多情况下这可能会超过HDE批准的适用症数量（即，如果HDE批准仅涵盖指定疾病或病情中的某些适用症）。在审核这一信息的过程中，如果有必要的话，负责审核的中心，CDRH或CBER，可以邀请OOPD对AIR进行进一步的评估。

作为这些报告要求的一部分，您还必须报告自初始HDE上市批准获批以来器械的发货量或销售量（21 CFR 814.126（b）（1）（iii））。FDA对这一法规的解读是，无论HUD的使用数量有多少，HDE持有人必须报告HUD发货量及销售量的总量（无论是否用于经批准的适用症、紧急情况或其他情况）。然而，对于拥有HDE批准以及其他适用症的PMA批准的器械，除非PMA批准令有明确要求，您仅需要报告按照HDE的要求发货或售出器械的数量。这些定期报告的频率规定见于每一份HDE批准令，如《联邦公报》第59217、59218页所述（1998年11月3日）。

基于这些报告中所含的信息，如果我们认为HUD认证不再适用于您的器械，我们可以要求您提供额外的信息或撤销您的HUD认证。欲了解更多关于报告的信息，请参阅21 CFR 814.126（b）（1），欲了解更多关于HUD认证撤销的信息，请参阅21 CFR 814.102（c）。

#### HDE持有人应该在什么时间提交新的原始HDE申请的HDE补充材料？

如果您正寻求经批准HUD的新的适用症（例如，用于不同的疾病或病情），您必须提交一份新的原始申请（21 CFR 814.110）。如果您正提交新的原始HDE申请，请联系OOPD以讨论获得新HUD认证的事宜。在新的HDE申请中，原始适用症HDE中所提交的任何相关信息或数据都可以作为参考并入其中。

经批准的HDE（例如，某些设计变更）的其他变更内容也可在HDE补充材料中提交（21 CFR 814.108）。

#### 如果FDA后来认为所述疾病或病情在美国每年可导致4000或更多人受到影响或出现相关表征，他们会如何处理已获得批准的HDE？

如果我们认为某些疾病或病情在美国每年可导致4000或更多人受到影响或出现相关表征，我们可能会考虑是否应按照21 CFR 814.102（c）的要求撤销您的HUD认证并按照21 CFR 814.118的要求撤回您的HDE。在做出这样的决定时，我们会考虑到患有此类疾病或病情的患者数量、进行关键临床研究的可行性（以证明合理的安全性及有效性保证），以及该器械的公共健康需求等因素。如果出现这种情况，我们可能会与HDE持有人讨论监管方案的相关事宜。

#### 如果 HUD 正处于关于未获批准HDE适用症的研究之中，HDE 申请人还需要在他们的定期报告中报告研究中器械的数量吗？

不需要。HUD在关于未获批准HDE适用症的IDE研究中的试验性使用不需要在HDE定期报告中加以报告（欲了解关于定期报告的更多信息，请参阅问题 32）。

#### 在FDA批准HUD的HDE以后，如果FDA后来批准了此器械或相同适用症的另一种类似器械的PMA或510（k），那么HDE批准会是什么地位？

如果我们后来批准了HUD或另一种与其适用症相同的类似器械的PMA或510（k），我们会撤销HDE，因为HUD将不再满足FD&C法案第520节第（m）（2）（B）条的要求（21 CFR 814.118（a））。

- 机构审核委员会 （IRB）的职责

#### HDE和IDE之间的差异是什么？它们都在标题中使用了“器械豁免”，这会对IRB造成困扰吗？

FDA对HDE的批准授予了申请人按照所批准的标签及适用症出售其HUD的权利，但是此授权会受到FD&C法案第520节第（m）条所提出的某些利益或使用限制的影响。如果一种HUD满足HDE的批准标准，它就可以免于按照FD&C法案第514节和第515节中要求的提供合理的有效性保障（参见FD&C法案第520节第（m）（2）条）。

根据经批准的IDE所使用的器械未获得FDA的上市批准或同意， 但是已获得在FDA监管的临床研究中作试验性使用的授权（即，IDE是一个试验豁免）。有了这一豁免以后，试验性器械就可以合法用于实施临床研究而无需遵守FD&C法案中适用于商业流通中器械的某些其他要求（参见《美国联邦法规》第21篇第812部分）。

#### 正在研究或上市，为了另一种适用症，HDE中未经过批准的，IRB是否应该担心这种情况：一种HUD在HDE中获批可用于一种适用症，同时它又处于关于HDE中未经过批准另一种适用症的研究之中或已上市？

不需要。一种HUD可以用于其经过批准的适用症，同时也可以处于不同适用症的相关研究或IDE之中。此外，器械可以在不影响HDE的情况下获得用于另一种适用症的批准或同意。

#### 在收集HUD的临床数据时需遵守什么要求？

在器械的HDE申请获得批准之前，任何使用该器械的临床研究都必须按照IDE法规（21 CFR第812部分）进行。一旦HDE批准，如果临床研究员或HDE持有人想要使用该HUD进行临床研究，以下信息将适用。

在临床研究中，可以在无IDE的情况下收集关于HDE批准适用症的信息。只要HUD正处于其批准标签所示的适用症研究之中，该HUD就可以不受IDE要求的影响，因为该HUD是一种可合法上市的器械，因此可以在无IDE的情况下合法发货（参见21 CFR 812.1）。但是，其他临床研究要求仍然适用，包括IRB批准（《美国联邦法规》第21篇第56部分）和受试人保护，还包括知情同意（如果适用）以及儿童的额外保障（《美国联邦法规》第21篇第50部分）。

HUD 关于除HDE批准适用症以外的不同适用症的临床研究必须按照21 CFR第812部分规定的IDE法规的要求进行，同时还受IRB批准的管辖（21 CFR第56部分），并且还应遵守受试人保护的要求，还包括知情同意（如果适用）以及儿童的额外保障（21 CFR第50部分）。如果器械存在重大风险，在开始临床研究之前应提供经FDA批准的IDE（参见21 CFR 812.1和812.20）。迄今为止，所有存在重大风险的HUD都要提供经FDA批准的IDE。欲了解更多关于重大风险器械的讨论，请参阅问题40。

请注意，IRB对HUD在设施中“使用”以治疗或诊断患者（参见问题29和问题42）的批准不意味着IRB批准该HUD的试验性使用（即用于临床研究），而是仅批准器械用于HDE批准的适用症。欲了解更多关于HUD的“使用”和HUD的“试验性使用”之间的差异，请参阅本指南文末的“图1：IRB的HUD审核决策树”。

#### IRB在审核一种HUD时是否必须决定其为重大风险（SR）还是非重大风险（NSR）器械（21 CFR 812.66）？

当IRB决定是否批准HUD在医疗机构中的使用（参见问题42）时，其审核不包括SR/NSR决定。如上所述，合法上市的HUD在一个医疗机构中用于其HDE批准的适用症以治疗或诊断患者并不是用于临床研究。

除此之外，当临床研究仅涉及HDE批准的适用症时，IRB不必在收到审核HUD临床研究的请求时决定器械是否为SR/NSR（例如，收集安全性和有效性数据）。FDA认为这些研究不属于21 CFR第812部分所规定的IDE要求的范畴。尽管如此，IRB仍然需要按照21 CFR第56部分的要求批准临床研究。请注意，对于所有FDA监管的临床研究而言，按照21 CFR第50部分的要求，需提交知情同意和儿童额外保障（如果适用）。

与此相反，如果IRB受到审核关于HUD用于除HDE批准适用症以外的不同适用症临床研究申请的请求，那么IRB应了解这种类型的临床研究不受21 CFR第812部分所规定的IDE法规的要求。到目前为止，所有用于除经批准适用症以外研究的HUD都作SR器械处理，而且都需要提交经FDA批准的IDE（参见21 CFR 812.20（a））。实际上，大多数申办方在开始研究之前都获得了由FDA签发的IDE，所以IRB不必做出关于SR/NSR的决定（即，申办方已经知道器械为SR器械）。但是，如果申办方为将HUD用于除其批准适用症以外的适用症研究的批准而没有首先获得经FDA批准的IDE，那么IRB应按照21 CFR 812.66的要求决定器械为SR器械还是NSR器械。

#### 在HUD可在医疗机构中使用之前，谁负责向IRB提交材料并获得其批准？

HDE持有人负责确保HUD仅在IRB指定并与其共事的医疗机构的管理之下（参见问题29）。这些医疗机构中的医疗服务人员应负责在使用HUD之前获得IRB的批准，其中某些紧急情况除外，因为在这些紧急情况下不要求事先获得IRB批准（参见下文“HUD在紧急情况下的使用”一节中关于紧急情况下使用的探讨）。IRB应该建立关于收取及评估HUD初步批准及继续审核所必需材料的政策与程序。

#### IRB该如何评估批准HUD使用的要求？

如21 CFR 814.124（a）所述，负责审核及批准HUD使用的IRB必须按照FDA涉及IRB的法规组建并按要求行事（21 CFR第56部分），而且该IRB将解决关于器械使用的初始审核及继续审核的要求。FDA建议IRB遵守21 CFR 56.111中的审核标准以及第56部分中的其他要求。比如说，您应该审核在产品标准中发现的对患者造成的风险，以确保将风险降至最低水平，而且应评估与器械在医疗机构中拟定用途相关的合理风险。

具体来说，FDA建议在HUD的初步审核过程中审核下列材料：HDE批准令的副本；器械描述；产品标签；可能随HUD附上的患者信息包；如果IRB有要求的话，关于HUD使用的同意书样本；以及医生关于器械使用建议的概要，其中包括任何扫描程序的描述、HUD程序和任何患者随访、测试或程序。经批准的HDE的清单可见于http://www.fda.gov/medicaldevices/productsADNmedicalprocedures/deviceapprovalsADNcl earances/hdeapprovals/ucm161827.htm。通过选择适当HDE的提交材料编号，可以查阅器械的批准令、标签和患者信息。你应该提供关于此类审核及批准的政策和程序，其中包括您的IRB是否需要关于HUD使用的同意书。

#### IRB 行使其对HUD在临床中使用监督权的责任范围是什么？

IRB不需要审核及批准每一台HUD的使用，而是可以使用其自由裁量权决定如何批准HUD的使用。比如说，如果需要的话 ，随着具备适当临床领域经验的成员的加入（21 CFR第56部分），IRB可以在一项或多项疾病进展措施、早先使用和任何替代治疗形式的失败、向IRB或IRB主席的报告要求、适当的随访注意事项和评估，或者其认为适当的任何其他准则的基础上指定器械使用的限制条件。在审核HUD使用情况的过程中，IRB应该认识到，FDA仅在其批准的适用症中确定了使用HUD的安全性和可能的益处。

#### IRB负责HUD的哪些类型的审核？

IRB负责HUD的初步审核以及继续审核。就HUD的初步审核而言，IRB需要在召集会议上进行审核（21 CFR 56.108）。就继续审核而言，IRB可以使用快速审核程序（21 CFR 56.110）。在适用的情况下，临床研究中HUD使用情况的审核以及HUD试验性使用情况的审核可以同时进行。

#### FDA为什么建议IRB使用快速程序对HUD进行继续审核？

FDA建议按照21 CFR 56.110的规定使用快速审核程序，这是因为HDE批准的HUD是合法上市的器械，而且没有像研究方案一样要求系统化地收集安全性和有效性信息。快速审核并不意味着其意义次于实质性审核。在快速审核期间，主席或主席指定的人员应充分考虑可获取的风险和效益信息以及所有的MDR报告（参见问题31）。IRB可以开发他们自己关于HUD继续审核的政策和程序，也可以在召集会议上实施审核。

#### 机构中的其他委员会是否应该参与HUD审核？

没有法规要求除IRB以外的委员会批准HUD的使用。但是，当局可以要求进行额外的审核。比如说，作为IRB审核的补充，FDA可以要求另一个委员会批准因技术或软件兼容性所造成特定风险评估。

#### 医疗器械报告必须提交至IRB吗？

21 CFR 814.126（a）中的HDE法规规定，MDR报告应按照21 CFR第803部分的规定提交至FDA（参见问题31），也可以提交至“在案IRB”（即IRB批准HUD的使用）。

#### IRB对使用HUD的医疗服务人员有什么要求？

IRB希望能确保医疗服务人员已通过培训并掌握了完备的知识从而获得使用HUD的资格。对于许多HDE批准的HUD来说，HDE持有人需要在医疗服务人员使用该器械之前就器械的使用组织培训。这些要求详见HDE批准令，可见于http://www.fda.gov/medicaldevices/productsADNmedicalprocedures/deviceapprovalsADNcl earances/hdeapprovals/ucm161827.htm（选择HDE编号）。

#### 在批准HUD的使用之前，IRB必须要求提交方案以进行审核吗？

当使用HUD用于患者治疗或诊断时，即非用于试验性使用目的时，我们不要求向IRB提交方案以进行审核。但是，您的IRB或当局可能会根据各自的政策和程序提出这一要求。

#### FDA要求IRB监督HUD每年的使用数量吗？

不要求。监督器械每年的发货量或销售量是HDE持有人的责任所在，而且如果这一数量超过4000人，应向FDA提交一份解释说明并预测当前正在使用该器械的患者数量（参见21 CFR 814.126（b）（1）（iii））。同样地，当器械每年的发货量或销售量超出ADN时，HUD已获得FDA获利批准的HDE持有人还需要监督器械相对ADN要求的情况。欲了解更多关于超出ADN要求的信息，请参阅问题23。

#### IRB必须审核或审计使用HUD患者的医疗记录吗？

不。我们不要求您审核使用HUD患者的医疗记录。

#### IRB是否应该要求提供关于HUD收费的正当解释？

不应该。没有要求规定IRB要求他人提供关于HUD收费的正当解释。FDA审核的是HDE持有人最初申请中的财务信息，以及此后的定期申请。

#### 如果HDE持有人为 HUD收取费用，IRB是否应该担心？

通常情况下，HDE持有人可以收取用于治疗或诊断患者的HUD的费用。但是，除非FDA认为该HUD可获得豁免，否则HUD的售价不得超过器械研发、制造和分销的成本价。在下列情况下FDA可以决定HDE批准的HUD为营利而出售：如果HUD（i）适用于儿科人群或儿科亚群并且其标签中已标注，或者（ii）旨在治疗或诊断用于不出现在儿科患者或出现在儿科亚群中的疾病或病情，而且就这些疾病或病情在儿科亚群中患者的发病率而言，器械的开发是不可能的、非常不切实际的或不安全的，并且HUD的年度分配数量尚未超过ADN（如上文“营利资格”一节所述）（参见FD&C法案第520节第（m）（4）、（6）条）。

如果一种HUD正处于新适用症的临床研究之中，临床研究的申办方不可以向受试人或研究员收取高于弥补器械制造、研发和运输成本的价格（21 CFR 812.7（b））。在适当情况下，临床研究中受试人应支付的任何成本必须在知情同意书中体现出来（21 CFR 50.25（b）（3））。

#### IRB可以发挥HUD 的数据监督委员会的职能吗？

不可以。但是，IRB可以要求HDE持有人按照21 CFR 814.126（b）（1）的要求，提供其提交至FDA的安全信息的副本。这样，在继续审核时就能考虑到人身安全有关的信息。

#### 如果IRB已获得卫生与公众服务部下属的人类研究保护办公室的联邦范围保证（FWA），HUD的审核要求是否需要变更？

不需要。HUD的使用不以研究为目的，而是合法上市器械的使用。但是，如果将一种HUD用于临床研究（参见问题39），IRB应遵守他们的FWA要求以及FDA监管研究书面程序的要求。

#### 在使用HUD之前应该为患者提供什么信息？以及患者是否应该同意使用HUD？

FD&C法案或法规都不要求患者签署关于HUD在其HDE批准适用症范围内使用的知情同意书。但是IRB在批准HUD在医疗机构中使用时可以选择要求知情同意书与经批准的标签一致。

大多数准备患者信息包的HDE持有人通常会在其中随附关于HUD的潜在风险和效益的论述以及所有预期使用相关的程序。如果患者的信息包可用，IRB应确保医生在患者收到HUD之前分配给他们。即使当一个机构要求患者签署关于使用HUD的书面同意书（其中可能会提供与HDE持有人信息包中相似的信息）时，患者应接受HDE持有人的患者信息包。欲了解更多关于HUD患者信息包的信息，请访问http://www.fda.gov/medicaldevices/productsADNmedicalprocedures/deviceapprovalsADNcl earances/hdeapprovals/ucm161827.htm ，选择HDE编号。除上述信息外，许多机构还要求签署关于HUD使用相关的手术或程序的知情同意。

如果HUD正处于临床研究之中，必须按照21 CFR第50部分中所述的FDA法规获得受试人的知情同意。

关于医生与病人在紧急使用情况下相互交流的讨论，见问题61。

#### 如果IRB要求提供关于HUD使用的书面同意书，其中应包含什么信息？

在合理情况下，同意书中应包括HDE持有人患者信息包中的大部分信息。如果没有可用的患者信息包，您可以包括在其中随附下列信息：关于HUD设计用于诊断或治疗HDE标签中所述疾病或病情，而且无类似器械可用于治疗该疾病或病情的解释说明；任何与HUD使用相关的辅助手术的说明；HUD的使用说明；所有已知风险或不适之处；以及与疾病或病情相关的HUD的假设反应机制的解释说明。此外，您还应该提供反应器械HUD状态的信息，比如表明器械有效性尚未经过证明。IRB可以决定要求提供其他信息。

如果HUD正处于临床研究之中，知情同意书中所包含的要求必须符合21 CFR 50.25的要求。

#### HUD的标签和材料中包含“FDA批准”字样是否合适？标签中还需包含什么样的其他信息？

是的，HUD的标签和材料中可以包含“FDA批准”字样。但是，HUD标签和材料必须是真实，而且不会产生误导（参见FD&C法案第502节第（a）条）。因此，标签中必须包含以下说明以阐明器械的有效性尚未经过证实：“人道主义器械。经联邦法律授权可用于[疾病或病情]的 [治疗或诊断]。该器械此用途的有效性尚未经过证实”。欲了解更多关于HUD标签要求的信息，请参阅21 CFR 814.104（b）（4）（ii）。

#### IRB会对想要研究HUD新适用症的医生说些什么？

如果器械为重大风险器械，想要研究HUD新适用症的医生必须向FDA提交一份IDE申请（参见问题40）。医生可以是研究的申办方，也可以是研究员。他们可能会使HDE持有人作为申办方参与其中。在这些情况下，HUD的试验性使用是一种临床研究，而且必须按照21 CFR 第812、50、54和56部分的要求进行。

- HUD在紧急情况下的使用

#### 在获得IRB 批准之前，什么时间可以使用HUD？

#### 如果医生在紧急情况下认为HUD在医疗机构中的使用无法及时获得IRB的批准，为防止患者病情加重或死亡，可在未获得IRB的情况下使用HUD。在紧急情况下使用HUD后的五天内，医生必须向IRB主席发出书面通知。该书面通知中必须包含所涉及患者的信息、使用日期，以及使用原因（参见FD&C法案第520节第（m）（4）条；21 CFR 814.124）。

#### 在IRB批准了HUD在医疗机构中的使用之后，医生可以在紧急情况下或者如果医生认为没有替代器械可治疗患者病情的情况下将HUD用于其批准适用症以外的适用症吗？

医生应该了解，FDA已经确定了HUD仅用于其HDE批准适用症情况下的安全性和可能的益处。如果医生想要将HUD用于其批准适用症以外的适用症，FDA建议医生获得患者的知情同意，并确保采取合理的患者保护措施，比如制定患者监督计划，同时应考虑到患者的特定需求以及关于器械风险及效益的有限的可用信息。FDA进一步建议医生向HDE持有人提交关于患者病情的随访报告，并在将器械用于其他目的之前与IRB一起对机构政策进行初步审查。在这些情况下，IRB的监督范围由IRB决定（参见问题43和44）。注意：如问题31所述，如果器械已导致或促成死亡或严重伤害以及某些故障，MDR必须向FDA以及“在案IRB”（即，负责批准HUD使用的IRB）提交报告。

- 图1：IRB的HUD审核决策树

| 是否有必要使用HUD以预防病人死亡或遭受严重伤害？ |  |  | 是 | 在使用HUD之前是否有足够的时间获得IRB的批准？ |  | 否 |  | 按照HUD的紧急使用情况处理（参见问题60和61） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 否 |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |
| IRB审核关于在医疗机构中使用HUD的申请 （参见问题29和40-45） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - HUD是否仅可用于HDE批准的适用症？ |  |  | 是 | 是否需要收集安全性和有效性数据？ | 否 |  | HUD的使用不是一种临床研究（参见问题39） |  |  |
| 否 |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |
| 是否需要收集安全性和有效性信息？ |  |  |  | HUD的使用是一种临床研究。21 CFR第50部分（受试人保护）和第56部分（IRB 审核）的要求适用；批准适用症的研究无IDE要求（参见问题 39-40）。 |  |  |  |  |  |
| 否 |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HUD的使用是一种临床研究。21 CFR第50部分和第56部分适用：21 CFR第812部分的IDE法规适用（参见问题39-40）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRB的审核程序由IRB决定；IRB应该认识到FDA确定了HUD仅用于其批准适用症的安全性和可能的益处（参见问题43和61）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注意：根据《美国联邦法规》第21篇第803部分的要求，无论什么时间HUD的使用导致或促成死亡或严重伤害，或者已经发生故障而且如果故障再次发生可能会导致或促成死亡或严重伤害，这些情况都需要提交医疗器械报告（参见问题31）。关于HUD在IDE下的试验性使用，必须按照21 CFR 812.150（a）（1）和812.150（b）（1）的要求提交非预期不良器械印象报告。

#### 流程图

  - 是否有必要使用HUD来防止病人死亡或遭受重大伤害？

    - 如果否，请继续节点1；如果是，在使用HUD之前是否有足够的时间获得IRB的批准？

    - 如果是，请继续节点1；如果否，按照HUD的紧急使用情况处理（参见问题60和61）。

  - 节点1，IRB审核关于在医疗机构中使用HUD的申请 （参见问题29和40-45）。HUD是否仅可用于HDE批准的适用症？

    - 如果否，请继续节点2。

    - 如果是，是否需要收集安全性和有效性数据？

      - 如果是，HUD的使用是一种临床研究。21 CFR第50部分（受试人保护）和第56部分（IRB 审核）的要求适用；批准适用症的研究无IDE要求（参见问题 39-40）。

      - 如果否，HUD的使用不是一种临床研究（参见问题39）。

  - 节点2，是否需要收集安全性和有效性信息？

    - 如果是， HUD的使用是一种临床研究。21 CFR第50部分和第56部分适用：21 CFR第812部分的IDE法规适用（参见问题39-40）。

    - 如果否，IRB的审核程序由IRB决定；IRB应该认识到FDA确定了HUD仅用于其批准适用症的安全性和可能的益处（参见问题43和61）。

除非出示当前有效的OMB控制编号，否则任何机构都不得进行或发起信息收集，而且个人也不需要回复此类信息收集。本信息收集的控制编号为0910-0705（有效期至2016年5月31日）。

21 CFR 814.3(n).

可获取自http://www.fda.gov/downloads/ForIndustry/DevelopingProductsforRareDiseasesConditions/DesignatingHu manitarianUseDevicesHUDS/LegislationRelatingtoHUDsHDEs/UCM336515.pdf.

请参阅“HUD认证指南”，见上文注释1。

?见“HUD认证指南”，见上文注释1。如指南中所述，我们鼓励申请人提交他们HDE认证书的真实副本。

关于第515节A部分下儿科用医疗器械所需信息的讨论，请参阅于2013年2月19日发布的“行业及食品和药品监督管理局指南草案——按照《联邦食品、药品和化妆品法案》第515节A部分提供关于儿科用医疗器械的信息”（可见于http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationADNGuidance/GuidanceDocuments/UC M339465.pdf）。

本指南中引用了许多法律规定，包括FD&C法案第515A（a）（2） 条和第520（m）（6）条，这些条款均已添加至FDAAA第302节并已经FDASIA修订。

关于CBER的监管产品，请联系适当产品办公室的监管项目经理。

FD&C法案第745节A部分第（b）条，已添加至FDASIA第1136节，要求申请人在其发布实施规定的最终指南之前提交某些类型提交材料的电子副本，其中包括第502节第（m）条所规定的预提交材料和提交材料。FDA于2012年12月31日发布了指南“医疗器械提交材料的电子副本计划”（可见于http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationADNGuidance/GuidanceDocuments/UC M313794.pdf）。因此，申请人需要在他们的HDE申请中随附一份电子副本作为所要求的副本之一。

在1976年5月28日之前，某些类型的器械被重新归类为在美国投入商业销售的三类器械，而且对于与这些器械存在实质等同性的器械，在FDA发布命令要求它们经PMA程序提交材料或将它们重新分类至较低等级之前，这些器械可可以通过510（k）上市前通知程序获得批准（见FD&C法案第515节第（b）（1）条）。

进一步的解释说明请参见下文问题18。

关于“不可能的”和“非常不切实际的”这两个词已在药物环境一节中给出了解释，见63 Fed. Reg. 66632，66647（1998年12月2日）（药物环境讨论发现在临床试验中是“不可能的”或“非常不切实际的”高标准）。

如问题20和问题33的进一步讨论，其HUD在FDASIA于2012年7月9日颁布之前就已获得批准的HDE持有人必须向FDA提交一份HDE补充材料，以请求豁免HUD的营利禁止。

关于向设施中发出多种尺寸的器械的会计算到ADN中讨论将问题24。

欲了解更多关于儿科咨询委员会的信息，请参阅 http://www.fda.gov/Advis或yCommittees/CommitteesMeetingMaterials/PediatricAdvis或 yCommittee/default.htm。