IEC 62304 医疗器械软件 软件生存周期

中文翻译版

国际标准

IEC63240

第一版

2006年5月

医疗设备软件——软件生命周期程序

刊物编号

从1997年1月起，所有刊物都以60000系列命名发布。例如，IEC34-1现在是指IEC60034-1。

统一版本

现在，IEC的刊物以同一版本出版。例如，版本数字1.0, 1.1, 1.2 分别指的是基础版，基础版与第一次修改版的合并，基础版与第一次、第二次修改版的合并。

关于IEC刊物的更多信息

IEC刊物的技术内容是被控制在IEC不断地检查之下的，从而保证其中内容反映了当今科技。与此出版物相关的信息，包括它的有效期、新版本、修改处以及勘误处是可以出现在刊物目录中的（见下文）。有关正在思考和正在研究中的主题信息（该工作是由技术委员会承担的，他们准备了刊物）以及发布刊物的列表，也可以从如下渠道查询：

IEC网站：www.iec.ch

IEC刊物的目录：

IEC网站的在线搜索功能（www.iec.ch/searchpub）使得您可以通过各种各样的标准来搜索，包括文本搜索、技术委员会搜索以及出版日期搜索。在线信息包括最近出版刊物，撤回信息，被替换的刊物以及勘误之处。

IEC新出版刊物

最新出版物的摘要（www.iec.ch/online news/justpub）可以通过电子邮件来查询。欲获得更多信息，请与客户服务中心（见下文）联系。

客户服务中心

如果您有任何有关此刊物的疑问或者需要更多帮助，请与客户服务中心联系。

电子邮件：custserv@iec.com

国际标准

IEC63240

第一版

2006年5月

医疗设备软件——软件生命周期程序

版权-版权所有

未经出版商书面许可，本出版物的任何部分不可以以任何形式和方式被复制或使用，包括以电子或者机械的方式影印或者微缩拍摄。

国际电工技术委员会

邮政信箱：瑞士日内瓦

电话：+41 22 919 02 11

电传：+41 22 919 03 00

电子邮件：inmail@iec.ch

网站：www.iec.ch                         前言

国际电工技术委员会是个为标准化而设立的世界性组织，包括所有国家的电工技术委员会。国际电工技术委员会的目标是在电气科学以及电子技术标准化的所有问题方面促进国际合作。为了这个目的以及其他活动，国际电工技术委员会出版国际标准，技术规格，技术报告，公开提供规范和指导（从此以后被称为IEC出版物）。

目录

1.范围	5

1.1目的	5

1.2应用领域	5

1.3与其他标准的关系	5

1.4标准的遵守	5

2参考标准	5

3术语与定义	6

3.1 活动	6

3.2 异常	6

3.3 架构	6

3.4变更请求	6

3.5配置条目	6

3.6可交付成果	6

3.7 评估	6

3.8 损害	6

3.9 危险	7

3.10 生产商	7

3.11 医疗设备	7

3.12 医疗设备软件	7

3.13 问题报告	7

3.14 程序	8

3.15 回归测试	8

3.16 风险	8

3.17 风险分析	8

3.18 风险控制	8

3.19 风险管理	8

3.20 风险管理文件	8

3.21 安全性	8

3.22 保密性	9

3.23 严重损伤	9

3.24软件发展生命周期模型	9

3.25 软件项目	9

3.26 软件产品	9

3.27 软件系统	9

3.28 软件单元	10

3.29 SOUP—未知出处的软件（首字母缩略词）	10

3.30 系统	10

3.31 任务	10

3.32 可追溯性	10

3.33 检验	10

3.34 版本	10

4 基本要求	11

4.1 质量管理系统	11

4.2风险管理	11

4.3软件安全级别分类	11

5软件开发程序	12

5.1软件开发计划	12

5.2软件需求分析	14

5.3 软件体系设计	15

5.4软件详细设计	16

5.5 软件单元的实施和检验	16

5.6软件集成和集成测试	17

5.7软件系统测试	18

5.8软件发布	18

6 软件维护程序	19

6.1 建立软件维护计划	19

6.2 问题分析与修改分析	20

6.3修改之处的实施	20

7软件风险管理程序	21

7.1对导致危险情形的软件进行分析	21

7.2风险控制措施	21

7.3 风险控制措施的检验	22

7.4 软件更改的风险管理	22

8软件配置管理措施	22

8.1配置确认	22

8.2变更控制	23

8.3配置状况说明	23

9软件疑难解答程序	23

9.1准备问题报告	23

9.2调查问题	23

9.3 对相关部门提出建议	24

9.4 运用变更控制程序	24

9.5 保留记录	24

9.6分析发展趋势的问题	24

9.7检验软件问题决议	24

9.8检测文件材料内容	24

附录A	26

A.1 基本原理	26

A.2 等级要求总结	27

附录B	28

B.1范围	28

B.2正规参考文献	29

B.3术语和定义	29

B.4基本要求	29

B.5 软件开发程序	31

B.6软件维护程序	34

B.7软件风险管理程序	35

B.8软件配置管理程序	36

附录C	38

C.1 总则	38

C.2 与ISO 13485之间的关系	38

C.3 与ISO 14971的关系	39

C.4 与IEC 60601-1:2005 可编程电子医疗系统的关系	39

C.5 与IEC61010-1的关系	46

C.6 与ISO/IEC 12207的关系	46

C.7 与IEC 61508之间的关系	52

附录D	54

D.1 简介	54

D.2 质量管理体系在	54

D.3 评估质量管理程序	54

D.4 把本标准的要求合并入生产商质量管理程序	54

D.5 对无备有证明文件的质量管理体系的小生产商的备忘录	54

# 1.范围

# 1.1目的

本标准为医疗设备软件生命周期下了定义。在本标准中描述的程序、活动、任务为医疗设备软件生命周期程序设定了一个普通的框架。

# 1.2应用领域

本标准可应用于医疗设备软件开发与维护。

当软件本身是个医疗设备时，或者当软件植入设备或成为最终设备的一个完整部分时，本标准可应用于医疗设备软件开发与维护。

本标准不包括医疗设备的批准和最终版本发布，即使该医疗设备包括了整个软件。

# 1.3与其他标准的关系

当研发一种医疗设备时，该医疗设备软件生命周期标准应当与其他适当的标准一起应用。附录C说明了本标准与其他相关标准之间的关系。

# 1.4标准的遵守

本标准的遵守被定义为与软件安全等级一致，本标准所确定的所有程序、活动以及任务的实施。

注：软件安全等级所指的要求是由按要求的标准文件所确定的。

标准的遵守是由本标准所需要的所有文件的检查来决定的，标准的内容包括风险管理文件，软件安全等级所需要的程序、活动以及任务的评估。

注1：该审计可以由内部审计或者外部审计来实施；

注2：尽管特定的程序、活动以及任务需要被实施，在实施这些程序、活动以及任务时，方法上是可以有弹性的。

注3：当遇到任何列入有“酌情考虑“并且未被实施的要求时，该评估需要提交必要的解释性文件。

注4：术语“一致性”曾用于ISO/IEC12207， 在这个文件中的术语“标准的遵守”被应用于此标准。

# 2参考标准

下面所参考的文件对于本文件的应用来说是必不可少的。对于过时的参考文献来说，只有被引用的版本可以应用。对于更新的参考文献来说，所参考文献的最新版本（包括修改之处）可以应用。

# 3术语与定义

对于本文件的目的来说，下文的术语与定义可以被应用。

# 3.1 活动

一组或多组相互联系相互作用的任务。

# 3.2 异常

任何背离预期所基于的要求规格的状况、设计文件、标准等等，或者背离一些人的观念和经验的状况。异常状况可能出现于检查、测试、分析、编辑、使用软件产品、或者可实施文件的程序中，但不仅仅局限于这些程序中。

# 3.3 架构

一个系统或组件的组织结构。

# 3.4变更请求

对软件产品所做的备有证明文件的规格更改。

# 3.5配置条目

在一个给定的参考点能够唯一分辨的实体。

注：基于ISO/IEC 12207:1995，定义3.6。

# 3.6可交付成果

活动或者任务所需要的结果或产出（包括文件）。

# 3.7 评估

一种范围的系统决定。在这个范围中，某种实体遇上它的具体标准。

注：基于ISO/IEC 12207:1995，定义3.9。

# 3.8 损害

物理伤害、毁灭或者对人身体健康带来的这两种危害，或对财产环境带来的危害。

注：ISO/IEC 指南51：1999，定义3.3。

# 3.9 危险

危害的潜在源头。

注：ISO/IEC 指南51：1999，定义3.5。

# 3.10 生产商

对医疗设备设计、生产、包装、贴标签有责任和义务的自然人或法人；组装系统；在一种医疗设备上市或者投入使用之前改装该设备，不管该操作是由这个人实施的或者由代表此人的第三方实施的。

注：ISO14971:2000，定义2.6。

# 3.11 医疗设备

为人类一个或者多个具体目的，由制造商独立使用或者结合使用的任何工具、装置、器具、机器、器械、植入物、试管中的试剂或者校准器、软件、材料或者其他相似或相关的物品：

- 疾病的诊断、阻止、监控、治疗或者缓；

- 伤口的诊断、监控、治疗、缓和或者启动补偿机能；

- 调查、更换、修正或者支持物理程序的剖析；

- 支持或者延续生命；

- 概念的控制

- 医疗设施的消毒

- 通过从人体获得的样本做试管实验，为医疗用途提供信息

这些物品并没有通过药物学、免疫学或者新陈代谢的方法在人体上获得起初的意向功能，但是通过这些方法可以促进其功能的实现。

注1：这个定义是由全球协调工作组织定下的。详情请看参考文献【15】（在ISO13485:2003）

【ISO 13485:2003， 定义3.7】

注2：当此定义应用于不同国家规定时，可能会产生一些差异。

# 3.12 医疗设备软件

开发目的是合并入医疗设备中的软件系统，或者凭自身条件和用途可被用作医疗设备的软件系统。

# 3.13 问题报告

用户或其他对此感兴趣的人所认为的对预期用途不安全、不合适的行为，或者与其规格相反的软件产品所出现的实际记录或者潜在行为。

注1：本标准不要求软件产品对每一个问题报告都做出更改。生产商可以把问题报告当做误解、错误或者非重要事件而拒绝。

注2：问题报告可以针对已发布的软件也可针对尚在开发中的软件。

注3：本标准要求生产商问题报告相关的已发布产品实施额外的决策，制定步骤以确保管理行动被检验和实施。

# 3.14 程序

一系列相互联系相互作用把输入转为输出的活动。

【ISO9000:2000， 定义3.4.1】

注：术语“活动”列入了财力的运用。

# 3.15 回归测试

这个要求决定对一个系统组成做出改变的测试还没有对软件产品的功能性、可靠性或者性能产生不良影响，也尚未产生其他的缺陷。

【ISO/IEC90030:2004，定义3.11】

# 3.16 风险

危害产生的可能性与危害的严重性的结合。

【ISO/IEC 指南51:1999 定义3.2】

# 3.17 风险分析

有效信息的系统运用以检验故障，估计风险。

【ISO/IEC 指南51:1999 定义3.10】

# 3.18 风险控制

制定决策和降低风险或者把风险控制在特定标准的程序。

【ISO 14971:2000 定义2.16，修改版】

# 3.19 风险管理

分析、评估任务和控制风险的程序中对管理政策、程序和实践的系统应用。

【ISO 14971:2000 定义2.18】

# 3.20 风险管理文件

记录和其他文件的设置，不需要是连续的，是在风险管理程序中产生的。

【ISO 14971:2000 定义2.19】

# 3.21 安全性

没有不可接受的风险

【ISO/IEC 指南51:1999 定义3.1】

# 3.22 保密性

数据和信息的保护，非权威人士或系统不能够读取或修改数据和信息，也不会被拒绝接触它们。

【ISO/IEC 12207:1995 定义3.25】

# 3.23 严重损伤

直接或间接的伤害或者疾病：

- 威胁生命，

- 对身体功能造成永久性损伤或对身体结构造成永久性伤害，或

- 需要药物或外科手术介入去阻止对身体功能造成永久性损伤或对身体结构造成永久性伤害。

注：永久性损害指的是对身体结构或功能造成的不可逆转的损害或伤害，不包括无关紧要的损害或伤害。

# 3.24软件发展生命周期模型

概念上的结构使得软件的生命跨度从它的要求定义到它的生产发布，它;

- 识别软件开发程序中的程序、活动和任务，

- 描述活动与任务之间的顺序和依赖关系，以及

- 检验里程碑——按规定可以交付使用的产品完成的检验。

注：基于ISO/IEC12207：1995，定义3.11

# 3.25 软件项目

计算机项目的任何可识别部分

【ISO/IEC90003:2004, 定义3.14，修改版】

注：三个术语识别软件的分解。最高等级是软件系统。最低等级尚未深层次分解的是软件单元。所有组成的等级包括最高等级和最低等级都可以被称作软件项目。那么软件系统是由一个或者多个软件项目组成的，并且每个软件项目是由一个或者多个软件单元组成的或由可分解软件项目组成。责任留给生产商，为软件项目和软件单元提供定义和间隔尺寸。

# 3.26 软件产品

电脑项目、程序以及可能相关的文件和数据装置

【ISO/IEC 12207:1995 定义3.26】

# 3.27 软件系统

软件项目的有机结合以实现某个具体功能或者一系列功能。

# 3.28 软件单元

不能再分成其它项目的软件项目。

注：软件单元可以被用作来做软件配置管理或测试。

# 3.29 SOUP—未知出处的软件（首字母缩略词）

SOUP是一种软件项目。它已经被开发出来，是可行的，但并未为并入医疗设备的目的而研发（也被称作是现成的软件），或者是之前开发的软件，为此，单有充足的开发程序的记录是不够的。

# 3.30 系统

复合组成，包括一个或者多个程序，硬件，软件，设施和人，并提供性能来满足规定的要求和目标。

【ISO/IEC 12207:1995，定义3.31】

# 3.31 任务

单件需要完成的工作

# 3.32 可追溯性

开发程序的两个或多个产品之间建立关系的程度。

【IEEE 610.12:1990】

# 3.33 检验

通过监督具体要求被满足时的目标证据来检验。

注1：“检验”用于标出相应的状态

【ISO9000:2000， 定义3.8.4】

注2：在设计和开发的过程中，检验关系到检查已给定活动的程序，以决定与该活动一致的规定要求。

# 3.34 版本

经鉴定的配置项的实例

注1：对一个软件产品版本所做的修改，引发一个新的版本，需要软件配置管理功能。

注2：基于ISO/IEC 12207:1995，定义3.37。

# 4 基本要求

# 4.1 质量管理系统

医疗设备软件的生产商应当证明其有能力提供一贯满足顾客需求并且适用相关规定要求的医疗设备软件。

注1：可以用符合以下规定的质量管理体系来证明此能力：

- ISO13485[7]；或者

- 国家质量管理体系标准；或者

- 国家法规所要求的质量管理体系。

注2应用软件质量管理体系要求的指南可参阅 ISO/IEC90003[11]。

# 4.2风险管理

生产商应当采用符合ISO14971的风险管理程序。

# 4.3软件安全级别分类

（a）根据软件系统对病人、操作者或者其他人由于软件系统故障所造成的伤害，生产商应当为软件系统指定一个软件安全等级（A,B或者C）。

最初的软件安全等级应当按照如下的严重程度来指定：

A等级:不会对健康造成损害或者伤害

B等级：不会造成严重伤害

C等级：可能造成严重损害甚至死亡

如果按照说明操作软件系统造成的故障会引起危害，那么这种故障出现的几率应该是百分之百。

如果通过硬件控制方法，由软件故障引起的死亡风险或者严重损伤随之降低到一个可接受的水平（正如ISO14971所定义的那样），或者降低故障所造成的影响，或者降低由故障引起的死亡风险或严重损害的几率，那么软件安全分类可以从C级到B级；如果通过硬件控制方法，由软件故障引起的非严重损害可以同样的降低到一个可以接受的水平，那么软件安全分类可以从B级到A级。

（b）生产商应当为对风险控制措施的实施做出贡献的软件系统评级，基于风险控制措施在掌控之中的危险可能产生的影响，为软件安全级别进行评定。

（c）生产商应当在风险管理文档中用文件证明为各个软件系统所进行的安全级别评定。

（d）当一个软件系统被分解成软件项目时，当一个软件项目被进一步分解成软件单元时，这样的软件单元应当继承了原软件项目(或软件系统)的安全级别分类，除非生产商用文件证明把它划分到其他软件安全类别的基本原理。这样的基本原理阐述应当解释新的软件项目是如何被隔离的，这样他它们就可以被分别分类。

（e）如果软件项目的安全等级不同于分解之前软件项目的安全类别时，生产商应当用文件证明各个软件项目的安全级别分类。

（f）为了符合本标准，在一个特定分类的软件项目需要程序的地方以及一组软件项目需要应用程序的地方，生产商应当运用该组中的最高等级的软件项目分类需要程序和任务，除非生产商在风险管理文件中用提供用一个较低等级分类的原理解释。

（g）至于每个软件系统，应当实施C等级要求直到软件安全等级被评定。

注：在下文的要求中，要求必须被实施的软件安全级别分类是按照其类别检验的。

# 5软件开发程序

# 5.1软件开发计划

5.1.1软件开发计划

生产商应当为实施软件开发程序的活动建立一个软件开发计划，这个计划应当合乎即将要开发的软件系统的范围、量级和软件安全级别分类。软件开发生命周期应当被明确规定或者在计划中被引用。计划应当针对如下内容而发：

- 在软件系统开发中将要用到的程序（见注4）；

- 活动和任务可以交付使用的部分（包括文件）；

- 在系统需求，软件需求，软件系统测试以及在软件中所实施的风险控制措施之间的可追溯性；

- 软件配置和更改管理，包括SOUP(未知出处软件)配置项目和为支持软件开发而做的软件；以及

- 在软件生命周期的各个阶段，在软件产品，可交付使用产品以及活动中发现处理问题的软件问题分辨率。

【A/B/C 等级】

注1：按照软件系统的各个软件项目的软件安全级别分类，软件开发生命周期模型可以为不同的软件系统辨别不同的组成部分（程序，活动，任务和可交付使用产品）。

注2：这些活动和任务能够重叠或者相互作用，也能够反复递回的运作。这并不意味着要用一个特定的生命周期模型。

注3: 在本标准中其他程序的描述从开发程序中分离出来。这并不意味着它们必须按照分离的活动和任务来实施。其他程序的活动和任务能够与开发程序融为一体。

注4：软件开发计划可以引用现存的程序也可定义一个新的程序。

注5：软件开发计划可以并入整个系统开发计划中。

5.1.2保持软件开发计划的更新

生产商应当按照开发收益酌情更新该计划（A/B/C等级）

5.1.3 软件开发计划所涉及的系统设计和开发

- 由于软件开发的投入，生产商应当在软件开发计划中参考系统需求。

- 为满足4.1的要求，协调软件开发和设计开发的生效，在软件开发计划过程中生产商应当包括或参考软件开发计划过程。

（A/B/C等级）

注：如果软件系统是一个单机系统（单一软件设备），在软件系统需求与系统需求上可能并无差异。

5.1.4 软件开发标准、方法和工具计划

生产商应当列入或参考软件开发计划：

- 标准

- 方法，以及

- 工具

与C级软件项目的开发结合起来【C级】

5.1.5 软件集成与集成测试计划

生产商应当包括或者参考软件开发计划。这个计划可以使软件项目（包括SOUP未知出处软件）成为一体，并在融合的过程中实施检测。【B/C级】

注：把合并测试与软件系统测试结合为一个独立计划和活动设置是可以接受的。

5.1.6 软件检验计划

生产商应当列入或者参考软件开发计划中的如下检验信息：

- 需要检验的可交付成果；

- 每个生命周期活动所需要的检验任务；

- 可交付物被检验的里程碑；和

- 可交付物检验的验收准则。

【A/B/C等级】

5.1.7 软件风险管理计划

生产商应当包括或者参考软件开发计划。这个计划将实施软件风险管理程序的活动和任务，包括与SOUP(未知出处软件)相关的风险管理。【B/C级】

注：见条款7。

5.1.8文件材料计划

生产商应当列入或者参考软件开发计划中的有关软件开发生命周期过程中引起的文件的信息。对于每一条经鉴定的文件或者文件类型，应当列入或者参考以下信息：

- 标题，名字或者命名惯例；

- 用途；

- 文件阅读对象；以及

- 开发，复审，批准以及修改的过程与责任。

【A/B/C等级】

5.1.9 软件配置与管理计划

生产商应当列入或者参考软件开发计划中的软件配置管理信息。软件配置管理信息应当包括或者参考：

- 等级，类型，分类或者需要控制的项目列表；

- 软件配置管理活动和任务；

- 对实施软件配置管理和活动负责的系统；

- 它们与其他系统的关系，例如软件开发或维护；

- 当项目需要处在配置控制之下时；以及

- 当问题处理程序被应用。

【A/B/C等级】

5.1.10 将要被控制的辅助项目

需要被控制的项目应当包括工具、项目或者设置，用来开发医疗设备软件，这将对医疗设备软件产生影响。【B/C级】

注：这类项目的样本包括编译/汇编，制作文件，批处理文件和特定的环境设置。

5.1.11 检验之前的软件配置项目监控

在检验之前，生产商应当计划把配置项目放置于备有文件证明的配置管理监控之下。【B/C级】

# 5.2软件需求分析

5.2.1从系统需求定义和用文件证明软件需求

对于医疗设备的每个软件系统，生产商应该从系统水平的需求定义和用文件证明软件需求

5.2.2 软件需求内容

至于医疗设备软件，视情况而定，在软件需求中，生产商应当包括：

- 功能要求和性能要求；

注1 样本包括：

- 性能（例如软件的用途，时间要求），

- 物理特性（例如代码语言，平台，操作系统），

- 软件运行的计算机环境（例如硬件，内存大小吗，处理单元，时区，网络架构），以及

- 对升级兼容性或多个SOUP（未命名软件）或其他设备版本的需求。

- 软件系统输入和输出

注2：样本包括：

- 数据特征（例如，用数字表示的，文字数字式的，格式）

- 级别，

- 范围，以及

- 预设值

- 软件系统和其他系统之间的接口；

- 软件驱动警报，警告和操作者信息；

- 安全要求；

注3：样本包括：

- 与敏感信息妥协相关的；

- 鉴定；

- 授权；

- 审查跟踪，以及

- 通信完整。

- 对人为误差和训练敏感的使用性工程要求；

注4：样本包括与如下相关的：

- 人工操作支持，

- 手工设备干预；

- 对个人的限制，以及

- 需要人类关注的区域。

注5：有关使用性工程要求的信息科参阅IEC60601-1-6。

- 数据定义和数据库要求；

注6：样本包括：

- 格式；

- 一致；

- 功能。

- 在操作和维护点，已交付使用的医疗设备软件安装和验收要求；

- 与操作和维护方法相关的要求；

- 需要被开发的用户文件资料；

- 用户的维护要求；以及

- 法规要求。

- 【A/B/C等级】

注7：在软件开发初期，可能非所有要求都是可行的。

注8：ISI/IEC 9126-1【8】在质量特征方面提供信息，这对给软件需求下定义可能是有用的。

5.2.3 软件需求中列入的风险控制措施

制造商应在软件中列入风险控制措施的实施，由于在要求中硬件故障和软件潜在缺陷在医疗设备软件中是酌情存在的。【B/C级】

注：在软件开发初期，可能非所有要求都是可行的。并且，随着软件的设计和风险控制措施的进一步定义，这些要求是可以更改的。

5.2.4 再次评估医疗设备风险分析

当软件需求确立和更新时，生产商应当酌情再次评估医疗设备风险分析。

5.2.5升级系统需求

生产商应当确保现存的要求包括系统需求被酌情再次评估和升级，因此对软件需求分析活动也是同样。【A/B/C级】

5.2.6检验软件需求

生产商应当检验并用文件证明软件需求：

- 实施系统需求，包括与风险控制有关的；

- 不要相互矛盾；

- 用避免歧义的术语来表述；

- 用术语陈述，该术语允许建立检验标准和实施测试来决定检验标准是否曾遇见过；

- 能够被唯一分辨；以及

- 对系统需求或其它资源可追溯。

【A/B/C级】

注：本标准不需要用标准规格语言。

# 5.3 软件体系设计

5.3.1把软件需求转变为一个体系

生产商应当把医疗设备软件需求转变成为一个备有文件证明的体系，用来描绘软件结构，区分软件项目。【B/C级】

5.3.2 为软件项目接口开发一个体系

生产商应当为软件项目和软件项目之外的组件（软件和硬件皆有）的接口，以及软件项目之间，开发和用文件证明一个体系。【B/C级】

5.3.3 详细说明SOUP（未知软件项目）的功能和性能要求

如果一个软件项目被定义为SOUP（未知软件项目），生产商应当详细说明SOUP（未知软件项目）的功能和性能要求，对于它的预期用途来说，这是很必要的。【B/C级】

5.3.4 详细说明SOUP（未知软件项目）的系统硬件和系统软件

如果一个软件项目被定义为SOUP（未知软件项目），生产商应当详细说明必要的系统硬件和系统软件来辅助SOUP（未知软件项目）的适当操作。【B/C级】

注：样本包括处理器类型和速度，内存类型和大小，系统软件类型，通讯软件和显示软件需求。

5.3.5 分辨必要的风险控制隔离

生产商应当分辨出对风险控制不可或缺的软件项目及怎样保证隔离状态的有效。【C级】

注：隔离样本是使得软件项目在不同处理器上实施任务。隔离的有效性能够通过处理期间无共享资源来保证。

5.3.6 检测软件体系

生产商应当检测并用文件证明如下内容：

- 软件体系实施系统和软件需求，包括与风险控制相关的要求；

- 软件体系能够支持软件项目之间、软件项目与硬件项目之间的接口；以及

- 医疗设备软件支持任何SOUP（未知软件项目）的正确操作。

【B/C级】

# 5.4软件详细设计

5.4.1把软件体系细化为软件单元

生产商应当细化软件体系知道它以软件单元的形式出现。【B/C级】

5.4.2为每一个软件单元开发详细设计

生产商应当为每一个软件项目的软件单元开发一个详细设计并用文件证明。【C级】

5.4.3 为接口开发详细设计

生产商应当为所有软件单元与软件单元之外的组件（硬件或者软件）的接口，以及软件单元之间的接口开发一个详细设计并用文件证明。【C级】

5.4.4 检测详细设计

生产商应当检测软件详细设计并用文件证明：

- 实施软件体系；以及

- 不与软件体系相互冲突。

【C级】

# 5.5 软件单元的实施和检验

5.5.1 实施各个软件单元

生产商应当实施各个软件单元。【A/B/C级】

5.5.2建立软件单元检验程序

生产商应当为检验检测各个软件单元建立策略方法和步骤。当通过测试完成检测时，应当为其正确性而评估测试过程。【B/C级】

注：验收标准样本为：

- 软件编码实施要求包括风险控制措施吗？

- 软件编码与软件单元中所详细设计并用文件证明的接口相互冲突吗？

- 软件编码符合项目过程或者编码标准吗？

- 5.5.3 软件单元验收标准

在软件单元整合到较大的软件项之前，生产商应该适当的为软件单元建立验收准则，保证软件单元符合验收标准。

5.5.4 增加软件单元验收标准

当以下项目出现在设计之中时，生产商应当酌情列入增加的验收标准：

- 正确的时间顺序;

- 数据流和控制流；

- 有计划的资源分配；

- 故障处理（错误鉴定，隔离与修复）；

- 变量初始化；

- 自我诊断；

- 记忆管理与记忆溢出；以及

- 边界状态。

【C级】

5.5.5 软件单元检验

生产商应当完成软件单元检测并用文件证明其结果。【B/C级】

# 5.6软件集成和集成测试

5.6.1 一体化软件单元

生产商应当使软件单元一体化以与集成计划（见5.1.5）一致【B/C级】

5.6.2 检测软件集成

生产商应当按照集成计划，检测并记录软件集成的以下方面（见5.1.5）：

- 软件单元应当整合集成为软件项目和软件系统；以及

- 系统的硬件项目，软件项目以及人工操作辅助项目（例如人类特征接口，在线帮助菜单，声音控制等）已被集成入该系统。

【B/C级】

注：检测仅指项目已经按照计划集成化，非他们按照意愿所作的。这个检测很有可能是由某种形式的检查实施的。

5.6.3 测试组合软件

生产商应当按照集成计划（见5.1.5）来测试组合软件项目并用文件证明其结果。【B/C级】

5.6.4集成测试内容

至于集成测试内容，生产商应当注重组合软件项目是否是按预期运转。

【B/C级】

注1 样本应当被当作：

- 软件的功能性需要；

- 风险控制措施的实施；

- 规定的时间和其它行为；

- 规定的内外接口功能；以及

- 在非正常状态下的测试，包括可预见的误用。

注2 把集成测试与软件系统测试结合成一个单独计划和活动是可行的。

5.6.5 检测集成测试步骤

生产商应当评估集成测试步骤的正确性。【B/C级】

5.6.6 实行复原测试

当软件项目已集成，生产商应当酌情实行复原测试以证明之前缺陷并未被引进入结合软件中。【B/C级】

5.6.7 集成测试记录内容

生产商应当

- 用文件证明测试结果（合格/不合格以及异常现象列表）

- 保留足够的记录以能够重复检测；以及

- 确定检测者。

【B/C级】

注;要求(b)可以通过保持以下信息来实施，例如：

- 检测案例规格所显示的要求动作和所期望的结果；

- 装备记录；

- 测试环境记录（包括软件工具）。

5.6.8 运用软件疑难解答程序

生产商应当从软件集成和集成测试过程中发现的异常情况进入软件疑难解答程序。【B/C级】

注：见条款9

# 5.7软件系统测试

5.7.1为软件需求设置测试

生产商应当设置和实行一系列测试，以输入刺激，预期结果，符合/不符合标准和过程来表示，用以实施软件系统测试，这样所有的软件需求被覆盖。【B/C级】

注1：把集成测试与软件系统测试结合成一个单独的计划和活动是可接受的。在早期测试软件需求也是可行的。

注2：不仅对每个要求的分开测试是可实施的，而且所有要求联合的测试也是可行的，特别是如果各个要求之间独立性存在时。

5.7.2运用软件疑难解答程序

生产商应当从软件系统测试中发现的异常现象进入软件疑难解答程序。【B/C级】

5.7.3 更改之后的再次测试

当软件系统测试出现更改时，生产商应当：

- 酌情展开重复测试，展开修改过的测试或展开新增测试，以修正问题所带来的改变的有效性；

- 酌情展开测试来证明没有引来非预期负面影响；以及

- 按照7.4所定义的，展开相关风险管理活动。

5.7.4检测软件系统测试

生产商应当检测以下内容：

- 所采用的检测策略和测试过程是合适的；

- 所有的软件需求已经被测试过或者被检测过；以及

- 测试结果符合所要求的合格/不合格标准。

【B/C级】

5.7.5 软件测试记录内容

生产商应当：

- 用文件证明测试结果（合格/不合格以及异常情况列表）；

- 保留足够记录以能够重复检测，以及

- 检验测试者。

【B/C级】

注;要求(b)可以通过保持以下信息来实施，例如：

- 检测案例规格所显示的要求动作和所期望的结果；

- 装备记录；

- 测试环境记录（包括软件工具）。

# 5.8软件发布

5.8.1保证软件检测是完整的

在软件发布之前，生产商应当确保软件检验已完成、结果已被评估。【B/C级】

5.8.2用文件证明已知的残留异常情况

生产商应当用文件证明所有已知的残留异常情况。【B/C级】

5.8.3评估已知的残留异常情况

生产商应当确保所有已知的残留异常情况都已经被评估，以确保它们不会引起不可接受的风险。【B/C级】

5.8.4用文件证明已发布的版本

生产商应当用文件证明即将发布的软件产品的版本，【A/B/C级】

5.8.5用文件证明已发布软件是如何创作的

生产商应当用文件证明用来创作此已发布软件的过程和环境。【B/C级】

5.8.6 确保活动和任务是完整的

生产商应当确保所有的活动和任务以及所有相关的文件是完整的。【B/C级】

5.8.7把软件存档

生产商应当把以下信息存档：

- 软件产品和配置项目；以及

- 文件材料

最短保存期限由以下时间长度来决定：生产商所定义的设备寿命，或者由相关法规要求所规定的时间。【B/C级】

5.8.8 保证软件发布的可重复性

生产商应当设定步骤来确保已发布的软件产品能够不被损坏与非法更改，并确实被交付至使用处。这些步骤应当酌情强调列入软件产品的媒体处理和产品：

- 反响，

- 媒体标签，

- 包装，

- 保护措施，

- 储藏，以及，

- 交付使用。

【B/C级】

# 6 软件维护程序

# 6.1 建立软件维护计划

生产商应当建立一个软件维护计划来实施维护程序的活动和任务。这个计划应当表达出如下信息：

（a）……的步骤：

— 接收，

- 用文件证明，

- 评估，

- 解决，

- 追踪

在医疗设备软件发布之后出现的反馈；

（b）决定反馈是否被认作是一个问题的标准；

（c）软件风险管理程序的应用；

（d）软件疑难解答程序的运用，以分析和解决医疗设备软件发布后出现的问题；

（e）软件配置管理程序（条款8）的运用，以管理对现存系统的修改；以及

（f）评估和实施的步骤；

SOUP（未知软件项目）的

— 升级，

- 漏洞修补，

- 修补程序，

- 老化。

【A/B/C级】

# 6.2 问题分析与修改分析

6.2.1 用文件证明并评估反馈

6.2.1.1 监控器反馈

生产商应当监控来自从其组织内部和用户处的关于已发布产品的反馈。

6.2.1.2 用文件证明并评估反馈

反馈应当用文件证明并被评估以确定已发布的软件产品中是否有问题存在。所有类似问题都应当被记录成问题报告（见条款9）。问题报告应当包括实际存在和潜在的不良事件以及规格偏差。【A/B/C级】

6.2.1.3 评估问题报告对安全性产生的影响

每个问题报告都应当被评估来确定它是怎样影响到已发布软件产品的安全性，以及为解决此问题对已发布软件产品做出更改是否有必要。【A/B/C级】

6.2.2运用软件疑难解答程序

生产商应当运用软件疑难解答程序（见条款9）来解决问题报告。【A/B/C级】

注：当活动完成，软件系统或软件项目安全级别的任何变更都需要被通报。

6.2.3 分析变更需求

除条款9所要求的分析外，生产商应当分析各个变更请求对组织，已发布软件产品，相互作用的各系统所产生的影响。【B/C级】

6.2.4变更请求批准

生产商应当评估并批准修改已发布产品的变更请求。【A/B/C级】

6.2.5与用户和调整者沟通

生产商应当确定已批准的对已发布软件产品产生影响的变更请求。

按当地法规要求，生产商应当通知用户和协调者以下内容：

- 软件产品中的所有问题以及持续无更改将带来的后果；以及

- 所有对已发布软件产品的可行改变的性质以及怎样获得和安装更改之处。

【A/B/C级】

# 6.3修改之处的实施

6.3.1运用已制定的程序来实施修改之处

生产商应当用软件开发程序（见条款5）或一个已制定的维护程序来实施这些修改之处。【A/B/C级】

注: 关于软件更改的风险管理要求请看7.4。

6.3.2 再次发布已修改的软件系统

生产商应当按照5.8来发布已修改的软件系统。条款修改可以作为重新发布的软件系统的一个部分，或者作为列入已更改的软件项目和必要工具的修改组件来安装更改之处，并作为对现存软件系统的修改条款。【A/B/C级】

# 7软件风险管理程序

# 7.1对导致危险情形的软件进行分析

7.1.1辨别能够导致危险情形的软件项目

生产商应当辨别在ISO14971（见4.2）医疗设备风险分析活动所检验的能够导致危险情形的软件项目。【B/C级】

注：危险情形可能成为软件失败的直接结果，或者是在软件中实施风险控制程序失败的直接结果。

7.1.2辨别潜在的导致危险情形的原因

生产商应当辨别上面所检验的软件项目潜在的导致危险情形的原因。

生产商应当酌情考虑包括以下内容在内的潜在原因：

- 不正确或不完整的功能规格；

- 在已检验软件项目功能上的软件缺陷；

- 会导致不可预知的软件操作的硬件故障或软件缺陷；以及

- 适度、可预见的误用

【B/C级】

7.1.3 评估已发布的SOUP（未知软件项目）的异常列表

如果来自SOUP(未知软件项目)的故障或者预料之外的结果是导致危险情形的软件项目的潜在原因，生产商应当把由提供者或者与未知软件项目相关的应用于医疗设备未知软件项目的任何异常列表当作最大化评估，来确定是否所有已知异常会引起导致危险情形一系列事件。

【B/C级】

7.1.4用文件证明潜在原因

生产商应当在风险管理文件中用文件证明导致危险情形的软件项目的潜在原因。

7.1.5用文件证明事件结果

生产商应当在风险管理文件中用文件证明会导致危险情形的事件（7.1.2所定义的）结果。【B/C级】

# 7.2风险控制措施

7.2.1明确风险控制措施

对于每一个在风险管理文件中所记录的导致危险情形的软件项目的潜在原因，生产商应当明确并用文件证明风险控制措施。【B/C级】

7.2软件中实施的风险控制措施

如果一个风险控制措施是作为一个软件项目的一个功能部分，生产商应当：

- 在软件需求中列入软件控制措施；

- 基于风险控制措施正在控制的风险可能会产生的影响，为软件项目设定一个安全级别；以及

- 开发一个与条款5一致的软件项目。

【B/C级】

注：这个要求为ISO14971风险控制要求提供新增的细节

# 7.3 风险控制措施的检验

7.3.1检验风险控制措施

在7.2中用文件证明的各个风险控制措施的实施应当被检验，且批准核对案件应当用文件证明。【B/C级】

7.3.2用文件证明所有新的事件结果

如果风险控制措施是作为一个软件项目运行，那么生产商应当评估风险控制措施来检验所有新的能够导致危险情形的事件影响，并在风险管理文件中用文件证明。【B/C级】

7.3.3 用文件证明可追溯性

生产商应当酌情用文件证明软件危险障碍的可追溯性：

- 从危险情形到软件项目；

- 从软件项目到具体软件原因；

- 从软件原因到软件控制措施；以及

- 从风险控制措施到风险控制措施的检验。

【B/C级】

注：见ISO 14971 — 风险管理报告

# 7.4 软件更改的风险管理

7.4.1对医疗设备软件安全性更改的分析

生产商应当对医疗设备软件（包括未知软件项目）的更改进行分析以确定是否：

- 新增潜在原因被引入是造成危险情形的部分原因；以及

- 新增软件风险控制措施是被需要的。

【A/B/C级】

7.4.2 分析软件更改对现存风险控制措施产生的影响

生产商应当分析软件更改，包括对未知软件的更改，以确定软件修改是否可能与风险控制措施相抵触。【B/C级】

7.4.3 基于分析的风险管理活动

生产商应当基于分析的基础上，执行定义在7.1,7.2及7.3里相关的风险管理活动。

# 8软件配置管理措施

# 8.1配置确认

8.1.1建立检验配置项目的方法

生产商为唯一的配置项目以及为计划将要被控制的版本建立一个计划。计划应当包括其他软件产品或者实体例如未知软件项目和文件材料【A/B/C级】

8.1.2 检验未知软件项目

对每个正在使用中的软件项目来说，包括标准函数库，生产商都应当用文件证明:

- 标题

- 生产商；以及

- 唯一的未知软件项目指定者

8.1.3检验系统配置文件材料

生产商应当用文件证明这套配置项目和它们列入软件系统配置的版本。【A/B/C级】

# 8.2变更控制

8.2.1批准变更要求

生产商应当只有在响应已批准的变更请求的情况下更改配置项目。【A/B/C级】

注1：批准一个变更请求的决定可以与控制程序的更改相结合或者作为另一程序的一部分。分条款只要求变更的批准先于它的实施。

注2：在生命周期的不同阶段，不同的验收标准可以用于不同的变更请求，正如计划中所陈述的那样，见5.1.1（e）与6.1（e）.

8.2.2 实施变更内容

生产商应当按照变更请求的规定实施变更内容。生产商应当检验并实施由于更改需要重复的活动，包括软件系统软件安全级别的更改和软件项目软件安全级别的更改。【A/B/C级】

注：分条款规定更改应当如何被实施以获得足够的变更控制。这不仅意味着实施是变更控制程序的主要部分。实施该变更应当运用计划的程序，见5.1.1（e）与6.1（e）。

8.2.3验证变更的内容

生产商应该验证任何变更，包括任何已被重复验证失效的变化，并考虑到5.7.3和9.7为例。

8.2.4为变更的可追溯性提供方法

生产商应当通过以下各个方法创作审查跟踪：

- 变更请求；

- 相关问题报告；以及

- 变更要求的批准

这些都能够被追踪到。【A/B/C级】

# 8.3配置状况说明

生产商应当保留被控制配置项目包括系统配置的可检索历史记录。【A/B/C级】

# 9软件疑难解答程序

# 9.1准备问题报告

生产商应当为在软件产品中所发现的每一个问题准备问题报告。问题报告应当按照如下步骤进行分类：

- 类型

例1 对新环境矫正，预防或者适应

- 范围；以及

例2更改的尺寸，受影响的设备类型的数目，受影响的辅助附件，所列入的资源，需要修改的时间

- 危急程度

例3 对性能、安全或安全性所产生的影响

【A/B/C级】

注：问题可以在软件发布之前或之后在生产商机构内外被发现。

# 9.2调查问题

生产商应当：

- 调查问题，如果有可能的话，检验引起的原因；

- 运用软件风险管理程序评估与安全问题相关的问题；（条款7）

- 用文件证明调查和评估的结果；以及

- 为有需要的行为创建一个更改请求来纠正此问题，或用文件证明不作为的原理解释。

【A/B/C级】

注：如果一个问题不涉及安全方面，那么对生产上来说没有必要按照软件疑难解答程序来纠正它。

# 9.3 对相关部门提出建议

生产商应当酌情对有关部门就现存的问题提出建议。

【A/B/C级】

# 9.4 运用变更控制程序

生产商应当批准并实施所有的更改请求，遵守变更控制程序。（见8.2）。【A/B/C级】

# 9.5 保留记录

生产商应当保留问题报告和包括检验在内的解决方法。

生产商应当酌情更新风险管理文件。（见7.4）【A/B/C级】

# 9.6分析发展趋势的问题

生产商应当进行分析来发现问题报告的发展趋势。【A/B/C级】

# 9.7检验软件问题决议

生产商应当检验决议来决定是否：

- 问题已经得到解决，问题报告已经结束；

- 不良发展趋势已经被扭转；

- 在合适的软件产品和活动中，更改要求已经得到实施；以及

- 新增问题已经被引入。

【A/B/C级】

# 9.8检测文件材料内容

当根据一个更改对回归测试软件项目进行检测，再检测时，生产商应当在检测文件材料中列入以下内容：

- 测试结果；

- 异常发现；

- 所测试软件的版本；

- 相关硬件和软件测试配置；

- 测试日期；以及

- 测试者的检验。

【A/B/C级】

# 附录A

（资料性附录）

关于本标准的要求的基本原理

在此附录中此标准的条款的基本原理。

# A.1 基本原理

本标准的基本要求是医疗设备软件开发和维护随之而来的一系列程序以及程序的选择适于避免对病人和其他人的风险。这个是由软件测试不足以判定在操作中它是安全的看法得出的。

本标准所要求的程序分成两类：

- 在软件中需要用来确定各个软件项目操作中的风险的程序；

- 在已确定的风险的基础上选择，需要为各个软件项目实现相称的低软件故障率的程序。

本标准要求第一类为所有的医疗设备软件服务，第二类为指定的软件项目服务。

符合本标准的专利申请应当包括用文件证明的风险分析，这个分析检验了可预见的事件的结果，这些事件包括软件可能导致危险情形（见ISO14971）。可能直接由软件引起的危险应当包括在风险分析中。例如，提供可能导致不恰当治疗的误导信息。

所有被当作第一种程序的一部分的活动在标准文本里被称作【A/B/C级】，这就意味着它们与所应用的软件的分类是无关的。

由于以下原因，活动被A/B/C级所需要：

- 活动能够引起与风险管理或者软件安全分类相关的计划；

- 活动能够引出输出信息，该输出信息可作为风险管理或软件安全分类的输入信息；

- 活动是风险管理或软件安全分类的一部分；

- 活动建立了管理系统，文件资料或者记录保留系统，它们有助于风险管理或者软件安全分类；

- 当相关软件的分类未知时，活动通常发生；

- 活动会引起变更，这个变更可以使相关软件的当前软件安全分类失效。它包括软件发布后的相关安全分析问题。

其它程序只被宰软件安全分类中B或C级的软件系统或者软件项目需要。活动被当做程序的一部分而被需要 ，这些程序在正规文本中被检验为B/C级或者C级，这就意味着它们被选择性的需要，而此需要取决于它们将要应用的软件的类别。

活动被B/C级的软件所选择性需要的原因如下：

- 通过要求更细致更精确的设计，测试或其它检测，活动增强了软件的可靠性；

- 活动是一个管理的活动，它辅助B/C级所要求的活动；

- 活动辅助与安全相关的问题的纠正；

- 活动引出设计记录，实施记录，检测记录以及与安全相关的软件的记录。

活动被C级软件选择性需要时由于以下原因：

- 在设计、测试或者其他检测上，通过要求更细致、更精确或者对具体问题的关注的方法，活动可以更进一步增强软件的可靠性。

注意：在本标准中，所有的程序和活动在确定高质量软件的开发和维护中都是有价值的。这些过程和活动的许多人物作为A级软件的要求，虽然A级软件根据定义不能引发危险，但这并不意味着这些程序和活动无价值或者不被推荐。它们的任务是，通过医疗设备的设计过程中的全部检验活动和一些简单的软件生命控制，来检验不会引起危险情形的软件能够容易的被肯定其安全性和有效性。

# A.2 等级要求总结

表A.1总结了软件安全等级所指定的各个要求。这个表是资料性记录，只为提供方便而作。正规部分检验了软件安全等级的各项要求。

表A.1 — 软件安全等级要求总结

| 条款和分条款 | A级 | B级 | C级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款4 所有的要求 | × | × | × |
| 5.1 5.1.1， 5.1.2， 5.1.3， 5.1.6， 5.1.8， 5.1.9 | × | × | × |
| 5.1.5， 5.1.10，5.1.11 |  | × | × |
| 5.1.4 |  |  | × |
| 5.2 5.2.1，5.2.2，5.2.4，5.2.5，5.2.6 | × | × | × |
| 5.2.3 |  | × | × |
| 5.3 5.3.1，5.3.2，5.3.3，5.3.4，5.3.6 |  | × | × |
| 5.3.5 |  |  | × |
| 5.4 5.4.1 |  | × | × |
| 5.4.2，5.4.3，5.4.4 |  |  | × |
| 5.5 5.5.1 | × | × | × |
| 5.5.2，5.5.3，5.5.5 |  | × | × |
| 5.5.4 |  |  | × |
| 5.6 所有要求 |  | × | × |
| 5.7 所有要求 |  | × | × |
| 5.8 5.8.4 | × | × | × |
| 5.8.1，5.8.2，5.8.3，5.8.5，5.8.6，5.8.7，5.8.8 |  | × | × |
| 6.1 6.1 | × | × | × |
| 6.2 6.2.1，6.2.2，6.2.4，6.2.5 | × | × | × |
| 6.2.3 |  | × | × |
| 6.3 所有要求 | × | × | × |
| 7.1 所有要求 |  | × | × |
| 7.2 所有要求 |  | × | × |
| 7.3 所有要求 |  | × | × |
| 7.4 7.4.1，7.4.2 | × | × | × |
| 7.4.3 |  | × | × |
| 条款8 所有要求 |  |  |  |
| 条款9 所有要求 | × | × | × |

# 附录B

（资料性附录）

对本规定条款的指导

# B.1范围

B1.1目的

本标准的目的是提供一个始终生产高质量的安全软件的开发程序。为实现这个目的，本标准检验了最小的活动和任务，这些活动和任务的完成是用来提供信心的，这个信心就是软件已经由某种可能生产出高度信赖和安全的软件产品的方式被开发了。

本附录为本标准要求的应用提供了指导方法。它并不对本标准进行增添或者更改，而是用来使读者更好的理解本标准的要求。

注：在本标准中活动是在活动范围内定义的程序和任务所引出的分条款。例如，为软件开发程序下定义的活动是软件开发计划，软件需求分析，软件架构设计，软件详细设计，软件单元安装启用与检测，软件集成与集成测试，软件系统测试和软件发布。在这些活动内的任务是个性化需求。

本标准不需要一个特别的软件开发生命周期模型。然而，符合本标准意味着程序间相互依赖，因为一个程序的输入信息来自另外一个程序。例如，软件系统的软件安全分类的完成应当在风险分析程序已经检验软件系统故障会引起什么样的危害之后。

由于这种程序间的逻辑依赖关系，按顺序描述本标准中的程序是很容易的，隐含一个瀑布似的或者直流的生命周期模型。然而，其它生命周期也能够被应用。一些在ISO/IEC 12207【9】中所定义的开发（模型）策略包括（也可见表B.1）：

- 瀑布策略：直流策略，也叫做瀑布策略，包括一次完成开发程序。简单来说就是：确定消费者需求，定义要求，设计系统，完成系统，测试，安装和交付使用。

- 增值策略：增值策略确定消费者需求，定义系统需求然后一系列构造的剩余开发。第一个构造包含部分计划性能，接下来的构造将曾加更多计划性能，诸如此类，直到系统完成。

- 渐进策略：渐进策略同样在构造中开发系统，但是与增值策略的不同之处在于：检验用户需求没有被完全理解和所有要求不能作为前提方面。在这个策略中，消费者需求和系统需求被部分当作前提，然后再被各个随后的构造改善。

表B.1 — 在ISO/IEC 12207中所定义的开发（模型）策略

| 开发策略 | 首先定义所有要求吗？ | 多重开发周期？ | 分配临时软件？ |
| --- | --- | --- | --- |
| 瀑布策略 （直流型策略） | 是 | 否 | 否 |
| 增值策略 （预先计划 的产品改进） | 是 | 是 | 可能 |
| 渐进策略 | 否 | 是 | 是 |

当生命周期已经选择，维护程序输出信息之间的逻辑依赖关系是必要的，例如规格，设计文件和软件。瀑布生命周期模型通过延长程序的启动直至程序输入信息的完成和批准来实现。

其他的生命周期，特别是渐进策略生命周期，允许输出信息在程序所需所有输入信息完成之前产出。例如，一个新的软件项目在整个软件架构完成之前可以被详细说明、分类、完善和检测。这样的生命周期也会带来风险，例如一个程序输出信息的更改或者开发会导致另一个程序输出信息无效。因此所有的生命周期运用一个综合配置管理系统来保证所有的程序产出被引入一致状态并且相互依赖性可以得到维持。

不管软件开发生命周期有没有使用，以下原则是很重要的：

- 所有的程序产出信息应当保持一致状态；无论任何时候任何软件的产出信息得到创作或者改变时，所有相关程序产出都应当被迅速更新以维持彼此间的协调性，并维持本标准所需要的明确或含蓄的依赖关系；

- 当被需要时，所有程序输出信息应当可用做软件进一步工作的输入信息。

- 在任何医疗设备软件发布之前，所有的程序产出应当彼此间相一致，所有本标准所需要的明确或含蓄的程序产出之间的依赖关系应当被遵守。

B.1.2 应用范围

本标准应用于医疗设备软件的开发和维护，也同样用于包含有未知软件项目的医疗设备的开发和维护。

本标准的运用要求生产商实施符合ISO 14971的医疗设备风险管理文件。因此，当医疗设备系统架构包括一个后来得到的部件（它可能是一个买来的部件或者是一个不明出处的部件），例如包含有未知软件项目的打印机或者绘图机，后来得到的部件成为生产商的责任并且必须包含在医疗设备的而风险管理中。假定通过按规定实施医疗设备风险管理程序，生产商将了解部件并且识别出它包含有未知软件项目。生产商运用本标准将造成软件风险管理程序成为医疗设备风险管理程序的一部分。

已发布医疗设备软件的维护适用于医疗设备软件后期制作经验。软件维护包括所有技术手段和管理手段的结合，包括监督行动来对问题报告产生作用以把项目保持在或者还原到一个状态，在这个状态中，它能够实施已发布软件产品相关的功能以及修改要求。例如，这个包括问题批准，法规报告，再次检验或者阻止行动。见ISO//IEC 14764【10】。

# B.2正规参考文献

ISO/IEC 80003【11】为应用质量管理系统到软件开发提供了指导。这个指导性文件不是本标准所必须的但却是强烈推荐的。

# B.3术语和定义

术语尽可能用国际标准中的定义被定义。

本标准选择运用三个属于来描述软件系统（最高级别）的分解。软件系统可以说是医疗设备（见 IEC 60601-1-4【2】）的子系统或者本身是医疗设备。最低层不能够再为软件配置管理测试的目的而分解的是软件单元。所有层次的组合，包括最高层和最低层，可以被称作软件项目。那么，软件系统就是一个或者多个软件项目的组合，各个软件项目是由一个或者多个软件单元或不可分解的软件项目组成的。留给生产商的责任是为软件项目和软件单元提供解释和间隔尺寸。这些术语的模糊不清使得在医疗设备中，人们可以把它们应用到许多不同的软件开发方法中。

# B.4基本要求

对任何软件都没有已知方法来保证100%的安全。

就提升医疗设备安全性而言，有三个主要原则:

- 风险管理；

- 质量管理；

- 软件工程。

对于安全的医疗设备软件的开发与维护而言，建立风险管理程序是很有必要的，此程序可作为质量管理体系的有机组成部分，而该系统可作为合适的软件工程方法和技术应用的整体框架。这三个概念的结合使得医疗设备生产商根据架构清楚，连贯重复的决策过程来推动医疗设备安全性的提高。

B.4.1质量管理系统

一个缜密有效地软件程序组合包括有组织的程序例如管理、基础设施、改进和训练。为避免重复以及以标准的重点放在软件工程上，这些程序已被本标准删除。这个程序是由一个质量管理系统所覆盖的。ISO 13485【7】是一个国际标准，它专门适用于医疗设备质量管理概念。符合 ISO 13485质量管理体系的要求并不自动包含符合国家或地区法规的要求。检验和建立符合相关法规要求的系统是生产商的责任。

B.4.2 风险管理

软件开发充分参与风险管理活动以确保所有合理且可预见的与医疗设备软件相关的风险被考虑到。

它需要生产商应用一个符合ISO 14971标准的风险管理程序，这个程序为医疗设备明确的处理风险管理，而不是试图在这个软件工程标准中定义一个适当的风险管理程序。

B.4.3 软件安全分类

与软件相关的风险作为医疗设备的一个部分，作为医疗设备的一个附属物或者本身就是一个医疗设备，被用来作为软件安全分类计划的输入部分，然后这就决定了在软件开发维护中是否应用该程序。

风险被认为是损害的严重性和发生的可能性相结合的产物。然而，在如何运用传统统计方法来确定软件失败发生的概率问题上尚无一致共识。因此，在本标准中，假设软件出故障的时候，软件系统分类是基于源自软件故障的危险的严重性。促进风险控制措施实施的软件系统是基于它们所控制的危险的严重性进行分类的。

如果软件系统被分解成软件项目，那么各个软件项目可以有自己的软件安全分类。

唯一可能的是检验与软件项目失败相关的风险：

- 如果一个系统架构和一个软件架构根据自己的用途和与其它软硬件项目的相互关系来定义软件项目的角色；

- 如果对系统的更改是受控制的；

- 在对规定的架构和风险控制措施的风险分析完成之后；

本标准需要小数目的活动，这些活动将为所有的软件等级达到以上状态。

当整套软件系统被检验，风险管理活动已经检验软件系统是怎样与安全相关联时，软件架构活动的终结点就是开发的起始点。

与风险控制相对应的点开始于ISO 14971。

在这个点之前，风险管理程序检验架构风险控制措施，例如增加保护性子系统，降低导致危害的软件故障的几率。在这个点之后，风险管理程序运用旨在降低软件项目故障可能性的程序。换句话说，软件项目的分类制定了基于程序的风险控制措施以应用至项目中。

人们希望生产商会发现在这个点之前对软件进行分类是有用的，例如把注意力放在将要进行调查的领域。但是这样的分类应当被当作初步措施且不应当被用来调整程序任务。

软件安全分类计划不是打算用来与ISO 14971风险分类相匹配的。鉴于ISO 14971计划按照它们的严重性和可能性来分类风险，软件安全分类计划按照在开发维护过程中所应用的程序来对软件系统和软件项目进行分类。

随着设计的发展，新的风险可能变得明显。因此，风险管理应当作为开发程序的一个有机组成部分来运用。这就允许架构设计的开发来保证安全操作以及阻止故障引起的伤害。这个架构设计检验了一整套的软件项目，包括需要运转正确。

软件架构应当促进需要安全操作的软件项目的隔离，也应当对用以确保这些软件项目有效隔离的方法进行描述。

正如B.3中所述，本标准选择用三个术语来描述一个软件系统（最高级的）的分解。

图B.1图解了在软件系统中对软件项目进行的可能分区以及在这个分解中软件安全级别是如何被应用到软件项目群中的。

图B.1—软件项目分区范例

就这个范例来说，由于医疗设备软件的类型整在开发中，生产商知道软件系统的软件安全分类C级。在软件架构设计过程中，生产商已经决定将系统进行分区，如图所示的三个项目—X,W和Z。生产商可以把所有会引起死亡或者严重损害的软件系统隔离到软件项目Z，将所有剩余会引起非严重损害的软件系统隔离到软件项目W。软件项目W被列为B级安全软件，软件项目Z被列为安全软件级别为C。那么按照4.3（d），软件项目Y必须被列为C级。软件系统按此条件也必须被归为C级。软件项目A曾被归为A级安全软件。生产商也可以用文件证明软件项目X与Y隔离的原理阐述。如果分区是不可能的没那么软件项目X和Y必须被列为C级安全软件。

# B.5 软件开发程序

B.5.1软件开发计划

这个活动的目标是计划软件开发任务，以降低对开发团队成员造成的由软件、沟通程序和目标所引起的风险，并保证符合医疗设备软件的系统质量要求。

这个软件开发计划活动能够在一次计划或多次计划中用文件证明任务。一些生厂商可能已经确立政策和程序以应用于他们所有的医疗设备软件的开发。在这种情况下，该计划可以简单的参考现行政策和程序。一些生产商可能为各个医疗设备软件产品的开发准备了一个或者一套详细的计划，详细讲清具体活动细节和参考大致过程。另外一个可能性是一个计划或者一些列计划被调整以适应医疗设备软件产品的发展。计划应当详细到细节需要的程度以实施开发程序，且应当与风险所占的比例相称。例如，更高风险的系统或项目应当更精确地以开发程序为准，任务也应当以更详细的方式讲清楚。

计划是一个反复的活动，应当随着开发程序再次检验或者升级。这个计划应当发展以包含更多更好的信息，以及更多关于该系统的理解和开发程序所需的努力程度。例如，一个系统的初始软件安全界别可由于风险管理程序的运用和软件架构的开发而改变。或者它可能是决定将未知软件项目纳入该系统。计划升级以反映系统当前的信息和系统中系统活下古墓所需要的精确程度，使得计划升级对开发程序进行合理的控制。

B.5.2软件需求分析

这项活动要求生产商为医疗设备软件建立和检验软件需求。对于确定将要构造什么，确定医疗设备软件展览可接受的行为，以及对于确定完整的医疗设备软件已为运用做好准备来说，建立可检验的要求是必不可少的。为了证明要求是按照所期望的那样实施的，各个要求应当以这样的方式来规定——建立客观标准来检验她是否正确实施。如果设备风险管理程序把要求强加给软件以控制已分辨的风险，在软件需求中，这些要求应当以这样的方式被检验——使追踪软件需求的风险控制措施成为可能。所有的软件需求应当以这样的方式被检验——使证明要求和软件系统测试间的可追溯性成为可能。如果在某些国家管理认可要求与规定的法规和国际标准相一致，这个一直要求应当在软件需求中用文件证明。因为软件需求确定在软件中需要实施的程序，所以在要求分析活动完成之前，一份关于要求的评估是有必要的。

在消费者需求与设计投入、软件功能规格与软件设计规格之间的区别是一个是个让人经常疑惑的方面。设计输入是把消费者需求转译为正式用文件证明的医疗设备要求。软件需求是软件本身符合消费者需求和设计输入的正式用文件证明的规格。软件功能规格常常与软件需求一起详细定义软件符合什么样的要求，即使有很多不同的选择也符合该要求。软件设计规格规定软件将怎样被设计和分解来实施其要求和功能规格。

传统来讲，软件需求，功能规格和设计规格被一个或者多个文档记录。现在在一个普通的数据库中以数据项考虑信息是可行的。各个项目中将有一个或多个特性以明确在数据库中它的用途以及与其它项目的联系。这个方法使得不同信息观点的描述和复制最适合于目标用户（例如营销商，制造商，测试人员，审计师），并辅助可追溯性展示足够的实施项目和测试案例对要求的测试程度。

系统需求程序是超出本标准之外的。然而运用软件来实施医疗设备功能的决定通常是在系统设计的过程中做出的。一些或者全部的要求被分配到软件中予以实施。软件需求分析活动包括分析由系统需求程序所分配给软件的要求，还包括得出一套反映所系统需求的综合软件需求。

为了保证系统的完整性，生产商应当为协商更改与系统需求说明提供一个机制以在源系统需求与软件需求中更正不切实际、不一致或者含糊不清的需求。

捕捉分析系统和软件需求程序可以是反复的。本标准不要求程序严格的分为两层。事实上，系统架构和软件架构通常同时进行轮廓描述，系统需求和软件需求也随之分层方式用文件证明。

B.5.3软件架构设计

这项活动要求生产商定义软件的结构组件，它们外部可见的特性和以及它们之间的关系。如果一个结构部件的运行会影响到其它部件，那么在软件架构中应当对此运转情况进行描述。这项描述对在软件之外影响医疗设备的组件的运行状况特别重要。架构设计对于实施风险控制措施来说极其重要。如果不了解（或用文件证明）会影响到其它组件的组件运转情况，那么展示系统的安全性几乎是不可能的。软件架构确保软件需求的正确实施是有必要的。除非所有的软件需求由已检验的软件项目来实施，否则软件架构是不完整的。因为软件的设计和实施依赖架构，而架构需要被证实以使得软件完整。架构的检验通常由专门评估来完成。

软件项目在软件架构活动中的分类为后来的软件项目的选择创造了基础。分类的控制做为风险管理文件的一部分是放在更改控制之下的。

很多随后的事件可能使分类无效。这些包括，例如：

- 系统规格、软件规格或者架构规格的更改；

- 风险分析中错误的发现，特别是未预见的危险的发现；以及

- 要求的不可行性的发现，特别是在风险控制措施中；

因此，在软件架构设计的活动的过程中，软件系统和软件项目的分类应当被再次评估并可能需要被修改。由于它本身升级到一个更高的等级，这将引起修改以把新增程序应用到软件项目中。软件配置管理程序（条款8）用来检验所有的必要修改都已检验和完成。

B.5.4软件详细设计

这项活动要求生产商改善在架构中确定的软件项目和软件接口来创造软件单元和它们的接口。尽管软件单元常常被认作是单一功能组件，但是这个观点比一定总是合适的。我们已经把软件单元定义为不能细分为更小项目的软件项目。软件单元可以分开测试。生产商应当确定该软件的细节水平。详细设计详细描述了】计算机演算规则系统，数据表示法，各个软件单元之间的接口，以及软件单元和数据结构之间的联系。详细设计必须涉及软件产品的包装。用文件证明各个软件单元和它的接口是很有必要的，这样软件单元就可以正确的安装启用。详细设计补充必要的细节以构造此软件。它应当是足够完整的，这样程序员就不需要使特别设计方案。

软件项目能够被分解以至于只有一些新的软件项目实施原本软件项目的相关安全要求。剩余的软件项目不实施相关安全功能，可能被重新分类到一个更低的软件安全级别。然而，做这件事的决定是风险管理程序本身的一步跟，并在风险管理文件中用文件证明。

由于项目的实施取决于详细的设计，在活动完成前检验详细设计是很有必要的。详细设计的检验通常由专门评估来完成。分条款5.4.4要求生产商检验详细设计活动的产出信息。设计阐明了要求应当怎样实施。如果设计有缺陷，编码将不会正确实施。

在设计中，生产商应当检验他们认为对安全性来说很重要的设计特征。这些特征包括：

- 实现预期的事件，输入信息，输出信息，接口，逻辑流程，分配处理器，分配内存资源，分配错误和异常的定义，分配错误和异常隔离，以及错误恢复;

- 系统默认状态的定义，在这个定义中，所有会导致危险情形的错误、事件和过度都被矫正；

- 变量和内存管理的初始化；以及

- 冷暖复位，待机状态的改变和其他可能影响风险控制措施的变化。

B.5.5软件单元安装启用和检验

这项活动要求生产商编写和检验软件单元编码。详细设计将被翻译成源程序编码。译码代表了规格分解的终结点以及可实施软件分解的起始点。为了不断获得理想的编码特点，编码标准应当被用来规定一个首选的编码类型。编码标准的例子包括易懂，语言的使用规则或限制，和复杂性管理。各个单元编码的检验其按详细设计的规定运转，以及它符合规定编码标准。

分条款5.5.5要求生产商检验编码。如果编码不正确实施设计要求，医疗设备将不会按预期的情况运转。

B.5.6软件集成和集成测试

这项活动要求生产商计划和实施软件单元集成入聚合软件项目，并检验所形成的软件项目按预期运转。

集成的方法可以从非增量集成到增量集成的任何形式。正在组装的软件项目的特性决定了集成方式的选择。

软件集成测试重点在于通过软件项目内外接口对数据的传输和控制。外部接口包括操作系统软件和医疗设备硬件与其它软件的接口。

集成测试的精确程度以及与集成测试有关的文件材料的详细水平应当与设备相关风险、设备所依赖软件的潜在危险功能、指定软件项目在更高风险设备中的角色功能相称。例如，尽管软件功能应当被测试，但是对安全性会产生影响的项目应当受支配于更直接、更深入和更详细的测试。

如果它适用的话，集成测试表明输入与输出边界的项目运转控制和检验了项目对无效、未预见的、特殊的输入信息。当给定的输入组合或出乎预料的输入顺序出现时，或者当以确定的时间要求被违反时，项目活动将被隐藏起来。这项测试要求在计划中应当酌情包括作为集成测试有机组成部分的白箱测试种类。

白箱测试也被称为玻璃箱测试，结构测试，透明盒测试或者开箱测试，是对软件项目内部运转的显性知识的一种测试技巧，这个软件项目的测试是用来筛选测试数据的。白箱测试运用特定的软件项目知识来检测输出信息。只有当测试者知晓软件项目应当做的事时，测试结果是准确的。那么测试者就可以看出软件项目是否与原定目标背道而驰。因为它的重点在于测试软件项目的实施情况，所以白箱子测试并不能够确保完整的规格被实施。黑箱测试，也被称为运转状况测试，功能测试，不透明测试和观想测试，重点在于测试功能规格，它不能保证所有实施部分已经被测试过。因此黑箱测试是对测试的规范并会发现遗漏错误，表明该规范的部分未完成。白箱测试是执行测试，将发现遗漏错误，表明实施程序的一部分出错了。为了软件测试的完整性，黑箱测试和白箱测试都是有必要的。

在5.6和5.7中所检验的计划和测试文件材料可连接至个别文件发展特定阶段或进化的原型。他们也可能会合并，以便使单一的文件或文件集涵盖多个小节的要求。所有或者部分的文件材料应当合并入更高层工程软件文件，例如一个软件或者工程质量保证计划，或者综合的测试计划，以校正软件和硬件测试的各个方面。在这些案例中，应当相互参考以确定各种各样工程文件是如何与各个软件集成任务相联系的。

软件集成测试可在模拟环境中进行，也可在真实目标硬件或者整套医疗设备中进行。

分条款5.6.2要求生产商检验软件集成活动的输出信息。软件集成活动的输出信息是完整的软件项目。这些完整的软件项目必须运转良好以确保整个医疗设备软件正确安全的运转。

B.5.7软件系统测试

这项活动要求生产商通过检验已成功实施的软件要求来检验软件的功能。软件系统测试表明该指定功能是存在的。这些测试检验了关于已完成软件要求的项目的功能和性能。

软件系统测试重点在于功能测试（黑箱测试），尽管它可能运用白箱测试（见上一部分）方法是很理想的，可以更有效地完成某种测试，启动压力条件或故障，或提高代码覆盖率的资格测试。不同类型和测试阶段的测试机构是灵活的，但需求覆盖面，风险控制，可用性，以及测试类型（例如，故障，安装，压力）应被显示和记录。

软件系统测试对整个软件进行了测试，可以在一个模拟的环境中进行，也可在真实目标硬件中进行。

当软件系统发生更改（即使是一个小的改变），应当对回归测试（不仅是对单个改变）程度进行确定以确保没有导致非计划中的副作用。回归测试（以及并未完全重复软件系统测试的原理阐述）应当被列入计划不能并用文件证明。

软件系统测试责任可以是分散的，可以在不同的地点由不同的机构来进行。然而，无论任务怎样分配，合同关系如何，组件来源如何，开发环境如何，设备生产商对保证软件按预期用途运转良好保留全部责任。

如果在测试过程中出现的异常可能再次出现，但是已决定不安装它们，那么应当评估异常情况与危险分析的关系以检验它们并不影响设备安全。异常情况的根本原因和症状应当被理解，不安装它们的原理解释也应当用文件证明。

分条款5.7.4要求软件系统测试结果被评估来确保已获得预期成果。

B.5.8软件发布

这项活动要求生产商用文件证明已发布医疗设备软件的版本，详细说明它是怎样被创作出来的，并按照合适的过程发布软件。

生产商应当能够说明运用开发程序开发的软件是即将要发布的软件。生产商也应当为其同一时期产品所应用的软件和工具进行检索，以免将来被需要，并应当以最小限度的被损害和误用的方式进行储存、包装和交付。应当建立明确的过程以确保这些任务适当进行并得到一致的结果。

# B.6软件维护程序

B.6.1建立软件维护计划

软件维护程序以两种方法与软件开发程序区别开来：

- 生产商被允许运用比整个软件开发程序更小的程序来应对紧急问题实施迅速更改；

- 为回应对已发布产品相关的软件问题报告，生产商不仅要解决此问题而且要符合当地法规（代表性的通过实行积极主动的监督计划以从这个领域收集问题数据并就此问题与用户和监控者进行沟通）。

分条款6.1要求在维护计划中建立这些程序。

这项活动要求生产商为实施维护活动和任务创造并确认程序。为在维护过程中实施正确行动、控制更改和管理已修改软件的发布，生产商应当用文件证明和解决已报告出的问题和用户的要求，以及对医疗设备软件的管理修改。当由于问题或者改善改变的需要，医疗设备软件对编码和相关文件材料进行修改时，这个项目被激活。目标是在修改已发布软件产品的同时保护它的完整性。这个程序包括医疗设备软件的环境或平台迁移至非原始发布地点。在这个条款中提供的活动是特定对维护程序而言的；然而，在本标准中维护程序可以运用其它程序。

生产商需要计划维护程序的活动和计划怎样实施。

B.6.2问题和修改分析

这项活动要求生产商对它的效果反馈进行分析：检验已报道的问题；并考虑、筛选和获得实施修改选择权的批准。更改的问题和其它要求可能影响医疗设备的性能、安全或者监管审批。分析对于确定是否有由于问题报告或者是否有修改问题或者执行要求带来的影响是必要的。通过追踪或者回归分析来检验设备中的风险控制措施没有不良更改，或者作为软件维护活动的一部分被正在实施的软件更改所修改。同样重要的是，检验软件中已修改的软件没有导致危险或者降低风险，而此软件之前的确是没有导致危险或者降低风险。如果软件修改现在可能导致危险或者缓解风险的话，软件项目的软件安全分类可能已经发生改变。

区分软件维护（条款6）和软件问题解决（条款9）是很重要的。

软件维护程序的重点是在软件产品发布后对出现的反馈做出足够的响应。作为医疗设备的一个部分，软件维护程序需要确保：

- 与安全相关的问题报告已得到处理并报告给相关管理部门和受影响用户；

- 软件产品经过正式控制的修改以确保修正问题和避免更深层次的问题，然后再次检验和再次发布；

- 生产商考虑到其他软件产品可能受到的影响并采取合理措施。

软件问题的重点是综合控制系统的操作：

- 分析问题报告，确认所有相关问题；

- 决定一些更改，确定它们所有的负面影响；

- 当维持包括风险管理文件在内的软件配置项目的一致性时，实施所有的更改；

- 检验更改的实施。

软件维护程序运用软件疑难解答程序。软件维护程序处理关于问题报告的高端决策（问题是否存在，它是否会对安全产生重大影响，需要什么样的改变以及什么时候实施），以及运用软件疑难解答程序分析问题报告以发掘所有涉及的问题，以及形成可能的更改要求。此更改要求会确认所有需要被更改的配置项目和所有需要的检验步骤。

B.6.3修改实施

这项活动要求生产商运用既定程序来做修改。如果一个维护程序还未被确定，合适的开发程序可以用来做修改。生产商也应当确保此修改不会对医疗设备软件的其他部分产生负面影响。除非医疗设备软件被当做一个新的开发，分析修改对整个医疗设备软件产生的影响是很有必要的。必须提出一个证明回归测试的原理阐述，以确保医疗设备软件部分修改后不会按照修改之前的方式运转。

# B.7软件风险管理程序

软件风险管理程序是整个医疗设备风险管理程序的一部分，不能被单独处理。本标准要求风险管理程序的运用符合ISO 14971标准。ISO 149741所定义的风险管理专门处理与医疗设备运用相关风险的有效管理框架。ISO 14971的一部分适合于在风险管理中确认的危险情形相关的风险。在这个标准中，软件风险管理程序的目的是为软件风险控制提供新增的要求，包括在风险分析中确认的潜在可能导致危险情形的危险，或者用来控制医疗设备风险的软件。本标准把软件风险管理程序包括在内有以下两个方面的原因。

- 本标准所针对的用户需要了解在他们的责任范围，即软件范围内风险控制措施的最低要求；

- 普通的风险管理标准，ISO 14971，在本标准中作为一个标准参考，不是专门校正软件风险控制和在软件开发生命周期中风险控制。

软件风险管理是整个医疗设备风险管理的一部分。软件风险管理活动所需要的计划，过程和文件材料可以当做一系列的单独文件或者一个单独文件，或者他们能够把医疗设备风险管理活动与文件材料相结合，只要所有要求符合本标准。

B.7.1分析引起危险情形的软件

本标准期望设备风险分析将确认危险情形和相应的风险控制措施以降低这些危险情形发生的可能性至一个可以接受的水平。本标准也期望风险控制措施将归属于将要实施这些风险控制措施的软件功能。

然而，不期望的是直到软件架构的完成所有设备的危险情形才能够被确认。到那时，已知软件如何在软件组件中运行，以及风险控制措施指定的软件功能得到评估。那时设备风险分析应当被校订以包括：

- 改进的危险情形

- 改进的风险控制措施和软件需求；

- 软件引起的新的危险情形，例如与人为因素有关的危险情形。

软件架构应当包括隔离软件组件可信赖的策略，以便他们不会以不安全的方式相互影响。

# B.8软件配置管理程序

软件配置管理程序是一个在软件生命周期中运用管理和技术过程来识别和定义一个系统中的软件项目，包括文件材料；控制项目的修改和发布；以及用文件证明和报告项目的状况和更改要求，软件配置管理对于重新创作一个软件项目，识别它的组成部分以及对它所作的更改史。

B.8.1配置检验

这项活动要求生产商唯一对软件配置项目和它们的版本进行检验。这个检验对于识别医疗设备系统中的软件项目配置项目和版本来说是有必要的。

B.8.2变更控制

这项活动要求生产商控制软件配置项目的更改，用文件证明确认更改请求的信息并提供关于它他们安排的信息。这项活动对于确保不会对软件配置项目做出非权威和非预期的更改，并确保已批准的更改请求得到充分的实施与检验。

更改要求可以由更改控制板或者资深软件工程师按照软件配置管理计划批准。已批准的更改要求对于软件的实际修改和确认是可追踪的。要求是各个实际更改与软件要求相联系，以及文件材料存在以显示更改需求已被批准。文件材料在数据库中可能是更改控制板备忘录，一个批准的签名或者记录。

B.8.3配置状况叙述

这项活动要求生产商保存软件配置项目的历史记录。这项活动对于确定什么时候进行更改和为什么更改是很有必要的。

B.9软件疑难解答程序

软件疑难解答程序是一个为分析和解决问题（包括不合格品）的程序，不论他们的属性或来源，包括在开发、维护或其它程序执行过程中所发现的问题。目标是提供一个及时的、负责的且用文件证明的方法以确保所发现的问题得到分析和解决，以及确认其趋势。这个程序有时会在软件工程文献中被称为“缺陷跟踪”。在ISO/IEC 12207和IEC 606011-1-4【2】，修订版1中被称为“疑难解答”。在本标准中我们选择称之为“疑难解答”。

这项活动要求当问题和不合格品被识别出时，生产商运用疑难解答程序。这项活动对于确保已发现问题得到分析和评估其与安全的可能关联式很有必要的（正如ISO 14971中所检验的那样）。

正如5.1所要求的那样，软件开发计划或过程是为了解释问题和不合格品是怎样处理的。这项活动包括在生命周期各个阶段，有条理的且用文件记录的软件疑难解答程序的各个方面，

以及什么时候问题和不合格品将进入软件疑难解答程序，

# 附录C

（资料性附录）

与其它标准的关系

# C.1 总则

这个标准适用于医疗设备软件的开发和维护。软件被当作是医疗设备的子系统或者其本身就是个医疗设备。当开发软件时，这个标准与其它相关标准一起运用。

医疗设备管理标准诸如ISO 13485【7】（见C.2与附录D）和ISO 14971(见附录0)提供了一个管理环境，这个环境为一个机构开发产品打下了基础。诸如IEC-60601-1[1]（见附录C.4）与IEC 61010-1【4】（见附录C.5）为创作安全的医疗设备提供了具体指导。当软件是这些医疗设备中的一部分时，IEC 62304就开发和维修安全医疗设备软件需要什么提供了更多详细的指导。许多其它标准例如ISO/IEC 12207【9】（见附录C.6），IEC 61508-3【3】（见附录C.7）和ISO/IEC 90003【11】可以被当作是方法、工具和技术的来源，这些可以用来实施IEC 62304中的要求。图C.1展示了这些标准之间的关系。

在从其它标准中引用的条款或要求中，在引用项目中所确认术语是其它标准所定义的术语，而不是本标准所定义的。

图C.1 — 主要医疗设备标准与IEC 62304之间的关系

# C.2 与ISO 13485之间的关系

这个标准要求生产商采用质量管理系统。当生产商运用ISO 13485【7】时，如表C.1所示， IEC 62304会与ISO 134885的一些要求直接相关。

表C.1 — 与ISO 13485: 2003 的关系

| IEC 62304 条款 | 与ISO 13485:2003相关的条款 |
| --- | --- |
| 5.1 软件开发计划 | 7.3.1设计开发计划 |
| 5.2软件需求分析 | 7.3.2 设计开发输入信息 |
| 5.3 软件架构设计 |  |
| 5.4 软件详细设计 |  |
| 5.5 软件单元实施与检验 |  |
| 5.6 软件集成与集成测试 |  |
| 5.7 软件系统测试 | 7.3.3 设计开发输出信息 7.3.4 设计开发检查 |
| 5.8 软件发布 | 7.3.5 设计开发检验 7.3.6 设计开发生效 |
| 6.1 建立软件维护计划 | 7.3.7 设计开发变更控制 |
| 6.2 问题与修改分析 |  |
| 6.3 修改实施 | 7.3.5 设计开发检验 7.3.6 设计开发生效 |
| 7.1 引起危险情形的软件分析 |  |
| 7.2 风险控制措施 |  |
| 7.3 风险控制措施的检验 |  |
| 7.4 软件更改的风险管理 |  |
| 8.1 配置确认 | 7.5.3 确认与可追踪性 |
| 8.2 更改控制 | 7.5.3 确认与可追踪性 |
| 8.3 配置状态描述 |  |
| 9 软件疑难解决程序 |  |

# C.3 与ISO 14971的关系

表C.2 — 与ISO 14971:2000 之间的关系

| ISO 14971:2000 条款 | IEC 62304相关条款 |
| --- | --- |
| 4.1 风险分析过程 |  |
| 4.2 与医疗设备安全相关的预期用途、目的和特征的识别 |  |
| 4.3已知和可预见危险的辨别 | 7.1 引起危险情形的危险分析 |
| 4.4 对各个危险的风险分析 | 4.3 软件安全等级分类 |
| 5 风险评估 |  |
| 6.1 风险降低 |  |
| 6.2 期权分析 | 7.2.1 定义风险控制措施 |
| 6.3 实施风险控制措施 | 7.2.2 在软件中实施风险控制措施 7.3.1 检验风险控制措施 |
| 6.4 剩余风险评估 |  |
| 6.5风险/收益分析 |  |
| 6.6其它生成的危险 | 7.3.2 用文件证明所有新的事件结果 |
| 6.7 风险评估完成 |  |
| 7 全部剩余风险评估 |  |
| 8 风险管理报告 | 7.3.3 用文件证明可追溯性 |
| 9 后期信息 | 7.4 软件更改的风险管理 |

# C.4 与IEC 60601-1:2005 可编程电子医疗系统的关系

C.4.1总则

软件要求是可编程电子医疗系统（PEMS）的子系统。本标准为可编程电子医疗系统根据IEC60601-1[1]要求新增的但非不相容的软件确定要求。因为可编程电子医疗系统包括非软件，非IEC-60601-1对PEMS在本标准中所陈述的所有要求的元素。

C.4.2软件与可编程电子医疗系统

通过运用图C.2所列的V模型来描述在可编程电子医疗系统开发中所出现的状况，从软件要求规格到软件项目集成为软件系统可以看出，这个软件标准应用于可编程医疗电子系统组件水平的要求。软件系统是可编程电子子系统（PESS）的一个部分，而PESS是PEMS 的一个组成部分。

图C.2 — 软件作为V-模型的一部分

C.4.3 开发程序

符合这个标准的软件开发程序（条款5）要求软件开发计划被详细说明然后再按照它执行；它不需要运用所有的生命周期模型，但是它需要计划包括某些活动和某些属性，这些要求在IEC 60601-1中与开发生命周期，要求规格，架构，设计和实施以及检验与PEMS要求相关。本标准的要求对软件开发比IEC60601-1提供了更详细的要求。

C.4.4 维护程序

符合本标准软件维护程序（条款6）要求当软件发生更改时，确立维护过程并按照此过程执行。这些要求与IEC 60601-1中对可编程医疗电子系统的修改要求是一致的。本标准就对软件维护必须做什么提出的要求比IEC 60601-1中对可编程医疗电子系统的更改要求更详细。

C.4.5其它程序

本标准中的其它程序在IEC 60601-1的相似要求之上对软件详细说明额外的要求。在许多案例中，在IEC 60601-1中对可编程医疗电子系统有一个基本要求，本标准对程序的这个要求有所扩展。

本标准中的软件风险管理程序与IEC 60601-1中为可编程医疗电子系统所确认的新增风险管理要求相一致。

本标准中软件疑难解答程序与IEC60601-1中对可编程医疗电子系统的疑难解答要求一致。

本标准中配置管理程序详细说明除了文件材料，在IEC 60601-1中不是为可编程医疗电子系统新增的要求。

C.4.6 在IEC60601-1中可编程医疗电子系统要求的覆盖面

表C.3展示了在IEC60601-1中可编程医疗电子系统要求以及本标准中相应的要求。

表C.3 — 与IEC60601-1之间的关系

| 在IEC 60601-1:2005中对可编程医疗电子系统的要求 | IEC 62304中与可编程医疗电子系统软件子系统相关的要求 |
| --- | --- |
| 14.1 总则 本条款中的要求应当应用于可编程医疗电子系统除非： - 可编程电子子系统（PESS）无法提供基本的安全保证或者必要的性能；或者 - ISO 14971的应用证明可编程电子子系统的故障不会导致不可接受的风险。 | 4.3软件安全分类 IEC 60601-1中对可编程医疗电子系统的要求将仅仅应用于软件安全B级和C级。本标准包括一些对软件安全A级的要求。 |
| 14.2文件材料 除了ISO 14971所要求的记录和文件外，条款14的应用所引出的文件应当被保留且应当与风险管理文件分离开来。 | 4.2风险管理 |
| 条款14所需要的文件应当按照正式的文件控制程序 | 5.1软件开发计划 除了软件开发计划活动中的详细要求，ISO14971需要保留作为风险管理文件一部分的文件。此外，对于质量管理系统所需要的文件，ISO 13485【7】要求控制这些文件。 |
| 14.3 风险管理计划 ISO 14971 3.5所要求的风险应当也包括可编程电子医疗系统的批准计划（见14.11）。 | 非专门要求 没有详细的软件批准计划。可编程电子医疗系统确认计划是出于系统级，那么就是在软件标准范围之外。这个标准不要求从危险情形到风险控制措施的可追溯性。 |
| 14.4 可编程电子医疗系统开发生命周期 可编程电子医疗系统开发生命周期应当用文件证明。 | 5.1 软件开发计划 5.1.1 软件开发计划 这个由软件开发计划处理的项目组成一个软件开发生命周期。 |
| 可编程电子医疗系统开发生命周期应当包括一套清晰地的发展阶段。 |  |
| 在各个发展阶段，需要完成的活动和需要应用于这些活动的检验方法应当是清晰的。 | 5.1.6 软件检验计划 检验任务，发展阶段与验收标准必须经过计划。 |
| 应当确认的各项活动应当包括它的输入信息和输出信息。 | 5.1.1 软件开发计划 本标准确认了活动，将要引出的文件材料在各项活动中将得到确认。 |
| 各个阶段应当确认在该阶段完成之前的风险管理活动 | 5.1.1 软件开发计划 这项标准允许开发生命周期在开发计划中用文件证明。这就意味着开发计划包括合理的开发生命周期。 |
| 可编程电子医疗系统开发生命周期应当包括文件材料需求。 | 5.1.1 软件开发计划 5.1.8 文件材料计划 |
| 14.5 疑难解答 适当条件下，为疑难解答而设的用文件证明的系统在可控制电子医疗开发生命周期之内或之间的所有阶段和活动应当被开发和保留。 | 9 软件疑难解答程序 |
| 取决于产品类型，疑难解答系统可能： - 作为可编程电子医疗系统的一部分用文件证明； - 允许潜在或者现存影响基础安全或基本性能的问题的报道 - 包括对相关风险各个问题的评估； - 确认解决问题所要符合的标准； - 确认解决各个问题所要采取的行动。 | 5.1.1 软件开发计划 9.1 准备问题报告 |
| 14.6风险管理程序 | 7软件风险管理程序 |
| 14.6.1 已知与可预见危险的确认 当编译已知或者可预见危险时，生产商考虑到可编程电子医疗系统方面的软件硬件方面（包括网络/数据耦合，第三方来源以及遗留系统）相关的危险。 | 本标准没有专门提到包括网络/数据耦合 |
| 14.6.2风险控制 应当选择和确认合适的验证工具和过程以实施各项风险控制措施。这些工具和过程应当适合于确保各项风险控制措施能够令人满意的降低已确认的风险， | 5.1.4软件开发标准，方法与工具计划 这项标准要求确认专用工具和方法以用于整体开发而非各个风险控制措施 |
| 14.7要求规格 对于可编程电子医疗系统和它的子系统（例如对于一个可编程电子子系统）来说，应当有一个用文件证明的要求规格。 | 5.2软件要求分析 本标准仅处理可编程电子医疗系统的软件子系统。 |
| 系统或子系统的要求规格应当包括并区分由系统或子系统实施的所有基本性能和所有风险控制措施。 | 5.2.1 定义并用文件证明系统要求中的软件要求。 5.2.2软件要求内容 5.2.3 把风险控制措施包含在软件要求内 本标准并不要求与基本性能和风险控制措施与其它要求区分开来，但是它要求所有要求都要被唯一定义。 |
| 14.8架构 对于可编程电子医疗系统的各个子系统，一个应当满足要求规格的架构应当被指定 | 5.3软件架构设计 |
| 适当条件下，把风险降低到一个可以接受的水平，及收购规格应当利用： - 具备高完整性的组件； - 自动防故障装置功能； - 冗余； - 多样性； - 功能分区 - 友好用户接口设计，例如由于制约可用的输出功率或者由于引入一些方法来限制执行机构的运转来限制潜在危险的影响。 | 5.3.5 确认风险控制的隔离必要 分区是唯一被确认的方法，它是被唯一确认的是因为有一个要求来说明分区整合是如何确保的。 |
| 架构规格应当考虑： - 把风险控制措施配置到可编程电子医疗系统的子系统与组件中； - 组件的故障类型和它们的影响； - 共同原因失效； - 系统故障； - 检测间隔原因与诊断范围 - 可维护性 - 合理的可预见的误用防护； - 如果可行的话，还有网络/数据耦合规格 | 本标准不包括此条。 |
| 14.9 设计和实施 在适当条件下，设计应当分解成各个子系统，且各个子系统应该有一个设计和测试规格。 | 5.4软件详细设计 5.4.2为每个软件单元开发详细设计 本标准不要求每一个详细设计都有测试规格。 |
| 至于设计环境，风险管理文件应当包括描述性数据。 | 5.4.2为每个软件单元开发详细设计 |
| 14.10检验 检验在所有实施基础安全，基本性能或者风险控制措施的功能上都是有必要的。 | 5.1.6软件检验计划 每项活动都需要确认 |
| 应当引入确认计划来显示这些功能应当如何被检验。这个计划应当包括： - 在哪个阶段实施各项功能的检验； - 检验策略、活动、技巧的筛选和文件材料中，以及检验中的合适层次的个人独立操作； - 检验工具的筛选与使用； - 检验的范围标准。 | 5.1.6 软件检验计划 本标准不包括个人独立性。但是在ISO 13485中包含有。 |
| 检验应当按照检验计划执行。检验活动结果应当用文件证明。 | 在许多活动中都有检验要求。 |
| 14.11 可编程电子医疗系统的确认 可编程电子医疗系统确认计划应当包括基础安全和基本性能的确认，且应当要求检查非预期的可编程电子医疗系统。 | 这个标准不包括软件确认。可编程医疗电子系统的确认是一个系统级别的活动，即是本标准之外的活动。 |
| 可编程电子医疗系统应当按照可编程电子医疗系统确认计划实施。可编程电子医疗系统活动的结果应当用文件证明。 | 这个标准不包括软件确认。可编程医疗电子系统的确认是一个系统级别的活动，即是本标准之外的活动。 |
| 对可编程电子医疗系统负全部责任的人应当独立于设计团队之外。生产商应当用文件证明独立水平的原理阐述。 | 这个标准不包括软件确认。可编程医疗电子系统的确认是一个系统级别的活动，即是本标准之外的活动。 |
| 设计团队的成员不应当对他们自己设计的可编程电子医疗系统的确认负责。 | 这个标准不包括软件确认。可编程医疗电子系统的确认是一个系统级别的活动，即是本标准之外的活动。 |
| 所有可编程电子医疗系统确认团队的成员与设计团队成员之间的专业联系应在在风险管理文件中用文件证明。 | 这个标准不包括软件确认。可编程医疗电子系统的确认是一个系统级别的活动，即是本标准之外的活动。 |
| 关于可编程电子医疗系统确认方法和结果的参考文献应当包含在风险管理文件中。 | 这个标准不包括软件确认。可编程医疗电子系统的确认是一个系统级别的活动，即是本标准之外的活动。 |
| 14.2 修改 如果有任何或者所有源于早期设计修改的设计所有的条款都适用，正如它是一个新的设计或者是其它所有前身设计的有效性的继续时，应当用文件证明修改/更改程序。 | 6软件维护程序 本标准采取软件维护应当有计划的方法以及修改执行应当运用软件开发程序或者已建立的软件维护程序。 |
| 14.13可编程电子医疗系统通过网络/数据耦合与其它设备的联系 如果可编程电子医疗系统打算通过网络/数据耦合与其它设备的联系，是处于可编程电子医疗系统生产商联系之外的，那么技术描述应当： - 详细说明网络/数据耦合的特点对于可编程电子医疗系统取得预期用途是有必要的； - 列出由网络/数据耦合所造成的危险情形来提供详细的特性； - 通知责任机构： - 可编程电子医疗系统连接到包括其他设备的网络/数据耦合会导致之前未确认的风险； - 责任机构应当确认、分析、评估和控制这些风险； - 随后对网络/数据耦合的更改可能会引发新的风险而且需要增加相关分析；以及 - 对网络/数据耦合的更改包括： - 对网络/数据耦合配置的更改； - 新增加项目与网络/数据耦合之间的联系； - 使项目与网络/数据耦合分离； - 使与网络/数据耦合相联系的设备更新； - 使与网络/数据耦合相联系的设备升级。 | 本标准不包含对网络/数据耦合的要求。 |

C.4.7与IEC60601-1-4要求之间的关系

IEC60601-1-4将被继续运用知道IEC60601-1:2005过渡时期完成。

表C.4展示了IEC 60601-1-4【2】的要求以及在本标准中的相关要求。这拨那个不意味着本标准的相关要求完全覆盖了IEC60101-1-4的要求。IEC60101-1-4许多部分的要求符合ISO 14971。然而IEC60101-1-4中的一些要求在IEC 62304中并未说明。

| IEC 60601-1-4:1996中对可编程电子医疗系统的要求加上修订版1:1999 | IEC 62304相关要求 |
| --- | --- |
| 6.8 补充资料 |  |
| 6.8.201 | 4.2和4.3（c） |
| 52.201 文件材料 |  |
| 52.201.1 | 4.2 |
| 52.201.2 | 4.1和4.2 |
| 52.2.1.3 | 4.2 |
| 52.202 风险管理计划 |  |
| 52.201.1 | 4.2 |
| 52.201.2 | 5.1.1,5.1.5 |
| 52.202.3 |  |
| 52.203开发生命周期 |  |
| 52.203.1 | 5.1.1 |
| 52.203.2 | 5.1.1 |
| 52.203.3 |  |
| 52.203.4 | 5.1.7 |
| 52.203.5 | 7 |
| 52.204风险管理程序 |  |
| 52.204.1 | 4.2 |
| 52.204.2 | 4.2.7 |
| 52.204.3 |  |
| 52.204.3.1 |  |
| 52.204.3.1.1 | 4.2,7.1 |
| 52.204.3.1.2 | 4.2,7.1.2 |
| 52.204.3.1.3 | 4.2 |
| 52.204.3.1.4 | 4.2,7.1.2(e) |
| 52.204.3.1.5 | 4.2,7.1.2 |
| 52.204.3.1.6 | 4.2,7.1 |
| 52.204.3.1.7 | 4.2 |
| 52.204.3.1.8 | 4.2 |
| 52.204.3.1.9 | 4.2 |
| 52.204.3.1.10 | 4.2 |
| 52.304.3.2 |  |
| 52.204.3.2.1 | 4.2 |
| 52.204.3.2.2 | 4.2,4.3 |
| 52.204.3.2.3 |  |
| 52.204.3.2.4 |  |
| 52.204.3.2.5 | 4.2 |
| 52.204.4 |  |
| 52.204.4.1 | 4.2 |
| 52.204.4.2 | 4.2 |
| 52.204.4.3 | 4.2 |
| 52.204.4.4 | 4.2 |
| 52.204.4.5 |  |
| 52.204.4.6 | 4.2 |
| 52.205 人员资格 | 4.1 |
| 52.206 需求规范 |  |
| 52.206.1 | 5.2 |
| 52.206.2 | 7.2.2 |
| 52.206.3 |  |
| 52.207 体系结构 |  |
| 52.207.1 | 5.3.1 |
| 52.207.2 | 5.3 |
| 52.207.3 |  |
| 52.207.4 |  |
| 52.207.5 |  |
| 52.208设计和实施 |  |
| 52.208.1 | 5 |
| 52.208.2 |  |
| 52.209检验 |  |
| 52.209.1 | 5.7.1 |
| 52.209.2 | 5.1.5,5.1.6 |
| 52.209.3 | 5.2.6,5.3.6,5.4.4,5.5.5,5.6,5.7 |
| 52.09.4 |  |
| 52.210生效 |  |
| 52.210.1 | 4.1 |
| 52.210.2 | 4.1 |
| 52.210.3 | 4.1 |
| 52.210.4 |  |
| 52.210.5 |  |
| 52.201.6 |  |
| 52.201.7 |  |
| 52.211修改 |  |
| 52.211.1 | 6 |
| 52.211.2 | 4.1,6 |
| 52.212评估 |  |
| 52.212.1 | 4.1 |

# C.5 与IEC61010-1的关系

IEC61010-1【4】的范围包括电子测试和测量设备，电子控制设备以及电子实验室设备。只有一部分实验室设备用于医疗环境或者用作体外诊断设备（IVD）。

由于法律条例和参考文献，IVD体外诊断设备被分配给医疗设备。然而却不属于IEC61010-1【1】的范围。这不仅是因为IVD体外诊断设备不是与患者直接接触的医疗设备，而且由于它是生产商在各种各样色实验室做不同用途的产品。用作IVD体外诊断设备或者IVD体外诊断设备附件因此是很少见的。

如果实验室设备被用作IVD设备，所获得的测量结果必需根据医学标准来评估。风险管理需要应用ISO 14971。如果产品也包含可能会导致危险的软件，例如软件引起的故障导致医疗数据（测量结果）不期望的更改时，必须考虑IEC62304。

在图C.3的下表提供了一个有用的帮助来解释风险管理程序的原则方法以及IEC 62304的应用：图C.3—IEC62304与IEC61010-1的应用

# C.6 与ISO/IEC 12207的关系

本标准源自于ISO/IEC 12207【9】的方法与概念，它从整体上定义了对软件生命周期程序的要求，例如，并不限制于医疗设备中。

本标准主要在以下方面区别于ISO/IEC 12207：

- 不包括系统方面，例如系统要求，系统架构和系统检验；

- 省略一些被视为在其他地方为医疗设备而记录的复制活动；

- 把程序执行与各个程序的计划活动合并入开发维护程序中一个单一的活动；

- 把关于安全需要的要求进行分类；以及

- 不像ISO/IEC 12207一样清晰地把程序作为首要或者支撑程序。

许多变更是由使本标准适合于医疗设备的需要的愿望所驱使的：

- 以安全方面和医疗设备风险管理标准ISO 14971为重点；

- 选择监管环境下运用的合适程序；

- 把软件开发植入质量系统（它包括ISO/IEC 12207的一些程序和要求）考虑在内；

- 降低分离程度使它更易于运用。

本标准与ISO/IEC 12207并不矛盾。ISO/IEC 12207可以作为建立包括本标准要求的架构良好的软件开发生命周期模型。

表C.5是由ISO/IEC JTC1/SC7所准备的，显示了IEC 62304与 ISO/IEC12207之间的关系。

| ISO/IEC 62304 程序 |  | ISO/IEC 12207 程序 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 活动 | 任务 | 活动 | 任务 |
| 5 软件开发程序 |  | 5.3 开发程序 6.1 文件材料程序 6.2 配置管理程序 6.4 检验程序 6.5 批准生效程序 6.8 疑难解答程序 7.1 管理程序 |  |
| 5.1 软件开发计划 |  | 5.3.1 程序执行 5.3.3 系统架构设计 5.3.7 软件编码与测试 5.3.8 软件集成 5.3.9 软件资格测试 5.3.10 软件集成 6.1.1 程序执行 6.2.1程序执行 6.2.2 配置确认 6.4.1程序执行 6.5.1程序执行 6.8.1程序执行 7.1.2 计划 7.1.3 执行与控制 7.2.2 基础设施的确立 7.23.3 基础设施的维护 |  |
|  | 5.1.1 软件开发计划 | 5.3.1 程序执行 7.1.2 计划 | 5.3.1.1 5.3.1.3 5.3.1.4 7.1.2.1 |
|  | 5.1.2 保持软件开发计划不断更新 | 7.1.3 执行与控制 | 7.1.3.3 |
|  | 5.1.3关于系统设计与开发的软件开发计划 | 5.3.3 系统架构设计 5.3.10 系统集成 6.5.1 程序执行 | 5.3.3.1 5.3.10.1 6.5.1.4 |
|  | 5.1.4 软件开发计划、标准、方法与工具计划 | 5.3.1程序执行 | 5.3.1.3 5.3.1.4 |
|  | 5.1.5 软件集成与集成测试计划 | 5.3.8 软件集成 | 5.3.8.1 |
|  | 5.1.6 软件检验计划 | 6.4.1程序执行 5.3.7 软件编码与测试 5.3.8 软件集成 5.3.9 软件资格测试 | 6.4.1.4 6.4.1.5 5.3.7.5 5.3.8.5 5.3.9.3 |
|  | 5.1.7 软件风险管理计划 | 超微半导体1:2002-F3.1.5 风险管理程序 |  |
|  | 5.1.8 文件材料计划 | 6.1.1 程序执行 | 6.1.1.1 |
|  | 5.1.9 软件配置管理计划 | 6.2.1 程序执行 6.8.1 程序执行 | 6.2.1.1 6.8.1.1 |
|  | 5.1.10 将要被控制的支持项目 | 7.2.2 基础设施的建立 7.2.3 基础设施的维护 | 7.2.2.1 7.2.3.1 |
|  | 5.1.11 在检验之前的软件配置项目控制 | 6.2.2 配置确认 | 6.2.2.1 |
| 5.2 软件要求分析 |  | 5.3.3 系统架构设计 5.3.4 软件要求分析 6.4.2 检验 |  |
|  | 5.2.1 定义并用文件证明系统要求中的软件要求 | 5.3.3 系统架构设计 | 5.3.3.1 |
|  | 5.2.2 软件要求内容 | 5.3.4软件要求分析 | 5.3.4.1 |
|  | 5.2.3 在软件要求中包括风险控制措施 |  |  |
|  | 5.2.4 医疗设备风险分析的再评估 |  | 五 |
|  | 5.2.5 更新系统要求 | 5.3.4 软件要求分析 | （a）(b) |
|  | 5.2.6 检验软件要求 | 5.3.4 软件要求分析 6.4.2 检验 | 5.3.4.2 6.4.2.3 |
| 5.3 软件架构设计 |  | 5.3.5 软件架构设计 |  |
|  | 5.3.1 把软件要求转变为计算机架构 | 5.3.5 软件架构设计 | 5.3.5.1 |
|  | 5.3.2 为软件项目间的接口开发架构体系 |  | 5.3.5.2 |
|  | 5.3.3 详细说明未知软件项目的功能要求和性能要求 |  | 无 |
|  | 5.3.4详细说明未知软件项目所需要的系统硬件和软件 |  | 无 |
|  | 5.3.5 为风险控制确认必要的隔离 |  | 无 |
|  | 5.3.6 详细说明软件架构 | 5.3.5 软件架构设计 | 5.3.5.6 |
| 5.4 软件详细设计 |  | 5.3.6 软件详细设计 6.4.2 检验 |  |
|  | 5.4.1 把软件架构改善为软件单元 | 5.3.6 软件详细设计 | 5.3.6.1 |
|  | 5.4.2 为各个软件单元开发详细设计 |  |  |
|  | 5.4.3 为各个接口开发详细设计 |  | 5.6.3.2 |
|  | 5.4.4 检验详细设计 | 6.4.2 检验 | 5.6.3.7 |
| 5.5 软件单元执行与检验 |  | 5.3.6 软件详细设计 5.3.7 软件编码与测试 6.4.2 检验 |  |
|  | 5.5.1 执行各个软件单元 | 5.3.7 软件编码与测试 | 5.3.7.1 |
|  | 5.5.2 建立软件单元检验程序 | 5.3.6 软件详细设计 5.3.7 软件编码与测试 | 5.3.6.5 5.3.7.5 |
|  | 5.5.3 软件单元验收标准 | 5.3.7 软件编码与测试 | 5.3.7.5 |
|  | 5.5.4 新增软件单元验收标准 | 5.3.7 软件编码与测试 6.4.2 检验 | 5.3.7.5 6.4.2.5 |
|  | 5.5.5 软件单元检验 | 5.3.7 软件编码与测试 | 5.3.7.2 |
| 5.6 软件集成与集成测试 |  | 5.3.8 软件集成 5.3.9 软件资格测试 5.3.10 系统整合 6.4.1 程序执行 6.4.2 检验 |  |
|  | 5.6.1 整合软件单元 | 5.3.8 软件集成 | 5.3.8.2 |
|  | 5.6.2 检验软件集成 | 5.3.8 软件集成 5.3.10 系统集成 | 5.3.8.2 5.3.10.1 |
|  | 5.6.3 测试已整合软件 | 5.3.9 软件资格测试 | 5.3.9.1 |
|  | 5.6.4 集成测试内容 |  | 5.3.9.3 |
|  | 5.6.5 检验升级测试过程 | 6.4.2 检验 | 6.4.2.2 |
|  | 5.6.6 执行回归测试 5.6.7 集成测试记录内容 | 5.3.8 软件集成 5.3.8 软件集成 | 5.3.8.2 5.3.8.2 |
|  | 5.6.8 运用软件疑难解答程序 | 6.4.1 程序执行 | 6.4.1.6 |
| 5.7 软件系统测试 |  | 5.3.8 软件集成 5.3.9 软件资格测试 6.4.1 程序执行 6.4.2 检验 6.8.1 程序执行 |  |
|  | 5.7.1 为各个软件要求设置测试 | 5.3.8 软件集成 5.3.9 软件资格测试 | 5.3.8.4 5.3.9.1 |
|  | 5.7.2 运用软件疑难解答程序 | 6.4.1 程序执行 |  |
|  | 5.7.3 更改之后的再测试 | 6.8.1 程序执行 | 6.8.1.1 |
|  | 5.7.4 检验软件系统测试 | 6.4.2 检验 5.3.9 软件资格测试 | 6.4.2.2 5.3.9.3 |
|  | 5.7.5 为各个软件系统测试记录内容记录数据 | 5.3.9 软件资格测试 | 5.3.9.1 |
| 5.8 软件发布 |  | 5.3.9 软件资格测试 5.4.2 操作测试 6.2.5 配置评估 6.2.6 发布管理与交付使用 |  |
|  | 5.8.1 确保软件检验师完整的 | 5.4.2 操作测试 6.2.6 发布管理与交付使用 | 5.4.2.1 5.4.2.2 6.2.6.1 |
|  | 5.8.2 用文件证明已知残留异常 | 6.2.5 配置评估 5.3.9 软件资格测试 | 6.2.5.1 6.3.9.3 |
|  | 5.8.3 评估已知残留异常 |  |  |
|  | 5.8.4 用文件证明已发布版本 | 6.2.6 发布管理与交付使用 | 6.2.6.1 |
|  | 5.8.5用文件证明已发布软件是如何创作的 |  |  |
|  | 5.8.6 确保活动和任务是完整的 |  |  |
|  | 5.8.7 把软件存档 |  |  |
| 6 软件维护程序 |  | 5.5 维护程序 6.2 配置管理程序 |  |
| 6.1 建立软件维护计划 |  | 5.5.1 程序执行 | 5.5.1.1 |
| 6.2 问题和修改分析 |  | 5.5.1 程序执行 5.5.2 问题与修改分析 5.5.3 修改 5.5.5 易懂 |  |
|  | 6.2.1 记录与评估反馈意见 |  |  |
|  | 6.2.1.1 监控反恐意见 | 5.5.1 程序执行 | 5.5.1.1 5.5.1.2 |
|  | 6.2.1.2 用文件证明并评估反馈 |  |  |
|  | 6.2.1.3 评估问题报告对安全产生的影响 | 5.5.2 问题与修改分析 | 5.5.2.1 5.5.2.2 5.5.2.3 5.5.2.4 |
|  | 6.2.2 运用软件疑难解答程序 | 5.5.1 程序执行 | 5.5.1.2 |
|  | 6.2.3 分析更改请求 | 5.5.2 问题与修改分析 | 5.5.2.1 |
|  | 6.2.4 批准更改请求 | 5.5.2 问题与修改分析 | 5.5.2.5 |
|  | 6.2.5 与用户和监管者交流 | 5.5.3 修改执行 5.5.5 易懂 | 5.5.3.1 5.5.5.3 |
| 6.3 修改执行 |  | 5.5.3 修改执行 6.2.6 发布管理与交付使用 |  |
|  | 6.3.1 运用已建立的程序来实施修改 | 5.5.3 修改执行 | 5.5.3.2 |
|  | 6.3.2 再次发布已修改的软件系统 | 6.2.6 发布管理与交付使用 | 6.2.6.1 |
| 7 软件风险管理程序 |  | 超微半导体1:2002—F3.15 风险管理程序62304中的程序解释了在超微半导体1中所没有解释的风险/危险。它们之间有一些共性（风险措施等等）但是分析的重点相当不同。 |  |
| 8 软件配置管理程序 |  | 5.5 维护程序 6.2配置管理程序 |  |
| 8.1 配置确认 |  | 6.2.2配置确认 |  |
|  | 8.1.1 设置方法以确认配置项目 | 6.2.2配置确认 | 6.2.2.1 |
|  | 8.1.2 确认未知软件项目 |  | 无 |
|  | 8.1.3 确认系统配置文件材料 | 6.2.2配置确认 | 6.2.2.1 |
| 8.2 更改控制 |  | 5.5.3 修改执行 6.2.3 配置控制 |  |
|  | 8.2.1 批准更改请求 | 6.2.3 配置控制 | 6.2.3.1 |
|  | 8.2.2 实施更改 | 5.5.3 修改执行 6.2.3 配置控制 | 5.5.3.2 6.2.3.1 |
|  | 8.2.3 检验更改 | 6.2.3 配置控制 | 6.2.3.1 |
|  | 8.2.4 为更改可追溯性提供方法 |  |  |
| 8.3 配置状态统计 |  | 6.2.4 配置状态统计 | 6.2.4.1 |
| 9 软件疑难解答程序 |  | 5.5 维护程序 6.2 配置管理 6.8 疑难解答程序 |  |
| 9.1 准备问题报告 |  | 6.8.1 程序执行 6.8.2 疑难解答 | 6.8.1.1（b） 6.8.2.1 |
| 9.2 调查问题 |  | 6.8.2 疑难解答 6.8.1 程序执行 | 6.8.2.1 6.8.1.1（b） |
| 9.3 为相关用户提建议 |  | 6.8.1 程序执行 | 6.8.1.1（a） |
| 9.4 运用更改控制程序 |  | 6.2.3 配置控制 5.5.3 修改实施 |  |
| 9.5 维护记录 |  | 6.8.1 程序执行 | 6.8.1.1（a） |
| 9.6 为发展趋势分析问题 |  | 6.8.1 程序执行 6.8.2 疑难解答 | 6.8.1.1（b） 6.8.2.1 |
| 9.7 检验软件疑难解答程序 |  | 6.8.1 程序执行 | 6.8.1.1（d） |
| 9.8 测试文件材料内容 |  |  | 在12207中的所有测试任务都需要有文件材料 |

# C.7 与IEC 61508之间的关系

不管安全苛求性软件是否涉及本标准，它都应当遵守IEC 61508的原则。下文解释了本标准的立场。

IEC 61508 解释了三个主要问题：

- 风险管理生命周期与生命周期程序；

- 安全整体性水平的定义；

- 软件开发技术、工具和方法的建议以及负责执行不同任务的个人独立性等级。

本标准的问题(1)是在标准参考ISO 14971（医疗设备部分关于风险管理的标准） 范围之内。这个参考的作用是把ISO 14971的方法改变为医疗设备软件程序风险管理的有机组成部分。

本标准的采用了一个比IEC 61508更简单的方法。后者就可靠性目标而言，把软件分为四个安全整体等级。可靠性目标是在风险分析之后确认的，它量化了软件故障引起的危害的严重性与可能性。

本标准通过不允许考虑在分等级之前的软件故障的可能性以简化问题（2）。分为三个软件安全等级只是基于故障带来的危害的严重程度。分等级之后，不同的软件安全等级需要不同的程序：目的是进一步降低软件故障的可能性。

本标准没有解释问题（3）。鼓励本标准的读者把IEC 61508 作为一个良好的软件方法、技术和工具的来源加以运用，它认识到包括目前的和将来的其它方法都能提供足够良好的结果。本标准没有从负责另外一个活动（例如设计）的人的独立性对负责一个软件活动（例如检验）的人的独立性提出建议。值得一提的是，本标准对独立安全顾问没有要求，尽管对ISO 14971来说是一个问题。

# 附录D

（资料性附录）

执行

# D.1 简介

本附录从宏观上说明本标准是如何在生产商程序中实施的。它也考虑到像ISO 13485【7】这样的标准需要合适的可比较的程序。

# D.2 质量管理体系在

对医疗设备，包括本标准中的医疗设备软件的生产商来说，4.1要求建立质量管理体系。本标准不要求必要的质量管理体系必须得到证明。

# D.3 评估质量管理程序

建议在生产商的指导下，通过审计、监管或者分析的方法来评估质量管理系统已确认以及用文件证明的程序是怎样包括软件生命周期程序的。任何已确认的空白可以通过扩展质量管理程序来调解。如果生产商已经有可行的程序描述来调节软件开发、检验与核实，那么应当对这些进行评估以确定它们是否符合本标准的要求。

# D.4 把本标准的要求合并入生产商质量管理程序

本标准可以通过改变或者延伸已安装入质量管理系统的程序或者整合新的程序。本标准没有详细说明如何完成这些；因此生产商可以用各种方法自由发挥。

当医疗设备软件由原始设备生产商（OEM）开发出来时，或者由无备有文件证明的质量管理系统的分包商开发出来时，生产商有责任确保本标准所描述的程序被适当的付诸实施。

# D.5 对无备有证明文件的质量管理体系的小生产商的备忘录

生产商应当确认软件的最高安全级别（A/B或者C）。表D.1 列出了本标准所描述的所有活动。对ISO 13485的参考应当帮助确认在质量管理体系的地位。基于所要求的软件安全级别，生产商应当对比现存程序来评估各个所要求的活动。如果要求已经被覆盖，那么应当给出对相关程序描述的参考。

如果有不符之处，需要有改善程序的措施。

表D.1—对无备有证明文件的质量管理体系的小公司的备忘录

| 活动 | ISO 13485:2003相关条款 | 是否被现存程序包含？ | 如果是： 参考目录 | 需要采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 软件开发计划 | 7.3.1 设计与开发计划 | Yes/No |  |  |
| 5.2 软件要求分析 | 7.3.2 设计与开发输入信息 | Yes/No |  |  |
| 5.3 软件架构设计 |  | Yes/No |  |  |
| 5.4 软件详细设计 |  | Yes/No |  |  |
| 5.5 软件单元执行与检验 |  | Yes/No |  |  |
| 5.6 软件集成与集成测试 |  | Yes/No |  |  |
| 5.7 软件系统测试 | 7.3.3 设计与开发输出信息 7.3.4 设计与开发检查 | Yes/No |  |  |
| 5.8 软件发布 | 7.3.5 设计与开发检验 7.3.6 设计与开发生效 | Yes/No |  |  |
| 6.1 建立软件维护计划 | 7.3.7 设计与开发更改控制 | Yes/No |  |  |
| 6.2 问题与修改分析 |  | Yes/No |  |  |
| 6.3 修改执行 | 7.3.5 设计与开发检验 7.3.6 设计与开发生效 | Yes/No |  |  |
| 7.1 导致危险情形的软件分析 |  | Yes/No |  |  |
| 7.2 风险控制措施 |  | Yes/No |  |  |
| 7.3 风险控制措施检验 |  | Yes/No |  |  |
| 7.4 软件更改的风险管理 |  | Yes/No |  |  |
| 8.1 配置确认 | 7.5.3 确认与可追溯性 | Yes/No |  |  |
| 8.2 更改控制 | 7.5.3 确认与可追溯性 | Yes/No |  |  |
| 8.3 配置状况解释 |  | Yes/No |  |  |
| 9 软件疑难解答程序 |  | Yes/No |  |  |