行业和FDA工作人员指南-II类特殊控制文件：牙科碱金属合金

文件发布日期：2004年8月23日

本文件草案于2003年12月1日发布。

该指南文件取代编写牙科用合金的上市前通知【510(k)】（发布日期为：1997年3月3日）的指南文件。

有关本文件的问题，请联系Mr. Michael E. Adjodha，电话：301-796-6276，或发邮件至michael.adiodha@fda.hhs.gov (mailto:michael.adiodha@fda.hhs.gov)。

|  | 美国卫生与公共服务部 美国食品药品管理局 器械和放射卫生中心 牙科器械部 麻醉科、综合医院、感染控制和牙科器械部 器械评价办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

您可随时向档案管理部和美国食品药品管理局（地址：5630 Fishers Lane, Room 1061,(HFA-305), Rockville, MD,20852）提交书面意见和建议，以供美国食品药品管理局考虑。您还可将电子评论发送至regulations.gov（http://www.requlations.gov）。提交评论时，请参阅档案编号2003D-0391。下次修订或更新本文件前，美国食品药品管理局不得对此做出评论。

额外副本

可从互联网上获取额外副本。您还可将电子邮件请求发送至CDRH- Guidance@fda.hhs.gov（mailto:CDRH-Guidance@fda.hhs.gov）以获取一份指南文件的副本。请使用文件编号（1416）以识别您所请求的指南文件。

目录

1.	引言	2

2.	范围	4

3.	健康风险	6

4.	铸造合金的机械性能	6

5.	PFM合金的机械性能	7

6.	生物相容性	7

7.	标签	8

8.	因上市通知的豁免限制	8

行业和FDA工作人员指南-II类特殊控制文件：牙科碱金属合金

- 1.	引言

FDA将此指南文件指定为特殊控制指南文件，以豁免牙科碱金属合金满足《联邦食品、药品和化妆品法案》（法案）的上市前通知要求。FDA将使此指南文件与联邦公报一同发布，用于声明最终规则。

本指南文件描述了牙科碱金属合金器械满足II类特殊控制要求的手段。本指南文件指定为特殊控制手段，即：遵守本文件所列建议的牙科碱金属合金器械的制造商在将该器械推向美国进行市售前，无需依据本法案第510（k）节的上市前通知要求，将能够销售该器械。

该法案的第510（m）节规定，如果FDA确定上市前通知中无需提供该器械安全性和有效性的合理性保证。FDA可豁免II类器械满足该法案第510(k)节项下的上市前通知要求。FDA已确定，如果制造商采取此特殊控制指南文件中的建议或等同措施来解决本指南文件所列的风险，则上市前通知无需提供通用型器械的安全性和有效性合理保证。因此，计划将该通用型器械推向市场的制造商无需向FDA提交上市前通知并在将该器械推向市场前接收美国食品药品管理局许可，但作为II类器械，该器械必须满足一般控制和特殊控制（第513(a)(1)(B)节）。

自豁免该器械的最终规则生效之日起，牙科碱金属合金器械的制造商将需要解决的本特殊控制指南文件所含的问题。然而，制造商只需表明，该器械满足该指南文件的建议或以其它方式提供该器械安全性和有效性的等同保证1。如果制造商无法遵守这些建议或等同措施，则其将无法被豁免满足上市前通知的要求，并将需提交上市前通知和接收该器械上市前许可。

该公司必须表明，该器械满足本指南文件所识别的安全性和有效性问题，可通过满足该指南文件的建议或以其它一些方法来提供该器械安全性和有效性的等同保证。

最简易方法

本指南文件所确定的问题代表我们认为在您的器械销售前所需解决的问题。在编制指南文件时，我们认真考虑了美国食品药品管理局制定的相关法定标准。我们还考虑到您在尝试遵循指导并解决我们已经确定的问题时可能面临的负担。我们认为已考虑解决指南文件中所提出问题的最简易方法。然而，如果您认为有可用于解决问题的负担少的方法，则应遵循《用于解决最少负担问题的建议方法》所述的程序。

(/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Overview/MedicalDeviceProvisionsofFD AModernizationAct/ucm136685.htm).

返回顶部

- 2.	范围

FDA将牙科碱金属合金视为按21 CFR §872.3710所归类的一种器械（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?FR=872.3710）：

第872.3710节碱金属合金。

（a）识别：碱金属合金是一种主要由碱金属组成的金属，例如：镍、铬或钴，预期用于铸件制造或烤瓷熔附金属冠桥修复体的制造。

（b）分类。II类（特殊控制）。该器械的特殊控制为FDA的“II类特殊控制指南文件：牙科碱金属合金；行业和FDA指南。”依据第§872.9中(http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=872.9)的限制，该器械豁免于本章节第807部分第E部分(http://www.accessdata.fda.qov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm? CFRPart=807&showFR=1)的上市前通知程序。

碱金属合金主要由铬、钴或镍组成，其它元素含量较少，例如：钼和铝。该器械预期用于铸造：

- 全金属（铸件）牙齿矫治器，例如：冠和桥；或

- 融合烤瓷涂层的盖顶或基底，以铸造牙齿矫治器，例如：冠和桥。

分类包括铸件和烤瓷融合金属（PFM）钴-铬、镍铬和钛合金和钎料。与分类识别相关的产品代码为EJH-金属，碱金属。

本指南文件的范围不包括：

- 牙齿植入物合金、矫正弓丝的锻造合金和依据21 CFR.872.3640其它方法归类的牙科器械的其它合金。

(http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=872.3640). 3980[http://www.accessdata.fda.qov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=872.3980).5410

(http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=872.5410). and 4565 (http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm? fr=872.4565)

•	授权指导文件，II类特殊控制文件中所提出的贵金属合金：牙科贵金属合金

(/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm072344.htm).

•	依据21 CFR 872.3050和3700其它方法归类的汞合金或牙科用汞。

返回顶部

- 3.	健康风险

FDA已在下表中确定与使用牙科碱金属合金相关的健康风险，取决于该器械为铸造金属合金还是PEM合金。FDA建议采取下列措施来缓解本指南文件中已确定的风险，如下表所示。

铸造合金

| 已确定的风险 | 建议的缓解措施 |  |
| --- | --- | --- |
| 器械故障 | 第4节：铸造合金的机械性能 |  |
| 不良组织反应 | 第6节：生物相容性 |  |
| 使用不当 | 第7节：标签 |  |
| PFM合金 |  |  |
| 已确定的风险 |  | 建议的缓解措施 |
| 器械故障 |  | 第5节：PFM合金的机械性能。 |
| 不良组织反应 |  | 第6节：生物相容性 |
| 使用不当 |  | 第7节：标签 |

该器械的机械性能可能不足以支撑所需载荷，并导致器械故障。烤瓷可能因金属的生物相容性而变形、裂缝和脱粘。有些合金成分可能易于腐蚀。这些器械故障可能导致治疗失败、翻修或可能对患者造成轻微、暂时的损害。

有些合金成分可能不具有生物相容性。较差的生物相容性可能导致不良的组织反应。

标签不充分可能导致使用不当。使用不当可能导致治疗失效，并可能对患者造成轻微的临时损害。

返回顶部

- 4.	铸造合金的机械性能

我们建议碱金属铸造合金满足以下FDA认可的标准。

- 第14-1998号美国国家标准/美国牙科协会规范，“牙科碱金属铸造合金”（第14号ANSI/ADA规范）

特别是第14号ANSI/ADA规范的表1中规定了铸造合金的最低机械性能要求。本标准第3.1节指出了防腐蚀的成分。本标准第3.2.1.1节规定，当暴露于口腔环境时，一年内不得出现任何可视的腐蚀迹象。

就碱金属焊料（钎焊合金）而言，我们建议满足以下FDA认可的标准。

- 美国国家标准/美国牙科协会规范88-2000，“牙科用钎焊合金”（第88号ANSI/ADA规范）

特别是，第88号ANSI/ADA规范中的第4.5节规定了焊料的最低机械性能要求。

返回顶部

- 5.	PFM合金的机械性能

我们建议碱金属PFM合金满足以下FDA认可的标准。

- 第38-2000号美国国家标准/美国牙科协会规范，“牙科金属烤瓷修复体系”（第38号ANSI/ADA规范）

特别是，第38号ANSI/ADA规范的表1规定了金属的最低机械性能要求。本标准的表2中规定了这些金属用烤瓷的最低机械性能要求。本标准的第4.3.3节规定了金属和烤瓷之间的最低粘合相容性指标。

返回顶部

- 6.	生物相容性

我们建议您根据ISO-10993（而非第41号ANSI/ADA规范，其通过参考第14号ADA规范纳入），就组织/骨/牙本质的永久接触和体外通信装置的测试满足以下标准来确保您器械的生物相容性。参阅标题为“国际标准ISO-10993的使用”的蓝皮书备忘录（编号：G95-1）。医疗器械的生物学评价第1部分：评估和测试（欲了解使用ISO-10993相关的更多指南文件，请参阅ssLINK/ucm080735.htmV'。）。

返回顶部

- 7.	标签

作为处方器械，根据21 CFR 801.109（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?FR=801.109），该器械应豁免提供供非专业人士使用的充分说明。2根据第14号ANSI/ADA规范第3.4.2节，我们建议，如果合金成分包含>1% Ni，您应包含针对镍过敏个人的谨慎声明。

返回顶部

- 8.	因上市通知的豁免限制

FDA旨在豁免II类器械满足510(k)的要求的决定基于现售或已在市售的通用型器械现有和合理可预见的特性。第21节CFR 872.9 (http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=872.9) 指出了豁免限制。被归类为豁免510(k)要求的器械如果满足以下要求将不可豁免：

- 预期用途不同于通用型合法销售器械的预期用途

- 通过不同于通用型合法销售器械所用的基本科学技术工作。

如果任何限制因素适用，则您的器械不可豁免且您必须提交510(k)。

返回顶部

1	我们建议您记录好如何在设计历史文件中提出建议。依据21 CFR 820.30，制造商必须维护设计控制，包括设计历史文件。

(http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?FR=820.30)。

2	将医疗器械引入州际贸易前，最终标签必须满足21 CFR 801(http://www.accessdata.fda.gov/scripte/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm? CFRPart=801&showFR=1)的各项要求。

返回顶部

指南文件中的更多信息（医疗器械和放射性产品） (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/default.htm)

跨中心最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm081752.htm)

合规办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070269.htm)

中心主任办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm110228.htm)

交流与教育办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070271.htm)

器械评价办公室最终指南（2010 - 2016年） (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm198577.htm)

器械评价办公室最终指南（1998 -2009） (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070272.htm)

器械评价办公室最终指南（1976 -1997） (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080283.htm)

体外诊断和放射卫生办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070274.htm)

监督和生物统计办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070275.htm)

科学与工程实验室办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070277.htm)

指南草案 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm407274.htm)

放射性产品指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm283507.htm)

撤回指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm425025.htm)