行业和FDA工作人员指南

II类特殊控制指南文件：粪便钙卫蛋白免疫试验系统

文件发布于2006年7月27日

有关本文件的问题，请联系Deborah Moore，电话：240-276-0493，或发送邮件至deborah.moore@fda.hhs.gov。

美国卫生与公共服务部

美国食品药品管理局

器械和放射卫生中心

体外诊断器械评估与安全办公室

免疫学与血液学器械部

前言

公众意见

您可随时向档案管理部、管理制度和政策部、人力资源和管理服务部和美国食品药品管理局（地址：5630 Fishers Lane, Room 1061,(HFA-305), Rockville, MD,20852）提交书面意见和建议，以供美国食品药品管理局考虑。您还可将电子评论发送至http://www.fda.gov/dockets/ecomments。请用档案编号2006D-0275标识所有评论。下次修订或更新本文件前，美国食品药品管理局不得对此做出评论。

该指南文件使用或解释相关的问题，请拨打电话240-276-0493或发送电子邮件deborah.moore@fda.hhs.gov联系Deborah Moore。

额外副本

可从互联网（网址：http://www.fda.gov/cdrh/oivd/guidance/1599.pdf）上获取额外副本。您还可将电子邮件请求发送至dsmica@fda.hhs.gov以获取一份电子版的指南文件或将传真请求发送至240-276-3151以获取复印件。请使用文件编号（1559）以确定您需要的指南文件。

目录

1.	引言	4

2.	背景	5

3.	范围	5

4. 健康风险	6

5. 器械描述	6

6. 性能特性	8

7. 方法比较	11

8. 预期值	13

9. 标签	13

行业和FDA工作人员指南

II类特殊控制指南文件：粪便钙卫蛋白免疫试验系统

本指南代表美国食品药品管理局（FDA）目前对此主题的思考。它不会创建或赋予任何人的任何权利，也不会对FDA或公众产生约束力。您可以使用替代方法，只要该替代方法符合适用的法令和法规的要求。如果您想讨论替代方法，请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您不了解适当的FDA工作人员，请可以拨打本指南标题页上列出的相应号码。

## 1.	引言

本指南文件作为特殊控制指南文件编制，旨在支持器械分类（粪便钙卫蛋白免疫试验系统），将器械归类为II类（特殊控制）。粪便钙卫蛋白免疫试验系统是由用于通过免疫化学技术定量测量人类粪便标本中的粪便钙卫蛋白的试剂组成。该器械预期用于体外诊断，辅助诊断以克隆氏病和溃疡性结肠炎为主的炎症性肠病（IBD）并辅助将IBD与肠道易激综合症区分开。

本指南文件将与联邦公报通知一同发布，公布确定粪便钙卫蛋白免疫试验系统的分类。任何提交粪便钙卫蛋白免疫试验系统的510(k)（上市前通知）的公司均需解决特殊控制指南文件所涉及的问题。然而，本公司仅需证明其器械符合指南文件的建议或以其他方式提供安全性和有效性的等效保证。

FDA指南文件（包括本指南文件）不构成强制性法律责任。相反，指南文件描述了美国食品药品监督管理管理局当前对某一主题的想法且仅应将其视为建议，除非引用了具体的法规或法定要求。美国食品药品管理局指南文件中应一词的使用表示建议或推荐，而不是要求。

## 最简易方法

本指南文件所确定的问题代表我们认为在您的器械销售前所需解决的问题。在编制指南文件时，我们认真考虑了美国食品药品管理局制定的相关法定标准。我们还考虑到您在尝试遵循指导并解决我们已经确定的问题时可能面临的负担。我们认为已考虑解决指南文件中所提出问题的最简易方法。然而，如果您认为有可用于解决问题的负担少的方法，则应遵循《用于解决最少负担问题的建议方法》所述的程序。其可在我们中心的网页（网址：http://www.fda.gov/cdrh/modact/leastburdensome.html）中获取。

## 2.	背景

FDA认为，当特殊控制与一般控制相结合时，能够合理保证粪便钙卫蛋白免疫试验系统的安全性和有效性。因此，计划将该器械推向市场的制造商应：（1）符合《联邦食品、药品和化妆品法案》（法案）的一般控制规定，包括21 CFR 807子部分E所述的上市前通知要求，（2）解决本指南文件所述的特定健康风险，（3）在器械上市前，获得FDA的实质等同性决定。

该指南文件第3节确定了粪便钙卫蛋白免疫试验系统的分类法规和产品代码。第4节描述FDA所识别出的健康风险并描述通常会解决与这些器械相关的风险并及时获得上市前通知[510(k)]审查和许可的措施（如果制造商遵循并结合一般控制）。本文件在上市前通知提交件具体内容要求方面对其他FDA文件做了补充。您还应参考21 CFR 807.87和该主题相关的其他FDA文件，例如：可登录http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/314.html获取的文件。

如《新510(k)范例—用于在上市前通知中证实实质等同性的替代方法》（http://www.fda.gov/cdrh/ode/parad510.html）所示，制造商可提交传统510(k)或简易510(k)。简易510(k)提供了通过依赖FDA公认的共识标准或FDA指南文件简化510(k)中数据审查的方法。

简略和传统510(k)内容和格式相关的指南可登录http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1567.html获取。另请参见法案514(c)(1)(B)节和FDA指导“用标准确定实质等同性” http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1131.html。

## 3.	范围

本文件的范围限于21 CFR 866.5180所述的下列器械（产品代码：NXO）：

21 CFR 866.5180 粪便钙卫蛋白免疫试验系统.

粪便钙卫蛋白免疫试验系统是由用于通过免疫化学技术定量测量人类粪便标本中的粪便钙卫蛋白的试剂组成。该器械预期用于体外诊断，辅助诊断以克隆氏病和溃疡性结肠炎为主的炎症性肠病（IBD）并辅助将IBD与肠道易激综合症区分开。

- 4. 健康风险

粪便钙卫蛋白免疫试验系统未能按指示运行或结果判读错误均可能导致不准确的风险评估及IBD患者的不当治疗。 具体来说，粪便钙卫蛋白错误（偏低）可能导致无法确诊患者患有IBD，进而可能延迟适当治疗；或者也可能导致患者被误诊患有肠易激综合征（IBS），因此其将需要截然不同的临床管理。而粪便钙卫蛋白错误（偏高）则可能导致患者被误诊患有IBD，进而可能导致不必要的评估及测试或不当的治疗决定。在不考虑其他诊断测试及总体临床影像的情况下，测试结果的使用也可能构成风险。

下表所示为在本文档中所述的FDA识别出的通常与粪便钙卫蛋白免疫试验系统使用相关的健康风险。建议用于缓解识别出风险的措施如本指南文件的下表所示。建议您在提交上市前通知之前执行风险分析，以识别出其他器械特定风险。上市前通知应说明风险分析方法。如果您选择采用替代方法处理本指南文件识别出的特别风险或识别出额外风险，则应提供充分的详细信息，以支持用于处理该风险的方法。

| 所识别出风险 | 建议缓解措施 |
| --- | --- |
| 假阳性或假阴性结果会导致不正确的风险评估及错误的患者管理。 | 第6-8节 |
| 在不考虑其他诊断测试及总体临床影像的情况下，测试结果的使用也可能构成风险。 | 第9节 |

- 5. 器械描述

您的510（k）应明确法规、产品代码及合法上市的实质等同比较器械。为帮助FDA有效审查您器械的各个方面（对比实质等同比较器械），建议您添加一个表格，概述实质等同比较器械与您的器械之间的相似之处和不同之处。

预期用途

您应清晰描述器械的预期用途。预期用途应指定器械要检测的分析物、检测分析物的一般临床效用以及器械所针对的特定人群。

### 一些器械可能具有多种预期用途。当需要独特的独立研究来支持多种预期用途时，我们建议您为每种预期用途单独提交申请。您应咨询免疫学和血液学器械部，获取多种预期用途器械的申请提交相关建议。

器械组件及方法

### 您应详细描述您器械所采用的方法。您还应包括试剂盒中试剂组分、以及用于萃取的组分的描述。在适用情况下，您应描述质量控制设计规格。非标准器械或方法的图示或照片有助于了解新方法。除描述性信息外，您还可提交与器械技术相关的适当同行评审文献参考，以充分描述新器械。

仪器及软件

如果您的器械使用特定专用仪器（无论是贵公司制造还是由其它公司制造），则应提供指定仪器手册的副本。适当情况下，您还应包括以下信息和结果，以支持您的描述：

•	表征，包括仪器如何赋值或判读试验变量的信息。

•	校准，包括对仪器的校准和校准所用材料的描述。

•	不确定性，包括对硬件组件在结果中引入的不确定性的潜在来源和估计的描述。

如果您指定特定仪器（按制造商或品牌），则应确保您了解对仪器所做任何改造（由您或制造商进行改造），以便您可在必要时重新评估测定性能。如果改造引入新的或不同的试验性能问题，则应确保您的器械在改造后条件下的正确确认。

如果您的器械包含软件，则应根据关注等级提交详细软件文档（参见《医疗器械软件上市前审查需提交的内容指南》；最终指南http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/337.html。该类型体外诊断器械被视为中等关注等级器械。因为软件缺陷会间接影响患者且未获取准确信息的医疗保健提供者的行为或不作为可能会导致损伤。

以下附加参考有助于您在符合FDA规定的良好软件使用周期规范中开发和维护器械。

•	软件确认的一般原则；行业和FDA工作人员的最终指南文件；可从FDA网站获取：http://www.fda.gov/cdrh/comp/guidance/938.pdf。

•	医疗器械中现用软件使用的最终指南文件；可从FDA网站获取：http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/585.pdf。

•	21 CFR 820.30子部分C—质量体系法规的设计控制。

•	ISO 14971-1；医疗器械—风险管理—第1部分：风险分析的应用。

•	AAMI SW68：2001；医疗器械软件—软件生命周期过程。

- 6. 性能特性

一般研究建议

只要可能，您应在下述分析方案中纳入来源于预期使用人群（即：患有IBD和IBS的患者）的患者样本。

除制造商的临床试验机构外，您还应在两个或多家临床试验机构评估器械性能（偏倚和精密度）。一般来说，应由将会在临床实践中执行测试的人（例如：经过培训的技术人员）在最终使用该器械的临床环境（即：临床实验室）中评估性能。首先应单独分析数据，以评价临床试验机构之间的变化，并在510(k)提交件中纳入分析结果。如果您证实各个临床试验机构的结果之间无显著性差异，则可将各个临床试验机构的结果汇总到包装说明书中。建议您根据您预期向用户推荐标签的步骤执行所有分析研究，旨在反映用户期望的性能。在开始临床研究之前，可联系免疫学和血液学器械部门，以获取方案相关意见。

### 您应提供研究方案的相关具体信息，以便FDA能够在审查过程中判读验收标准或数据总结。例如，当涉及临床实验室标准协会（CLSI）方案或指南文件时，应指出您所遵循的方案或指南文件的特定方面及修改部分。我们建议您在标签中纳入方案具体信息，以帮助用户判读标签中的信息。

#### 性能特性

#### 精密度

您应采用患者样本或患者库表征临床试验机构间同次运行、不同运行间和实验室内部精密度及再现性。我们建议您遵循“临床化学器械操作精密度评价”（CLSI EP5-A）中提供的指南。该文件包括实验设计、计算和说明性能要求的格式的指南。您应评价相关粪便钙卫蛋白测量时的精密度，其中包括临近医疗决策点及所报告范围涵盖的水平。如果这些研究不能在所要求的样本基质中进行，则您应说明研究如何完成，并论述为何所使用的基质可接受。建议您在评价中纳入3个或多个临床试验机构和批次。如果萃取步骤是测量的一部分，建议您使用可表示测量报告范围下限和上限的样本来证明该过程的再现性。

您应在研究描述中确认评价过程中的恒定和变化因素（例如：仪器校准、试剂批次、操作员），并描述不同于CLSI文件EP5-A所述内容的计算方法。您还应纳入以下信息：

•	样本类型（例如：基质、来源、制备）。

•	天数、运行次数和观察结果数。

•	目标浓度。

•	应用于研究的验收标准。

•	临床试验机构和/或操作员数量。

•	运行精密度方案的临床试验机构的描述。

•	所观察到的平均值和标准差。

#### 干扰

您应描述潜在干扰物对试验性能的影响。实验设计的实例（包括选择测试干扰物的指南）如“临床化学中的干扰测试；获批指南文件”（CLSI EP7- A）所示。潜在干扰源包括在粪便中通常或可能出现的物质，例如：微生物、口服药物、营养补品或血红蛋白。

通常情况下，干扰研究涉及在患者样本中添加潜在的干扰物，并相对于未添加干扰物的对照样本，确定粪便钙卫蛋白的回收率偏差。您应描述以下研究设计相关参数：

•	受试干扰物的类型和水平

•	在存在和不存在干扰物的情况下观察到的粪便钙卫蛋白的浓度。

•	用于计算干扰的定义或方程式

•	您的干扰验收标准（例如：干扰物水平（浓度）为Y时的不准确度小于X％）。

#### 您应指出在存在特殊干扰物的情况下观察到的回收率范围。我们建议您指出所观察到的偏差趋势（例如：所观察到度量的增加或降低与干扰物浓度成函数关系）。

#### 交叉反应性

您应测量您的器械与其它胃肠（GI）疾病（如乳糜泻或感染性腹泻）患者样本的交叉反应性，从而评价试验特异性。

#### 检测限

#### 如可能，您应确定器械检测限。检测限代表器械能够可靠检测到的粪便钙卫蛋白最低水平且区别于零。您应描述用于做出该决定的研究设计和结果（例如：所使用样本、测量值、计算值）。有关检测限确定的进一步论述，请参见“定量检测限确定用方案”（CLSI文件EP17-A）。

#### 线性

#### 您应验证器械的线性范围。我们建议您遵循“定量分析方法的线性评估”中的指南（CLSI EP6-A）。您应描述研究设计（例如：样本类型和制备、测量值、计算方法）、试验的线性范围以及用于确定此范围的验收标准。如果测定所包含的对照材料是含水基材料，则应显示水性（对照材料）和基质特异性材料（患者标本）的线性。

回收率

作为准确性的度量，建议您表征加入不同粪便样本的粪便钙卫蛋白的已知添加回收率（偏倚）。 我们建议您评价浓度覆盖可报告范围重要部分的样本，包括临床决策点。您应评价萃取步骤对实验回收率的影响。

我们建议您在描述回收率评价时纳入以下内容：

	样本的目标浓度及确定这些浓度的方法。

	说明如何解决回收率的萃取步骤。

	计算回收率的定义或方法，包括评价的重复次数。

	结果，例如：观察到的回收率%。

校准品和质控品

如果您的器械包括校准品和质控品，则应在510k)中提供以下信息：

•	已开封和未开封校准品和质控品真实或加速稳定性研究用方案和验收标准。其应包括您采用的方法或分析以及到期日回收率验收标准。

•	各种校准品和质控品的赋值和确认用方案和验收标准。这应包括所采用方法或分析。

•	国内或国际标准参考资料可追溯性的标识。

有关依据21 CFR 862.1150作为II类器械单独上市的校准品的信息，请参见“体外诊断校准品简易510(k)提交件”指南文件，http://www.fda.gov/cdrh/ode/calibrator.html。

#### 标本收集和处理条件

您应证实标签中的防腐建议（如有）、试样储存和运输建议。我们建议您确定器械是否可在标签中推荐的样本储存时间和温度（包括冻融周期）条件下维持可接受性能（例如：精密度、偏差）。您应描述用于确定储存条件的结果和性能标准。

- 7. 方法比较

研究设计

您应比较采用您的器械获取的结果与采用具备相似使用适应证的合法上市实质等同比较器械获取的结果。尤其是在新器械与实质等同比较器械之间的方法/技术之间存在广泛差异时，还建议您将器械所获的结果与临床诊断的金标（如内窥镜检查）进行比较。我们建议您遵循“方法比较和采用患者样本的偏倚估计”中的指南文件（CLSI EP9-A），涉及实验指南及声明。

当与临床诊断作比较时，您应设计研究，比较结果应证实测试结果与存在/不存在IBD与其他胃肠道条件（临床灵敏度及特异性）之间的关联。结果尤其应证实目标人群中粪便钙卫蛋白水平升高的发生率应与已发表的文献发现相似。开始研究前，您可联系免疫学和血液学器械部，获取建议研究设计相关建议。

测试精密度、干扰、实验范围及其他性能特性将决定适当样本量。建议您纳入以下信息：

•	受试者人数的临床表现（IBD、IBS、其他胃肠道疾病、健康供体等）、年龄及性别。

•	临床试验机构数量。

•	受试者的选择（入选/排除）标准。

•	其他与结果判读相关的已知样本特性。

结果说明

您应纳入新器械（y轴）与实质等同比较器械试验（x轴）的结果图，其中包括所有数据点、估计回归线和识别线。数据点应代表单个测量值。您应提供用于拟合回归线和回归分析结果的分析方法描述，其中包括置信限为95%的斜率和截距、估计值的标准误（按y方向计算）和相关系数。我们建议您在适当情况下采用戴明回归或另一种方法来解释两种测试系统的可变性。

如果您的器械执行定量或半定量实验，则应将新器械与实质等同比较器械的比较结果呈现在2x2表中，并计算阳性符合率、阴性符合率及总符合率。

如果任一个或两个实验中均产生了灰色或不明区域，则应将结果纳入3x3表中，并说明在计算实质等同比较器械的符合率中如何处理不明确的结果。建议您提交对比研究的行数据。

您所提供的结果应证实粪便钙卫蛋白值与存在/不存在IBD之间的相关性（临床灵敏度/特异性）。如果人口统计学因素可能会使结果出现偏倚，则您应根据这些因素（例如：年龄和性别）对结果进行分类。您应将新器械与疾病状态的比较结果呈现在2x2表格中。您还应将实质等同比较器械的此类信息同样呈现在其中。

- 8. 预期值

您应建立具有足量正常粪便样本的实验临界值。如果这些人口统计学因素对判读实验结果非常重要，则受试者的年龄及性别应相匹配。可从进行过常规结肠镜检查的受试者中收集样本。您应通过目标及其他非目标疾病受试者的样本结果验证此值。我们建议您参考“如何定义和确定临床实验室参考区间”（CLSI C- 28A）。

- 9. 标签

上市前通知应包括足够详细的标签，以满足21 CFR 807.87（e）的要求。以下建议旨在帮助您编写满足这些要求的标签。虽然最终标签不需要510(k)许可，但体外诊断器械的最终标签必须符合21 CFR 809.10的要求，才能将体外诊断器械引入州际贸易。

### 预期用途

### 预期用途应与试验的性能特性和研究中所测试的患者人群相一致。

### 方法原理

### 您应对器械的技术特征以及该器械如何在患者身上使用进行清晰简明的描述。此外，标签应包括所提供试剂组分和运行试验所需仪器的描述，并列出所有进行实验所需的仪器或特殊器械。

### 使用说明

### 除测定程序外，您还应纳入分析物提取过程的清晰说明。

### 样本收集和处理条件/稳定性

### 您应纳入试样所需的防腐类型（如有），及稳定性和完整性参数的验收标准。您还应明确说明试样运输、储存、温度和指定冻/融周期的经确认条件。

### 质量控制

### 您应提供质量控制建议的描述。其应包括试验用质控品的明确解释说明和质控品相关预期结果。

### 仪器（如适用）

您应提供用户手册，其中应说明指定仪器的所有组件。您的用户手册应包括对软件作用和软件用户界面的充分描述，以及可证实软件按照预期运行的性能测试结果。我们建议您纳入计算机屏幕的图形表示、图形用户界面（GUI）以及其它帮助用户正确使用该软件的元素。

在可能的情况下，用户手册还应包括用户如何识别仪器的不正确运行或故障的描述以及故障排除指南。

### 如果要使用通用仪器，则应提供该仪器的规格。

### 局限性

您应充分论述试验的局限性。我们建议您在适当情况下纳入以下局限性：

•	患有由于骨髓抑制引起的粒细胞缺乏症患者可能会出现假阴性结果。

•	一些服用非甾体抗炎药（NSAID）的患者的粪便钙卫蛋白水平会升高。

•	结果在临床上可能不适用于2岁以下粪便钙卫蛋白水平轻度升高的儿童。

•	IBD患者在疾病活跃（炎症）和非活跃期之间波动。判读粪便钙卫蛋白实验结果时，必须考虑这些阶段。

•	其他肠道疾病，包括许多胃肠道感染和结肠直肠癌，可导致钙卫蛋白水平升高。因此，只有在考虑到其他诊断测试和患者总体临床表现的情况下才能诊断活跃IBD。

•	粪便钙卫蛋白是粪便中存在中性粒细胞的指标，对IBD无特异性。

### 性能特性

您应描述第6-8节所述每个性能特性的方案和结果。