行业及美国食品药品管理局工作人员指南

II类器械特殊控制指南文件：心电图仪电极

文件发布日期：2011年7月21日

- 本文件草案于2007年10月4日发布。

如对本文有任何疑问，请联系Sharon Lappalainen，电话：(301) 796-6322；或通过电子邮件：sharon.lappalainen@fda.hhs.gov。

美国卫生和公众服务部

美国食品药品管理局

器械和放射健康中心

器械评价办公室

心血管器械部

心肌电生理学和监测科

前言

公众意见

可以在任何时间将书面意见和建议提交至美国食品药品管理局文档管理部，供其审查。地址：美国马里兰州罗克维尔市费舍尔大街5630号1061室（HFA-305），邮编：20852。可向www.regulations.gov提交电子意见。请使用《联邦公报》中发布的可用性通知中的案卷编号标识所有意见。在指南进行下一次修订或更新之前，本局将不会依据意见行事。

额外副本

可以从互联网上获取附加的副本。您还可以发送电子邮件至dsmica@fda.hhs.gov以接收本指南的电子副本，或发送传真请求至301-827-8149以接收复印件。请使用文件编号1597来确定您要求的指南。

目录

1.	引言	4

2.	范围	5

3.	健康风险	5

4.	设备描述	6

5.	性能特性	6

6.	标签	10

7.	豁免上市前通知的限制	12

II类器械特殊管理指南文件：心电图仪电极

- 1.	引言

本指南文件是此类II类器械的特殊管理指南，可支持豁免《联邦食品、药品和化学品方案》（该法案）规定的心电图仪（ECG）电极的上市前通知（510（k））要求（详见该法案的第510（m）和513(a)(1)(B) 节；21 USC 360(m)和360c(a)(1)(B)）。心电图仪电极是直接应用于患者皮肤上的一个电极，可用于获得身体表面上的电信号，并将其传输至可生成心电图（ECG）或矢量心电图的处理器中。心电图仪电极不被用于向患者提供治疗。本指南不适用于除颤、起博或心脏复律用电极或分散片。

本指南与宣布最终规则的《联邦公报》通知一起发布，用于指定特殊管理指南，并豁免该类型器械。

本指南文件说明了确保ECG电极符合II类器械特殊管理指南文件中相关要求的方法（该法案的513 (a)(1)(B)）。本指南文件是特殊管理指南文件，这意味着ECG电极的制造商需要处理该特殊管理指南文件中识别的问题。然而，制造商只需要证明其器械满足本指南文件中的建议，或以一些其他方式提供等效安全性和有效性保证。1选择提供其他安全性和有效性等效保证的制造商需要提交510（k），并获得关于其器械的上市许可。对于按照建议处理本指南中已识别问题的制造商，在将其设备引入美国的商业流通之前，这些制造商能够在未按照该法案中第510（k）节的规定提交上市前通知的情况下销售其器械。作为II类器械，该器械应该符合一般和特殊管理指南文件的规定（该方案中的第513(a)(1)(B)节）。

根据该法案中第510（m）节的规定， 如果FDA认为没有必要提供510（k）以提供该器械安全性和有效性的合理保证，FDA可以免除该法案中第510（k）节规定的上市前通知要求对II类器械的限制。FDA认为，如果制造商根据该特殊管理指南文件中的建议处理本指南中识别的问题，则没有必要提供510（k）以提供此类器械安全性和有效性的合理保证。因此，对于计划上市销售此类型器械的制造商，如果他们遵守该特殊管理指南文件中的建议，则在销售此类器械之前不需要向FDA提交510（k），并获得该机构的上市许可。如果制造商不遵守本指南中的建议，而是选择使用替代方法处理本指南中涉及的问题，则不能豁免第510（k）节中的相关要求，制造商需要在销售器械之前提交510（k）并获得关于其器械的上市许可。

1	我们建议制造商在其设计历史文件中记录他们处理本指南所述建议的方法。制造商应根据21 CFR 820.30的规定，保留设计控制文件，包括设计历史文件。

- 2.	范围

本文件适用范围仅限于21 CFR 870.2360中规定的ECG电极（详见下文），该电极为II类器械，产品代码为DRX“心电图仪电极”。

21 CFR 870.2360

心电图仪电极是直接应用在身体表面，将身体表面上的电信号传输到可生成心电图或矢量心电图的处理器中的电导体。

该范围包括用于生物阻抗测量的电极。生物阻抗通常被用于将少量（大约2 mA (rms)）具有高频率（60 kHz）的交流电流传输至人体胸腔，以测量患者呼吸或心脏活动造成的胸腔阻抗变化。

该适用范围包括ECG裸电极或包含，作为其设计的一部分，导电胶、粘结系统或导线的ECG电极。ECG电极可被作为可重复使用、一次性、无菌或非灭菌产品使用。

该适用范围不包括用于提供治疗，例如除颤或心脏电复律的电极或分散片。在21 CFR 870.5310中对提供除颤，或用于心脏电复律的电极或分散片进行了规定。

该适用范围不包括用于外部起博或其他治疗作用的电极。在21 CFR 870.5310中对用于外部起博的电极进行了规定。

- 3.	健康风险

在下表中，FDA确定了与ECG电极使用相关的下列健康风险。我们建议使用下列措施来减缓该指南文件中的已识别风险。

| 已识别风险 | 建议的减缓措施 |
| --- | --- |
| 接触皮肤的电极材料引起的不良组织反映 | 第5节-性能特性 第6节-标签 |
| 误诊 | 第5节-性能特性 第6节-标签 |
| 触电 | 第5节-性能特性 21 CFR 898 电极导线和病人导联线的性能标准 |

- 4.	器械描述

根据21 CFR 820.181(a)中的规定，您必须保留每种类型器械的器械控制记录（DMR），并且应该包括下列信息，或提及下列信息的位置：

•	器械规格，包括相关图纸；

•	构成；

•	成分；以及

•	部件规格。

此外，我们建议您在DMR中保留器械和所有附件的完整说明。该说明应该包括：

•	通过上文第2节说明的条款号和产品代码表示的器械标识；

•	该器械及其所有附件（如果有）的书面说明；

•	该器械及其附件的尺寸和构成的识别；

•	该器械与其他部件之间的连接方法的说明；

•	工程图纸或器械照片；以及

•	该器械所有功能和规格的列表（可使用表格格式）。

- 5.	性能特性

FDA认为，在结合一般管理指南文件使用时，该特殊管理指南文件足以提供ECG电极安全性和有效性的合理保证。我们建议您按照下文所述对您的器械进行评估，而且，如果适用，按照质量体系要求-21 CFR 820.20中的部分规定，在您的设计历史文件中记录相关结果。我们在下一章节中说明了该条例适用范围内包含的这些主要设备类型：电极、电极传导介质（胶）、以及电极导线和患者导联线。

- A.电极

我们建议您详细说明下列各项：

•	材质；

•	结构；

•	类型（例如，裸电极，包含导电胶、粘结系统和导线等）；

•	大小和尺寸；以及

•	供应规格（例如，可重复使用、一次性的、无菌、非灭菌等）；以及

•	是否具有特定性能（例如，射线可透、磁共振成像（MRI）限制）。

我们还建议，为确保达到预期器械性能，您应该评估并记录下列电极特性：

•	生物相容性；

•	电气性能；

•	粘着性能；以及

•	货架期。

在下文详述了我们关于这些特性的建议。

- 1）	生物相容性

皮肤接触性材料，例如导电胶、粘合剂和电极，应该与其预期用途具有生物相容性。为确定器械类型和相关测试，您应该查阅ANSI/AAMI/ISO 10993-1，“医疗器械的生物学评估-第1部分；评估与测试”，或采用其他等效方法。该FDA认可标准根据接触时间和类型提供了该器械评估和测试建议。所以，您可以使用有限接触时间（例如，小于24小时），仅限于完整皮肤，确定ECF电极的材料安全性，我们建议您进行以下这些测试：

•	皮肤刺激性和迟发型过敏（详见ISO10993-10医疗器械的生物学评估-第10部分：刺激性和迟发型过敏测试）；

•	细胞毒性（详见ISO10993-10医疗器械的生物学评估-第5部分：生物毒性测试）。

我们建议您根据预期使用条件，例如应用期限，对电极进行测试。该电极不能引起可在皮肤上生成刺激、致敏或细胞毒性效果，或可允许刺激性、致敏或细胞毒性材料通过电离子导入进入皮肤的毒性或电解效应。然而，受某些含有高浓度生理盐水的导电胶的电解合成影响，阳性细胞毒性结果不是水凝胶细胞毒性的正确指标。在此类情况下，应使用标准中规定的其他测试进行评估。

2）	电气性能

为确定FCG电极的电气性能，您应该查阅ANSI/AAMI EC12“一次性ECG电极”或其他等效方法，以确定下列各项的电气性能：

•	交流阻抗；

•	直流偏置电压；

•	混合偏置不稳定性和内部噪声；

•	除颤超载复原；以及

•	偏置电流容差。

如果您的提交文件主要关于裸电极，我们建议您使用标签中建议的电极胶对您的电极进行上述试验。

- 3）	粘着性能

电极的设计应确保其可以在使用期间可粘附在患者的皮肤上，与器械的预期用途相适应。我们建议您测试粘着性能，以证明其符合设计规格并满足使用者需求。如果电极设计用在发汗病人身上，或在剧烈运动时使用，我们建议您在这些使用条件下对该器械进行专门测试，以证明其在这些标记使用期限内具有足够的粘着性能。

- 4）	货架期

我们建议您对一次性ECG电极进行货架期测试，以证实您的器械标签中说明的有效期限。关于一次性和可重复使用器械，我们建议您在器械标签中确定储藏条件。

应在稳定性研究中监测您最终完成的一次性ECG电极的关键参数，以确保您的器械在有限期限内具有足够的器械性能。我们建议您确保您的一次性ECG电极符合ANSI/AAMI EC12“一次性ECG电极”中确定的性能特性。

我们建议您在实时研究期间的时间零点，并在之后每隔一段时间，使用代表性的老化样本进行稳定性测试。我们建议您根据标签中建议的储存温度，使用包装好的最终器械的样本进行稳定性试验。我们建议您在第1、3、6、9、12月测试这些时间点上的稳定性。

只有在获得实时货架期试验支持和验证时，货架期加速试验才可行。货架期加速试验的有效性取决于模拟根据热力学假设，在较低温度下进行的长时间试验的产品失活和分解的机制在高温条件下保持不变的假设。然而，因为没有经过验证的加速试验方法，而且受粘合剂和导电胶的性质影响，加速稳定性研究预计的有效期限的有用性尚不清楚，所以，通常使用在标签中规定的产品储藏温度下进行的实时稳定性研究验证加速稳定性研究的有效性。因此，如果您进行货架期加速试验，您应该也提供相关信息，证明加速稳定性试验在有限期限预测中的作用。

- 5）	重复使用

如果电极不限于单一病人使用，我们建议在标签中提供处理、运输和生物净化说明。关于可重复使用的ECG电极，您应该遵守《标记可重复使用医疗器械在医疗机构中的再处理：美国食品药品管理局审查员指南》（1996年4月），网址：http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Guid anceDocuments/UCM080268.pdf，以及AAMI/ANSI/ISO ST79。我们建议您评估潜在的皮肤反应和疾病传染。我们还建议您证明电极的清洁和生物净化能够提供充足的保护，且不会影响其功能性能。

- 6）	用于特定程序的电极

如果该电极设计在射线照相、X射线成像、MRI或任何其它程序中使用，我们建议您测试电极出现射频（RF）加热、射频半透明的可能性，以及在MRI环境中的安全使用。

- 7）	无菌性

一般说来，提供和使用的大部分一次性ECG电极是非灭菌的，因为这些电极设计在身体非关键区域使用，例如干净完整的皮肤。然而，对于某些应用和在特定环境中，制造商将生产无菌的一次性ECG电极。如果一次性ECG电极是无菌产品，FDA建议您根据更新的510（k）无菌性检查指南K90-1提供灭菌信息，可于以下网址获得该文件：

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm072783.htm.

- B.	电极传导介质（胶）

导电介质是指与ECG电极一起使用的导电软膏或导电胶。

在这些产品单独使用，且并未被纳入到ECG电极设计中时，应该遵守21 CFR 882.1275中的相关规定。

C.	电极导线和病人导联线

对于包含导线的电极，我们建议您记录导线的长度、结构、材质，以及ECG记录装置与电极之间的连接方式。设计与医疗器械一起使用的电极导线和病人导联线应该符合21 CFR第898部分规定的性能标准。因此，电极导线和病人导联线必须符合IEC 601-1“医疗电气设备-第1部分：安全性一般要求”，以及1号修正案（1991年）和2号修正案（1995年）中规定的测试要求和测试方法。您的证明文件中应包括足以证明符合该性能标准的信息。

对于设计具有预先连接导线的ECG电极，我们建议您根据ANSI/AAMI EC53，“ECG导联线和导线”或其它等效方法进行测试，并确保预先连接的导线和连接器不会接触地面、主要电源插座，或诱发潜在的危险电势。

- 6.	标签

我们提出以下建议，旨在帮助您准备符合21 CFR第801部分的要求的标签。2关于标签准备的其它信息，请查阅FDA指南：标签-医疗器械管制要求（FDA 89-4203），可在我们的网页上查看该文件，网址为：

http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM095308.pdf.

包装说明书

您的包装说明书应该包括：

•	数量、尺寸、类型、凝胶系统、粘合系统、材质和选项；

•	型号、生产日期；

•	储存说明、货架期（关于一次性电极）和批号；

•	皮肤准备说明；

•	电极准备说明，如果适用；

•	如果电极是可重复使用的，清洁和维护说明；

•	应用时间；

•	电气和任何其它技术规范；以及

•	环境规范，例如：MRI依从性、X射线半透明性。

2	在将医疗器械引入洲际贸易之前，应确保其标签符合21CFR第801部分的要求。此外，处方医疗器械的最终标签必须符合21 CFR 801.109的规定，而非处方（OTC）器械的最终标签必须符合801第C部分的要求。本指南中的标签建议与第801部分的要求一致。

包装说明书还应该包括适应症、禁忌症、警告、主要事项和不良反应，如果适用于您的器械。我们建议您在包装说明书中突出显示此类信息。

下文所列的标签建议不是旨在列出ECG电极的所有可能限制或说明。适用于您的器械的其它禁忌症、警告、注意事项、不良反应和其它说明取决于其设计、功能和性能特性。

适应症

应在适应症中确定患者群体，例如成年人、儿童或婴儿。还应该在预期用途中确定使用的持续时间和适用范围，例如，在休息、步行时，或在进行压力测试、Holter监测时等。

警告

应在包装说明书中向使用者提供下列建议：

•	注意：联邦法律规定应按照或遵医嘱销售该器械；

•	只能由熟知电极准确安放和使用的医疗服务人员使用，或在咨询该人员后使用ECG电极；

•	如果在移除ECG电极时不注意，可能会损坏皮肤；

•	只能在完整、清洁的皮肤上应用ECG电极（例如，不能在开放伤口、病灶、感染或发炎区域使用）；以及

•	如果ECG电极设计为一次性使用，或电极是可重复使用的，但在使用后不能完全清理干净，则应该妥善处置该ECG电极。

注意事项

应在包装说明书中向使用者说明如下事项：

•	在手术治疗过程中，电极的安置位置应尽可能远离电外科器械区域，以最大限度地减少不必要的RF电流。

•	如果自粘贴电极片不能牢固粘附在皮肤上，则应该替换该电极片。

不良反应

应该在包装说明书中列出已知不良反应，包括使用者与电极接触位置出现皮肤刺激问题的可能性。例如，一些电极或电极包装中含有天然胶乳。在这种情况下，其标签应符合21 CFR 801.437“含有天然胶乳的器械的使用者标签”中的规定。请注意，将您的器械标记为“无胶乳”就表明您的产品或产品包装不含胶乳，是在无胶乳环境中制造的，而且，用于制造该产品的原材料不含乳胶蛋白。

- 7.	豁免上市前通知的限制

FDA将根据目前在或之前在商业流通中的器械的现有和可合理预计的特性决定是否豁免II类器械的510（k）要求。第21 CFR 870.9节规定了豁免限制。如果这些限制中的任何一条适用，您的器械则不能得到豁免，您必须提交上市前通知。