- II类特殊控制指导性文件：环孢霉素和他克莫司含量检测；行业和FDA指南

发布日期：2002年9月16日

本文件替代了：

- II类特殊控制指导性文件：环孢霉素和他克莫司含量检测；行业和FDA指南草案，日期为2002年2月21日；以及

- 环孢霉素PMA's的指南标准，日期为1992年1月24日

|  | 美国卫生及公众服务部 食品药品监督管理局 器械与放射健康中心 化学和毒理学分部 临床实验室器械部 器械评估办公室 |
| --- | --- |

- 前言

- 公众评论：

可随时向食品药品监督管理局，人力资源和管理服务办公室，管理系统和策略部，档案管理部，5630 Fishers Lane，Room 1061，（HFA-305），Rockville，MD，20852提交评论和建议供机构审议。在提交评论时，应提及本指导性文件的确切标题。可能直到文件下次修订或更新时，评论才会被机构受理。

关于使用或解释本指南的任何问题，请联系Avis Danishefsky，电话：301-796-6142，电子邮箱：avis.danishefsky@fda.hhs.gov。

- 其他副本

可通过网络获得其他副本。或者，贵公司可向dsmica@fda.hhs.gov发送邮件申请获得电子版指南或向301-827-8149发送传真，申请获得指南复印件。请使用文件编号（1380）来识别贵公司所申请的指南。

- 目录

1. 介绍

2. 背景

3. 简化510（k）提交资料的内容和格式

4. 范围

5. 健康风险

6. 性能特征

一般研究建议

具体性能特征

精密度

回收率

线性度

灵敏度

母体化合物的特异性

干扰

样本采集和操作条件

方法比较

在外部中心进行的研究

校准品

7. 标签

试样

检测程序

质量控制

限度

治疗范围

性能特征

8. 新仪器申请

9. 参考文件

- II类特殊控制指导性文件：环孢霉素和他克莫司含量检测；行业和FDA指南

| - 1.介绍 |  |
| --- | --- |
| 起草本指南作为特殊控制指南以支持重新将环孢霉素和他克莫司含量检测归类为II类。本器械旨在定量检测环孢霉素或他克莫司的浓度，以辅助管理进行移植且使用这些药物进行治疗的患者。将发布本指南，并通过联邦注册公告宣布本器械类型的重新分类。 FDA在审核环孢霉素检测系统行业的再分类申请书后，采取了该措施。机构正将他克莫司检测系统纳入到再分类中，其原因是两个系统在使用说明、分析技术、潜在风险和用于证明性能特征的考虑因素方面存在相似性。本指导性文件替代了1992年1月24日出版的指导性文件“环孢霉素PMA's的指南标准”。 从最终再分类规则的生效日开始，任何针对环孢霉素和他克莫司含量分析而提交510（k）上市前通告的公司将需要解决特定管理指南中所涵盖的问题。公司必须证明其器械解决了本指南中所识别出的安全性和有效性问题，所用方法符合本指南的建议或使用了其他提供等效安全性和有效性保证的方法。 |  |
| - 2.背景 |  |
| FDA相信将特定控制与一般控制相结合将足以为环孢霉素和他克莫司含量检测含量检测的安全性和有效性提供合理保证。因此，打算销售这种通用类型器械的制造商应（1）符合联邦食品药品和化妆品法案（法案）的一般管理，包括21 CFR 807子部分E中所描述的上市前通告要求，（2）解决与本指南中识别出的环孢霉素和他克莫司含量检测相关的具体风险，以及（3）除非通过法案的上市前通告要求进行豁免，否则需在器械销售前，通过FDA获得实质等同判定（参考21 CFR 807.85）。 本特殊控制指导性文件识别了针对环孢霉素和他克莫司含量检测含量检测的分类法规和产品代码（参考第4节-范围）。此外，本特殊控制指导性文件列出了由FDA识别出的健康风险，并对描述了措施，如果制造商遵使用这些措施并结合一般控制措施，通常会解决与这些环孢霉素和他克莫司含量检测相关的风险，并及时获得上市前通告[510（k）]审查和许可。本文件就上市前通告提交的具体内容要求方面，对其它FDA文件进行了补充。同样，贵公司应参考 21 CFR 807.87和其它关于本主题的FDA文件，如上市前通告510（k）。 如“新510（k）范例-在上市前通告中证明实质等同性的其它方法；最终指南1 ”所述，制造商可提交传统510（k）或选择提交简化510（k）或特殊510（k）。FDA认为简化510（k）会通过最小负担的方式来证明新器械的实质等同性，特别是在发布特殊控制指导性文件后。制造商认为通过提交特殊510（k）以对其已获得许可的器械进行改良可降低法规负担。 |  |
| ___________________ 1 新 510（k）范例 |  |
| - 最小负担的方法 |  |
| 在本指导性文件中所识别出的问题代表了我们相信在贵公司器械上市前需要解决的问题。在起草本指南的过程中，我们仔细思考了适用于机构进行决策的相关法规标准。我们同样考虑到，在贵公司尝试以指南所建议的方式来遵循法律和法规标准以及尝试解决我们所识别出的问题时，可能存在的负担。我们认为我们已经考虑了用于解决本指导性文件出现的问题的最小负担的方法。然而，如果贵公司相信存在一种负担更小方法来解决这些问题，贵公司应遵循文件“用于解决最小负担问题的推荐方法”中所概述的程序。 |  |
| - 3.简化510（k）提交资料的内容和格式 |  |
| 简化510（k）提交资料必须包括在21 CFR 807.87中识别出的所需因素，包括用于器械的、足以描述器械、其预期用途和使用说明的拟定标签。在简化510（k）中，FDA可能考虑依照21 CFR 807.87（f）或（g）的、针对合理支持数据进行总结报告的内容；因此，我们建议贵公司纳入总结报告。报告应描述如何在器械开发和检测过程中使用本指导性文件，并应简要描述采用的方法和试验。本报告应包含试验数据的汇总或用于解决本文件中所识别出风险的验收标准，以及任何针对贵公司器械的其他风险。本部分对符合807.87中的某些要求的信息以及其它一些我们建议贵公司纳入到简化510（k）中的项目提出了建议。 |  |
|  | - 封面 封面应明显识别出在简化510（k）中所提交的内容并应引用II类特殊控制指导性文件的标题。 |
|  | - 拟定标签 拟定标签应足以对器械、其预期用途和使用说明进行描述。（获得应纳入到本文件所涵盖器械类型的标签中的具体信息，参见第7节）。 |
|  | - 总结报告 总结报告应包含： - 器械及其预期用途的描述。我们建议描述内容包括性能规范的完整讨论，以及在适当情况下，包括器械详细的、具有标识的图纸。贵公司应提交“使用说明”附件2。 - 器械设计要求的描述。 - 用于评定总体风险情况的风险分析方法的识别和特殊器械设计以及该分析结果。（参考第5节获得通常与FDA已识别出的本器械使用相关的健康风险）。 - 用于解决在本II类指导性文件中识别出的风险以及在贵公司风险分析中识别出的任何其他风险的器械特征讨论。 - 贵公司已使用或打算用于解决在II类特殊控制指导性文件第6节中识别出的每个性能方面的检测方法的简要描述。如果贵公司采用推荐的检测方法，贵公司可引用该方法而不是对其进行描述。如果贵公司对所建议的方法进行修改，贵公司可引用该方法，但应提供充分信息以解释进行修改的性质和原因。针对每项检测，贵公司可（1）简明扼要的提供检测数据，如以表格形式，或（2）描述贵公司将用于贵公司检测结果的验收标准3。（同样，参见21 CFR 820.30，子部分C-质量系统法规的设计管理）。 - 器械设计或测试的任何部分遵循公认标准，（1）可声明：产品在销售前将进行检测并符合规定的验收标准，或（2）声明符合标准4。请注意，必须在提交符合公认标准的符合性声明前，完成检测（21 USC 514（c）（2）（B））。参照FDA指南，标准在实质等同判定中的使用；行业和FDA最终指南，获得更多信息。 |
| 如果贵公司不清楚如何解决由FDA识别出的风险或任何其它通过贵公司的风险分析所识别出的风险，我们可能要求贵公司提供与器械性能特征方面相关的额外信息。如果我们需要额外信息来评估贵公司验收标准的充足性，我们可能需要贵公司提供额外信息。（根据21 CFR 807.87（l），我们可能要求贵公司提供用于实质等同性裁定所必须的额外信息）。 作为提交简化510（k）的替代方法，贵公司可提交传统510（k），提供21 CFR 807.87要求和本指南描述的全部所需信息和数据。传统510（k）应包括贵公司的全部方法、数据、验收标准和结论。若制造商考虑对其已获得许可的器械进行变更，应考虑提交特殊510（k）。 上述一般讨论适用于特殊控制指导性文件中规定的任何器械。下述对贵公司应如何将本特殊控制指导性文件应用于环孢霉素和他克莫司含量检测上市前通告进行了具体讨论。 |  |
| ___________________________ 2 参考使用说明表格（PDF文件大小：1.03MB）以获得推荐格式。 3 如果FDA根据验收标准作出实质等同性判定，应对目标器械进行检测，并且目标器械在进行州际贸易之前，应符合这些验收标准。如果成品器械不符合验收标准，并且，与已许可510（k）中所描述的器械不同，FDA建议提交者采用与评定合法销售器械（21 CFR 807.81（a）（3））修改相同的标准确定销售成品器械是否需要重新获得510（k）许可。 4 参见公认标准符合性声明的必备要素（全部上市前通告[510（K）]提交的筛选清单）。 |  |
| - 4.范围 |  |
| 本指导性文件仅限于下述器械： FDA对按照21 CFR 862.1235进行分类的通用环孢霉素含量检测和按照 21 CFR 862.1678进行分类的通用他克莫司试含量检测进行了识别。这些产品代码是： MKW 环孢霉素 MAR 环孢霉素和代谢物血清测定 LTB 环孢霉素放射免疫分析法 MGU 环孢霉素荧光偏振免疫分析法 MGS 环孢霉素高效液相色谱法 MGV 环孢霉素放射免疫分析法 MLM 酶免疫分析法，他克莫司 |  |
| 通用类型的器械包括适用于环孢霉素和他克莫司的免疫分析和色谱分析器械。 |  |
| - 5.健康风险 |  |
| 尚不清楚对患者健康造成的直接风险。但是，无法如期进行测试或结果解释存在错误可能对患者造成不当管理。错误的低报环孢霉素或他克莫司测定结果可能会作出将剂量升高到高出治疗获益剂量之上的决定。提高药物水平会增加毒性风险。错误的高报环孢霉素或他克莫司测定结果可能做出将剂量降低到免疫抑制所需剂量之下的决定。这可能增加植入器官排斥的风险。但是，对于环孢霉素或他克莫司，目前尚无固定的治疗范围[1-3]。患者的最佳范围取决于诸多因素，如移植物类型、患者敏感性、合并用药和移植后的时间以及所采用具体商业化分析的代谢物交叉反应性。因此，利用试验结果来调整治疗方案而不考虑其它临床因素可能构成风险。 在下表中，FDA已识别出与本文件中所解决的环孢霉素和他克莫司试验使用相关的整体健康风险。如下表所示，在本指导性文件中给出了建议用于缓解这些识别出风险的措施。同样，在提交上市前通告前，贵公司应进行风险分析，以识别出贵公司器械的其它特定风险。上市前通告应对风险分析方法进行描述。如果贵公司选择使用其它方法来解决在本指导性文件中所识别出的特定风险，或已识别出不同于本指南中风险的其它风险，贵公司应提供详细信息来支持贵公司所采用的、解决该风险的方法。 |  |

| 已知风险 | 推荐的缓解措施 |
| --- | --- |
| 患者管理错误 | 第6和第7节 |

| - 6. | - 性能特征 |
| --- | --- |
| - 一般研究建议 |  |
| 如果可能，贵公司应纳入针对下述分析方案的预期使用人群（即，摄入环孢霉素或他克莫司的患者）患者样品或样品池。至少应在精密度和回收率研究中纳入摄入环孢霉素或他克莫司的患者样品。由于患者样品反映了游离药物和结合药物、代谢产物以及其他进行移植患者合并服用的药物的比例，从而有助于证明检测的稳健性，因此，这是重要的。 尽管加料样品可能适用于对分析研究进行补充，但是，FDA对在分析中利用加料样品作为唯一基质提出了警告，其原因是这些样品无法对特征性能进行准确评定。FDA建议贵公司不要在分析研究中使用溶血液（通常存在于对照或校准品材料中），这些试样可能无法测出全部预备步骤对检测性能的影响。 贵公司应根据贵公司计划在包装说明书中列出的用户推荐的规程来执行贵公司的全部分析方案，以反映用户所期望的性能。确保在每项分析研究中纳入所有步骤（例如，细胞裂解、提取和离心），并且，确保遵循制造商推荐的质量控制和校准程序。 为在审核过程中对结验收标准或数据汇总做出正确解释，贵公司应针对方案提出合理细节。同样，这些详细信息对于辅助用户解释贵公司标签上的信息是必要的。当参考NCCLS评估方案或指南时，我们建议贵公司指出贵公司具体遵循了方案或指南的哪个方面。 在使用加料试样进行的研究中，贵公司应提供关于药品纯度、代谢产物或贵公司所用的潜在干扰物质、在药物中加入样品类型的信息。 全血是与器官移植相关重要科研组在共识声明中推荐使用的基质[1-4]。对于打算使用其它基质的试验，FDA认为贵公司需要利用源于药物治疗患者的试样证明全血中分析物的较强相关性。在开始此类研究前，贵公司应与DCLD联系，就贵公司的方案进行讨论。 下述对中心临床实验室所使用的环孢霉素和他克莫司含量检测仪器的预期研究进行了描述。根据与目前市售器械在使用说明、检测方法学和分析性能方面的比较结果，可进行其他研究（包括临床研究）。 |  |

| - 具体性能特征 |  |
| --- | --- |
| 贵公司应对对下述参数特性进行评定，以记录性能并根据21 CFR 809.10（b）（12）为贵公司的器械正确地标签签。提交简化510（k）时，贵公司可以表格形式简要提供每项测试中的数据5或对检测结果所用的验收标准进行描述。在传统510（k）提交中，贵公司应提供每项性能特征的数据。 |  |
|  | - 精密度 贵公司应根据 “临床化学器械精密度性能评估”；美国国家临床实验室标准化委员会（NCCLS）批准的指南（1999）文件EP05-A中提供的指南来表征测试系统的批内精密度和总精密度。本文件包含针对试验设计、计算和要求声明格式的合理指南。 贵公司应对至少3个几乎横跨检测系统的浓度的精密度进行评估。选择这些浓度来代表（a）治疗效果不佳范围或可报告范围下限，（b）认为在治疗范围内的浓度，以及（c）接近可报告范围或毒性范围的浓度。典型的供试环孢霉素的例证是浓度接近70 ng/ml，200 ng/ml和400 ng/ml。如果将分析试验范围扩展到更高浓度，包含利用源于摄入环孢霉素或他克莫司的患者的样品进行验证的精密度评估应包括更高的药物浓度以符合试验范围。 为证明检测的稳健性，贵公司应纳入利用摄入环孢霉素或他克莫司的患者的样品所进行的精密度确认。如果无法利用患者样品来进行完整的精密度评估，那么我们建议贵公司采用加料全血样品、样本池补充进行精密度评估。但是，贵公司应确保在患者样品确认中纳入治疗效果不佳水平的样品的评估。在大多数情况下6，FDA不建议使用溶血对照或样品进行精密度研究，其原因是这些试样可能不会检测全部预备步骤对试验性能的影响。 贵公司的方案和汇总数据或总结报告中的验收标准应包括下述项目： - 样本类型（例如，患者样品池、加料全血） - 浓度的估计点 - 批内标准偏差和整体精密度 - 运行行精密度方案的中心 - 天数、运行次数和观察次数。 贵公司应在评估过程中识别哪些因素（例如，工具校准、试剂批次、操作者）是恒定的以及哪些因素处于变化中。如果计算方法与NCCLS EP5-A中描述的方法不同，贵公司应对计算方法进行描述。 |
| __________________ 5 除非II类特殊控制指导性文件推荐使用散点图或其它图表进行标示。 6 一项例外可能是将之前获得许可的检测系统应用于在与最初系列相同的系列中新分析时而进行的新工具应用。 |  |

|  | - 回收率 在检测准确度时，贵公司应测定环孢霉素或他克莫司的回收率。特别是这些研究涉及将已知量的环孢霉素或他克莫司添加到不含这些药物或含有已知药物浓度的样品中。贵公司应在研究中纳向摄入环孢霉素或他克莫司患者样品中加入标记物。加料样品的最终浓度应覆盖可报告范围的大部分，并包含潜在医疗决策水平。 贵公司应多每个浓度或样品进行重复评估。贵公司应选择一定的副本量，因此，观察到的任何具有临床显著性差异将具有统计学相关性。总结报告中的研究方案描述应包括： - 样品类型和浓度 - 用于添加的材料 - 平行样品数 - 计算回收率的定义或方法。 当在总结报告中报告汇总数据或验收标准时，贵公司应指出针对每个浓度水平的回收率范围，其原因是这种方法与仅对每个浓度水平的平均回收率进行描述相比，能够提供更多信息。 |
| --- | --- |
|  | - 线性度 贵公司应通过对相对浓度已知的样品进行评估以确定检测的线性范围。样品浓度应均匀分布在试验的可报告范围内。适用数量的平行样品和浓度水平取决于检测试验的可报告范围。对于他克莫司含量检测试验，贵公司应在5个浓度水平纳入至少4个平行样品。对于跨越更宽浓度范围的环孢霉素检测试验，贵公司应对额外浓度水平进行评估（例如，水平增量为50 ng/ml）。经稀释的样品池是研究的适用样品。定量分析方法线性度评估，拟定指南NCCLS文件EP6-P对样品制备方案和数值分配以及索赔清单进行了描述。贵公司应利用卡方检验或ANOVA（如果适用）来评估线性模型的拟合优度。 一些免疫测定法可能显示了“高剂量钩状效应”，其中，在高浓度时，试验灵敏度下降。在适用情况下（例如，双位点或夹心免疫测定法），贵公司应将线性度研究扩展到可报告范围之外达到贵公司可能在临床条件下遭遇的最高浓度，以评估贵公司的器械是否存在高剂量钩状效应。 贵公司总结报告中的方案描述应包括样品类型和制备、浓度和平行样品数。验收标准或汇总数据应包括估计线的斜率、截距和置信区间、线性度范围以及所观察到的或针对不同浓度水平可接受的估计线的偏差（偏倚）程度。通过列出所观察到的或与每种评估水平预期数值相关的可接受数值可对这些偏差进行最佳描述。FDA推荐采用这种方法。贵公司应纳入适用于贵公司的检测方法学的、针对高剂量钩状效应的汇总数据或验收标准。 贵公司应提供关于如何对超出可报告范围样品进行处理的信息。如果贵公司建议用户对浓度超出可报告范围的样品进行稀释，贵公司应提供针对稀释的具体方案，并在总结报告中纳入方案的确认。同样，贵公司应澄清如何向用户报告浓度超出线性度范围的样品。 |

|  | - 灵敏度 除检测下限外，贵公司应对检测的功能灵敏度特征进行描述，灵敏度是能够观察到可接受的试验精密度的最低药物浓度。通常认为是批间变异系数不超过20%的浓度。作为确定功能灵敏度的替代方法，贵公司应在精密度评估中纳入处于贵公司声明的可报告范围下限的精密度样品。（参见上述精密度部分）。 总结报告中的描述应包括样品类型、贵公司灵敏度测定的定义和验收标准或数据汇总。在总结报告中澄清如何向用户报告低于灵敏度水平的测定结果。 |
| --- | --- |
|  | - 母体化合物的特异性 作为检测特异性的测定方法，贵公司应利用环孢霉素或他克莫司代谢物来表征交叉反应性。环孢霉素特异性研究应包含的代谢物包括AM1，AM4n，AM9，AM19，AM1c，AM1c9（参见第7部分，针对定义的图2）。他克莫司特异性研究中应包含的代谢物包括MI，MII，MIII，MIV，MV，MVI，MVII，MVIII（参见参考文献2，定义表3）。特别是这些研究涉及将代谢物添加到无药物的全血池中，使终浓度至少达到1000 ng/ml（环孢霉素）或40 ng/ml（他克莫司）。贵公司应对加料的平行样品数进行评估。应为这些方案使用高纯度物质。贵公司应对所用代谢物的纯度进行描述。 贵公司的方案和数据汇总或总结报告中的验收标准应包括用于添加的样品类型的定义、平行样品数、代谢物浓度、计算或所用交叉反应性的定义和每种代谢物的交叉反应百分数。 |

|  | - 干扰 贵公司应表征潜在干扰化合物对试验性能的影响。应检测的干扰潜在来源包括： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （1） | 内源性化合物，如（如果适用，在括号中提供了上线浓度举例）： - 胆红素 （60 mg/dL） - 甘油三酯 （1500 mg/dL） - 胆固醇 （500 mg/dL） - 尿酸 （20 mg/dL） - 类风湿因子 （500 IU/ml） - 血细胞容积率 （15-60%） - 白蛋白 （12 g/dL） - 丙种球蛋白 （12 g/dL） - 人抗鼠抗体 （HAMA） |
|  |  | （2） | 通常的合并用药包括但不限于： - 环孢霉素 - 他克莫司 - 霉酚酸及其代谢物，MPAG - 雷帕霉素 - 一般非处方药 |
|  |  | （3） | 样品可能接触的抗凝血剂或防腐剂，如EDTA。 |
|  | 在对这些干扰物质进行检测时，贵公司应将样品中的环孢霉素或他克莫司浓度调节到接近医疗决策的水平或达到位于检验范围中间的已知浓度水平。特别是，干扰研究涉及将潜在干扰物质添加到包含药物的样品中，并决定环孢霉素或他克莫司相对于对照样品（未添加干扰物质）所发生的任何回收偏倚。在提出下述建议的国家临床实验室标准化委员会，文件EP7-P，“临床化学中的干扰检测，拟定指南”（1986）中对包括用于选择供试干扰物质在内的适用试验设计进行了详细描述。 |  |  |
|  |  |  | - 针对内源性物质，根据预期使用人群的经验，对预期的最高浓度进行检测。利用天然具有高水平供试内源化合物的样品进行干扰研究可提供信息，并且，在能够获得这些样品的情况下，应考虑使用该方法。 - 对于不同药物水平，对超过遵循治疗剂量所报告的最高浓度10倍的浓度水平进行检测。 - 对于样品添加剂，检测到推荐浓度5倍的浓度水平。 |
|  | 如果贵公司在供试浓度水平对干扰进行观察，贵公司应检测更低的水平以决定可能造成干扰的最低浓度。贵公司应在这些方案中对平行样品进行检测。 贵公司应在方案和总结报告中的验收标准中对下述各项进行描述： |  |  |
|  |  |  | 供试干扰物质的类型和水平 - 样品类型和制备物（例如，加料全血池，具有天然高内源性化合物浓度的样品） - 样品中的环孢霉素或他克莫司浓度 - 供试平行样品数 - 计算干扰的定义或方法 |
|  | 当在总结报告中对验收标准或数据汇总进行报告时，贵公司应对任何观察到的偏倚趋势进行鉴别（即，阴性或阳性）并指出在存在特殊干扰物质情况下所观察到的回收率的范围。这种方法与单独列出平均回收率相比，能够提供更多信息。 针对归类出的互不干扰的物质，贵公司应声明所依据的标准，例如，当环孢霉素浓度为200 ng/ml时，这些物质的含量小于x %，因而造成不准确。如果通过文献或其它来源发现对该试验系统造成干扰的任何化合物，贵公司也应将其纳入标签中。贵公司可能无需利用这些已知干扰物质进行任何额外干扰试验。 |  |  |
|  | - 试样采集和处理条件 贵公司应通过评定器械在对用户推荐的储存时间和温度范围内（包括冻融周期）是否能够维持可接受的性能（例如，精密度、精确度）在贵公司说明书中证实标签中试样储存和运输的建议。合理的研究包括对在包装说明书中推荐的时间、温度或允许的冻融周期数等条件下的分装样品进行分析。贵公司应在总结报告中声明针对推荐的储存和处理条件下的回收率可接受范围的标准。 |  |  |
|  | - 方法比较 目前市售的环孢霉素和他克莫司检测试验在与尚不完全清除治疗效果和毒性效应的代谢物之间的交叉反应模式方面存在显著差异[9-13]。因此，贵公司应将新检测方法与候选参考方法进行比较，特别是针对母体化合物。应利用诸如这些在参考文献[14-16]中描述的、专门测定母体药物的、经过仔细确认的高效液相色谱法作为参考程序。此外，对于免疫试验法，对利用与新器械具有相似免疫分析技术的等同器械进行比较研究是有益的。 试验指南和要求声明方面，贵公司应遵循文件，即国家临床实验室标准化委员会，文件EP9A，利用母本样本进行方法比较和偏倚估计中所提供的指南。贵公司应利用分布到试验可报告范围中的药物浓度对患者样品进行评估。环孢霉素目前适用于心脏、肝脏和肾脏移植患者。他克莫司适用于肾脏和肝脏移植患者。由于针对不同的移植物类型，观察到检测性能存在差异[9-11]，贵公司应利用环孢霉素检测系统对植入心脏、肝脏和肾脏的患者样品进行评估，并利用他克莫司检测系统进行肝脏、肾移植的患者样品进行评估。只要可获得在下述列出的、与样品特征相关的信息，分组（回顾）样品适用于这些研究。FDA认为，纳入经历不同治疗方案的患者样品是有帮助的，因此，建议纳入源于不同地理位置或临床中心的样品。 合理的样品量取决于诸如精密度、干扰、试验范围和试验的其它试验性能特征等因素。同样，患者人数应足够多，以便于观察个体差异。应在总结报告的方案描述中提供用于支持研究样品量的统计学说明。我们建议支持的样本量目标至少包括源于指定使用药物并进行检测的每个器官移植组中50名患者的50个样品（即，至少共计100-150个样品）。 除上述所讨论的样品外，如果贵公司选择纳入源于个体患者的多个检测结果，应对通过合理统计学分析（如方差分析、广义估计方程式或自举方法）进行汇总以解释本研究患者的重复检测相关性。如果贵公司选择纳入个体患者的多次测定结果，应这些测定结果始终分布于移植后范围。 针对在回顾过程中需进行合理解释的数据汇总或验收标准，贵公司应在总结报告和包装说明书中提供全部与样品群体相关的信息。 样品群体的信息应包括下述各项的数量： - 样品代表的个体患者； - 数据点； - 临床中心；以及 - 每种移植类型的样品。 贵公司应为样品声明任何具体选择标准。同样，贵公司应指出所收集的样品是否源于具有特定临床结局的患者或源于使用非典型或新药方案的中心。诸如年龄范围（例如，成人）、移植后的时间（如，慢性、急性）和抽血时间等与给药（例如，谷浓度，2小时）相关的因素会影响药物-代谢物比例，从而影响分析偏倚[17，18]。因此，贵公司应对样本量的这些特征进行描述。贵公司应在总结报告中声明所使用的HPLC方法，并参考文献中程序的确认。 贵公司应单独分析检测所适用的每个器官移植组中的数据。如果本研究中所评估的样品包含谷浓度和与给药相关的其它时间点的抽血7，贵公司也应单独对这些组进行分析。在提供方法比较研究结果时，贵公司应纳入下述信息： - 新分析方法与参考（例如，HPLC）方法之间比较的散点图。该图应包含全部数据点、轨迹的回归线和识别线。图中的数据点应代表单独测定结果。 - 应在总结报告中纳入用于将回归曲线和回归分析结果进行拟合的方法的描述，包括斜率和截距，及其95%置信限，估计值的标准误差（以y轴进行计算）和相关系数。如果参数与整个报告范围不一致，超过单一范围的估计值是合理的。如果比较器械和新检测器械可检测误差，采用如戴明方法等回归方法，而不是采用最小二乘法是可能是合理的[19]。 - 贵公司应利用与参考HPLC方法获得测定值之间的差异图表（即，新器械所获得的测定值减去参考方法测定值）来说明个体差异。适用的表现方法包括NCCLS文件EP9-A[20]中推荐的与参考方法（x）测定值之间差异的偏倚曲线图或由Bland和Altman推荐的与y和x平均值之间的差异的偏倚曲线图[21]。 在510（k）总结报告中，贵公司应解释针对方法比较研究的汇总数据或验收标准如何支持实质等同性。如果贵公司提交传统510（k），贵公司也可选择纳入线性数据以澄清贵公司的方案或结果。 |  |  |
| __________________ 7 FDA目前认为只要谷浓度样品足以遍布所声明的治疗范围，该样品的评估足以用于方法比较。 |  |  |  |
|  | - 外部中心的研究 除制造商所在地外，贵公司应在外部实验室证明实质等同性。FDA建议贵公司在至少2个中心对试验方法进行评估。贵公司可选择将其作为上述方法比较研究的一部分。应对源于单独中心的数据分别进行分析，以评估任何存在于中心之间的差异，并且，应在510（k）总结报告中纳入分析结果。如果贵公司证明各中心的结果之间无显著差异，可将源于单独中心的方法比较结果汇总到说明书中。 |  |  |
|  | - 校准品 贵公司应在总结报告的检验试剂盒中提供与校准品相关的信息。 - 打开和未打开校准品的实时或加速稳定性研究的方案和验收标准。 - 赋值和确认的方案和验收标准，包括任何具体仪器使用或所采用的统计学分析。 - 国内或国际标准参考物质的可追溯性鉴别。 - 将主要校准品的性能转移到次要校准品的方案和验收标准。 关于单独作为862.1150中II类器械进行销售的校准品的信息，参见指南“体外诊断校准品的简化510k提交”。 |  |  |
| - 7. | - 标签 |  |  |
| 上市前通告应包含详细的标签信息以符合21 CFR 807.87（e）的要求。下述建议旨在评估贵公司所拟定的标签是否符合21 CFR 807.87（e）8的要求。 |  |  |  |
| _________________ 8 尽管无需使用最终标签来获得510（k）许可，在医疗器械进行州际贸易前，最终标签也必须符合21 CFR 801或 21 CFR 809.10。此外，针对处方医疗器械的最终标签必须符合 21 CFR 801.109。本指南中的标签建议符合部分801和条款809.10的要求。 |  |  |  |
|  | - 试样 贵公司应讨论与最后一剂和当天时间相关的抽血时间一致性的重要性。考虑到报告中所述的环孢霉素A浓度具有昼夜节律变化，即夜间的谷水平显著低于早晨的谷水平，当日时间一致性可能是重要的[22]。 贵公司应讨论与试样相关的任何局限性或说明，如适当的基质或抗凝血剂（大多数情况下为EDTA）。 贵公司应提供如采集、运输、储存温度（短期和长期）等与保存样品完整性相关的说明以及用于维持检测性能所必须的试验程序步骤。向用户推荐的储存条件应依据贵公司已为贵公司检测系统进行确认的条件。贵公司应明确定义贵公司在决定推荐储存条件时所使用的任何验收标准（例如，对于95%供试样品，因这些条件下的不稳定性低于10%而造成的不准确性）。可引用适用于贵公司检测系统的、基于文献的、与储存条件相关的其他信息。 |  |  |

|  | - 检测程序 贵公司应纳入针对程序步骤的时间限度和温度要求。如果适用，贵公司应利用不同程序步骤来描述样品的预期外观并告知用户可能指示是否正确进行试验的任何迹象。 贵公司应指导用户如果对浓度超过校准品最高范围的样品进行处理。如果贵公司指导用户对这些试样进行稀释，贵公司应提供经确认的稀释程序。 贵公司应根据贵公司为贵公司的检测系统所进行确认的程序，告知用户用于最小化残留物效应或其它偏倚或非再现性的步骤。 |
| --- | --- |
|  | - 质量控制 我们建议贵公司告知用户确保性能要求所必须的校准和质量控制步骤的详细信息，并纳入用于解释质量控制样品结果的说明，符合要求的性能限度和以及若不符合限度，应如何进行操作的说明。贵公司应纳入针对合理质量控制样品的建议。共识文件建议全血试验应利用具有显著特征的药物制剂进行全血控制[4]。 |
|  | - 局限性 贵公司应纳入下述适用于贵公司器械类型的限制条款： 出现肝功能异常、胆红素水平升高、意外药物含量升高或治疗后时间增加的患者可能已出现药物清除能力受损和代谢物累积。对于这些患者，可利用以一种对母本化合物更具针对性的方法来支持本检测的应用（例如，HPLC）。 贵公司应对已知对结果造成影响的任何内源性或外源性因素进行识别并描述其对结果造成的影响（例如，高脂血症样品会造成结果的错误低报）。 在代谢水平对环孢霉素和他克莫司的药物相互作用数量进行调节。应在包装说明书的适当部分中引用列出已知与环孢霉素和他克莫司代谢物存在相互作用的参考文献。 |
|  | - 治疗范围 由于治疗范围取决于所采用的方法学和个体患者的临床状态，声明一种具体的治疗范围通常不适用于目前的环孢霉素和他克莫司检测。 贵公司应纳入警告事项并向用户解释缺少固定有效的血药浓度范围。贵公司应就患者差异和测试差异进行讨论。例如： 环孢霉素[他克莫司]在全血中无固定有效的血药浓度范围。临床状态复杂程度、个体对于环孢霉素的免疫抑制和肾中毒效应敏感性的差异、合并使用其它免疫抑制剂、移植物类型、移植后的时间和其它因素的数量与环孢霉素的最佳血液水平的不同要求相关。因此，不得将个体环孢霉素的数值作为变更治疗方案的位移指示剂，并且，在对治疗方案进行变更前，应对每名患者进行充分的临床评估。每名用户应根据临床经验来确立有针对性的范围。 治疗范围因使用不同商业化试验而存在差异，因此，应针对每项商业性试验来确立治疗范围。由于试验方法存在差异以及与代谢物之间存在交叉反应性，通过不同试验方法获得的数值不得互换使用，也不应使用校正因子。因此，推荐为单独患者使用一种试验方法。 |
|  | - 性能特征 贵公司应对第6节中所讨论的每个性能特征的方案和结果进行描述。包装说明书中的方案描述和结果应包括第6节中所引用的全部信息，包括新检测与参考（例如，HPLC）方法对比的散点图，并且，在某些情况下，为清楚的向用户提供方法比较的结果，也可使用患者间差异的图表或表格或等同信息。同样，参见与要求声明相关的第6节中引用的NCCLS指南中的适用部分。 |
| - 8. | - 新仪器申请 |
| 关于将已获得许可或批准的检测系统应用到其它分析仪的信息，参见标题为“行业和FDA员工指南，更换试剂和仪器系列政策”。指南中所描述的方法适用于如下情况，即新分析仪的性能特征符合制造商在提交方案中规定的并由FDA审核的预先确定的验收标准。如果性能特征不符合贵公司预先决定的验收标准，可采用新510（k）（可能是简化510（k））。 当相同系列中的新分析仪不涉及可能对交叉反应性或区分代谢物造成影响的任何试剂、样品处理或试验程序变更，贵公司可确定足以将利用新仪器对样品进行检测的结果与之前获得许可的仪器检测结果进行比较。在这种情况下，我们建议贵公司仍需在说包装明书中纳入针对该检测系统与LCMS参考程序的原始方法比较结果。相反，当申请的新分析仪确实包含对试剂、样品处理或程序进行的变更，应在方案中新增纳入HPLC的方法比较研究，并且应将结果列在标签中。 |  |

| - 9. | - 参考文件 |
| --- | --- |
| 1. | Oellerich, M, Armstrong, VW, Kahan, B, Shaw L, Holt, DW, Yatscoff, R, Lindholm, A, Halloran, P, Gallicano, K, Wonigeit, K, Schutz, E, Schran, H, Annesley, T, Lake Louise Consensus Conference on Cyclosporine Monitoring in Organ Transplantation: Report of the consensus panel, Therapeutic Drug Monitoring 1995;17:642-654. |
| 2. | Jusko, WJ, Thomson, AW, Fung, J, McMAster P, Wong, SH, Zylber-Katz E, Christians, U, Winkler M, Fitzsimmons, WE, Lieberman R, McBride J, Kobayashi M, Warty V, Soldin SJ, Consensus Document: Therapeutic monitoring of tacrolimus (FK-506), Therapeutic Drug Monitoring 1995;17:606-614. |
| 3. | Oellerich M, Armstrong VW, Schutz, E, Shaw LM, Therapeutic monitoring of cyclosporine and tacrolimus, Clinical Biochemistry 1998;31:309-316. |
| 4. | Shaw, LM, Yatscoff RW, Bowers LD, Freeman DJ, Jeffrey JR, Keown PA McGilveray IJ, Rosano TG, Wong PY, Canadian Consensus Meeting on Cyclosporine Monitoring: Report of the Consensus Panel, Clinical Chemistry 1990;36:10. |
| 5. | Evaluation of Precision Performance of Clinical Chemistry Devices; Approved Guideline (1999) National Committee for Clinical Laboratory Standards, Document EP5-A |

| 6. | Evaluation of the Linearity of Quantitative Analytical Methods; Proposed Guideline National Committee for Clinical Laboratory Standards, Document EP6-P. |
| --- | --- |
| 7. | Holt, DW, Johnston A, Roberts NB, Tredger JM, Trull, AK, Methodological and Clinical Aspects of cyclosporine monitoring: Report of the Association of Clinical Biochemists Task Force, Ann Clin Biochem 1994; 31: 420-426. |
| 8. | Interference Testing in Clinical Chemistry; Proposed Guideline (1986) National Committee for Clinical Laboratory Standards, Document EP7-P. |
| 9. | Steimer, W, Performance and specificity of monoclonal immunoassays for cyclosporine monitoring: How specific is specific? Clinical Chemistry 1999;45:371-381. |
| 10. | Schutz D., Svinarov D, Shipkova M, Niedmann P, Armstrong VW, Wieland E, Oellerich M, Cyclosporine with Whole Blood Immunoassays (AxSym, CEDIA and EMIT) A critical overview of performance characteristics and comparison with HPLC, Clinical Chemistry 1998; 44:2158-2164. |
| 11. | Holt DW, Johnston A, Kahan BD, Morris RG, Oellerich M, Shaw M, New approaches to Cyclosporine monitoring raise further concerns about analytical techniques, Clinical Chemistry 2000;46:872. |
| 12. | Murthy JN, Davis DL, Yatscoff RW, Soldin SJ, Tacrolimus metabolite cross-reactivity in different Tacrolimus assays, Clinical Biochemistry 1998;31:613-617. |
| 13. | Cao Z, Linder MW, Jevans AW, Brown G, Valdes Jr R, Comparison of Tacrolimus concentrations measured by the Imx Tacrolimus vs the PROTRAC II FK506 ELISA assays, Clinical Chemistry1999;45:1868-1870. |
| 14. | Volosov A, Napoli KL, Soldin SJ, Simultaneous simple and fast quantification of three major immunosuppressants by liquid chromatography tandem mass spectrometry, Clinical Biochemistry2001;34:285-290. |
| 15. | Zhang Q, Simpson J, Aboleneen HI, A specific method for the measurement of tacrolimus in human whole blood by liquid chromatography/tandem mass spectrometry, Therapeutic Drug Monitoring1997;19:470-476. |
| 16. | Taylor PJ, Hogan NS, Lynch SV, Johnson AG, Pond SM., Improved therapeutic drug monitoring of Tacrolimus (FK506) by tandem mass spectrometry, Clinical Chemistry 1997;43:2189-2190. |
| 17. | Hamwi A, Salomon A, Steinbrugger R, Fritzker Sekeres M, Jager W, Szekeres T, Cyclosporine Metabolism in patients after kidney bone marrow, heart-lung and liver transplantation in the early and late posttransplant periods, American Journal of Clinical Pathology 2000;114:536-543. |

| 18. | Fernandez-Marmiesse A, Hermida J, Tutor C, Comparison of predose versus 2-hour postdose blood metabolites/cyclosporine ratios in kidney and liver transplant patients, Clinical Biochemistry2000;33:383-386. |
| --- | --- |
| 19. | Linnet, K, Evaluation of regression procedures for method comparison studies, The Lancet1993;39:424-432. |
| 20. | Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline (1995) National Committee for Clinical Laboratory Standards, Document EP9-A. |
| 21. | Bland JM, Altman DG, Comparing methods of measurement: Why plotting difference against standard method is misleading, Lancet 1995;346:1085-1087. |
| 22. | Choi JS, Park HJ, Circadian changes in pharmacokinetics of cyclosporine in healthy volunteers,Research Communications in Molecular Pathology and Pharmacology 1999; 103:109-112. |