II类特殊控制指导意见：聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）骨水泥；行业指南和FDA指导

文件发布日期：2002年7月17日

本文件取代的是2001年8月2日发布的“II类特殊控制指导意见：聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）骨水泥510(k)；最终行业指南”。

|  | 美国卫生与人类服务部食品和药物管理局 器械和放射健康中心 修复器械部门 综合，恢复和神经器械科 设备评估办公室 |
| --- | --- |

前言

公共评论

读者可随时提交评论和建议，供FDA参考；请提交至美国食品药品监督管理局人类资源和管理服务办公室管理系统和政策部文件管理处，地址为5630 Fishers Lane, Room 1061, (HFA-305), Rockville, MD, 20852。提交评论时，请指明本指导意见的确切标题。FDA可能需等到下次修订或者更新本指导意见时才会对评论做出回应。

与本指导意见的使用或者解释有关的问题，请通过301-796-6420或者电子邮件 hany.demian@fda.hhs.gov联系Hany Demian。

额外副本

读者可通过本网站获取更多副本。你也可以发送电子邮件请求至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov，从而获得本指导意见副本。索取本指导意见时，请指明文件编号（668）。

- 目录

1 引言

2. 背景

3. 缩减510(k)申报资料的内容和格式

4 范围

5. 健康风险

6. 生物相容性

7. 材料和性能研究

8. 无菌性

9. 标签

10. 临床研究

附录 1

附录 2

II类特殊控制指导意见：聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）骨水泥；行业指南和FDA指导

- 1 引言

1999年10月14日，FDA发布了一项指令，将聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）骨水泥由III类（上市前审批）重新归类为II类（特殊控制）。制定这份指导意见的目的是作为特殊控制指导意见，支持将PMMA骨水泥重新归类为II类。正如分类的那样，此类器械适用于髋关节、膝关节和其他关节的关节成形术，用来将聚合物或者金属假体植入物固定于活骨上。发布该指导意见的同时还会发布一份联邦公报公告，宣布该类型器械的重新分类。

正如封面页所述，本指导意见取代的是2001年8月2日发布的“II类特殊控制指导意见：聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）骨水泥510(k)；最终行业指南”。2001年8月发布的那份指导意见的目的是更新1993年11月1日发布的“骨科骨水泥测试指导意见”中所述的信息。后来我们更新了2001年8月指导意见的内容，从而更加清楚地指明，人们可以依据II类特殊控制指导意见提交缩减510(k)。尽管我们重新调整了几个章节的格式，但关于器械的性能特征或者标签方面，我们并没有显著变更任何的推荐意见。

宣布该器械分类的最终规则生效日之后，任何企业提交关于PMMA骨水泥510(k)的上市前通告时需要阐明这份特殊控制指导意见中阐述的问题。企业必须证明其器械可以解决这份指导意见中发现的安全性和有效性问题，可通过遵照本指导意见中的推荐方案或者采用其他具有同等效力来证明产品安全性和有效性的方法来实现这一点。

返回顶部

- 2. 背景

FDA相信，特殊控制与一般控制联用足以合理保证PMMA骨水泥的安全性和有效性。因此，计划上市这种类型器械的生产商应该（1）遵守联邦食品药品和化妆品法案（法案）中的一般控制，包括21 CFR 807 子部分 E描述的510(k)要求、（2）解决本指导意见确认的与PMMA骨水泥有关的具体的健康风险和（3）获得FDA的实质等同性认定，才可以上市其器械，除非获得了法案上市前通告要求豁免（参阅21 CFR 807.85）。

这份特殊控制指导意见指明了适用于PMMA骨水泥的分类规则和产品代码（参考第4节 – 适用范围）。另外，这份特殊控制指导意见的其他章节还列出了FDA发现的健康风险以及相关的措施，生产商采取这些措施连同一般控制基本上可以解决PMMA骨水泥相关的风险，从而使510(k)获得及时的审评和许可。 本文件在510(k)申报资料的具体内容要求方面为FDA的其他文件提供了补充。读者还可以参考21 CFR 807.87以及FDA发布的关于这一主题的其他文件，例如上市前通告510(k)。

根据"新510(k)范式 – 上市前通告中阐明实质等同性的替代方法；最终指导意见1"，生产商可以递交传统510(k)，也可以递交缩减510(k)或者特殊510(k)。FDA相信，对于一种新器械而言，缩减510(k)是阐明实质等同性的最简便的方法，尤其是II类特殊控制指导意见发布之后。生产商如果考虑对其已获许可的器械进行改进，可以递交特殊510(k)，从而减轻注册负担。

最简便的方法

本指导意见指出的问题是我们认为批准器械上市之前必须要解决的问题。制定该指导意见的过程中，我们认真考虑了FDA决策时所依据的相关法定标准。我们还考虑了你们在按照本指导意见所述方式遵守这些法定和法规标准时以及尝试解决我们发现的这些问题的过程中需承受的负担。我们相信，我们已经考虑到了用来解决本指导意见所述问题的最简便的方法。然而，如果你认为有更加简便的方式来解决这些问题，你应该按照文件“解决最简便问题的推荐方案”所述程序进行操作。

返回顶部

- 3. 缩减510(k)申报资料的内容和格式

一份缩减510(k)申报资料必须包括21 CFR 807.87中指明的必需元素，包括拟定的可充分描述该器械、预期用途和使用方法的标签。在一份缩减510(k)中，FDA也许会将一份总结报告的内容视为满足21 CFR 807.87(f)或(g)要求的恰当的支持数据；因此，我们建议你包括一份总结报告。该报告应该描述在器械开发和测试过程中如何应用了这份特殊控制指导意见、简要描述采用的方法或者测试、总结测试数据或者描述解决本指导意见指明的风险时采用的合格标准，并阐述与你申报的器械相关的其他具体风险。本节内容给出了一些关于如何满足807.87部分要求的建议，以及你应该在缩减510(k)申报资料中包括的一些其他条目。

封面

封面页应该醒目地注明该申报资料为一份缩减510(k)，并引用这份II类特殊控制指导意见的标题。

拟定的标签

拟定的标签应该可以充分描述申报器械、其预期用途和使用方法。（关于本指导文件涵盖的器械类型的标签中应该包括的具体信息，请参考第9节）。

总结报告

总结包括应该包括：

- 关于器械及其预期用途的描述。描述应该包括关于性能规格的全面讨论，恰当的情况下，给出带标记的关于申报器械的图样。你还应该递交一份“预期用途”附件2。

- 关于器械设计要求的描述。

- 从一般意义上以及根据器械的具体设计评估其风险特征时采用的风险分析方法以及这项分析的结果。（关于FDA发现的与这种器械使用有关的一般健康风险，请参考第5节）。

- 讨论器械特征，阐述这些特征如何解决这份II类特殊控制指导意见指明的风险以及你在风险分析中发现的所有其他风险。

- 简要描述你曾经采用或者打算采用的、用来阐明这份II类特殊控制指导意见第6-8节指明的每项性能的测试方法。如果你遵循的是一种推荐测试方法，你可以引用而不是描述该方法。如果你对一种推荐测试方法进行了修改，那么你可以引用该方法，但是应该提供充分的信息来解释进行了怎样的修改以及为什么修改。对于每项测试，你应该（1）以简洁明了的形式（例如表格）来简要描述测试获得的数据，或者（2）描述你将采用什么样的合格标准来解读测试结果3。（还可参考 21 CFR 820.30, 子部分 C – 关于质量体系法规的设计控制）。

- 如果器械设计的任何部分或者测试依赖于一种公认的标准，那么（1）声明将进行这项测试，产品获批上市前将确保其满足规定的合格标准；或者（2）声明产品已满足该标准4。请注意，该测试必须在递交关于产品已满足公认标准的声明之前完成。(21 USC 514(c)(2)(B)). 更多信息，请参考FDA指导意见，标准在实质等同性决议中的应用；行业和FDA最终指导意见。

如果不清楚你如何解决了FDA发现的风险或者通过你的风险分析，我们可能会要求你提供更多的关于器械性能特征方面的信息。我们可能还会要求你提供更多信息，如果我们需要这些信息来评估你采用的合格标准的充分性的话（根据21 CFR 807.87(l)，我们可以索取其他必需的信息才能做出关于实质等同性的决议）。

作为递交缩减510(k)的替代方法，你可以递交一份传统510(k)，提供21 CFR 807.87要求的以及本指导意见描述的所有信息和数据。一份传统的510(k)应该包括所有的方法、数据、合格标准和结论。生产商如果考虑对自己已获许可的器械进行改进，则应该递交特殊510(k)。

上述一般讨论适用于这份特殊控制指导意见涵盖的任何器械。接下来具体讨论你应该如何将这份II类特殊控制指导意见应用于PMMA骨水泥的上市前通告中。

返回顶部

- 4 范围

本文件的适用范围目前仅限于21 CFR 888.3027描述的骨水泥（产品代码：LOD）。

§ 888.3027 聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）骨水泥。

- 名称。聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）骨水泥是一种可植入人体的器械，由甲基丙烯酸甲酯、聚甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸或者含聚甲基丙烯酸甲酯和聚苯乙烯的共聚物制成。该器械适用于髋关节、膝关节和其他关节的关节成形术，用于将聚合物或者金属假体植入物固定于活骨上。

- 分类。II类（特殊控制）。关于该器械的特殊控制是题为“II类特殊控制指导意见：聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）骨水泥；行业指南和FDA指导”的FDA文件。

其他材料也可能被证明与骨水泥中使用的PMMA具有实质等同性。对于按照法案510(k)被证明具有实质等同性的其他材料制成的骨水泥，FDA将为其分配新的产品代码。

返回顶部

- 5. 健康风险

下表列出了FDA发现的、与本文件阐述的PMMA骨水泥的使用有关的一般健康风险。本指导意见给出了缓解这些已确认风险的推荐措施，见下表。递交510(k)之前，你还应该进行一项风险分析，从而找出申报器械特有的所有其他风险。上市前通告中应该描述风险分析方法。如果你选择采用一种替代方法来解决这份指导意见中指明的某种风险，或者发现了本指导意见没有提及的其他风险，你应该提供充分的细节数据来支持你用来解决该风险的方法。

| 已知风险 | 推荐的缓解措施 |
| --- | --- |
| 骨水泥植入综合征 | 第7节和第9节 |
| 聚合设置问题 | 第7节 |
| 器械松动或迁移 | 第7节和第9节 |
| 感染和发热 | 第8节 |
| 不良组织反应 | 第6节和第9节 |
| 疼痛和/或机能丧失 | 第7节和第9节 |
| 修订 | 第7节、第8节和第9节 |

返回顶部

- 6. 生物相容性

应该对你的申报器械进行生物相容性评估。我们建议你按照FDA改进的国际标准化组织（ISO）标准ISO-10993, 医疗器械的生物学评估 第1部分：评估和测试的要求对接触血液的长期植入器械进行生物相容性评估。你的总结报告应该包括一项关于将按照标准所述进行检测的声明（声明还应该包括将采用的合格标准）或者一项关于产品已满足ISO-10993第5和第10部分的要求的声明。

返回顶部

- 7. 材料和性能研究

PMMA骨水泥是一种自硫化型双组分系统，由液体和粉末组分构成。一般而言，液体组分含有单体、加速剂和抑制剂。粉末含有聚合物、放射乳浊剂和启动剂。

我们建议你提供下述信息，从而评估最终的无菌PMMA骨水泥的材料和性能特征。

- A. 物理和化学性质研究

物理和化学分析被用来研究液体、粉末和硫化骨水泥。附录1列出了重要的信息，包括水泥的搅拌和应用，其中需阐述其面团时间、工作时间和使用时间（ASTM 451和ISO 5833）。你应该指明主要成分、添加剂以及在骨水泥中发现的微量元素以及相应的含量。你应该通过气相色谱法或者其他适用的方法来评估初始搅拌过程中以及聚合后单体的残留水平和单体洗脱情况（聚合后1、24和72小时进行测试）。你应该通过凝胶渗透色谱法或者溶液粘度测定来确定粉末和硫化水泥的分子量。如果聚合过程不是自由基聚合，那么你应该评估聚合程度。

你应该提供关于每种化学物质的成品放行标准以及关于面团时间、工作时间和使用时间的其他标准，还要提供硫化骨水泥的残留单体限值标准和单体洗脱限值标准。

你应该阐明器械的其他物理特性，例如粉末的形态学、尺寸分布以及聚合物和添加剂的弥散情况。通常情况下，可采用光学显微镜或者扫描电镜（SEM）来进行这项评估。

你应该给出一个表格来比较申报产品和等价骨水泥之间这些参数的相似性和差异，包括成分比值。

- B. 机械测试

你应该采用几种体外机械测试方法来评估材料的完整性。附录2给出了机械性质测试法（例如：模数、疲劳、断裂韧度、疲劳裂纹扩展（可选）、弯曲强度、抗压强度、剪切强度、抗拉强度和蠕变）。FDA建议，进行这些测试时采用等价骨水泥作为对照。下文描述了完整测试报告应该包括的内容。

你应该考虑机械测试后断裂面的形态学。断裂面分析包括：

- 断裂面和散装材料的孔隙率测定

- 断裂面上的添加剂分散性测定

- 断裂面的失效分析

你应该采用下文所列的适用的美国测试和材料协会（ASTM）以及国际标准化组织（ISO）共识标准来确定你申报器械的材料和性能特征：

- ASTM F 451-99, "丙烯酸骨水泥的标准规范"

- ASTM D 638-00, "塑料抗拉强度的标准测试方法"

- ASTM D 732-99, "采用冲压工具进行塑料剪切强度测试的标准方法"

- ASTM D 790-00, "非强化和强化塑料以及电绝缘材料的弯曲特性标准测试方法"

- ASTM D 2990-95, "塑料的抗拉强度、抗压强度和弯曲蠕变以及蠕变断裂的标准测试方法"

- ASTM E 399-97, "金属材料平面应变断裂韧度的标准测试方法"

- ASTM E 647-00, "疲劳裂纹扩展速率的标准测试方法"

- ISO 5833:1992, "外科植入物 – 丙烯酸树脂水泥"

你应该在你的测试报告中包括下述专门针对PMMA骨水泥的信息：

- 关于下述有可能影响体外机械性质的制备变量的描述：

  - 搅拌 – 整个过程中的环境温度以及搅拌表面的温度

  - 离心 – 各成分的含量、单体温度、速率（每分钟转数）和时间

  - 搅拌方法，即手动搅拌、机械（机器）搅拌或者真空搅拌 – 各成分含量、搅拌顺序、压力、速率（每分钟次数）、持续时间和搅拌器（转子、容器）的几何学

  - 成型 – 设计、材料和温度

  - 机器加工- 机器加工过程中断裂的样品数量

  - 整理效果 – 表面缺陷导致被丢弃的样品数量

  - 老化（硫化） - 各事件的发生顺序、持续时间、环境和温度

- 结果总结

- 关于所有已准备好但未测试的样品的讨论，包括被丢弃的样品数量、丢弃原因、评估方法以及丢弃标准。

- C. 货架期、产品有效期和贮存条件

你应该通过实时贮存或者采用验证过的加速稳定性测试方案来确定产品的货架期（附录2）。进行加速稳定性研究的恰当性与器械组成以及加速研究条件和实时老化之间的关系有关。加速稳定性的价值取决于标准温度和升高温度下的相同降解机制。无论进行的研究类型如何，你应该至少采集3个生产批次的数据。稳定性研究应该监测为了确保器械可以在其整个货架期内稳定地发挥功能所需的关键的物理和机械特性。你的总价报告应该披露器械货架期和推荐贮存条件，并指明可以支持这些数值的方法。详细的研究方案和相关数据应该按照质量体系法规的要求保存在生产机构。

返回顶部

- 8. 无菌性

你应该评估你申报器械的无菌性。我们建议按照最新的510(k)无菌性审查指导意见K90-1；行业和FDA最终指导意见的要求提供信息。

对于按照无菌器械出售的器械，我们建议你的总结报告包括下述信息：

- 将在灭菌周期中采用的灭菌方法（例如：干热、环氧乙烷(EtO)、蒸汽、辐射）

- 如果是EtO灭菌，指明EtO和氯乙醇的最高残留水平

- 如果采用辐射灭菌，指明辐射剂量

- 关于将用来验证灭菌周期的方法的描述

- 关于为了维持器械的无菌性而采用的包装的描述

- 无菌保证水平标准(SAL)5

- 如果器械被标记为无热原，需给出关于用来确定产品无致热原性的方法的描述（例如：鲎试剂（LAL）法）。

返回顶部

- 9. 标签

- 510(k)应该包括标签，需给出充分的信息以满足21 CFR 807.87(e)的要求。下述建议旨在协助你制作可满足21 CFR 807.87(e)要求的标签5。

- 外包装盒标签

外包装盒标签上应该注明骨水泥的贮存条件，如有必要，注明骨水泥的平衡时间（即：达到最佳温度所需的时间）。

- 产品说明书和外科技术

产品说明书和外科技术应该包括以下内容：

预期用途

PMMA骨水泥适用于髋关节、膝关节和其他关节的关节成形术，用于将聚合物或者金属假体植入物固定于活骨上。

禁忌证

如果将要应用骨水泥的部位存在活动性或者未充分治疗的感染，则禁用PMMA骨水泥。

警告

应用骨水泥的过程中以及之后需立即认真监测患者的血压是否发生了变化。有报道称，骨水泥的应用有可能导致患者出现累及心血管系统的不良反应。有些患者在应用骨水泥后10至165秒出现了低血压反应；反应持续30秒至5分钟或更长。部分患者发展为心脏停搏。应用骨水泥的过程中以及之后需立即认真监测患者的血压是否发生了变化。

认真遵守操作、搅拌和根管准备说明。

- 搅拌两种成分的过程中需小心操作，防止过度暴露于浓缩的单体蒸气，这些蒸气有可能对呼吸道、眼睛以及（可能）肝脏造成刺激。佩戴隐形眼镜的人员不可接近或者参与骨水泥的搅拌。

- 骨水泥的聚合是一种放热反应，发生于骨水泥原位固化过程中。释放出的热量有可能损伤骨或者植入物附近的其他组织。

- 固定不充分或者预期之外的术后事件有可能影响水泥-骨界面，导致水泥在骨表面发生微移动。水泥和骨之间有可能形成一个纤维组织层，假体松动有可能导致植入失败。建议定期对所有患者进行长期随访。

- 不要让液体成分接触橡胶或者乳胶手套。液体成分是一种强烈的脂质溶剂。一旦发生接触，手套有可能会溶解，从而造成组织损伤。佩戴两双手套并严格遵循搅拌说明有可能降低发生超敏反应的可能性。搅拌后的骨水泥不可与带手套的手接触，直至水泥面团实现一致性。这通常发生于液体和粉末成分被混合之后1至2分钟。

避免对骨水泥施加过高的压力，因为这有可能导致骨水泥从其预期应用部位突出来，进而对周围组织造成损伤。

尚未确定骨水泥在妊娠女性或者儿童中的安全性。骨水泥有可能对骨生长和胎儿健康造成不良影响。

注意事项

如果已经超过了说明书上的有效期，则不要使用本品。超出有效期之后，本器械有可能不安全或者无效。

遵守操作和搅拌说明，从而避免接触性皮炎。严格遵守粉末和液体成分的搅拌说明也许可以降低这种并发症的发生率。

对手术室进行充分通风，从而尽可能地除去单体蒸气。液体单体极易挥发且易燃。曾有报道称，在刚植入骨水泥的手术部位使用电熔器械导致单体烟雾被点燃。

将聚合物组分丢弃于已获授权的垃圾处理厂。液体成分应该置于通风良好的罩中蒸发，或者采用惰性材料将其吸附，然后转移至恰当的容器中进行处理。

不良事件

与丙烯酸骨水泥的使用有关的严重不良事件（有些出现了致命性结局）包括心肌梗死、心脏停搏、心血管事件和肺栓塞。

关于丙烯酸骨水泥，最常见的不良反应是血压短暂下降、血栓性静脉炎、出血和血肿、假体松动或者移位、浅表或者深度伤口感染、粗隆滑囊炎以及短期的心脏传导不规则。报告的其他不良反应包括异位新骨形成和粗隆分离。

关于丙烯酸骨水泥，报告的其他不良反应包括骨水泥过敏引起的发热、血尿、排尿困难、膀胱瘘、骨水泥从其预期应用部位突出导致的迟发性坐骨神经卡压以及聚合过程中释放出的热量导致回肠粘附和狭窄。

说明和培训

使用说明应该包括操作时间vs温度曲线，从而使用户了解在某个温度和湿度条件下骨水泥可以多快聚合。

通过专门的培训以及经验，外科医生应该非常熟悉骨水泥的特性、操作特征和应用。由于这种骨水泥的操作和硫化特征因温度、湿度以及搅拌温度而异，所以最好根据外科医生的实际经验进行判断。

返回顶部

- 10. 临床研究

管理局不打算要求针对新器械进行临床研究，除非有具体的原因要求提供这些信息来支持实质等同性决议。也有可能在某些情况下，FDA认为有必要进行临床研究来支持这些器械的申报资料，例如新的预期用途或者针对骨水泥的化学配方做出了某些变更，包括添加某些新的化学物质。

如果需进行临床研究来证明实质等同性，即在获得器械510(k)许可之前进行，那么必须按照试验性器械豁免（IDE）法规21 CFR 812的要求进行研究。FDA已经认定，本指导意见所述的PMMA骨水泥属于21 CFR 812.3(m)(4)定义的重大风险器械7。除获得FDA批准的IDE之外，这些试验的申办方还必须遵守第50和56部分的要求。

当FDA认为某器械具有实质等同性之后，按照510(k)审查的适应症进行的临床研究，包括按照质量体系法规进行的临床设计验证研究，可免于试验性器械豁免（IDE）的要求。然而，这些研究必须遵守关于机构审查委员会（21 CFR 56）和知情同意（21 CFR 50）的法规。

返回顶部

- 测试

| 物理和化学分析方法 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 建议的测试 | 测试方法举例 |
| 搅拌和应用 | 搅拌液体&粉末成分 | ASTM F451-95, ISO 5833-92 |
|  | 面团时间 | ASTM F451-95, ISO 5833-92 |
|  | 使用时间 | ASTM F451-95, ISO 5833-92 |
|  | 粘度：面团前阶段 挤出 面团阶段 侵入 | ASTM F451-95, ISO 5833-92 ASTM F451-95, ISO 5833-92 |
| 化学组成 | 成分：化学配方、结构、添加剂等 | 液体-NMR, FTIR, HPLC/MS |
|  | 放射乳浊剂的类型 | TGA/总热解 |
|  | 纯度或者微量元素 | ICP/MS、GC/FTIR/MS、滴定 |
|  | 残留低分子量分子 | GC、HPLC/GPC、液体NMR |
|  | 浸出物（例如：低分子量分子） | GC, HPLC/GPC |
| 分子量和聚合物结构 | 通过粘性流测定分子量 | 粘度测定（例如：溶液） |
|  | MW：多分散性、Mn、Mw | 带有折射率检测器的GPC，采用聚苯乙烯作为标准材料 |
|  | 分支的、线性的或者交联的 | 溶解度、肿胀、液体NMR |
|  | %结晶度，如果适用 | X射线衍射法、DSC |
|  | 结晶温度，如果适用 | DSC, DMA |
|  | 玻璃化转变温度(Tg)，如果适用 | DSC, DMA |
| 物理性质 | 粉末的形态学、大小以及聚合物和添加剂的分散性 | 光学显微镜、SEM观察粉末和硫化水泥 |
|  | 孔隙率研究 | 扫描式声波显微镜观察散装水泥（例如：SLAM、C-SAM）、硫化水泥的连续切片 |
|  | 硫化过程中的尺寸变化（收缩） | 体积测定 |
|  | %吸水性（肿胀） | 饱和测试 |
|  | 液体吸附和聚合导致的老化 | 机械测试（附录2） |
| 成分的稳定性 | 人工老化导致的单体粘度变化 | ASTM 451 - 95 |
|  | 过氧化苯甲酰水平的变化 | 滴定法, FTIR, GC |
| 热性质 | 最高聚合温度 | ASTM F451 - 95, ISO 5833 - 92 |

C-SAM=C型扫描式声波显微镜
DMA=动态机械分析
DSC=差式扫描量热法
FTIR=傅里叶变换红外
GC=气相色谱
GPC=凝胶渗透色谱
HPLC=高效液相色谱

ICP=感应耦合等离子体
MS=质谱
MW=分子量
NMR=核磁共振
SEM=扫描电镜
SLAM=扫描激光声波显微镜
TGA=热重分析

返回顶部

- 附录 2

| 机械性质和货架期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机械性质 |  | 建议的检测 | 测试方法举例 |
| 模数 | 弯曲强度 | 4点弯曲 | ISO 5833-92 |
|  | 抗压强度 | 单轴压缩 | ISO 5833-92 , ASTM F451-95 |
|  | 抗拉强度 | 单轴拉伸 | ASTM D638-91 – 矩形或者圆柱形样品 |
| 循环疲劳特性 |  | 单轴拉伸/压缩或者拉伸/拉伸 | ASTM D638–91 - 矩形或者圆柱形样品 - 频率 – 生理学相关水平或者有合理依据确定的水平 - 正弦波形 - 负荷控制 - 与预期体内应力相似的应力水平 |
|  |  | 3或4点弯曲 | 采用矩形样品 |
| 断裂韧度，KIC |  | 紧凑拉伸 | ASTM E399–90 |
|  |  | 缺口弯曲 | 紧凑拉伸或者单边缘缺口 |
| 疲劳裂纹扩展（可选） |  | 紧凑拉伸 | ASTM E647- 95 |
| 静态强度 | 弯曲强度 | 4点弯曲 | ISO 5833-92 |
|  | 抗压强度 | 单轴压缩 | ISO 5833-92, ASTM F451-95 |
|  | 抗拉强度 | 单轴拉伸 | ASTM D638–91 –矩形或者圆柱形样品 |
|  | 剪切 | 单剪切（水泥-水泥） | ASTM D732-93 |
| 粘弹性 |  | 单轴压缩蠕变 | ASTM D2990-95或者圆柱形样品的压缩蠕变 |
|  |  | 动态机械分析（如果需进行进一步评估，应该考虑可选的机械测试） | DMA |
| 保质期 |  | 组分老化后不同时间点下硬化水泥的机械性质测定。 | 针对已灭菌的液体和粉末成分进行实时贮存或者已验证的加速老化测试。针对已硫化的骨水泥进行测试。 |

返回顶部

1 新New 510(k)范式 – 上市前通告中阐明实质等同性的替代方法；最终指导意见

2 推荐格式请参考预期用途表 （PDF文件大小：1.03MB）。

3 如果FDA根据合格标准做出了实质等同性决议，则应该对受试器械进行测试，证明其满足这些合格标准才可以将其引入州际贸易。如果器械成品不满足这些合格标准，因此有别于已签发的510(k)中描述的器械，则FDA建议，申报者可采用相同的标准来评估针对已合法上市的器械做出的改进（21 CFR 807.81(a)(3)），从而判断该器械成品的上市是否需要签发一份新的510(k)。

4 参考 公认标准合格性声明的必需元素 （所有上市前通告[510(K)]申报资料的审查清单） 。

5 FDA推荐的PMMA骨水泥SAL为10-6。

6 尽管最终标签并不是签发510(k)的必备条件，但最终标签也必须满足21 CFR 801的要求，医疗器械才可以进入州际贸易。另外，处方医疗器械的最终标签必须满足21 CFR 801.109的要求。本指导意见中关于标签的推荐意见与801的要求是一致的。

7 参考蓝皮书备忘录"重大风险和非重大风险医疗器械研究"。