- 行业和FDA工作人员指南；II类特殊管理措施指导性文件：西罗莫司检测系统

发布日期：2004年9月30日

与本指南相关的问题，请联系Avis Danishefsky，电话：301-796-6142或电子邮件：avis.danishefsky@fda.hhs.gov

美国卫生与公共服务部 食品药品监督管理局 器械与放射健康中心 化学和毒理学器械部 体外诊断器械评估与安全办公室. - 前言 - 公众评论： 可随时向食品药品监督管理局档案管理部，5630 Fishers Lane，Room 1061，（HFA-305），Rockville，MD，20852提交书面评论和建议，供机构审议。此外，可向Regulations.gov提交电子评论。在提交评论时，应标注档案编号2004D-0412。可能直到文件下次修订或更新时，评论才会被机构受理。 - 其他副本 可通过网络获得其他副本。或者，贵公司可向dsmica@fda.hhs.gov发送邮件，申请获得电子版指南或向301-827-8149发送传真，申请获得指南复印件。请使用文件编号（1300）识别贵公司所申请的指南。 - 目录 1. 介绍 2. 背景 3. 简化510（k）提交资料的内容和格式 4. 范围 5. 健康风险 6. 性能特征 一般研究建议 具体性能特征 精密度 回收 线性 灵敏度 母体化合物的特异性 干扰 样本采集和操作条件 方法比较 在外部场所进行的研究 校准品和控制材料 7. 标签 8. 新仪器申请 9. 参考文件 - 行业和FDA工作人员指南 - II类特殊管理措施指导性文件：西罗莫司检测系统 - 1. 简介 起草本指南作为特殊管理措施指南，支持将西罗莫司（雷帕霉素）检测系统归类为II类。西罗莫司检测系统旨在定量判定全血中的西罗莫司浓度，以辅助管理进行西罗莫司治疗的植入物患者。利用治疗药物管理（TDM）圆桌会议中获得的FDA信息开发了本文件中的许多方面，特别是与性能特征和健康风险相关的方面。此工作组由医学实验室和器械制造商组成。 本指导性文件解决了用于中心临床实验室的、基于仪器的色谱分析或免疫分析。其不用于解决采用其它方法学所进行的检测或床边检验。 本指南与联邦公报通知一同发布以告知西罗莫司检测系统的分类。任何为西罗莫司检测系统提交上市前通告（510（k））的公司将需要解决本特殊管理措施指导性文件中所覆盖的问题。但是，公司仅需要证明其器械符合指南中的建议或以其它方式提供了等同的安全性和有效性保证。 公司必须证明其器械通过遵循本指南的建议或通过提供等同的安全性和有效性的其它方法，解决了本指南识别出的安全性和有效性问题。 最小负担方法 在本指导性文件中所识别出的问题代表了我们相信在贵公司器械上市前需要解决的问题。在起草本指南的过程中，我们仔细思考了适用于机构进行决策的相关法定标准。我们同样考虑到，在贵公司尝试以指南所建议的方式来遵循法定和法规标准以及解决我们所识别出的问题时，可能存在困难。但是，如果贵公司相信存在一种相对便捷的方法来解决这些问题，贵公司应遵循文件“用于解决最便捷问题的推荐方法”中所概述的程序。 - 2. 背景 FDA相特殊管理措施与一般管理措施相结合将足以为西罗莫司检测系统提供合理的安全性和有效性保证。打算销售这种通用型器械的制造商应（1）遵照联邦食品、药品和化妆品法案（法案）中的一般管理措施要求，包括21 CFR 807 S子部分E中所描述的上市前通告要求，（2）解决在本指南中所识别出的、与西罗莫司检测系统相关的特殊健康风险，并且，（3）在销售本器械前，由FDA作出实质等同性裁决。 本指导性文件为西罗莫司检测系统提供了分类规则和产品代码（参见第4部分-范围）。此外，本特殊管理措施指导性文件中的其它部分列出了由FDA识别出的健康风险并描述了应对措施，如果制造商采取这些措施并结合一般管理措施，通常将解决与西罗莫司检测系统相关的风险并会及时获得上市前通告（510（k））审核和批准。本文件在上市前通告申请的特殊内容分要求方面对其它FDA文件进行了增补。贵公司可参照21 CFR 807.87和其他关于本主题的FDA文件，如上市前通告510（k）。 如“新510（k）范例-在上市前通告中证明实质等同性的其它方法；最终指南1 ”所述，制造商可提交传统510（k）或简化510（k）。FDA相信简化510（k）会通过最小负担方式来证明新器械的实质等同性，特别是在FDA已发布针对器械提交解决事项提出建议的指导性文件的情况下。此外，制造商认为通过提交特殊510（k）以对其已获得批准的器械进行改良可降低法规障碍。 - 3. 简化510（k）提交资料的内容和格式 简化510（k）提交资料必须包括在21 CFR 807.87中识别出的所需内容，包括用于器械的、足以用于对器械、其预期用途和使用说明进行描述的拟定标签。在简约510（k）中，依照21 CFR 807.87（f）或（g）的，FDA可能认为总结报告的内容可作为适当的支持数据；因此，我们建议贵公司纳入总结报告。本报告应描述如何在器械开发和检测过程中使用本指导性文件，以及所采用的方法或测试。本报告应包含检测数据的汇总或用于解决本文件中所识别出风险的验收标准，以及任何针对贵公司器械的额外风险。本部分对符合21 CFR 807.87中的某些要求以及其它一些我们建议贵公司纳入到简化510（k）中的内容提出了建议。 封面 封面应明显识别出在简化510（k）中所提交的内容并应引用II类特殊管理措施指导性文件的标题。 拟定标签 拟定标签应足以对器械、其预期用途和使用说明进行描述。（参见第7部分，以获得应纳入到本文件所涵盖器械类型的标签中的特殊信息）。 总结报告 我们建议总结报告应包含下述内容： - 装置及其预期用途的描述。我们建议描述内容包括性能说明的完整讨论，以及在适当情况下，包括器械详细的、具有标识的图纸。贵公司应提交“使用说明”附件2。 - 器械设计描述。 - 用于评估总体风险情况和特殊器械设计以及该分析结果的风险分析方法的识别。（参考第5部分以获得通常与FDA已识别出的本器械使用相关的健康风险）。 - 用于解决在本II类指导性文件中识别出的风险以及在贵公司风险分析中识别出的任何额外风险的器械特征讨论。 - 贵公司已使用或打算用于解决在II类特殊管理措施指导性文件第6部分中识别出的每个性能方面的检测方法的描述。如果贵公司采用推荐的检测方法，贵公司可引用该方法而不是对其进行描述。如果贵公司对所建议的方法进行修改，贵公司可引用该方法，但是，应提供充分信息以解释进行修改的性质和原因。针对每项测试，贵公司可（1）简明扼要的提供检测数据，如以表格形式，或（2）描述贵公司将用于检测结果的验收标准3。（同样，参见21 CFR 820.30，子部分C-质量系统法规的设计管理）。 - 针对器械设计或测试的任何部分，如果贵公司选择遵循公认标准，贵公司可声明：（1）产品在销售前将进行检测并符合规定的验收标准，或（2）符合标准4。由于符合标准声明依据检测结果，我们相信贵公司在完成标准测试前，将无法正确提交符合标准声明。请参照法案条款514（c）（1）（B）以及FDA指南、标准在实质等同裁定中的使用；行业和FDA最终指南，获得更多信息。 如果贵公司不清楚如何解决由FDA识别出的风险或任何其它通过贵公司的风险分析所识别出的风险，我们可能要求贵公司提供与器械性能特征方面相关的额外信息。如果我们需要额外信息来评估贵公司验收标准的充分性，我们可能需要贵公司提供额外信息。（根据21 CFR 807.87（l），我们可能要求贵公司提供用于实质等同性裁定所必须的额外信息）。 其它用于提交简化510（k）的方法是，贵公司可根据21 CFR 807.87 和本指南描述提交传统510（k），以提供全部所需的信息和数据。传统510（k）应包括贵公司的全部方法、数据、验收标准和结论。若制造商考虑对其已获得批准的器械进行变更，应考虑提交特殊510（k）。 上述讨论适用于特殊管理措施指导性文件中规定的任何器械。下文对贵公司应如何将本特殊管理措施指导性文件应用于西罗莫司检测系统上市前通告进行了明确讨论。 - 4.范围 本指南仅限于21 CFR 862.3840中所描述的下述器械（产品代码NRP）： 21 CFR 862.3840西罗莫司检测系统 西罗莫司检测系统是旨在定量测定全血中西罗莫司浓度的器械。通过测定以辅助对采用西罗莫司进行治疗且进行移植的患者进行治疗。 - 5. 健康风险 尚不清楚对患者健康造成的直接风险。但是，存在的间接风险（即，无法如期进行测试或结果解释存在错误）可能造成患者治疗错误。例如，错误的低报西罗莫司测定结果可能得出将西罗莫司剂量升高到高出治疗获益剂量之上的结论。这会增加血小板减少、白细胞减少、贫血或高脂血症等风险（Meier-Kriesche，2000）。错误的高报西罗莫司测定结果可能得出将剂量降低到免疫抑制所需剂量之下。这可能增加植入器官排斥的风险。 预计西罗莫司的最佳范围取决于特异性检测，原因是免疫分析之间的代谢交叉反应性存在差异。例如，已观察到免疫测定方法相对于层析法的测定结果偏差范围为8-21%，并且，最高达到40%（Salm，2000；Jones，2000）。因此，在不清楚所用测试性能或其特异性最佳范围的情况下，利用西罗莫司检测来调节治疗方案可能因数据解读错误而对患者造成不当治疗。最佳范围也取决于其它临床因素，包括患者耐药性、免疫抑制方案和移植后的时间。为解决这些问题，治疗药物管理圆桌会议已建议每个机构根据自身所采用的特异性检测方法以及其他与患者群相关的因素来确立西罗莫司的最佳范围。这与国家临床生物化学学院“治疗药物监测服务指南”中为其它免疫抑制药品推荐的信息相似。同样，制造商应对用于与黄金标准相关的新分析方法性能观察参数进行明确描述。 对于层析方法，经肾移植后，在合并使用环孢霉素的情况下，全血中西罗莫司浓度的最佳建议范围是5-15 ng/ml （Mahalati，2001），在环孢霉素停药后，全血中西罗莫司浓度的最佳建议范围是12-24 ng/ml（Rapamune® 说明书）。 在下表中，我们识别出了通常与使用西罗莫司检测系统相关的健康风险。本指导性文件规定了我们推荐用于消减所识别出风险的测定参数。同样，贵公司应进行风险分析以识别出任何针对贵公司器械的其它风险并对风险分析方法进行描述。如果贵公司选择使用其它方法来解决本指导性文件中所识别出的特定风险，或指南中规定风险以外的风险，贵公司应提供充分信息以支持用于解决风险的方法。同样，这在就贵公司研究中的类似情况与FDA进行商议是有帮助的。 已知风险; 推荐的缓解措施. 患者治疗不合理（因测试无法发挥预期性能或数据解释错误）。; 通过测定范围和合理的标签来记录测试系统性能。参见第6和第7部分（性能和标签）。. - 6. 性能特征 一般研究建议 我们建议贵公司在精密度和线性研究以及比较研究中，使用源于摄入西罗莫司患者的样品或样品池。这种做法非常重要，因为患者样品反映了游离药物和结合药物、代谢产物以及其他进行移植患者合并服用的药物的比例，有助于证明检测的鲁棒性。加标试样或对照或校准材料可能适用于对分析研究进行补充；但是，我们不建议采用这些类型的样品作为评估的唯一基质，其原因是这些样品无法对特征性能进行准确评估。 我们建议贵公司根据贵公司计划为标签中列出用户推荐的程序来执行贵公司的全部分析方案，以反映用户所期望的性能。我们建议贵公司确保在不同分析研究中纳入所有步骤（例如，细胞裂解、提取和离心），并且，确保遵循制造商推荐的质量控制和校准程序。我们发现，当要求对样品进行冷冻时（如回间精密度研究），必须对溶血样品进行评估。 为对结果做出正确解释，贵公司应针对方案提出合理细节。例如，当参考NCCLS评估方案或指南时，我们建议贵公司指出贵公司具体遵循了指南的哪个方面并对哪个方面做出了修改。 在使用加料试样进行的研究中，我们建议贵公司提供关于药品纯度、代谢产物或贵公司所用的潜在干扰物质的信息。 全血是与器官移植相关重要科研组在共识声明中推荐使用的基质（Holt，2002；Yatscoff，1995）。对于旨在利用基质而不是静脉全血的检测，必须证明采用源于进行药物治疗患者的基质之间存在较强的相关性。我们建议贵公司在开始此类研究前，与FDA联系，就贵公司的方案进行讨论。 具体性能特征 精密度 我们建议贵公司确定贵公司测试系统的批内精密度和总精密度的特征。文件“临床化学器械精密度性能评估；经批准的指南”（1999） NCCLS，文件EP05-A包含针对检测设计、计算和要求声明格式的合理指南。 我们建议贵公司对至少3个几乎横跨检测系统的浓度的精密度进行评估。选择这些浓度来代表（a）治疗效果不佳范围或可报告范围下限，（b）认为在治疗范围内的浓度，以及（c）毒性范围。 为证明检测系统的鲁棒性，贵公司应在对不同浓度水平的整体精密度进行评估时，纳入源于摄入西罗莫司的患者的样品。如果无法利用患者样品来进行完整的精密度评估，那么我们建议贵公司利用患者样品和加标全血样品、样本池或对照材料补充进行精密度评估。如果无法获得处于治疗不佳水平或位于检测范围下限的患者样品，可对更高浓度的患者样品进行稀释。 为验证将由使用者执行的整个检测程序的精密度，贵公司应对预处理步骤的效果进行评估（如提取程序）。因此，当贵公司进行批内精密度和整体精密度评估时，我们建议贵公司分别对贵公司的各份平行样品进行预处理。 我们建议贵公司在贵公司精密度评估描述中加入下述相关内容： - 样本类型（例如，摄入西罗莫司的患者的样品池、加标全血样品或样品池、对照样品）。 - 所评估浓度的估计点。 - 贵公司如何评估预处理步骤对精密度的影响进行评估的描述（例如，通过单独提取各份样品）. - 执行精密度方案的研究中心。 - 天数、执行次数和观察次数。 - 恒定因素的识别以及在评估过程中出现变化的因素的识别（例如，仪器、校准、试剂批次和操作员）。 - 贵公司计算方法的描述（如果是源于NCCLS EP05-A的改良方法，则包括公式）。 - 结果，例如每个水平的批间和整体精密度的变异系数和标准偏差。 回收率 在测定准确度时，我们建议贵公司在贵公司的检测中对西罗莫司的回收率（偏倚）特征进行描述。为解决该问题，我们建议利用西罗莫司的已知浓度的全血样品或加标样品池进行评估。贵公司应利用独立于贵公司检测的可靠方法来决定样品的目标浓度。采用经测定高浓度的药物材料的重量测定方法或已经过验证的参考层析方法是合理的。我们建议贵公司对浓度符合可报告范围有效部分的样品进行评估，并且纳入潜在医疗决策水平。我们建议贵公司在每个水平纳入充足的平行样品份数，使贵公司能够对结果进行有意义的评估。贵公司应评估任何预处理步骤对贵公司检测回收率的影响。为此，我们建议针对每个目标浓度分别进行执行预先处理步骤。 - 我们建议贵公司在贵公司的回收率评估描述中纳入下述各项： - 样品类型（例如，加标全血）和制备物。 - 样品的目标浓度和分别对样品进行测定的方法。 - 用于加标材料的描述。 - 贵公司用于解释预处理步骤对回收率影响的描述（例如，在贵公司评估的各个水平，分别进行预处理）。 - 回收率计算的定义或方法，包括所评估的平行样品份数。 - 结果，例如，观察到的回收率。 我们建议贵公司在报告结果时，指出回收率范围或每个浓度水平的平均值和标准偏差，因为与仅对每个浓度水平的平均回收率相比，这种方法可提供更多信息。 线性度 贵公司应对检测系统线性范围的特征进行描述。我们建议利用无西罗莫司全血对源于摄入西罗莫司患者的阳性全血样品或样品池进行系列稀释，以获得在整个实验范围内均匀分布的样品。我们建议贵公司在所要求的线性范围内对至少5个西罗莫司阳性水平进行评估，并且，在一个水平中，纳入多个样品。为评估预处理步骤是否对检测线性度产生任何影响，我们建议贵公司分别为每个目标水平的样品执行预处理步骤。 一旦无法获得位于检测范围上限的、源于摄入西罗莫司的患者的样品，我们建议贵公司通过对可获得的最高浓度水平的患者样品进行稀释以对线性度进行评估。在这些情况下，如果患者样品的评估未贯穿检测范围，可利用加标样品的数据对结果进行补充。 文件“定量分析方法线性度的评估；经批准的指南”（2003） NCCLS文件EP06-A对样品制备方案、数值分配和起诉书以及统计学设计方法和用于评估检测线性范围的分析方法进行了描述。 一些免疫测定法可能显示了“高剂量钩状效应”，其中，在高浓度时，检测灵敏度下降。在适用情况下（例如，双位点或夹心免疫测定法），贵公司应将线性度研究扩展到可报告范围之外，达到贵公司可能在临床条件下遭遇的最高浓度，以评估贵公司的器械是否存在高剂量钩状效应。 我们建议贵公司的线性度评估描述包含下述内容： - 样品类型（例如，摄入西罗莫司患者的全血样品）和制备物。 - 样品的目标浓度和分别对样品进行测定的方法。 - 贵公司用于解释预处理步骤对线性度影响的描述（例如，在贵公司评估的各个水平，分别进行预处理）。 - 评估的样品量和平行样品份数。 - 评估线性度时，贵公司所采用的统计学方法。 - 结果。 除线性度检测范围外，我们建议结果包含目标浓度-观察浓度的表格。同样，如果贵公司使用NCCLS EP06-A中所描述的方法，我们建议贵公司纳入线性度可允许的最大差异。如果适用，贵公司也应纳入贵公司高剂量钩状效应评估中的数据。 如果贵公司建议使用者应对超出可报告范围的样品进行稀释，贵公司应针对稀释提供明确方案并纳入贵公司的方案验证结果。验证描述应包含供试浓度范围和所观察到的回收率。 灵敏度 贵公司应在检测系统声明的灵敏度水平对偏倚和精密度进行评估，并证明结果符合贵公司的验收标准。因此，我们建议贵公司在针对上述回收率和整体精密度评估中纳入处于贵公司声明灵敏度水平的样品。 同样，可用于报告定量限（LoQ）。我们将定量限定义为能够检测到的最低药物浓度，并且，在定量限下，偏倚和精密度符合贵公司所声明的验收标准。文件“检测限和定量限确定方案；拟定指南”（2004） NCCLS文件EP17-P对用于确立定量限的方法进行了描述。本文件通过3-5个不同样品进行5次或更多次测定，拟定了至少40份平行样品。为评定在该灵敏度水平，是否始终符合贵公司的精密度和准确度验收标准，我们建议贵公司在不同的日期进行多次测定（最好不是连续日期）。如果可以，我们建议贵公司利用多个工具来捕获变异性。可根据贵公司的检测，通过将平均浓度与贵公司根据参考材料或独立于贵公司检测的参考方法（以及针对西罗莫司母体化合物的参考方法）所获得的数值进行比较以估计偏倚。通过利用贵公司的样品来评估样品的整体标准偏差，可对精密度进行估计。 贵公司应评估预处理步骤可能对检测灵敏度水平的偏倚和精密度造成的影响。为解决该问题，我们建议分别为每份平行样品以及贵公司评估的每个水平来进行预处理，以模拟患者样品的条件。 为描述贵公司的定量限评估过程，我们建议贵公司纳入在上述精密度和回收率部分中所列出的适用点（要点）。贵公司应声明针对处于检测灵敏度水平的偏倚和精密度的验收标准，并且，提供结果以证明符合这些标准。 在某些情况下，贵公司可能会发现提供额外的灵敏度测定结果，如空白限或检测限等，是有用的（针对拟定定义，参见NCCLS EP-17P）。 母体化合物的特异性 在测定检测特异性时，贵公司应表征与西罗莫司代谢产物的交叉反应特性。已知适用于西罗莫司特异性研究的主要代谢物包括：41-O-去甲-，7-O-去甲，12-羟基-，16-O-去甲，39-O-去甲，27，39-O-去甲-以及二羟基-西罗莫司（Mahalati，2001）。我们建议贵公司在不含西罗莫司的全血中添加代谢物，使达到的最终浓度与适用于预期使用人群的最高浓度一致。当无法获得代谢物时，贵公司可利用一种适用的层析方法来测定多个患者试样中存在的代谢物并将其结果与贵公司的检测结果进行比较以评估具体代谢物的影响。如果可获得代谢物，我们建议贵公司纳入肌酸酐浓度升高患者的试样，其原因是这些患者的代谢物浓度明显高于平均代谢浓度。我们建议贵公司在进行这种备选研究前，与FDA进行商议。 我们建议贵公司在评估中纳入下述各项： - 用于加标的样品类型。 - 样品中代谢物（以及母体化合物，如果存在）的浓度和纯度。 - 用于确定交叉反应性的计算方法，包括评估的平行样品份数。 - 每种代谢物的结果（例如，交叉反应百分比）。 干扰 贵公司应对潜在干扰化合物对检测性能的影响。我们建议贵公司检测下述所列的化合物。如果在广泛使用本检测时发现其他潜在干扰化合，贵公司也应对其进行检测。 （1）内源性化合物如下（在括号中提供了上线浓度举例）： - 胆红素 （60 mg/dL） - 甘油三酯 （1500 mg/dL） - 胆固醇 （500 mg/dL） - 尿酸 （20 mg/dL） - 类风湿因子 （500 IU/ml） - 血细胞容积率 （15-60%） - 白蛋白 （12 g/dL） - 丙种球蛋白 （12 g/dL） - 人抗鼠抗体 （HAMA） （2） 通常的合并用药包括下述所列药物。如果已知其它相关药物，贵公司也应对下述进行评估。 - 环孢霉素 - 霉酚酸及其代谢物，MPAG - 阿昔洛韦 - 两性霉素B - 环丙沙星 - 红霉素 - 氟康唑 - 氟胞嘧啶 - 庆大霉素 - 伊曲康唑 - 酮康唑 - 丙氧鸟苷（和前药） - 利福平 - 他克莫司 - 妥布霉素 - 万古霉素 - 一般非处方药 （3）样品可能接触的抗凝血剂或防腐剂，如EDTA。 干扰研究特别涉及将全血中的西罗莫司浓度调节到接近较高和较低的医学决策水平，向样品中添加干扰物质并决定与对照样品相关的任何偏倚。利用具有天然高浓度内源化合物的样品进行干扰研究可提供信息，并且，我们建议贵公司在获得这些样品时考虑采用前述方法。在“临床化学中的干扰检测；经批准指南”（2002） NCCLS文件EP07-A中详细描述了针对干扰检测的指南。该文件包含针对确立决定标准和方案设计以及用于评估干扰的统计学方法和确立确认和验证干扰声明的指南。在制定干扰研究计划时，我们建议贵公司考虑该文件的下述指南。 - 对于内源性物质，根据预期使用人群的经验，对预期的最高浓度进行检测。 - 对于不同药物水平，对针对治疗剂量所报告的最高峰值浓度3倍的浓度水平进行检测。 - 对于试样添加剂，检测到推荐浓度5倍的浓度水平。 如果贵公司在供试浓度水平对干扰进行观察，贵公司应检测更低的水平已决定可能造成干扰的最低浓度。我们建议贵公司利用这些方案对样品进行重复检测。 我们建议贵公司在评估描述中包含下述各项： - 用于干扰检测的特殊化合物和浓度。 - 样品类型和制备（例如，加标全血池，具有天然高内源性化合物浓度的样品）。 - 样品中的西罗莫司浓度。 - 供试化合物的偏倚百分数（相对于对照样品）和贵公司在确定该偏倚百分数时所使用的定义/计算。 在报告结果时，我们建议贵公司在用于干扰测试的化合物浓度范围内识别任何观察到的偏倚趋势（即，阴性或阳性）。我们建议贵公司纳入贵公司在所评估的干扰物浓度水平所观察到的回收率的标准偏差或范围。与仅列出平均回收率相比，这种方法可提供更多信息。 针对贵公司在标签中归类为互不干扰的物质，贵公司应声明所依据的标准，例如，“在西罗莫司的供试浓度，因这些物质含量低于X%而造成不准确”。如果通过文献或其它来源发现对本检测系统造成干扰的任何化合物，贵公司也应纳入本信息。 试样采集和处理条件 贵公司应通过评估器械在储存时间和温度范围内（包括贵公司为用户推荐的冻融周期）是否能够维持可接受的性能（例如，精密度、精确度），在贵公司包装说明书中证实针对样品储存和运输的建议。我们建议贵公司对储存在说明书中推荐的时间、温度或允许的冻融周期数等条件下的分装样品进行评估。贵公司应在贵公司推荐的储存和处理条件下声明回收率可接受范围的标准。同时，贵公司应识别出任何其它预分析错误来源，如粘在试样容器或胶上。 方法比较 西罗莫司检测在与尚不完全清除治疗效果和毒性效应的代谢物之间发生的交叉反应方面存在显著差异（Gallant-Haidner，2000）。因此，贵公司应将新检测与针对母本化合物的候选参考方法进行比较。我们建议贵公司将贵公司的检测与经过仔细确认的、专用于测定原型药（如参考程序中所描述的方法（例如，Salm，2000；Streit，2002））的高效液相色谱方法进行比较。 我们建议贵公司遵循本文件中所提供的、与检测指南和索赔清单相关的指南，“采用患者样本的方法比较和偏差估计；经批准的指南”（2002），NCCLS文件EP09-A2。西罗莫司（Rapamune®）目前适用于预防植肾移植患者发生器官排斥。因此，贵公司应对药物浓度分布到检测可报告范围内的肾移植患者样品进行评估。（如果将来药物和检测适用于其他移植患者群，也应将其纳入到评估汇总）。如果可获得与样品特征相关的合理信息（在下述列出），那么，库存（回顾）样品适用于这些研究。我们建议纳入多个地区或临床中心的样品以提高样品代表广泛个体和治疗方案的机率。 合理的样品量取决于诸如精密度、干扰、检测范围和检测的其它性能特征等因素。同样，患者人数应足够多，以便于观察个体差异。我们建议贵公司通过提供统计学证明来支持研究样本量。我们建议支持的样本量目标包括均匀分布于超过50名患者的100个或更多个样品。 如果贵公司选择包含个体患者的多次检测结果，我们建议贵公司对贵公司的合理统计学分析结果进行汇总，如方差分析、广义估计方程式或自举方法，以解释本研究中患者的重复检测相关性。如果贵公司选择纳入个体患者的多次测定结果，应这些测定结果逐渐分布于移植后范围，那么，患者将受益。 为合理解释贵公司的结果，贵公司应提供与供试样品相关的信息。我们建议贵公司纳入下述信息： - 样本代表的个体患者人数。 - 数据点数。 - 临床中心数。 - 与最后一剂相关的特征描述，例如，谷样品。（只要样品浓度分布在检测范围内，我们通常考虑对充足的谷样品进行评估。） - 样品的选择标准（入选/排除）。 - 与解释结果相关的其它已知样品特征。 诸如其它合并免疫抑制剂用药（例如，环孢霉素）、年龄范围（例如，成人）和移植后时间（例如，慢性、急性）的因素可影响药物代谢，从而影响检测偏倚（Gallant-Haidner，2000；Lampen，1998；Kaplan，1998；Kelly，2002）。因此，如果可能，我们建议贵公司对一般样品群的这些特征进行描述。贵公司应指出所收集的样品是否源于具有特殊临床结局的患者，或源于采用非典型或新药方案的临床中心。 贵公司应澄清所使用的比较检测参考方法，并且，纳入该方法的确认总结和对该方法进行描述的参考文献。 我们建议贵公司在贵公司的方法比较结果中纳入下述内容： - 贵公司对数据进行统计学分析所采用的方法。 - 新检测方法-参考（例如，LC-MS）方法的散点图，包括全部数据点，估计的回归曲线，以及鉴别线。曲线中的数据点应代表个体测定结果（除非贵公司指导用户对多个测定结果的平均值进行报告）。 - 用于将回归曲线和回归分析结果进行拟合的方法的描述，包括斜率和截距，及其95%置信限，估计值的标准误（以y轴进行计算）和相关系数。如果比较方法和新方法存在测量误差，诸如戴明方法等回归方法而不是最小二乘法可能适用。 - 利用与参考方法测定值之间的差异图表（即，新器械所获得的测定值减去参考方法测定值）来说明差异。适用的表现方法包括NCCLS文件EP9-A中建议的与参考方法（x）测定值之间差异的偏倚曲线图或由Bland和Altman推荐的与y和x平均值之间的差异的偏倚曲线图（Bland，1995）。 如果贵公司在贵公司的研究中纳入这些样品，我们建议贵公司针对代表可能存在检测偏倚的不同患者组的样品进行分层分析。这些组的一些举例包括在不同时间点根据剂量提取的样品（例如，谷样品-其它时间点）或代表植入后不同时间的患者的样品（例如，急性或慢性）。 如果贵公司进行比较的方法偏倚超出参考程序25%，或者，如果患者样品结果之间的差异非常大，贵公司应对不一致的原因作出说明，并根据这些测试结果，对最小化患者治疗不当风险所采取的步骤进行描述。 外部场所的研究 除制造商所在地外，贵公司至少应在2个外部场所对性能进行证明（偏倚和精密度）。我们建议贵公司将其作为上述方法比较研究的一部分。首先，贵公司应对源于各个中心的数据进行分析，以评估中心内差异。如果贵公司证明各中心的结果之间无显著差异，可将单独中心中的方法比较结果汇总到包装说明书中。 校准品和对照材料 我们建议贵公司提供下述与检测校准物质和对照相关的信息： - 打开和未打开校准品和对照的实时稳定性研究的方案描述和验收标准。这应包括贵公司使用的方法或分析以及贵公司的有效期回收率标准。 - 不同校准品和对照水平的数值分配和验证的方案描述。这应包括所使用的方法或分析以及贵公司针对回收率的结果或验收标准。 - 国内或国际标准参考物质可追溯性的鉴别。 - 将主要校准品性能转移到次要校准品的方案和验收标准。 关于根据862.1150，作为II类器械单独销售的校准品的信息，参见指南“体外诊断校准品的简化510k提交”。 - 7. 标签 上市前通告应包括包含充分详细信息的标签以满足21 CFR 807.87（e）的要求5。下述建议旨在辅助贵公司准备符合这些要求的标签。 试样 我们建议贵公司纳入下述内容： - 如与分析结果相关，对给予最后一剂西罗莫司后，对准确、一致记录抽血时间的重要性进行讨论。 - 对与试样类型相关的任何局限性或说明进行讨论，如合理的基质或抗凝血剂（大多数情况下，EDTA）。 - 与保存完整试样相关的说明，如所要求的采集温度或物质，运输、储存（短期和长期）和检测程序步骤。贵公司向用户建议的储存条件应依据贵公司为贵公司检测系统进行确认的条件。贵公司应明确定义贵公司在确定推荐的存储条件时所采用的任何验收标准。可引用适用于贵公司检测系统的、基于文献的其他储存条件信息。 检测程序 我们建议贵公司纳入下述各项： - 针对程序步骤的时间限度和温度要求。如果适用，贵公司应利用不同程序步骤来描述样品的预期外观并告知用户可能指示是否正确进行检测的任何标志。 - 如果贵公司指导用户利用高于校准品最高范围的数值对样品进行稀释，应具有经确认的稀释程序。 - 根据贵公司为贵公司的检测系统所进行确认的程序，用于最小化残留物效应或其它偏倚或非重现性的步骤。 质量控制 我们建议贵公司告知用户确保性能要求所必须的校准和质量控制步骤的详细信息。贵公司应纳入针对合理质量控制试样的建议。共识文件建议全血检测应利用具有已知特性的药物制剂进行全血控制。 局限性 我们建议贵公司纳入下述适用于贵公司器械类型的限制条款： 利用不同免疫测定方法所获得的结果之间彼此存在差异，并且，与利用同意临床样品进行层析检测所获得的结果不同。因此，始终采用相同分析方法来监控单独患者的免疫抑制剂浓度很重要。在对结果进行报告时，实验室应识别所采用的方法。 药物代谢或清除机制受损的患者的免疫分析测定值存在重大差异。对于这些患者，可利用对母本化合物更专一的层析法来支持该检测。 在谷西罗莫司浓度中已观察到临床检测存在较大的患者间差异，表明最佳剂量调整应基于超过一个谷样本。 贵公司应识别出任何已知对结果造成影响的内源性或外源性因素，并描述其对结果造成的影响（例如，混浊指数较高的样品可能错误低报的结果。） 我们建议贵公司包装说明书的适当部分引用参考文献，其中列有目前已知改变西罗莫司新陈代谢并影响患者或代谢物血液浓度的药物。 最佳浓度范围 由于采用的方法学以及个体临床状态不同，最佳浓度范围可能发生改变，声明一种明确的治疗范围不适用于当前的西罗莫司免疫测定。贵公司应针对客户而纳入关于缺少固定最佳浓度的警示说明，并讨论平患者差异和检测差异。例如： 利用该方法无法确立西罗莫司在全血中的最佳浓度。根据所采用的特定方法，最佳浓度范围存在差异，因此，应针对每种特异性检测而确立最佳浓度范围。由于代谢物之间存在交叉反应性，因此不应将采用不同检测方法获得的数值互换使用，也不应使用校正因子。实验室应对所用检测进行鉴别，辅助对结果进行解释。每个机构应根据所采用的具体方法和其它与患者群体相关的因素来确定最佳范围。 最佳范围取决于患者的临床状态、个体针对西罗莫司免疫抑制效应和毒性效应的敏感性差异、合并使用其它免疫抑制剂、移植后的时间和一些其它因素。因此，不得将单独西罗莫司数值作为改变治疗方案的唯一指标，并且，在改变治疗方案前，应对每名患者进行充分评价。 性能特征 我们建议贵公司对第6部分中所讨论的每个性能特征的方案和结果进行描述。贵公司在包装说明书中提出的方案和结果应包括第6部分中所引用的、与辅助用户理解检测性能相关的信息。结果应包括新检测方法与参考方法比较的散点图（例如，LCMS）。在某些情况下，为清楚的向用户提供方法比较的结果，也可使用患者间差异的图表或表格或等同信息。同样，参见与索赔清单相关的第6部分中引用的NCCLS指南中的适用部分。 - 8. 新仪器申请； 针对将已许可的检测系统应用到其它分析仪的信息，参见标题为“行业和FDA工作人员指南，更换试剂和工具系列政策”的指南。本指南中所描述的方法适用于如下情况，即利用合理的确认方案，采用新分析仪的性能特征符合贵公司预先确定的验收标准。如果性能特征不符合贵公司预先决定的验收标准，可采用特殊510（k）。 当新分析仪不涉及可能对交叉反应性或区分代谢物造成影响的任何试剂、样品处理或检测程序变更，贵公司可确定足以将利用新仪器对样品进行检测的结果与之前许可的仪器检测结果进行比较。在这种情况下，我们建议贵公司仍需在包装说明书中纳入针对该检测系统与LCMS参考程序的原始方法比较结果，因此，用户可以对结果做出合理解释。当新分析仪的申请也包含了可能影响交叉反应性的变更，我们建议贵公司将新检测于参考方法进行比较，以确认性能不受影响。 - 9. 参考文件 Bland JM, Altman DG. Comparing methods of measurement：Why plotting difference against standard method is misleading. Lancet 1995;346：1085-1087. Gallant-Haidner HL, Trepanier DJ, Freitag DG, Yatscoff RW. Pharmacokinetics and metabolism of sirolimus. Ther Drug Monit 2000;22：31-5. Holt DW, Lee T, Jones K, Johnston A. Validation of an assay for routine monitoring of sirolimus using HPLC with mass spectrometric detection. Clinical Chemistry 2000;46：1179-1183. Jones K, Saadat-Lajevardi S, Lee T, Horwatt R, Hicks D, Johnston A, Holt DW. An immunoassay for the measurement of sirolimus, Clinical Therapeutics 2000;22 (Suppl B)：B49-B61. Kaplan B, Meier-Kriesche H, Napoli KL, Kahan BD. The effects of relative timing of sirolimus and cyclosporine microemulsion formulation co-administration on the pharmacokinetics of each agent. Clin Pharmacol Ther 1998;63：48-53. Kelly P, Kahan BD. Review：metabolism of immunosuppressant drugs. Curr Drug Metab 2002; (3)：275-87. Lampen A, Zhang Y, Hackbarth I, Benet LZ, Sewing KF, Christians U. Metabolism and transport of the macrolide immunosuppressant sirolimus in the small intestine. J Pharmacol Exp Ther 1998;285：1104-12. MacDonald A, Scarola J, Burke JT, Zimmerman JJ. Clinical pharmacokinetics and therapeutic drug monitoring of sirolimus, in Shaw, LM (ed.), Advances in Therapeutic Drug Monitoring for Immunosuppressants：A review of Sirolimus. Clinical Therapeutics 2000;22 (Suppl B)：B101-B121. Mahalati K, Kahan BD. Clinical pharmacokinetics of sirolimus. Clinical Pharmacokinetics 2001;40：573-585. Meier-Kriesche H, Kaplan B. Toxicity and efficacy of sirolimus：relationship to whole blood concentrations. Clinical Therapeutics 2000;22 (Suppl B)：B93-B100. Salm P, Taylor PJ, Pillans PI. The quantification of sirolimus by high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry and microparticle enzyme immunoassay in renal transplant recipients.Clinical Therapeutics 2000;22 (Suppl B)：B71-B85. Streit G, Armstrong VW, Oellerich M. Rapid liquid chromatography-tandem mass spectrometry routine method for simultaneous determination of sirolimus, everolimus, tacrolimus, and cyclosporin A in whole blood. Clinical Chemistry 2002;48：955-958. Yatscoff RW, Boeckx R, Holt DW, Kahan BD, LeGatt DF, Sehgal S, Soldin SJ, Napoli K, Stiller C. Consensus guidelines for therapeutic drug monitoring of rapamycin：report of the consensus panel. Ther Drug Monit 1995;17(6)：676-80. 1. 新510（k）范例 2. 参考使用说明表格（PDF文件大小：1.03MB），获得推荐格式。 3. 如果FDA根据验收标准作出实质等同性认定，应对目标器械进行检测，并且目标器械在进行州际贸易之前，应符合这些验收标准。如果成品器械不符合验收标准，因此与已批准510（k）中所描述的器械不同，FDA建议提交者采用相同标准对针对合法销售器械（21 CFR 807.81（a）（3））作出的改良进行评估，以决定销售成品器械是否需要获得510（k）许可。 4. 参见公认标准符合性声明的必备要素（筛选检查表中的全部上市前通告[510（K）]提交资料）。 5. 尽管最终标签无需获得510（k）许可，在医疗器械进行州际贸易前，最终标签也必须符合21 CFR 801和21 CFR 809.10的要求。本指南中的标签建议与801部分和条款809.10的要求一致。