ISO14971-2019医疗器械风险管理控制程序

目录

- 目的

- 适用范围

- 职责

- 工作程序

4.1风险管理贯穿于产品生命周期

4.2适用法规

4.3职责说明

4.4风险管理计划

4.5风险分析

4.6风险的评价

4.7风险控制

4.8风险管理评审

4.9产品风险分析资料

4.10生产和生产后的风险管理活动

4.11风险管理复评

4.12风险管理文档

5.相关文件

6.相关记录

- 目的

为了确保产品安全性，依据标准 ISO14971：2019《医疗器械—风险管理对医疗器械的应用》，对产品风险控制，使产品风险可控，根据《管理手册》要求，制定本控制程序。

- 适用范围

本程序适用于公司二、三类医疗器械产品，仅限于与人体健康、环境或财产的侵害相关的风险，不涉及对动物侵害的相关的风险，也不涉及商业、技术、项目等方面的风险管理活动。

- 职责

- 总经理

- 3.1.1提供适当的资源和人员；

- 3.1.2批准风险管理计划与安全风险分析报告；

- 3.1.3按照计划的间隔组织评审风险管理过程的适宜性，以保证风险管理过程的持续有效性。

- 3.2研发部门

- 3.2.1按照计划组织、领导和协调风险管理活动；

- 3.2.2制定风险管理计划并组织评审；

- 3.2.3组织建立风险管理小组并明确小组成员的职责分配；

- 3.2.4通过安全风险分析报告记录风险管理活动的过程与结果，组织安全风险分析报告的评审；

- 3.2.5需要时更新安全风险分析报告；

- 3.2.6通知相关人员关于安全风险分析报告的更新。

- 3.3相关部门参与分险管理活动。

- 工作程序

- 风险管理涉及医疗器械整个寿命周期，从产品策划开始，到有效期结束，包括设计开发和生产后阶段的风险管理。

- 风险管理应当符合ISO14971：2019标准的要求，且符合适用的法律法规、规范性文件的要求。

- 研发部门对本部门研发的产品制定风险管理计划并对设计和开发阶段进行风险管理，质量管理部按风险管理计划对生产和生产后阶段进行风险管理。

- 风险管理计划

- 对于新产品的设计和开发，应在立项时制定风险管理计划。风险管理计划内容包括：策划风险管理活动范围，识别和描述医疗器械和适用于计划每个要素的生命周期阶段；职责和权限的分配；风险管理活动的评审要求；基于制造商确定可接受风险方针的风险可接受性准则，包括在伤害发生概率下不能估计时的可接受风险的准则；根据制定的可接受风险的方针评估总体剩余风险的方法以及总体剩余风险的可接受性准则；验证风险控制措施的实施和有效性；关于相关的生产和生产后信息的收集和评审活动。计划应覆盖产品有效期。

- 指定的风险管理负责人负责完成风险管理计划并组织评审，由相关责任人审核后批准实施。风险管理负责人负责对风险管理计划进行维护，在适用时进行更新。

- 风险分析

- 在新产品设计开发时，风险管理小组应进行风险分析活动。风险分析按照如下步骤进行：

  - 预期用途、预期目的和与安全性有关的特征判定。描述预期用途、预期目的以及合理可预见的误用，并将影响产品安全的定性和定量特征列出，使用风险分析资料进行记录；

  - 产品有效期；

  - 使用期限延长时可能带来的后果；

  - 产品使用方法；

  - 临床使用禁忌及注意事项；

  - 与患者、欧盟方面联系；

  - 医疗器械预期用途和安全性有关的特征的判定；

  - 已知或可预见危险（源）的判定。对在正常和故障两种条件下与产品已知的或可预见的危险（源）加以识别，记录在风险分析资料中；

  - 估计每种危险情况的风险。对每一个识别出的危险（源），应利用可得的资料和数据估计在正常和故障条件下可能发生的一个或多个风险，对于其伤害严重度水平和概率进行估计并记录在风险分析资料中；

  - 产品存在的全部可能风险的分析与评价，剩余风险是否可以接受；

  - 是否产生其它风险；

  - 产品的适应性。

- 风险的分类：决定风险的因素为严重性和可能性。

- 严重性分类：在进行分类时应针对产品描述什么状况属于该分类。

灾难的 4——可能导致多人死亡或严重伤害；

致命的 3——可能导致死亡，严重伤害或损伤；

严重的 2——可能导致伤害或损伤；

轻度的 1——可能导致轻度伤害或无伤害。

- 可能性分类（每年发生的概率）：

6——经常发生（﹥1）；

5——有时发生（1-10-1）；

4——偶然发生（10-1—10-2）；

3——很少发生（10-2—10-4）；

2——非常少发生（10-4—10-6）；

1——极少发生（﹤10-6）。

- 风险=严重性×可能性，0-6为可接受风险，7-11为报警、担忧；12-24为不可接受。

- 对危险（源）的严重性和可能性的综合风险估计用下表：

| 发生几率 （可能性） | 严 重 性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1）可忽略 | 2）一般 | 3）严重 | 4）极其严重 |
| 6）经常发生 | * | N/ACC | N/ACC | N/ACC |
| 5）有时发生 | * | * | N/ACC | N/ACC |
| 4）偶然发生 | * | * | * | N/ACC |
| 3）很少发生 | ACC | * | * | * |
| 2）非常少发生 | ACC | ACC | * | * |
| 1）极少发生 | ACC | ACC | ACC | ACC |

注：N/ACC：不可接受；ACC：可接受；* ：现实尽可能低的合理水平

- 风险的评价

利用从：

  - 已发布的标准；

  - 科学技术资料；

  - 已在使用中的类似医疗器械的现有资料（包括已公布的事故报告）；

  - 由典型使用者进行的适用性试验；

  - 临床证据；

  - 适当的调研结果；

  - 专家意见；

  - 外部质量评定情况等得到的数据列出所有危险（源），对每一项危险（源）列出潜在的原因，评估初始风险，如果一个给定的危险（源）风险经证实为可接受性，可进行5.6项，如果危险（源）的风险超出可接受水平，则确定风险是否可以采取措施降低。

- 风险控制

对于不可接受和处于合理可行降低区的风险，应采取措施降低风险，使每个危险（源）相关的剩余风险是可接受的。按照如下步骤进行风险控制活动：

- 方案分析

- 风险管理小组应识别风险控制措施，按照下列顺序依次使用一种或多种方法：

  - 用设计方法取得固有的安全性；

  - 产品本身或在生产过程中的防护措施；

  - 告知安全信息。

- 所选择的风险控制措施应记录在风险分析资料中，同时记录所实施的措施的类型。

- 对于合理可行降低区的风险，如果通过方案分析确定进一步降低风险是不可行的，应进行风险/受益分析。

- 风险控制措施的实施

风险控制措施的实施及其有效性应按照计划予以验证，并通过在风险分析资料中引用验证结果来证明。

- 剩余风险评价

采取风险控制措施后存留的任何剩余风险，都应使用风险可接受准则进行评价，并在需要时更新风险分析资料。如果剩余风险是可接受的，确定是否要在随机文件中说明相关信息。如果有剩余风险不属于可接受的，应进入预期用途、判定特征，采取进一步的风险控制措施。

- 风险/受益分析

通过评审预期用途、预期目的和收集的医疗受益资料来决定受益是否超过剩余风险。评估的结果，包括剩余风险的信息以及风险不能再降低的原因，应记录在风险分析资料中。

- 产生的其他危险（源）

- 评审风险控制措施以判定：

  - 是否引入了新的危险（源）或危险情况；

  - 对以前判定的危险情况的风险估计是否会受到风险控制措施的实施的影响。

- 如果由风险控制措施的实施引入了新的危险（源），则应对新的危险（源）相关的风险进行分析和评价。评审的结果记录在风险分析资料中。

- 风险控制的完整性

应保证所有已判定危险（源）的风险已经得到了评价并记录在风险分析资料中。

- 全部剩余风险的可接受性的评价

在所有的风险控制措施实施并验证后，风险管理小组应根据风险可接受准则决定是否全部剩余风险是可以接受的。如果综合剩余风险被认为是可以接受的，则制造商应将严重的剩余风险告知用户，并应在随附的文档中包括必要的信息，以便公开这些剩余风险；如判断为不可接受，应根据资料和文献判定是否受益超过全部剩余风险，如上述证据不支持受益超过全部剩余风险的结论，可考虑实施其他风险控制措施或修改医疗器械或其预期用途。否则，综合剩余风险仍然不可接受。用风险分析资料记录全部剩余风险评价的结果。

- 风险管理评审

在医疗器械商业销售放行前，制造商应完成风险管理过程的评审，应确保：风险管理计划已得到适当实施；综合剩余风险是可接受的；已有适当的方法获得相关生产和生产后信息。

评审的结果应作为风险管理报告予以记录，并包括在风险管理文档内。

在风险管理计划中，宜赋予具有适当权限的人员以评审的责任。

- 产品风险分析资料

按照风险管理流程将风险管理的结果形成文件，并做出产品所考虑到的预期用途与已判定危险（源）有关的残存风险是否达到可接受水平的结论。

- 生产和生产后的风险管理活动

产品生产之后当出现设计更改、 医疗事故、顾客投诉及质量信息反馈时，相关责任人应对事件进行初步判定，特别是是否涉及到如下方面问题。

- 评价是否有事先未估计到的危险（源）出现。

- 评价是否有某项伤害造成的危险（源），已被一个或多个风险估计为是不再可以接受的。

- 已做出的风险分析资料是否失效。

- 当有新的资料/数据可提供时，应修订风险分析资料。

- 产品标准发生变化时，应对风险进行重新评估，并编写风险分析资料。

- 医疗事故、顾客投诉及质量信息反馈发生时，技术研发部应组织风险管理小组对收到的信息进行判定，通过检查风险分析资料和相关文件来确认对产品安全性的影响，如果判定结果认为对原有的风险分析没有影响，不需要进行下一步的风险管理活动，否则应根据本文件规定，按4.5-4.7.7条款要求进行风险分析并执行相关活动，记录风险管理活动的结果并更新风险分析资料。

- 产品什么都不变的情况下，应每年对风险分析资料进行复评，主要包括反馈、数据分析、改进。

- 风险分析资料应以文件更改记录的形式保持风险管理文档。

- 相关文件

ISO14971：2019      《医疗器械—风险管理对医疗器械的应用》

- 相关记录

风险分析资料

风险管理程序流程图

开 始

风险

预期用途、识别特征

分析

识别已知或可预见的危险（源）

估计危险情况的风险

风险是否需要降低 ？

风险              否

评价

是

识别适当的风险控制措施，记录风险控制要求

风险是否可以降低？

否

是

适当措施的实施、记录和验证

剩余风险是否可接受？

否

医疗受益是否超过剩余风险？

是

是否引入了新的危险（源）或危险情况或已存在的风险受到影响？

是

是

风险

控制

是否考虑了所有已判定的危险（源）（源）？

否                                                             否

全部

全部剩余风险是否可以接受？

是

医疗受益是否超过全部剩余风险 ？

剩余

是

否

风险

评价

准备风险分析资料

生产和生产后信息评审

生产和

生产后

风险是否需要重新评定？

否

信息

不可接受

是