行业及FDA工作人员指南

MQSA规定的乳房X线照相术机构调查、乳房X线照相术设备评价和医用物理学家资质要求

文件发布日期：【对于1级文件，使用FR通知的发布日期；对于2级文件，使用中心主任办公室签署的日期】

本文件取代了2000年11月6日发布的“MQSA规定的乳房X线照相术机构调查、设备评价和医用物理学家资质要求”文件。

关于本文件的问题，请联系Kish Chakrabarti：电子邮箱Kish.Chakrabarti@fda.hhs.gov，电话301-796-6539。

### 美国卫生和公众服务部

美国食品药品管理局

器械和放射健康中心

体外诊断和放射健康办公室

乳房X线照相术质量标准部

项目管理分部

前言

## 公众意见

可在任何事件提交意见和建议以供本机构考虑，提交的地址为马里兰州罗克维尔市渔民巷5630号1061室美国食品药品管理局文档管理部（HFA-305），邮编20852。提交意见时，请参考本指导文件的准确标题。在下一次修订或更新文件之前，本机构不会依据意见行事。

## 额外副本

可通过互联网（http://www.fda.gov/cdrh/mammography）获取额外副本，或者通过传真接收本文件，请使用按键电话拨打800-899-0381或301-827-0111联系CDRH资源索取自动回传系统。按1进入系统。在第二次语音提示时，按1订购文件。输入文件编号6409并按井号键（#）确认。按照后面的语音提示完成您的请求。

目录

引言	4

最少工作量法	5

背景	5

乳房X线照相术机构调查的MQSA要求（见附件A和B）	6

MEE的范围	13

MQSA医用物理学家的资质要求（见附件C）	15

额外指南	18

替代的初始资质认证	18

与物理学家的资质有关的检查问题	24

医用物理学家的调查和乳房X线照相术设备评价的要求	26

QC试验- 年度	27

医用物理学家的MQSA人员要求	31

证明表	33

行业及FDA工作人员指南

MQSA规定的乳房X线照相术机构调查、乳房X线照相术设备评价和医用物理学家资质要求

本指南代表美国食品药品管理局（FDA）对本专题的当前观点，它既不创建或赋予任何人权利，也不对FDA或公众具有任何约束力。如果有其他方法满足适用法令和法规或两者的要求，也可以使用该方法。如果您希望就替代方法进行讨论，请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上所列的电话号码。

## 引言

本文件拟为乳房X线照相术机构、医用物理学家和FDA工作人员提供指导。其代表了美国食品药品管理局（FDA）对于实施乳房X线照相术质量标准法案（MQSA）（公法102-539）的最终条例的现有观点。本文件修订了2006年11月6日发布的相同标题的原指导性文件，并且讨论了：

- 组成年度物理调查的元素；

- 组成乳房X线照相术设备评价的元素；

- 医用物理学家资质要求。

为方便读者，覆盖这三个领域的法规与附件A、B和C的形式包含于本指南中。本文件引用的大多数引文可在这三个附件中找到。

FDA的指导性文件，包括本指南，不会建立任何具有法律强制力的责任。相反，指南描述了本机构对某个主题的现有观点，并且仅应被视为建议，除非其中引用了具体的监管或法定要求。本机构的指南中使用的“应该”一词应指建议或推荐做某事，而非要求做某事。

按照自己的管辖权，一个国家可以强加比MQSA及其实施条例更严格的要求。一家机构可能希望与其国家或地方主管部门核实此类要求。

## 最少工作量法

我们认为，我们应该在医疗器械法规的各个领域考虑最少工作量方法。本指南反映了我们对相关科学和法律要求以及我们认为您遵守这些要求的最少工作量法的仔细审查。然而，如果您认为存在工作量更少的替代方法，请联系我们以便我们能够考虑您的观点。您可以向本指南前言列出的联系人或CDRH监察专员发送您的书面意见。关于CDRH监察专员的综合信息，包括其联系方式，可于以下网站获得：http://www.fda.gov/cdrh/ombudsman/。

## 背景

1992年10月27日，MQSA签署成为法律，其中建立了乳房X线照相术的国家质量标准。MQSA规定，为在1994年10月1日以后合法地提供乳房X线照相术服务，所有机构（退伍军人事务部的机构除外）必须获得经批准的认证机构的认证以及卫生及公共服务部部长（部长）或经批准的州认证机构的证明。部长授予FDA批准认可机构和州认证机构，以及证明机构是否满足要求的权限。1997年10月28日，FDA在《联邦公报》中发布了MQSA最终条例。1998年11月，FDA将与MQSA有关的所有最终指南汇编到计算机化的可搜索的政策指南帮助系统（PGHS）。PGHS可于以下网站获得：www.fda.gov/cdrh/mammography/robohelp/start.htm。

本指导性文件用于更新PGHS和2000年11月6日发布的具有相同标题的原指导性文件。指导信息定期更新。希望获得此类更新的自动通知的人可以订阅我们的电子邮箱ListServ，方法是：访问http://list.nih.gov/cgi-bin/wa？SUBED1=mammography_cdrh-l&A=1，然后按照其中的指示操作。

1997年10月28日，美国食品药品管理局（FDA）发布了MQSA下的最终条例。这些法规要求每家经认证的乳房X线照相术设施使用合格的医用物理学家的服务，以便调查机构的设备并监督该机构使用的与设备有关的质量控制（QC）程序（21 CFR 900.12（d）、（e）；见附件A）。还要求机构将其任何新设备、经过重新组装的设备或经过大修的设备（包括部件更换）交由医用物理学家进行评价（21 CFR 900.12（e）（10）；见附件A）。

本条例和MQSA本身要求每家获得认证的机构接受由合格的医用物理学家执行的年度现场物理咨询和评价调查。物理学家的调查必须包括若干特定的项目，并且物理学家必须向机构提供一份报告，其中概括调查试验和结果（21 CFR 900.12（e）（9））。

条例还要求医用物理学家对X射线装置和胶片洗片机执行乳房X线照相术设备评价（MEE）——只要此类评价有必要（21 CFR 900.12（e）（10））。本指南包括调查和MEE要求及范围的简要讨论。

在医用物理学家能够独立进行年度调查或MEE之前，其必须满足最终条例下的初始和继续教育和经验要求（21 CFR 900.12（a）（3））。本指南在有关物理学家资质的章节中回顾了这些要求。

关于更详细的信息，请参考MQSA网站上的PGHS：http://www.fda.gov/cdrh/mammography/。

## 乳房X线照相术机构调查的MQSA要求（见附件A和B）

本节回顾了以下内容：

- 年度调查报告的完成和内容，以及

- MQSA检查员在检查期间审查年度调查报告时例行查看的项目。

调查频率

医用物理学家的调查必须至少每年执行一次（21 CFR 900.12（d）（1）（iii），附件A）。如果在检查时，最近一次调查是在上一次调查后14个月之内以及最近一次检查后14个月之内进行的，则将告知MQSA检查员相关机构满足本项要求。FDA选择本方法可为机构和物理学家规划调查提供一定的灵活性。

完整的调查必须包含的内容

医用物理学家负责执行机构的年度调查，并在执行调查后30天内将调查报告发送给机构。

法规（21 CFR 900.12（e）（9））中包含规定的试验和评价的清单。执行和监督调查的医用物理学家必须在调查报告上标注日期和签名，并确定在医用物理学家的直接监督下参与调查的其他人员。如果执行调查需要一段时间，物理学家必须在报告中指明每个部分的完成日期。尽管报告中可能包含调查和报告日期，必须明确鉴别调查日期（21 CFR 900.12（e）（9）（v））。如上所述，物理学家必须至少每年执行一次调查，并且任何部分的调查不得超过检查时间14个月或者上一次调查执行日期14个月。

调查必须包含以下内容（21 CFR 900.12（e）（5），附件B）：

- 年度QC试验清单中规定的所有试验：

- 自动曝光控制（AEC）性能；

- 千伏电压峰值（kVp）的准确性和再现性；

- 系统分辨率试验；

- 半值层（HVL）试验；

- 乳房入射空气比释动能的变异系数（COV）；

- AEC再现性的COV；

- 平均腺剂量计算；

- X射线场/光场（在适用情况下）/图像接收器对齐，以及图像接收器/压迫桨对齐；

- 屏响应速度均匀性；

- 系统构件；

- 辐射输出；

- 减压术（压缩释放）。

非屏片装置的质量保证程序（例如全视场数字乳房X线照相术（FFDM）系统）必须与图像接收器制造商规定的程序实质相同。

- 每周质量控制要求所述的模型影像质量试验（物理学家必须对调查期间评价的每个装置执行模型影像试验）（21 CFR 900.12（e）（9），附件A）。

- 自上一次调查起执行的机构质量控制试验的评价，以及与采取的纠正措施有关的任何书面文件，包括任何此类纠正措施的结果。

调查报告必须包含以下内容：

- 上文所列年度试验的结果的总结，包括合格/不合格说明以及数值结果（在适用情况下）；

- 机构QC试验（年度试验除外）的评价总结，包括必要的改进和/或纠正措施的任何建议（根据需要）；

- 调查日期；

- 执行或监督调查的医用物理学家的姓名，以及在医用物理学家直接监督下参与调查的其他人员的姓名。

调查报告必须（21 CFR 900.12（e）（9）（iii））包含足够的信息以便通过文件证明每个试验都是按照要求执行的。举例来说，在报告剂量计算结果时，报告应包含有关使用的模型以及获得HVL和剂量时的kVp的信息。如果不包括此类信息，则应随报告一同提交调查期间收集到的数据的副本，其中说明所有测量参数。

表1列出了调查中必须解决的规定试验。每个项目中均列出了其普通名称以及规定了相关要求的21 CFR 900.12（e）的子部分。本表格改编自上文引用的“乳房X线照相术质量标准法案政策指导帮助系统（PGHS）”中包含的一个表格。

调查报告的及时性

物理学家的调查报告必须在调查结束后30天内发送给相关机构（21 CFR 900.12（e）（9）（iv），附件A）。然而，医用物理学家必须立即将任何试验失败或问题告知机构。关于21 CFR 900.12（e）（8）（ii）（B）中引用的QC试验的失败或问题必须在试验日期后30天内纠正。然而，要求设施“在使用未能通过试验的乳房X线照相术系统部件进行任何进一步的检查或处理任何胶片之前”纠正下列试验中的所有问题（见21 CFR 900.12（e）（8）（ii）（A））。

- 每天的QC试验（e）（1）；

    - 胶片灰雾

    - 中等密度

    - 密度差

- 每周QC试验（e）（2）；

    - 模型影像质量（也作为物理学家调查的一部分进行）

- 半年度QC试验（e）（4）

    - 暗室灰雾（e）（4）（i）；

    - 屏-片接触（e）（4）（ii）；

    - 压缩器械性能（e）（4）（iii）；

- 年度QC试验（e）（5）

    - 剂量（e）（5）（vi）；

- 其他形式（e）（6）；以及

- 移动装置（e）（7）

如果物理学家在调查过程中意识到任何需要立即注意的问题（无论这些问题是否是在年度试验中遇到的），物理学家必须立即告知相关机构。如果违规情况需要在30天内维修，则物理学家应及时将这些问题告知相关机构。鼓励物理学家与机构合作以确保发现的任何问题得到纠正。帮助该过程的一种机制是，物理学家在完成调查后立即向相关机构提供失败的试验和发现的任何额外问题的清单，因为期限从试验日期（或问题发现日期）开始而不是从机构收到调查报告时开始的。

空气比释动能测量仪器的校准

医用物理学家使用的空气比释动能的测量仪器必须至少每两年校准一次，并且每次维修仪器时必须进行校准（21 CFR 900.12（e）（12））。仪器的乳房X线照相术能量范围必须校准至±6％的精确度（95％的置信水平）。校准必须可追溯至国家标准，并且必须在美国国家标准与技术研究院（NIST）或者与NIST共同参与能力项目的校准实验室执行（21 CFR 900.2（xx））。物理学家的仪器校准应在校准实验室水平测试完成后12个月内完成，并且该测试应证明实验室的结果处于乳房X线照相术能量范围的国家标准±3％的范围内。我们建议医用物理学家在调查（和MEE）报告中提供与空气比释动能测量仪器的校准有关的信息。

表1：年度调查要求的试验

| 试验 | 监管行动水平 | 范围* | 要求的纠正措施的时间** |
| --- | --- | --- | --- |
| AEC性能能力（e）（5）（i） | OD超过平均值±0.15以上（超过均质材料厚度范围2-6 cm），或者中心的模型影像密度低于1.20 | 所有机器、所有临床使用的目标/过滤器组合、AEC形式和个人选择的检测器；kVp/厚度追踪（2-6 cm，适当的kVp）。 - 仅接触形式需要。 - 仅乳房X线照相术设备评价（MEE）需要磁模试验 | 试验日期后30天内 |
| KVp的准确性和再现性（e）（5）（ii） | 超过±5％的指示的或选择的kVp COV，超过0.02 | 所有机器处于3 kVp（对于准确性）——最低的可测量临床水平，最常使用的临床水平，以及最高的临床可获得的水平。（对于再现性；处于最常用的kVp）。 | " |
| 焦点（e）（5）（iii） | 分辨率要求：13 lp/mm，在与胸壁平行的方向。11 lp/mm，在阳极-阴极轴线方向。 | 所有机器，所有临床上使用的目标材料、焦点、和屏/片组合 - 接触形式：大部分使用SID - Mag形式：对于SID，w/mag值最接近1.5 |  |
| HVL（e）（5）（iv） | 见条例中的表格 | 所有机器，所有临床上使用的目标-过滤器组合 | " |
| 空气比释动能和AEC再现性（e）（5）（v） | 再现性COV超过0.05 | 所有机器 | " |
| 剂量（e）（5）（vi） | 每次曝光超过3.0 mGy（0.3 rad） | 所有机器，所有临床上使用的屏/片组合，以及用于标准乳房的目标和过滤器 | 在使用装置执行进一步检查之前 |
| X射线场/光场/压缩器械对齐（e）（5）（vii） | 胸壁超过2％的SID；图像上可视的桨或IR外部桨>1％ | 所有机器，接触形式下临床上用于全场成像的所有准直器、图像接收器尺寸、目标和焦点的组合 | 试验日期后30天内 |
| 屏响应速度均匀性（e）（5）（viii） | OD变化超过0.30（最大值与最小值） | 所有胶片盒——可根据尺寸和速度分组——小组内的限制范围——技术专家必须可以识别这些小组 | " |
| 系统构件（e）（5）（ix） | 由物理学家确定 | 所有机器，所有临床用途的胶片盒尺寸、焦点和目标-过滤器组合。所有处理机 | " |
| 辐射输出（e）（5）（x） | 小于7.0 mGy/秒 | 所有机器 | " |
| 自动减压控制（e）（5）（xi） | 超驰或手动释放或状态指示的失效 | 所有机器（如果提供了自动功能） | " |
| 其他形式的任何适用试验（e）（6） | 行动水平与设备制造商规定的水平非实质相同 | 所有机器 | 在使用装置执行进一步检查之前 |
| 模型影像质量试验（e）（9），见（e）（2） | 按照机构的认证机构的规定（21 CFR 900.4（d）（2）） | 临床上用于普通乳房的所有机器、所有目标-过滤器组合和所有屏-片组合 | 在使用装置执行进一步检查之前 |

*本栏中的很多项目在FDA网站上当前可用的政策指南帮助系统（PGHS）中进行了更详细的讨论。

** 参见21 CFR 900.12(e)(8)(ii)(A)或 (B)

MQSA检查员对调查报告的评价

### 与调查有关的检查问题

我们已经从覆盖物理学家调查的问题中生成了以下检查表，通常这些问题将在年度MQSA检查中解决。其中包含的项目与检查员对调查的评价、物理学家的资质以及机构对任何物理学家建议的响应等内容有关。

- 调查报告是否可用？

- 上一次调查的日期

- 当前调查的日期

- 执行、协助或监督调查的人（姓名）

- 调查是否完成？

  - 合格/不合格名单

  - 不合格项目的建议

  - 物理学家对技术专家的QC试验的评价

™	处理机QC？	【适于每个处理机】

™	模型影像？	【适于每个X光机】

™	重复分析？

™	定影剂残留分析？ 	【适于每个处理机】

™	暗室灰雾？	【适于每个暗室】

™	屏-片接触？	【适于所有胶片盒】

™	压缩？	【适于每个X光机】

  - 准直

™	X射线场-光场对齐

™	X射线场-图像接收器对齐

™	压缩装置/图像接收器边缘对齐（胸壁）

  - 焦点尺寸/分辨率测量

™	是否对所有临床上使用的焦点执行了有关操作？

    - 是否给出了数值结果？

  - kVp精确度

™	是否在最低临床可测量kVp、临床最常用kVp和最高临床可用kVp进行了有关操作？

    - 是否给出了数值结果？

  - kVp再现性

™	是否在临床最常用kVp进行了有关操作？【条例规定了额外的kVp】

    - 是否给出了数值结果？

  - 线束质量（HVL）测量

™ 是否在临床最常用kVp进行了有关操作？

    - 是否给出了数值结果？

  - AEC性能

™	再现性

    - 是否给出了数值结果？

™	性能能力

    - 是否在2、4和6 cm执行了有关操作【在这些厚度上采用典型kVp】

    - 是否给出了数值结果？

  - 屏响应速度均匀性【适于所有使用的胶片盒】

™	是否给出了数值结果？

  - 剂量（包括入射空气比释动能和再现性）

™	相同临床kVp时的曝光和HVL？

™	RMI-156或等效模型？

™	是否给出了数值结果？

  - 模型影像

™	是否在临床上通常使用的kVp执行了有关操作？

™	RMI-156或等效模型？

™	是否给出了3个对象分数？

  - 构件评价

  - 辐射输出

  - 降压

  - QC试验——其他形式（如果适用）

- 是否采取了措施？（如果调查报告中要求这样做）

MQSA检查员通常仅在调查文件包含以下内容的明确指示时确定：

- 物理学家执行了试验或审查（对于机构QC审查），并且记录了每个试验和QC项目的“合格”或“不合格”的结果；

- 物理学家向机构提供了数值试验结果（例如COV、kVp精确度和AEC再现性、HVL值、剂量值等）；以及

- 报告中包含调查结果的汇总，以及当调查结果表明一个或多个试验或审查“不合格”时的建议。

总结中包含的“建议”不需要仅限于调查具体覆盖的项目。报告可能包含来自QC试验程序审查或其他来源的任何建议——物理学家认为这些建议可以改善机构内乳房X线照相术的质量。然而，要求机构仅实施对确保机构遵守条例要求有必要的项目。

## 乳房X线照相术设备评价（MEE）的MQSA要求（见附件A）

当乳房X线照相术机构安装新的射线照相设备（X光机或处理机）时，在设备投入使用之前必须由合格的医用物理学家评价新设备，并满足机构的认证机构的认证要求（21 CFR 900.12（e）（10））。在此情况下，“新”的含义是“对机构而言是新的”，因此，其包括使用过的设备。当设备被拆卸并在相同或新的位置重新组装时，或者当更换或维修主要部件时也必须执行乳房X线照相术设备评价。即使近期已经完成了一次完整的调查以验证所有的功能——曾经受到更换或维修的影响——已经成功恢复，仍需要执行MEE。

### MEE的范围

对于设备的试验，MEE比调查更广泛。其可视为设备的“验收”试验，而仅执行年度调查不足以满足本项要求。MEE必须覆盖法规中关于设备的所有适用要求（21 CFR 900.12（b）），以及21 CFR 900.12（e）下的所有适用的QC要求和试验，包括适用的每日、每周、每季度、半年度和年度QC试验。此类试验仅适用于维修、更换、重新装配或添加的特定设备，并且不适用于机构中未被影响的其他设备。

- 对于新安装或重新组装的X光机，医用物理学家必须：

  - 执行（e）（5）条列出的所有年度试验【（e）（5）（viii）除外，如果新装置不是机构内第一个被认可的装置，则不需要执行该试验，除非添加了新的胶片盒】、（e）（6）条列出的“其他形式”的试验（如果适用）、（e）（2）条列出的模型影像试验、以及（e）（4）（iii）条列出的压缩力试验；以及

  - 验证新X光机满足（b）（1-10）列出的设备标准。此外，如果新装置是机构的第一台和/或唯一一台装置，还必须分别验证是否满足（b）（11）、（b）（12）、（b）（14）和（b）（15）的要求——这些要求与机构使用的屏-片组合以及照明和观察条件有关。

- 对于新安装或重新组装的处理机，医用物理学家必须执行以下试验/任务：

  - 感光片，如21 CFR 900.12（e）（1）所述

  - 模型影像质量，如21 CFR 900.12（e）（2）所述

  - 系统构件评价，如21 CFR 900.12（e）（5）（ix）所述

  - 剂量测定，如21 CFR 900.12（e）（5）（vi）所述——如果临床技术大幅增加

  - 验证适当的显影液，如21 CFR 900.12（b）（13）所述。

我们还建议医用物理学家在暗室的完整性受到影响时执行“暗室灰雾”试验，并在认为有必要时执行定影剂残留分析试验。

临床上使用的每台处理机必须接受MEE，即使是在偏远地区使用的机器（如有）。

需要执行MEE的主要更换或维修的例子包括但不限于：

- 更换X射线管、准直仪、过滤器、AEC或AEC传感器。

- 处理机的大修。

例行的处理机预防性维护、泵更换、显影剂或定影剂槽的更换、控制板的更换或化学品牌的变更等不视为重大变更或维修，并由此不需要医用物理学家的评价。

机构及其认证机构以及MQSA检查员将使用这些评价确定新的或变更的设备是否满足21 CFR 900.12（b）和（e）中适用标准的要求。因此，物理学家应向机构提供充分的文件以澄清执行的试验和试验的结果。医用物理学家（在与FDA协商后，如有必要）应决定在特定维修后需要执行哪些试验，并且应准备好解释其决定的基本原理。在将新的或变更的设备用于患者检查或处理乳房X线照片之前，机构必须纠正与法规有关的所有问题（21 CFR 900.12（e）（10））。不存在30天纠正期的规定（QC和物理调查试验结果含有此类规定）。

为了获得定义为大修和/或要求物理学家亲自执行试验的项目/试验的更详细清单，请查询我们的PGHS，其中还提供了很多相关主题的指南。

还应注意，1999 ACR QC手册提供了供物理学家使用的设备评价表。这些表格列出了所有MQSA要求；其采用了表格的形式以便于审查和评价。

更多信息

FDA维护MQSA网站，网址为：http://www.fda.gov/cdrh/mammography/。该网站含有很多有用的项目，包括关于乳房X线照相术程序和在线政策指南帮助系统的现有信息。如果您对如何准备检查有任何疑问，请拨打FDA的机构热线（800）838-7715，或者将您的请求传真至（410）290-6351。

## MQSA医用物理学家的资质要求（见附件C）

在年度MQSA检查期间，检查员将按照MQSA及其实施条例中的要求评价医用物理学家的资质（见21 CFR 900.12（a）（3），附件C）。将对所有医用物理学家进行评价，包括1999年4月28日前经过委员会认证、州政府许可或批准的物理学家。

医用物理学家的资质相对复杂，因为初始要求可能会根据资质认证日期而不同。为帮助理解这些要求，我们将医用物理学家的内容分为三部分。

- 通过“硕士或以上学位”途径获得资质的物理学家的要求

- 通过“替代初始要求”途径（覆盖教育、培训和经验）获得资质的物理学家的要求

- 适用于所有物理学家的继续资质要求

所有有资质的医用物理学家必须证明其符合下文“A”或“B”的要求。“C”条覆盖的继续教育和经验要求适用于所有物理学家。

- 通过“硕士或以上学位”途径获得资质的所有医用物理学家必须证明：

  - a.许可或批准：被一个州许可或批准执行乳房X线照相术调查。

### 或者

    - 委员会认证：被以下委员会之一认证为具有诊断医学物理学或医学物理学资质：

      - 美国放射学委员会（ABR）

      - 美国医学物理委员会（ABMP）

### 和

  - 教育、培训和经验：

- 学位：拥有自然科学硕士或更高学位，且在物理学研究生或本科阶段至少学习了20个学分课时（30刻钟）。

### 和

- 调查培训：拥有至少20个面授课时的乳房X线照相术机构调查培训。

### 和

- 初始经验：拥有至少一家乳房X线照相术机构和共计至少10个乳房X线照相术装置的执行调查的经验。

- 某些医用物理学家可能已经按照暂行条例于1999年4月28日之前通过州政府的批准或许可机制或者通过专业认证途径获得了资质，但这些医用物理学家没有满足上述最终条例规定的适当学位。此类医用物理学家可根据“替代初始资质”途径获得资质。此类人员必须证明，截至1999年4月28日，他们已经实现了对以下要求的遵守：

  - a.许可或批准：被一个州许可或批准执行乳房X线照相术调查。

### 或者

- 委员会认证：被以下委员会之一认证为具有诊断医学物理学或医学物理学资质：

  - 美国放射学委员会（ABR）

  - 美国医学物理委员会（ABMP）

### 和

  - 教育、培训和经验：

- 学位：拥有自然科学学士学位，且在物理学研究生或本科阶段至少学习了10个学分课时（15刻钟）。（这包括拥有非自然科学领域高等学位的人。）

### 和

- 调查培训：拥有至少40个面授课时的乳房X线照相术机构调查培训。在满足了2.a中的学位要求后该培训必须已经发生。

### 和

- 初始经验：拥有至少一家乳房X线照相术机构和共计至少20个乳房X线照相术装置的执行调查的经验。在满足了2.a中的学位要求后该初始经验必须已经发生。

- 所有医用物理学家必须满足以下要求：

  - 新乳房X线照相术形式：在物理学家对其之前未接受过培训的任何乳房X线照相术形式（例如干板乳房X线照相术、数字乳房X线照相术或屏-片乳房X线照相术）开始独立执行调查或设备评价之前，物理学家必须接受至少8小时的有关该形式的培训。

### 和

4.	持续经验：在执行机构的年度MQSA检查日期、检查前日历季度的最后一天或者二者之间的任何日期之前的24个月内，物理学家必须已经执行了至少两次乳房X线照相术机构调查和共计六次乳房X线照相术装置调查（或覆盖所有设备调查项目的设备评价）。

本项要求的起始日期为1999年4月28日，或者物理学家最初获得独立工作资质的日期，以更晚者为准。在2001年7月1日或物理学家的起始日期后24个月中较晚者到达之前，未能满足物理学家的持续经验要求将不被视为不合规。

### 和

3.	继续教育：在执行机构的年度MQSA检查日期、检查前日历季度的最后一天或者二者之间的任何日期之前的36个月内，已经教授或完成了至少15个医学物理学或乳房X线照相术的继续教育学分。通过教授课程获得的CEU只能在任何36个月的期限内要求达到15个学分中计算一次。继续教育必须包含适于医用物理学家评价的每种乳房X线照相术形式的培训。注：在2006年4月28日之前，检查员不会要求机构遵守特定乳房X线照相术形式的继续教育要求。

本项要求的起始日期为1999年10月1日，或者物理学家最初获得独立工作资质的日期，以更晚者为准。在物理学家的起始日期后36个月之前，未能满足物理学家的继续教育要求将不被视为不合规。

注：为满足A.2.b、A.2.c、B.2.b、B.2.c和C.2的要求，FDA允许多次测试同一个乳房X线照相术装置。然而，特定机构在10个月期限内只能将不超过一次调查计入总要求中，并且相同装置的试验在任何连续60天的期限内不得记录超过一次。对于替代的初始资质认证途径，重申必须在满足学位资质要求后和1999年4月28日之前获得B.2.b和B.2.c中的培训和经验足够重要。

## 额外指南

- 替代的初始资质认证

某些医用物理学家应特别关注该领域。按照暂行条例的规定获得资质的人（即仅使用州政府的许可或批准机制）以及使用专业认证条款但不满足1999年4月28日条例下的学位要求的人必须满足“替代的初始资质认证”的要求。本条款规定，在这些人员能够执行MQSA机构调查之前，他们必须满足以下要求：

- 拥有自然科学的学士或更高学位

- 学习大学物理至少10个学期课时（或等效时长）

- 拥有40个面授课时的执行乳房X线照相术机构调查的、有文件记录的专业培训

- 已经对至少一家乳房X线照相术机构和共计至少20个乳房X线照相术装置执行了调查。

- 在满足学位要求之后已经获得了初始调查培训和经验

所有上述内容必须在截止期限1999年4月28日前完成。

### 合格学位

所有合格学位必须来自自然科学。在此情况下，自然科学学位指的是物理学、化学、放射学或工程学的任何专业或附属专业的学位。放射学中涉及辐射研究或使用的所有附属专业的学位可视为放射学学位。

再次重申，对于通过学士学位获得资质的物理学家，必须在完成学位要求之后满足40个小时的培训和经验要求。

### 专业培训

物理学家可以使用各种类型的培训满足执行调查的专业培训要求，包括持续进修课程（CEU）、正式学术训练或其他类型的培训计划。

为满足物理学家的继续教育要求，FDA接受与乳腺疾病的诊断和/或治疗或者帮助医用物理学家改善调查质量的领域有关的CEU学分或课程。为满足专业调查培训要求，CEU必须与乳房X线照相术机构调查的相关技术或质量保证主题明确关联。因此，并不是所有可接受为继续教育机构的CEU都能满足专业培训的要求。

在1999年4月28日之前拥有资质并获得调查培训的物理学家可视为满足CEU和"执行调查的专业培训"要求的调查培训。然而，在1999年4月28日以后完成资质认证的物理学家只能使用调查培训来满足他们的初始要求，并且不能使用培训作为CEU。

最初按照暂行条例使用教育、培训和经验途径获得资质的物理学家将满足最终条例的要求，条件是他们的经验包含至少10次乳房X线照相术装置调查和一次完整的机构调查，包括技术专家QC记录的评价。

### 直接监督

1999年4月28日以后，法规要求初始调查经验经医用物理学家（按照21 CFR 900.12（a）（3）（i）和（iii）（见附件C）的规定获得资质）的直接监督。这就意味着，在该日期后，通过“替代初始资质认证”（21 CFR 900.12（a）（ii））获得资质的物理学家将不再能够提供初始或再次资质认证经验要求所需的直接监督。最初通过替代途径获得资质的物理学家，以及之后升级学历和/或专业认证状态以便现在能够按照21 CFR 900.12（a）（3）（i）和（iii）的要求获得资质的物理学家可以提供此类要求的监督。此类人员的资质应与最初按照21 CFR 900.12（a）（3）（i）和（iii）的规定取得资质的人相同。然而，这些物理学家的初始资质认证日期将保持不变。

MQSA要求由医用物理学家执行或在其直接监督下执行调查（或乳房X线照相术设备评价）。直接监督的目标是合理地保证被监督人所犯的任何错误均在计划评审或试验完成前得到纠正。

对于物理调查和/或乳房X线照相术设备评价，直接监督意味着监督人（如果监督发生在1999年4月28日之后，则监督的医用物理学家必须已经通过硕士或更高途径获得了资质）需要到场观察并根据需要纠正被监督人的绩效（21 CFR 900.2（o）（2））。这就意味着在执行个别设备试验时，监督人需要在场以确保在试验完成之前纠正被监督人所犯的任何错误。

此外，在执行调查时，监督人和被监督人必须共同审查QC程序记录。监督人被监督人最初审查QC程序记录时监督人不一定在场。然而，监督人必须在初始或最终调查报告发布之前审查、讨论、确认以及（如有必要）纠正被监督人的调查结果。

### 新乳房X线照相术形式培训

1999年4月28日以后并且在医用物理学家开始独立调查或执行乳房X线照相术的新乳房X线照相术形式的设备评价之前，其必须获得8小时的培训以调查该新乳房X线照相术形式（21 CFR 900.12（a）（3）（iii）（C））。FDA将新形式定义为物理学家之前未经过培训的一种技术。如果物理学家在1999年4月28日之前开始使用了这种乳房X线照相术形式，则8小时的培训要求不适用。物理学家可以从多个来源获得规定的培训，包括特殊的培训课程、继续教育和乳房X线照相术形式制造商提供的培训。

### 初始和继续经验

FDA意识到某些物理学家可能不能访问多个机构以满足经验要求。因此，FDA允许调查相同的机构和相同的乳房X线照相术装置以计入总的初始、继续和再次资质认证要求（21 CFR 900.12（a）（3）（iv））。然而，对允许执行此类重新调查的频率设定了限制。对于每种类别的装置调查要求，物理学家可以将任何60天期限内对任何单个装置的不超过一次调查计入总数中。对于继续经验和重新资质认证要求，物理学家可在任何10个月期限内计入特定机构的不超过一次调查。

### 继续教育

医用物理学家还必须满足特定的继续教育要求。医用物理学家必须已经完成了至少15个CEU，其中必须包含在检查前（或者检查前日历季度的最后一天或二者之间的任何日期之前）的36个月内其提供医学物理学支持的每种乳房X线照相术形式的小时数。如上所述，与乳腺疾病的诊断或治疗有关的所有CEU或者帮助机构人员改善乳房X线照相术质量的其他领域在满足继续教育要求方面可能是可接受的。与乳房X线照相术非直接相关的诊断医学物理学继续教育或者与医学物理学无关的乳房X线照相术的普通继续教育可能也是可接受的。然而，物理学家必须保证他们能够获得适于其实践中评价中的每种乳房X线照相术形式的继续教育，即使该行动导致规定的总时间超过15小时。注：2006年4月28日前，检查员不会要求机构遵守特定乳房X线照相术形式的继续教育要求。

### 文件记录

机构应负责提供充分的文件记录以确定物理学家的资质。此类文件必须（21 CFR 900.12（a）（4））包含覆盖医用物理学家的初始资质、继续经验和继续教育的信息。物理学家应通过向其提供专业服务的每家机构提供必要的材料等方式协助该过程。检查时，医用物理学家的继续教育和经验必须分别包含之前36个月内的15个CEU以及之前24个月内的至少两家机构和六个装置的调查。医用物理学家应意识到每家机构可以选择保存其人员在不同时间表中的继续经验和继续教育记录，并且应尝试及时为每家机构提供必要的信息。表2列出了医用物理学家可接受的文件记录的例子。

表2：关于医用物理学家资质的可接受文件

| 要求 | 在1994年10月1日前获得 | 在1994年10月1日-1999年4月28日获得 | 在1999年4月28日后获得 |
| --- | --- | --- | --- |
| 州政府的许可或批准 | - 州政府的许可或批准/带有效期限的副本 - 来自州许可委员会的确认函 - FDA批准函 | 1. 州政府的许可或批准/带有效期限的副本 2. 来自州许可委员会的确认函 3. FDA批准函 | 1. 州政府的许可或批准/带有效期限的副本 2. 来自州许可委员会的确认函 3. FDA批准函 |
| 委员会认证（ABR或ABMP） | - 证书的正本/副本 - 来自认证委员会的确认函 - 袖珍卡/证书的副本 - 来自ACR的确认函 - FDA批准函 | - 证书的正本/副本 - 来自认证委员会的确认函 - 袖珍卡/证书的副本 - 来自ACR的确认函 - FDA批准函 | - 证书的正本/副本 - 来自认证委员会的确认函 - 袖珍卡/证书的副本 - 来自ACR的确认函 - FDA批准函 |
| 自然科学学位——最终条例（硕士途径）（学士途径——替代的） | - 毕业证书的正本/副本 - 来自学院或大学的确认函 - FDA批准函 | - 毕业证书的正本/副本 - 来自学院或大学的确认函 - FDA批准函 | - 毕业证书的正本/副本 - 来自学院或大学的确认函 - FDA批准函 |
| 初始物理教育——最终条例（20个学期课时） （10个学期课时——替代的） | - 学院或大学的成绩单 - 来自学院或大学的确认函 - 硕士或学士学位，尤其是物理学 - FDA批准函 | - 学院或大学的成绩单 - 来自学院或大学的确认函 - 硕士或学士学位，尤其是物理学 - FDA批准函 | - 学院或大学的成绩单 - 来自学院或大学的确认函 - 硕士或学士学位，尤其是物理学 - FDA批准函 |
| 调查培训——最终条例（20个面授课时） （40个面授课时——替代方案） | - 证明 - 来自培训项目的函件或其他文件 - 乳房X线照相术或医学物理学的CME/CEU - 确认内部或正式培训的函件或其他文件 - 执行调查获得的训练 - FDA批准函 | - 来自培训项目的函件或其他文件 - 乳房X线照相术或医学物理学的CME/CEU - 确认内部或正式培训的函件或其他文件 - 执行调查获得的训练 - FDA批准函 | - 来自培训项目的函件或其他文件 - 乳房X线照相术或医学物理学的CME/CEU - 确认内部或正式培训的函件或其他文件 - 执行调查获得的训练 - FDA批准函 |
| 初始经验——最终条例（1家机构——10个装置） （1家机构——20个装置——替代方案） | - 证明 - 调查的副本或封面 - 来自机构的函件或来自提供物理调查服务的公司的清单，其中记录了完成的调查的绩效 - FDA批准函 | - 调查的副本或封面 - 来自机构的函件或来自提供物理调查服务的公司的清单，其中记录了完成的调查的绩效 - FDA批准函 | - 调查的副本或封面 - 来自机构的函件或来自提供物理调查服务的公司的清单，其中记录了完成的调查的绩效 - FDA批准函 |
| 初始乳房X线照相术形式的特定培训（8小时——最终条例） | - 证明 - 特定乳房X线照相术形式的CME/CEU证书 - CME/CEU证书加日常表、课程大纲或教学大纲 - 来自CME/CEU授予组织的确认函 - 来自制造商或其他正式培训课程的函件、证书或其他文件 | - 特定乳房X线照相术形式的CME/CEU证书 - CME/CEU证书加日常表、课程大纲或教学大纲 - 来自CME/CEU授予组织的确认函 - 来自制造商或其他正式培训课程的函件、证书或其他文件 | - 特定乳房X线照相术形式的CME/CEU证书 - CME/CEU证书加日常表、课程大纲或教学大纲 - 来自CME/CEU授予组织的确认函 - 来自制造商或其他正式培训课程的函件、证书或其他文件 |
| 继续经验（2家机构——6个装置/24个月——最终条例） | N/A | N/A | - 调查的副本或封面 - 来自机构的函件或来自提供物理调查服务的公司的清单，其中记录了完成的调查的绩效 |
| 继续教育（15个CME/36个月） | N/A | - CME/CEU证书 - 来自CME/CEU授予组织的确认函 - 来自制造商或其他正式培训课程的函件、证书或其他文件 | - CME/CEU证书 - 来自CME/CEU授予组织的确认函 - 来自制造商或其他正式培训课程的函件、证书或其他文件 |
| 特定乳房X线照相术形式的继续教育——最终条例 | N/A | - 特定乳房X线照相术形式的CME/CEU证书 - CME/CEU证书（加日程表、课程大纲或教学大纲） - 来自CME/CEU授予组织的确认函 - 来自制造商或其他正式培训课程的函件、证书或其他文件 | - 特定乳房X线照相术形式的CME/CEU证书 - CME/CEU证书（加日程表、课程大纲或教学大纲） - 来自CME/CEU授予组织的确认函 - 来自制造商或其他正式培训课程的函件、证书或其他文件 |
| 重新资质认证——经验——最终条例——在直接监督下完成 | N/A | N/A | - 在直接监督下完成的调查的副本或封面 - 来自机构的函件或来自提供物理调查服务的公司的清单，其中记录了在直接监督下完成的调查的绩效 |
| 重新资质认证——教育 | N/A | - CME/CEU证书 - 来自CME/CEU授予组织的确认函 - 来自制造商或其他正式培训课程的函件、证书或其他文件 | - CME/CEU证书 - 来自CME/CEU授予组织的确认函 - 来自制造商或其他正式培训课程的函件、证书或其他文件 |

### 证明

尝试确定其作为医用物理学家资质的人可以证明其在1994年10月1日前获得了特定的培训和经验要求。此外，如果继续教育提供商没有明确记录其CEU对乳房X线照相术的适用性，则FDA还将接受来自医用物理学家的证明。证明中包含的文件应说明项目中获得的CEU总数以及特定乳房X线照相术的可用CEU的总数。FDA不会接受确定任何有资质的学位要求的证明，包括规定的物理学小时数，即使这些条件是在1994年10月1日之前满足的。所有证明应采用适当的格式。我们已经在附件D中包含了一个示例。

### 检查

MQSA和条例均规定应由满足特定资质要求的医用物理学家执行调查。要求MQSA检查员确认年度调查报告经实际执行调查的或者直接监督调查的执行的合格的医用物理学家签署（或者含有此人的身份证明）。未要求报告中包含手写签名；报告中必须指明执行调查或直接监督调查的执行的完全有资质的医用物理学家的姓名。如果其他人员为调查提供了协助（例如助理、实习生、或尝试满足经验要求的人），必须包含这些人员的姓名。对于此类培训调查，FDA将仅评估检查期间监督医用物理学家的资质。

## 与物理学家的资质有关的检查问题

以下内容改编自检查员在年度MQSA检查过程中通常需要完成的问题。

### 评价

      - 有资质的学位

™	硕士（或更高）

### ™	学士

™	无学位

- 如果您勾选了硕士或更高学历：

### 是否满足初始资质要求？

™	经证明的（或者）

™	州政府许可或批准的

™	自然科学的硕士学位（含20个学期课时的物理学学习）

™	20个面授课时的培训

™	执行调查的经验（1家机构和10个装置）

- 如果您勾选了学士学位：

      - 是否按照临时规则获得资质？（1999年4月28日前）

™	经证明的（或者）

™	州政府许可或批准的

™	自然科学的学士学位（含10个学期课时的物理学学习）（自然科学：物理学、化学、工程学和放射学）

™	40个面授课时。调查培训（获得学士学位后）

™	执行调查的经验（获得学士学位后）（1家机构和20个装置）

- 完成初始要求的日期	月/日/年

- 新形式培训【8小时】（如果适用）

- 继续经验是否充分？（2家机构和6个装置/24个月）

### 继续教育

      - CME/CEU学分/年份是否足够？（15/36个月）

      - 如果“否”，则：

      - 36个月内的CME/CEU数量

提醒您注意，MQSA和条例中的所有调查要求均适用于乳房X线照相术机构的每个年度调查和负责的物理学家。前述问题仅代表检查员例行评价的内容。如果检查员认为对其理解机构或物理学家的绩效有帮助，其可以查询上文未列出的信息。

### 附件A

- 医用物理学家的调查和乳房X线照相术设备评价的要求

21 CFR 900.12（d）（1）（iii）

医用物理学家。每家机构应提供可用的医用物理学家服务，以便调查乳房X线照相术设备和监督机构中与设备有关的质量保证实践。医用物理学家至少应负责执行调查和乳房X线照相术设备评价，以及向机构提供本节（e）（9）条和（e）（10）条所述的报告。

### 21 CFR 900.12（e）（9）

调查.

- 每家机构至少应每隔一年接受一次医用物理学家或在医用物理学家直接监督下的人员执行的调查。该调查至少应包含试验的性能以确保机构满足本节（e）（5）条和（e）（6）条所述的年度试验以及本节（e）（2）条所述的每周模型影像质量试验的质量保证要求。

- 执行调查的医用物理学家应评价机构按照本节（e）（1）条到（e）（7）条的规定执行的所有试验的结果，以及采取的任何纠正措施及其结果的书面文件的充分性。

- 医用物理学家应编制一份调查报告，其中包含本审查的总结以及必要改进的建议。

- 调查报告应在调查日期起30天内发送给机构。

- 执行或监督调查的医用物理学家应在调查报告上标注日期和签名。如果全部或部分调查是由在医用物理学家直接监督下的其他人执行的，调查报告还应识别此人及其执行的部分调查。

### 21 CFR 900.12（e）（10）

乳房X线照相术设备评价。当安装新的装置或处理机时，当装置或处理机被拆卸并在相同或新的位置重新组装时，或者当更换或维修乳房X线照相术装置或图像处理机设备的主要部件时，应执行乳房X线照相术装置或图像处理机的额外评价。这些评价应用于确定新的或更换的设备是否满足本节（b）条和（e）条中适用标准的要求。所有问题应在新的或更换的设备投入检查应用或胶片处理之前纠正。乳房X线照相术设备评价应由医用物理学家或者在医用物理学家直接监督下的人员执行。

### 附件B

### QC试验- 年度

21 CFR 900.12(e)(5)

年度质量控制试验。拥有屏-片系统的机构应至少每年执行一次以下质量控制试验：

- 自动曝光控制性能。

  - 当一种均质材料的厚度在2到6cm之间变化，并且kVp随着此类厚度的变化在机构临床上使用的kVp范围内适当地变化时，AEC应能够维持胶片的光学密度处于平均光学密度<±>0.30的范围内。如果不能满足本项要求，应编制一份技术图表，其中说明针对不同的乳腺厚度和组成而必须使用的适当技术（kVp和密度控制设置），以便在照相计时条件下能够生成处于平均值<±>0.30的范围内的光学密度。

  - 2002年10月28日以后，当一种均质材料的厚度在2到6cm之间变化，并且kVp随着此类厚度的变化在机构临床上使用的kVp范围内适当地变化时，AEC应能够维持胶片的光学密度（OD）处于平均光学密度<±>0.15的范围内。

  - 模型影像中心的胶片的光学密度不应小于1.20。

- 千伏电压峰值（kVp）的准确性和再现性。

  - kVp在以下指示的或选择的kVp<±>5％的范围内应为准确的：

    - kVp试验装置能够测量的最低临床kVp；

    - 最常用的临床kVp；

    - 最高可用的临床kVp；以及

  - 在最常用的临床kVp条件下，kVp再现性的变异系数应小于等于0.02。

- 焦点条件。截至2002年10月28日，应通过确定系统分辨率或测量焦点尺寸评价焦点条件。2002年10月28日以后，机构应仅通过确定系统分辨率评价焦点条件。

  - 系统分辨率。

    - 乳房X线照相术使用的每种X射线系统，结合机构使用的乳房X线照相术屏-片组合，应可提供最低11个周期/毫米（mm）（线对/mm）的分辨率（当高对比度分辨率条测试图形中条的方向与阳极-阴极轴线垂直时），或者最低13个线对/mm的分辨率（当条与该轴线平行时）。

    - 线条测试图应放置在乳腺支撑表面上方4.5cm，中心位于图像接收器的胸壁边缘，图形的边缘则在图像接收器胸壁边缘1cm以内。

    - 当提供了多种目标材料时，应使用每种目标材料的适当焦点进行本节（e）（5）（iii）（A）条所述的测量。

    - 当提供了多种SID时，应以临床上最常用的SID执行试验。

    - 试验用kVp应设置为机构临床上对标准乳房使用的值，并且应以AEC形式执行（如果可用）。如有必要，可在线束中放置一个适当的吸收器以增加曝光时间。机构使用的屏-片胶片盒组合应用于本要求的测试，并且应放置在用于临床程序的正常位置。

  - 焦点尺寸。焦点长度（平行于阳极-阴极轴线的尺寸）和宽度（垂直于阳极-阴极轴线的尺寸）的测量值应处于表1规定的公差极限范围内【表格见《美国联邦法规》或《联邦公报》（第62卷第208期第55990页）】。

- 线束质量和半值层（HVL）。HVL应满足本章第1020.30节（m）（1）关于最小HVL的规定。表2中显示了外推到乳房X线照相术范围的此类数值【表格见《美国联邦法规》或《联邦公报》（第62卷第208期第55990页）】。表2中未显示的数值可通过线性内插法或外插法确定。

- 乳房入射空气比释动能和AEC再现性。空气比释动能和mA的变异系数不应超过0.05。

- 剂量测定。FDA接受的模拟标准乳房的模型单一头尾向视图实现的平均腺体剂量不应超过每次曝光3.0毫戈瑞（mGy）（0.3拉德）。应使用临床上用于标准乳房的技术因素和条件测定剂量。

- X射线场/光场/图像接收器/压迫桨的对齐。

  - 所有系统应配备线束限制装置，以便允许X射线场的整个胸壁边缘延伸至图像接收器的胸壁边缘，并且应提供一种方式以确保X射线场不会延伸到任何图像接收器边缘以外超出SID2％。

  - 如果提供了穿过X射线束限制装置的光场，其应与X射线束对齐，以便光场与X射线场的任何边缘未对准的总数不超过SID的2％（在乳房支撑表面的平面上沿目视确定的场的长度或宽度方向）。

  - 当使用压迫桨（放置在乳房支撑表面上方与标准乳房厚度相等的距离）进行试验时，压迫桨的胸壁边缘不应延伸至图像接收器胸壁边缘以外超过SID的百分之一。压迫桨垂直边缘的阴影在图像上应不可见。

- 屏响应速度的均匀性。应测试机构内所有胶片盒的屏响应速度的均匀性，并且最大和最小光学密度之差不应超过0.30。本试验期间还应评价屏的构件。

- 系统构件。应使用高级无缺陷的均质材料板评价系统构件，该板应足够大以覆盖乳房X线照相术胶片盒，并且应对机构使用的所有胶片盒尺寸进行评价（使用适于被测胶片盒尺寸的栅格）。还应就所有可用的焦点尺寸和临床上使用的目标过滤器组合评价系统构件。

- 辐射输出。

  - 当系统在标准乳房X线照相术（moly/moly）形式下以28 kVp和系统设计运行的任何SID条件下运行时（测量用检测器的中心位于乳房支撑表面上方4.5 cm，压迫桨放置在放射源和检测器之间），系统应能够产生最小每秒4.5 mGy的空气比释动能（每秒513毫伦琴（mR））的输出。2002年10月28日以后，系统在相同的测量条件下（即当系统在标准乳房X线照相术（moly/moly）形式下以28 kVp和系统设计运行的任何SID条件下运行时）应能够产生最小每秒7.0 mGy的空气比释动能的输出（每秒800 mR）。

  - 系统应能够在3.0秒的时间内维持规定的平均最小辐射输出。

- 降压。如果系统配备了一种功能可在完成一次曝光后或系统电源中断时自动降压，则应测试系统以确认其提供了：

  - 允许维持压缩的超驰能力；

  - 超驰状态的连续显示；以及

  - 手动紧急压缩释放功能，可在断电或自动释放失效时激活。

### 21 CFR 900.12（e）（6）

质量控制试验——其他形式。对于配备了非屏-片的图像接收器形式的系统，质量保证程序应与图像接收器制造商推荐的质量保证程序实质相同，但最大容许剂量不应超过本节（e）（5）（vi）条所述的屏-片系统的最大容许剂量。

### 21 CFR 900.12（e）（7）

移动装置。机构应验证用于在多个位置产生乳房X线照片的乳房X线照相术装置满足本节（e）（1）条到（e）（6）条的要求。此外，在每个检查位置，机构应在执行检查前验证此类装置的性能是否合格；使用的试验方法应可确定装置生成的图像质量的充分性。

### 21 CFR 900.12（e）（8）

试验结果的使用。

- 完成本节（e）（1）条到（e）（7）条规定的试验以后，机构应将试验结果与相应的规定的行动限值进行比较；或者，对于非屏-片形式，应与制造商建议的行动限值比较；或者，对于移动装置的移动后和检查前试验，应与机构使用的试验方法确定的限值进行对比。

- 如果试验结果超出了行动限值，应在以下期限内确定问题来源并采取纠正措施：

  - 在使用未通过试验的乳房X线照相术系统部件执行任何进一步的检查或处理任何胶片之前，如果未通过的试验为本节（e）（1）、（e）（2）、（e）（4）（i）、（e）（4）（ii）、（e）（4）（iii）、（e）（5）（vi）、（e）（6）或（e）（7）所述的试验；

  - 本节（e）条所述的所有其他试验的试验日期后30天内。

### 附件C

### 医用物理学家的MQSA人员要求

21 CFR 900.12（a）（3）

按照本节（e）条的规定执行乳房X线照相术机构调查和提供机构质量保证程序监督的所有医用物理学家应满足以下要求：

### 21 CFR 900.12（a）（3）（i）

初始资质

- 经州政府许可或批准，或者拥有经FDA确定的一家机构对适当的专业领域的证明——该机构拥有的程序和要求可确保机构证明的医用物理学家有能力执行物理调查；以及

- （1）拥有从认证机构获得的自然科学的硕士或更高学位，且在大学本科或研究生阶段物理课程的学习时间不少于20个学期课时或等效时间（例如30刻钟）。

  - 拥有20个面授课时的、有文件记录的执行乳房X线照相术机构调查的专业培训。

  - 拥有对至少一家乳房X线照相术机构和共计至少10个乳房X线照相术装置执行调查的经验。60天内对一个特定装置执行的调查中只有不超过1次可计入总的乳房X线照相术装置调查要求。1999年4月28日以后，执行调查的经验必须在医用物理学家的直接监督下获得，后者应满足本节（a）（3）（i）条和（a）（3）（iii）条的所有要求；或者

### 21 CFR 900.12（a）（3）（ii）	替代初始资质

- 已经按照FDA暂行条例本节（a）（3）条的规定取得了医用物理学家的资质，并且通过维持暂行条例规定的任何许可、批准或认证的有效状态保持该资质；以及

- 在1999年4月28日之前，拥有：

  - 从认证机构获得的自然科学的学士或更高学位，且在大学本科或研究生阶段物理课程的学习时间不少于10个学期课时或等效时间；

  - 四十个面授课时的、有文件记录的执行乳房X线照相术机构调查的专业培训；以及

  - 拥有对至少一家乳房X线照相术机构和共计至少20个乳房X线照相术装置执行调查的经验。60天内对一个特定装置执行的调查中只有不超过1次可计入总的乳房X线照相术装置调查要求。培训和经验要求必须在完成学位要求之后满足。

### 21 CFR 900.12（a）（3）（iii）

（A）	继续教育。在满足本节（a）（3）（i）条或（a）（3）（ii）条要求的日历季度结束满三年以后，在机构的年度检查日期、检查前日历季度的最后一天或者二者之间的任何日期之前的36个月内，医用物理学家应已经教授或完成了至少15个乳房X线照相术的继续教育学分。机构应选择其中一个上述日期以确定36个月的期限。该继续教育应包含适于医用物理学家在其对质量保证程序进行调查或监督的过程中评价的每种乳房X线照相术形式的培训时间。通过教授特定课程获得的学分在36个月的期限内只能计入要求的15个学分中一次，即使在36个月的期限内教授了该课程多次。

### 21 CFR 900.12（a）（3）（iii）

（B）	持续经验。在在满足本节（a）（3）（i）条或（a）（3）（ii）条要求的日历季度结束满两年或者1999年4月28日（以较晚者为准）以后，在机构的年度MQSA检查日期、检查前日历季度的最后一天或者二者之间的任何日期之前的24个月内，医用物理学家应已经调查了至少两家乳房X线照相术机构和共计至少六个乳房X线照相术装置。机构应选择其中一个上述日期以确定24个月的期限。10个月内对一个特定机构的调查或者60天内对一个特定装置的调查只能计入总的乳房X线照相术装置调查要求不超过一次。

（C）	在医用物理学家开始独立执行新乳房X线照相术形式（即，非物理学家按照本节（a）（3）（i）条或（a）（3）（ii）条的规定取得资质时接受培训的乳房X线照相术形式）的乳房X线照相术调查之前，该物理学家必须接受至少8小时的新乳房X线照相术形式的装置调查培训。

21 CFR 900.12（a）（3）（iv）恢复资质。未能维持本节（a）（3）（iii）条规定的继续资质要求的医用物理学家，在没有合格的医用物理学家监督的情况下，将不能执行MQSA调查。在独立调查另一家机构之前，医用物理学家必须恢复其资质，如下所述：

- 未能满足本节（a）（3）（iii）（A）条所述的继续教育要求的医用物理学家应获得足够数量的继续教育学分，以便在过去三年中将其总学分积累至规定的15分。

- 未能满足本节（a）（3）（iii）（B）条所述的继续经验要求的医用物理学家应，在满足本节（a）（3）（i）条和（a）（3）（iii）条的资质要求的医用物理学家的直接监督下，完成足够数量的调查以便在过去的24个月内将其总的调查次数积累至规定的两家机构和六个装置。60天内对一个特定装置的调查只能计入总的乳房X线照相术装置调查要求不超过一次。

### 附件D

关于乳房X线照相术质量标准法案要求的证明表

请尽可能多地包含以下信息：

适用的培训或乳房X线照相术阅读/解释或其他活动发生的机构/设施的名称；课程或培训的名称（在适用的情况下）；出席、阅读/解释或其他活动的日期；机构/设施的监督/负责人（在适用的情况下）。

请在下文空白处提供这些细节。如有必要可添加附页。

### 本人，_____________________，特此证明，据我所知且在我看来，本声明中提供的以下信息是真实准确的。我理解FDA可能请求附加信息以证实本声明所做的陈述：

我理解就美国机构具有管辖权的任何事项故意提供错误的信息可能导致刑事责任（包括最高10,000美元的罚款和五年的监禁）或MQSA规定的民事责任，或者同时引起两种责任。

证明人的签名和职位

________________________

签名日期

机构的名称和地址（如果适用），包括邮政编码：

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

机构的ID号（如果适用），来自机构的MQSA证书