面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南

PMA强制执行的批准后研究的处理程序

文件发布于：[二级，2009年6月15日]

本指南可取代2007年8月1日发布的同一标题文件。

有关此文件的问题，请联系Nicole Jones，电话301-796-6062，电子邮箱nicole.jones@fda.hhs.gov。或者，您也可以联系Julie Unger，电话301-796-6134，电子邮件julie.unger@fda.hhs.gov。

|  | 美国健康和人类服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 流行病学部 监测和生物测量办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

可在任何时候向美国食品药品管理局文档管理部提交书面意见和建议，5630 Fishers Lane, Room 1061, (HFA-305), Rockville, MD, 20852。提交意见时，请附上本指南文件的确切标题。在下一次修订或更新文件之前，管理局可能不会采纳意见。

其他副本

可http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm0 70974.htm 找到来自网站的其他副本。获取指南的电子副本，您还可以向dsmica@fda.hhs.gov发送电子邮件，或发送传真到301-847-8149以获取硬拷贝。请使用文件编号1561来标识您希望获得的指南。

目录

1.	简介	1

2.	背景	2

3.	批准后研究方案	3

A.批准后研究方案中包含的要素	3

B.批准后研究方案应何时提交	4

C.如何提交对批准后研究方案的修改	4

D.如果申办者和FDA不能就议定书达成一致，会发生什么？	5

4.	批准后研究状态临时报告	5

A.批准后研究临时报告应何时以及如何提交	5

B.申办者的报告状态	5

C.批准后研究状态临时报告的评估	5

5.	批准后研究最终报告	6

A.批准后研究最终报告应何时以及如何提交	6

B.申办者的报告状态	6

C.批准后研究最终报告的评估	6

6.	批准后研究临时和最终报告的内容和格式	7

A.一般信息	7

B.申报资料	8

C.研究信息	9

7.	确定研究状态	10

8.	批准研究报告和补充资料应交到哪里？	11

9.	未能完成批准后研究	11

10.	批准后研究信息的公开披露	12

网址：	12

B.咨询小组	13

面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南

PMA强制执行的批准后研究的处理程序

本指南代表美国食品药品管理局(FDA)关于这一主题的最新看法。它不给任何人确立任何权利，不对美国食品药品管理局或公众产生约束力。如果替代性方法符合适用的法律法规的要求，您可以使用它。如欲讨论替代性方法，请联系标题页上所列的负责本指南的美国食品药品管理局工作人员或办公室。

# 1.	简介

美国食品药品管理局（FDA）器械和放射健康中心（CDRH）对上市前批准申请（PMA）的评估是一个多步骤的过程，我们会评估您的信息以决定是否批准该产品。为了确保已批准器械的持续安全性和有效性，我们可能需要根据21 CFR 814.82（a）（2）进行批准后研究并将其作为批准的条件。批准后研究可以是PMA批准命令中要求进行的临床或非临床研究，旨在收集特定信息以解决医疗器械上市后性能或经验的问题。

如果您必须按规定执行PMA命令的批准后研究，本指南文件可以帮助您并为您提供一下信息：

- 程序信息

- 关于格式、内容和批准后申报资料评审的建议

- 适用于临床和非临床批准后研究的建议。

本指南文件还旨在提高FDA向利益相关方提供后批准研究要求方法的透明度。透明度举措包括在FDA网站上张贴批准后研究的状态，或在咨询小组的公开会议上公布其状态。

本指南文件2007版的主要变化是：（1）修订后的研究状态分类能更准确地反映研究是否按时完成，数据是否充分；（2）符合要求的批准后研究方案补充内容的建议。我们还改进了指南文件的格式。FDA的指南文件，包括本指南，不具有法律强制约束力。相反，指南文件描述了FDA目前对某一主题的想法，只能作为推荐性建议，除非引用了特定的法规或法定要求。在FDA指南中，“应”这个词的使用表示建议或推荐某些事项，但不是必需的。

最简单的方法

我们应该尽量减少医疗管理局监管所有领域的负担。为了制定本指南，我们审查了相关的科学和法律要求，以及我们认为最简单的方式，以方便您遵守要求。如果您认为有其他可以减轻负担的方法，请联系我们，我们会考虑您的观点。您可以向本指南前言中列出的联系人发送书面意见。

# 2.	背景

2005年，医学研究所（IOM）完成了“儿童安全医疗器械”的研究。在其建议中，IOM 敦促 FDA 建立一个监测和公开报告医疗器械的上市后研究承诺状态的制度。

FDA还启动了一项内部评估，以评估其监督批准后研究的能力。作为评审的结果，我们：

- 扩大了器械评估办公室（ODE），体外诊断器械评估和安全办公室（OIVD）以及监督和生物测量办公室（OSB）之间针对批准后研究设计进行的咨询

- 开发了一种新型的批准后研究电子追踪系统

- 将监督批准后研究进展和结果的责任从上市前工作人员（ODE和OIVD）转移给了上市后工作人员（OSB）

- 建立了一个FDA工作小组，配备了上市前和上市后评审人员，以评估和推荐改进质量和完成批准后研究的方法

- 确定了合适的公开通知（通过网站和咨询会议）以及批准后研究的强制执行选项

•更加重视检查，以评估与批准后研究协议的一致性，方案的依从性，人体受试者的保护和数据的完整性。

这些措施旨在确保：

- 申办者使用优质、科学和高质量的方法论进行研究设计，并执行批准后研究

- 申办者按商定的时间间隔提供研究结果

- FDA向申办者提供有关其研究状态的及时和准确的通知

- 根据“联邦食物、药物和化妆品法案”(该法案，21 USC 360e(e))，在达到法定标准时，FDA将提供适当的研究信息公开通知并执行撤回处理等各项措施。

# 3.	批准后研究方案

在PMA批准之前，批准后研究方案和对经批准方案的后续修改将作为PMA的修订资料提交并进行评审。但是在PMA批准后，批准后研究方案和随后的修改将作为PMA批准后研究补充资料提交。

## A.批准后研究方案中包含的要素

FDA建议您在批准后研究方案中包含以下要素：

- 背景（例如监管历史，器械的简要描述，使用适应症）

- 研究目的

- 研究主题和假设

- 研究设计

- 研究人群（包括受试者的纳入和排除标准，以及对照组的定义和来源）

- 样本量计算（统计学证明的，基于研究假设）

- 主要和次要研究终点（包括研究终点的定义，成功标准，不良事件/并发症列表，确定与器械和/或程序存在相关性的标准操作程序）

- 随访时间，随访时间表，基线描述和随访评估

- 数据收集程序的描述（包括招募计划，入组对象，最大限度减少随访损失的计划，随访率目标，质量保证和控制）

- 统计分析

- 数据收集表，知情同意书和IRB批准表

- 临时报告和最终报告的报告要求

- 研究里程碑/时间表要素，包括：

○研究的开始日期（预期的）

○每个月获得IRB批准的研究地点数量（预期的）

○受试者招募的开始日期（预期的）

○每个月入组的受试者数量（预期的）

○受试者招募的完成日期（预期的）

○所有研究参与者完成随访的日期（预期的）

○如果适用，提供与中间里程碑有关的信息（例如，在一项同时衡量临床获益的研究中评估替代终点）。

## B.批准后研究方案应何时提交

理想情况下，批准后研究的最终方案和完成研究的时间表基于FDA和申办者在PMA批准之前的PMA评审过程中达成的协议。因此，我们建议您在最初的PMA申报资料中提交一份拟议的批准后研究方案，或至少提交批准后研究计划。我们还建议批准后研究的交互式开发与上市前数据评审同时进行，目标是在PMA批准时达成最终商定的方案。

但是，如果在PMA批准之前没有就最终方案达成一致，那么PMA批准命令将声明“您必须在PMA批准日期后的30天内提交批准后研究方案以作为PMA的补充资料”。您的PMA补充资料应明确标记为“批准后研究方案”。如果PMA批准后完成了多个方案，我们建议将每个方案作为单独的PMA补充资料提交。FDA预计将在60个日历日内评审您提交的PMA补充资料并作出回应。

## C.如何提交对批准后研究方案的修改

如果您希望对批准后研究方案提出修改建议，我们建议您提交一份PMA补充资料并明确标记为“批准后研究方案”，以供FDA评审和批准。如果需要修改多个方案，我们建议每个方案的修改都作为单独的PMA补充资料提交。

## D.	如果申办者和FDA不能就议定书达成一致，会发生什么？

FDA制定本指南文件旨在促进与申办者及时地讨论批准后研究的问题和挑战。我们相信，早期和持续的互动将为方案或其他研究问题达成一致提供最佳的机会，并将成为解决任何问题的主要方法。但是，如果FDA在PMA批准后6个月内都没有批准研究方案，研究状态将在FDA网站上被列为“方案逾期”（详见第10A节）。

# 4.	批准后研究状态临时报告

批准后研究状态临时报告是在研究完成之前向FDA提交的批准后研究状态的书面报告。

## A.批准后研究临时报告应何时以及如何提交

除非PMA批准命令另有规定，否则在研究的前两年（从PMA批准函上的日期或其他协商的日期开始）中，我们建议您每6个月提交一次批准后研究状态临时报告。我们建议您继续提交报告时间表，直到您提交批准后研究最终报告。我们还建议您在临时报告的封面上用粗体字显示适当的时间范围（例如，6个月的批准后研究状态临时报告，12个月的批准后研究状态临时报告）。FDA预计将在60个日历日内评审您提交的资料并作出回应。

## B.申办者的报告状态

在收到临时报告后，FDA将根据商定的时间表确定您的报告状态。报告状态分类如下表所示。

| 状态 | 定义 |
| --- | --- |
| 报告按时提交 | FDA已经在商定时间表中的到期日收到批准后研究状态临时或最终报告。 |
| 报告逾期 | FDA尚未在商定时间表中的到期日收到批准后研究状态临时或最终报告。 |
| 报告逾期/已收到 | FDA已经收到批准后研究状态临时或最终报告，虽然收到的日期在商定时间表中规定的到期日之后。 |

## C.批准后研究状态临时报告的评估

第6节提供了关于报告内容和格式的建议。

OSB的FDA流行病学家将会根据广泛的标准评估临床后批准研究状态报告，包括：

•报告内容的完整性

- 预期与研究的实际状态

- 导致研究进度延误的原因和解决办法

- 遵守商定方法和偏离方法的理由

- 评估报告中的信息，以评估器械的性能及其上市后的安全性和有效性。

OSB将在必要时咨询ODE（或OIVD）以评审报告，以确保适当地评估器械的持续性能。

如果我们对报告中提供的数据存在疑问，或者如果我们认为数据不完整或不充分，我们可能会通过互动评审流程和/或补正通知信要求获得更多信息。

# 5.	批准后研究最终报告

批准后研究最终报告是终止或完成批准后研究之后的书面报告。

## A.批准后研究最终报告应何时以及如何提交

我们建议在研究完成后三个月内提交批准后研究最终报告，并在报告顶部突出显示批准后研究最终报告。我们还建议您确定报告提交的批准条件（即，参考批准函中使用的条件措辞和编号，如果有的话）。FDA预计将在90个日历日内评审您提交的资料并作出回应。

## B.申办者的报告状态

与临时报告一样，在收到最终报告后，FDA将根据商定的时间表确定您的报告状态。报告状态分类详见第4B节的表格。

## C.批准后研究最终报告的评估

第6节提供了关于报告内容和格式的建议。

FDA建议您在批准后研究最终报告描述研究方法和结果，并说明研究符合满足批准后研究的要求。OSB的FDA流行病学家将评审批准后研究最终报告，并确定您是否满足了批准后研究的承诺。OSB将就最终报告咨询ODE（或OIVD）以评审报告，以确保适当地评估器械的持续性能。

如果我们认为您已经符合了研究承诺，我们给您寄一封信以表明您已经符合了了某个特定承诺，不再需要报告特定研究的状态。当研究结果影响器械标签时，这种标签变更将需要您提交PMA补充资料（21 CFR 814.39）。虽然ODE（或OIVD）是标签补充评审的主导办公室，但它会在批准后研究中针对标签变更咨询OSB。

# 6.	批准后研究临时和最终报告的内容和格式

FDA充分跟踪和评估批准后研究的能力取决于您所提供信息的质量和及时性。本节建议旨在确保您提交的报告中包含足够的信息，以便我们确定正在研究的产品，正在进行的具体研究，研究的状态，必要时，任何延误或未完成研究的原因。

FDA建议您提供一式三份的“批准后研究报告”（临时和最终的），其中应包含以下信息，清楚地标识，并显示在独立的章节中。

## A.一般信息

FDA建议此部分包含：

- PMA申请编号，以及（如适用）批准后承诺的补充资料编号

- 申办者的名称和信息（持有经批准PMA的个人或实体的名称）：

○	企业名称/机构名称

○	街道地址

○	城市

○	州/省

○	邮政编码

○	电话号码（包括区号）

○	传真号码（包括区号）

○	联系人名称和职务

○	联系电子邮箱

•提交联系人/联系信息（如果与申办者不同）：

○	企业名称/机构名称

○	街道地址

○	城市

○	州/省

○	邮政编码

○	电话号码（包括区号）

○	传真号码（包括区号）

○	联系人名称和职务

○	联系电子邮箱

- 最初的PMA批准日期，如适用，PMA补充资料的批准日期

- 批准后研究方案的批准日期，如适用，方案修订的批准日期

- 器械的商品名

- 器械的型号。

## B.申报资料

FDA建议此部分包含：

- 申报日期

- 包含在此申报资料中的数据（选择一项）：

○  临床研究 
○  实验室研究
○  动物研究

• 申报类型：（选择一项）

○批准后研究状态临时报告
○批准后研究最终报告

○对FDA缺陷报告或其他原因（指定）的回应。

## C.	研究信息

FDA建议此部分包含（如适用）：

- 研究的目的，包括研究目标、主题和主要和次要研究终点

- 正在研究的患者人群，包括：

○特定的疾病或病情

○研究是否针对亚群（如儿科，老年科）

○研究对象的总数

○受试者随访时间表

- 报告期间的开始和结束日期

- 报告数据库关闭的日期（不应超过提交报告截止日期前三个月）

- 研究进度里程碑/时间表要素摘要：

○研究方案的批准日期

○IRB批准的数量

○临床试验点的数量

○研究启动时临床试验点的数量

○临床试验点完成患者入组的日期

○入组受试者的数量（如适用，应提供整个受试人群和每个亚群的信息）

○受试的实际开始日期和实际完成日期

○研究目标：达到每个指定研究阶段的受试者百分比

○目标入组与实际入组并随访的比较

○预期的研究完成日期（即所有研究参加者均完成随访）

- 没有达到研究方案中规定的研究里程碑/时间表和修订研究时间表的理由（关于FDA如何确定研究状态的细节，请参阅第7节）。

- 修订后的报告时间表（例如，向FDA提交临时报告的频率）以及修订依据的基本原理

- 每个随访时间点整个人群和每个亚群受试者的问责数据（为了限制安全性和有效性数据的潜在偏差，您应该尽一切努力减少随访人数损失）。

- 请解释并说明以下内容：

○未随访的受试者以及尽量减少未来损失的任何措施

○受试者和医生发起的停药

○任何死亡，包括验尸报告

•安全性和/或有效性数据的摘要，以及到目前为止的研究结果解释。

# 7.	确定研究状态

在评审补充方案、临时或最终报告之后，FDA将使用下表中的分类确定研究的状态。

| 状态 | 定义 |
| --- | --- |
| 方案待定 | FDA尚未批准研究方案，并且在命令发布后6个月之内。 |
| 方案逾期 | FDA尚未批准研究方案，并且在命令发布后6个月时或大于6个月。 |
| 研究待定 | 在方案被批准到第一次报告评审时使用此分类。 |
| 进展适当 | 研究已经开始，研究进展与方案一致（例如，符合入组时间表，会议时间表，随访率适当，研究终点已评估）。 |
| 进度不适当 | 研究已经开始，但研究进展与方案不一致（例如，不符合入组时间表，不符合时间线，缺少时间点评估，随访率较低，未评估所有研究终点）。 |

| 状态 | 定义 |
| --- | --- |
| 已完成 | 申办者已经满足了批准的条件，FDA已经结束了这项研究。这是最终的研究状态 |
| 终止 | 申办者未满足或无法满足批准条件（例如，由于器械技术陈旧、研究问题不再相关、申办者撤销PMA申请、研究无法回答批准后研究的问题等原因，器械目前尚未出售），已经尽了最大努力以满足批准条件，并且FDA已经终止了研究。这是最终的研究状态。 |
| 其他 | 研究状态不适用于其他分类（例如，所有权变更，重新设计的并且需要在批准后研究中使用之前获得PMA批准器械，等待进行以满足批准条件的单独研究）。这是临时的研究状态。 |

# 8.	批准研究报告和补充资料应交到哪里？

截至2009年7月31日，您应将所有批准后研究报告和补充材料（一式三份）寄到：

PMA文档邮件中心（HFZ-401）

美国食品药品管理局

器械和放射健康中心

9200 Corporate Boulevard

Rockville, MD 20850

7月31日之后，文档邮件中心的新地址更新如下：

美国食品药品管理局

器械和放射健康中心

文档邮件中心 - WO66室G609

10903 New Hampshire Avenue

Silver Spring, MD 20993-0002

# 9.	未能完成批准后研究

在某些情况下，您可能无法或不适合完成特定的批准后研究。例如，您可能已经从市场上自愿撤回或召回了器械，从而否定了研究的必要性。您应将此类问题尽快告知我们。

另外，如果FDA确定研究无法按设计完成或由于研究数据不足，但研究主题仍然重要，我们可以终止原始研究，并讨论建立新的批准后研究承诺和时间表。如果您希望在完成批准后研究承诺之前终止研究，我们建议您尽早与FDA进行沟通。

如果FDA的结论认为您没有达到批准后研究的条件，也没有提供有效的科学理由，我们可能会执行各种管制措施。在某些情况下，我们可能会根据法案第515（e）条的规定撤销对PMA的批准。在适当的情况下，FDA可以根据法案第522条命令执行上市后监督。请注意，根据21 U.S.C. 331(q)(1)(C)法案301(q)(1)(C) ，如果制造商未遵守或拒绝遵守第522条的规定是，该制造商将被禁止进行任何操作。此外，根据21 U.S.C. 352(t)(3)法案502(t)(3) ，如果器械出现故障或拒绝遵守法案第522条规定的任何要求，器械就会被贴上错标签。请注意，违反301（q）（1）（C）或502（t）（3）的规定可能会导致我们执行管制措施，包括扣押、禁令、起诉或民事罚款。

# 10.	批准后研究信息的公开披露

## 网址：

为了提高包括对消费者、医生和行业等利益相关者的透明度，我们将在官网上发布关于批准后研究的信息（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPMA/PMA_pas.cfm）。此信息将根据21 CFR第20部分中的披露信息规定进行公布。

可能发布的研究细节包括：

- PMA申请编号

- 申请人的姓名

- 器械名称

- 临床专科（如心血管，整形外科）

- PMA批准的日期

- 批准后研究的描述

- 研究名称

- 方案批准日期

- 研究人群

- 研究状态

- 报告时间表

- 提交报告的截止日期（基于商定的时间表）

- FDA收到报告的日期

- 报告的状态分类。

在FDA信函所示日期后的一年内，我们将在FDA网站上公开研究信息，以确认PMA的所有承诺都已履行。在这一年过去之后，我们将删除网站上的参考资料。这种方法符合FDA关于CDER和CBER上市后研究的政策。

## B.咨询小组

在考虑批准后研究的启动或进展时，FDA可能会征求咨询小组的意见。这些小组由美国FDA以外的专家组成，他们独立评审信息并向我们提出建议。咨询小组会议公告将在会议前至少30个日历日发布。为确保咨询小组在评审后的研究进展中获知最新状态，我们可能会要求您在公开会议期间向咨询小组提交研究报告的状态或结果。我们建议您的介绍包含第6部分中要求报告的内容。我们的介绍将包含我们对批准后研究的分析和评估。

本指南文件的重点在于PMA强制执行的批准后研究。然而，本指南文件中的大部分信息也适用于人道主义器械豁免（HDE）和产品研发方案（PDP）申请强制执行的批准后研究。

PMA补充（其标签仅包含反映批准后研究结果）的记录将保留180天，不对补充额外收费。

如果联系人/联系方式发生变化，请与本指南文件第一页中所示的项目经理之一取得联系。

如果研究里程碑/时间表的变化可能会对批准后研究结果产生重大影响，那么您应将该修订作为PMA补充资料文件提交，以供评审和批准。

如果报告时间表的变化可能会对批准后研究结果产生重大影响，那么您应将该修订作为PMA补充资料文件提交，以供评审和批准。